## Sheet1
Time (hr) | Vernier Humidity (RH %) | Interpolated DHT22 Humidity (RH %) | Absolute Difference
0 | 81.8159 | 81.8 | 0.015882 |  | ~90% | ~80% | ~70% | ~60% | ~45% | ~35%
0.00055556 | 81.6232 | 81.8 | 0.17681 | DHT-22 Average at Equilibrium | 89.54 | 80.9 | 71.05 | 60.47 | 46.27 | 34.56
0.0011111 | 81.6835 | 81.8 | 0.11645 | Vernier Average at Equilibrium | 91.01 | 81.22 | 67.29 | 57.81 | 45.03 | 29.54
0.0016667 | 81.7114 | 81.8 | 0.088591 | % Difference | -1.6284 | -0.39477 | 5.4359 | 4.4978 | 2.7163 | 15.663
0.0022222 | 81.7323 | 81.8 | 0.067696 | RMS of % Difference | [5 empty] | 7.1332
0.0027778 | 81.7393 | 81.7602 | 0.020978 | RMS of % Difference w/o Extreme Dry | [5 empty] | 3.4631
0.0033333 | 81.7137 | 81.7277 | 0.013974
0.0038889 | 81.6719 | 81.8 | 0.12806 | MAE
0.0044444 | 81.7532 | 81.7964 | 0.043197 | 2.5657
0.005 | 81.5419 | 81.7085 | 0.16655 | Sensor Comparison in Differnet RH Environments | ~90% RH | ~80% RH | ~70% RH | ~60% RH | ~45% RH | ~35% RH
0.0055556 | 81.6696 | 81.7 | 0.03038 | DHT-22 Average at Equilibrium | 89.54 | 80.9 | 71.05 | 60.47 | 46.27 | 34.56
0.0061111 | 81.7486 | 81.7674 | 0.01883 | Vernier Average at Equilibrium | 91.01 | 81.22 | 67.29 | 57.81 | 45.03 | 29.54
0.0066667 | 81.7694 | 81.8 | 0.03055 | % Difference | -1.6284 | -0.39477 | 5.4359 | 4.4978 | 2.7163 | 15.663
0.0072222 | 81.6905 | 81.7567 | 0.066214 | RMS of % Difference Across All Environments | [5 empty] | 7.1332
0.0077778 | 81.7578 | 81.7 | 0.057841 | RMS of % Difference w/o Extreme Dry (~35%) | [5 empty] | 3.4631
0.0083333 | 81.6418 | 81.7 | 0.05824
0.0088889 | 81.6116 | 81.7 | 0.088421
0.0094444 | 81.7044 | 81.7 | 0.0044441
0.01 | 81.7346 | 81.7 | 0.034625
0.010556 | 81.593 | 81.7 | 0.10699
0.011111 | 81.6789 | 81.7 | 0.021094
0.011667 | 81.5628 | 81.7 | 0.13718
0.012222 | 81.6441 | 81.7 | 0.055918
0.012778 | 81.6789 | 81.7 | 0.021094
0.013333 | 81.6371 | 81.7 | 0.062883
0.013889 | 81.7161 | 81.7 | 0.016052
0.014444 | 81.7184 | 81.7 | 0.018374
0.015 | 81.6185 | 81.7 | 0.081456
0.015556 | 81.6464 | 81.7 | 0.053597
0.016111 | 81.6371 | 81.7 | 0.062883
0.016667 | 81.6835 | 81.7 | 0.016451
0.017222 | 81.6928 | 81.7 | 0.0071641
0.017778 | 81.7021 | 81.7 | 0.0021224
0.018333 | 81.7555 | 81.7 | 0.05552
0.018889 | 81.6185 | 81.7 | 0.081456
0.019444 | 81.7161 | 81.7 | 0.016052
0.02 | 81.6789 | 81.7 | 0.021094
0.020556 | 81.6185 | 81.7 | 0.081456
0.021111 | 81.7021 | 81.7 | 0.0021224
0.021667 | 81.6696 | 81.7 | 0.03038
0.022222 | 81.7718 | 81.6822 | 0.089537
0.022778 | 81.6139 | 81.6057 | 0.0081839
0.023333 | 81.5651 | 81.6937 | 0.12852
0.023889 | 81.8391 | 81.7 | 0.1391
0.024444 | 81.7021 | 81.7 | 0.0021224
0.025 | 81.6952 | 81.7 | 0.0048424
0.025556 | 81.6975 | 81.7 | 0.0025208
0.026111 | 81.7764 | 81.7 | 0.076414
0.026667 | 81.7021 | 81.7 | 0.0021224
0.027222 | 81.8089 | 81.7 | 0.10892
0.027778 | 81.6673 | 81.7 | 0.032702
0.028333 | 81.7137 | 81.6148 | 0.098911
0.028889 | 81.7277 | 81.6731 | 0.054529
0.029444 | 81.8205 | 81.7 | 0.12053
0.03 | 81.6 | 81.651 | 0.050997
0.030556 | 81.6069 | 81.637 | 0.030047
0.031111 | 81.8902 | 81.6751 | 0.2151
0.031667 | 81.7671 | 81.6 | 0.16713
0.032222 | 81.6023 | 81.6 | 0.0022926
0.032778 | 81.7648 | 81.6 | 0.16481
0.033333 | 81.6534 | 81.6 | 0.053368
0.033889 | 81.6975 | 81.6646 | 0.032835
0.034444 | 81.7184 | 81.6474 | 0.070968
0.035 | 81.73 | 81.6 | 0.12998
0.035556 | 81.7393 | 81.6 | 0.13927
0.036111 | 81.7161 | 81.6 | 0.11605
0.036667 | 81.7694 | 81.6 | 0.16945
0.037222 | 81.7718 | 81.6 | 0.17177
0.037778 | 81.7393 | 81.6803 | 0.059005
0.038333 | 81.5628 | 81.6318 | 0.068969
0.038889 | 81.6812 | 81.6 | 0.081228
0.039444 | 81.8066 | 81.6 | 0.2066
0.04 | 81.7718 | 81.6 | 0.17177
0.040556 | 81.7277 | 81.62 | 0.10766
0.041111 | 81.7927 | 81.6921 | 0.10058
0.041667 | 81.6975 | 81.6041 | 0.093345
0.042222 | 81.7602 | 81.6 | 0.16016
0.042778 | 81.7927 | 81.6 | 0.19267
0.043333 | 81.6998 | 81.6 | 0.099801
0.043889 | 81.6975 | 81.6 | 0.097479
0.044444 | 81.8228 | 81.6356 | 0.18727
0.045 | 81.8739 | 81.6765 | 0.19745
0.045556 | 81.6905 | 81.6115 | 0.079037
0.046111 | 81.7253 | 81.6994 | 0.02591
0.046667 | 81.6998 | 81.6126 | 0.08718
0.047222 | 81.73 | 81.6753 | 0.054652
0.047778 | 81.8066 | 81.6367 | 0.16988
0.048333 | 81.7764 | 81.6 | 0.17641
0.048889 | 81.9087 | 81.6 | 0.30875
0.049444 | 81.8414 | 81.6 | 0.24142
0.05 | 81.8762 | 81.6 | 0.27624
0.050556 | 81.6487 | 81.6 | 0.048725
0.051111 | 81.7811 | 81.6 | 0.18106
0.051667 | 81.8461 | 81.6 | 0.24606
0.052222 | 81.7369 | 81.6 | 0.13695
0.052778 | 81.9111 | 81.6548 | 0.25628
0.053333 | 81.8252 | 81.6573 | 0.16791
0.053889 | 81.6696 | 81.6307 | 0.038925
0.054444 | 81.7764 | 81.6814 | 0.09506
0.055 | 81.8762 | 81.6 | 0.27624
0.055556 | 81.7834 | 81.6 | 0.18338
0.056111 | 81.7927 | 81.6 | 0.19267
0.056667 | 81.8437 | 81.6 | 0.24374
0.057222 | 81.7277 | 81.6 | 0.12766
0.057778 | 81.8368 | 81.6 | 0.23678
0.058333 | 81.8182 | 81.6 | 0.2182
0.058889 | 81.8623 | 81.6 | 0.26231
0.059444 | 81.8902 | 81.6 | 0.29017
0.06 | 81.7741 | 81.6 | 0.17409
0.060556 | 81.7787 | 81.6 | 0.17874
0.061111 | 81.788 | 81.6 | 0.18802
0.061667 | 81.7648 | 81.6 | 0.16481
0.062222 | 81.7718 | 81.6499 | 0.1219
0.062778 | 81.6859 | 81.6622 | 0.023673
0.063333 | 81.8112 | 81.6 | 0.21124
0.063889 | 81.86 | 81.6 | 0.25999
0.064444 | 81.8252 | 81.6 | 0.22517
0.065 | 81.8321 | 81.6 | 0.23213
0.065556 | 81.7602 | 81.6 | 0.16016
0.066111 | 81.7068 | 81.6 | 0.10677
0.066667 | 81.6255 | 81.6 | 0.025509
0.067222 | 81.7346 | 81.6 | 0.13463
0.067778 | 81.7393 | 81.5707 | 0.1686
0.068333 | 81.8623 | 81.5173 | 0.34503
0.068889 | 81.7462 | 81.6 | 0.14623
0.069444 | 81.8391 | 81.6 | 0.2391
0.07 | 81.7973 | 81.5189 | 0.2784
0.070556 | 81.7903 | 81.5 | 0.29034
0.071111 | 81.7207 | 81.557 | 0.1637
0.071667 | 81.7555 | 81.6 | 0.15552
0.072222 | 81.8321 | 81.5671 | 0.26503
0.072778 | 81.7137 | 81.5208 | 0.19289
0.073333 | 81.9296 | 81.5912 | 0.33844
0.073889 | 81.7718 | 81.5033 | 0.26852
0.074444 | 81.8437 | 81.5 | 0.34374
0.075 | 81.8461 | 81.5726 | 0.27342
0.075556 | 81.8205 | 81.5394 | 0.2811
0.076111 | 81.6975 | 81.5 | 0.19748
0.076667 | 81.8228 | 81.5365 | 0.28639
0.077222 | 81.7671 | 81.5756 | 0.19153
0.077778 | 81.8948 | 81.5124 | 0.38246
0.078333 | 81.8321 | 81.5997 | 0.23244
0.078889 | 81.7346 | 81.5118 | 0.22284
0.079444 | 81.8066 | 81.5 | 0.3066
0.08 | 81.7834 | 81.5 | 0.28338
0.080556 | 81.802 | 81.5 | 0.30195
0.081111 | 81.6905 | 81.54 | 0.1505
0.081667 | 81.7578 | 81.6 | 0.15784
0.082222 | 81.8623 | 81.6 | 0.26231
0.082778 | 81.6952 | 81.5962 | 0.098983
0.083333 | 81.8321 | 81.5082 | 0.32391
0.083889 | 81.7671 | 81.5 | 0.26713
0.084444 | 81.7091 | 81.5677 | 0.14141
0.085 | 81.7787 | 81.6 | 0.17874
0.085556 | 81.918 | 81.5564 | 0.36161
0.086111 | 81.7486 | 81.5 | 0.24855
0.086667 | 81.73 | 81.5195 | 0.2105
0.087222 | 81.7834 | 81.6 | 0.18338
0.087778 | 81.7903 | 81.6 | 0.19034
0.088333 | 81.8345 | 81.5167 | 0.31775
0.088889 | 81.8205 | 81.5712 | 0.24929
0.089444 | 81.7741 | 81.5408 | 0.23328
0.09 | 81.7903 | 81.5 | 0.29034
0.090556 | 81.7439 | 81.5351 | 0.20882
0.091111 | 81.7927 | 81.577 | 0.21571
0.091667 | 81.7857 | 81.5 | 0.2857
0.092222 | 81.7439 | 81.5 | 0.24391
0.092778 | 81.7787 | 81.5 | 0.27874
0.093333 | 81.8089 | 81.5 | 0.30892
0.093889 | 81.8252 | 81.5 | 0.32517
0.094444 | 81.8577 | 81.5 | 0.35767
0.095 | 81.8182 | 81.5 | 0.3182
0.095556 | 81.9087 | 81.5 | 0.40875
0.096111 | 81.7764 | 81.5 | 0.27641
0.096667 | 81.7648 | 81.5 | 0.26481
0.097222 | 81.8437 | 81.5 | 0.34374
0.097778 | 81.8089 | 81.5784 | 0.23054
0.098333 | 81.7184 | 81.5337 | 0.18469
0.098889 | 81.9018 | 81.5 | 0.40178
0.099444 | 81.7787 | 81.4578 | 0.32095
0.1 | 81.8228 | 81.4302 | 0.39268
0.10056 | 81.8391 | 81.5 | 0.3391
0.10111 | 81.6487 | 81.494 | 0.15475
0.10167 | 81.7787 | 81.406 | 0.37271
0.10222 | 81.7741 | 81.4819 | 0.29217
0.10278 | 81.8182 | 81.5 | 0.3182
0.10333 | 81.7602 | 81.5 | 0.26016
0.10389 | 81.8902 | 81.5 | 0.39017
0.10444 | 81.802 | 81.5 | 0.30195
0.105 | 81.8182 | 81.5 | 0.3182
0.10556 | 81.7161 | 81.5 | 0.21605
0.10611 | 81.8182 | 81.5 | 0.3182
0.10667 | 81.6394 | 81.5 | 0.13944
0.10722 | 81.7787 | 81.5 | 0.27874
0.10778 | 81.8043 | 81.5 | 0.30427
0.10833 | 81.7741 | 81.5 | 0.27409
0.10889 | 81.8112 | 81.5 | 0.31124
0.10944 | 81.7369 | 81.5 | 0.23695
0.11 | 81.7555 | 81.5 | 0.25552
0.11056 | 81.6766 | 81.5 | 0.17658
0.11111 | 81.795 | 81.5 | 0.29499
0.11167 | 81.7044 | 81.5 | 0.20444
0.11222 | 81.7625 | 81.5 | 0.26248
0.11278 | 81.8391 | 81.5 | 0.3391
0.11333 | 81.7184 | 81.5 | 0.21837
0.11389 | 81.7741 | 81.5 | 0.27409
0.11444 | 81.7207 | 81.5 | 0.2207
0.115 | 81.86 | 81.5 | 0.35999
0.11556 | 81.8159 | 81.5 | 0.31588
0.11611 | 81.8321 | 81.4194 | 0.41274
0.11667 | 81.7834 | 81.4685 | 0.31485
0.11722 | 81.7927 | 81.4435 | 0.34913
0.11778 | 81.7718 | 81.4444 | 0.32736
0.11833 | 81.7857 | 81.5 | 0.2857
0.11889 | 81.8507 | 81.5 | 0.35071
0.11944 | 81.8228 | 81.5 | 0.32285
0.12 | 81.7253 | 81.5 | 0.22534
0.12056 | 81.7161 | 81.5 | 0.21605
0.12111 | 81.9157 | 81.5 | 0.41571
0.12167 | 81.7648 | 81.5 | 0.26481
0.12222 | 81.7787 | 81.5 | 0.27874
0.12278 | 81.7532 | 81.5 | 0.2532
0.12333 | 81.7741 | 81.5 | 0.27409
0.12389 | 81.853 | 81.5 | 0.35303
0.12444 | 81.7416 | 81.5 | 0.24159
0.125 | 81.7996 | 81.5 | 0.29963
0.12556 | 81.7207 | 81.5 | 0.2207
0.12611 | 81.7694 | 81.5 | 0.26945
0.12667 | 81.7439 | 81.5 | 0.24391
0.12722 | 81.8066 | 81.5 | 0.3066
0.12778 | 81.8553 | 81.5 | 0.35535
0.12833 | 81.8136 | 81.5 | 0.31356
0.12889 | 81.6952 | 81.4967 | 0.1985
0.12944 | 81.7811 | 81.4087 | 0.37235
0.13 | 81.8716 | 81.4792 | 0.39236
0.13056 | 81.8646 | 81.5 | 0.36464
0.13111 | 81.795 | 81.4449 | 0.35013
0.13167 | 81.8275 | 81.4431 | 0.38439
0.13222 | 81.8832 | 81.469 | 0.41424
0.13278 | 81.8321 | 81.419 | 0.41318
0.13333 | 81.7068 | 81.5 | 0.20677
0.13389 | 81.7462 | 81.5 | 0.24623
0.13444 | 81.73 | 81.5 | 0.22998
0.135 | 81.918 | 81.5 | 0.41803
0.13556 | 81.8298 | 81.5 | 0.32981
0.13611 | 81.7346 | 81.4534 | 0.28124
0.13667 | 81.8368 | 81.4 | 0.43678
0.13722 | 81.8112 | 81.4 | 0.41124
0.13778 | 81.853 | 81.4 | 0.45303
0.13833 | 81.795 | 81.4 | 0.39499
0.13889 | 81.7973 | 81.4863 | 0.31098
0.13944 | 81.7044 | 81.4257 | 0.27872
0.14 | 81.723 | 81.4 | 0.32302
0.14056 | 81.7648 | 81.4502 | 0.31463
0.14111 | 81.7834 | 81.5 | 0.28338
0.14167 | 81.7857 | 81.4739 | 0.31178
0.14222 | 81.7323 | 81.4 | 0.3323
0.14278 | 81.8159 | 81.402 | 0.4139
0.14333 | 81.8275 | 81.4899 | 0.33756
0.14389 | 81.7393 | 81.5 | 0.23927
0.14444 | 81.8414 | 81.4342 | 0.40725
0.145 | 81.8089 | 81.4538 | 0.35516
0.14556 | 81.7509 | 81.4583 | 0.29257
0.14611 | 81.9087 | 81.4 | 0.50875
0.14667 | 81.8623 | 81.4 | 0.46231
0.14722 | 81.8437 | 81.4 | 0.44374
0.14778 | 81.8112 | 81.4 | 0.41124
0.14833 | 81.8275 | 81.4 | 0.42749
0.14889 | 81.6046 | 81.4 | 0.20461
0.14944 | 81.8275 | 81.4 | 0.42749
0.15 | 81.8275 | 81.4 | 0.42749
0.15056 | 81.795 | 81.4332 | 0.36174
0.15111 | 81.7811 | 81.4788 | 0.30224
0.15167 | 81.8739 | 81.4 | 0.47392
0.15222 | 81.8507 | 81.4 | 0.45071
0.15278 | 81.8182 | 81.4 | 0.4182
0.15333 | 81.8484 | 81.4 | 0.44838
0.15389 | 81.8855 | 81.4 | 0.48553
0.15444 | 81.8507 | 81.4 | 0.45071
0.155 | 81.7486 | 81.4 | 0.34855
0.15556 | 81.8623 | 81.4 | 0.46231
0.15611 | 81.8182 | 81.4 | 0.4182
0.15667 | 81.8879 | 81.4 | 0.48785
0.15722 | 81.8577 | 81.4 | 0.45767
0.15778 | 81.8553 | 81.4 | 0.45535
0.15833 | 81.853 | 81.4 | 0.45303
0.15889 | 81.8577 | 81.4 | 0.45767
0.15944 | 81.9041 | 81.4 | 0.5041
0.16 | 81.9204 | 81.4 | 0.52036
0.16056 | 81.8112 | 81.4 | 0.41124
0.16111 | 81.7718 | 81.4 | 0.37177
0.16167 | 81.795 | 81.4 | 0.39499
0.16222 | 81.788 | 81.4 | 0.38802
0.16278 | 81.8182 | 81.4 | 0.4182
0.16333 | 81.7323 | 81.4 | 0.3323
0.16389 | 81.8066 | 81.4439 | 0.36268
0.16444 | 81.86 | 81.4682 | 0.39183
0.165 | 81.8368 | 81.4 | 0.43678
0.16556 | 81.8693 | 81.4 | 0.46928
0.16611 | 81.8925 | 81.4 | 0.4925
0.16667 | 81.925 | 81.4 | 0.525
0.16722 | 81.9227 | 81.4 | 0.52268
0.16778 | 81.8275 | 81.4 | 0.42749
0.16833 | 81.7927 | 81.4 | 0.39267
0.16889 | 81.7323 | 81.4 | 0.3323
0.16944 | 81.7764 | 81.4 | 0.37641
0.17 | 81.8879 | 81.4 | 0.48785
0.17056 | 81.7996 | 81.4 | 0.39963
0.17111 | 81.8786 | 81.4 | 0.47857
0.17167 | 81.8461 | 81.4 | 0.44606
0.17222 | 81.7927 | 81.4 | 0.39267
0.17278 | 81.8577 | 81.4 | 0.45767
0.17333 | 82.0132 | 81.4 | 0.61322
0.17389 | 81.8879 | 81.4 | 0.48785
0.17444 | 81.8043 | 81.4 | 0.40427
0.175 | 81.9041 | 81.4 | 0.5041
0.17556 | 81.8762 | 81.4 | 0.47624
0.17611 | 81.8368 | 81.4 | 0.43678
0.17667 | 81.7532 | 81.4 | 0.3532
0.17722 | 81.8739 | 81.4 | 0.47392
0.17778 | 81.7787 | 81.4 | 0.37874
0.17833 | 81.8414 | 81.4 | 0.44142
0.17889 | 81.8066 | 81.4 | 0.4066
0.17944 | 81.867 | 81.4 | 0.46696
0.18 | 81.7532 | 81.4 | 0.3532
0.18056 | 81.8855 | 81.4 | 0.48553
0.18111 | 81.8043 | 81.3298 | 0.4745
0.18167 | 81.8437 | 81.3582 | 0.48556
0.18222 | 81.86 | 81.4 | 0.45999
0.18278 | 81.8855 | 81.4 | 0.48553
0.18333 | 81.7764 | 81.4 | 0.37641
0.18389 | 81.8879 | 81.3901 | 0.49779
0.18444 | 81.8855 | 81.3021 | 0.58342
0.185 | 81.8879 | 81.3 | 0.58785
0.18556 | 81.8252 | 81.3 | 0.52517
0.18611 | 81.9529 | 81.3617 | 0.59112
0.18667 | 81.8577 | 81.3503 | 0.50736
0.18722 | 81.8693 | 81.3 | 0.56928
0.18778 | 81.8484 | 81.3256 | 0.52279
0.18833 | 81.8228 | 81.3865 | 0.43639
0.18889 | 81.7694 | 81.3 | 0.46945
0.18944 | 81.7114 | 81.3 | 0.41141
0.19 | 81.7486 | 81.3 | 0.44855
0.19056 | 81.867 | 81.3 | 0.56696
0.19111 | 81.8391 | 81.3 | 0.5391
0.19167 | 81.8437 | 81.3 | 0.54374
0.19222 | 81.8414 | 81.3 | 0.54142
0.19278 | 81.7253 | 81.3 | 0.42534
0.19333 | 81.8391 | 81.3 | 0.5391
0.19389 | 81.7323 | 81.3 | 0.4323
0.19444 | 81.7602 | 81.2191 | 0.54108
0.195 | 81.7555 | 81.2 | 0.55552
0.19556 | 81.7161 | 81.2 | 0.51605
0.19611 | 81.6441 | 81.2 | 0.44408
0.19667 | 81.7509 | 81.2 | 0.55088
0.19722 | 81.6859 | 81.2 | 0.48587
0.19778 | 81.7044 | 81.2 | 0.50444
0.19833 | 81.6487 | 81.2 | 0.44873
0.19889 | 81.8043 | 81.1155 | 0.68875
0.19944 | 81.6789 | 81.1 | 0.57891
0.2 | 81.6255 | 81.1 | 0.52551
0.20056 | 81.6882 | 81.1 | 0.58819
0.20111 | 81.6534 | 81.0637 | 0.58965
0.20167 | 81.7044 | 80.9758 | 0.72866
0.20222 | 81.5907 | 80.9 | 0.69068
0.20278 | 81.5582 | 80.8999 | 0.65827
0.20333 | 81.5605 | 80.812 | 0.74854
0.20389 | 81.5605 | 80.724 | 0.83649
0.20444 | 81.4839 | 80.6361 | 0.84783
0.205 | 81.3516 | 80.5481 | 0.80345
0.20556 | 81.3399 | 80.4602 | 0.87977
0.20611 | 81.1264 | 80.3445 | 0.78186
0.20667 | 81.0474 | 80.2 | 0.84742
0.20722 | 80.9708 | 80.1927 | 0.77811
0.20778 | 81.0172 | 80.0168 | 1.0004
0.20833 | 80.8663 | 79.9205 | 0.94585
0.20889 | 80.7874 | 79.9 | 0.8874
0.20944 | 80.6504 | 79.8447 | 0.80577
0.21 | 80.5599 | 79.7567 | 0.80314
0.21056 | 80.3974 | 79.6688 | 0.72853
0.21111 | 80.4229 | 79.6 | 0.82291
0.21167 | 80.4206 | 79.593 | 0.82757
0.21222 | 80.4206 | 79.5051 | 0.91549
0.21278 | 80.2975 | 79.5 | 0.79754
0.21333 | 80.2766 | 79.5 | 0.77664
0.21389 | 80.2395 | 79.4413 | 0.79816
0.21444 | 80.3927 | 79.4 | 0.99273
0.215 | 80.3208 | 79.4 | 0.92076
0.21556 | 80.3068 | 79.4 | 0.90683
0.21611 | 80.2488 | 79.4104 | 0.83837
0.21667 | 80.214 | 79.4983 | 0.71563
0.21722 | 80.4043 | 79.4137 | 0.99061
0.21778 | 80.4159 | 79.4742 | 0.94174
0.21833 | 80.3509 | 79.5 | 0.85094
0.21889 | 80.3556 | 79.5 | 0.85558
0.21944 | 80.3649 | 79.5379 | 0.82698
0.22 | 80.3904 | 79.6 | 0.7904
0.22056 | 80.4067 | 79.6 | 0.80666
0.22111 | 80.4484 | 79.6 | 0.84845
0.22167 | 80.409 | 79.6 | 0.80898
0.22222 | 80.4159 | 79.6 | 0.81594
0.22278 | 80.5274 | 79.6 | 0.92738
0.22333 | 80.4577 | 79.6 | 0.85773
0.22389 | 80.5343 | 79.6411 | 0.89322
0.22444 | 80.5181 | 79.7 | 0.81809
0.225 | 80.5343 | 79.7 | 0.83435
0.22556 | 80.6342 | 79.7 | 0.93418
0.22611 | 80.6202 | 79.7 | 0.92025
0.22667 | 80.6319 | 79.7808 | 0.85106
0.22722 | 80.6667 | 79.8 | 0.86668
0.22778 | 80.6063 | 79.8 | 0.80632
0.22833 | 80.6597 | 79.8 | 0.85971
0.22889 | 80.6295 | 79.8 | 0.82953
0.22944 | 80.6504 | 79.8 | 0.85043
0.23 | 80.741 | 79.8 | 0.94097
0.23056 | 80.6992 | 79.8 | 0.89918
0.23111 | 80.6969 | 79.884 | 0.81281
0.23167 | 80.6969 | 79.9 | 0.79686
0.23222 | 80.7386 | 79.9 | 0.83865
0.23278 | 80.676 | 79.9 | 0.77596
0.23333 | 80.8176 | 79.9 | 0.91758
0.23389 | 80.8292 | 79.9 | 0.92919
0.23444 | 80.7015 | 79.9 | 0.8015
0.235 | 80.7712 | 79.9 | 0.87115
0.23556 | 80.6969 | 79.9 | 0.79686
0.23611 | 80.8129 | 79.9 | 0.91294
0.23667 | 80.7038 | 79.9632 | 0.74063
0.23722 | 80.8292 | 80 | 0.82919
0.23778 | 80.8663 | 80 | 0.86634
0.23833 | 80.8106 | 80 | 0.81062
0.23889 | 80.6969 | 80 | 0.69686
0.23944 | 80.7503 | 80 | 0.75026
0.24 | 80.7154 | 80 | 0.71543
0.24056 | 80.8385 | 80 | 0.83848
0.24111 | 80.8129 | 80 | 0.81294
0.24167 | 80.8292 | 80.0547 | 0.77447
0.24222 | 80.8478 | 80.1 | 0.74776
0.24278 | 80.8222 | 80.1 | 0.72223
0.24333 | 80.8687 | 80.1 | 0.76866
0.24389 | 80.8408 | 80.1 | 0.7408
0.24444 | 80.8919 | 80.1 | 0.79188
0.245 | 80.8524 | 80.1 | 0.75241
0.24556 | 80.871 | 80.1 | 0.77098
0.24611 | 80.9847 | 80.1 | 0.88474
0.24667 | 80.9267 | 80.1459 | 0.78081
0.24722 | 80.8779 | 80.2 | 0.67795
0.24778 | 80.929 | 80.2 | 0.72902
0.24833 | 80.8524 | 80.2 | 0.65241
0.24889 | 80.8988 | 80.2 | 0.69884
0.24944 | 80.9012 | 80.1145 | 0.78661
0.25 | 80.8153 | 80.1734 | 0.6419
0.25056 | 80.9522 | 80.2 | 0.75224
0.25111 | 80.8454 | 80.2 | 0.64544
0.25167 | 80.864 | 80.2 | 0.66402
0.25222 | 80.8733 | 80.2 | 0.6733
0.25278 | 80.8222 | 80.2 | 0.62223
0.25333 | 80.8408 | 80.1992 | 0.64163
0.25389 | 80.7735 | 80.1113 | 0.66222
0.25444 | 80.8779 | 80.1 | 0.77795
0.255 | 80.7804 | 80.1645 | 0.61589
0.25556 | 80.741 | 80.1476 | 0.59341
0.25611 | 80.7828 | 80.1 | 0.68276
0.25667 | 80.8431 | 80.1 | 0.74312
0.25722 | 80.792 | 80.1 | 0.69205
0.25778 | 80.7897 | 80.1041 | 0.68564
0.25833 | 80.8687 | 80.192 | 0.67666
0.25889 | 80.8872 | 80.2 | 0.68723
0.25944 | 80.8756 | 80.2 | 0.67562
0.26 | 80.727 | 80.2 | 0.52704
0.26056 | 80.792 | 80.2 | 0.59205
0.26111 | 80.994 | 80.2 | 0.79403
0.26167 | 80.7851 | 80.2 | 0.58508
0.26222 | 80.7642 | 80.2074 | 0.5568
0.26278 | 80.8756 | 80.2953 | 0.58033
0.26333 | 80.8176 | 80.2168 | 0.60079
0.26389 | 80.9662 | 80.2711 | 0.69508
0.26444 | 80.7781 | 80.3 | 0.47812
0.265 | 80.9313 | 80.3 | 0.63134
0.26556 | 80.9151 | 80.3 | 0.61509
0.26611 | 80.9731 | 80.3 | 0.67313
0.26667 | 80.9476 | 80.3 | 0.64759
0.26722 | 81.0846 | 80.3 | 0.78457
0.26778 | 80.9197 | 80.3864 | 0.53336
0.26833 | 80.8756 | 80.4 | 0.47562
0.26889 | 81.0451 | 80.4 | 0.6451
0.26944 | 81.0428 | 80.4 | 0.64278
0.27 | 81.0567 | 80.4 | 0.65671
0.27056 | 81.1124 | 80.4 | 0.71243
0.27111 | 81.0451 | 80.4 | 0.6451
0.27167 | 80.9755 | 80.4 | 0.57545
0.27222 | 81.0265 | 80.4 | 0.62653
0.27278 | 80.9847 | 80.4 | 0.58474
0.27333 | 81.1031 | 80.4655 | 0.63769
0.27389 | 81.1008 | 80.4466 | 0.65418
0.27444 | 81.0753 | 80.4413 | 0.63401
0.275 | 81.0521 | 80.5 | 0.55207
0.27556 | 81.1055 | 80.5 | 0.60546
0.27611 | 81.1264 | 80.5 | 0.62636
0.27667 | 81.0056 | 80.5 | 0.50563
0.27722 | 81.1403 | 80.5 | 0.64029
0.27778 | 81.1171 | 80.5 | 0.61707
0.27833 | 81.1774 | 80.5 | 0.67744
0.27889 | 81.1333 | 80.5 | 0.63332
0.27944 | 81.2007 | 80.5 | 0.70065
0.28 | 81.2146 | 80.5204 | 0.69422
0.28056 | 81.1542 | 80.6 | 0.55422
0.28111 | 81.1217 | 80.6 | 0.52172
0.28167 | 81.131 | 80.5158 | 0.61518
0.28222 | 81.0846 | 80.5721 | 0.51245
0.28278 | 81.1681 | 80.6 | 0.56815
0.28333 | 81.3051 | 80.6 | 0.70512
0.28389 | 81.1078 | 80.6 | 0.50779
0.28444 | 81.1635 | 80.6 | 0.56351
0.285 | 81.131 | 80.6 | 0.531
0.28556 | 81.2285 | 80.6 | 0.62851
0.28611 | 81.1171 | 80.6 | 0.51707
0.28667 | 81.1705 | 80.6 | 0.57047
0.28722 | 81.1496 | 80.6 | 0.54958
0.28778 | 81.2401 | 80.6516 | 0.58849
0.28833 | 81.2076 | 80.6604 | 0.54719
0.28889 | 81.2262 | 80.6275 | 0.59866
0.28944 | 81.3608 | 80.7 | 0.66084
0.29 | 81.2982 | 80.7 | 0.59816
0.29056 | 81.196 | 80.7 | 0.49601
0.29111 | 81.2378 | 80.7 | 0.5378
0.29167 | 81.2123 | 80.7 | 0.51226
0.29222 | 81.3005 | 80.7 | 0.60048
0.29278 | 81.189 | 80.7 | 0.48904
0.29333 | 81.203 | 80.7 | 0.50297
0.29389 | 81.3191 | 80.7 | 0.61905
0.29444 | 81.2796 | 80.7 | 0.57959
0.295 | 81.3469 | 80.7 | 0.64691
0.29556 | 81.3678 | 80.7 | 0.66781
0.29611 | 81.2935 | 80.7 | 0.59352
0.29667 | 81.3539 | 80.7 | 0.65388
0.29722 | 81.2749 | 80.7 | 0.57494
0.29778 | 81.2866 | 80.7 | 0.58655
0.29833 | 81.2935 | 80.7 | 0.59352
0.29889 | 81.3492 | 80.7 | 0.64924
0.29944 | 81.2332 | 80.7 | 0.53315
0.3 | 81.3562 | 80.7 | 0.6562
0.30056 | 81.203 | 80.7 | 0.50297
0.30111 | 81.2819 | 80.7623 | 0.5196
0.30167 | 81.3005 | 80.7497 | 0.55075
0.30222 | 81.2424 | 80.7 | 0.54244
0.30278 | 81.3423 | 80.7262 | 0.61611
0.30333 | 81.2749 | 80.8 | 0.47494
0.30389 | 81.2819 | 80.8 | 0.48191
0.30444 | 81.3283 | 80.8 | 0.52834
0.305 | 81.2099 | 80.8 | 0.40994
0.30556 | 81.3144 | 80.8 | 0.51441
0.30611 | 81.3353 | 80.7461 | 0.58918
0.30667 | 81.254 | 80.7418 | 0.51225
0.30722 | 81.3191 | 80.7703 | 0.54878
0.30778 | 81.2842 | 80.7177 | 0.56655
0.30833 | 81.3376 | 80.8 | 0.53763
0.30889 | 81.1705 | 80.8 | 0.37047
0.30944 | 81.4166 | 80.8 | 0.61656
0.31 | 81.2262 | 80.8 | 0.42619
0.31056 | 81.2657 | 80.8 | 0.46566
0.31111 | 81.2494 | 80.8 | 0.44941
0.31167 | 81.3167 | 80.8 | 0.51673
0.31222 | 81.3794 | 80.8 | 0.57942
0.31278 | 81.2378 | 80.8 | 0.4378
0.31333 | 81.3771 | 80.8 | 0.57709
0.31389 | 81.4398 | 80.8 | 0.63978
0.31444 | 81.3051 | 80.8 | 0.50512
0.315 | 81.2703 | 80.8 | 0.4703
0.31556 | 81.2262 | 80.8 | 0.42619
0.31611 | 81.2517 | 80.8 | 0.45173
0.31667 | 81.2726 | 80.8 | 0.47262
0.31722 | 81.3701 | 80.8 | 0.57013
0.31778 | 81.3469 | 80.8 | 0.54691
0.31833 | 81.1751 | 80.8 | 0.37511
0.31889 | 81.2494 | 80.8 | 0.44941
0.31944 | 81.2958 | 80.8 | 0.49584
0.32 | 81.3516 | 80.8 | 0.55156
0.32056 | 81.2889 | 80.8 | 0.48887
0.32111 | 81.3399 | 80.8 | 0.53995
0.32167 | 81.2796 | 80.8 | 0.47959
0.32222 | 81.3353 | 80.8 | 0.53531
0.32278 | 81.3307 | 80.8 | 0.53066
0.32333 | 81.4258 | 80.8 | 0.62585
0.32389 | 81.3005 | 80.8 | 0.50048
0.32444 | 81.261 | 80.8 | 0.46101
0.325 | 81.2262 | 80.8 | 0.42619
0.32556 | 81.2657 | 80.8 | 0.46566
0.32611 | 81.2703 | 80.8 | 0.4703
0.32667 | 81.3121 | 80.8 | 0.51209
0.32722 | 81.3098 | 80.8 | 0.50977
0.32778 | 81.3214 | 80.8 | 0.52138
0.32833 | 81.3748 | 80.8 | 0.57477
0.32889 | 81.398 | 80.8 | 0.59799
0.32944 | 81.3237 | 80.8 | 0.5237
0.33 | 81.3817 | 80.8355 | 0.54621
0.33056 | 81.3562 | 80.8765 | 0.47968
0.33111 | 81.3794 | 80.8 | 0.57942
0.33167 | 81.3028 | 80.8 | 0.5028
0.33222 | 81.3516 | 80.8 | 0.55156
0.33278 | 81.3098 | 80.8 | 0.50977
0.33333 | 81.2703 | 80.8 | 0.4703
0.33389 | 81.3725 | 80.8 | 0.57245
0.33444 | 81.3678 | 80.8 | 0.56781
0.335 | 81.3841 | 80.8 | 0.58406
0.33556 | 81.3748 | 80.8 | 0.57477
0.33611 | 81.3167 | 80.8 | 0.51673
0.33667 | 81.3307 | 80.8 | 0.53066
0.33722 | 81.3817 | 80.8 | 0.58174
0.33778 | 81.3794 | 80.8 | 0.57942
0.33833 | 81.2935 | 80.8 | 0.49352
0.33889 | 81.3655 | 80.8 | 0.56549
0.33944 | 81.3121 | 80.8 | 0.51209
0.34 | 81.3516 | 80.8185 | 0.53304
0.34056 | 81.2262 | 80.9 | 0.32619
0.34111 | 81.3492 | 80.9 | 0.44924
0.34167 | 81.3887 | 80.9 | 0.4887
0.34222 | 81.4816 | 80.9 | 0.58157
0.34278 | 81.4351 | 80.9 | 0.53514
0.34333 | 81.3469 | 80.9 | 0.44691
0.34389 | 81.3701 | 80.9 | 0.47013
0.34444 | 81.3167 | 80.8779 | 0.43884
0.345 | 81.2773 | 80.81 | 0.46724
0.34556 | 81.405 | 80.898 | 0.50698
0.34611 | 81.2587 | 80.9 | 0.35869
0.34667 | 81.3655 | 80.9 | 0.46549
0.34722 | 81.3121 | 80.9 | 0.41209
0.34778 | 81.3191 | 80.9 | 0.41905
0.34833 | 81.3771 | 80.9 | 0.47709
0.34889 | 81.3539 | 80.9 | 0.45388
0.34944 | 81.2587 | 80.9 | 0.35869
0.35 | 81.4421 | 80.9 | 0.5421
0.35056 | 81.3005 | 80.9 | 0.40048
0.35111 | 81.4375 | 80.9 | 0.53746
0.35167 | 81.2958 | 80.9 | 0.39584
0.35222 | 81.2866 | 80.9 | 0.38655
0.35278 | 81.3632 | 80.9 | 0.46317
0.35333 | 81.3214 | 80.9 | 0.42138
0.35389 | 81.3585 | 80.9 | 0.45852
0.35444 | 81.4073 | 80.9 | 0.50728
0.355 | 81.3516 | 80.9 | 0.45156
0.35556 | 81.3957 | 80.9 | 0.49567
0.35611 | 81.4584 | 80.9 | 0.55835
0.35667 | 81.4073 | 80.9 | 0.50728
0.35722 | 81.5025 | 80.9 | 0.60246
0.35778 | 81.3214 | 80.9 | 0.42138
0.35833 | 81.3608 | 80.9 | 0.46084
0.35889 | 81.3074 | 80.9 | 0.40745
0.35944 | 81.3399 | 80.9 | 0.43995
0.36 | 81.3841 | 80.9 | 0.48406
0.36056 | 81.4235 | 80.9 | 0.52353
0.36111 | 81.3887 | 80.9 | 0.4887
0.36167 | 81.4467 | 80.9 | 0.54674
0.36222 | 81.5048 | 80.9 | 0.60478
0.36278 | 81.4421 | 80.9243 | 0.51778
0.36333 | 81.4653 | 80.9877 | 0.47758
0.36389 | 81.326 | 80.9 | 0.42602
0.36444 | 81.47 | 80.9 | 0.56996
0.365 | 81.4421 | 80.9 | 0.5421
0.36556 | 81.3632 | 80.964 | 0.39914
0.36611 | 81.3516 | 81 | 0.35156
0.36667 | 81.3376 | 80.9601 | 0.37756
0.36722 | 81.4514 | 80.9 | 0.55139
0.36778 | 81.4282 | 80.9158 | 0.51234
0.36833 | 81.4444 | 80.9962 | 0.4482
0.36889 | 81.4816 | 80.9083 | 0.5733
0.36944 | 81.3887 | 80.9 | 0.4887
0.37 | 81.528 | 80.9676 | 0.5604
0.37056 | 81.3933 | 80.9445 | 0.44889
0.37111 | 81.4792 | 80.9435 | 0.53575
0.37167 | 81.4816 | 80.9686 | 0.51301
0.37222 | 81.3748 | 80.9194 | 0.45538
0.37278 | 81.521 | 81 | 0.52104
0.37333 | 81.4119 | 81 | 0.41192
0.37389 | 81.4514 | 81 | 0.45139
0.37444 | 81.5048 | 81 | 0.50478
0.375 | 81.5001 | 81 | 0.50014
0.37556 | 81.3841 | 81 | 0.38406
0.37611 | 81.4584 | 81 | 0.45835
0.37667 | 81.3423 | 81 | 0.34227
0.37722 | 81.398 | 81 | 0.39799
0.37778 | 81.47 | 81 | 0.46996
0.37833 | 81.4909 | 81 | 0.49085
0.37889 | 81.3307 | 81 | 0.33066
0.37944 | 81.4375 | 81 | 0.43746
0.38 | 81.3632 | 81 | 0.36317
0.38056 | 81.3957 | 81 | 0.39567
0.38111 | 81.3678 | 81 | 0.36781
0.38167 | 81.3933 | 81 | 0.39335
0.38222 | 81.4026 | 81 | 0.40263
0.38278 | 81.4676 | 81 | 0.46764
0.38333 | 81.521 | 81 | 0.52104
0.38389 | 81.4885 | 81 | 0.48853
0.38444 | 81.4537 | 81 | 0.45371
0.385 | 81.3957 | 81 | 0.39567
0.38556 | 81.3701 | 81 | 0.37013
0.38611 | 81.4026 | 81 | 0.40263
0.38667 | 81.4955 | 81 | 0.4955
0.38722 | 81.4305 | 81 | 0.43049
0.38778 | 81.4189 | 81 | 0.41888
0.38833 | 81.5257 | 81 | 0.52568
0.38889 | 81.5094 | 81 | 0.50943
0.38944 | 81.4607 | 81.0457 | 0.41498
0.39 | 81.3608 | 81.1 | 0.26084
0.39056 | 81.4491 | 81.0784 | 0.37066
0.39111 | 81.4491 | 81.0095 | 0.43952
0.39167 | 81.4003 | 81.0975 | 0.30282
0.39222 | 81.3028 | 81.1 | 0.2028
0.39278 | 81.4444 | 81.1 | 0.34442
0.39333 | 81.4119 | 81.0387 | 0.37322
0.39389 | 81.5048 | 81 | 0.50478
0.39444 | 81.456 | 81.0372 | 0.41883
0.395 | 81.4653 | 81.0749 | 0.39046
0.39556 | 81.4955 | 81.0131 | 0.48244
0.39611 | 81.3887 | 81.099 | 0.28971
0.39667 | 81.4769 | 81.011 | 0.46589
0.39722 | 81.4839 | 81.0769 | 0.40698
0.39778 | 81.456 | 81.1 | 0.35603
0.39833 | 81.4676 | 81.1 | 0.36764
0.39889 | 81.3933 | 81.1 | 0.29335
0.39944 | 81.4351 | 81.1 | 0.33514
0.4 | 81.5001 | 81.1 | 0.40014
0.40056 | 81.4909 | 81.1 | 0.39085
0.40111 | 81.528 | 81.1 | 0.428
0.40167 | 81.4073 | 81.1 | 0.30728
0.40222 | 81.4235 | 81.1 | 0.32353
0.40278 | 81.4607 | 81.1 | 0.36067
0.40333 | 81.4676 | 81.1 | 0.36764
0.40389 | 81.4607 | 81.1 | 0.36067
0.40444 | 81.456 | 81.1 | 0.35603
0.405 | 81.4839 | 81.1 | 0.38389
0.40556 | 81.5605 | 81.1 | 0.4605
0.40611 | 81.4792 | 81.1 | 0.37925
0.40667 | 81.4444 | 81.1 | 0.34442
0.40722 | 81.3794 | 81.1 | 0.27942
0.40778 | 81.4584 | 81.1 | 0.35835
0.40833 | 81.5419 | 81.1 | 0.44193
0.40889 | 81.4816 | 81.1 | 0.38157
0.40944 | 81.4839 | 81.1 | 0.38389
0.41 | 81.4305 | 81.1 | 0.33049
0.41056 | 81.4607 | 81.1 | 0.36067
0.41111 | 81.5117 | 81.1 | 0.41175
0.41167 | 81.528 | 81.1 | 0.428
0.41222 | 81.5141 | 81.1 | 0.41407
0.41278 | 81.4537 | 81.1 | 0.35371
0.41333 | 81.521 | 81.1 | 0.42104
0.41389 | 81.4885 | 81.1 | 0.38853
0.41444 | 81.4026 | 81.1 | 0.30263
0.415 | 81.4723 | 81.1 | 0.37228
0.41556 | 81.4746 | 81.1 | 0.3746
0.41611 | 81.3701 | 81.1 | 0.27013
0.41667 | 81.4839 | 81.1 | 0.38389
0.41722 | 81.4676 | 81.1 | 0.36764
0.41778 | 81.4282 | 81.1 | 0.32817
0.41833 | 81.4932 | 81.1 | 0.39318
0.41889 | 81.6046 | 81.1 | 0.50461
0.41944 | 81.4769 | 81.1 | 0.37692
0.42 | 81.463 | 81.1 | 0.363
0.42056 | 81.4491 | 81.1706 | 0.27843
0.42111 | 81.4584 | 81.2 | 0.25835
0.42167 | 81.4351 | 81.1535 | 0.28166
0.42222 | 81.4212 | 81.1 | 0.32121
0.42278 | 81.5257 | 81.1 | 0.42568
0.42333 | 81.4839 | 81.1 | 0.38389
0.42389 | 81.4792 | 81.1 | 0.37925
0.42444 | 81.4769 | 81.1863 | 0.29065
0.425 | 81.4816 | 81.2 | 0.28157
0.42556 | 81.5094 | 81.2 | 0.30943
0.42611 | 81.5025 | 81.2 | 0.30246
0.42667 | 81.4026 | 81.2 | 0.20263
0.42722 | 81.3214 | 81.2 | 0.12138
0.42778 | 81.4723 | 81.1861 | 0.28622
0.42833 | 81.4096 | 81.1019 | 0.30771
0.42889 | 81.391 | 81.1898 | 0.20118
0.42944 | 81.4537 | 81.2 | 0.25371
0.43 | 81.4003 | 81.2 | 0.20031
0.43056 | 81.5234 | 81.2 | 0.32336
0.43111 | 81.4955 | 81.1584 | 0.3371
0.43167 | 81.4258 | 81.1296 | 0.2963
0.43222 | 81.4189 | 81.2 | 0.21888
0.43278 | 81.4723 | 81.1945 | 0.27773
0.43333 | 81.4351 | 81.1066 | 0.3285
0.43389 | 81.5651 | 81.1813 | 0.38384
0.43444 | 81.4537 | 81.2 | 0.25371
0.435 | 81.456 | 81.2 | 0.25603
0.43556 | 81.4955 | 81.1548 | 0.34066
0.43611 | 81.3957 | 81.1 | 0.29567
0.43667 | 81.4305 | 81.1211 | 0.30943
0.43722 | 81.4792 | 81.2 | 0.27925
0.43778 | 81.398 | 81.2 | 0.19799
0.43833 | 81.4212 | 81.2 | 0.22121
0.43889 | 81.4584 | 81.2 | 0.25835
0.43944 | 81.4189 | 81.2 | 0.21888
0.44 | 81.4119 | 81.2 | 0.21192
0.44056 | 81.4421 | 81.2 | 0.2421
0.44111 | 81.4421 | 81.2 | 0.2421
0.44167 | 81.4769 | 81.2126 | 0.26435
0.44222 | 81.4653 | 81.2995 | 0.16584
0.44278 | 81.4491 | 81.2115 | 0.23754
0.44333 | 81.4467 | 81.2 | 0.24674
0.44389 | 81.3701 | 81.1356 | 0.23451
0.44444 | 81.4235 | 81.1523 | 0.2712
0.445 | 81.4792 | 81.2 | 0.27925
0.44556 | 81.4119 | 81.2 | 0.21192
0.44611 | 81.3817 | 81.2 | 0.18174
0.44667 | 81.4119 | 81.2 | 0.21192
0.44722 | 81.398 | 81.2 | 0.19799
0.44778 | 81.3608 | 81.12 | 0.24083
0.44833 | 81.47 | 81.1679 | 0.30202
0.44889 | 81.3841 | 81.1441 | 0.23993
0.44944 | 81.3817 | 81.1 | 0.28174
0.45 | 81.3933 | 81.1 | 0.29335
0.45056 | 81.4096 | 81.1 | 0.3096
0.45111 | 81.3887 | 81.1 | 0.2887
0.45167 | 81.3492 | 81.1 | 0.24924
0.45222 | 81.3701 | 81.1 | 0.27013
0.45278 | 81.3376 | 81.1 | 0.23763
0.45333 | 81.3005 | 81.0406 | 0.25989
0.45389 | 81.268 | 81 | 0.26798
0.45444 | 81.2866 | 81 | 0.28655
0.455 | 81.2912 | 80.9767 | 0.31446
0.45556 | 81.2007 | 80.8888 | 0.31187
0.45611 | 81.1589 | 80.8008 | 0.35803
0.45667 | 81.059 | 80.8 | 0.25903
0.45722 | 81.0915 | 80.7249 | 0.3666
0.45778 | 81.0544 | 80.7 | 0.35439
0.45833 | 81.0381 | 80.6491 | 0.38904
0.45889 | 80.9615 | 80.5612 | 0.40034
0.45944 | 80.9313 | 80.5 | 0.43134
0.46 | 80.8454 | 80.4854 | 0.36008
0.46056 | 80.7967 | 80.4 | 0.39669
0.46111 | 80.806 | 80.4 | 0.40598
0.46167 | 80.6504 | 80.3216 | 0.32884
0.46222 | 80.6133 | 80.3 | 0.31328
0.46278 | 80.597 | 80.3 | 0.29703
0.46333 | 80.5901 | 80.2578 | 0.33224
0.46389 | 80.5529 | 80.2 | 0.35292
0.46444 | 80.5181 | 80.2 | 0.31809
0.465 | 80.5181 | 80.2 | 0.31809
0.46556 | 80.467 | 80.2 | 0.26702
0.46611 | 80.5576 | 80.2 | 0.35756
0.46667 | 80.4693 | 80.2 | 0.26934
0.46722 | 80.4508 | 80.2 | 0.25077
0.46778 | 80.5018 | 80.2 | 0.30184
0.46833 | 80.33 | 80.2 | 0.13004
0.46889 | 80.4438 | 80.2 | 0.2438
0.46944 | 80.4252 | 80.2095 | 0.21578
0.47 | 80.4206 | 80.2974 | 0.12322
0.47056 | 80.4786 | 80.2147 | 0.26394
0.47111 | 80.4415 | 80.2732 | 0.16825
0.47167 | 80.4345 | 80.2388 | 0.19569
0.47222 | 80.3997 | 80.2491 | 0.15059
0.47278 | 80.5506 | 80.3 | 0.2506
0.47333 | 80.4368 | 80.3 | 0.13684
0.47389 | 80.4299 | 80.3128 | 0.11708
0.47444 | 80.4624 | 80.3993 | 0.063122
0.475 | 80.5297 | 80.3113 | 0.21836
0.47556 | 80.5622 | 80.3766 | 0.1856
0.47611 | 80.5947 | 80.4 | 0.19471
0.47667 | 80.532 | 80.4525 | 0.07954
0.47722 | 80.4809 | 80.5 | 0.019052
0.47778 | 80.5506 | 80.5 | 0.050597
0.47833 | 80.5622 | 80.5 | 0.062205
0.47889 | 80.5947 | 80.5 | 0.094707
0.47944 | 80.5901 | 80.5 | 0.090064
0.48 | 80.6574 | 80.5 | 0.15739
0.48056 | 80.5761 | 80.5678 | 0.00834
0.48111 | 80.7178 | 80.6 | 0.11775
0.48167 | 80.6295 | 80.6 | 0.029532
0.48222 | 80.6435 | 80.6 | 0.043462
0.48278 | 80.6899 | 80.6 | 0.089894
0.48333 | 80.6783 | 80.6073 | 0.070989
0.48389 | 80.7874 | 80.6952 | 0.092193
0.48444 | 80.7363 | 80.7 | 0.036327
0.485 | 80.6945 | 80.7 | 0.0054627
0.48556 | 80.7317 | 80.7 | 0.031683
0.48611 | 80.7363 | 80.7 | 0.036327
0.48667 | 80.676 | 80.7 | 0.024036
0.48722 | 80.7526 | 80.7 | 0.052578
0.48778 | 80.8431 | 80.7 | 0.14312
0.48833 | 80.7131 | 80.7 | 0.01311
0.48889 | 80.7781 | 80.7 | 0.078116
0.48944 | 80.669 | 80.7 | 0.031001
0.49 | 80.7526 | 80.7622 | 0.0096033
0.49056 | 80.7549 | 80.8 | 0.0451
0.49111 | 80.7712 | 80.762 | 0.0092001
0.49167 | 80.7944 | 80.7259 | 0.068422
0.49222 | 80.6783 | 80.8 | 0.12171
0.49278 | 80.8106 | 80.8 | 0.010619
0.49333 | 80.864 | 80.8 | 0.064016
0.49389 | 80.7967 | 80.8 | 0.0033112
0.49444 | 80.7595 | 80.8657 | 0.10616
0.495 | 80.7479 | 80.8464 | 0.098415
0.49556 | 80.7572 | 80.8416 | 0.08438
0.49611 | 80.8617 | 80.9 | 0.038306
0.49667 | 80.7294 | 80.9 | 0.17064
0.49722 | 80.7944 | 80.9 | 0.10563
0.49778 | 80.7688 | 80.9 | 0.13117
0.49833 | 80.8176 | 80.9 | 0.082417
0.49889 | 80.7781 | 80.9 | 0.12188
0.49944 | 80.8687 | 80.9 | 0.031341
0.5 | 80.8524 | 80.9 | 0.047592
0.50056 | 80.9313 | 80.9 | 0.031343
0.50111 | 80.8245 | 80.9 | 0.075452
0.50167 | 80.8756 | 80.9 | 0.024376
0.50222 | 80.7642 | 80.9 | 0.13581
0.50278 | 79.3155 | 80.4754 | 1.1599
0.50333 | 76.4645 | 79.6713 | 3.2068
0.50389 | 73.5509 | 78.7921 | 5.2412
0.50444 | 72.6385 | 78.0102 | 5.3717
0.505 | 72.8614 | 77.4533 | 4.5919
0.50556 | 73.5997 | 77.2493 | 3.6496
0.50611 | 74.7628 | 77.4503 | 2.6875
0.50667 | 76.1163 | 77.8026 | 1.6863
0.50722 | 77.4675 | 78.242 | 0.77452
0.50778 | 78.8488 | 78.7578 | 0.090999
0.50833 | 80.1072 | 79.4138 | 0.69341
0.50889 | 81.2169 | 80.0649 | 1.152
0.50944 | 82.3057 | 80.7205 | 1.5853
0.51 | 83.3342 | 81.4241 | 1.9101
0.51056 | 83.968 | 82.1117 | 1.8563
0.51111 | 84.5972 | 82.7313 | 1.8659
0.51167 | 85.173 | 83.4349 | 1.738
0.51222 | 85.6373 | 83.9787 | 1.6586
0.51278 | 86.1713 | 84.5741 | 1.5972
0.51333 | 86.6449 | 85.0784 | 1.5665
0.51389 | 86.8979 | 85.5616 | 1.3363
0.51444 | 87.2856 | 86.0261 | 1.2596
0.515 | 87.5155 | 86.3972 | 1.1183
0.51556 | 87.7221 | 86.8296 | 0.89254
0.51611 | 87.9752 | 87.1814 | 0.7938
0.51667 | 88.1098 | 87.6164 | 0.49336
0.51722 | 88.3025 | 87.985 | 0.31754
0.51778 | 88.4882 | 88.2776 | 0.21066
0.51833 | 88.6113 | 88.5414 | 0.069915
0.51889 | 88.7529 | 88.8051 | 0.052202
0.51944 | 88.9456 | 89.0688 | 0.12324
0.52 | 89.057 | 89.3217 | 0.26468
0.52056 | 89.1499 | 89.4975 | 0.34756
0.52111 | 89.1336 | 89.76 | 0.62638
0.52167 | 89.1661 | 89.9493 | 0.78311
0.52222 | 89.2079 | 90.1877 | 0.9798
0.52278 | 89.3612 | 90.3505 | 0.98937
0.52333 | 89.4146 | 90.5154 | 1.1009
0.52389 | 89.5283 | 90.7264 | 1.1981
0.52444 | 89.4633 | 90.8287 | 1.3654
0.525 | 89.5655 | 91.0023 | 1.4368
0.52556 | 89.6444 | 91.0902 | 1.4458
0.52611 | 89.7257 | 91.2564 | 1.5307
0.52667 | 89.6699 | 91.3661 | 1.6962
0.52722 | 89.7466 | 91.4541 | 1.7075
0.52778 | 89.8371 | 91.584 | 1.7469
0.52833 | 89.7767 | 91.7299 | 1.9532
0.52889 | 89.8139 | 91.8179 | 2.004
0.52944 | 89.8696 | 91.9058 | 2.0362
0.53 | 89.988 | 91.9938 | 2.0058
0.53056 | 89.9207 | 92.0817 | 2.161
0.53111 | 89.8951 | 92.1 | 2.2049
0.53167 | 89.9834 | 92.1575 | 2.1742
0.53222 | 89.9462 | 92.2454 | 2.2992
0.53278 | 90.0577 | 92.3333 | 2.2757
0.53333 | 90.0089 | 92.4 | 2.3911
0.53389 | 90.0762 | 92.4091 | 2.3329
0.53444 | 90.0785 | 92.497 | 2.4185
0.535 | 90.053 | 92.5849 | 2.5319
0.53556 | 90.19 | 92.6 | 2.41
0.53611 | 90.1203 | 92.6 | 2.4797
0.53667 | 90.118 | 92.6486 | 2.5306
0.53722 | 90.1273 | 92.7 | 2.5727
0.53778 | 90.118 | 92.7245 | 2.6064
0.53833 | 90.1691 | 92.8 | 2.6309
0.53889 | 90.1552 | 92.8 | 2.6448
0.53944 | 90.2109 | 92.8 | 2.5891
0.54 | 90.0994 | 92.8762 | 2.7768
0.54056 | 90.1459 | 92.9641 | 2.8183
0.54111 | 90.1459 | 93 | 2.8541
0.54167 | 90.2434 | 93 | 2.7566
0.54222 | 90.2295 | 93 | 2.7705
0.54278 | 90.2318 | 93 | 2.7682
0.54333 | 90.1877 | 93.0037 | 2.816
0.54389 | 90.2318 | 93.0916 | 2.8598
0.54444 | 90.2991 | 93.1 | 2.8009
0.545 | 90.2295 | 93.1674 | 2.938
0.54556 | 90.3037 | 93.2 | 2.8963
0.54611 | 90.2202 | 93.2433 | 3.0231
0.54667 | 90.2828 | 93.3 | 3.0172
0.54722 | 90.3362 | 93.3191 | 2.9828
0.54778 | 90.262 | 93.4 | 3.138
0.54833 | 90.3154 | 93.4 | 3.0846
0.54889 | 90.4105 | 93.4 | 2.9895
0.54944 | 90.2875 | 93.4 | 3.1125
0.55 | 90.3339 | 93.4 | 3.0661
0.55056 | 90.3827 | 93.4 | 3.0173
0.55111 | 90.3571 | 93.4347 | 3.0775
0.55167 | 90.385 | 93.4774 | 3.0924
0.55222 | 90.4663 | 93.4106 | 2.9443
0.55278 | 90.4407 | 93.4985 | 3.0578
0.55333 | 90.4013 | 93.5 | 3.0987
0.55389 | 90.4663 | 93.5 | 3.0337
0.55444 | 90.4755 | 93.5 | 3.0245
0.555 | 90.4338 | 93.5503 | 3.1165
0.55556 | 90.4036 | 93.6 | 3.1964
0.55611 | 90.4268 | 93.6 | 3.1732
0.55667 | 90.5057 | 93.6 | 3.0943
0.55722 | 90.4755 | 93.6 | 3.1245
0.55778 | 90.4709 | 93.6 | 3.1291
0.55833 | 90.4848 | 93.678 | 3.1931
0.55889 | 90.4872 | 93.7 | 3.2128
0.55944 | 90.4129 | 93.7 | 3.2871
0.56 | 90.5243 | 93.7 | 3.1757
0.56056 | 90.5104 | 93.7 | 3.1896
0.56111 | 90.5313 | 93.7 | 3.1687
0.56167 | 90.4848 | 93.7056 | 3.2208
0.56222 | 90.5034 | 93.7936 | 3.2902
0.56278 | 90.4709 | 93.8 | 3.3291
0.56333 | 90.5707 | 93.8 | 3.2293
0.56389 | 90.5638 | 93.8 | 3.2362
0.56444 | 90.508 | 93.8 | 3.292
0.565 | 90.6056 | 93.8 | 3.1944
0.56556 | 90.6682 | 93.8 | 3.1318
0.56611 | 90.6636 | 93.8 | 3.1364
0.56667 | 90.5986 | 93.8 | 3.2014
0.56722 | 90.58 | 93.8851 | 3.3051
0.56778 | 90.6427 | 93.9 | 3.2573
0.56833 | 90.717 | 93.9 | 3.183
0.56889 | 90.6009 | 93.9 | 3.2991
0.56944 | 90.5522 | 93.9 | 3.3478
0.57 | 90.6427 | 93.9 | 3.2573
0.57056 | 90.6543 | 93.9 | 3.2457
0.57111 | 90.7007 | 93.9007 | 3.2
0.57167 | 90.6056 | 93.9887 | 3.3831
0.57222 | 90.645 | 93.9234 | 3.2784
0.57278 | 90.6752 | 93.9645 | 3.2893
0.57333 | 90.6659 | 94 | 3.3341
0.57389 | 90.6775 | 94 | 3.3225
0.57444 | 90.5916 | 94 | 3.4084
0.575 | 90.6241 | 94 | 3.3759
0.57556 | 90.7147 | 94 | 3.2853
0.57611 | 90.7216 | 94 | 3.2784
0.57667 | 90.7216 | 94 | 3.2784
0.57722 | 90.7797 | 94 | 3.2203
0.57778 | 90.7077 | 94 | 3.2923
0.57833 | 90.6798 | 94 | 3.3202
0.57889 | 90.6636 | 94 | 3.3364
0.57944 | 90.7054 | 94 | 3.2946
0.58 | 90.8122 | 94 | 3.1878
0.58056 | 90.775 | 94 | 3.225
0.58111 | 90.717 | 94 | 3.283
0.58167 | 90.7449 | 94 | 3.2551
0.58222 | 90.7797 | 94 | 3.2203
0.58278 | 90.6543 | 94 | 3.3457
0.58333 | 90.7495 | 94 | 3.2505
0.58389 | 90.7797 | 94 | 3.2203
0.58444 | 90.6822 | 94 | 3.3178
0.585 | 90.8099 | 94 | 3.1901
0.58556 | 90.8354 | 94 | 3.1646
0.58611 | 90.8052 | 94 | 3.1948
0.58667 | 90.717 | 94 | 3.283
0.58722 | 90.8168 | 94 | 3.1832
0.58778 | 90.7727 | 94 | 3.2273
0.58833 | 90.717 | 94 | 3.283
0.58889 | 90.7402 | 94 | 3.2598
0.58944 | 90.7309 | 94 | 3.2691
0.59 | 90.7727 | 94 | 3.2273
0.59056 | 90.8493 | 94 | 3.1507
0.59111 | 90.8284 | 94 | 3.1716
0.59167 | 90.8563 | 93.9453 | 3.0891
0.59222 | 90.8702 | 93.9 | 3.0298
0.59278 | 90.8424 | 93.9305 | 3.0881
0.59333 | 90.8075 | 94 | 3.1925
0.59389 | 90.8586 | 94 | 3.1414
0.59444 | 90.8191 | 94 | 3.1809
0.595 | 90.9027 | 94 | 3.0973
0.59556 | 90.7843 | 93.9298 | 3.1455
0.59611 | 90.8331 | 93.9581 | 3.125
0.59667 | 90.9027 | 93.954 | 3.0513
0.59722 | 90.8284 | 93.9 | 3.0716
0.59778 | 90.8865 | 93.9 | 3.0135
0.59833 | 90.8749 | 93.9 | 3.0251
0.59889 | 90.8656 | 93.9 | 3.0344
0.59944 | 90.9492 | 93.9 | 2.9508
0.6 | 90.8934 | 93.9 | 3.0066
0.60056 | 90.8911 | 93.8387 | 2.9475
0.60111 | 90.9004 | 93.8 | 2.8996
0.60167 | 90.854 | 93.8 | 2.946
0.60222 | 90.9167 | 93.8 | 2.8833
0.60278 | 90.8958 | 93.8 | 2.9042
0.60333 | 90.8609 | 93.7989 | 2.938
0.60389 | 90.8934 | 93.7109 | 2.8175
0.60444 | 90.8308 | 93.777 | 2.9462
0.605 | 90.9492 | 93.735 | 2.7859
0.60556 | 90.9538 | 93.7 | 2.7462
0.60611 | 90.8029 | 93.7 | 2.8971
0.60667 | 90.9608 | 93.6712 | 2.7104
0.60722 | 90.9306 | 93.6168 | 2.6862
0.60778 | 90.8168 | 93.6953 | 2.8785
0.60833 | 90.8911 | 93.6073 | 2.7162
0.60889 | 90.9863 | 93.6 | 2.6137
0.60944 | 90.8609 | 93.6 | 2.7391
0.61 | 90.9468 | 93.5435 | 2.5967
0.61056 | 90.919 | 93.5 | 2.581
0.61111 | 90.8377 | 93.4676 | 2.6299
0.61167 | 90.8493 | 93.4 | 2.5507
0.61222 | 90.9004 | 93.4 | 2.4996
0.61278 | 90.8934 | 93.4 | 2.5066
0.61333 | 90.9933 | 93.4 | 2.4067
0.61389 | 91.0699 | 93.3278 | 2.258
0.61444 | 90.9329 | 93.3 | 2.3671
0.615 | 90.9259 | 93.252 | 2.326
0.61556 | 90.8424 | 93.2 | 2.3576
0.61611 | 90.8958 | 93.2 | 2.3042
0.61667 | 91.0049 | 93.1881 | 2.1833
0.61722 | 91.0095 | 93.1002 | 2.0907
0.61778 | 90.9677 | 93.1 | 2.1323
0.61833 | 90.9468 | 93.0243 | 2.0775
0.61889 | 90.9561 | 93 | 2.0439
0.61944 | 90.8981 | 92.9485 | 2.0504
0.62 | 90.9167 | 92.9 | 1.9833
0.62056 | 91.0327 | 92.9 | 1.8673
0.62111 | 90.9213 | 92.8847 | 1.9634
0.62167 | 90.9956 | 92.8 | 1.8044
0.62222 | 90.9677 | 92.8 | 1.8323
0.62278 | 90.9956 | 92.721 | 1.7254
0.62333 | 90.9561 | 92.7 | 1.7439
0.62389 | 90.9492 | 92.6451 | 1.696
0.62444 | 90.984 | 92.6 | 1.616
0.625 | 91.0049 | 92.5694 | 1.5645
0.62556 | 91.0049 | 92.5 | 1.4951
0.62611 | 90.977 | 92.5 | 1.523
0.62667 | 90.984 | 92.5 | 1.516
0.62722 | 91.0142 | 92.5 | 1.4858
0.62778 | 90.9979 | 92.4298 | 1.4319
0.62833 | 90.9608 | 92.342 | 1.3812
0.62889 | 90.9608 | 92.3 | 1.3392
0.62944 | 90.9422 | 92.3 | 1.3578
0.63 | 90.9445 | 92.2782 | 1.3337
0.63056 | 90.9561 | 92.2 | 1.2439
0.63111 | 91.0536 | 92.2 | 1.1464
0.63167 | 90.9027 | 92.1145 | 1.2118
0.63222 | 91.0304 | 92.1 | 1.0696
0.63278 | 90.9306 | 92.1 | 1.1694
0.63333 | 91.0234 | 92.0507 | 1.0273
0.63389 | 91.0002 | 92 | 0.99977
0.63444 | 91.0351 | 92 | 0.96495
0.635 | 91.0049 | 91.9869 | 0.98203
0.63556 | 90.984 | 91.9 | 0.91602
0.63611 | 90.9213 | 91.9 | 0.97871
0.63667 | 91.0142 | 91.8232 | 0.80901
0.63722 | 91.049 | 91.8 | 0.75102
0.63778 | 91.0002 | 91.7473 | 0.74709
0.63833 | 91.0606 | 91.7406 | 0.68001
0.63889 | 90.9375 | 91.7715 | 0.83396
0.63944 | 90.9654 | 91.6836 | 0.71815
0.64 | 91.0629 | 91.6 | 0.53709
0.64056 | 91.0165 | 91.6 | 0.58352
0.64111 | 91.0118 | 91.6 | 0.58816
0.64167 | 91.0026 | 91.5318 | 0.52923
0.64222 | 91.0165 | 91.5 | 0.48352
0.64278 | 91.1326 | 91.5 | 0.36744
0.64333 | 91.0397 | 91.5 | 0.4603
0.64389 | 91.0142 | 91.5 | 0.48584
0.64444 | 91.042 | 91.4923 | 0.45024
0.645 | 91.0374 | 91.4043 | 0.36693
0.64556 | 91.0234 | 91.4 | 0.37655
0.64611 | 91.0583 | 91.4 | 0.34173
0.64667 | 91.0652 | 91.4 | 0.33476
0.64722 | 90.9793 | 91.3525 | 0.37319
0.64778 | 90.9863 | 91.3 | 0.3137
0.64833 | 91.0583 | 91.2767 | 0.21843
0.64889 | 90.9538 | 91.2112 | 0.25741
0.64944 | 91.1024 | 91.2991 | 0.19674
0.65 | 91.0072 | 91.2129 | 0.20573
0.65056 | 91.0583 | 91.2 | 0.14173
0.65111 | 91.1302 | 91.2 | 0.069759
0.65167 | 91.0559 | 91.2 | 0.14405
0.65222 | 91.0002 | 91.1611 | 0.16091
0.65278 | 90.9631 | 91.1 | 0.13692
0.65333 | 91.0304 | 91.1 | 0.069589
0.65389 | 91.0142 | 91.1 | 0.085841
0.65444 | 91.0583 | 91.1 | 0.04173
0.655 | 91.1024 | 91.1 | 0.0023812
0.65556 | 91.049 | 91.1 | 0.051016
0.65611 | 91.0142 | 91.0458 | 0.031599
0.65667 | 90.9909 | 91.0422 | 0.051211
0.65722 | 91.0234 | 91.0699 | 0.046501
0.65778 | 90.9608 | 90.9821 | 0.021304
0.65833 | 90.9747 | 90.9058 | 0.068846
0.65889 | 91.1349 | 90.9938 | 0.14113
0.65944 | 91.0211 | 90.9184 | 0.10276
0.66 | 91.0304 | 90.9 | 0.13041
0.66056 | 91.042 | 90.9 | 0.14202
0.66111 | 91.0699 | 90.9 | 0.16988
0.66167 | 91.0072 | 90.9 | 0.10719
0.66222 | 91.0559 | 90.9 | 0.15595
0.66278 | 91.0977 | 90.9 | 0.19774
0.66333 | 91.0374 | 90.9 | 0.13738
0.66389 | 91.0443 | 90.8151 | 0.22926
0.66444 | 91.0815 | 90.8 | 0.28149
0.665 | 90.984 | 90.8 | 0.18398
0.66556 | 91.0234 | 90.8 | 0.22345
0.66611 | 91.0281 | 90.8 | 0.22809
0.66667 | 91.049 | 90.7753 | 0.27365
0.66722 | 91.0745 | 90.7 | 0.37452
0.66778 | 91.0652 | 90.7 | 0.36524
0.66833 | 90.9817 | 90.7 | 0.28166
0.66889 | 91.0931 | 90.7764 | 0.31671
0.66944 | 91.0443 | 90.7357 | 0.30862
0.67 | 91.1117 | 90.7 | 0.41167
0.67056 | 91.0513 | 90.7 | 0.35131
0.67111 | 90.9631 | 90.7 | 0.26308
0.67167 | 91.1117 | 90.6841 | 0.42759
0.67222 | 91.0861 | 90.6039 | 0.48226
0.67278 | 91.0954 | 90.6917 | 0.40368
0.67333 | 91.1395 | 90.6203 | 0.51921
0.67389 | 91.0699 | 90.6 | 0.46988
0.67444 | 91.0351 | 90.6 | 0.43505
0.675 | 91.0304 | 90.6 | 0.43041
0.67556 | 91.0768 | 90.6 | 0.47684
0.67611 | 91.0188 | 90.6 | 0.4188
0.67667 | 91.0792 | 90.6 | 0.47916
0.67722 | 91.049 | 90.6 | 0.44898
0.67778 | 91.0443 | 90.6 | 0.44434
0.67833 | 91.0351 | 90.5288 | 0.50626
0.67889 | 91.0327 | 90.5 | 0.53273
0.67944 | 91.1163 | 90.5 | 0.61631
0.68 | 91.0745 | 90.5 | 0.57452
0.68056 | 90.9956 | 90.5 | 0.49559
0.68111 | 90.9817 | 90.5 | 0.48166
0.68167 | 91.0258 | 90.5 | 0.52577
0.68222 | 91.0118 | 90.5 | 0.51184
0.68278 | 91.0281 | 90.5 | 0.52809
0.68333 | 91.0443 | 90.5 | 0.54434
0.68389 | 91.0118 | 90.5 | 0.51184
0.68444 | 91.0954 | 90.5 | 0.59542
0.685 | 91.0142 | 90.4735 | 0.54071
0.68556 | 91.0792 | 90.4145 | 0.6647
0.68611 | 91.0745 | 90.5 | 0.57452
0.68667 | 91.0234 | 90.5 | 0.52345
0.68722 | 91.1442 | 90.5 | 0.64417
0.68778 | 91.1163 | 90.5 | 0.61631
0.68833 | 91.0467 | 90.5 | 0.54666
0.68889 | 91.0072 | 90.4578 | 0.54937
0.68944 | 91.0281 | 90.4 | 0.62809
0.69 | 91.0443 | 90.4 | 0.64434
0.69056 | 91.1535 | 90.4 | 0.75346
0.69111 | 91.0072 | 90.4 | 0.60719
0.69167 | 91.1604 | 90.4 | 0.76042
0.69222 | 91.1024 | 90.4 | 0.70238
0.69278 | 91.0722 | 90.4 | 0.6722
0.69333 | 91.0861 | 90.3543 | 0.73186
0.69389 | 91.1929 | 90.3 | 0.89292
0.69444 | 91.1117 | 90.3 | 0.81167
0.695 | 91.0397 | 90.3 | 0.7397
0.69556 | 91.1279 | 90.3 | 0.82792
0.69611 | 91.0745 | 90.3 | 0.77452
0.69667 | 91.172 | 90.3 | 0.87203
0.69722 | 91.042 | 90.3 | 0.74202
0.69778 | 91.1465 | 90.3 | 0.84649
0.69833 | 91.0258 | 90.3 | 0.72577
0.69889 | 91.0049 | 90.2748 | 0.73007
0.69944 | 91.0443 | 90.2131 | 0.83119
0.7 | 91.0583 | 90.2989 | 0.75937
0.70056 | 91.0977 | 90.2109 | 0.88679
0.70111 | 91.114 | 90.2 | 0.91399
0.70167 | 91.1001 | 90.2 | 0.90006
0.70222 | 91.0304 | 90.2 | 0.83041
0.70278 | 91.1488 | 90.2 | 0.94881
0.70333 | 90.984 | 90.2 | 0.78398
0.70389 | 91.1395 | 90.2 | 0.93953
0.70444 | 90.977 | 90.2 | 0.77701
0.705 | 91.1256 | 90.2 | 0.9256
0.70556 | 91.1418 | 90.2 | 0.94185
0.70611 | 91.1093 | 90.2 | 0.90935
0.70667 | 91.1256 | 90.1436 | 0.98202
0.70722 | 91.0815 | 90.1444 | 0.93712
0.70778 | 91.0954 | 90.2 | 0.89542
0.70833 | 91.0234 | 90.2 | 0.82345
0.70889 | 91.1442 | 90.2 | 0.94417
0.70944 | 91.0885 | 90.2 | 0.88845
0.71 | 90.9677 | 90.1159 | 0.85185
0.71056 | 91.0676 | 90.1 | 0.96756
0.71111 | 90.9584 | 90.1 | 0.85844
0.71167 | 91.042 | 90.1 | 0.94202
0.71222 | 91.0351 | 90.1 | 0.93505
0.71278 | 91.0977 | 90.1 | 0.99774
0.71333 | 91.0652 | 90.1 | 0.96524
0.71389 | 91.0861 | 90.1 | 0.98613
0.71444 | 91.0815 | 90.1 | 0.98149
0.715 | 90.9468 | 90.1 | 0.84683
0.71556 | 91.0467 | 90.1 | 0.94666
0.71611 | 91.0467 | 90.1 | 0.94666
0.71667 | 91.1372 | 90.1 | 1.0372
0.71722 | 91.1024 | 90.1 | 1.0024
0.71778 | 91.0234 | 90.1 | 0.92345
0.71833 | 91.0026 | 90.1 | 0.90255
0.71889 | 91.1279 | 90.1 | 1.0279
0.71944 | 90.9956 | 90.1 | 0.89559
0.72 | 91.0861 | 90.1 | 0.98613
0.72056 | 91.1326 | 90.0449 | 1.0876
0.72111 | 91.0908 | 90 | 1.0908
0.72167 | 91.0072 | 90 | 1.0072
0.72222 | 90.9329 | 90 | 0.9329
0.72278 | 91.0327 | 90 | 1.0327
0.72333 | 91.0536 | 90 | 1.0536
0.72389 | 90.9677 | 90 | 0.96773
0.72444 | 91.1349 | 90 | 1.1349
0.725 | 91.0606 | 90 | 1.0606
0.72556 | 91.0629 | 90 | 1.0629
0.72611 | 91.0908 | 90 | 1.0908
0.72667 | 90.9909 | 90 | 0.99094
0.72722 | 91.0768 | 90 | 1.0768
0.72778 | 91.0676 | 90 | 1.0676
0.72833 | 91.1093 | 90 | 1.1093
0.72889 | 91.1256 | 89.9257 | 1.1999
0.72944 | 90.9724 | 89.9622 | 1.0102
0.73 | 91.1511 | 90 | 1.1511
0.73056 | 91.0629 | 90 | 1.0629
0.73111 | 91.0188 | 90 | 1.0188
0.73167 | 91.0559 | 89.986 | 1.0699
0.73222 | 91.0258 | 89.9 | 1.1258
0.73278 | 91.0026 | 89.9 | 1.1026
0.73333 | 91.1047 | 89.9778 | 1.1269
0.73389 | 91.1117 | 89.9342 | 1.1775
0.73444 | 91.0002 | 89.9 | 1.1002
0.735 | 91.0234 | 89.9 | 1.1234
0.73556 | 91.0118 | 89.9 | 1.1118
0.73611 | 91.0118 | 89.9 | 1.1118
0.73667 | 91.0536 | 89.9 | 1.1536
0.73722 | 91.0583 | 89.9 | 1.1583
0.73778 | 90.9863 | 89.9 | 1.0863
0.73833 | 91.0188 | 89.9 | 1.1188
0.73889 | 90.9654 | 89.9 | 1.0654
0.73944 | 90.9445 | 89.9 | 1.0445
0.74 | 91.0443 | 89.9 | 1.1443
0.74056 | 91.1186 | 89.9 | 1.2186
0.74111 | 91.0467 | 89.9 | 1.1467
0.74167 | 91.0258 | 89.9 | 1.1258
0.74222 | 91.0931 | 89.9 | 1.1931
0.74278 | 91.0467 | 89.9 | 1.1467
0.74333 | 91.049 | 89.8392 | 1.2098
0.74389 | 91.0281 | 89.8488 | 1.1793
0.74444 | 91.121 | 89.9 | 1.221
0.745 | 91.0606 | 89.8753 | 1.1853
0.74556 | 91.0977 | 89.8126 | 1.2851
0.74611 | 91.0792 | 89.8994 | 1.1797
0.74667 | 91.1604 | 89.8115 | 1.3489
0.74722 | 91.0559 | 89.8 | 1.2559
0.74778 | 90.9677 | 89.8 | 1.1677
0.74833 | 91.0954 | 89.8 | 1.2954
0.74889 | 91.0095 | 89.8 | 1.2095
0.74944 | 91.0977 | 89.8 | 1.2977
0.75 | 91.042 | 89.8 | 1.242
0.75056 | 91.0327 | 89.8 | 1.2327
0.75111 | 91.1001 | 89.8 | 1.3001
0.75167 | 91.0467 | 89.8 | 1.2467
0.75222 | 91.0815 | 89.8 | 1.2815
0.75278 | 90.9933 | 89.8 | 1.1933
0.75333 | 91.0327 | 89.8 | 1.2327
0.75389 | 90.9654 | 89.8 | 1.1654
0.75444 | 91.0281 | 89.8 | 1.2281
0.755 | 91.0165 | 89.8 | 1.2165
0.75556 | 90.9979 | 89.8 | 1.1979
0.75611 | 91.0165 | 89.7164 | 1.3001
0.75667 | 91.0652 | 89.7 | 1.3652
0.75722 | 90.9654 | 89.7 | 1.2654
0.75778 | 91.0559 | 89.7 | 1.3559
0.75833 | 90.9654 | 89.7354 | 1.23
0.75889 | 91.0467 | 89.7767 | 1.27
0.75944 | 91.0397 | 89.7 | 1.3397
0.76 | 90.9793 | 89.7 | 1.2793
0.76056 | 91.0397 | 89.7 | 1.3397
0.76111 | 91.0629 | 89.7 | 1.3629
0.76167 | 91.114 | 89.7 | 1.414
0.76222 | 90.977 | 89.7 | 1.277
0.76278 | 91.0049 | 89.7 | 1.3049
0.76333 | 90.984 | 89.7 | 1.284
0.76389 | 91.0118 | 89.7 | 1.3118
0.76444 | 91.0443 | 89.7 | 1.3443
0.765 | 91.0652 | 89.7 | 1.3652
0.76556 | 91.0629 | 89.7 | 1.3629
0.76611 | 91.0583 | 89.7 | 1.3583
0.76667 | 91.0304 | 89.7 | 1.3304
0.76722 | 91.0513 | 89.7 | 1.3513
0.76778 | 91.107 | 89.7 | 1.407
0.76833 | 91.0443 | 89.7 | 1.3443
0.76889 | 90.9979 | 89.7 | 1.2979
0.76944 | 91.0861 | 89.7 | 1.3861
0.77 | 90.9909 | 89.7 | 1.2909
0.77056 | 90.9909 | 89.7 | 1.2909
0.77111 | 91.042 | 89.7 | 1.342
0.77167 | 91.049 | 89.7 | 1.349
0.77222 | 91.0606 | 89.7 | 1.3606
0.77278 | 91.0513 | 89.7 | 1.3513
0.77333 | 91.0397 | 89.7 | 1.3397
0.77389 | 91.0443 | 89.7 | 1.3443
0.77444 | 91.0583 | 89.7 | 1.3583
0.775 | 91.0513 | 89.7 | 1.3513
0.77556 | 91.0002 | 89.7 | 1.3002
0.77611 | 90.9561 | 89.6504 | 1.3058
0.77667 | 90.9979 | 89.6376 | 1.3603
0.77722 | 91.0606 | 89.6745 | 1.3861
0.77778 | 91.042 | 89.6 | 1.442
0.77833 | 91.0676 | 89.6 | 1.4676
0.77889 | 90.9747 | 89.6 | 1.3747
0.77944 | 91.0351 | 89.6 | 1.4351
0.78 | 91.0165 | 89.6 | 1.4165
0.78056 | 91.0652 | 89.6 | 1.4652
0.78111 | 90.9492 | 89.6 | 1.3492
0.78167 | 90.9584 | 89.6 | 1.3584
0.78222 | 91.0536 | 89.6 | 1.4536
0.78278 | 91.049 | 89.6 | 1.449
0.78333 | 90.9352 | 89.6 | 1.3352
0.78389 | 90.9654 | 89.6 | 1.3654
0.78444 | 91.0397 | 89.5312 | 1.5085
0.785 | 91.0583 | 89.5567 | 1.5015
0.78556 | 91.0351 | 89.6 | 1.4351
0.78611 | 91.0211 | 89.5674 | 1.4537
0.78667 | 91.0304 | 89.5205 | 1.5099
0.78722 | 91.0722 | 89.6 | 1.4722
0.78778 | 90.9886 | 89.6 | 1.3886
0.78833 | 90.9747 | 89.6 | 1.3747
0.78889 | 91.0026 | 89.5277 | 1.4749
0.78944 | 91.042 | 89.5603 | 1.4817
0.79 | 90.9492 | 89.5518 | 1.3974
0.79056 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.79111 | 90.9468 | 89.5 | 1.4468
0.79167 | 91.0559 | 89.5 | 1.5559
0.79222 | 91.0327 | 89.5 | 1.5327
0.79278 | 90.977 | 89.5 | 1.477
0.79333 | 91.049 | 89.5 | 1.549
0.79389 | 90.9561 | 89.5 | 1.4561
0.79444 | 90.977 | 89.5 | 1.477
0.795 | 91.0142 | 89.5 | 1.5142
0.79556 | 91.0211 | 89.5 | 1.5211
0.79611 | 90.9793 | 89.5 | 1.4793
0.79667 | 91.0583 | 89.5 | 1.5583
0.79722 | 90.9956 | 89.5 | 1.4956
0.79778 | 91.0258 | 89.5 | 1.5258
0.79833 | 91.0211 | 89.5 | 1.5211
0.79889 | 90.9933 | 89.4447 | 1.5486
0.79944 | 90.9677 | 89.4 | 1.5677
0.8 | 90.9909 | 89.4312 | 1.5598
0.80056 | 91.0188 | 89.5 | 1.5188
0.80111 | 91.0467 | 89.5 | 1.5467
0.80167 | 90.984 | 89.5 | 1.484
0.80222 | 91.0583 | 89.5 | 1.5583
0.80278 | 90.9956 | 89.4291 | 1.5664
0.80333 | 91.0188 | 89.4588 | 1.56
0.80389 | 91.1117 | 89.4533 | 1.6584
0.80444 | 90.9631 | 89.4 | 1.5631
0.805 | 90.9445 | 89.4225 | 1.522
0.80556 | 90.9909 | 89.5 | 1.4909
0.80611 | 91.0072 | 89.5 | 1.5072
0.80667 | 91.0026 | 89.5 | 1.5026
0.80722 | 91.0443 | 89.4258 | 1.6185
0.80778 | 91.0327 | 89.4621 | 1.5706
0.80833 | 91.0026 | 89.5 | 1.5026
0.80889 | 91.0467 | 89.5 | 1.5467
0.80944 | 90.9654 | 89.5 | 1.4654
0.81 | 91.0118 | 89.4862 | 1.5256
0.81056 | 91.0397 | 89.4017 | 1.638
0.81111 | 91.0351 | 89.4896 | 1.5454
0.81167 | 91.0467 | 89.5 | 1.5467
0.81222 | 91.0838 | 89.5 | 1.5838
0.81278 | 91.0327 | 89.5 | 1.5327
0.81333 | 91.0095 | 89.5 | 1.5095
0.81389 | 90.9445 | 89.5 | 1.4445
0.81444 | 90.9027 | 89.4828 | 1.42
0.815 | 90.8795 | 89.4051 | 1.4744
0.81556 | 91.0606 | 89.4931 | 1.5675
0.81611 | 91.0072 | 89.5 | 1.5072
0.81667 | 90.9956 | 89.5 | 1.4956
0.81722 | 90.9724 | 89.4432 | 1.5292
0.81778 | 90.9956 | 89.4447 | 1.5508
0.81833 | 91.0258 | 89.5 | 1.5258
0.81889 | 90.9747 | 89.4794 | 1.4953
0.81944 | 90.9654 | 89.4085 | 1.5569
0.82 | 90.9956 | 89.4964 | 1.4992
0.82056 | 90.9793 | 89.4157 | 1.5636
0.82111 | 91.0815 | 89.4722 | 1.6093
0.82167 | 91.0304 | 89.5 | 1.5304
0.82222 | 91.0351 | 89.5 | 1.5351
0.82278 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.82333 | 91.0118 | 89.5 | 1.5118
0.82389 | 91.0165 | 89.5 | 1.5165
0.82444 | 91.0142 | 89.5 | 1.5142
0.825 | 91.0513 | 89.5 | 1.5513
0.82556 | 90.9654 | 89.5 | 1.4654
0.82611 | 90.9979 | 89.4366 | 1.5613
0.82667 | 90.9352 | 89.4513 | 1.4839
0.82722 | 90.9654 | 89.4608 | 1.5046
0.82778 | 91.0351 | 89.4 | 1.6351
0.82833 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.82889 | 91.0188 | 89.4029 | 1.6159
0.82944 | 90.9167 | 89.4909 | 1.4258
0.83 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.83056 | 90.9631 | 89.4333 | 1.5298
0.83111 | 90.9747 | 89.4547 | 1.52
0.83167 | 91.0768 | 89.4574 | 1.6194
0.83222 | 90.9909 | 89.4305 | 1.5604
0.83278 | 90.97 | 89.4815 | 1.4885
0.83333 | 91.0165 | 89.4064 | 1.6101
0.83389 | 91.0676 | 89.4943 | 1.5733
0.83444 | 91.0118 | 89.5 | 1.5118
0.835 | 90.9561 | 89.5 | 1.4561
0.83556 | 90.9561 | 89.5 | 1.4561
0.83611 | 90.9933 | 89.5 | 1.4933
0.83667 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.83722 | 90.9631 | 89.5 | 1.4631
0.83778 | 90.984 | 89.5 | 1.484
0.83833 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.83889 | 91.049 | 89.5 | 1.549
0.83944 | 91.0072 | 89.5 | 1.5072
0.84 | 90.9909 | 89.4386 | 1.5523
0.84056 | 90.9817 | 89.4493 | 1.5323
0.84111 | 91.0002 | 89.4628 | 1.5375
0.84167 | 91.0095 | 89.4251 | 1.5844
0.84222 | 91.0072 | 89.5 | 1.5072
0.84278 | 91.0606 | 89.5 | 1.5606
0.84333 | 90.9956 | 89.5 | 1.4956
0.84389 | 91.0188 | 89.5 | 1.5188
0.84444 | 90.9979 | 89.5 | 1.4979
0.845 | 90.9979 | 89.4474 | 1.5505
0.84556 | 91.0304 | 89.4405 | 1.5899
0.84611 | 91.0026 | 89.4716 | 1.531
0.84667 | 91.0397 | 89.4 | 1.6397
0.84722 | 91.0118 | 89.4043 | 1.6076
0.84778 | 91.0165 | 89.4922 | 1.5243
0.84833 | 90.9979 | 89.5 | 1.4979
0.84889 | 90.9631 | 89.432 | 1.5311
0.84944 | 90.984 | 89.4 | 1.584
0.85 | 90.9863 | 89.4438 | 1.5425
0.85056 | 90.9863 | 89.5 | 1.4863
0.85111 | 91.0722 | 89.5 | 1.5722
0.85167 | 91.0118 | 89.5 | 1.5118
0.85222 | 90.9724 | 89.5 | 1.4724
0.85278 | 90.9793 | 89.5 | 1.4793
0.85333 | 90.9561 | 89.5 | 1.4561
0.85389 | 91.0234 | 89.5 | 1.5234
0.85444 | 91.0443 | 89.5 | 1.5443
0.855 | 91.0211 | 89.5 | 1.5211
0.85556 | 91.0768 | 89.4771 | 1.5997
0.85611 | 91.0327 | 89.4108 | 1.6219
0.85667 | 90.9584 | 89.4987 | 1.4597
0.85722 | 91.0513 | 89.5 | 1.5513
0.85778 | 90.984 | 89.4255 | 1.5585
0.85833 | 91.0165 | 89.4 | 1.6165
0.85889 | 90.977 | 89.4 | 1.577
0.85944 | 91.1024 | 89.4 | 1.7024
0.86 | 91.0467 | 89.4 | 1.6467
0.86056 | 90.9538 | 89.4141 | 1.5397
0.86111 | 90.9515 | 89.498 | 1.4535
0.86167 | 90.9956 | 89.4101 | 1.5854
0.86222 | 91.0351 | 89.4778 | 1.5573
0.86278 | 90.9352 | 89.4343 | 1.5009
0.86333 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.86389 | 91.0861 | 89.4415 | 1.6446
0.86444 | 91.049 | 89.4706 | 1.5784
0.865 | 91.0885 | 89.4 | 1.6885
0.86556 | 91.0606 | 89.4 | 1.6606
0.86611 | 91.0583 | 89.4 | 1.6583
0.86667 | 91.0188 | 89.4 | 1.6188
0.86722 | 91.0351 | 89.4 | 1.6351
0.86778 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.86833 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.86889 | 91.0258 | 89.4327 | 1.5931
0.86944 | 91.0072 | 89.4794 | 1.5278
0.87 | 91.0351 | 89.4 | 1.6351
0.87056 | 90.9956 | 89.4 | 1.5956
0.87111 | 91.0304 | 89.4 | 1.6304
0.87167 | 91.0467 | 89.4 | 1.6467
0.87222 | 90.9584 | 89.4 | 1.5584
0.87278 | 90.9375 | 89.448 | 1.4895
0.87333 | 91.042 | 89.4641 | 1.5779
0.87389 | 90.9329 | 89.4 | 1.5329
0.87444 | 90.9886 | 89.4 | 1.5886
0.875 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.87556 | 91.0722 | 89.4 | 1.6722
0.87611 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.87667 | 90.9584 | 89.4 | 1.5584
0.87722 | 90.9213 | 89.4 | 1.5213
0.87778 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.87833 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.87889 | 90.9584 | 89.4 | 1.5584
0.87944 | 90.984 | 89.4 | 1.584
0.88 | 91.0142 | 89.4 | 1.6142
0.88056 | 91.0327 | 89.4 | 1.6327
0.88111 | 91.121 | 89.4 | 1.721
0.88167 | 91.0467 | 89.4 | 1.6467
0.88222 | 90.9538 | 89.4 | 1.5538
0.88278 | 91.0165 | 89.4 | 1.6165
0.88333 | 91.0258 | 89.4 | 1.6258
0.88389 | 91.0072 | 89.4 | 1.6072
0.88444 | 90.9329 | 89.4 | 1.5329
0.885 | 91.0327 | 89.4 | 1.6327
0.88556 | 91.0397 | 89.4 | 1.6397
0.88611 | 90.9886 | 89.4 | 1.5886
0.88667 | 91.0281 | 89.4457 | 1.5824
0.88722 | 90.9886 | 89.4664 | 1.5222
0.88778 | 91.0165 | 89.4 | 1.6165
0.88833 | 91.0722 | 89.4 | 1.6722
0.88889 | 91.042 | 89.4 | 1.642
0.88944 | 91.0745 | 89.4 | 1.6745
0.89 | 91.042 | 89.4 | 1.642
0.89056 | 90.9329 | 89.4 | 1.5329
0.89111 | 91.0188 | 89.449 | 1.5698
0.89167 | 91.0258 | 89.4631 | 1.5626
0.89222 | 91.0049 | 89.4 | 1.6049
0.89278 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.89333 | 91.0072 | 89.4 | 1.6072
0.89389 | 91.0304 | 89.4 | 1.6304
0.89444 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.895 | 90.9933 | 89.4 | 1.5933
0.89556 | 91.0211 | 89.4 | 1.6211
0.89611 | 91.0281 | 89.4 | 1.6281
0.89667 | 90.9236 | 89.4 | 1.5236
0.89722 | 91.0327 | 89.4 | 1.6327
0.89778 | 90.9793 | 89.4 | 1.5793
0.89833 | 91.0142 | 89.4 | 1.6142
0.89889 | 91.0652 | 89.4796 | 1.5857
0.89944 | 91.0142 | 89.4325 | 1.5816
0.9 | 90.9445 | 89.4 | 1.5445
0.90056 | 91.0211 | 89.4 | 1.6211
0.90111 | 90.977 | 89.4 | 1.577
0.90167 | 90.9422 | 89.4 | 1.5422
0.90222 | 91.0165 | 89.4 | 1.6165
0.90278 | 90.984 | 89.4 | 1.584
0.90333 | 90.9422 | 89.4 | 1.5422
0.90389 | 91.0676 | 89.4 | 1.6676
0.90444 | 91.0049 | 89.4 | 1.6049
0.905 | 90.9631 | 89.4 | 1.5631
0.90556 | 91.0397 | 89.4 | 1.6397
0.90611 | 91.0072 | 89.4 | 1.6072
0.90667 | 90.8911 | 89.4 | 1.4911
0.90722 | 90.9004 | 89.4 | 1.5004
0.90778 | 91.042 | 89.4 | 1.642
0.90833 | 91.0188 | 89.4 | 1.6188
0.90889 | 90.9863 | 89.4 | 1.5863
0.90944 | 91.0118 | 89.4 | 1.6118
0.91 | 90.9538 | 89.4 | 1.5538
0.91056 | 90.9631 | 89.4 | 1.5631
0.91111 | 91.0072 | 89.4 | 1.6072
0.91167 | 91.0002 | 89.4 | 1.6002
0.91222 | 91.0397 | 89.4 | 1.6397
0.91278 | 91.0188 | 89.4 | 1.6188
0.91333 | 91.0211 | 89.4 | 1.6211
0.91389 | 91.107 | 89.4 | 1.707
0.91444 | 91.0026 | 89.4 | 1.6026
0.915 | 91.0234 | 89.4 | 1.6234
0.91556 | 91.0722 | 89.4 | 1.6722
0.91611 | 91.0467 | 89.4 | 1.6467
0.91667 | 91.0722 | 89.4 | 1.6722
0.91722 | 90.9538 | 89.4 | 1.5538
0.91778 | 91.0188 | 89.4 | 1.6188
0.91833 | 90.9468 | 89.4 | 1.5468
0.91889 | 91.0211 | 89.4 | 1.6211
0.91944 | 90.9979 | 89.4321 | 1.5658
0.92 | 91.0165 | 89.48 | 1.5365
0.92056 | 90.9747 | 89.4 | 1.5747
0.92111 | 91.0676 | 89.4 | 1.6676
0.92167 | 91.0118 | 89.4 | 1.6118
0.92222 | 90.9886 | 89.4 | 1.5886
0.92278 | 91.042 | 89.4 | 1.642
0.92333 | 90.9909 | 89.4 | 1.5909
0.92389 | 91.0049 | 89.4 | 1.6049
0.92444 | 90.9631 | 89.4 | 1.5631
0.925 | 90.9933 | 89.4112 | 1.5821
0.92556 | 91.0072 | 89.4991 | 1.5081
0.92611 | 90.9979 | 89.413 | 1.5849
0.92667 | 90.9747 | 89.4 | 1.5747
0.92722 | 91.0397 | 89.4 | 1.6397
0.92778 | 91.0327 | 89.4 | 1.6327
0.92833 | 90.9445 | 89.4 | 1.5445
0.92889 | 91.0629 | 89.4 | 1.6629
0.92944 | 91.0281 | 89.4144 | 1.6137
0.93 | 91.121 | 89.4977 | 1.6233
0.93056 | 91.042 | 89.4098 | 1.6323
0.93111 | 90.9724 | 89.4 | 1.5724
0.93167 | 91.0234 | 89.4 | 1.6234
0.93222 | 91.0374 | 89.454 | 1.5834
0.93278 | 91.0165 | 89.5 | 1.5165
0.93333 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.93389 | 91.0559 | 89.4823 | 1.5737
0.93444 | 90.977 | 89.4 | 1.577
0.935 | 90.9375 | 89.4 | 1.5375
0.93556 | 91.0234 | 89.4 | 1.6234
0.93611 | 90.9259 | 89.4 | 1.5259
0.93667 | 90.9863 | 89.4572 | 1.5291
0.93722 | 91.0304 | 89.5 | 1.5304
0.93778 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.93833 | 91.0165 | 89.479 | 1.5374
0.93889 | 90.9375 | 89.4 | 1.5375
0.93944 | 90.984 | 89.4 | 1.584
0.94 | 90.9515 | 89.4 | 1.5515
0.94056 | 91.0234 | 89.4725 | 1.5509
0.94111 | 90.9584 | 89.5 | 1.4584
0.94167 | 91.1302 | 89.4516 | 1.6786
0.94222 | 91.0374 | 89.4362 | 1.6011
0.94278 | 90.9445 | 89.5 | 1.4445
0.94333 | 91.0351 | 89.488 | 1.5471
0.94389 | 90.9538 | 89.4 | 1.5538
0.94444 | 91.0629 | 89.4 | 1.6629
0.945 | 91.0327 | 89.4758 | 1.557
0.94556 | 90.9747 | 89.4363 | 1.5384
0.94611 | 90.9793 | 89.4516 | 1.5277
0.94667 | 91.0165 | 89.4605 | 1.556
0.94722 | 91.1024 | 89.4274 | 1.675
0.94778 | 90.9979 | 89.5 | 1.4979
0.94833 | 90.9422 | 89.4967 | 1.4454
0.94889 | 91.0281 | 89.4088 | 1.6193
0.94944 | 90.9933 | 89.4 | 1.5933
0.95 | 90.9979 | 89.4669 | 1.531
0.95056 | 91.0397 | 89.5 | 1.5397
0.95111 | 91.0118 | 89.5 | 1.5118
0.95167 | 90.9631 | 89.5 | 1.4631
0.95222 | 90.9747 | 89.5 | 1.4747
0.95278 | 91.0072 | 89.5 | 1.5072
0.95333 | 90.9422 | 89.5 | 1.4422
0.95389 | 90.9422 | 89.5 | 1.4422
0.95444 | 91.0559 | 89.5 | 1.5559
0.955 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.95556 | 91.0118 | 89.5 | 1.5118
0.95611 | 90.9724 | 89.5 | 1.4724
0.95667 | 91.0211 | 89.5 | 1.5211
0.95722 | 90.977 | 89.5 | 1.477
0.95778 | 91.0026 | 89.5 | 1.5026
0.95833 | 91.049 | 89.5 | 1.549
0.95889 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.95944 | 91.0211 | 89.5 | 1.5211
0.96 | 90.9933 | 89.5 | 1.4933
0.96056 | 90.97 | 89.5 | 1.47
0.96111 | 90.9654 | 89.5 | 1.4654
0.96167 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.96222 | 91.049 | 89.5 | 1.549
0.96278 | 90.9027 | 89.5 | 1.4027
0.96333 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.96389 | 91.0536 | 89.5 | 1.5536
0.96444 | 91.0629 | 89.5 | 1.5629
0.965 | 90.9724 | 89.5 | 1.4724
0.96556 | 90.9677 | 89.5 | 1.4677
0.96611 | 90.9584 | 89.5 | 1.4584
0.96667 | 91.0002 | 89.5 | 1.5002
0.96722 | 91.0304 | 89.5 | 1.5304
0.96778 | 91.0954 | 89.5 | 1.5954
0.96833 | 90.97 | 89.5 | 1.47
0.96889 | 90.9492 | 89.5 | 1.4492
0.96944 | 91.0258 | 89.5 | 1.5258
0.97 | 91.0374 | 89.5 | 1.5374
0.97056 | 91.0559 | 89.5 | 1.5559
0.97111 | 90.9654 | 89.5 | 1.4654
0.97167 | 91.0049 | 89.5 | 1.5049
0.97222 | 91.0095 | 89.5 | 1.5095
0.97278 | 90.9909 | 89.5 | 1.4909
0.97333 | 91.1163 | 89.5 | 1.6163
0.97389 | 91.0281 | 89.5 | 1.5281
0.97444 | 90.9747 | 89.5 | 1.4747
0.975 | 90.9909 | 89.5 | 1.4909
0.97556 | 91.0559 | 89.5 | 1.5559
0.97611 | 91.0513 | 89.5 | 1.5513
0.97667 | 90.9817 | 89.5 | 1.4817
0.97722 | 90.9608 | 89.5 | 1.4608
0.97778 | 91.0327 | 89.5 | 1.5327
0.97833 | 91.0304 | 89.5 | 1.5304
0.97889 | 91.0374 | 89.5 | 1.5374
0.97944 | 91.0606 | 89.5 | 1.5606
0.98 | 91.0583 | 89.5 | 1.5583
0.98056 | 90.9608 | 89.5 | 1.4608
0.98111 | 91.0258 | 89.5 | 1.5258
0.98167 | 90.9956 | 89.5 | 1.4956
0.98222 | 91.0026 | 89.5 | 1.5026
0.98278 | 90.9979 | 89.5 | 1.4979
0.98333 | 91.0142 | 89.5 | 1.5142
0.98389 | 91.0327 | 89.5 | 1.5327
0.98444 | 91.0676 | 89.5 | 1.5676
0.985 | 90.9468 | 89.5 | 1.4468
0.98556 | 90.9979 | 89.5 | 1.4979
0.98611 | 90.97 | 89.5 | 1.47
0.98667 | 90.9375 | 89.5 | 1.4375
0.98722 | 91.0536 | 89.5 | 1.5536
0.98778 | 91.0815 | 89.5 | 1.5815
0.98833 | 91.0536 | 89.5 | 1.5536
0.98889 | 91.042 | 89.5 | 1.542
0.98944 | 90.9515 | 89.5 | 1.4515
0.99 | 91.0188 | 89.5 | 1.5188
0.99056 | 91.0304 | 89.5 | 1.5304
0.99111 | 90.9492 | 89.5 | 1.4492
0.99167 | 90.9677 | 89.5 | 1.4677
0.99222 | 91.0397 | 89.5 | 1.5397
0.99278 | 91.0281 | 89.5 | 1.5281
0.99333 | 90.9561 | 89.5 | 1.4561
0.99389 | 91.0699 | 89.5 | 1.5699
0.99444 | 90.9724 | 89.5 | 1.4724
0.995 | 91.0513 | 89.5 | 1.5513
0.99556 | 91.0026 | 89.5 | 1.5026
0.99611 | 91.0513 | 89.5 | 1.5513
0.99667 | 91.0142 | 89.5 | 1.5142
0.99722 | 91.114 | 89.5 | 1.614
0.99778 | 91.0002 | 89.5 | 1.5002
0.99833 | 90.9584 | 89.5 | 1.4584
0.99889 | 91.0211 | 89.4973 | 1.5238
0.99944 | 91.0188 | 89.4094 | 1.6094
1 | 90.9468 | 89.4785 | 1.4683
1.0006 | 91.0327 | 89.4336 | 1.5992
1.0011 | 90.9886 | 89.4543 | 1.5343
1.0017 | 90.9909 | 89.4578 | 1.5332
1.0022 | 90.9933 | 89.4 | 1.5933
1.0028 | 91.0536 | 89.4 | 1.6536
1.0033 | 91.0281 | 89.4 | 1.6281
1.0039 | 91.0095 | 89.4 | 1.6095
1.0044 | 91.0351 | 89.4 | 1.6351
1.005 | 90.9561 | 89.4697 | 1.4864
1.0056 | 90.9515 | 89.5 | 1.4515
1.0061 | 90.9492 | 89.4545 | 1.4946
1.0067 | 91.0513 | 89.4334 | 1.6179
1.0072 | 90.9236 | 89.5 | 1.4236
1.0078 | 91.0095 | 89.4908 | 1.5187
1.0083 | 90.9909 | 89.4029 | 1.588
1.0089 | 91.0188 | 89.4 | 1.6188
1.0094 | 90.9306 | 89.4 | 1.5306
1.01 | 90.9724 | 88.7918 | 2.1805
1.0106 | 91.0327 | 87.4738 | 3.5589
1.0111 | 90.378 | 85.6565 | 4.7216
1.0117 | 85.2147 | 83.6582 | 1.5565
1.0122 | 80.4949 | 81.6983 | 1.2034
1.0128 | 76.1349 | 79.5898 | 3.455
1.0133 | 72.4203 | 77.7437 | 5.3234
1.0139 | 70.3935 | 75.9738 | 5.5804
1.0144 | 69.6691 | 74.344 | 4.6749
1.015 | 69.04 | 72.918 | 3.878
1.0156 | 68.5269 | 71.7593 | 3.2324
1.0161 | 67.3893 | 70.764 | 3.3747
1.0167 | 64.2598 | 69.7091 | 5.4493
1.0172 | 65.3718 | 68.6618 | 3.2899
1.0178 | 68.8519 | 67.7826 | 1.0693
1.0183 | 72.0442 | 67.6203 | 4.4238
1.0189 | 74.5121 | 67.8028 | 6.7092
1.0194 | 74.7906 | 68.1222 | 6.6685
1.02 | 74.7999 | 68.5175 | 6.2825
1.0206 | 74.8185 | 68.9572 | 5.8613
1.0211 | 75.0832 | 69.397 | 5.6862
1.0217 | 75.6009 | 69.844 | 5.7568
1.0222 | 76.4367 | 70.3715 | 6.0652
1.0228 | 77.1192 | 70.816 | 6.3032
1.0233 | 77.8157 | 71.3267 | 6.489
1.0239 | 78.5517 | 71.8544 | 6.6973
1.0244 | 79.074 | 72.3819 | 6.6921
1.025 | 79.4316 | 72.8396 | 6.592
1.0256 | 79.7427 | 73.2368 | 6.5059
1.0261 | 79.947 | 73.7427 | 6.2042
1.0267 | 80.1838 | 74.0945 | 6.0892
1.0272 | 80.4067 | 74.4464 | 5.9603
1.0278 | 80.6783 | 74.798 | 5.8803
1.0283 | 80.8896 | 75.1497 | 5.7399
1.0289 | 81.0985 | 75.5014 | 5.5971
1.0294 | 81.2169 | 75.8149 | 5.402
1.03 | 81.4258 | 76.0786 | 5.3473
1.0306 | 81.6743 | 76.3423 | 5.3319
1.0311 | 81.7857 | 76.604 | 5.1817
1.0317 | 81.9482 | 76.7799 | 5.1683
1.0322 | 82.1456 | 76.8779 | 5.2676
1.0328 | 81.9482 | 77.0976 | 4.8506
1.0333 | 81.7903 | 77.2538 | 4.5365
1.0339 | 81.6325 | 77.3418 | 4.2907
1.0344 | 81.4537 | 77.4297 | 4.024
1.035 | 81.2378 | 77.5177 | 3.7201
1.0356 | 81.1542 | 77.6056 | 3.5486
1.0361 | 81.0614 | 77.6935 | 3.3678
1.0367 | 81.0822 | 77.7815 | 3.3008
1.0372 | 81.0358 | 77.8694 | 3.1664
1.0378 | 80.9662 | 77.9573 | 3.0088
1.0383 | 80.9151 | 78.0453 | 2.8698
1.0389 | 80.864 | 78.1 | 2.764
1.0394 | 80.8965 | 78.1212 | 2.7753
1.04 | 80.8292 | 78.2091 | 2.62
1.0406 | 80.9151 | 78.2971 | 2.618
1.0411 | 80.9522 | 78.385 | 2.5672
1.0417 | 81.0497 | 78.473 | 2.5768
1.0422 | 80.994 | 78.5 | 2.494
1.0428 | 81.0799 | 78.5 | 2.5799
1.0433 | 81.203 | 78.5736 | 2.6294
1.0439 | 81.2889 | 78.6753 | 2.6136
1.0444 | 81.3539 | 78.562 | 2.7919
1.045 | 81.5001 | 78.2982 | 3.202
1.0456 | 81.6278 | 78.0343 | 3.5935
1.0461 | 80.1559 | 77.6939 | 2.462
1.0467 | 79.2505 | 77.3421 | 1.9084
1.0472 | 78.9672 | 77.0427 | 1.9245
1.0478 | 78.1547 | 76.7789 | 1.3757
1.0483 | 77.6718 | 76.5435 | 1.1283
1.0489 | 77.2725 | 76.3838 | 0.88864
1.0494 | 76.7733 | 76.3 | 0.47331
1.05 | 76.5783 | 76.3 | 0.2783
1.0506 | 76.4344 | 76.2201 | 0.21426
1.0511 | 76.3856 | 76.2 | 0.1856
1.0517 | 76.5086 | 76.2558 | 0.25287
1.0522 | 76.6851 | 76.3 | 0.38509
1.0528 | 76.9289 | 76.3632 | 0.56565
1.0533 | 77.2028 | 76.5195 | 0.6833
1.0539 | 77.5464 | 76.6 | 0.94641
1.0544 | 77.8111 | 76.6 | 1.2111
1.055 | 78.085 | 76.6833 | 1.4018
1.0556 | 78.561 | 76.7 | 1.861
1.0561 | 78.8233 | 76.8182 | 2.0051
1.0567 | 79.0346 | 76.9471 | 2.0875
1.0572 | 79.2783 | 77 | 2.2783
1.0578 | 79.3457 | 77.023 | 2.3227
1.0583 | 79.3619 | 77.1 | 2.2619
1.0589 | 79.4826 | 77.1 | 2.3826
1.0594 | 79.5639 | 76.8396 | 2.7243
1.06 | 79.3108 | 76.3515 | 2.9594
1.0606 | 77.3862 | 75.8866 | 1.4996
1.0611 | 75.0437 | 75.4975 | 0.45383
1.0617 | 73.6298 | 75.1843 | 1.5545
1.0622 | 72.8358 | 74.947 | 2.1111
1.0628 | 72.4504 | 74.7855 | 2.3351
1.0633 | 72.2206 | 74.7 | 2.4794
1.0639 | 72.2229 | 74.7 | 2.4771
1.0644 | 72.2879 | 74.7 | 2.4121
1.065 | 72.6153 | 74.8322 | 2.2169
1.0656 | 72.8498 | 74.954 | 2.1043
1.0661 | 73.1702 | 75.0419 | 1.8718
1.0667 | 73.537 | 75.1597 | 1.6227
1.0672 | 74.0268 | 75.3354 | 1.3086
1.0678 | 74.4749 | 75.5113 | 1.0363
1.0683 | 74.923 | 75.6871 | 0.7641
1.0689 | 75.4244 | 75.7815 | 0.357
1.0694 | 75.8516 | 75.8694 | 0.017735
1.07 | 76.2649 | 75.9 | 0.36488
1.0706 | 76.6363 | 75.6291 | 1.0072
1.0711 | 77.0217 | 75.0024 | 2.0194
1.0717 | 75.6148 | 74.253 | 1.3618
1.0722 | 73.0935 | 73.6467 | 0.55319
1.0728 | 70.3471 | 73.1193 | 2.7722
1.0733 | 69.4625 | 72.7612 | 3.2987
1.0739 | 69.2211 | 72.5548 | 3.3338
1.0744 | 69.3789 | 72.379 | 3.0001
1.075 | 69.639 | 72.3 | 2.661
1.0756 | 70.0569 | 72.3 | 2.2431
1.0761 | 70.4422 | 72.3242 | 1.882
1.0767 | 70.8485 | 72.4243 | 1.5757
1.0772 | 71.3802 | 72.6 | 1.2199
1.0778 | 71.7934 | 72.688 | 0.89453
1.0783 | 72.2972 | 72.8518 | 0.55458
1.0789 | 72.7708 | 73.0276 | 0.25682
1.0794 | 73.1562 | 73.4106 | 0.25433
1.08 | 73.66 | 73.978 | 0.31795
1.0806 | 74.1313 | 74.5106 | 0.37934
1.0811 | 75.3548 | 74.8312 | 0.52359
1.0817 | 75.7123 | 75 | 0.71233
1.0822 | 73.4952 | 75 | 1.5048
1.0828 | 72.8498 | 74.9207 | 2.0709
1.0833 | 72.8707 | 74.9 | 2.0293
1.0839 | 73.068 | 74.9 | 1.832
1.0844 | 73.2537 | 74.8569 | 1.6032
1.085 | 73.3582 | 74.831 | 1.4728
1.0856 | 73.5021 | 74.9189 | 1.4167
1.0861 | 73.6716 | 75 | 1.3284
1.0867 | 73.8109 | 75 | 1.1891
1.0872 | 73.992 | 75 | 1.008
1.0878 | 74.3635 | 75.0705 | 0.70701
1.0883 | 74.4888 | 75.2168 | 0.72796
1.0889 | 74.7349 | 75.3464 | 0.61142
1.0894 | 74.9787 | 75.4 | 0.4213
1.09 | 74.9392 | 75.4222 | 0.48301
1.0906 | 74.5074 | 75.5406 | 1.0332
1.0911 | 74.526 | 75.8921 | 1.3661
1.0917 | 76.5179 | 76.2437 | 0.2742
1.0922 | 77.4814 | 76.6694 | 0.81202
1.0928 | 77.9179 | 77.0473 | 0.87056
1.0933 | 78.2452 | 77.3991 | 0.8461
1.0939 | 78.4054 | 77.6755 | 0.72995
1.0944 | 78.6306 | 77.8257 | 0.80493
1.095 | 78.6376 | 77.9273 | 0.71031
1.0956 | 78.7444 | 78.1 | 0.64437
1.0961 | 78.7629 | 78.1 | 0.66295
1.0967 | 78.879 | 78.1775 | 0.70158
1.0972 | 78.8953 | 78.2 | 0.69528
1.0978 | 78.8535 | 78.2533 | 0.60019
1.0983 | 78.893 | 78.3 | 0.59296
1.0989 | 78.9394 | 78.3 | 0.63939
1.0994 | 78.9905 | 78.3 | 0.69046
1.1 | 78.8744 | 78.3 | 0.57438
1.1006 | 78.8605 | 78.3 | 0.56045
1.1011 | 78.7119 | 78.3 | 0.41187
1.1017 | 78.5958 | 78.3 | 0.29579
1.1022 | 78.2592 | 78.3 | 0.040847
1.1028 | 77.9109 | 78.3 | 0.38909
1.1033 | 77.623 | 78.2673 | 0.64427
1.1039 | 77.5975 | 78.2 | 0.60251
1.1044 | 77.5789 | 78.2 | 0.62108
1.105 | 77.3978 | 78.2 | 0.80217
1.1056 | 77.2887 | 78.1156 | 0.8269
1.1061 | 77.1819 | 78.0277 | 0.84574
1.1067 | 76.4831 | 77.8794 | 1.3963
1.1072 | 75.7239 | 77.6553 | 1.9313
1.1078 | 74.7094 | 77.4276 | 2.7182
1.1083 | 73.7204 | 77.2276 | 3.5072
1.1089 | 72.8591 | 76.9637 | 4.1047
1.1094 | 72.137 | 76.7 | 4.563
1.11 | 71.6193 | 76.6121 | 4.9928
1.1106 | 71.2014 | 76.4484 | 5.247
1.1111 | 70.9971 | 76.3363 | 5.3392
1.1117 | 70.8903 | 76.2484 | 5.3581
1.1122 | 70.9321 | 76.121 | 5.1889
1.1128 | 70.9228 | 75.9177 | 4.9949
1.1133 | 70.7603 | 75.654 | 4.8937
1.1139 | 70.3842 | 75.3967 | 5.0125
1.1144 | 69.6506 | 75.3088 | 5.6582
1.115 | 68.7544 | 75.1417 | 6.3872
1.1156 | 68.1601 | 75.0329 | 6.8728
1.1161 | 68.0788 | 74.945 | 6.8662
1.1167 | 67.9093 | 74.8571 | 6.9477
1.1172 | 68.0069 | 74.7691 | 6.7623
1.1178 | 68.0997 | 74.7188 | 6.6191
1.1183 | 68.2297 | 74.8 | 6.5703
1.1189 | 68.5873 | 74.8 | 6.2127
1.1194 | 68.9332 | 74.8 | 5.8668
1.12 | 69.2629 | 74.8705 | 5.6076
1.1206 | 69.6761 | 74.9584 | 5.2823
1.1211 | 70.0336 | 75 | 4.9664
1.1217 | 70.426 | 75.0342 | 4.6083
1.1222 | 70.8578 | 75.1222 | 4.2643
1.1228 | 71.3082 | 75.2101 | 3.9019
1.1233 | 71.7006 | 75.298 | 3.5975
1.1239 | 72.1417 | 75.386 | 3.2443
1.1244 | 72.4179 | 75.4739 | 3.0559
1.125 | 72.9008 | 75.5618 | 2.661
1.1256 | 73.3443 | 75.6498 | 2.3055
1.1261 | 73.5254 | 75.7377 | 2.2123
1.1267 | 73.9525 | 75.8256 | 1.873
1.1272 | 74.2474 | 75.9135 | 1.6661
1.1278 | 74.461 | 76.0015 | 1.5405
1.1283 | 74.7094 | 76.0894 | 1.38
1.1289 | 74.8417 | 76.1773 | 1.3356
1.1294 | 75.1017 | 76.2652 | 1.1635
1.13 | 75.2201 | 76.3531 | 1.133
1.1306 | 75.2782 | 76.441 | 1.1628
1.1311 | 75.3502 | 76.5289 | 1.1788
1.1317 | 75.2364 | 76.6168 | 1.3804
1.1322 | 75.3734 | 76.7 | 1.3266
1.1328 | 75.3455 | 76.7 | 1.3545
1.1333 | 75.3711 | 76.7806 | 1.4095
1.1339 | 75.3711 | 76.8685 | 1.4975
1.1344 | 75.3014 | 76.9 | 1.5986
1.135 | 75.3316 | 76.9 | 1.5684
1.1356 | 75.2759 | 76.9 | 1.6241
1.1361 | 75.2155 | 76.9203 | 1.7048
1.1367 | 75.1226 | 77 | 1.8774
1.1372 | 74.9926 | 77 | 2.0074
1.1378 | 74.8231 | 77 | 2.1769
1.1383 | 74.7326 | 77 | 2.2674
1.1389 | 74.4517 | 76.9399 | 2.4882
1.1394 | 74.3263 | 76.948 | 2.6217
1.14 | 74.194 | 76.964 | 2.77
1.1406 | 74.057 | 76.9 | 2.843
1.1411 | 73.7715 | 76.8881 | 3.1167
1.1417 | 73.53 | 76.8002 | 3.2702
1.1422 | 73.198 | 76.7123 | 3.5143
1.1428 | 72.9357 | 76.7 | 3.7643
1.1433 | 72.6942 | 76.6364 | 3.9422
1.1439 | 72.4133 | 76.5485 | 4.1352
1.1444 | 72.1788 | 76.4606 | 4.2818
1.145 | 71.8863 | 76.4 | 4.5137
1.1456 | 71.6054 | 76.3696 | 4.7642
1.1461 | 71.3639 | 76.1969 | 4.833
1.1467 | 71.0552 | 76.1089 | 5.0538
1.1472 | 70.9159 | 76.021 | 5.1052
1.1478 | 70.6117 | 75.8663 | 5.2545
1.1483 | 70.3262 | 75.7452 | 5.4191
1.1489 | 69.957 | 75.6573 | 5.7003
1.1494 | 69.6018 | 75.5388 | 5.937
1.15 | 69.3255 | 75.3444 | 6.0188
1.1506 | 68.7544 | 75.0871 | 6.3327
1.1511 | 68.4108 | 74.9113 | 6.5004
1.1517 | 68.0858 | 74.653 | 6.5672
1.1522 | 67.6842 | 74.5297 | 6.8456
1.1528 | 67.1107 | 74.3254 | 7.2147
1.1533 | 66.7648 | 74.1078 | 7.343
1.1539 | 66.6023 | 73.966 | 7.3637
1.1544 | 66.2819 | 73.8561 | 7.5742
1.155 | 66.1124 | 73.6901 | 7.5777
1.1556 | 66.0567 | 73.6022 | 7.5455
1.1561 | 65.8501 | 73.4285 | 7.5784
1.1567 | 65.6783 | 73.3263 | 7.6481
1.1572 | 65.4763 | 73.2384 | 7.7621
1.1578 | 65.3974 | 73.1505 | 7.7532
1.1583 | 65.3138 | 73.0626 | 7.7488
1.1589 | 65.3207 | 73 | 7.6793
1.1594 | 65.3648 | 73 | 7.6352
1.16 | 65.3323 | 73.0013 | 7.6689
1.1606 | 65.5506 | 73.0892 | 7.5386
1.1611 | 65.6017 | 73.1 | 7.4983
1.1617 | 65.6759 | 73.1 | 7.4241
1.1622 | 65.9615 | 73.1 | 7.1385
1.1628 | 66.0637 | 73.1408 | 7.0772
1.1633 | 66.131 | 73.2287 | 7.0978
1.1639 | 66.2958 | 73.3167 | 7.0208
1.1644 | 66.3376 | 73.4046 | 7.067
1.165 | 66.5883 | 73.4925 | 6.9041
1.1656 | 66.6417 | 73.4196 | 6.7779
1.1661 | 66.7834 | 73.4683 | 6.6849
1.1667 | 66.8553 | 73.5562 | 6.7009
1.1672 | 66.9389 | 73.6 | 6.6611
1.1678 | 67.0225 | 73.6321 | 6.6096
1.1683 | 67.0666 | 73.7 | 6.6334
1.1689 | 67.1037 | 73.7 | 6.5963
1.1694 | 67.1757 | 73.7 | 6.5243
1.17 | 67.1943 | 73.7839 | 6.5896
1.1706 | 67.192 | 73.8 | 6.608
1.1711 | 67.1688 | 73.8598 | 6.691
1.1717 | 67.12 | 73.8523 | 6.7323
1.1722 | 67.2198 | 73.8 | 6.5802
1.1728 | 67.1014 | 73.8 | 6.6986
1.1733 | 67.178 | 73.8 | 6.622
1.1739 | 67.1571 | 73.8 | 6.6429
1.1744 | 67.1711 | 73.8 | 6.6289
1.175 | 67.0689 | 73.8 | 6.7311
1.1756 | 66.983 | 73.8 | 6.817
1.1761 | 66.9807 | 73.8513 | 6.8706
1.1767 | 66.9575 | 73.9 | 6.9425
1.1772 | 66.8368 | 73.9 | 7.0632
1.1778 | 66.9784 | 73.885 | 6.9066
1.1783 | 66.9853 | 73.8 | 6.8147
1.1789 | 67.1757 | 73.8 | 6.6243
1.1794 | 67.3197 | 73.8 | 6.4803
1.18 | 67.4241 | 73.8 | 6.3759
1.1806 | 67.4706 | 73.8 | 6.3294
1.1811 | 67.5518 | 73.8 | 6.2482
1.1817 | 67.5541 | 73.7694 | 6.2153
1.1822 | 67.6145 | 73.7 | 6.0855
1.1828 | 67.7004 | 73.7 | 5.9996
1.1833 | 67.6888 | 73.7 | 6.0112
1.1839 | 67.6725 | 73.6176 | 5.9451
1.1844 | 67.7492 | 73.6 | 5.8508
1.185 | 67.7747 | 73.6 | 5.8253
1.1856 | 67.7097 | 73.6 | 5.8903
1.1861 | 67.6447 | 73.6 | 5.9553
1.1867 | 67.6609 | 73.5779 | 5.917
1.1872 | 67.654 | 73.5 | 5.846
1.1878 | 67.6958 | 73.5 | 5.8042
1.1883 | 67.6493 | 73.5858 | 5.9365
1.1889 | 67.582 | 73.5262 | 5.9442
1.1894 | 67.5936 | 73.5 | 5.9064
1.19 | 67.6377 | 73.5 | 5.8623
1.1906 | 67.6006 | 73.5 | 5.8994
1.1911 | 67.6447 | 73.5 | 5.8553
1.1917 | 67.575 | 73.5 | 5.925
1.1922 | 67.582 | 73.4988 | 5.9168
1.1928 | 67.5425 | 73.4109 | 5.8683
1.1933 | 67.5936 | 73.4 | 5.8064
1.1939 | 67.582 | 73.465 | 5.883
1.1944 | 67.6447 | 73.4471 | 5.8024
1.195 | 67.6261 | 73.4408 | 5.8147
1.1956 | 67.6145 | 73.5 | 5.8855
1.1961 | 67.705 | 73.5 | 5.795
1.1967 | 67.7724 | 73.5 | 5.7276
1.1972 | 67.8676 | 73.5 | 5.6324
1.1978 | 67.8026 | 73.5 | 5.6974
1.1983 | 67.8467 | 73.5682 | 5.7215
1.1989 | 67.8792 | 73.6 | 5.7208
1.1994 | 67.9326 | 73.6 | 5.6674
1.2 | 67.9233 | 73.6 | 5.6767
1.2006 | 68.0626 | 73.6 | 5.5374
1.2011 | 68.0765 | 73.6 | 5.5235
1.2017 | 68.102 | 73.6 | 5.498
1.2022 | 68.0997 | 73.6 | 5.5003
1.2028 | 68.2158 | 73.6718 | 5.456
1.2033 | 68.239 | 73.7 | 5.461
1.2039 | 68.2808 | 73.7 | 5.4192
1.2044 | 68.311 | 73.7356 | 5.4246
1.205 | 68.2947 | 73.8 | 5.5053
1.2056 | 68.3737 | 73.8 | 5.4263
1.2061 | 68.4503 | 73.8 | 5.3497
1.2067 | 68.4735 | 73.8 | 5.3265
1.2072 | 68.5594 | 73.8753 | 5.3159
1.2078 | 68.513 | 73.9 | 5.387
1.2083 | 68.578 | 73.8488 | 5.2708
1.2089 | 68.6639 | 73.8392 | 5.1753
1.2094 | 68.6825 | 73.9 | 5.2175
1.21 | 68.6755 | 73.9 | 5.2245
1.2106 | 68.715 | 73.903 | 5.188
1.2111 | 68.8055 | 73.9909 | 5.1854
1.2117 | 68.7985 | 74 | 5.2015
1.2122 | 68.8821 | 74 | 5.1179
1.2128 | 68.8635 | 74.0548 | 5.1912
1.2133 | 68.8914 | 74.0573 | 5.1659
1.2139 | 68.9355 | 74.0306 | 5.0951
1.2144 | 68.9518 | 74.1 | 5.1482
1.215 | 69.0191 | 74.1 | 5.0809
1.2156 | 69.0144 | 74.1 | 5.0856
1.2161 | 69.0423 | 74.1 | 5.0577
1.2167 | 69.0632 | 74.1 | 5.0368
1.2172 | 69.1096 | 74.1581 | 5.0485
1.2178 | 69.163 | 74.2 | 5.037
1.2183 | 69.2489 | 74.2 | 4.9511
1.2189 | 69.2141 | 74.2 | 4.9859
1.2194 | 69.2907 | 74.1901 | 4.8993
1.22 | 69.3627 | 74.1022 | 4.7395
1.2206 | 69.3697 | 74.1 | 4.7303
1.2211 | 69.3371 | 74.1 | 4.7629
1.2217 | 69.3325 | 74.1 | 4.7675
1.2222 | 69.3975 | 74.1 | 4.7025
1.2228 | 69.4207 | 74.1 | 4.6793
1.2233 | 69.4834 | 74.1 | 4.6166
1.2239 | 69.4834 | 74.1 | 4.6166
1.2244 | 69.5507 | 74.1 | 4.5493
1.225 | 69.574 | 74.1 | 4.526
1.2256 | 69.6366 | 74.1 | 4.4634
1.2261 | 69.6088 | 74.1 | 4.4912
1.2267 | 69.5925 | 74.1528 | 4.5602
1.2272 | 69.6715 | 74.1593 | 4.4878
1.2278 | 69.632 | 74.1 | 4.468
1.2283 | 69.5298 | 74.1 | 4.5702
1.2289 | 69.5995 | 74.1044 | 4.5049
1.2294 | 69.4045 | 74.1924 | 4.7879
1.23 | 69.495 | 74.2 | 4.705
1.2306 | 69.5043 | 74.1317 | 4.6274
1.2311 | 69.4834 | 74.1 | 4.6166
1.2317 | 69.4695 | 74.1 | 4.6305
1.2322 | 69.4509 | 74.068 | 4.6171
1.2328 | 69.3232 | 74.0199 | 4.6967
1.2333 | 69.365 | 74.0922 | 4.7272
1.2339 | 69.3511 | 74.0042 | 4.6531
1.2344 | 69.2698 | 74 | 4.7302
1.235 | 69.2884 | 74 | 4.7116
1.2356 | 69.1607 | 74 | 4.8393
1.2361 | 69.1421 | 73.9524 | 4.8103
1.2367 | 69.098 | 73.9 | 4.802
1.2372 | 69.0516 | 73.9 | 4.8484
1.2378 | 69.0841 | 73.9 | 4.8159
1.2383 | 68.9796 | 73.9 | 4.9204
1.2389 | 69.0377 | 73.9 | 4.8623
1.2394 | 69.098 | 73.9 | 4.802
1.24 | 69.0771 | 73.9 | 4.8229
1.2406 | 69.0307 | 73.9 | 4.8693
1.2411 | 69.04 | 73.9 | 4.86
1.2417 | 69.0144 | 73.9 | 4.8856
1.2422 | 69.0934 | 73.9 | 4.8066
1.2428 | 69.0353 | 73.9 | 4.8647
1.2433 | 68.9889 | 73.9 | 4.9111
1.2439 | 69.112 | 73.9788 | 4.8669
1.2444 | 69.0771 | 73.9332 | 4.8561
1.245 | 69.1561 | 73.9 | 4.7439
1.2456 | 69.1328 | 73.9426 | 4.8098
1.2461 | 69.1723 | 74 | 4.8277
1.2467 | 69.2791 | 74 | 4.7209
1.2472 | 69.3371 | 74 | 4.6629
1.2478 | 69.3395 | 74 | 4.6605
1.2483 | 69.3209 | 74 | 4.6791
1.2489 | 69.3905 | 74 | 4.6095
1.2494 | 69.4114 | 74 | 4.5886
1.25 | 69.358 | 74 | 4.642
1.2506 | 69.4695 | 74 | 4.5305
1.2511 | 69.4463 | 74 | 4.5537
1.2517 | 69.5391 | 74.01 | 4.4709
1.2522 | 69.502 | 74.0979 | 4.5959
1.2528 | 69.5484 | 74.1 | 4.5516
1.2533 | 69.5159 | 74.1 | 4.5841
1.2539 | 69.6088 | 74.1 | 4.4912
1.2544 | 69.5623 | 74.1 | 4.5377
1.255 | 69.7295 | 74.1 | 4.3705
1.2556 | 69.6343 | 74.1 | 4.4657
1.2561 | 69.6413 | 74.1132 | 4.472
1.2567 | 69.7806 | 74.2 | 4.4194
1.2572 | 69.7666 | 74.2 | 4.4334
1.2578 | 69.7156 | 74.2 | 4.4844
1.2583 | 69.7481 | 74.2 | 4.4519
1.2589 | 69.7968 | 74.2 | 4.4032
1.2594 | 69.8433 | 74.2 | 4.3567
1.26 | 69.8456 | 74.2 | 4.3544
1.2606 | 69.8874 | 74.2 | 4.3126
1.2611 | 69.8433 | 74.2 | 4.3567
1.2617 | 69.8851 | 74.2 | 4.3149
1.2622 | 69.9501 | 74.2806 | 4.3305
1.2628 | 69.9176 | 74.3 | 4.3824
1.2633 | 69.8967 | 74.2436 | 4.3469
1.2639 | 69.9593 | 74.2443 | 4.285
1.2644 | 69.9756 | 74.3 | 4.3244
1.265 | 69.9849 | 74.3 | 4.3151
1.2656 | 69.9826 | 74.292 | 4.3094
1.2661 | 70.0243 | 74.204 | 4.1797
1.2667 | 70.0731 | 74.2 | 4.1269
1.2672 | 69.9547 | 74.2 | 4.2453
1.2678 | 69.9292 | 74.1402 | 4.211
1.2683 | 69.9477 | 74.0522 | 4.1045
1.2689 | 69.9524 | 74 | 4.0476
1.2694 | 69.9361 | 73.9763 | 4.0402
1.27 | 69.8851 | 73.9 | 4.0149
1.2706 | 69.8734 | 73.9 | 4.0266
1.2711 | 69.8224 | 73.9 | 4.0776
1.2717 | 69.834 | 73.8245 | 3.9906
1.2722 | 69.8061 | 73.7366 | 3.9305
1.2728 | 69.697 | 73.7 | 4.003
1.2733 | 69.7016 | 73.7 | 3.9984
1.2739 | 69.6831 | 73.7 | 4.0169
1.2744 | 69.7016 | 73.6848 | 3.9831
1.275 | 69.6575 | 73.6 | 3.9425
1.2756 | 69.6784 | 73.6 | 3.9216
1.2761 | 69.5925 | 73.6 | 4.0075
1.2767 | 69.5438 | 73.6 | 4.0562
1.2772 | 69.6506 | 73.5451 | 3.8945
1.2778 | 69.5484 | 73.5 | 3.9516
1.2783 | 69.5345 | 73.5 | 3.9655
1.2789 | 69.5252 | 73.5 | 3.9748
1.2794 | 69.4857 | 73.5 | 4.0143
1.28 | 69.5136 | 73.5 | 3.9864
1.2806 | 69.5182 | 73.5 | 3.9818
1.2811 | 69.4463 | 73.4296 | 3.9834
1.2817 | 69.4068 | 73.4 | 3.9932
1.2822 | 69.4857 | 73.4 | 3.9143
1.2828 | 69.567 | 73.4 | 3.833
1.2833 | 69.4463 | 73.4 | 3.9537
1.2839 | 69.5298 | 73.4 | 3.8702
1.2844 | 69.4811 | 73.4 | 3.9189
1.285 | 69.5577 | 73.4 | 3.8423
1.2856 | 69.6018 | 73.4 | 3.7982
1.2861 | 69.6297 | 73.4 | 3.7703
1.2867 | 69.6204 | 73.4 | 3.7796
1.2872 | 69.6343 | 73.4 | 3.7657
1.2878 | 69.6227 | 73.4 | 3.7773
1.2883 | 69.6204 | 73.4 | 3.7796
1.2889 | 69.6529 | 73.4 | 3.7471
1.2894 | 69.7179 | 73.4 | 3.6821
1.29 | 69.6227 | 73.4 | 3.7773
1.2906 | 69.7272 | 73.4 | 3.6728
1.2911 | 69.7249 | 73.4 | 3.6751
1.2917 | 69.6807 | 73.4414 | 3.7606
1.2922 | 69.6575 | 73.4707 | 3.8132
1.2928 | 69.7272 | 73.4 | 3.6728
1.2933 | 69.6599 | 73.4 | 3.7401
1.2939 | 69.6575 | 73.4 | 3.7425
1.2944 | 69.6761 | 73.4811 | 3.8049
1.295 | 69.7295 | 73.5 | 3.7705
1.2956 | 69.7388 | 73.5 | 3.7612
1.2961 | 69.7945 | 73.4552 | 3.6607
1.2967 | 69.7109 | 73.4327 | 3.7218
1.2972 | 69.7341 | 73.5 | 3.7659
1.2978 | 69.7434 | 73.4914 | 3.748
1.2983 | 69.6993 | 73.4035 | 3.7042
1.2989 | 69.8131 | 73.4 | 3.5869
1.2994 | 69.7783 | 73.4724 | 3.6941
1.3 | 69.7666 | 73.4397 | 3.6731
1.3006 | 69.7341 | 73.4482 | 3.7141
1.3011 | 69.769 | 73.4639 | 3.6949
1.3017 | 69.7829 | 73.4 | 3.6171
1.3022 | 69.755 | 73.4 | 3.645
1.3028 | 69.827 | 73.4 | 3.573
1.3033 | 69.7713 | 73.4 | 3.6287
1.3039 | 69.8084 | 73.4758 | 3.6674
1.3044 | 69.8131 | 73.5 | 3.6869
1.305 | 69.8525 | 73.5 | 3.6475
1.3056 | 69.7852 | 73.5 | 3.7148
1.3061 | 69.8061 | 73.5 | 3.6939
1.3067 | 69.8386 | 73.5 | 3.6614
1.3072 | 69.8456 | 73.5 | 3.6544
1.3078 | 69.8618 | 73.5 | 3.6382
1.3083 | 69.8293 | 73.5 | 3.6707
1.3089 | 69.8781 | 73.5 | 3.6219
1.3094 | 69.8874 | 73.5 | 3.6126
1.31 | 69.8479 | 73.5 | 3.6521
1.3106 | 70.0035 | 73.5 | 3.4965
1.3111 | 69.9361 | 73.5 | 3.5639
1.3117 | 69.9431 | 73.5 | 3.5569
1.3122 | 69.8479 | 73.5 | 3.6521
1.3128 | 69.8618 | 73.5 | 3.6382
1.3133 | 69.9013 | 73.5 | 3.5987
1.3139 | 69.899 | 73.5 | 3.601
1.3144 | 69.9477 | 73.5 | 3.5523
1.315 | 69.9501 | 73.5 | 3.5499
1.3156 | 69.9106 | 73.5 | 3.5894
1.3161 | 69.957 | 73.5 | 3.543
1.3167 | 69.8665 | 73.5 | 3.6335
1.3172 | 69.9268 | 73.5 | 3.5732
1.3178 | 69.9268 | 73.5 | 3.5732
1.3183 | 69.9129 | 73.5 | 3.5871
1.3189 | 69.9315 | 73.5 | 3.5685
1.3194 | 69.8595 | 73.5 | 3.6405
1.32 | 69.8874 | 73.5 | 3.6126
1.3206 | 69.8131 | 73.5 | 3.6869
1.3211 | 69.8758 | 73.5 | 3.6242
1.3217 | 69.9106 | 73.5 | 3.5894
1.3222 | 69.9129 | 73.5 | 3.5871
1.3228 | 69.8665 | 73.5 | 3.6335
1.3233 | 69.8758 | 73.5 | 3.6242
1.3239 | 69.8549 | 73.5 | 3.6451
1.3244 | 69.9106 | 73.5 | 3.5894
1.325 | 69.9454 | 73.5 | 3.5546
1.3256 | 69.9686 | 73.5 | 3.5314
1.3261 | 69.9083 | 73.5 | 3.5917
1.3267 | 69.834 | 73.5 | 3.666
1.3272 | 69.899 | 73.5 | 3.601
1.3278 | 69.9617 | 73.5 | 3.5383
1.3283 | 69.8363 | 73.5 | 3.6637
1.3289 | 69.899 | 73.5 | 3.601
1.3294 | 69.892 | 73.4805 | 3.5885
1.33 | 69.8293 | 73.4075 | 3.5781
1.3306 | 69.8688 | 73.4954 | 3.6266
1.3311 | 69.7875 | 73.4167 | 3.6292
1.3317 | 69.82 | 73.4712 | 3.6512
1.3322 | 69.8665 | 73.5 | 3.6335
1.3328 | 69.8317 | 73.5 | 3.6683
1.3333 | 69.8943 | 73.465 | 3.5707
1.3339 | 69.8595 | 73.4229 | 3.5634
1.3344 | 69.8502 | 73.5 | 3.6498
1.335 | 69.8618 | 73.5 | 3.6382
1.3356 | 69.7899 | 73.4134 | 3.6235
1.3361 | 69.8456 | 73.4 | 3.5544
1.3367 | 69.8711 | 73.4 | 3.5289
1.3372 | 69.8642 | 73.4 | 3.5358
1.3378 | 69.7829 | 73.4 | 3.6171
1.3383 | 69.7922 | 73.4 | 3.6078
1.3389 | 69.8758 | 73.4143 | 3.5386
1.3394 | 69.8851 | 73.5 | 3.6149
1.34 | 69.8177 | 73.5 | 3.6823
1.3406 | 69.9013 | 73.4219 | 3.5206
1.3411 | 69.8317 | 73.4 | 3.5683
1.3417 | 69.82 | 73.4 | 3.58
1.3422 | 69.8874 | 73.4 | 3.5126
1.3428 | 69.8688 | 73.4299 | 3.5611
1.3433 | 69.8711 | 73.4822 | 3.6111
1.3439 | 69.8317 | 73.4 | 3.5683
1.3444 | 69.8688 | 73.4 | 3.5312
1.345 | 69.8549 | 73.4 | 3.5451
1.3456 | 69.8525 | 73.4 | 3.5475
1.3461 | 69.8549 | 73.4 | 3.5451
1.3467 | 69.8572 | 73.4 | 3.5428
1.3472 | 69.8549 | 73.4 | 3.5451
1.3478 | 69.82 | 73.4 | 3.58
1.3483 | 69.8827 | 73.4 | 3.5173
1.3489 | 69.8688 | 73.4 | 3.5312
1.3494 | 69.834 | 73.4 | 3.566
1.35 | 69.9199 | 73.4 | 3.4801
1.3506 | 69.8711 | 73.4 | 3.5289
1.3511 | 69.82 | 73.4 | 3.58
1.3517 | 69.9245 | 73.4 | 3.4755
1.3522 | 69.8781 | 73.4 | 3.5219
1.3528 | 69.8967 | 73.4 | 3.5033
1.3533 | 69.9083 | 73.4 | 3.4917
1.3539 | 69.9013 | 73.4 | 3.4987
1.3544 | 69.834 | 73.4 | 3.566
1.355 | 69.892 | 73.4 | 3.508
1.3556 | 69.9268 | 73.4 | 3.4732
1.3561 | 69.9524 | 73.4 | 3.4476
1.3567 | 69.8851 | 73.4 | 3.5149
1.3572 | 69.8851 | 73.4 | 3.5149
1.3578 | 69.9129 | 73.4 | 3.4871
1.3583 | 69.8711 | 73.4 | 3.5289
1.3589 | 69.892 | 73.4 | 3.508
1.3594 | 69.8595 | 73.4 | 3.5405
1.36 | 69.8642 | 73.4 | 3.5358
1.3606 | 69.8479 | 73.4 | 3.5521
1.3611 | 69.82 | 73.4 | 3.58
1.3617 | 69.8409 | 73.4 | 3.5591
1.3622 | 69.9129 | 73.408 | 3.4951
1.3628 | 69.8247 | 73.4959 | 3.6712
1.3633 | 69.827 | 73.4161 | 3.5891
1.3639 | 69.8456 | 73.4 | 3.5544
1.3644 | 69.9176 | 73.4 | 3.4824
1.365 | 69.7992 | 73.4 | 3.6008
1.3656 | 69.82 | 73.4 | 3.58
1.3661 | 69.8456 | 73.4 | 3.5544
1.3667 | 69.769 | 73.4 | 3.631
1.3672 | 69.8525 | 73.4 | 3.5475
1.3678 | 69.8943 | 73.4 | 3.5057
1.3683 | 69.8897 | 73.3246 | 3.4349
1.3689 | 69.9384 | 73.3633 | 3.4249
1.3694 | 69.9083 | 73.3487 | 3.4405
1.37 | 69.7968 | 73.3 | 3.5032
1.3706 | 69.7992 | 73.3271 | 3.5279
1.3711 | 69.7806 | 73.385 | 3.6044
1.3717 | 69.8154 | 73.3029 | 3.4875
1.3722 | 69.8224 | 73.3909 | 3.5685
1.3728 | 69.834 | 73.3212 | 3.4872
1.3733 | 69.8061 | 73.3668 | 3.5606
1.3739 | 69.7968 | 73.3453 | 3.5485
1.3744 | 69.8525 | 73.3 | 3.4475
1.375 | 69.7922 | 73.3 | 3.5078
1.3756 | 69.8363 | 73.3184 | 3.4821
1.3761 | 69.7643 | 73.3937 | 3.6294
1.3767 | 69.7365 | 73.3058 | 3.5693
1.3772 | 69.7806 | 73.3 | 3.5194
1.3778 | 69.8456 | 73.3 | 3.4544
1.3783 | 69.82 | 73.3 | 3.48
1.3789 | 69.7481 | 73.3 | 3.5519
1.3794 | 69.7992 | 73.3 | 3.5008
1.38 | 69.8015 | 73.3 | 3.4985
1.3806 | 69.7783 | 73.3 | 3.5217
1.3811 | 69.6831 | 73.3 | 3.6169
1.3817 | 69.7365 | 73.3 | 3.5635
1.3822 | 69.7829 | 73.3 | 3.5171
1.3828 | 69.7202 | 73.3 | 3.5798
1.3833 | 69.8317 | 73.3 | 3.4683
1.3839 | 69.7666 | 73.3 | 3.5334
1.3844 | 69.8015 | 73.3 | 3.4985
1.385 | 69.7899 | 73.3 | 3.5101
1.3856 | 69.762 | 73.3 | 3.538
1.3861 | 69.7086 | 73.3 | 3.5914
1.3867 | 69.7365 | 73.3 | 3.5635
1.3872 | 69.7643 | 73.3 | 3.5357
1.3878 | 69.7458 | 73.3 | 3.5542
1.3883 | 69.7922 | 73.2598 | 3.4676
1.3889 | 69.7272 | 73.2282 | 3.501
1.3894 | 69.7365 | 73.2839 | 3.5474
1.39 | 69.7016 | 73.2 | 3.4984
1.3906 | 69.6877 | 73.2 | 3.5123
1.3911 | 69.7527 | 73.2 | 3.4473
1.3917 | 69.6227 | 73.2 | 3.5773
1.3922 | 69.6831 | 73.1442 | 3.4612
1.3928 | 69.6506 | 73.1437 | 3.4931
1.3933 | 69.6668 | 73.2 | 3.5332
1.3939 | 69.69 | 73.2 | 3.51
1.3944 | 69.6134 | 73.2 | 3.5866
1.395 | 69.6529 | 73.2 | 3.5471
1.3956 | 69.5902 | 73.2 | 3.6098
1.3961 | 69.5786 | 73.2 | 3.6214
1.3967 | 69.5461 | 73.2 | 3.6539
1.3972 | 69.5902 | 73.1527 | 3.5625
1.3978 | 69.5322 | 73.1353 | 3.6031
1.3983 | 69.6111 | 73.2 | 3.5889
1.3989 | 69.5693 | 73.2 | 3.6307
1.3994 | 69.5879 | 73.2 | 3.6121
1.4 | 69.5391 | 73.113 | 3.5738
1.4006 | 69.4486 | 73.1 | 3.6514
1.4011 | 69.4904 | 73.1 | 3.6096
1.4017 | 69.5786 | 73.1 | 3.5214
1.4022 | 69.5043 | 73.1 | 3.5957
1.4028 | 69.4672 | 73.1 | 3.6328
1.4033 | 69.56 | 73.1 | 3.54
1.4039 | 69.4904 | 73.1 | 3.6096
1.4044 | 69.4741 | 73.1 | 3.6259
1.405 | 69.437 | 73.1 | 3.663
1.4056 | 69.5113 | 73.1 | 3.5887
1.4061 | 69.4695 | 73.1 | 3.6305
1.4067 | 69.4881 | 73.0577 | 3.5696
1.4072 | 69.4602 | 73.0303 | 3.5701
1.4078 | 69.3952 | 73.0818 | 3.6866
1.4083 | 69.4532 | 73 | 3.5468
1.4089 | 69.3859 | 73 | 3.6141
1.4094 | 69.4045 | 73 | 3.5955
1.41 | 69.4114 | 73 | 3.5886
1.4106 | 69.43 | 73 | 3.57
1.4111 | 69.3789 | 73 | 3.6211
1.4117 | 69.365 | 73 | 3.635
1.4122 | 69.423 | 73 | 3.577
1.4128 | 69.3395 | 73 | 3.6605
1.4133 | 69.4068 | 73 | 3.5932
1.4139 | 69.3743 | 72.9144 | 3.5401
1.4144 | 69.3929 | 72.9736 | 3.5807
1.415 | 69.2536 | 72.9385 | 3.6849
1.4156 | 69.3929 | 72.9 | 3.5071
1.4161 | 69.2768 | 72.9 | 3.6232
1.4167 | 69.2071 | 72.9 | 3.6929
1.4172 | 69.1746 | 72.9 | 3.7254
1.4178 | 69.2071 | 72.8989 | 3.6918
1.4183 | 69.1445 | 72.811 | 3.6665
1.4189 | 69.2187 | 72.8 | 3.5813
1.4194 | 69.1259 | 72.8 | 3.6741
1.42 | 69.0957 | 72.8 | 3.7043
1.4206 | 69.0864 | 72.7592 | 3.6728
1.4211 | 69.0237 | 72.7 | 3.6763
1.4217 | 69.0261 | 72.7 | 3.6739
1.4222 | 69.04 | 72.7 | 3.66
1.4228 | 68.9889 | 72.7 | 3.7111
1.4233 | 68.9889 | 72.7 | 3.7111
1.4239 | 68.9564 | 72.7 | 3.7436
1.4244 | 69.0098 | 72.7 | 3.6902
1.425 | 68.9587 | 72.6559 | 3.6972
1.4256 | 68.9076 | 72.6 | 3.6924
1.4261 | 68.8728 | 72.6 | 3.7272
1.4267 | 68.9169 | 72.6 | 3.6831
1.4272 | 68.8821 | 72.6 | 3.7179
1.4278 | 68.903 | 72.6 | 3.697
1.4283 | 68.8844 | 72.6 | 3.7156
1.4289 | 68.8821 | 72.6 | 3.7179
1.4294 | 68.8705 | 72.6 | 3.7295
1.43 | 68.831 | 72.6 | 3.769
1.4306 | 68.78 | 72.6 | 3.82
1.4311 | 68.8241 | 72.6 | 3.7759
1.4317 | 68.8009 | 72.6 | 3.7991
1.4322 | 68.7962 | 72.5125 | 3.7163
1.4328 | 68.8125 | 72.5754 | 3.763
1.4333 | 68.8148 | 72.5366 | 3.7218
1.4339 | 68.7823 | 72.5 | 3.7177
1.4344 | 68.8728 | 72.5 | 3.6272
1.435 | 68.7358 | 72.5 | 3.7642
1.4356 | 68.8148 | 72.5 | 3.6852
1.4361 | 68.7939 | 72.5 | 3.7061
1.4367 | 68.7405 | 72.5 | 3.7595
1.4372 | 68.7776 | 72.5 | 3.7224
1.4378 | 68.7103 | 72.5 | 3.7897
1.4383 | 68.7242 | 72.5 | 3.7758
1.4389 | 68.6964 | 72.4572 | 3.7608
1.4394 | 68.7033 | 72.4 | 3.6967
1.44 | 68.6848 | 72.4 | 3.7152
1.4406 | 68.7521 | 72.4 | 3.6479
1.4411 | 68.636 | 72.4 | 3.764
1.4417 | 68.6662 | 72.4 | 3.7338
1.4422 | 68.6337 | 72.4 | 3.7663
1.4428 | 68.6244 | 72.4 | 3.7756
1.4433 | 68.6569 | 72.4 | 3.7431
1.4439 | 68.5757 | 72.3657 | 3.79
1.4444 | 68.5757 | 72.3 | 3.7243
1.445 | 68.5571 | 72.3 | 3.7429
1.4456 | 68.5269 | 72.3 | 3.7731
1.4461 | 68.5292 | 72.3 | 3.7708
1.4467 | 68.5432 | 72.3 | 3.7568
1.4472 | 68.5339 | 72.3 | 3.7661
1.4478 | 68.4619 | 72.3 | 3.8381
1.4483 | 68.5315 | 72.3 | 3.7685
1.4489 | 68.4503 | 72.3 | 3.8497
1.4494 | 68.5455 | 72.3 | 3.7545
1.45 | 68.4805 | 72.2982 | 3.8178
1.4506 | 68.4758 | 72.2103 | 3.7345
1.4511 | 68.4619 | 72.2 | 3.7381
1.4517 | 68.4828 | 72.2 | 3.7172
1.4522 | 68.3783 | 72.2 | 3.8217
1.4528 | 68.4898 | 72.2415 | 3.7517
1.4533 | 68.3876 | 72.2706 | 3.883
1.4539 | 68.441 | 72.2 | 3.759
1.4544 | 68.4224 | 72.2 | 3.7776
1.455 | 68.4433 | 72.2 | 3.7567
1.4556 | 68.4108 | 72.2 | 3.7892
1.4561 | 68.4364 | 72.2 | 3.7636
1.4567 | 68.4665 | 72.2 | 3.7335
1.4572 | 68.3528 | 72.2 | 3.8472
1.4578 | 68.3969 | 72.2 | 3.8031
1.4583 | 68.3319 | 72.2 | 3.8681
1.4589 | 68.4108 | 72.2 | 3.7892
1.4594 | 68.3597 | 72.2 | 3.8403
1.46 | 68.3876 | 72.2 | 3.8124
1.4606 | 68.3412 | 72.2 | 3.8588
1.4611 | 68.3667 | 72.1394 | 3.7726
1.4617 | 68.2692 | 72.1 | 3.8308
1.4622 | 68.3528 | 72.1 | 3.7472
1.4628 | 68.3156 | 72.1 | 3.7844
1.4633 | 68.369 | 72.1 | 3.731
1.4639 | 68.3226 | 72.1 | 3.7774
1.4644 | 68.3528 | 72.1 | 3.7472
1.465 | 68.2553 | 72.1 | 3.8447
1.4656 | 68.2297 | 72.1 | 3.8703
1.4661 | 68.3063 | 72.1 | 3.7937
1.4667 | 68.3621 | 72.1 | 3.7379
1.4672 | 68.3296 | 72.1 | 3.7704
1.4678 | 68.3412 | 72.084 | 3.7428
1.4683 | 68.2204 | 72 | 3.7796
1.4689 | 68.2878 | 72 | 3.7122
1.4694 | 68.2715 | 72 | 3.7285
1.47 | 68.2251 | 72.0678 | 3.8427
1.4706 | 68.2715 | 72.0442 | 3.7727
1.4711 | 68.2065 | 72 | 3.7935
1.4717 | 68.2669 | 72 | 3.7331
1.4722 | 68.2204 | 72 | 3.7796
1.4728 | 68.2901 | 72 | 3.7099
1.4733 | 68.2297 | 72 | 3.7703
1.4739 | 68.1972 | 72 | 3.8028
1.4744 | 68.2181 | 72 | 3.7819
1.475 | 68.1903 | 72 | 3.8097
1.4756 | 68.2112 | 72 | 3.7888
1.4761 | 68.239 | 72 | 3.761
1.4767 | 68.1972 | 72 | 3.8028
1.4772 | 68.1531 | 72 | 3.8469
1.4778 | 68.1462 | 72 | 3.8538
1.4783 | 68.1856 | 72 | 3.8144
1.4789 | 68.1183 | 71.9251 | 3.8068
1.4794 | 68.0835 | 71.9628 | 3.8794
1.48 | 68.1717 | 71.9492 | 3.7775
1.4806 | 68.1392 | 71.9387 | 3.7996
1.4811 | 68.1462 | 71.9733 | 3.8272
1.4817 | 68.181 | 71.9 | 3.719
1.4822 | 68.1787 | 71.9026 | 3.7239
1.4828 | 68.1601 | 71.9905 | 3.8305
1.4833 | 68.0997 | 71.9215 | 3.8218
1.4839 | 68.1833 | 71.9 | 3.7167
1.4844 | 68.1137 | 71.9544 | 3.8407
1.485 | 68.1345 | 71.9577 | 3.8231
1.4856 | 68.1462 | 71.9 | 3.7538
1.4861 | 68.1554 | 71.9 | 3.7446
1.4867 | 68.1392 | 71.9 | 3.7608
1.4872 | 68.1833 | 71.9 | 3.7167
1.4878 | 68.1415 | 71.9 | 3.7585
1.4883 | 68.2204 | 71.9 | 3.6796
1.4889 | 68.0672 | 71.9 | 3.8328
1.4894 | 68.1044 | 71.9 | 3.7956
1.49 | 68.1415 | 71.9 | 3.7585
1.4906 | 68.1113 | 71.9 | 3.7887
1.4911 | 68.167 | 71.9 | 3.733
1.4917 | 68.1508 | 71.9 | 3.7492
1.4922 | 68.1113 | 71.9 | 3.7887
1.4928 | 68.1531 | 71.9 | 3.7469
1.4933 | 68.1044 | 71.9 | 3.7956
1.4939 | 68.102 | 71.9 | 3.798
1.4944 | 68.0881 | 71.9 | 3.8119
1.495 | 68.1322 | 71.9 | 3.7678
1.4956 | 68.1183 | 71.9 | 3.7817
1.4961 | 68.0928 | 71.9 | 3.8072
1.4967 | 68.1183 | 71.9 | 3.7817
1.4972 | 68.0788 | 71.9 | 3.8212
1.4978 | 68.0695 | 71.835 | 3.7654
1.4983 | 68.1253 | 71.8 | 3.6747
1.4989 | 68.1392 | 71.8 | 3.6608
1.4994 | 68.0579 | 71.8 | 3.7421
1.5 | 68.0881 | 71.8 | 3.7119
1.5006 | 68.0835 | 71.8 | 3.7165
1.5011 | 68.0928 | 71.8 | 3.7072
1.5017 | 68.0742 | 71.8 | 3.7258
1.5022 | 68.0649 | 71.8 | 3.7351
1.5028 | 68.0301 | 71.8 | 3.7699
1.5033 | 68.0185 | 71.8 | 3.7815
1.5039 | 68.0254 | 71.8 | 3.7746
1.5044 | 68.0185 | 71.8 | 3.7815
1.505 | 68.0185 | 71.8 | 3.7815
1.5056 | 68.0185 | 71.8 | 3.7815
1.5061 | 68.0185 | 71.8 | 3.7815
1.5067 | 68.0022 | 71.8 | 3.7978
1.5072 | 67.9093 | 71.8 | 3.8907
1.5078 | 68.0347 | 71.8 | 3.7653
1.5083 | 67.9302 | 71.8 | 3.8698
1.5089 | 67.9372 | 71.776 | 3.8388
1.5094 | 67.9767 | 71.7 | 3.7233
1.51 | 68.0022 | 71.7 | 3.6978
1.5106 | 67.907 | 71.7 | 3.793
1.5111 | 67.8745 | 71.7 | 3.8255
1.5117 | 67.9697 | 71.7 | 3.7303
1.5122 | 67.9488 | 71.7 | 3.7512
1.5128 | 67.9535 | 71.7 | 3.7465
1.5133 | 67.8258 | 71.7 | 3.8742
1.5139 | 67.8722 | 71.7 | 3.8278
1.5144 | 67.849 | 71.7 | 3.851
1.515 | 67.8652 | 71.7 | 3.8348
1.5156 | 67.9024 | 71.7 | 3.7976
1.5161 | 67.8467 | 71.7 | 3.8533
1.5167 | 67.8583 | 71.7 | 3.8417
1.5172 | 67.8118 | 71.7 | 3.8882
1.5178 | 67.8443 | 71.6689 | 3.8246
1.5183 | 67.7933 | 71.6 | 3.8067
1.5189 | 67.8908 | 71.6 | 3.7092
1.5194 | 67.8142 | 71.6 | 3.7858
1.52 | 67.7817 | 71.6 | 3.8183
1.5206 | 67.8606 | 71.6 | 3.7394
1.5211 | 67.7933 | 71.6 | 3.8067
1.5217 | 67.8281 | 71.6 | 3.7719
1.5222 | 67.777 | 71.6 | 3.823
1.5228 | 67.7933 | 71.6 | 3.8067
1.5233 | 67.8165 | 71.6 | 3.7835
1.5239 | 67.8026 | 71.6 | 3.7974
1.5244 | 67.849 | 71.6 | 3.751
1.525 | 67.8629 | 71.6 | 3.7371
1.5256 | 67.7747 | 71.6 | 3.8253
1.5261 | 67.7701 | 71.6 | 3.8299
1.5267 | 67.7608 | 71.6 | 3.8392
1.5272 | 67.8374 | 71.6 | 3.7626
1.5278 | 67.7817 | 71.5858 | 3.8042
1.5283 | 67.8165 | 71.5021 | 3.6856
1.5289 | 67.7584 | 71.59 | 3.8316
1.5294 | 67.7538 | 71.522 | 3.7682
1.53 | 67.8142 | 71.5659 | 3.7518
1.5306 | 67.777 | 71.6 | 3.823
1.5311 | 67.7283 | 71.5582 | 3.8299
1.5317 | 67.7909 | 71.5 | 3.7091
1.5322 | 67.8002 | 71.5 | 3.6998
1.5328 | 67.7654 | 71.5 | 3.7346
1.5333 | 67.7793 | 71.5 | 3.7207
1.5339 | 67.842 | 71.5 | 3.658
1.5344 | 67.7167 | 71.5 | 3.7833
1.535 | 67.7608 | 71.5 | 3.7392
1.5356 | 67.7004 | 71.5 | 3.7996
1.5361 | 67.7654 | 71.5 | 3.7346
1.5367 | 67.7306 | 71.4788 | 3.7482
1.5372 | 67.8165 | 71.4091 | 3.5927
1.5378 | 67.7004 | 71.4971 | 3.7967
1.5383 | 67.647 | 71.415 | 3.768
1.5389 | 67.7167 | 71.473 | 3.7563
1.5394 | 67.7654 | 71.4391 | 3.6737
1.54 | 67.7143 | 71.4 | 3.6857
1.5406 | 67.6586 | 71.4 | 3.7414
1.5411 | 67.705 | 71.4246 | 3.7196
1.5417 | 67.705 | 71.4874 | 3.7824
1.5422 | 67.7213 | 71.4 | 3.6787
1.5428 | 67.6424 | 71.4 | 3.7576
1.5433 | 67.6865 | 71.4 | 3.7135
1.5439 | 67.6981 | 71.4 | 3.7019
1.5444 | 67.6656 | 71.4 | 3.7344
1.545 | 67.6099 | 71.4 | 3.7901
1.5456 | 67.582 | 71.4 | 3.818
1.5461 | 67.654 | 71.4 | 3.746
1.5467 | 67.5983 | 71.4 | 3.8017
1.5472 | 67.6215 | 71.4 | 3.7785
1.5478 | 67.6029 | 71.4 | 3.7971
1.5483 | 67.589 | 71.4 | 3.811
1.5489 | 67.5449 | 71.4 | 3.8551
1.5494 | 67.6656 | 71.4 | 3.7344
1.55 | 67.5727 | 71.3689 | 3.7962
1.5506 | 67.582 | 71.3191 | 3.7371
1.5511 | 67.5425 | 71.393 | 3.8505
1.5517 | 67.5936 | 71.3051 | 3.7114
1.5522 | 67.51 | 71.3 | 3.79
1.5528 | 67.4845 | 71.3708 | 3.8863
1.5533 | 67.5425 | 71.3412 | 3.7987
1.5539 | 67.5031 | 71.3 | 3.7969
1.5544 | 67.5193 | 71.3 | 3.7807
1.555 | 67.4543 | 71.3 | 3.8457
1.5556 | 67.4497 | 71.2895 | 3.8398
1.5561 | 67.5007 | 71.2015 | 3.7008
1.5567 | 67.5286 | 71.2864 | 3.7578
1.5572 | 67.4868 | 71.3 | 3.8132
1.5578 | 67.4984 | 71.3 | 3.8016
1.5583 | 67.4659 | 71.3 | 3.8341
1.5589 | 67.4915 | 71.3 | 3.8085
1.5594 | 67.4659 | 71.3 | 3.8341
1.56 | 67.4497 | 71.3 | 3.8503
1.5606 | 67.4125 | 71.3 | 3.8875
1.5611 | 67.4682 | 71.3 | 3.8318
1.5617 | 67.4845 | 71.2221 | 3.7376
1.5622 | 67.4845 | 71.2 | 3.7155
1.5628 | 67.4613 | 71.2 | 3.7387
1.5633 | 67.4427 | 71.2 | 3.7573
1.5639 | 67.3823 | 71.2 | 3.8177
1.5644 | 67.3939 | 71.2 | 3.8061
1.565 | 67.4311 | 71.2 | 3.7689
1.5656 | 67.3986 | 71.2 | 3.8014
1.5661 | 67.3661 | 71.2 | 3.8339
1.5667 | 67.3986 | 71.2 | 3.8014
1.5672 | 67.3382 | 71.2 | 3.8618
1.5678 | 67.3731 | 71.2 | 3.8269
1.5683 | 67.2895 | 71.1668 | 3.8773
1.5689 | 67.3684 | 71.1 | 3.7316
1.5694 | 67.322 | 71.1091 | 3.7871
1.57 | 67.3243 | 71.1971 | 3.8728
1.5706 | 67.2802 | 71.115 | 3.8348
1.5711 | 67.3313 | 71.1 | 3.7687
1.5717 | 67.3359 | 71.1 | 3.7641
1.5722 | 67.3243 | 71.1 | 3.7757
1.5728 | 67.308 | 71.1 | 3.792
1.5733 | 67.2477 | 71.1 | 3.8523
1.5739 | 67.3336 | 71.1 | 3.7664
1.5744 | 67.3684 | 71.1 | 3.7316
1.575 | 67.2755 | 71.1 | 3.8245
1.5756 | 67.2616 | 71.1 | 3.8384
1.5761 | 67.3266 | 71.1 | 3.7734
1.5767 | 67.2384 | 71.1 | 3.8616
1.5772 | 67.257 | 71.0597 | 3.8027
1.5778 | 67.2036 | 71 | 3.7964
1.5783 | 67.1734 | 71 | 3.8266
1.5789 | 67.315 | 71 | 3.685
1.5794 | 67.257 | 71 | 3.743
1.58 | 67.1455 | 71 | 3.8545
1.5806 | 67.2291 | 71 | 3.7709
1.5811 | 67.1711 | 71 | 3.8289
1.5817 | 67.0852 | 71 | 3.9148
1.5822 | 67.2013 | 71 | 3.7987
1.5828 | 67.1316 | 71 | 3.8684
1.5833 | 67.1455 | 71 | 3.8545
1.5839 | 67.127 | 71 | 3.873
1.5844 | 67.1154 | 70.9164 | 3.801
1.585 | 67.1757 | 70.9 | 3.7243
1.5856 | 67.1362 | 70.9 | 3.7638
1.5861 | 67.0666 | 70.9 | 3.8334
1.5867 | 67.0945 | 70.9 | 3.8055
1.5872 | 67.0596 | 70.9 | 3.8404
1.5878 | 67.0155 | 70.9 | 3.8845
1.5883 | 67.0596 | 70.9 | 3.8404
1.5889 | 67.0341 | 70.9 | 3.8659
1.5894 | 67.0411 | 70.9 | 3.8589
1.59 | 67.0271 | 70.9 | 3.8729
1.5906 | 67.0736 | 70.8489 | 3.7754
1.5911 | 67.0945 | 70.839 | 3.7445
1.5917 | 67.055 | 70.9 | 3.845
1.5922 | 67.0271 | 70.9 | 3.8729
1.5928 | 67.12 | 70.9 | 3.78
1.5933 | 66.9575 | 70.9 | 3.9425
1.5939 | 66.9227 | 70.8213 | 3.8986
1.5944 | 66.8716 | 70.8 | 3.9284
1.595 | 66.9482 | 70.8 | 3.8518
1.5956 | 66.9621 | 70.8 | 3.8379
1.5961 | 66.9111 | 70.8 | 3.8889
1.5967 | 66.9319 | 70.7816 | 3.8496
1.5972 | 66.9111 | 70.7064 | 3.7953
1.5978 | 66.9946 | 70.7943 | 3.7997
1.5983 | 66.9761 | 70.7177 | 3.7417
1.5989 | 66.9946 | 70.7702 | 3.7756
1.5994 | 66.9644 | 70.7418 | 3.7774
1.6 | 66.9877 | 70.7 | 3.7123
1.6006 | 66.9552 | 70.7 | 3.7448
1.6011 | 66.8809 | 70.7 | 3.8191
1.6017 | 66.9482 | 70.7 | 3.7518
1.6022 | 66.9319 | 70.7 | 3.7681
1.6028 | 66.86 | 70.7 | 3.84
1.6033 | 66.9459 | 70.7 | 3.7541
1.6039 | 66.8414 | 70.7 | 3.8586
1.6044 | 66.8135 | 70.7 | 3.8865
1.605 | 66.8019 | 70.7 | 3.8981
1.6056 | 66.8228 | 70.7 | 3.8772
1.6061 | 66.7996 | 70.6865 | 3.8868
1.6067 | 66.8716 | 70.6015 | 3.7299
1.6072 | 66.846 | 70.6894 | 3.8434
1.6078 | 66.7718 | 70.7 | 3.9282
1.6083 | 66.8089 | 70.7 | 3.8911
1.6089 | 66.8623 | 70.6467 | 3.7844
1.6094 | 66.8182 | 70.6 | 3.7818
1.61 | 66.7485 | 70.6291 | 3.8806
1.6106 | 66.7625 | 70.6829 | 3.9205
1.6111 | 66.7996 | 70.6 | 3.8004
1.6117 | 66.7184 | 70.6 | 3.8816
1.6122 | 66.7369 | 70.6 | 3.8631
1.6128 | 66.6951 | 70.6 | 3.9049
1.6133 | 66.8066 | 70.6 | 3.7934
1.6139 | 66.7369 | 70.6 | 3.8631
1.6144 | 66.8112 | 70.6 | 3.7888
1.615 | 66.7184 | 70.6 | 3.8816
1.6156 | 66.7346 | 70.6 | 3.8654
1.6161 | 66.7462 | 70.6 | 3.8538
1.6167 | 66.7485 | 70.6 | 3.8515
1.6172 | 66.6975 | 70.6 | 3.9025
1.6178 | 66.7834 | 70.6 | 3.8166
1.6183 | 66.7601 | 70.6 | 3.8399
1.6189 | 66.716 | 70.6 | 3.884
1.6194 | 66.6766 | 70.5758 | 3.8992
1.62 | 66.7021 | 70.5 | 3.7979
1.6206 | 66.7184 | 70.5 | 3.7816
1.6211 | 66.651 | 70.5 | 3.849
1.6217 | 66.6975 | 70.5 | 3.8025
1.6222 | 66.6534 | 70.5 | 3.8466
1.6228 | 66.7485 | 70.5 | 3.7515
1.6233 | 66.7137 | 70.5 | 3.7863
1.6239 | 66.6603 | 70.5 | 3.8397
1.6244 | 66.6325 | 70.5 | 3.8675
1.625 | 66.6301 | 70.5 | 3.8699
1.6256 | 66.723 | 70.5 | 3.777
1.6261 | 66.5883 | 70.5 | 3.9117
1.6267 | 66.6812 | 70.4325 | 3.7513
1.6272 | 66.665 | 70.4555 | 3.7905
1.6278 | 66.6766 | 70.4566 | 3.78
1.6283 | 66.6092 | 70.4314 | 3.8221
1.6289 | 66.6232 | 70.4807 | 3.8575
1.6294 | 66.5837 | 70.4072 | 3.8235
1.63 | 66.651 | 70.4952 | 3.8441
1.6306 | 66.593 | 70.4169 | 3.8239
1.6311 | 66.5837 | 70.4 | 3.8163
1.6317 | 66.593 | 70.459 | 3.866
1.6322 | 66.586 | 70.4531 | 3.867
1.6328 | 66.5605 | 70.4 | 3.8395
1.6333 | 66.6278 | 70.4 | 3.7722
1.6339 | 66.5048 | 70.4 | 3.8952
1.6344 | 66.6092 | 70.4 | 3.7908
1.635 | 66.5558 | 70.3134 | 3.7575
1.6356 | 66.5442 | 70.3746 | 3.8303
1.6361 | 66.5558 | 70.4 | 3.8442
1.6367 | 66.6069 | 70.4 | 3.7931
1.6372 | 66.593 | 70.4 | 3.807
1.6378 | 66.528 | 70.3736 | 3.8456
1.6383 | 66.5048 | 70.3 | 3.7952
1.6389 | 66.4862 | 70.3 | 3.8138
1.6394 | 66.5257 | 70.3 | 3.7743
1.64 | 66.4003 | 70.3 | 3.8997
1.6406 | 66.5558 | 70.2341 | 3.6783
1.6411 | 66.4189 | 70.2 | 3.7811
1.6417 | 66.449 | 70.2417 | 3.7927
1.6422 | 66.3214 | 70.2704 | 3.949
1.6428 | 66.3167 | 70.2 | 3.8833
1.6433 | 66.3446 | 70.2 | 3.8554
1.6439 | 66.3724 | 70.2 | 3.8276
1.6444 | 66.3028 | 70.2 | 3.8972
1.645 | 66.3353 | 70.1309 | 3.7956
1.6456 | 66.2796 | 70.1 | 3.8204
1.6461 | 66.2656 | 70.1 | 3.8344
1.6467 | 66.3353 | 70.1 | 3.7647
1.6472 | 66.3098 | 70.1 | 3.7902
1.6478 | 66.2006 | 70.0911 | 3.8905
1.6483 | 66.1867 | 70.0032 | 3.8165
1.6489 | 66.2308 | 70 | 3.7692
1.6494 | 66.131 | 70 | 3.869
1.65 | 66.1356 | 70.0607 | 3.9251
1.6506 | 66.1542 | 70.0514 | 3.8972
1.6511 | 66.1379 | 70 | 3.8621
1.6517 | 66.1542 | 70 | 3.8458
1.6522 | 66.0822 | 70 | 3.9178
1.6528 | 66.1054 | 70 | 3.8946
1.6533 | 66.1287 | 70 | 3.8713
1.6539 | 66.203 | 70 | 3.797
1.6544 | 66.1542 | 70 | 3.8458
1.655 | 66.0985 | 70 | 3.9015
1.6556 | 66.1078 | 70 | 3.8922
1.6561 | 66.0892 | 70 | 3.9108
1.6567 | 66.1008 | 70 | 3.8992
1.6572 | 66.1728 | 69.9961 | 3.8233
1.6578 | 66.0033 | 69.9081 | 3.9048
1.6583 | 66.1287 | 69.7404 | 3.6117
1.6589 | 66.1031 | 69.2256 | 3.1225
1.6594 | 66.1147 | 68.5545 | 2.4397
1.66 | 66.066 | 67.851 | 1.785
1.6606 | 65.7711 | 67.1158 | 1.3447
1.6611 | 63.5284 | 66.4219 | 2.8935
1.6617 | 61.9196 | 66.0626 | 4.1431
1.6622 | 60.313 | 65.6229 | 5.3099
1.6628 | 58.8945 | 65.1831 | 6.2886
1.6633 | 59.4865 | 64.9573 | 5.4708
1.6639 | 61.2416 | 64.7814 | 3.5398
1.6644 | 61.4459 | 64.7 | 3.2541
1.665 | 61.2904 | 64.7 | 3.4096
1.6656 | 61.179 | 64.7231 | 3.5442
1.6661 | 61.0397 | 64.8111 | 3.7714
1.6667 | 61.1116 | 64.899 | 3.7874
1.6672 | 61.2045 | 64.987 | 3.7825
1.6678 | 61.3113 | 65.0749 | 3.7636
1.6683 | 61.367 | 65.1629 | 3.7959
1.6689 | 61.4808 | 65.3017 | 3.8209
1.6694 | 61.5551 | 65.4388 | 3.8837
1.67 | 61.7176 | 65.5267 | 3.8091
1.6706 | 61.6944 | 65.6146 | 3.9203
1.6711 | 61.8197 | 65.6844 | 3.8647
1.6717 | 61.836 | 65.1567 | 3.3207
1.6722 | 61.9451 | 64.472 | 2.5269
1.6728 | 62.024 | 63.7025 | 1.6785
1.6733 | 62.0797 | 63.1285 | 1.0487
1.6739 | 61.2695 | 62.6887 | 1.4192
1.6744 | 60.118 | 62.3094 | 2.1914
1.675 | 59.1568 | 62.0818 | 2.925
1.6756 | 58.3791 | 61.9939 | 3.6148
1.6761 | 57.8706 | 61.9059 | 4.0353
1.6767 | 57.4829 | 61.818 | 4.3351
1.6772 | 57.3622 | 61.8699 | 4.5077
1.6778 | 57.332 | 61.9579 | 4.6258
1.6783 | 57.4156 | 62.0458 | 4.6302
1.6789 | 57.5085 | 62.1675 | 4.6591
1.6794 | 57.6176 | 62.3434 | 4.7259
1.68 | 57.7731 | 62.5193 | 4.7462
1.6806 | 57.8614 | 62.6953 | 4.8339
1.6811 | 58.0633 | 62.8712 | 4.8078
1.6817 | 58.2026 | 63.0471 | 4.8444
1.6822 | 58.4139 | 63.1615 | 4.7476
1.6828 | 58.595 | 63.2988 | 4.7038
1.6833 | 58.7668 | 63.4373 | 4.6705
1.6839 | 58.9479 | 63.5506 | 4.6027
1.6844 | 59.1522 | 63.7132 | 4.561
1.685 | 59.2984 | 63.8011 | 4.5027
1.6856 | 59.3797 | 63.8891 | 4.5094
1.6861 | 59.3983 | 63.977 | 4.5787
1.6867 | 59.6281 | 64 | 4.3719
1.6872 | 59.6467 | 64.0529 | 4.4062
1.6878 | 59.8115 | 64.1409 | 4.3293
1.6883 | 59.7279 | 64.2 | 4.4721
1.6889 | 59.8672 | 64.2168 | 4.3495
1.6894 | 59.8974 | 64.3 | 4.4026
1.69 | 59.8905 | 64.3 | 4.4095
1.6906 | 59.9044 | 64.3 | 4.3956
1.6911 | 59.9694 | 64.3686 | 4.3992
1.6917 | 59.9787 | 64.174 | 4.1953
1.6922 | 59.9694 | 63.7777 | 3.8083
1.6928 | 60.053 | 63.3704 | 3.3174
1.6933 | 60.1296 | 62.9575 | 2.8279
1.6939 | 60.2457 | 62.3418 | 2.0962
1.6944 | 60.0855 | 61.7262 | 1.6407
1.695 | 59.324 | 61.0263 | 1.7023
1.6956 | 58.6554 | 60.3949 | 1.7395
1.6961 | 58.0076 | 59.8994 | 1.8918
1.6967 | 57.4597 | 59.4597 | 2
1.6972 | 57.0883 | 59.128 | 2.0397
1.6978 | 56.3941 | 58.976 | 2.5819
1.6983 | 55.8555 | 58.8881 | 3.0326
1.6989 | 55.6303 | 58.8001 | 3.1699
1.6994 | 55.5026 | 58.8 | 3.2974
1.7 | 55.5049 | 58.8758 | 3.3709
1.7006 | 55.5072 | 58.9 | 3.3928
1.7011 | 55.5606 | 59.0033 | 3.4427
1.7017 | 55.7092 | 59.1396 | 3.4304
1.7022 | 55.7394 | 59.2551 | 3.5157
1.7028 | 55.8764 | 59.431 | 3.5546
1.7033 | 56.1573 | 59.6069 | 3.4496
1.7039 | 56.4359 | 59.7828 | 3.3469
1.7044 | 56.5404 | 59.9587 | 3.4183
1.705 | 56.7493 | 60.1346 | 3.3853
1.7056 | 56.9582 | 60.3105 | 3.3522
1.7061 | 57.2067 | 60.5296 | 3.3229
1.7067 | 57.3297 | 60.7934 | 3.4637
1.7072 | 57.527 | 61.0382 | 3.5111
1.7078 | 57.7615 | 61.214 | 3.4525
1.7083 | 57.9171 | 61.3899 | 3.4728
1.7089 | 57.9844 | 61.6487 | 3.6643
1.7094 | 58.1725 | 61.7708 | 3.5984
1.71 | 58.2491 | 61.9176 | 3.6685
1.7106 | 58.3884 | 62.0935 | 3.7051
1.7111 | 58.5439 | 62.2693 | 3.7254
1.7117 | 58.6321 | 62.4452 | 3.8131
1.7122 | 58.7552 | 62.6 | 3.8448
1.7128 | 58.8272 | 62.6 | 3.7728
1.7133 | 58.8318 | 62.6865 | 3.8547
1.7139 | 58.9479 | 62.7744 | 3.8265
1.7144 | 59.0524 | 62.8623 | 3.81
1.715 | 59.2868 | 62.9503 | 3.6634
1.7156 | 59.3309 | 63 | 3.6691
1.7161 | 59.3704 | 63.0262 | 3.6558
1.7167 | 59.3217 | 63.1141 | 3.7925
1.7172 | 59.2845 | 63.2 | 3.9155
1.7178 | 59.3054 | 63.2 | 3.8946
1.7183 | 59.2404 | 63.2 | 3.9596
1.7189 | 59.2636 | 63.2659 | 4.0023
1.7194 | 59.3077 | 63.3539 | 4.0461
1.72 | 59.2915 | 63.4418 | 4.1503
1.7206 | 59.3797 | 63.5 | 4.1203
1.7211 | 59.4029 | 63.5 | 4.0971
1.7217 | 59.4076 | 63.5055 | 4.0979
1.7222 | 59.4354 | 63.5934 | 4.158
1.7228 | 59.591 | 63.6814 | 4.0904
1.7233 | 59.5678 | 63.7 | 4.1322
1.7239 | 59.5585 | 63.7 | 4.1415
1.7244 | 59.7094 | 63.7452 | 4.0358
1.725 | 59.649 | 63.8 | 4.151
1.7256 | 59.7697 | 63.8211 | 4.0513
1.7261 | 59.7512 | 63.9 | 4.1488
1.7267 | 59.7813 | 63.9 | 4.1187
1.7272 | 59.8463 | 63.9 | 4.0537
1.7278 | 59.8928 | 63.9727 | 4.08
1.7283 | 59.9346 | 64 | 4.0654
1.7289 | 59.9439 | 63.9514 | 4.0076
1.7294 | 60.0971 | 63.9365 | 3.8394
1.73 | 60.2503 | 63.9756 | 3.7253
1.7306 | 60.2875 | 63.9 | 3.6125
1.7311 | 60.3501 | 63.9 | 3.5499
1.7317 | 60.3269 | 63.9 | 3.5731
1.7322 | 60.4476 | 63.9 | 3.4524
1.7328 | 60.3501 | 63.8361 | 3.4859
1.7333 | 60.3594 | 63.6962 | 3.3368
1.7339 | 60.3919 | 63.2414 | 2.8495
1.7344 | 60.4035 | 62.4499 | 2.0463
1.735 | 60.4848 | 61.6741 | 1.1893
1.7356 | 60.3734 | 60.9704 | 0.59709
1.7361 | 60.313 | 60.2668 | 0.046151
1.7367 | 59.2358 | 59.4836 | 0.24788
1.7372 | 58.1307 | 58.8947 | 0.76406
1.7378 | 57.5967 | 58.4225 | 0.82582
1.7383 | 57.1742 | 58.1131 | 0.93899
1.7389 | 56.1271 | 57.9686 | 1.8415
1.7394 | 55.4678 | 57.9193 | 2.4515
1.74 | 55.4654 | 58.0073 | 2.5418
1.7406 | 55.4445 | 58.0952 | 2.6507
1.7411 | 55.4724 | 58.2663 | 2.7939
1.7417 | 55.5838 | 58.3711 | 2.7873
1.7422 | 55.7185 | 58.4591 | 2.7406
1.7428 | 55.9321 | 58.641 | 2.7089
1.7433 | 56.09 | 58.835 | 2.745
1.7439 | 56.2107 | 58.9458 | 2.7351
1.7444 | 56.3128 | 59.1109 | 2.798
1.745 | 56.4707 | 59.1988 | 2.7281
1.7456 | 56.4939 | 59.3734 | 2.8795
1.7461 | 56.5961 | 59.4747 | 2.8786
1.7467 | 56.6657 | 59.6252 | 2.9595
1.7472 | 56.8282 | 59.8011 | 2.9729
1.7478 | 56.8491 | 59.9385 | 3.0894
1.7483 | 57.0256 | 60.0265 | 3.0009
1.7489 | 57.1417 | 60.1144 | 2.9728
1.7494 | 57.2926 | 60.2024 | 2.9098
1.75 | 57.4063 | 60.2903 | 2.884
1.7506 | 57.6129 | 60.3783 | 2.7653
1.7511 | 57.808 | 60.4662 | 2.6582
1.7517 | 58.003 | 60.5 | 2.497
1.7522 | 58.1307 | 60.5421 | 2.4114
1.7528 | 58.3234 | 60.63 | 2.3067
1.7533 | 58.5068 | 60.7 | 2.1932
1.7539 | 58.7041 | 60.7059 | 2.0018
1.7544 | 58.8388 | 60.7938 | 1.9551
1.755 | 58.9595 | 60.8 | 1.8405
1.7556 | 59.0732 | 60.8697 | 1.7965
1.7561 | 59.187 | 60.9 | 1.713
1.7567 | 59.2265 | 60.9456 | 1.7192
1.7572 | 59.2404 | 61 | 1.7596
1.7578 | 59.2636 | 61.0215 | 1.7579
1.7583 | 59.3727 | 61.1095 | 1.7367
1.7589 | 59.3008 | 61.1974 | 1.8966
1.7594 | 59.3936 | 61.2 | 1.8064
1.76 | 59.5794 | 61.2733 | 1.6939
1.7606 | 59.5747 | 61.3 | 1.7253
1.7611 | 59.6583 | 61.3492 | 1.6909
1.7617 | 59.779 | 61.3628 | 1.5838
1.7622 | 59.8835 | 61.3 | 1.4165
1.7628 | 59.9694 | 61.3 | 1.3306
1.7633 | 60.0135 | 61.3 | 1.2865
1.7639 | 60.0112 | 61.3 | 1.2888
1.7644 | 59.7999 | 61.3 | 1.5001
1.765 | 59.6954 | 61.3 | 1.6046
1.7656 | 59.5747 | 61.3 | 1.7253
1.7661 | 59.6235 | 61.2593 | 1.6358
1.7667 | 59.6142 | 61.2 | 1.5858
1.7672 | 59.5422 | 61.1834 | 1.6412
1.7678 | 59.6235 | 61.0954 | 1.472
1.7683 | 59.6397 | 61.0075 | 1.3678
1.7689 | 59.7163 | 61.0805 | 1.3641
1.7694 | 59.7303 | 61.0316 | 1.3013
1.77 | 59.8278 | 61 | 1.1722
1.7706 | 59.8835 | 61 | 1.1165
1.7711 | 60.0065 | 61.0322 | 1.0257
1.7717 | 59.9392 | 61.1 | 1.1608
1.7722 | 59.9276 | 61.1081 | 1.1805
1.7728 | 59.9137 | 61.1961 | 1.2824
1.7733 | 60.0553 | 61.2 | 1.1447
1.7739 | 60.0576 | 61.2 | 1.1424
1.7744 | 60.0599 | 61.2599 | 1.2
1.775 | 60.039 | 61.3 | 1.261
1.7756 | 60.2317 | 61.3 | 1.0683
1.7761 | 60.0878 | 61.3237 | 1.2359
1.7767 | 60.2898 | 61.4 | 1.1102
1.7772 | 60.3617 | 61.4 | 1.0383
1.7778 | 60.4082 | 61.3124 | 0.90427
1.7783 | 60.3617 | 61.149 | 0.78724
1.7789 | 60.5103 | 60.9731 | 0.46276
1.7794 | 60.4941 | 60.9 | 0.40592
1.78 | 60.4755 | 60.9 | 0.42449
1.7806 | 60.2944 | 60.9 | 0.60558
1.7811 | 60.0901 | 60.9153 | 0.82514
1.7817 | 59.8835 | 61 | 1.1165
1.7822 | 59.6885 | 61 | 1.3115
1.7828 | 59.5283 | 61 | 1.4717
1.7833 | 59.4377 | 60.933 | 1.4952
1.7839 | 58.9897 | 60.9 | 1.9103
1.7844 | 58.3419 | 60.9429 | 2.601
1.785 | 57.8706 | 61.0309 | 3.1602
1.7856 | 57.5781 | 61.1188 | 3.5407
1.7861 | 57.5758 | 61.2 | 3.6242
1.7867 | 57.6385 | 61.2 | 3.5615
1.7872 | 57.7685 | 61.2827 | 3.5142
1.7878 | 58.0448 | 61.3706 | 3.3259
1.7883 | 58.1817 | 61.4 | 3.2183
1.7889 | 58.205 | 61.3535 | 3.1485
1.7894 | 58.1074 | 61.2656 | 3.1581
1.79 | 57.9124 | 61.2 | 3.2876
1.7906 | 57.7708 | 61.1897 | 3.4189
1.7911 | 57.7058 | 61.1017 | 3.3959
1.7917 | 57.7313 | 61.1 | 3.3687
1.7922 | 57.7313 | 61.1 | 3.3687
1.7928 | 57.7615 | 61.1 | 3.3385
1.7933 | 57.989 | 61.1 | 3.111
1.7939 | 58.1376 | 61.138 | 3.0004
1.7944 | 58.2328 | 61.2 | 2.9672
1.795 | 58.2653 | 61.2139 | 2.9486
1.7956 | 58.3721 | 61.3 | 2.9279
1.7961 | 58.5718 | 61.3 | 2.7282
1.7967 | 58.588 | 61.3777 | 2.7897
1.7972 | 58.7691 | 61.4 | 2.6309
1.7978 | 58.8875 | 61.4 | 2.5125
1.7983 | 58.8945 | 61.4 | 2.5055
1.7989 | 58.8364 | 61.4 | 2.5636
1.7994 | 58.7436 | 61.4 | 2.6564
1.8 | 58.4905 | 61.4 | 2.9095
1.8006 | 58.2816 | 61.4 | 3.1184
1.8011 | 58.0912 | 61.4813 | 3.3901
1.8017 | 58.0517 | 61.5 | 3.4483
1.8022 | 57.9356 | 61.5 | 3.5644
1.8028 | 57.989 | 61.5451 | 3.5561
1.8033 | 58.0749 | 61.5669 | 3.492
1.8039 | 58.0517 | 61.521 | 3.4693
1.8044 | 58.0703 | 61.609 | 3.5387
1.805 | 58.1237 | 61.6969 | 3.5732
1.8056 | 58.2351 | 61.7 | 3.4649
1.8061 | 58.3814 | 61.7 | 3.3186
1.8067 | 58.4069 | 61.7 | 3.2931
1.8072 | 58.4696 | 61.7 | 3.2304
1.8078 | 58.6252 | 61.7 | 3.0748
1.8083 | 58.6229 | 61.7 | 3.0771
1.8089 | 58.5416 | 61.6875 | 3.1459
1.8094 | 58.5068 | 61.6 | 3.0932
1.81 | 58.4464 | 61.6 | 3.1536
1.8106 | 58.1725 | 61.5236 | 3.3512
1.8111 | 58.0239 | 61.5 | 3.4761
1.8117 | 57.8985 | 61.5 | 3.6015
1.8122 | 57.7174 | 61.4598 | 3.7424
1.8128 | 57.5479 | 61.3719 | 3.8239
1.8133 | 57.3947 | 61.3 | 3.9053
1.8139 | 57.3181 | 61.3 | 3.9819
1.8144 | 57.2345 | 61.3 | 4.0655
1.815 | 57.267 | 61.2201 | 3.9531
1.8156 | 57.1625 | 61.2 | 4.0375
1.8161 | 57.1765 | 61.2558 | 4.0793
1.8167 | 57.1277 | 61.3 | 4.1723
1.8172 | 57.2624 | 61.3 | 4.0376
1.8178 | 57.2508 | 61.3197 | 4.0689
1.8183 | 57.2763 | 61.4 | 4.1237
1.8189 | 57.411 | 61.4 | 3.989
1.8194 | 57.4342 | 61.4 | 3.9658
1.82 | 57.5154 | 61.4 | 3.8846
1.8206 | 57.541 | 61.4 | 3.859
1.8211 | 57.5015 | 61.4 | 3.8985
1.8217 | 57.4272 | 61.4 | 3.9728
1.8222 | 57.3924 | 61.3768 | 3.9844
1.8228 | 57.2926 | 61.3 | 4.0074
1.8233 | 57.281 | 61.3 | 4.019
1.8239 | 57.2972 | 61.2129 | 3.9157
1.8244 | 57.1788 | 61.125 | 3.9462
1.825 | 57.1208 | 61.1 | 3.9792
1.8256 | 57.0372 | 61.1 | 4.0628
1.8261 | 56.9675 | 61.0611 | 4.0936
1.8267 | 56.8909 | 61 | 4.1091
1.8272 | 56.8723 | 60.9853 | 4.1129
1.8278 | 56.8515 | 60.9 | 4.0485
1.8283 | 56.8213 | 60.9 | 4.0787
1.8289 | 56.8004 | 60.9 | 4.0996
1.8294 | 56.9118 | 60.8335 | 3.9217
1.83 | 56.87 | 60.8 | 3.93
1.8306 | 56.7981 | 60.8 | 4.0019
1.8311 | 56.8143 | 60.8 | 3.9857
1.8317 | 56.747 | 60.7634 | 4.0164
1.8322 | 56.7702 | 60.5938 | 3.8236
1.8328 | 56.8886 | 60.5058 | 3.6172
1.8333 | 56.8932 | 60.4179 | 3.5247
1.8339 | 56.8932 | 60.3299 | 3.4367
1.8344 | 57.0233 | 60.242 | 3.2187
1.835 | 57.0256 | 60.2 | 3.1744
1.8356 | 57.0627 | 60.2 | 3.1373
1.8361 | 56.8306 | 60.2 | 3.3694
1.8367 | 56.6518 | 60.2 | 3.5482
1.8372 | 56.6077 | 60.2 | 3.5923
1.8378 | 56.6193 | 60.2 | 3.5807
1.8383 | 56.6402 | 60.2737 | 3.6335
1.8389 | 56.6263 | 60.3 | 3.6737
1.8394 | 56.6727 | 60.3495 | 3.6769
1.84 | 56.682 | 60.4 | 3.718
1.8406 | 56.7377 | 60.4254 | 3.6877
1.8411 | 56.7377 | 60.5134 | 3.7757
1.8417 | 56.7772 | 60.6 | 3.8228
1.8422 | 56.8375 | 60.6 | 3.7625
1.8428 | 56.8259 | 60.6 | 3.7741
1.8433 | 56.8677 | 60.6652 | 3.7975
1.8439 | 56.9838 | 60.7531 | 3.7693
1.8444 | 56.9652 | 60.8 | 3.8348
1.845 | 57.0418 | 60.8 | 3.7582
1.8456 | 57.0558 | 60.8 | 3.7442
1.8461 | 57.1208 | 60.8 | 3.6792
1.8467 | 57.0906 | 60.8 | 3.7094
1.8472 | 57.1347 | 60.8 | 3.6653
1.8478 | 57.1951 | 60.8 | 3.6049
1.8483 | 57.1858 | 60.8 | 3.6142
1.8489 | 57.1904 | 60.8 | 3.6096
1.8494 | 57.2229 | 60.8 | 3.5771
1.85 | 57.1742 | 60.8205 | 3.6463
1.8506 | 57.2113 | 60.9 | 3.6887
1.8511 | 57.1904 | 60.9 | 3.7096
1.8517 | 57.2856 | 60.9 | 3.6144
1.8522 | 57.2508 | 60.9 | 3.6492
1.8528 | 57.2693 | 60.9 | 3.6307
1.8533 | 57.1974 | 60.9 | 3.7026
1.8539 | 57.274 | 60.9361 | 3.6621
1.8544 | 57.2415 | 61 | 3.7585
1.855 | 57.2647 | 61.012 | 3.7473
1.8556 | 57.3042 | 61.1 | 3.7958
1.8561 | 57.3877 | 61.1 | 3.7123
1.8567 | 57.3808 | 61.1 | 3.7192
1.8572 | 57.3994 | 61.1 | 3.7006
1.8578 | 57.3645 | 61.1 | 3.7355
1.8583 | 57.4365 | 61.1 | 3.6635
1.8589 | 57.4295 | 61.1276 | 3.6981
1.8594 | 57.4342 | 61.2 | 3.7658
1.86 | 57.5224 | 61.2 | 3.6776
1.8606 | 57.5758 | 61.2 | 3.6242
1.8611 | 57.5061 | 61.2794 | 3.7733
1.8617 | 57.5549 | 61.3 | 3.7451
1.8622 | 57.527 | 61.3 | 3.773
1.8628 | 57.5595 | 61.3 | 3.7405
1.8633 | 57.5479 | 61.3 | 3.7521
1.8639 | 57.5572 | 61.3 | 3.7428
1.8644 | 57.527 | 61.3071 | 3.7801
1.865 | 57.6617 | 61.395 | 3.7333
1.8656 | 57.5619 | 61.4 | 3.8381
1.8661 | 57.5479 | 61.4 | 3.8521
1.8667 | 57.6571 | 61.4 | 3.7429
1.8672 | 57.6733 | 61.4468 | 3.7735
1.8678 | 57.6687 | 61.5 | 3.8313
1.8683 | 57.6617 | 61.5 | 3.8383
1.8689 | 57.7105 | 61.5 | 3.7895
1.8694 | 57.6919 | 61.5 | 3.8081
1.87 | 57.6501 | 61.5 | 3.8499
1.8706 | 57.7128 | 61.5 | 3.7872
1.8711 | 57.7337 | 61.5 | 3.7663
1.8717 | 57.7383 | 61.5 | 3.7617
1.8722 | 57.7778 | 61.5 | 3.7222
1.8728 | 57.801 | 61.5263 | 3.7253
1.8733 | 57.8033 | 61.5858 | 3.7825
1.8739 | 57.7917 | 61.5 | 3.7083
1.8744 | 57.7569 | 61.5 | 3.7431
1.875 | 57.7708 | 61.5781 | 3.8072
1.8756 | 57.7476 | 61.6 | 3.8524
1.8761 | 57.7499 | 61.6 | 3.8501
1.8767 | 57.7267 | 61.6 | 3.8733
1.8772 | 57.7847 | 61.6 | 3.8153
1.8778 | 57.8567 | 61.6 | 3.7433
1.8783 | 57.8451 | 61.6 | 3.7549
1.8789 | 57.729 | 61.6 | 3.871
1.8794 | 57.8149 | 61.6 | 3.7851
1.88 | 57.8962 | 61.6 | 3.7038
1.8806 | 57.8799 | 61.6 | 3.7201
1.8811 | 57.8126 | 61.6 | 3.7874
1.8817 | 57.7894 | 61.6 | 3.8106
1.8822 | 57.873 | 61.6 | 3.727
1.8828 | 57.8428 | 61.6 | 3.7572
1.8833 | 57.7917 | 61.6 | 3.8083
1.8839 | 57.8126 | 61.6852 | 3.8726
1.8844 | 57.8312 | 61.7 | 3.8688
1.885 | 57.8521 | 61.7 | 3.8479
1.8856 | 57.9031 | 61.7 | 3.7969
1.8861 | 57.8753 | 61.7 | 3.8247
1.8867 | 57.8451 | 61.7 | 3.8549
1.8872 | 57.8892 | 61.7 | 3.8108
1.8878 | 57.9612 | 61.7 | 3.7388
1.8883 | 57.8753 | 61.7 | 3.8247
1.8889 | 57.9078 | 61.6233 | 3.7155
1.8894 | 57.8823 | 61.6 | 3.7177
1.89 | 57.924 | 61.6526 | 3.7285
1.8906 | 57.9449 | 61.7 | 3.7551
1.8911 | 57.8706 | 61.7 | 3.8294
1.8917 | 57.924 | 61.7 | 3.776
1.8922 | 57.8892 | 61.7 | 3.8108
1.8928 | 57.9682 | 61.7 | 3.7318
1.8933 | 57.989 | 61.7 | 3.711
1.8939 | 57.924 | 61.7 | 3.776
1.8944 | 57.9682 | 61.7 | 3.7318
1.895 | 57.9728 | 61.7 | 3.7272
1.8956 | 57.9473 | 61.7 | 3.7527
1.8961 | 58.0657 | 61.7 | 3.6343
1.8967 | 57.9774 | 61.7 | 3.7226
1.8972 | 57.9101 | 61.7 | 3.7899
1.8978 | 58.0633 | 61.7 | 3.6367
1.8983 | 57.9635 | 61.7 | 3.7365
1.8989 | 57.989 | 61.7 | 3.711
1.8994 | 57.9751 | 61.7 | 3.7249
1.9 | 58.0378 | 61.7356 | 3.6978
1.9006 | 58.0517 | 61.8 | 3.7483
1.9011 | 58.0657 | 61.7886 | 3.7229
1.9017 | 57.9728 | 61.7006 | 3.7278
1.9022 | 58.0215 | 61.7 | 3.6785
1.9028 | 58.0378 | 61.7 | 3.6622
1.9033 | 58.0657 | 61.7 | 3.6343
1.9039 | 58.068 | 61.7 | 3.632
1.9044 | 58.0424 | 61.7 | 3.6576
1.905 | 58.0448 | 61.7271 | 3.6823
1.9056 | 57.9728 | 61.8 | 3.8272
1.9061 | 58.061 | 61.8 | 3.739
1.9067 | 58.0424 | 61.8 | 3.7576
1.9072 | 58.0587 | 61.7212 | 3.6625
1.9078 | 58.0749 | 61.7 | 3.6251
1.9083 | 58.0587 | 61.7 | 3.6413
1.9089 | 58.1028 | 61.7 | 3.5972
1.9094 | 58.1005 | 61.7 | 3.5995
1.91 | 58.1469 | 61.7 | 3.5531
1.9106 | 58.1098 | 61.7 | 3.5902
1.9111 | 58.0657 | 61.7 | 3.6343
1.9117 | 58.0912 | 61.7 | 3.6088
1.9122 | 58.1492 | 61.7 | 3.5508
1.9128 | 58.0541 | 61.7 | 3.6459
1.9133 | 58.0982 | 61.7 | 3.6018
1.9139 | 58.0587 | 61.7 | 3.6413
1.9144 | 58.1283 | 61.7 | 3.5717
1.915 | 58.1121 | 61.7 | 3.5879
1.9156 | 58.1701 | 61.7 | 3.5299
1.9161 | 58.1144 | 61.7 | 3.5856
1.9167 | 58.2328 | 61.7 | 3.4672
1.9172 | 58.198 | 61.7 | 3.502
1.9178 | 58.1655 | 61.7 | 3.5345
1.9183 | 58.1794 | 61.7 | 3.5206
1.9189 | 58.2096 | 61.7 | 3.4904
1.9194 | 58.1655 | 61.7 | 3.5345
1.92 | 58.1376 | 61.7 | 3.5624
1.9206 | 58.1144 | 61.7 | 3.5856
1.9211 | 58.191 | 61.7 | 3.509
1.9217 | 58.1701 | 61.7 | 3.5299
1.9222 | 58.198 | 61.7 | 3.502
1.9228 | 58.2514 | 61.7 | 3.4486
1.9233 | 58.205 | 61.7 | 3.495
1.9239 | 58.2328 | 61.7 | 3.4672
1.9244 | 58.1214 | 61.7 | 3.5786
1.925 | 58.2421 | 61.7 | 3.4579
1.9256 | 58.1725 | 61.6191 | 3.4466
1.9261 | 58.191 | 61.6689 | 3.4778
1.9267 | 58.1539 | 61.7 | 3.5461
1.9272 | 58.2607 | 61.7 | 3.4393
1.9278 | 58.2166 | 61.7 | 3.4834
1.9283 | 58.1539 | 61.7 | 3.5461
1.9289 | 58.14 | 61.6914 | 3.5514
1.9294 | 58.2166 | 61.6034 | 3.3869
1.93 | 58.1191 | 61.6 | 3.4809
1.9306 | 58.1214 | 61.6 | 3.4786
1.9311 | 58.1376 | 61.5396 | 3.402
1.9317 | 58.1191 | 61.5483 | 3.4293
1.9322 | 58.1214 | 61.5637 | 3.4423
1.9328 | 58.1376 | 61.5 | 3.3624
1.9333 | 58.1353 | 61.5 | 3.3647
1.9339 | 58.1376 | 61.5 | 3.3624
1.9344 | 58.1098 | 61.5 | 3.3902
1.935 | 58.1074 | 61.5 | 3.3926
1.9356 | 58.126 | 61.4361 | 3.31
1.9361 | 58.0958 | 61.4519 | 3.356
1.9367 | 58.0494 | 61.4602 | 3.4108
1.9372 | 58.0819 | 61.4 | 3.3181
1.9378 | 58.0239 | 61.4 | 3.3761
1.9383 | 58.0773 | 61.4036 | 3.3264
1.9389 | 58.0169 | 61.4916 | 3.4747
1.9394 | 58.0378 | 61.4204 | 3.3826
1.94 | 58.0494 | 61.4675 | 3.4181
1.9406 | 58.0401 | 61.5 | 3.4599
1.9411 | 58.1144 | 61.5 | 3.3856
1.9417 | 58.0819 | 61.5 | 3.4181
1.9422 | 58.1492 | 61.5 | 3.3508
1.9428 | 58.0726 | 61.5 | 3.4274
1.9433 | 58.1074 | 61.5 | 3.3926
1.9439 | 58.1516 | 61.5 | 3.3484
1.9444 | 58.1469 | 61.5 | 3.3531
1.945 | 58.1608 | 61.559 | 3.3982
1.9456 | 58.2073 | 61.553 | 3.3458
1.9461 | 58.198 | 61.5349 | 3.3369
1.9467 | 58.2235 | 61.6 | 3.3765
1.9472 | 58.2444 | 61.6 | 3.3556
1.9478 | 58.2328 | 61.6 | 3.3672
1.9483 | 58.1817 | 61.6 | 3.4183
1.9489 | 58.2351 | 61.6 | 3.3649
1.9494 | 58.2444 | 61.6 | 3.3556
1.95 | 58.2119 | 61.6 | 3.3881
1.9506 | 58.2212 | 61.6 | 3.3788
1.9511 | 58.2073 | 61.6 | 3.3927
1.9517 | 58.198 | 61.6 | 3.402
1.9522 | 58.2096 | 61.6 | 3.3904
1.9528 | 58.2723 | 61.6 | 3.3277
1.9533 | 58.2328 | 61.6 | 3.3672
1.9539 | 58.2375 | 61.6 | 3.3625
1.9544 | 58.2491 | 61.6 | 3.3509
1.955 | 58.1957 | 61.558 | 3.3623
1.9556 | 58.2305 | 61.5299 | 3.2995
1.9561 | 58.2166 | 61.5821 | 3.3655
1.9567 | 58.2142 | 61.5 | 3.2858
1.9572 | 58.1864 | 61.5 | 3.3136
1.9578 | 58.2351 | 61.5 | 3.2649
1.9583 | 58.2653 | 61.5 | 3.2347
1.9589 | 58.263 | 61.5 | 3.237
1.9594 | 58.2421 | 61.5 | 3.2579
1.96 | 58.2096 | 61.5 | 3.2904
1.9606 | 58.2723 | 61.5215 | 3.2492
1.9611 | 58.2026 | 61.5905 | 3.3879
1.9617 | 58.1539 | 61.5026 | 3.3488
1.9622 | 58.2816 | 61.5 | 3.2184
1.9628 | 58.1794 | 61.5 | 3.3206
1.9633 | 58.2189 | 61.5 | 3.2811
1.9639 | 58.2119 | 61.5 | 3.2881
1.9644 | 58.1748 | 61.5 | 3.3252
1.965 | 58.2212 | 61.5 | 3.2788
1.9656 | 58.2607 | 61.5 | 3.2393
1.9661 | 58.14 | 61.5 | 3.36
1.9667 | 58.1469 | 61.5 | 3.3531
1.9672 | 58.1701 | 61.5 | 3.3299
1.9678 | 58.1446 | 61.5 | 3.3554
1.9683 | 58.1144 | 61.4473 | 3.3329
1.9689 | 58.1771 | 61.4 | 3.2229
1.9694 | 58.1446 | 61.4286 | 3.284
1.97 | 58.2026 | 61.4834 | 3.2808
1.9706 | 58.1817 | 61.4045 | 3.2228
1.9711 | 58.2026 | 61.4924 | 3.2898
1.9717 | 58.1237 | 61.4196 | 3.2959
1.9722 | 58.2282 | 61.4 | 3.1718
1.9728 | 58.2166 | 61.4563 | 3.2397
1.9733 | 58.1725 | 61.4558 | 3.2833
1.9739 | 58.2351 | 61.4 | 3.1649
1.9744 | 58.2142 | 61.4 | 3.1858
1.975 | 58.2189 | 61.4 | 3.1811
1.9756 | 58.1585 | 61.4 | 3.2415
1.9761 | 58.198 | 61.4 | 3.202
1.9767 | 58.1678 | 61.4 | 3.2322
1.9772 | 58.1864 | 61.4 | 3.2136
1.9778 | 58.2073 | 61.4 | 3.1927
1.9783 | 58.133 | 61.4 | 3.267
1.9789 | 58.2584 | 61.4 | 3.1416
1.9794 | 58.2235 | 61.4 | 3.1765
1.98 | 58.1933 | 61.4 | 3.2067
1.9806 | 58.1957 | 61.4 | 3.2043
1.9811 | 58.1725 | 61.4 | 3.2275
1.9817 | 58.1957 | 61.4 | 3.2043
1.9822 | 58.1608 | 61.4 | 3.2392
1.9828 | 58.1423 | 61.4 | 3.2577
1.9833 | 58.2073 | 61.4 | 3.1927
1.9839 | 58.2375 | 61.4152 | 3.1778
1.9844 | 58.2444 | 61.4968 | 3.2524
1.985 | 58.1307 | 61.4089 | 3.2782
1.9856 | 58.1817 | 61.4 | 3.2183
1.9861 | 58.2026 | 61.4 | 3.1974
1.9867 | 58.2235 | 61.4 | 3.1765
1.9872 | 58.205 | 61.4 | 3.195
1.9878 | 58.2978 | 61.4 | 3.1022
1.9883 | 58.263 | 61.4 | 3.137
1.9889 | 58.2282 | 61.4 | 3.1718
1.9894 | 58.2769 | 61.4 | 3.1231
1.99 | 58.2816 | 61.4 | 3.1184
1.9906 | 58.198 | 61.4 | 3.202
1.9911 | 58.2235 | 61.4 | 3.1765
1.9917 | 58.27 | 61.4 | 3.13
1.9922 | 58.2096 | 61.4 | 3.1904
1.9928 | 58.1608 | 61.4 | 3.2392
1.9933 | 58.2398 | 61.4 | 3.1602
1.9939 | 58.2142 | 61.4 | 3.1858
1.9944 | 58.2723 | 61.4 | 3.1277
1.995 | 58.1748 | 61.4 | 3.2252
1.9956 | 58.2444 | 61.4 | 3.1556
1.9961 | 58.2351 | 61.4 | 3.1649
1.9967 | 58.2166 | 61.4 | 3.1834
1.9972 | 58.191 | 61.4 | 3.209
1.9978 | 58.2026 | 61.4 | 3.1974
1.9983 | 58.1957 | 61.4 | 3.2043
1.9989 | 58.256 | 61.4 | 3.144
1.9994 | 58.2189 | 61.4 | 3.1811
2 | 58.2026 | 61.4 | 3.1974
2.0006 | 58.2584 | 61.4 | 3.1416
2.0011 | 58.2885 | 61.4 | 3.1115
2.0017 | 58.2212 | 61.4 | 3.1788
2.0022 | 58.27 | 61.4 | 3.13
2.0028 | 58.1725 | 61.4 | 3.2275
2.0033 | 58.1933 | 61.4 | 3.2067
2.0039 | 58.2328 | 61.4 | 3.1672
2.0044 | 58.3373 | 61.4 | 3.0627
2.005 | 58.2212 | 61.4 | 3.1788
2.0056 | 58.2189 | 61.4 | 3.1811
2.0061 | 58.1957 | 61.4 | 3.2043
2.0067 | 58.2212 | 61.421 | 3.1998
2.0072 | 58.2421 | 61.4911 | 3.249
2.0078 | 58.2514 | 61.4031 | 3.1517
2.0083 | 58.1933 | 61.4 | 3.2067
2.0089 | 58.263 | 61.3273 | 3.0643
2.0094 | 58.2862 | 61.3607 | 3.0745
2.01 | 58.3489 | 61.4 | 3.0511
2.0106 | 58.3118 | 61.4 | 3.0882
2.0111 | 58.2398 | 61.4 | 3.1602
2.0117 | 58.2746 | 61.4125 | 3.1379
2.0122 | 58.2142 | 61.4996 | 3.2854
2.0128 | 58.3025 | 61.4117 | 3.1092
2.0133 | 58.263 | 61.4763 | 3.2133
2.0139 | 58.1841 | 61.4358 | 3.2517
2.0144 | 58.2375 | 61.4 | 3.1625
2.015 | 58.2676 | 61.4 | 3.1324
2.0156 | 58.3234 | 61.4 | 3.0766
2.0161 | 58.3118 | 61.3839 | 3.0722
2.0167 | 58.3025 | 61.3 | 2.9975
2.0172 | 58.2328 | 61.3 | 3.0672
2.0178 | 58.2119 | 61.2201 | 3.0082
2.0183 | 58.2885 | 61.2 | 2.9115
2.0189 | 58.2235 | 61.1442 | 2.9207
2.0194 | 58.14 | 61.0563 | 2.9163
2.02 | 58.1376 | 61 | 2.8624
2.0206 | 58.1632 | 61 | 2.8368
2.0211 | 58.0889 | 60.9924 | 2.9036
2.0217 | 58.1562 | 60.9045 | 2.7483
2.0222 | 58.1562 | 60.9 | 2.7438
2.0228 | 58.0703 | 60.9 | 2.8297
2.0233 | 58.0958 | 60.9 | 2.8042
2.0239 | 58.0285 | 60.9 | 2.8715
2.0244 | 58.0424 | 60.9 | 2.8576
2.025 | 58.0424 | 60.9 | 2.8576
2.0256 | 58.0726 | 60.9 | 2.8274
2.0261 | 58.0378 | 60.9 | 2.8622
2.0267 | 57.9496 | 60.9 | 2.9504
2.0272 | 57.9821 | 60.9 | 2.9179
2.0278 | 58.0332 | 60.9629 | 2.9297
2.0283 | 58.0401 | 60.9492 | 2.909
2.0289 | 58.0471 | 60.9 | 2.8529
2.0294 | 58.0378 | 60.9267 | 2.8889
2.03 | 58.0007 | 60.9853 | 2.9847
2.0306 | 58.0099 | 60.9 | 2.8901
2.0311 | 58.0773 | 60.9 | 2.8227
2.0317 | 58.1376 | 60.9785 | 2.8409
2.0322 | 58.0215 | 61 | 2.9785
2.0328 | 58.1074 | 60.9456 | 2.8382
2.0333 | 58.0842 | 60.9423 | 2.8581
2.0339 | 58.0773 | 61 | 2.9227
2.0344 | 58.1005 | 61 | 2.8995
2.035 | 58.0773 | 61 | 2.9227
2.0356 | 58.1191 | 61 | 2.8809
2.0361 | 58.0889 | 61 | 2.9111
2.0367 | 58.1655 | 61 | 2.8345
2.0372 | 58.0889 | 61 | 2.9111
2.0378 | 58.0958 | 61 | 2.9042
2.0383 | 58.133 | 61 | 2.867
2.0389 | 58.1585 | 61 | 2.8415
2.0394 | 58.0982 | 61 | 2.9018
2.04 | 58.1121 | 61 | 2.8879
2.0406 | 58.0657 | 61 | 2.9343
2.0411 | 58.1307 | 61 | 2.8693
2.0417 | 58.1167 | 61 | 2.8833
2.0422 | 58.1353 | 61 | 2.8647
2.0428 | 58.0796 | 61 | 2.9204
2.0433 | 58.198 | 61 | 2.802
2.0439 | 58.1771 | 61 | 2.8229
2.0444 | 58.133 | 61 | 2.867
2.045 | 58.1074 | 61 | 2.8926
2.0456 | 58.1957 | 61 | 2.8043
2.0461 | 58.0773 | 61 | 2.9227
2.0467 | 58.0958 | 61 | 2.9042
2.0472 | 58.1121 | 60.959 | 2.8469
2.0478 | 58.0587 | 60.9289 | 2.8702
2.0483 | 58.0633 | 61 | 2.9367
2.0489 | 58.0842 | 60.9952 | 2.9109
2.0494 | 58.1028 | 60.9072 | 2.8044
2.05 | 58.0239 | 60.9 | 2.8761
2.0506 | 58.0308 | 60.9686 | 2.9378
2.0511 | 58.061 | 61 | 2.939
2.0517 | 58.0796 | 60.9555 | 2.8759
2.0522 | 58.1098 | 60.9 | 2.7902
2.0528 | 58.0076 | 60.9 | 2.8924
2.0533 | 58.0517 | 60.9 | 2.8483
2.0539 | 58.0262 | 60.9 | 2.8738
2.0544 | 58.0587 | 60.9843 | 2.9256
2.055 | 58.1957 | 61 | 2.8043
2.0556 | 58.1005 | 61 | 2.8995
2.0561 | 58.0657 | 60.9519 | 2.8862
2.0567 | 58.1005 | 60.9361 | 2.8356
2.0572 | 58.1214 | 61 | 2.8786
2.0578 | 58.0262 | 61 | 2.9738
2.0583 | 58.0169 | 61 | 2.9831
2.0589 | 58.0703 | 61 | 2.9297
2.0594 | 58.1028 | 61 | 2.8972
2.06 | 58.1028 | 61 | 2.8972
2.0606 | 58.0912 | 61 | 2.9088
2.0611 | 58.0192 | 61 | 2.9808
2.0617 | 58.1098 | 61 | 2.8902
2.0622 | 58.1074 | 61 | 2.8926
2.0628 | 58.1562 | 61 | 2.8438
2.0633 | 58.1516 | 61 | 2.8484
2.0639 | 58.1074 | 61 | 2.8926
2.0644 | 58.0703 | 61 | 2.9297
2.065 | 58.0517 | 61 | 2.9483
2.0656 | 58.0494 | 61 | 2.9506
2.0661 | 58.1376 | 61 | 2.8624
2.0667 | 58.061 | 61 | 2.939
2.0672 | 58.1144 | 61 | 2.8856
2.0678 | 58.0541 | 61 | 2.9459
2.0683 | 58.0842 | 61.0829 | 2.9987
2.0689 | 58.1051 | 61.0291 | 2.924
2.0694 | 58.0657 | 61.0588 | 2.9931
2.07 | 58.1191 | 61.0533 | 2.9342
2.0706 | 58.1214 | 61 | 2.8786
2.0711 | 58.0982 | 61 | 2.9018
2.0717 | 58.1376 | 61 | 2.8624
2.0722 | 58.1005 | 61 | 2.8995
2.0728 | 58.0726 | 61 | 2.9274
2.0733 | 58.1655 | 61 | 2.8345
2.0739 | 58.0285 | 61 | 2.9715
2.0744 | 58.1585 | 61 | 2.8415
2.075 | 58.0587 | 61 | 2.9413
2.0756 | 58.1074 | 61 | 2.8926
2.0761 | 58.0471 | 61 | 2.9529
2.0767 | 58.1005 | 61 | 2.8995
2.0772 | 58.1051 | 61 | 2.8949
2.0778 | 58.061 | 61 | 2.939
2.0783 | 58.0819 | 61 | 2.9181
2.0789 | 58.0935 | 61 | 2.9065
2.0794 | 58.1307 | 61 | 2.8693
2.08 | 58.0471 | 61 | 2.9529
2.0806 | 58.068 | 61 | 2.932
2.0811 | 58.0448 | 61 | 2.9552
2.0817 | 58.0773 | 61 | 2.9227
2.0822 | 58.0912 | 61 | 2.9088
2.0828 | 58.1516 | 61 | 2.8484
2.0833 | 58.0239 | 61 | 2.9761
2.0839 | 58.1167 | 61 | 2.8833
2.0844 | 58.1307 | 60.9666 | 2.836
2.085 | 58.0169 | 60.9213 | 2.9044
2.0856 | 58.0657 | 60.9908 | 2.9251
2.0861 | 58.0169 | 60.9028 | 2.8859
2.0867 | 58.0448 | 60.9 | 2.8552
2.0872 | 58.0424 | 60.9 | 2.8576
2.0878 | 58.0192 | 60.9 | 2.8808
2.0883 | 58.0587 | 60.9 | 2.8413
2.0889 | 58.0146 | 60.9 | 2.8854
2.0894 | 57.996 | 60.9 | 2.904
2.09 | 58.1028 | 60.9 | 2.7972
2.0906 | 58.0541 | 60.9 | 2.8459
2.0911 | 57.9473 | 60.9 | 2.9527
2.0917 | 58.0517 | 60.9 | 2.8483
2.0922 | 58.0889 | 60.9 | 2.8111
2.0928 | 58.0633 | 60.9 | 2.8367
2.0933 | 57.9937 | 60.9 | 2.9063
2.0939 | 57.9774 | 60.8716 | 2.8941
2.0944 | 58.003 | 60.8164 | 2.8134
2.095 | 58.0332 | 60.9 | 2.8668
2.0956 | 57.9705 | 60.9 | 2.9295
2.0961 | 58.0471 | 60.9 | 2.8529
2.0967 | 57.9751 | 60.9 | 2.9249
2.0972 | 58.1167 | 60.9 | 2.7833
2.0978 | 57.9798 | 60.9 | 2.9202
2.0983 | 58.0541 | 60.868 | 2.8139
2.0989 | 57.9798 | 60.8 | 2.8202
2.0994 | 57.996 | 60.8 | 2.804
2.1 | 57.9937 | 60.8 | 2.8063
2.1006 | 57.9844 | 60.8 | 2.8156
2.1011 | 57.9473 | 60.8 | 2.8527
2.1017 | 58.0076 | 60.8 | 2.7924
2.1022 | 57.9844 | 60.8 | 2.8156
2.1028 | 58.0146 | 60.8 | 2.7854
2.1033 | 58.0494 | 60.8 | 2.7506
2.1039 | 57.9264 | 60.8 | 2.8736
2.1044 | 57.9171 | 60.8 | 2.8829
2.105 | 57.9403 | 60.8 | 2.8597
2.1056 | 57.9356 | 60.8 | 2.8644
2.1061 | 58.0007 | 60.8 | 2.7993
2.1067 | 57.9589 | 60.8 | 2.8411
2.1072 | 57.924 | 60.8 | 2.876
2.1078 | 57.9844 | 60.8 | 2.8156
2.1083 | 57.9867 | 60.8 | 2.8133
2.1089 | 57.9635 | 60.8 | 2.8365
2.1094 | 57.9194 | 60.8 | 2.8806
2.11 | 57.9426 | 60.8 | 2.8574
2.1106 | 57.989 | 60.8 | 2.811
2.1111 | 58.0053 | 60.8 | 2.7947
2.1117 | 57.9589 | 60.8 | 2.8411
2.1122 | 57.9519 | 60.8 | 2.8481
2.1128 | 57.9844 | 60.8 | 2.8156
2.1133 | 57.9426 | 60.8 | 2.8574
2.1139 | 57.8683 | 60.8 | 2.9317
2.1144 | 57.9589 | 60.7176 | 2.7587
2.115 | 57.9449 | 60.7704 | 2.8254
2.1156 | 57.996 | 60.8 | 2.804
2.1161 | 57.9403 | 60.8 | 2.8597
2.1167 | 57.9171 | 60.8 | 2.8829
2.1172 | 57.9496 | 60.7778 | 2.8283
2.1178 | 57.9658 | 60.7101 | 2.7443
2.1183 | 57.9194 | 60.7981 | 2.8787
2.1189 | 57.938 | 60.8 | 2.862
2.1194 | 57.9612 | 60.8 | 2.8388
2.12 | 57.9403 | 60.8 | 2.8597
2.1206 | 57.8985 | 60.8 | 2.9015
2.1211 | 57.9844 | 60.8 | 2.8156
2.1217 | 58.0076 | 60.8 | 2.7924
2.1222 | 57.9171 | 60.8 | 2.8829
2.1228 | 57.9705 | 60.8 | 2.8295
2.1233 | 58.0332 | 60.8 | 2.7668
2.1239 | 57.9774 | 60.8 | 2.8226
2.1244 | 57.9473 | 60.8 | 2.8527
2.125 | 57.9496 | 60.8 | 2.8504
2.1256 | 57.9287 | 60.8 | 2.8713
2.1261 | 57.996 | 60.8 | 2.804
2.1267 | 58.0355 | 60.8 | 2.7645
2.1272 | 57.9798 | 60.8 | 2.8202
2.1278 | 58.0192 | 60.8 | 2.7808
2.1283 | 58.0378 | 60.8 | 2.7622
2.1289 | 58.0123 | 60.8 | 2.7877
2.1294 | 57.9937 | 60.8 | 2.8063
2.13 | 57.9705 | 60.8 | 2.8295
2.1306 | 58.0494 | 60.8 | 2.7506
2.1311 | 57.9658 | 60.8 | 2.8342
2.1317 | 58.0424 | 60.8 | 2.7576
2.1322 | 58.0262 | 60.8 | 2.7738
2.1328 | 57.9774 | 60.7154 | 2.738
2.1333 | 57.9774 | 60.7726 | 2.7951
2.1339 | 57.9008 | 60.8 | 2.8992
2.1344 | 57.9565 | 60.8 | 2.8435
2.135 | 57.9983 | 60.7636 | 2.7653
2.1356 | 57.9542 | 60.7244 | 2.7701
2.1361 | 57.9612 | 60.7877 | 2.8265
2.1367 | 58.0053 | 60.7 | 2.6947
2.1372 | 57.9914 | 60.7 | 2.7086
2.1378 | 57.9728 | 60.7 | 2.7272
2.1383 | 58.0215 | 60.7 | 2.6785
2.1389 | 57.9356 | 60.752 | 2.8164
2.1394 | 57.9612 | 60.76 | 2.7988
2.14 | 57.9983 | 60.7 | 2.7017
2.1406 | 57.9798 | 60.7 | 2.7202
2.1411 | 57.9519 | 60.7 | 2.7481
2.1417 | 58.0564 | 60.7 | 2.6436
2.1422 | 57.9589 | 60.7 | 2.7411
2.1428 | 57.9496 | 60.7 | 2.7504
2.1433 | 57.9449 | 60.7 | 2.7551
2.1439 | 57.9519 | 60.7 | 2.7481
2.1444 | 57.8614 | 60.6685 | 2.8072
2.145 | 57.931 | 60.6194 | 2.6884
2.1456 | 57.9565 | 60.6927 | 2.7361
2.1461 | 57.931 | 60.6047 | 2.6737
2.1467 | 57.8497 | 60.6832 | 2.8335
2.1472 | 57.8521 | 60.7 | 2.8479
2.1478 | 57.9124 | 60.6409 | 2.7284
2.1483 | 57.8962 | 60.6 | 2.7038
2.1489 | 57.9867 | 60.635 | 2.6483
2.1494 | 57.924 | 60.7 | 2.776
2.15 | 57.9937 | 60.7 | 2.7063
2.1506 | 57.9751 | 60.7 | 2.7249
2.1511 | 57.9658 | 60.7 | 2.7342
2.1517 | 57.8846 | 60.7 | 2.8154
2.1522 | 57.9426 | 60.7 | 2.7574
2.1528 | 57.9565 | 60.6493 | 2.6928
2.1533 | 57.9287 | 60.6386 | 2.7099
2.1539 | 57.938 | 60.7 | 2.762
2.1544 | 57.9914 | 60.7 | 2.7086
2.155 | 57.989 | 60.7 | 2.711
2.1556 | 57.9031 | 60.7 | 2.7969
2.1561 | 57.989 | 60.7 | 2.711
2.1567 | 57.9542 | 60.7 | 2.7458
2.1572 | 57.9496 | 60.7 | 2.7504
2.1578 | 57.9774 | 60.7 | 2.7226
2.1583 | 58.0494 | 60.6699 | 2.6205
2.1589 | 57.9798 | 60.6181 | 2.6383
2.1594 | 57.8497 | 60.694 | 2.8442
2.16 | 57.989 | 60.606 | 2.617
2.1606 | 57.9333 | 60.6819 | 2.7486
2.1611 | 58.0099 | 60.6302 | 2.6202
2.1617 | 57.8637 | 60.6 | 2.7363
2.1622 | 57.9449 | 60.6 | 2.6551
2.1628 | 57.9171 | 60.6 | 2.6829
2.1633 | 57.9774 | 60.6 | 2.6226
2.1639 | 57.9635 | 60.6 | 2.6365
2.1644 | 57.873 | 60.6 | 2.727
2.165 | 57.9171 | 60.6 | 2.6829
2.1656 | 57.859 | 60.6 | 2.741
2.1661 | 57.9148 | 60.6 | 2.6852
2.1667 | 58.0262 | 60.6 | 2.5738
2.1672 | 57.9171 | 60.6 | 2.6829
2.1678 | 57.8823 | 60.6 | 2.7177
2.1683 | 57.8753 | 60.6 | 2.7247
2.1689 | 57.8683 | 60.6 | 2.7317
2.1694 | 57.859 | 60.6 | 2.741
2.17 | 57.8776 | 60.6 | 2.7224
2.1706 | 57.9356 | 60.6 | 2.6644
2.1711 | 57.9589 | 60.5471 | 2.5883
2.1717 | 57.938 | 60.5408 | 2.6028
2.1722 | 57.9055 | 60.5712 | 2.6658
2.1728 | 57.8637 | 60.5 | 2.6363
2.1733 | 57.9148 | 60.5 | 2.5852
2.1739 | 57.8497 | 60.5 | 2.6503
2.1744 | 57.8219 | 60.5 | 2.6781
2.175 | 57.8869 | 60.5 | 2.6131
2.1756 | 57.8939 | 60.5 | 2.6061
2.1761 | 57.8428 | 60.5 | 2.6572
2.1767 | 57.8497 | 60.5 | 2.6503
2.1772 | 57.873 | 60.5203 | 2.6473
2.1778 | 57.8869 | 60.5918 | 2.7049
2.1783 | 57.9403 | 60.5038 | 2.5635
2.1789 | 57.8776 | 60.5 | 2.6224
2.1794 | 57.8358 | 60.5 | 2.6642
2.18 | 57.8776 | 60.5 | 2.6224
2.1806 | 57.866 | 60.5 | 2.634
2.1811 | 57.8497 | 60.5359 | 2.6861
2.1817 | 57.8614 | 60.5762 | 2.7148
2.1822 | 57.9101 | 60.5 | 2.5899
2.1828 | 57.8474 | 60.5 | 2.6526
2.1833 | 57.801 | 60.5 | 2.699
2.1839 | 57.866 | 60.5 | 2.634
2.1844 | 57.8567 | 60.5 | 2.6433
2.185 | 57.8753 | 60.5 | 2.6247
2.1856 | 57.9008 | 60.5 | 2.5992
2.1861 | 57.8521 | 60.5 | 2.6479
2.1867 | 57.866 | 60.5 | 2.634
2.1872 | 57.7824 | 60.5 | 2.7176
2.1878 | 57.8405 | 60.5 | 2.6595
2.1883 | 57.9473 | 60.5 | 2.5527
2.1889 | 57.8683 | 60.5 | 2.6317
2.1894 | 57.8381 | 60.5 | 2.6619
2.19 | 57.8474 | 60.5 | 2.6526
2.1906 | 57.794 | 60.5 | 2.706
2.1911 | 57.7708 | 60.4811 | 2.7103
2.1917 | 57.8567 | 60.4 | 2.5433
2.1922 | 57.8126 | 60.4 | 2.5874
2.1928 | 57.8056 | 60.4 | 2.5944
2.1933 | 57.9171 | 60.4 | 2.4829
2.1939 | 57.8056 | 60.4 | 2.5944
2.1944 | 57.7708 | 60.4 | 2.6292
2.195 | 57.7847 | 60.4 | 2.6153
2.1956 | 57.8451 | 60.4 | 2.5549
2.1961 | 57.7894 | 60.4 | 2.6106
2.1967 | 57.8381 | 60.4 | 2.5619
2.1972 | 57.8312 | 60.4 | 2.5688
2.1978 | 57.8358 | 60.4 | 2.5642
2.1983 | 57.801 | 60.4 | 2.599
2.1989 | 57.8056 | 60.4 | 2.5944
2.1994 | 57.7964 | 60.4 | 2.6036
2.2 | 57.7638 | 60.4 | 2.6362
2.2006 | 57.7638 | 60.4 | 2.6362
2.2011 | 57.8056 | 60.4 | 2.5944
2.2017 | 57.8196 | 60.4 | 2.5804
2.2022 | 57.7569 | 60.4 | 2.6431
2.2028 | 57.7174 | 60.4 | 2.6826
2.2033 | 57.7987 | 60.4 | 2.6013
2.2039 | 57.8405 | 60.4 | 2.5595
2.2044 | 57.8196 | 60.4 | 2.5804
2.205 | 57.7847 | 60.4 | 2.6153
2.2056 | 57.7406 | 60.3945 | 2.6539
2.2061 | 57.7499 | 60.3066 | 2.5566
2.2067 | 57.8056 | 60.3 | 2.4944
2.2072 | 57.7592 | 60.3693 | 2.6101
2.2078 | 57.7174 | 60.3427 | 2.6253
2.2083 | 57.7453 | 60.3 | 2.5547
2.2089 | 57.7128 | 60.3 | 2.5872
2.2094 | 57.7615 | 60.3 | 2.5385
2.21 | 57.7313 | 60.3091 | 2.5777
2.2106 | 57.7267 | 60.397 | 2.6703
2.2111 | 57.7267 | 60.315 | 2.5883
2.2117 | 57.7569 | 60.3 | 2.5431
2.2122 | 57.7453 | 60.3 | 2.5547
2.2128 | 57.7685 | 60.3488 | 2.5803
2.2133 | 57.8428 | 60.3632 | 2.5205
2.2139 | 57.7708 | 60.3 | 2.5292
2.2144 | 57.729 | 60.3 | 2.571
2.215 | 57.7406 | 60.3006 | 2.5599
2.2156 | 57.7012 | 60.3885 | 2.6874
2.2161 | 57.7453 | 60.3235 | 2.5783
2.2167 | 57.7546 | 60.3 | 2.5454
2.2172 | 57.6942 | 60.3524 | 2.6582
2.2178 | 57.7871 | 60.4 | 2.6129
2.2183 | 57.7847 | 60.4 | 2.6153
2.2189 | 57.7244 | 60.4 | 2.6756
2.2194 | 57.7476 | 60.3959 | 2.6483
2.22 | 57.6431 | 60.3079 | 2.6648
2.2206 | 57.7313 | 60.3 | 2.5687
2.2211 | 57.7313 | 60.3679 | 2.6366
2.2217 | 57.7987 | 60.3441 | 2.5454
2.2222 | 57.7755 | 60.3 | 2.5245
2.2228 | 57.7151 | 60.3 | 2.5849
2.2233 | 57.7453 | 60.3 | 2.5547
2.2239 | 57.7871 | 60.3077 | 2.5206
2.2244 | 57.7522 | 60.3956 | 2.6434
2.225 | 57.8056 | 60.3164 | 2.5108
2.2256 | 57.7522 | 60.3 | 2.5478
2.2261 | 57.6849 | 60.3 | 2.6151
2.2267 | 57.8033 | 60.3 | 2.4967
2.2272 | 57.7058 | 60.3 | 2.5942
2.2278 | 57.7105 | 60.3 | 2.5895
2.2283 | 57.8358 | 60.3 | 2.4642
2.2289 | 57.736 | 60.3 | 2.564
2.2294 | 57.6779 | 60.3 | 2.6221
2.23 | 57.6617 | 60.3 | 2.6383
2.2306 | 57.7546 | 60.3 | 2.5454
2.2311 | 57.7267 | 60.3 | 2.5733
2.2317 | 57.7638 | 60.261 | 2.4972
2.2322 | 57.6919 | 60.2269 | 2.535
2.2328 | 57.7313 | 60.3 | 2.5687
2.2333 | 57.7244 | 60.3 | 2.5756
2.2339 | 57.6478 | 60.3 | 2.6522
2.2344 | 57.7685 | 60.3 | 2.5315
2.235 | 57.7174 | 60.2334 | 2.516
2.2356 | 57.7569 | 60.2 | 2.4431
2.2361 | 57.736 | 60.2 | 2.464
2.2367 | 57.7058 | 60.2 | 2.4942
2.2372 | 57.6849 | 60.2 | 2.5151
2.2378 | 57.7244 | 60.2 | 2.4756
2.2383 | 57.7081 | 60.2 | 2.4919
2.2389 | 57.6338 | 60.2 | 2.5662
2.2394 | 57.7058 | 60.2 | 2.4942
2.24 | 57.6826 | 60.2 | 2.5174
2.2406 | 57.6338 | 60.2 | 2.5662
2.2411 | 57.7035 | 60.2 | 2.4965
2.2417 | 57.6849 | 60.2 | 2.5151
2.2422 | 57.6826 | 60.2 | 2.5174
2.2428 | 57.6826 | 60.2 | 2.5174
2.2433 | 57.664 | 60.2 | 2.536
2.2439 | 57.599 | 60.2 | 2.601
2.2444 | 57.7174 | 60.2 | 2.4826
2.245 | 57.6733 | 60.2 | 2.5267
2.2456 | 57.6478 | 60.2 | 2.5522
2.2461 | 57.6153 | 60.2 | 2.5847
2.2467 | 57.6779 | 60.2 | 2.5221
2.2472 | 57.7012 | 60.2 | 2.4988
2.2478 | 57.664 | 60.2 | 2.536
2.2483 | 57.6315 | 60.1227 | 2.4912
2.2489 | 57.6199 | 60.1653 | 2.5454
2.2494 | 57.6153 | 60.1468 | 2.5315
2.25 | 57.6362 | 60.1 | 2.4638
2.2506 | 57.6199 | 60.1 | 2.4801
2.2511 | 57.6617 | 60.1 | 2.4383
2.2517 | 57.5944 | 60.095 | 2.5006
2.2522 | 57.5897 | 60.0071 | 2.4173
2.2528 | 57.5526 | 60 | 2.4474
2.2533 | 57.5851 | 60 | 2.4149
2.2539 | 57.5433 | 60 | 2.4567
2.2544 | 57.6013 | 60 | 2.3987
2.255 | 57.5526 | 59.9673 | 2.4148
2.2556 | 57.4992 | 59.9 | 2.4008
2.2561 | 57.4504 | 59.9 | 2.4496
2.2567 | 57.4969 | 59.9 | 2.4031
2.2572 | 57.4365 | 59.9 | 2.4635
2.2578 | 57.4435 | 59.9 | 2.4565
2.2583 | 57.3367 | 59.8397 | 2.503
2.2589 | 57.3552 | 59.8 | 2.4448
2.2594 | 57.3854 | 59.8 | 2.4146
2.26 | 57.3761 | 59.8241 | 2.448
2.2606 | 57.3924 | 59.8879 | 2.4955
2.2611 | 57.3042 | 59.8 | 2.4959
2.2617 | 57.3483 | 59.888 | 2.5397
2.2622 | 57.3088 | 59.8241 | 2.5152
2.2628 | 57.3483 | 59.8 | 2.4517
2.2633 | 57.3924 | 59.8518 | 2.4595
2.2639 | 57.3042 | 59.9 | 2.5958
2.2644 | 57.4226 | 59.9 | 2.4774
2.265 | 57.4086 | 59.9 | 2.4914
2.2656 | 57.4435 | 59.9036 | 2.4601
2.2661 | 57.3552 | 59.9916 | 2.6363
2.2667 | 57.3994 | 60 | 2.6006
2.2672 | 57.4365 | 59.9325 | 2.496
2.2678 | 57.4411 | 59.9554 | 2.5143
2.2683 | 57.4945 | 60 | 2.5055
2.2689 | 57.4388 | 59.9687 | 2.5299
2.2694 | 57.4481 | 59.823 | 2.3748
2.27 | 57.4876 | 59.4423 | 1.9547
2.2706 | 57.4644 | 58.7387 | 1.2743
2.2711 | 57.4853 | 58.2015 | 0.71628
2.2717 | 57.4969 | 57.8159 | 0.31906
2.2722 | 57.3947 | 57.3462 | 0.048537
2.2728 | 57.411 | 56.8654 | 0.54557
2.2733 | 55.8206 | 56.2861 | 0.4655
2.2739 | 54.5902 | 55.5404 | 0.95019
2.2744 | 53.9959 | 54.9145 | 0.9187
2.275 | 53.8705 | 54.2113 | 0.34077
2.2756 | 53.8566 | 53.7673 | 0.089273
2.2761 | 54.0167 | 53.253 | 0.76371
2.2767 | 53.91 | 52.7878 | 1.1222
2.2772 | 53.6383 | 52.348 | 1.2903
2.2778 | 53.239 | 51.985 | 1.254
2.2783 | 53.0811 | 51.7474 | 1.3337
2.2789 | 53.0417 | 51.5573 | 1.4844
2.2794 | 53.0231 | 51.2934 | 1.7297
2.28 | 52.8466 | 51.0297 | 1.817
2.2806 | 52.5681 | 51 | 1.5681
2.2811 | 52.4311 | 51 | 1.4311
2.2817 | 52.3266 | 50.9462 | 1.3805
2.2822 | 52.4682 | 50.8165 | 1.6517
2.2828 | 52.2453 | 50.6703 | 1.575
2.2833 | 51.2819 | 50.6 | 0.68187
2.2839 | 51.6139 | 50.589 | 1.0249
2.2844 | 51.6742 | 50.4132 | 1.261
2.285 | 50.922 | 50.2374 | 0.68466
2.2856 | 50.2116 | 50.0615 | 0.15013
2.2861 | 49.7705 | 49.8856 | 0.11508
2.2867 | 49.5012 | 49.6646 | 0.16338
2.2872 | 49.3317 | 49.4669 | 0.13522
2.2878 | 49.0183 | 49.379 | 0.36069
2.2883 | 48.7583 | 49.2821 | 0.5238
2.2889 | 48.4309 | 49.1062 | 0.67532
2.2894 | 48.1848 | 49.0152 | 0.83042
2.29 | 47.9759 | 48.9273 | 0.95146
2.2906 | 47.9132 | 48.8394 | 0.92621
2.2911 | 47.8621 | 48.7515 | 0.88935
2.2917 | 47.6392 | 48.6636 | 1.0243
2.2922 | 47.7251 | 48.5756 | 0.8505
2.2928 | 47.5533 | 48.4755 | 0.92213
2.2933 | 47.5116 | 48.2996 | 0.78809
2.2939 | 47.4883 | 48.1237 | 0.63541
2.2944 | 47.4048 | 48.024 | 0.6192
2.295 | 47.356 | 47.8721 | 0.51608
2.2956 | 47.3212 | 47.7481 | 0.42695
2.2961 | 47.2678 | 47.6602 | 0.39242
2.2967 | 47.1981 | 47.5723 | 0.37413
2.2972 | 46.9753 | 47.4844 | 0.50909
2.2978 | 46.9056 | 47.4 | 0.49439
2.2983 | 46.8197 | 47.4 | 0.58029
2.2989 | 46.6317 | 47.3206 | 0.68896
2.2994 | 46.6386 | 47.2327 | 0.59405
2.3 | 46.562 | 47.2 | 0.63799
2.3006 | 46.4993 | 47.2 | 0.70067
2.3011 | 46.4691 | 47.2 | 0.73086
2.3017 | 46.4459 | 47.2 | 0.75407
2.3022 | 46.3507 | 47.2 | 0.84926
2.3028 | 46.309 | 47.2 | 0.89105
2.3033 | 46.3159 | 47.2 | 0.88408
2.3039 | 46.4065 | 47.1291 | 0.72264
2.3044 | 46.4018 | 47.1 | 0.69818
2.305 | 46.432 | 47.1 | 0.668
2.3056 | 46.432 | 47.1347 | 0.70265
2.3061 | 46.4483 | 47.2 | 0.75175
2.3067 | 46.439 | 47.2 | 0.76104
2.3072 | 46.4413 | 47.2 | 0.75871
2.3078 | 46.3368 | 47.2863 | 0.94952
2.3083 | 46.2509 | 47.3 | 1.0491
2.3089 | 46.2254 | 47.3622 | 1.1368
2.3094 | 46.2068 | 47.4 | 1.1932
2.31 | 46.3113 | 47.4 | 1.0887
2.3106 | 46.3693 | 47.4258 | 1.0565
2.3111 | 46.3507 | 47.5 | 1.1493
2.3117 | 46.3995 | 47.5 | 1.1005
2.3122 | 46.4483 | 47.5 | 1.0517
2.3128 | 46.4157 | 47.5 | 1.0843
2.3133 | 46.4297 | 47.5 | 1.0703
2.3139 | 46.4645 | 47.5 | 1.0355
2.3144 | 46.4622 | 47.5 | 1.0378
2.315 | 46.5063 | 47.4418 | 0.93551
2.3156 | 46.5434 | 47.283 | 0.73954
2.3161 | 46.5179 | 47.2 | 0.6821
2.3167 | 46.5016 | 47.2 | 0.69835
2.3172 | 46.5063 | 47.1192 | 0.61287
2.3178 | 46.4529 | 47.1 | 0.64711
2.3183 | 46.2254 | 47.0433 | 0.81794
2.3189 | 46.0025 | 47 | 0.9975
2.3194 | 45.8539 | 47 | 1.1461
2.32 | 45.7819 | 47 | 1.2181
2.3206 | 45.7402 | 46.9915 | 1.2514
2.3211 | 45.7355 | 46.9036 | 1.1681
2.3217 | 45.8075 | 46.9 | 1.0925
2.3222 | 45.7564 | 46.9 | 1.1436
2.3228 | 45.8098 | 46.9 | 1.0902
2.3233 | 45.905 | 46.9 | 0.99501
2.3239 | 45.9236 | 46.9 | 0.97644
2.3244 | 45.8771 | 46.9 | 1.0229
2.325 | 45.9212 | 46.8879 | 0.96667
2.3256 | 45.8934 | 46.8 | 0.90662
2.3261 | 45.8818 | 46.8 | 0.91823
2.3267 | 45.9212 | 46.8 | 0.87876
2.3272 | 45.8725 | 46.7361 | 0.86362
2.3278 | 45.8609 | 46.7 | 0.83912
2.3283 | 45.8446 | 46.6602 | 0.81557
2.3289 | 45.8539 | 46.6 | 0.74609
2.3294 | 45.8423 | 46.6 | 0.75769
2.33 | 45.8864 | 46.6 | 0.71358
2.3306 | 45.8261 | 46.6 | 0.77395
2.3311 | 45.7959 | 46.6 | 0.80413
2.3317 | 45.7541 | 46.5325 | 0.77846
2.3322 | 45.7355 | 46.5554 | 0.81987
2.3328 | 45.7564 | 46.6 | 0.84359
2.3333 | 45.7425 | 46.5687 | 0.82626
2.3339 | 45.6984 | 46.5192 | 0.82085
2.3344 | 45.6589 | 46.6 | 0.9411
2.335 | 45.7285 | 46.6 | 0.87145
2.3356 | 45.7285 | 46.6 | 0.87145
2.3361 | 45.7123 | 46.6 | 0.8877
2.3367 | 45.6984 | 46.659 | 0.96061
2.3372 | 45.7332 | 46.7 | 0.96681
2.3378 | 45.7239 | 46.7 | 0.9761
2.3383 | 45.7077 | 46.7228 | 1.0152
2.3389 | 45.7332 | 46.8 | 1.0668
2.3394 | 45.761 | 46.8 | 1.039
2.34 | 45.8168 | 46.8 | 0.98323
2.3406 | 45.8191 | 46.9492 | 1.1301
2.3411 | 45.8586 | 47 | 1.1414
2.3417 | 45.8818 | 47 | 1.1182
2.3422 | 45.9073 | 47 | 1.0927
2.3428 | 45.9212 | 47.0264 | 1.1051
2.3433 | 45.9561 | 47.1 | 1.1439
2.3439 | 45.9723 | 47.1022 | 1.1299
2.3444 | 45.963 | 47.1902 | 1.2272
2.345 | 46.0466 | 47.1219 | 1.0752
2.3456 | 46.0652 | 47.1661 | 1.1009
2.3461 | 46.1046 | 47.254 | 1.1494
2.3467 | 46.1163 | 47.3 | 1.1837
2.3472 | 46.1279 | 47.3 | 1.1721
2.3478 | 46.1975 | 47.3 | 1.1025
2.3483 | 46.2625 | 47.3 | 1.0375
2.3489 | 46.2741 | 47.3 | 1.0259
2.3494 | 46.295 | 47.3 | 1.005
2.35 | 46.3322 | 47.3696 | 1.0375
2.3506 | 46.3763 | 47.4 | 1.0237
2.3511 | 46.3624 | 47.4 | 1.0376
2.3517 | 46.2997 | 47.4334 | 1.1337
2.3522 | 46.3786 | 47.5 | 1.1214
2.3528 | 46.4436 | 47.5 | 1.0564
2.3533 | 46.439 | 47.5 | 1.061
2.3539 | 46.4459 | 47.5851 | 1.1392
2.3544 | 46.4808 | 47.6 | 1.1192
2.355 | 46.49 | 47.6 | 1.11
2.3556 | 46.4622 | 47.6 | 1.1378
2.3561 | 46.562 | 47.6 | 1.038
2.3567 | 46.5458 | 47.6 | 1.0542
2.3572 | 46.5318 | 47.6 | 1.0682
2.3578 | 46.5342 | 47.6 | 1.0658
2.3583 | 46.562 | 47.6 | 1.038
2.3589 | 46.6456 | 47.6766 | 1.031
2.3594 | 46.5992 | 47.6355 | 1.0363
2.36 | 46.6572 | 47.6 | 0.9428
2.3606 | 46.6851 | 47.6 | 0.91494
2.3611 | 46.6247 | 47.6 | 0.97531
2.3617 | 46.6827 | 47.6 | 0.91727
2.3622 | 46.6734 | 47.6 | 0.92655
2.3628 | 46.6665 | 47.6 | 0.93352
2.3633 | 46.6874 | 47.6 | 0.91262
2.3639 | 46.6433 | 47.6 | 0.95673
2.3644 | 46.5783 | 47.6 | 1.0217
2.365 | 46.6386 | 47.556 | 0.91736
2.3656 | 46.6247 | 47.5 | 0.87531
2.3661 | 46.5899 | 47.4801 | 0.89026
2.3667 | 46.5643 | 47.4 | 0.83567
2.3672 | 46.562 | 47.4 | 0.83799
2.3678 | 46.5202 | 47.3164 | 0.79614
2.3683 | 46.4413 | 47.3 | 0.85871
2.3689 | 46.3531 | 47.3 | 0.94694
2.3694 | 46.36 | 47.2526 | 0.89252
2.37 | 46.374 | 47.1646 | 0.79064
2.3706 | 46.3415 | 47.0766 | 0.73519
2.3711 | 46.3322 | 47 | 0.66783
2.3717 | 46.2764 | 47 | 0.72355
2.3722 | 46.3206 | 47 | 0.67944
2.3728 | 46.2347 | 46.9248 | 0.69019
2.3733 | 46.1952 | 46.9 | 0.70481
2.3739 | 46.158 | 46.9 | 0.74195
2.3744 | 46.1139 | 46.861 | 0.74706
2.375 | 46.0582 | 46.8 | 0.74178
2.3756 | 46.0373 | 46.8 | 0.76268
2.3761 | 45.9723 | 46.8 | 0.82768
2.3767 | 45.9491 | 46.8 | 0.8509
2.3772 | 45.9468 | 46.8 | 0.85322
2.3778 | 45.9027 | 46.7333 | 0.83065
2.3783 | 45.9561 | 46.7546 | 0.79855
2.3789 | 45.898 | 46.8 | 0.90197
2.3794 | 45.8841 | 46.8 | 0.9159
2.38 | 45.8818 | 46.8 | 0.91823
2.3806 | 45.8539 | 46.8 | 0.94609
2.3811 | 45.8493 | 46.8 | 0.95073
2.3817 | 45.8353 | 46.8 | 0.96466
2.3822 | 45.8446 | 46.8 | 0.95537
2.3828 | 45.7982 | 46.8 | 1.0018
2.3833 | 45.8098 | 46.8 | 0.9902
2.3839 | 45.8423 | 46.7659 | 0.92358
2.3844 | 45.7889 | 46.7 | 0.91109
2.385 | 45.7564 | 46.7 | 0.94359
2.3856 | 45.7494 | 46.7 | 0.95056
2.3861 | 45.768 | 46.7859 | 1.0179
2.3867 | 45.7727 | 46.8 | 1.0273
2.3872 | 45.7309 | 46.8 | 1.0691
2.3878 | 45.6705 | 46.8 | 1.1295
2.3883 | 45.7355 | 46.8377 | 1.1022
2.3889 | 45.6635 | 46.8744 | 1.2108
2.3894 | 45.6775 | 46.8136 | 1.1361
2.39 | 45.7773 | 46.9 | 1.1227
2.3906 | 45.6821 | 46.9 | 1.2179
2.3911 | 45.7773 | 46.9 | 1.1227
2.3917 | 45.8005 | 46.9654 | 1.1649
2.3922 | 45.8261 | 47 | 1.1739
2.3928 | 45.8771 | 47 | 1.1229
2.3933 | 45.9143 | 47 | 1.0857
2.3939 | 45.8818 | 47 | 1.1182
2.3944 | 45.9328 | 47.0051 | 1.0722
2.395 | 45.963 | 47.093 | 1.13
2.3956 | 45.9212 | 47.1 | 1.1788
2.3961 | 45.9282 | 47.1 | 1.1718
2.3967 | 45.9096 | 47.1 | 1.1904
2.3972 | 45.97 | 47.1 | 1.13
2.3978 | 45.9328 | 47.1 | 1.1672
2.3983 | 46.0141 | 47.1 | 1.0859
2.3989 | 45.9955 | 47.1 | 1.1045
2.3994 | 46.0164 | 47.1 | 1.0836
2.4 | 46.0211 | 47.1 | 1.0789
2.4006 | 46.0814 | 47.1 | 1.0186
2.4011 | 46.0745 | 47.1 | 1.0255
2.4017 | 46.1 | 47.1 | 0.99999
2.4022 | 46.0721 | 47.0641 | 0.99193
2.4028 | 46.1209 | 47 | 0.8791
2.4033 | 46.0791 | 47 | 0.92089
2.4039 | 46.0141 | 47 | 0.98589
2.4044 | 46.0675 | 47 | 0.9325
2.405 | 46.0002 | 47 | 0.99982
2.4056 | 46.0118 | 46.9364 | 0.92458
2.4061 | 45.963 | 46.9516 | 0.98855
2.4067 | 45.9886 | 47 | 1.0114
2.4072 | 45.9932 | 47 | 1.0068
2.4078 | 45.9468 | 47 | 1.0532
2.4083 | 45.977 | 47 | 1.023
2.4089 | 45.977 | 47 | 1.023
2.4094 | 45.9468 | 47 | 1.0532
2.41 | 45.9375 | 47 | 1.0625
2.4106 | 45.9282 | 47 | 1.0718
2.4111 | 45.9003 | 47 | 1.0997
2.4117 | 45.963 | 47.031 | 1.068
2.4122 | 45.9537 | 47.1 | 1.1463
2.4128 | 45.9375 | 47.1 | 1.1625
2.4133 | 46.0095 | 47.1 | 1.0905
2.4139 | 45.9816 | 47.0173 | 1.0357
2.4144 | 46.0025 | 47 | 0.9975
2.415 | 46.0095 | 47 | 0.99054
2.4156 | 46.0396 | 46.9535 | 0.91385
2.4161 | 46.0025 | 46.9344 | 0.93193
2.4167 | 46.0234 | 47 | 0.97661
2.4172 | 45.9654 | 46.9897 | 1.0243
2.4178 | 46.0002 | 46.9017 | 0.90154
2.4183 | 46.0002 | 46.9 | 0.89982
2.4189 | 45.9654 | 46.9 | 0.93465
2.4194 | 46.0187 | 46.9 | 0.88125
2.42 | 45.9259 | 46.95 | 1.0242
2.4206 | 45.9793 | 47 | 1.0207
2.4211 | 45.97 | 47 | 1.03
2.4217 | 46.0025 | 46.9861 | 0.98361
2.4222 | 45.9305 | 46.9 | 0.96947
2.4228 | 45.9468 | 46.9 | 0.95322
2.4233 | 45.9677 | 46.9 | 0.93233
2.4239 | 45.9723 | 46.9 | 0.92768
2.4244 | 45.9445 | 46.9 | 0.95554
2.425 | 45.9955 | 46.9 | 0.90447
2.4256 | 45.9328 | 46.9 | 0.96715
2.4261 | 45.9096 | 46.9 | 0.99037
2.4267 | 45.9654 | 46.9054 | 0.94006
2.4272 | 45.9305 | 46.9934 | 1.0628
2.4278 | 45.9584 | 47 | 1.0416
2.4283 | 45.9491 | 47 | 1.0509
2.4289 | 45.9607 | 47 | 1.0393
2.4294 | 45.9491 | 47 | 1.0509
2.43 | 45.9955 | 47 | 1.0045
2.4306 | 45.9909 | 47 | 1.0091
2.4311 | 46.0257 | 47 | 0.97429
2.4317 | 46.0118 | 47 | 0.98822
2.4322 | 46.0304 | 47.0848 | 1.0545
2.4328 | 46.0373 | 47.1 | 1.0627
2.4333 | 46.0443 | 47.0393 | 0.99498
2.4339 | 46.0048 | 47.0487 | 1.0438
2.4344 | 46.0234 | 47.0634 | 1.04
2.435 | 45.9979 | 47 | 1.0021
2.4356 | 46.035 | 47 | 0.965
2.4361 | 46.0373 | 46.9996 | 0.96224
2.4367 | 45.977 | 46.9116 | 0.93465
2.4372 | 45.9955 | 46.8237 | 0.82813
2.4378 | 46.0234 | 46.8643 | 0.8409
2.4383 | 46.0048 | 46.8478 | 0.84294
2.4389 | 46.042 | 46.8 | 0.75803
2.4394 | 46.0234 | 46.8 | 0.77661
2.44 | 45.9886 | 46.8 | 0.81143
2.4406 | 46.0002 | 46.8 | 0.79982
2.4411 | 45.9793 | 46.8 | 0.82072
2.4417 | 45.9305 | 46.8 | 0.86947
2.4422 | 45.9886 | 46.8679 | 0.87929
2.4428 | 45.8771 | 46.9 | 1.0229
2.4433 | 45.9259 | 46.9 | 0.97412
2.4439 | 45.9561 | 46.9 | 0.94393
2.4444 | 45.912 | 46.9 | 0.98805
2.445 | 45.9955 | 46.9 | 0.90447
2.4456 | 45.9352 | 46.9 | 0.96483
2.4461 | 45.9352 | 46.9 | 0.96483
2.4467 | 45.9189 | 46.9 | 0.98108
2.4472 | 45.9886 | 46.8406 | 0.85205
2.4478 | 45.9932 | 46.7527 | 0.75949
2.4483 | 45.9421 | 46.6648 | 0.72264
2.4489 | 45.977 | 46.6 | 0.62304
2.4494 | 45.9537 | 46.6 | 0.64626
2.45 | 45.9328 | 46.6 | 0.66715
2.4506 | 45.8725 | 46.6 | 0.72751
2.4511 | 45.8771 | 46.525 | 0.64789
2.4517 | 45.8237 | 46.4371 | 0.61334
2.4522 | 45.7819 | 46.4509 | 0.66894
2.4528 | 45.7541 | 46.4612 | 0.70709
2.4533 | 45.7471 | 46.3732 | 0.62611
2.4539 | 45.7007 | 46.3 | 0.59931
2.4544 | 45.6937 | 46.3 | 0.60628
2.455 | 45.6148 | 46.3 | 0.68521
2.4556 | 45.6241 | 46.3 | 0.67593
2.4561 | 45.5382 | 46.2336 | 0.69547
2.4567 | 45.5428 | 46.1457 | 0.60287
2.4572 | 45.4221 | 46.1423 | 0.72017
2.4578 | 45.4058 | 46.2 | 0.79416
2.4583 | 45.3803 | 46.1818 | 0.80154
2.4589 | 45.3153 | 46.1 | 0.7847
2.4594 | 45.2874 | 46.1 | 0.81256
2.46 | 45.2503 | 46.018 | 0.76774
2.4606 | 45.2317 | 46.0699 | 0.8382
2.4611 | 45.1969 | 46.0421 | 0.84523
2.4617 | 45.2155 | 46.0458 | 0.83033
2.4622 | 45.1737 | 46.1 | 0.92632
2.4628 | 45.1667 | 46.1 | 0.93329
2.4633 | 45.1249 | 46.1 | 0.97508
2.4639 | 45.1783 | 46.1 | 0.92168
2.4644 | 45.1481 | 46.1 | 0.95186
2.465 | 45.1528 | 46.1 | 0.94722
2.4656 | 45.1667 | 46.1 | 0.93329
2.4661 | 45.1667 | 46.1 | 0.93329
2.4667 | 45.1737 | 46.1373 | 0.96361
2.4672 | 45.2015 | 46.1748 | 0.97322
2.4678 | 45.2131 | 46.1 | 0.88685
2.4683 | 45.1272 | 46.1011 | 0.97385
2.4689 | 45.2456 | 46.1891 | 0.9434
2.4694 | 45.1644 | 46.2 | 1.0356
2.47 | 45.1644 | 46.2 | 1.0356
2.4706 | 45.2039 | 46.2 | 0.99614
2.4711 | 45.2062 | 46.2408 | 1.0347
2.4717 | 45.2921 | 46.3 | 1.0079
2.4722 | 45.2851 | 46.3 | 1.0149
2.4728 | 45.299 | 46.3 | 1.001
2.4733 | 45.2874 | 46.3 | 1.0126
2.4739 | 45.2967 | 46.3804 | 1.0837
2.4744 | 45.3455 | 46.4 | 1.0545
2.475 | 45.3687 | 46.4 | 1.0313
2.4756 | 45.4105 | 46.3557 | 0.94525
2.4761 | 45.443 | 46.3322 | 0.88919
2.4767 | 45.4383 | 46.4 | 0.96166
2.4772 | 45.4523 | 46.4 | 0.94773
2.4778 | 45.4917 | 46.4 | 0.90826
2.4783 | 45.4987 | 46.4 | 0.90129
2.4789 | 45.4755 | 46.4 | 0.92451
2.4794 | 45.4128 | 46.4 | 0.98719
2.48 | 45.4616 | 46.4 | 0.93844
2.4806 | 45.4662 | 46.4 | 0.9338
2.4811 | 45.4871 | 46.4 | 0.9129
2.4817 | 45.4592 | 46.4117 | 0.95242
2.4822 | 45.4337 | 46.4996 | 1.0659
2.4828 | 45.4569 | 46.5 | 1.0431
2.4833 | 45.4848 | 46.5 | 1.0152
2.4839 | 45.4221 | 46.5 | 1.0779
2.4844 | 45.4639 | 46.5514 | 1.0875
2.485 | 45.4801 | 46.6 | 1.1199
2.4856 | 45.5033 | 46.5727 | 1.0694
2.4861 | 45.5335 | 46.5152 | 0.98169
2.4867 | 45.5103 | 46.5968 | 1.0865
2.4872 | 45.5614 | 46.5089 | 0.94749
2.4878 | 45.58 | 46.5791 | 0.99911
2.4883 | 45.6357 | 46.533 | 0.8973
2.4889 | 45.5962 | 46.5 | 0.90379
2.4894 | 45.5985 | 46.5429 | 0.94434
2.49 | 45.5753 | 46.5692 | 0.99385
2.4906 | 45.6264 | 46.5 | 0.87361
2.4911 | 45.6334 | 46.5 | 0.86664
2.4917 | 45.6728 | 46.5 | 0.82717
2.4922 | 45.566 | 46.5 | 0.93397
2.4928 | 45.6171 | 46.5 | 0.88289
2.4933 | 45.6287 | 46.5 | 0.87128
2.4939 | 45.5753 | 46.5 | 0.92468
2.4944 | 45.6218 | 46.5 | 0.87825
2.495 | 45.6055 | 46.5 | 0.8945
2.4956 | 45.5521 | 46.5 | 0.9479
2.4961 | 45.5335 | 46.5 | 0.96647
2.4967 | 45.5544 | 46.4139 | 0.85943
2.4972 | 45.4825 | 46.4 | 0.91755
2.4978 | 45.5219 | 46.4 | 0.87808
2.4983 | 45.4616 | 46.4 | 0.93844
2.4989 | 45.4639 | 46.4 | 0.93612
2.4994 | 45.4987 | 46.3741 | 0.8754
2.5 | 45.4848 | 46.3 | 0.81522
2.5006 | 45.5033 | 46.3 | 0.79665
2.5011 | 45.4546 | 46.3 | 0.84541
2.5017 | 45.378 | 46.3 | 0.92202
2.5022 | 45.3966 | 46.3 | 0.90345
2.5028 | 45.3501 | 46.3 | 0.94988
2.5033 | 45.4105 | 46.3414 | 0.93088
2.5039 | 45.3687 | 46.4 | 1.0313
2.5044 | 45.2898 | 46.4 | 1.1102
2.505 | 45.3199 | 46.4 | 1.0801
2.5056 | 45.3315 | 46.4 | 1.0685
2.5061 | 45.3385 | 46.4 | 1.0615
2.5067 | 45.3919 | 46.469 | 1.0771
2.5072 | 45.3966 | 46.5 | 1.1034
2.5078 | 45.4035 | 46.5449 | 1.1414
2.5083 | 45.3942 | 46.6 | 1.2058
2.5089 | 45.4546 | 46.6208 | 1.1662
2.5094 | 45.4894 | 46.7 | 1.2106
2.51 | 45.5289 | 46.7 | 1.1711
2.5106 | 45.573 | 46.7846 | 1.2116
2.5111 | 45.566 | 46.8 | 1.234
2.5117 | 45.6496 | 46.8 | 1.1504
2.5122 | 45.7077 | 46.8 | 1.0923
2.5128 | 45.7077 | 46.8 | 1.0923
2.5133 | 45.7494 | 46.8243 | 1.0749
2.5139 | 45.7146 | 46.8877 | 1.1731
2.5144 | 45.761 | 46.8002 | 1.0392
2.515 | 45.7796 | 46.8882 | 1.1085
2.5156 | 45.6891 | 46.8239 | 1.1348
2.5161 | 45.7936 | 46.8641 | 1.0705
2.5167 | 45.6984 | 46.848 | 1.1496
2.5172 | 45.7193 | 46.8 | 1.0807
2.5178 | 45.7332 | 46.8 | 1.0668
2.5183 | 45.6868 | 46.7841 | 1.0974
2.5189 | 45.6844 | 46.7 | 1.0156
2.5194 | 45.6218 | 46.7 | 1.0782
2.52 | 45.6496 | 46.7 | 1.0504
2.5206 | 45.6194 | 46.7 | 1.0806
2.5211 | 45.6009 | 46.6444 | 1.0436
2.5217 | 45.5057 | 46.6 | 1.0943
2.5222 | 45.5521 | 46.6 | 1.0479
2.5228 | 45.4616 | 46.6 | 1.1384
2.5233 | 45.4755 | 46.6 | 1.1245
2.5239 | 45.4082 | 46.6 | 1.1918
2.5244 | 45.4105 | 46.6 | 1.1895
2.525 | 45.3432 | 46.6 | 1.2568
2.5256 | 45.3362 | 46.6 | 1.2638
2.5261 | 45.3083 | 46.6471 | 1.3388
2.5267 | 45.3037 | 46.665 | 1.3613
2.5272 | 45.3617 | 46.6 | 1.2383
2.5278 | 45.3803 | 46.6 | 1.2197
2.5283 | 45.3989 | 46.6 | 1.2011
2.5289 | 45.4035 | 46.6 | 1.1965
2.5294 | 45.4267 | 46.6 | 1.1733
2.53 | 45.5382 | 46.6 | 1.0618
2.5306 | 45.4407 | 46.6 | 1.1593
2.5311 | 45.5335 | 46.6 | 1.0665
2.5317 | 45.5823 | 46.6 | 1.0177
2.5322 | 45.6101 | 46.6145 | 1.0044
2.5328 | 45.5707 | 46.7 | 1.1293
2.5333 | 45.5567 | 46.7 | 1.1433
2.5339 | 45.5266 | 46.7 | 1.1734
2.5344 | 45.5335 | 46.7 | 1.1665
2.535 | 45.6032 | 46.7 | 1.0968
2.5356 | 45.6682 | 46.7 | 1.0318
2.5361 | 45.631 | 46.7301 | 1.099
2.5367 | 45.6682 | 46.782 | 1.1138
2.5372 | 45.6357 | 46.7 | 1.0643
2.5378 | 45.5962 | 46.7 | 1.1038
2.5383 | 45.6543 | 46.7 | 1.0457
2.5389 | 45.6519 | 46.7 | 1.0481
2.5394 | 45.6937 | 46.7 | 1.0063
2.54 | 45.6635 | 46.7 | 1.0365
2.5406 | 45.6589 | 46.7 | 1.0411
2.5411 | 45.6334 | 46.7 | 1.0666
2.5417 | 45.6009 | 46.7 | 1.0991
2.5422 | 45.5359 | 46.7 | 1.1641
2.5428 | 45.4662 | 46.7 | 1.2338
2.5433 | 45.4848 | 46.6268 | 1.142
2.5439 | 45.4755 | 46.6 | 1.1245
2.5444 | 45.5173 | 46.6 | 1.0827
2.545 | 45.5126 | 46.6 | 1.0874
2.5456 | 45.4732 | 46.6 | 1.1268
2.5461 | 45.4871 | 46.6129 | 1.1258
2.5467 | 45.4546 | 46.6991 | 1.2445
2.5472 | 45.5591 | 46.6112 | 1.0521
2.5478 | 45.5335 | 46.6768 | 1.1433
2.5483 | 45.5219 | 46.6353 | 1.1133
2.5489 | 45.5103 | 46.6 | 1.0897
2.5494 | 45.5196 | 46.6 | 1.0804
2.55 | 45.5266 | 46.6285 | 1.102
2.5506 | 45.5637 | 46.7 | 1.1363
2.5511 | 45.5684 | 46.7 | 1.1316
2.5517 | 45.5498 | 46.7 | 1.1502
2.5522 | 45.5637 | 46.6197 | 1.056
2.5528 | 45.573 | 46.6 | 1.027
2.5533 | 45.5451 | 46.5438 | 0.99866
2.5539 | 45.5916 | 46.5442 | 0.95258
2.5544 | 45.5126 | 46.6 | 1.0874
2.555 | 45.4662 | 46.5799 | 1.1137
2.5556 | 45.5451 | 46.508 | 0.96287
2.5561 | 45.5521 | 46.596 | 1.0439
2.5567 | 45.5823 | 46.6 | 1.0177
2.5572 | 45.5335 | 46.6 | 1.0665
2.5578 | 45.501 | 46.6 | 1.099
2.5583 | 45.4917 | 46.6 | 1.1083
2.5589 | 45.4151 | 46.6357 | 1.2206
2.5594 | 45.45 | 46.6763 | 1.2264
2.56 | 45.4639 | 46.6 | 1.1361
2.5606 | 45.5382 | 46.6 | 1.0618
2.5611 | 45.4917 | 46.6875 | 1.1958
2.5617 | 45.5219 | 46.7 | 1.1781
2.5622 | 45.5126 | 46.6366 | 1.124
2.5628 | 45.5405 | 46.6513 | 1.1108
2.5633 | 45.4987 | 46.7 | 1.2013
2.5639 | 45.4941 | 46.7 | 1.2059
2.5644 | 45.5428 | 46.7 | 1.1572
2.565 | 45.5892 | 46.6969 | 1.1076
2.5656 | 45.5359 | 46.609 | 1.0731
2.5661 | 45.5312 | 46.6 | 1.0688
2.5667 | 45.6055 | 46.6 | 0.9945
2.5672 | 45.5173 | 46.6 | 1.0827
2.5678 | 45.5823 | 46.6 | 1.0177
2.5683 | 45.5707 | 46.6 | 1.0293
2.5689 | 45.5405 | 46.6 | 1.0595
2.5694 | 45.5567 | 46.6 | 1.0433
2.57 | 45.5126 | 46.6 | 1.0874
2.5706 | 45.5033 | 46.6 | 1.0967
2.5711 | 45.5312 | 46.6 | 1.0688
2.5717 | 45.58 | 46.6 | 1.02
2.5722 | 45.4941 | 46.6464 | 1.1523
2.5728 | 45.515 | 46.6657 | 1.1507
2.5733 | 45.5103 | 46.6 | 1.0897
2.5739 | 45.5033 | 46.6 | 1.0967
2.5744 | 45.4755 | 46.6 | 1.1245
2.575 | 45.5033 | 46.6 | 1.0967
2.5756 | 45.5219 | 46.5259 | 1.004
2.5761 | 45.4592 | 46.5 | 1.0408
2.5767 | 45.4848 | 46.45 | 0.96527
2.5772 | 45.4894 | 46.4379 | 0.94849
2.5778 | 45.4941 | 46.5 | 1.0059
2.5783 | 45.4987 | 46.4862 | 0.98749
2.5789 | 45.4708 | 46.4 | 0.92915
2.5794 | 45.4407 | 46.4 | 0.95933
2.58 | 45.4151 | 46.4777 | 1.0625
2.5806 | 45.436 | 46.4344 | 0.99837
2.5811 | 45.4592 | 46.4535 | 0.9943
2.5817 | 45.3826 | 46.5 | 1.1174
2.5822 | 45.4105 | 46.5294 | 1.1189
2.5828 | 45.371 | 46.6 | 1.229
2.5833 | 45.3919 | 46.6 | 1.2081
2.5839 | 45.3896 | 46.6 | 1.2104
2.5844 | 45.3896 | 46.6 | 1.2104
2.585 | 45.3455 | 46.6 | 1.2545
2.5856 | 45.3919 | 46.6571 | 1.2652
2.5861 | 45.4685 | 46.7 | 1.2315
2.5867 | 45.4685 | 46.7 | 1.2315
2.5872 | 45.4825 | 46.7 | 1.2175
2.5878 | 45.5057 | 46.7 | 1.1943
2.5883 | 45.5266 | 46.7 | 1.1734
2.5889 | 45.5707 | 46.6153 | 1.0446
2.5894 | 45.5266 | 46.6727 | 1.1461
2.59 | 45.508 | 46.7 | 1.192
2.5906 | 45.5614 | 46.6514 | 1.09
2.5911 | 45.5359 | 46.6365 | 1.1007
2.5917 | 45.5405 | 46.6755 | 1.135
2.5922 | 45.566 | 46.6 | 1.034
2.5928 | 45.4964 | 46.6 | 1.1036
2.5933 | 45.5057 | 46.6 | 1.0943
2.5939 | 45.4917 | 46.6 | 1.1083
2.5944 | 45.4871 | 46.6642 | 1.1771
2.595 | 45.4964 | 46.6478 | 1.1515
2.5956 | 45.5196 | 46.6 | 1.0804
2.5961 | 45.5242 | 46.6 | 1.0758
2.5967 | 45.4848 | 46.6 | 1.1152
2.5972 | 45.5405 | 46.6 | 1.0595
2.5978 | 45.5451 | 46.6 | 1.0549
2.5983 | 45.5475 | 46.6 | 1.0525
2.5989 | 45.5428 | 46.6 | 1.0572
2.5994 | 45.5869 | 46.6 | 1.0131
2.6 | 45.5916 | 46.6 | 1.0084
2.6006 | 45.5451 | 46.5684 | 1.0232
2.6011 | 45.5312 | 46.5196 | 0.98836
2.6017 | 45.5196 | 46.6 | 1.0804
2.6022 | 45.5428 | 46.6 | 1.0572
2.6028 | 45.508 | 46.6 | 1.092
2.6033 | 45.5219 | 46.6 | 1.0781
2.6039 | 45.5591 | 46.6 | 1.0409
2.6044 | 45.5637 | 46.6472 | 1.0835
2.605 | 45.5196 | 46.7 | 1.1804
2.6056 | 45.4848 | 46.7 | 1.2152
2.6061 | 45.5521 | 46.7 | 1.1479
2.6067 | 45.5057 | 46.7 | 1.1943
2.6072 | 45.6055 | 46.7 | 1.0945
2.6078 | 45.5776 | 46.7 | 1.1224
2.6083 | 45.5869 | 46.7 | 1.1131
2.6089 | 45.5985 | 46.7 | 1.1015
2.6094 | 45.5753 | 46.7 | 1.1247
2.61 | 45.5637 | 46.7 | 1.1363
2.6106 | 45.58 | 46.7 | 1.12
2.6111 | 45.5753 | 46.6974 | 1.1221
2.6117 | 45.5823 | 46.6095 | 1.0272
2.6122 | 45.5335 | 46.6785 | 1.145
2.6128 | 45.5428 | 46.7 | 1.1572
2.6133 | 45.5614 | 46.7 | 1.1386
2.6139 | 45.6125 | 46.7 | 1.0875
2.6144 | 45.5359 | 46.7 | 1.1641
2.615 | 45.5428 | 46.7 | 1.1572
2.6156 | 45.443 | 46.6938 | 1.2509
2.6161 | 45.5475 | 46.6059 | 1.0584
2.6167 | 45.5219 | 46.6 | 1.0781
2.6172 | 45.4801 | 46.6 | 1.1199
2.6178 | 45.5869 | 46.6 | 1.0131
2.6183 | 45.5846 | 46.6 | 1.0154
2.6189 | 45.5753 | 46.5662 | 0.99083
2.6194 | 45.5637 | 46.5 | 0.93629
2.62 | 45.5684 | 46.5 | 0.93165
2.6206 | 45.573 | 46.5 | 0.927
2.6211 | 45.5451 | 46.5 | 0.95486
2.6217 | 45.5312 | 46.4264 | 0.89522
2.6222 | 45.4639 | 46.4 | 0.93612
2.6228 | 45.4708 | 46.4 | 0.92915
2.6233 | 45.4035 | 46.4 | 0.99648
2.6239 | 45.3757 | 46.4 | 1.0243
2.6244 | 45.4244 | 46.4 | 0.97559
2.625 | 45.4105 | 46.3988 | 0.98829
2.6256 | 45.4012 | 46.3109 | 0.90966
2.6261 | 45.3664 | 46.3771 | 1.0107
2.6267 | 45.2828 | 46.4 | 1.1172
2.6272 | 45.3014 | 46.4 | 1.0986
2.6278 | 45.2828 | 46.4 | 1.1172
2.6283 | 45.2549 | 46.4 | 1.1451
2.6289 | 45.2573 | 46.4168 | 1.1596
2.6294 | 45.2712 | 46.4952 | 1.224
2.63 | 45.306 | 46.4073 | 1.1012
2.6306 | 45.2805 | 46.4 | 1.1195
2.6311 | 45.234 | 46.4686 | 1.2346
2.6317 | 45.2898 | 46.5 | 1.2102
2.6322 | 45.2851 | 46.5445 | 1.2594
2.6328 | 45.3083 | 46.6 | 1.2917
2.6333 | 45.3339 | 46.5796 | 1.2457
2.6339 | 45.3037 | 46.5 | 1.1963
2.6344 | 45.2758 | 46.5 | 1.2242
2.635 | 45.299 | 46.5843 | 1.2852
2.6356 | 45.2689 | 46.5278 | 1.2589
2.6361 | 45.3524 | 46.5 | 1.1476
2.6367 | 45.2735 | 46.5 | 1.2265
2.6372 | 45.3432 | 46.5 | 1.1568
2.6378 | 45.2874 | 46.5 | 1.2126
2.6383 | 45.3269 | 46.4881 | 1.1612
2.6389 | 45.3733 | 46.4001 | 1.0268
2.6394 | 45.3223 | 46.4 | 1.0777
2.64 | 45.3199 | 46.3242 | 1.0043
2.6406 | 45.3757 | 46.3 | 0.92434
2.6411 | 45.2967 | 46.3 | 1.0033
2.6417 | 45.3223 | 46.3 | 0.97774
2.6422 | 45.241 | 46.3 | 1.059
2.6428 | 45.1992 | 46.3 | 1.1008
2.6433 | 45.1923 | 46.3034 | 1.1112
2.6439 | 45.169 | 46.3914 | 1.2223
2.6444 | 45.1528 | 46.3207 | 1.1679
2.645 | 45.1342 | 46.3 | 1.1658
2.6456 | 45.1249 | 46.3552 | 1.2303
2.6461 | 45.1226 | 46.4 | 1.2774
2.6467 | 45.1133 | 46.4 | 1.2867
2.6472 | 45.1481 | 46.4 | 1.2519
2.6478 | 45.1597 | 46.393 | 1.2333
2.6483 | 45.1551 | 46.3051 | 1.15
2.6489 | 45.1667 | 46.3 | 1.1333
2.6494 | 45.1876 | 46.3 | 1.1124
2.65 | 45.1667 | 46.3588 | 1.1921
2.6506 | 45.1946 | 46.3533 | 1.1587
2.6511 | 45.183 | 46.3347 | 1.1517
2.6517 | 45.1899 | 46.3774 | 1.1875
2.6522 | 45.2248 | 46.3 | 1.0752
2.6528 | 45.183 | 46.3 | 1.117
2.6533 | 45.1923 | 46.3 | 1.1077
2.6539 | 45.1899 | 46.3 | 1.1101
2.6544 | 45.2108 | 46.3 | 1.0892
2.655 | 45.1946 | 46.3 | 1.1054
2.6556 | 45.1505 | 46.3 | 1.1495
2.6561 | 45.1412 | 46.3 | 1.1588
2.6567 | 45.1389 | 46.2858 | 1.147
2.6572 | 45.176 | 46.2021 | 1.0261
2.6578 | 45.1412 | 46.29 | 1.1488
2.6583 | 45.1272 | 46.222 | 1.0948
2.6589 | 45.0971 | 46.2 | 1.1029
2.6594 | 45.0762 | 46.1461 | 1.07
2.66 | 45.0576 | 46.1 | 1.0424
2.6606 | 44.9972 | 46.1 | 1.1028
2.6611 | 45.0367 | 46.1 | 1.0633
2.6617 | 44.9276 | 46.1 | 1.1724
2.6622 | 44.9903 | 46.1 | 1.1097
2.6628 | 44.8904 | 46.1815 | 1.2911
2.6633 | 44.9113 | 46.1305 | 1.2192
2.6639 | 44.916 | 46.1574 | 1.2414
2.6644 | 44.8951 | 46.2 | 1.3049
2.665 | 44.9044 | 46.2 | 1.2956
2.6656 | 44.8695 | 46.2 | 1.3305
2.6661 | 44.8951 | 46.2 | 1.3049
2.6667 | 44.9694 | 46.2 | 1.2306
2.6672 | 44.9346 | 46.2 | 1.2654
2.6678 | 45.0042 | 46.127 | 1.1228
2.6683 | 44.9531 | 46.161 | 1.2079
2.6689 | 45.0135 | 46.2 | 1.1865
2.6694 | 44.9531 | 46.2 | 1.2469
2.67 | 44.916 | 46.2248 | 1.3088
2.6706 | 44.9067 | 46.3 | 1.3933
2.6711 | 44.9624 | 46.2993 | 1.3369
2.6717 | 44.9833 | 46.2113 | 1.228
2.6722 | 44.9322 | 46.2766 | 1.3444
2.6728 | 44.9787 | 46.3 | 1.3213
2.6733 | 44.9253 | 46.3 | 1.3747
2.6739 | 44.9624 | 46.3 | 1.3376
2.6744 | 45.0158 | 46.2716 | 1.2558
2.675 | 45.0205 | 46.2164 | 1.1959
2.6756 | 45.0321 | 46.3 | 1.2679
2.6761 | 45.0762 | 46.3 | 1.2238
2.6767 | 45.0413 | 46.3 | 1.2587
2.6772 | 45.0646 | 46.3 | 1.2354
2.6778 | 45.039 | 46.3 | 1.261
2.6783 | 45.118 | 46.3 | 1.182
2.6789 | 45.0808 | 46.3 | 1.2192
2.6794 | 45.118 | 46.3 | 1.182
2.68 | 45.0715 | 46.3 | 1.2285
2.6806 | 45.0228 | 46.3 | 1.2772
2.6811 | 45.0483 | 46.3 | 1.2517
2.6817 | 45.046 | 46.3 | 1.254
2.6822 | 45.0808 | 46.3 | 1.2192
2.6828 | 45.0762 | 46.3475 | 1.2714
2.6833 | 45.0738 | 46.4 | 1.3262
2.6839 | 45.0924 | 46.4 | 1.3076
2.6844 | 45.1087 | 46.4 | 1.2913
2.685 | 45.1249 | 46.4 | 1.2751
2.6856 | 45.1481 | 46.4 | 1.2519
2.6861 | 45.1412 | 46.4 | 1.2588
2.6867 | 45.1505 | 46.4 | 1.2495
2.6872 | 45.1272 | 46.4 | 1.2728
2.6878 | 45.1644 | 46.4 | 1.2356
2.6883 | 45.248 | 46.4 | 1.152
2.6889 | 45.1667 | 46.4 | 1.2333
2.6894 | 45.2201 | 46.4 | 1.1799
2.69 | 45.2271 | 46.4 | 1.1729
2.6906 | 45.2062 | 46.4 | 1.1938
2.6911 | 45.2131 | 46.3332 | 1.1201
2.6917 | 45.234 | 46.3547 | 1.1207
2.6922 | 45.241 | 46.4 | 1.159
2.6928 | 45.2712 | 46.4 | 1.1288
2.6933 | 45.2085 | 46.4 | 1.1915
2.6939 | 45.1992 | 46.4 | 1.2008
2.6944 | 45.234 | 46.4 | 1.166
2.695 | 45.241 | 46.4 | 1.159
2.6956 | 45.1969 | 46.4 | 1.2031
2.6961 | 45.1923 | 46.4 | 1.2077
2.6967 | 45.2015 | 46.4462 | 1.2447
2.6972 | 45.2224 | 46.4658 | 1.2434
2.6978 | 45.1876 | 46.4221 | 1.2345
2.6983 | 45.2364 | 46.49 | 1.2536
2.6989 | 45.1992 | 46.402 | 1.2028
2.6994 | 45.234 | 46.4859 | 1.2519
2.7 | 45.2248 | 46.5 | 1.2752
2.7006 | 45.2248 | 46.5 | 1.2752
2.7011 | 45.2735 | 46.5 | 1.2265
2.7017 | 45.2015 | 46.5 | 1.2985
2.7022 | 45.2549 | 46.4744 | 1.2194
2.7028 | 45.2271 | 46.4136 | 1.1865
2.7033 | 45.2248 | 46.4985 | 1.2737
2.7039 | 45.2294 | 46.4105 | 1.1811
2.7044 | 45.2248 | 46.4 | 1.1752
2.705 | 45.234 | 46.4 | 1.166
2.7056 | 45.2526 | 46.4 | 1.1474
2.7061 | 45.3107 | 46.4 | 1.0893
2.7067 | 45.2178 | 46.3708 | 1.153
2.7072 | 45.2503 | 46.3 | 1.0497
2.7078 | 45.2178 | 46.3051 | 1.0873
2.7083 | 45.1481 | 46.3931 | 1.2449
2.7089 | 45.176 | 46.319 | 1.143
2.7094 | 45.1853 | 46.3 | 1.1147
2.71 | 45.0971 | 46.3 | 1.2029
2.7106 | 45.1481 | 46.3 | 1.1519
2.7111 | 45.111 | 46.3 | 1.189
2.7117 | 45.118 | 46.3 | 1.182
2.7122 | 45.1389 | 46.3 | 1.1611
2.7128 | 45.0715 | 46.3 | 1.2285
2.7133 | 45.0901 | 46.3 | 1.2099
2.7139 | 45.0971 | 46.3 | 1.2029
2.7144 | 45.104 | 46.3605 | 1.2564
2.715 | 45.0692 | 46.3516 | 1.2824
2.7156 | 45.0367 | 46.3 | 1.2633
2.7161 | 45.1551 | 46.3 | 1.1449
2.7167 | 45.1156 | 46.3 | 1.1844
2.7172 | 45.1505 | 46.2998 | 1.1494
2.7178 | 45.0715 | 46.2119 | 1.1403
2.7183 | 45.1551 | 46.2761 | 1.121
2.7189 | 45.0901 | 46.236 | 1.1459
2.7194 | 45.1319 | 46.2 | 1.0681
2.72 | 45.1087 | 46.2 | 1.0913
2.7206 | 45.0738 | 46.2 | 1.1262
2.7211 | 45.0947 | 46.2 | 1.1053
2.7217 | 45.0808 | 46.2 | 1.1192
2.7222 | 44.981 | 46.2 | 1.219
2.7228 | 44.9833 | 46.2 | 1.2167
2.7233 | 44.9787 | 46.2 | 1.2213
2.7239 | 44.9787 | 46.2555 | 1.2769
2.7244 | 44.8556 | 46.3 | 1.4444
2.725 | 44.8672 | 46.3 | 1.4328
2.7256 | 44.8695 | 46.3 | 1.4305
2.7261 | 44.9067 | 46.3 | 1.3933
2.7267 | 44.8951 | 46.3 | 1.4049
2.7272 | 44.9299 | 46.3 | 1.3701
2.7278 | 44.9671 | 46.3 | 1.3329
2.7283 | 44.9833 | 46.2409 | 1.2576
2.7289 | 44.981 | 46.2471 | 1.2661
2.7294 | 44.9949 | 46.3 | 1.3051
2.73 | 45.0321 | 46.277 | 1.245
2.7306 | 45.0971 | 46.2 | 1.1029
2.7311 | 45.0599 | 46.2 | 1.1401
2.7317 | 45.0158 | 46.2 | 1.1842
2.7322 | 45.0855 | 46.2 | 1.1145
2.7328 | 45.0599 | 46.2 | 1.1401
2.7333 | 45.0321 | 46.2506 | 1.2186
2.7339 | 45.0297 | 46.3 | 1.2703
2.7344 | 45.0646 | 46.3 | 1.2354
2.735 | 45.0483 | 46.3 | 1.2517
2.7356 | 45.053 | 46.3 | 1.247
2.7361 | 45.0878 | 46.3 | 1.2122
2.7367 | 45.0855 | 46.3783 | 1.2928
2.7372 | 45.0924 | 46.4 | 1.3076
2.7378 | 45.1435 | 46.4 | 1.2565
2.7383 | 45.104 | 46.4 | 1.296
2.7389 | 45.1389 | 46.4 | 1.2611
2.7394 | 45.1481 | 46.382 | 1.2339
2.74 | 45.1272 | 46.3059 | 1.1787
2.7406 | 45.104 | 46.3939 | 1.2899
2.7411 | 45.169 | 46.4 | 1.231
2.7417 | 45.0506 | 46.3302 | 1.2796
2.7422 | 45.0994 | 46.3577 | 1.2584
2.7428 | 45.0994 | 46.4 | 1.3006
2.7433 | 45.0622 | 46.3664 | 1.3041
2.7439 | 45.039 | 46.3 | 1.261
2.7444 | 45.0878 | 46.3 | 1.2122
2.745 | 45.0367 | 46.3 | 1.2633
2.7456 | 45.1133 | 46.3 | 1.1867
2.7461 | 45.0692 | 46.3 | 1.2308
2.7467 | 45.0971 | 46.3 | 1.2029
2.7472 | 45.0367 | 46.3 | 1.2633
2.7478 | 45.0228 | 46.3 | 1.2772
2.7483 | 45.0297 | 46.3 | 1.2703
2.7489 | 45.0483 | 46.3 | 1.2517
2.7494 | 45.0738 | 46.3 | 1.2262
2.75 | 45.0135 | 46.3 | 1.2865
2.7506 | 45.0553 | 46.3 | 1.2447
2.7511 | 44.9647 | 46.3 | 1.3353
2.7517 | 45.0135 | 46.3 | 1.2865
2.7522 | 44.9578 | 46.3 | 1.3422
2.7528 | 45.0158 | 46.3 | 1.2842
2.7533 | 44.981 | 46.3 | 1.319
2.7539 | 45.0065 | 46.3 | 1.2935
2.7544 | 45.0135 | 46.3 | 1.2865
2.755 | 45.0437 | 46.3 | 1.2563
2.7556 | 45.0483 | 46.3 | 1.2517
2.7561 | 45.046 | 46.3 | 1.254
2.7567 | 44.981 | 46.3 | 1.319
2.7572 | 44.9601 | 46.2677 | 1.3076
2.7578 | 44.9369 | 46.2202 | 1.2833
2.7583 | 44.9972 | 46.2919 | 1.2946
2.7589 | 44.9624 | 46.2039 | 1.2415
2.7594 | 44.9647 | 46.2 | 1.2353
2.76 | 44.9276 | 46.2 | 1.2724
2.7606 | 44.9601 | 46.1401 | 1.18
2.7611 | 45.0112 | 46.1479 | 1.1367
2.7617 | 44.9392 | 46.2 | 1.2608
2.7622 | 44.9717 | 46.2 | 1.2283
2.7628 | 44.916 | 46.2 | 1.284
2.7633 | 44.9485 | 46.2 | 1.2515
2.7639 | 44.902 | 46.2 | 1.298
2.7644 | 44.8487 | 46.1244 | 1.2758
2.765 | 44.8347 | 46.1 | 1.2653
2.7656 | 44.8138 | 46.1 | 1.2862
2.7661 | 44.8487 | 46.0606 | 1.2119
2.7667 | 44.8347 | 46 | 1.1653
2.7672 | 44.8672 | 45.9847 | 1.1175
2.7678 | 44.8579 | 45.9 | 1.0421
2.7683 | 44.8533 | 45.9 | 1.0467
2.7689 | 44.7999 | 45.9 | 1.1001
2.7694 | 44.8115 | 45.8329 | 1.0214
2.77 | 44.7419 | 45.8 | 1.0581
2.7706 | 44.6792 | 45.843 | 1.1638
2.7711 | 44.5863 | 45.8691 | 1.2828
2.7717 | 44.591 | 45.8 | 1.209
2.7722 | 44.591 | 45.8068 | 1.2159
2.7728 | 44.5352 | 45.8948 | 1.3595
2.7733 | 44.5259 | 45.9 | 1.3741
2.7739 | 44.6002 | 45.8294 | 1.2291
2.7744 | 44.5701 | 45.8586 | 1.2885
2.775 | 44.5724 | 45.9 | 1.3276
2.7756 | 44.5631 | 45.9 | 1.3369
2.7761 | 44.5886 | 45.9 | 1.3114
2.7767 | 44.6536 | 45.9 | 1.2464
2.7772 | 44.5654 | 45.9 | 1.3346
2.7778 | 44.6397 | 45.9 | 1.2603
2.7783 | 44.6351 | 45.9 | 1.2649
2.7789 | 44.6699 | 45.9 | 1.2301
2.7794 | 44.6629 | 45.9 | 1.2371
2.78 | 44.6397 | 45.9 | 1.2603
2.7806 | 44.6629 | 45.9 | 1.2371
2.7811 | 44.6861 | 45.9 | 1.2139
2.7817 | 44.7163 | 45.9 | 1.1837
2.7822 | 44.6885 | 45.9 | 1.2115
2.7828 | 44.7001 | 45.9 | 1.1999
2.7833 | 44.6815 | 45.9 | 1.2185
2.7839 | 44.7395 | 45.9 | 1.1605
2.7844 | 44.7001 | 45.9 | 1.1999
2.785 | 44.6977 | 45.9 | 1.2023
2.7856 | 44.7094 | 45.9 | 1.1906
2.7861 | 44.7697 | 45.9 | 1.1303
2.7867 | 44.6745 | 45.9 | 1.2255
2.7872 | 44.6815 | 45.9 | 1.2185
2.7878 | 44.7024 | 45.8307 | 1.1283
2.7883 | 44.6513 | 45.8 | 1.1487
2.7889 | 44.6722 | 45.8452 | 1.173
2.7894 | 44.6629 | 45.9 | 1.2371
2.79 | 44.6769 | 45.9211 | 1.2442
2.7906 | 44.7047 | 46.009 | 1.3043
2.7911 | 44.6165 | 46.097 | 1.4805
2.7917 | 44.6188 | 46.2698 | 1.651
2.7922 | 44.6467 | 46.5186 | 1.8719
2.7928 | 44.6072 | 46.7216 | 2.1144
2.7933 | 44.591 | 46.9462 | 2.3552
2.7939 | 44.6629 | 47.21 | 2.5471
2.7944 | 44.7535 | 47.4737 | 2.7203
2.795 | 44.9044 | 47.725 | 2.8206
2.7956 | 45.2155 | 47.9012 | 2.6857
2.7961 | 45.768 | 48.165 | 2.397
2.7967 | 46.3229 | 48.3525 | 2.0296
2.7972 | 46.8917 | 48.5925 | 1.7008
2.7978 | 47.154 | 48.8563 | 1.7023
2.7983 | 47.363 | 49.0801 | 1.7172
2.7989 | 47.6021 | 49.312 | 1.71
2.7994 | 47.7901 | 49.7117 | 1.9215
2.8 | 47.955 | 50.3077 | 2.3528
2.8006 | 48.157 | 50.4836 | 2.3266
2.8011 | 48.3938 | 50.3406 | 1.9468
2.8017 | 48.6166 | 50.0971 | 1.4804
2.8022 | 48.8024 | 49.7777 | 0.97528
2.8028 | 48.6166 | 49.4695 | 0.8528
2.8033 | 47.9387 | 49.2057 | 1.2669
2.8039 | 47.6021 | 48.9418 | 1.3397
2.8044 | 47.5742 | 48.6781 | 1.1039
2.805 | 47.1935 | 48.4144 | 1.2209
2.8056 | 46.8824 | 48.2337 | 1.3513
2.8061 | 46.7268 | 48.0578 | 1.3309
2.8067 | 46.5736 | 47.8819 | 1.3083
2.8072 | 46.5574 | 47.7061 | 1.1487
2.8078 | 46.6456 | 47.5303 | 0.88473
2.8083 | 46.8383 | 47.3545 | 0.51625
2.8089 | 47.031 | 47.1893 | 0.15834
2.8094 | 47.1192 | 47.1014 | 0.017836
2.81 | 47.1587 | 47.0135 | 0.14522
2.8106 | 47.1401 | 46.851 | 0.28908
2.8111 | 47.219 | 46.7376 | 0.48147
2.8117 | 47.2028 | 46.5992 | 0.60357
2.8122 | 47.1192 | 46.4617 | 0.65755
2.8128 | 47.1146 | 46.3474 | 0.76715
2.8133 | 46.9613 | 46.1858 | 0.77558
2.8139 | 46.7547 | 46.0956 | 0.6591
2.8144 | 46.6201 | 45.9198 | 0.70027
2.815 | 46.4552 | 45.8219 | 0.63327
2.8156 | 46.3624 | 45.734 | 0.62836
2.8161 | 46.295 | 45.7 | 0.59502
2.8167 | 46.0907 | 45.6581 | 0.43263
2.8172 | 45.9096 | 45.5702 | 0.33947
2.8178 | 45.6775 | 45.5 | 0.17747
2.8183 | 45.5103 | 45.5 | 0.010314
2.8189 | 45.2758 | 45.5 | 0.22417
2.8194 | 45.0669 | 45.5 | 0.43312
2.82 | 44.9647 | 45.4305 | 0.46574
2.8206 | 45.0042 | 45.4 | 0.3958
2.8211 | 44.8904 | 45.3546 | 0.46413
2.8217 | 44.837 | 45.3 | 0.46296
2.8222 | 44.7813 | 45.2787 | 0.49735
2.8228 | 44.7836 | 45.2557 | 0.47203
2.8233 | 44.7999 | 45.7834 | 0.98348
2.8239 | 44.7628 | 46.1406 | 1.3778
2.8244 | 44.7233 | 46.2 | 1.4767
2.825 | 44.714 | 46.139 | 1.425
2.8256 | 44.6049 | 46.1 | 1.4951
2.8261 | 44.5631 | 46.1 | 1.5369
2.8267 | 44.3518 | 46.0752 | 1.7234
2.8272 | 44.3309 | 46 | 1.6691
2.8278 | 44.5143 | 45.9993 | 1.485
2.8283 | 44.5143 | 45.9114 | 1.3971
2.8289 | 44.4006 | 45.9 | 1.4994
2.8294 | 44.1963 | 45.9 | 1.7037
2.83 | 44.0941 | 45.9 | 1.8059
2.8306 | 43.9688 | 45.9 | 1.9312
2.8311 | 44.0082 | 45.9 | 1.8918
2.8317 | 44.0709 | 45.9 | 1.8291
2.8322 | 44.2265 | 45.9 | 1.6735
2.8328 | 44.3356 | 45.9 | 1.5644
2.8333 | 44.3797 | 45.9 | 1.5203
2.8339 | 44.4958 | 45.9 | 1.4042
2.8344 | 44.4934 | 45.9 | 1.4066
2.835 | 44.4818 | 45.9 | 1.4182
2.8356 | 44.4865 | 45.9 | 1.4135
2.8361 | 44.5236 | 45.9 | 1.3764
2.8367 | 44.5584 | 45.9 | 1.3416
2.8372 | 44.5677 | 45.9 | 1.3323
2.8378 | 44.5352 | 45.9 | 1.3648
2.8383 | 44.4958 | 45.9 | 1.4042
2.8389 | 44.4818 | 45.8406 | 1.3588
2.8394 | 44.4493 | 45.7526 | 1.3033
2.84 | 44.3959 | 45.6647 | 1.2688
2.8406 | 44.4261 | 45.5302 | 1.1041
2.8411 | 44.3611 | 45.2888 | 0.92772
2.8417 | 44.3658 | 45.2009 | 0.83513
2.8422 | 44.2706 | 45.287 | 1.0165
2.8428 | 44.2009 | 45.3 | 1.0991
2.8433 | 44.1406 | 45.3629 | 1.2223
2.8439 | 43.9688 | 45.4508 | 1.4821
2.8444 | 43.5973 | 45.5387 | 1.9414
2.845 | 43.1074 | 45.6534 | 2.5459
2.8456 | 42.8497 | 45.8 | 2.9503
2.8461 | 42.7615 | 45.8025 | 3.041
2.8467 | 42.7476 | 45.8905 | 3.1429
2.8472 | 42.6919 | 45.9784 | 3.2865
2.8478 | 42.7128 | 46.0663 | 3.3535
2.8483 | 42.7545 | 46.1 | 3.3455
2.8489 | 42.7244 | 46.1 | 3.3756
2.8494 | 42.6686 | 46.1 | 3.4314
2.85 | 42.7151 | 46.1 | 3.3849
2.8506 | 42.6988 | 46.0942 | 3.3953
2.8511 | 42.6222 | 46.0062 | 3.384
2.8517 | 42.5293 | 46 | 3.4707
2.8522 | 42.4736 | 45.9303 | 3.4567
2.8528 | 42.3622 | 45.9 | 3.5378
2.8533 | 42.2902 | 45.8545 | 3.5643
2.8539 | 42.202 | 45.7666 | 3.5646
2.8544 | 42.0627 | 45.6787 | 3.616
2.855 | 41.9559 | 45.5815 | 3.6256
2.8556 | 41.8352 | 45.4057 | 3.5705
2.8561 | 41.6866 | 45.4 | 3.7134
2.8567 | 41.5473 | 45.254 | 3.7067
2.8572 | 41.4475 | 45.1391 | 3.6916
2.8578 | 41.3244 | 45.1 | 3.7756
2.8583 | 41.2223 | 45.0632 | 3.841
2.8589 | 41.083 | 44.9506 | 3.8676
2.8594 | 40.9274 | 44.7873 | 3.8599
2.86 | 40.7788 | 44.6994 | 3.9206
2.8606 | 40.6883 | 44.6116 | 3.9233
2.8611 | 40.5467 | 44.6 | 4.0533
2.8617 | 40.484 | 44.4715 | 3.9875
2.8622 | 40.3726 | 44.3478 | 3.9753
2.8628 | 40.2681 | 44.2599 | 3.9918
2.8633 | 40.1799 | 44.144 | 3.9641
2.8639 | 40.0661 | 43.984 | 3.9179
2.8644 | 39.9291 | 43.8961 | 3.967
2.865 | 39.8038 | 43.8082 | 4.0045
2.8656 | 39.697 | 43.6406 | 3.9437
2.8661 | 39.5948 | 43.5324 | 3.9376
2.8667 | 39.4625 | 43.5 | 4.0375
2.8672 | 39.3627 | 43.4566 | 4.094
2.8678 | 39.2976 | 43.3374 | 4.0397
2.8683 | 39.1978 | 43.1807 | 3.9829
2.8689 | 39.1142 | 43.1 | 3.9858
2.8694 | 39.0724 | 43.1 | 4.0276
2.87 | 38.9587 | 42.9341 | 3.9754
2.8706 | 38.9215 | 42.8291 | 3.9076
2.8711 | 38.824 | 42.7413 | 3.9172
2.8717 | 38.7637 | 42.6534 | 3.8897
2.8722 | 38.6476 | 42.5654 | 3.9178
2.8728 | 38.6012 | 42.5 | 3.8988
2.8733 | 38.4897 | 42.4792 | 3.9894
2.8739 | 38.369 | 42.3033 | 3.9343
2.8744 | 38.3226 | 42.2138 | 3.8912
2.875 | 38.1902 | 42.1258 | 3.9356
2.8756 | 38.0904 | 42.0379 | 3.9475
2.8761 | 38.0486 | 41.9499 | 3.9013
2.8767 | 37.9023 | 41.862 | 3.9596
2.8772 | 37.8257 | 41.774 | 3.9483
2.8778 | 37.7097 | 41.6861 | 3.9764
2.8783 | 37.6446 | 41.5981 | 3.9535
2.8789 | 37.5355 | 41.5102 | 3.9746
2.8794 | 37.4636 | 41.4222 | 3.9586
2.88 | 37.3823 | 41.4 | 4.0177
2.8806 | 37.3057 | 41.3463 | 4.0406
2.8811 | 37.2082 | 41.2584 | 4.0502
2.8817 | 37.1269 | 41.1704 | 4.0435
2.8822 | 37.0921 | 41.1 | 4.0079
2.8828 | 36.9667 | 41.0945 | 4.1278
2.8833 | 36.9226 | 41.0066 | 4.0839
2.8839 | 36.8623 | 40.9186 | 4.0563
2.8844 | 36.781 | 40.9 | 4.119
2.885 | 36.7462 | 40.7854 | 4.0392
2.8856 | 36.6649 | 40.7 | 4.0351
2.8861 | 36.6278 | 40.6668 | 4.039
2.8867 | 36.5187 | 40.5788 | 4.0602
2.8872 | 36.4374 | 40.5 | 4.0626
2.8878 | 36.3979 | 40.5 | 4.1021
2.8883 | 36.3074 | 40.33 | 4.0226
2.8889 | 36.2238 | 40.227 | 4.0032
2.8894 | 36.189 | 40.2 | 4.011
2.89 | 36.1193 | 40.2 | 4.0807
2.8906 | 36.052 | 40.1632 | 4.1112
2.8911 | 35.9661 | 40.0753 | 4.1092
2.8917 | 35.9197 | 39.9873 | 4.0677
2.8922 | 35.8199 | 39.9 | 4.0801
2.8928 | 35.7154 | 39.9 | 4.1846
2.8933 | 35.6782 | 39.8235 | 4.1453
2.8939 | 35.5854 | 39.7355 | 4.1502
2.8944 | 35.518 | 39.7 | 4.182
2.895 | 35.4577 | 39.6596 | 4.202
2.8956 | 35.3486 | 39.5717 | 4.2231
2.8961 | 35.3161 | 39.5 | 4.1839
2.8967 | 35.2743 | 39.5 | 4.2257
2.8972 | 35.2 | 39.5 | 4.3
2.8978 | 35.1652 | 39.4199 | 4.2548
2.8983 | 35.1234 | 39.332 | 4.2086
2.8989 | 35.0351 | 39.3 | 4.2649
2.8994 | 34.9771 | 39.2561 | 4.279
2.9 | 34.9191 | 39.2 | 4.2809
2.9006 | 34.933 | 39.1802 | 4.2472
2.9011 | 34.7937 | 39.1 | 4.3063
2.9017 | 34.7914 | 39.1 | 4.3086
2.9022 | 34.7426 | 39.0164 | 4.2737
2.9028 | 34.7101 | 38.9284 | 4.2183
2.9033 | 34.6706 | 38.8405 | 4.1699
2.9039 | 34.6242 | 38.8 | 4.1758
2.9044 | 34.5615 | 38.8 | 4.2385
2.905 | 34.5058 | 38.7766 | 4.2708
2.9056 | 34.4455 | 38.7 | 4.2545
2.9061 | 34.3944 | 38.7 | 4.3056
2.9067 | 34.3874 | 38.6128 | 4.2254
2.9072 | 34.3294 | 38.6 | 4.2706
2.9078 | 34.3131 | 38.6 | 4.2869
2.9083 | 34.2736 | 38.5489 | 4.2753
2.9089 | 34.2063 | 38.5 | 4.2937
2.9094 | 34.1761 | 38.5 | 4.3239
2.91 | 34.1158 | 38.4851 | 4.3694
2.9106 | 34.0577 | 38.4 | 4.3423
2.9111 | 34.0067 | 38.4 | 4.3933
2.9117 | 33.9277 | 38.3213 | 4.3936
2.9122 | 33.9092 | 38.3 | 4.3908
2.9128 | 33.8627 | 38.3 | 4.4373
2.9133 | 33.8813 | 38.2574 | 4.3761
2.9139 | 33.8558 | 38.1695 | 4.3137
2.9144 | 33.8093 | 38.1 | 4.2907
2.915 | 33.8767 | 38.1 | 4.2233
2.9156 | 33.7838 | 38.1 | 4.3162
2.9161 | 33.7443 | 38.0177 | 4.2734
2.9167 | 33.7257 | 37.9298 | 4.204
2.9172 | 33.6329 | 37.9 | 4.2671
2.9178 | 33.6004 | 37.8539 | 4.2535
2.9183 | 33.5377 | 37.8 | 4.2623
2.9189 | 33.475 | 37.8 | 4.325
2.9194 | 33.4588 | 37.7901 | 4.3313
2.92 | 33.3798 | 37.7021 | 4.3223
2.9206 | 33.3659 | 37.7 | 4.3341
2.9211 | 33.3218 | 37.6262 | 4.3044
2.9217 | 33.2754 | 37.6 | 4.3246
2.9222 | 33.2545 | 37.6 | 4.3455
2.9228 | 33.2336 | 37.5624 | 4.3288
2.9233 | 33.1848 | 37.5 | 4.3152
2.9239 | 33.1662 | 37.5 | 4.3338
2.9244 | 33.0966 | 37.4985 | 4.402
2.925 | 33.0525 | 37.4106 | 4.3581
2.9256 | 33.0107 | 37.4 | 4.3893
2.9261 | 33.013 | 37.4 | 4.387
2.9267 | 32.9666 | 37.3467 | 4.3802
2.9272 | 32.9225 | 37.2588 | 4.3363
2.9278 | 32.9364 | 37.2 | 4.2636
2.9283 | 32.8946 | 37.2 | 4.3054
2.9289 | 32.8366 | 37.195 | 4.3584
2.9294 | 32.8737 | 37.107 | 4.2333
2.93 | 32.8366 | 37.1 | 4.2634
2.9306 | 32.7994 | 37.1 | 4.3006
2.9311 | 32.7855 | 37.0432 | 4.2577
2.9317 | 32.7089 | 37 | 4.2911
2.9322 | 32.746 | 37 | 4.254
2.9328 | 32.6694 | 36.9793 | 4.3099
2.9333 | 32.6207 | 36.9 | 4.2793
2.9339 | 32.5789 | 36.9 | 4.3211
2.9344 | 32.5533 | 36.8155 | 4.2622
2.935 | 32.493 | 36.8724 | 4.3795
2.9356 | 32.4605 | 36.8396 | 4.3792
2.9361 | 32.4256 | 36.8 | 4.3744
2.9367 | 32.356 | 36.7637 | 4.4077
2.9372 | 32.356 | 36.7 | 4.344
2.9378 | 32.3537 | 36.7 | 4.3463
2.9383 | 32.3096 | 36.7 | 4.3904
2.9389 | 32.2747 | 36.7 | 4.4253
2.9394 | 32.2469 | 36.624 | 4.3771
2.94 | 32.2585 | 36.6 | 4.3415
2.9406 | 32.2144 | 36.5481 | 4.3338
2.9411 | 32.1192 | 36.5 | 4.3808
2.9417 | 32.1053 | 36.4723 | 4.367
2.9422 | 32.1308 | 36.4 | 4.2692
2.9428 | 32.0356 | 36.3964 | 4.3607
2.9433 | 32.0217 | 36.3084 | 4.2867
2.9439 | 31.9822 | 36.3796 | 4.3973
2.9444 | 31.9451 | 36.3325 | 4.3874
2.945 | 31.9126 | 36.3 | 4.3874
2.9456 | 31.887 | 36.2566 | 4.3696
2.9461 | 31.8499 | 36.2 | 4.3501
2.9467 | 31.8243 | 36.2 | 4.3757
2.9472 | 31.8104 | 36.1928 | 4.3824
2.9478 | 31.7593 | 36.1048 | 4.3455
2.9483 | 31.7338 | 36.1 | 4.3662
2.9489 | 31.7199 | 36.0289 | 4.3091
2.9494 | 31.6688 | 36 | 4.3312
2.95 | 31.6897 | 36 | 4.3103
2.9506 | 31.6131 | 36 | 4.3869
2.9511 | 31.6107 | 35.9771 | 4.3664
2.9517 | 31.6084 | 35.9 | 4.2916
2.9522 | 31.4993 | 35.9 | 4.4007
2.9528 | 31.5179 | 35.8133 | 4.2954
2.9533 | 31.5086 | 35.8 | 4.2914
2.9539 | 31.4459 | 35.8 | 4.3541
2.9544 | 31.4738 | 35.7495 | 4.2757
2.955 | 31.4598 | 35.7385 | 4.2786
2.9556 | 31.3623 | 35.7736 | 4.4112
2.9561 | 31.3623 | 35.7 | 4.3377
2.9567 | 31.353 | 35.7 | 4.347
2.9572 | 31.3205 | 35.7 | 4.3795
2.9578 | 31.2834 | 35.7782 | 4.4948
2.9583 | 31.2996 | 35.8 | 4.5004
2.9589 | 31.2068 | 35.8 | 4.5932
2.9594 | 31.1859 | 35.842 | 4.6561
2.96 | 31.1511 | 35.8701 | 4.719
2.9606 | 31.1 | 35.8179 | 4.7179
2.9611 | 31.172 | 35.9 | 4.728
2.9617 | 31.3322 | 35.9 | 4.5678
2.9622 | 31.4761 | 35.9 | 4.4239
2.9628 | 31.5504 | 35.9 | 4.3496
2.9633 | 31.6316 | 35.9 | 4.2684
2.9639 | 31.6688 | 35.9 | 4.2312
2.9644 | 31.7152 | 35.9 | 4.1848
2.965 | 31.7175 | 35.8785 | 4.161
2.9656 | 31.7129 | 35.8 | 4.0871
2.9661 | 31.6966 | 35.8 | 4.1034
2.9667 | 31.6432 | 35.8 | 4.1568
2.9672 | 31.6711 | 35.8 | 4.1289
2.9678 | 31.5597 | 35.8 | 4.2403
2.9683 | 31.5272 | 35.8 | 4.2728
2.9689 | 31.49 | 35.7629 | 4.2729
2.9694 | 31.49 | 35.7 | 4.21
2.97 | 31.425 | 35.7 | 4.275
2.9706 | 31.4134 | 35.699 | 4.2856
2.9711 | 31.3786 | 35.6111 | 4.2325
2.9717 | 31.353 | 35.6 | 4.247
2.9722 | 31.2973 | 35.5352 | 4.2379
2.9728 | 31.2811 | 35.5527 | 4.2717
2.9733 | 31.2671 | 35.5593 | 4.2922
2.9739 | 31.223 | 35.5 | 4.277
2.9744 | 31.2114 | 35.4834 | 4.272
2.975 | 31.1557 | 35.4 | 4.2443
2.9756 | 31.1348 | 35.4 | 4.2652
2.9761 | 31.1093 | 35.4 | 4.2907
2.9767 | 31.0768 | 35.3317 | 4.2549
2.9772 | 31.0443 | 35.3 | 4.2557
2.9778 | 30.9119 | 35.3 | 4.3881
2.9783 | 30.9816 | 35.2678 | 4.2862
2.9789 | 30.8887 | 35.2 | 4.3113
2.9794 | 30.8678 | 35.2 | 4.3322
2.98 | 30.8423 | 35.2 | 4.3577
2.9806 | 30.8516 | 35.2 | 4.3484
2.9811 | 30.7401 | 35.1281 | 4.388
2.9817 | 30.7378 | 35.0402 | 4.3024
2.9822 | 30.6983 | 35 | 4.3017
2.9828 | 30.6891 | 34.9644 | 4.2753
2.9833 | 30.6821 | 34.9235 | 4.2414
2.9839 | 30.6658 | 34.9886 | 4.3228
2.9844 | 30.6032 | 34.9007 | 4.2975
2.985 | 30.5567 | 34.9 | 4.3433
2.9856 | 30.5405 | 34.9 | 4.3595
2.9861 | 30.5196 | 34.9 | 4.3804
2.9867 | 30.4662 | 34.9 | 4.4338
2.9872 | 30.4406 | 34.8612 | 4.4205
2.9878 | 30.4012 | 34.8 | 4.3988
2.9883 | 30.3942 | 34.8 | 4.4058
2.9889 | 30.3037 | 34.8 | 4.4963
2.9894 | 30.3571 | 34.8 | 4.4429
2.99 | 30.3362 | 34.8 | 4.4638
2.9906 | 30.3687 | 34.7335 | 4.3648
2.9911 | 30.2967 | 34.7 | 4.4033
2.9917 | 30.3246 | 34.7 | 4.3754
2.9922 | 30.299 | 34.6698 | 4.3708
2.9928 | 30.3362 | 34.6 | 4.2638
2.9933 | 30.3246 | 34.5939 | 4.2693
2.9939 | 30.3013 | 34.5059 | 4.2046
2.9944 | 30.2363 | 34.5 | 4.2637
2.995 | 30.2387 | 34.5 | 4.2613
2.9956 | 30.2015 | 34.5 | 4.2985
2.9961 | 30.1899 | 34.4541 | 4.2642
2.9967 | 30.1249 | 34.4 | 4.2751
2.9972 | 30.1504 | 34.4 | 4.2496
2.9978 | 30.104 | 34.4 | 4.296
2.9983 | 30.111 | 34.4 | 4.289
2.9989 | 30.0947 | 34.4 | 4.3053
2.9994 | 30.0808 | 34.4 | 4.3192
3 | 30.0924 | 34.4 | 4.3076
3.0006 | 30.0692 | 34.3506 | 4.2814
3.0011 | 30.039 | 34.3 | 4.261
3.0017 | 30.0483 | 34.3 | 4.2517
3.0022 | 30.0344 | 34.3 | 4.2656
3.0028 | 30.0042 | 34.3 | 4.2958
3.0033 | 29.9786 | 34.3 | 4.3214
3.0039 | 29.974 | 34.3 | 4.326
3.0044 | 30.0065 | 34.3 | 4.2935
3.005 | 29.9392 | 34.3 | 4.3608
3.0056 | 29.9601 | 34.3 | 4.3399
3.0061 | 29.9183 | 34.3 | 4.3817
3.0067 | 29.9113 | 34.3 | 4.3887
3.0072 | 29.8811 | 34.2957 | 4.4146
3.0078 | 29.8858 | 34.2078 | 4.322
3.0083 | 29.8927 | 34.2 | 4.3073
3.0089 | 29.8788 | 34.2 | 4.3212
3.0094 | 29.8649 | 34.2 | 4.3351
3.01 | 29.8208 | 34.1561 | 4.3354
3.0106 | 29.851 | 34.1318 | 4.2808
3.0111 | 29.837 | 34.1803 | 4.3433
3.0117 | 29.7836 | 34.1 | 4.3164
3.0122 | 29.7859 | 34.1 | 4.3141
3.0128 | 29.7929 | 34.1 | 4.3071
3.0133 | 29.7674 | 34.1 | 4.3326
3.0139 | 29.7674 | 34.1 | 4.3326
3.0144 | 29.7651 | 34.1 | 4.3349
3.015 | 29.7117 | 34.1 | 4.3883
3.0156 | 29.6815 | 34.1 | 4.4185
3.0161 | 29.7395 | 34.0891 | 4.3496
3.0167 | 29.6954 | 34.0011 | 4.3057
3.0172 | 29.6931 | 34.0868 | 4.3937
3.0178 | 29.7024 | 34.0253 | 4.3229
3.0183 | 29.6304 | 34 | 4.3696
3.0189 | 29.635 | 34 | 4.365
3.0194 | 29.6374 | 34 | 4.3626
3.02 | 29.6443 | 34 | 4.3557
3.0206 | 29.6374 | 34 | 4.3626
3.0211 | 29.6397 | 33.9976 | 4.3579
3.0217 | 29.5979 | 33.9096 | 4.3117
3.0222 | 29.5793 | 33.9 | 4.3207
3.0228 | 29.5933 | 33.9 | 4.3067
3.0233 | 29.5933 | 33.9 | 4.3067
3.0239 | 29.5561 | 33.9 | 4.3439
3.0244 | 29.5909 | 33.9 | 4.3091
3.025 | 29.5468 | 33.9 | 4.3532
3.0256 | 29.5259 | 33.9 | 4.3741
3.0261 | 29.4981 | 33.9 | 4.4019
3.0267 | 29.4934 | 33.9 | 4.4066
3.0272 | 29.4841 | 33.9 | 4.4159
3.0278 | 29.4841 | 33.8422 | 4.358
3.0283 | 29.4702 | 33.8 | 4.3298
3.0289 | 29.4795 | 33.8 | 4.3205
3.0294 | 29.4818 | 33.8 | 4.3182
3.03 | 29.4168 | 33.8 | 4.3832
3.0306 | 29.4377 | 33.8 | 4.3623
3.0311 | 29.4029 | 33.8 | 4.3971
3.0317 | 29.4609 | 33.8 | 4.3391
3.0322 | 29.4447 | 33.8 | 4.3553
3.0328 | 29.3727 | 33.8 | 4.4273
3.0333 | 29.3773 | 33.8 | 4.4227
3.0339 | 29.382 | 33.8 | 4.418
3.0344 | 29.44 | 33.8 | 4.36
3.035 | 29.3564 | 33.7989 | 4.4424
3.0356 | 29.3588 | 33.7109 | 4.3521
3.0361 | 29.3611 | 33.7 | 4.3389
3.0367 | 29.3332 | 33.765 | 4.4318
3.0372 | 29.2984 | 33.7471 | 4.4486
3.0378 | 29.3309 | 33.7 | 4.3691
3.0383 | 29.2798 | 33.7 | 4.4202
3.0389 | 29.2845 | 33.7 | 4.4155
3.0394 | 29.2845 | 33.7047 | 4.4202
3.04 | 29.2775 | 33.7927 | 4.5151
3.0406 | 29.2845 | 33.7194 | 4.4349
3.0411 | 29.2659 | 33.6315 | 4.3656
3.0417 | 29.3123 | 33.6565 | 4.3441
3.0422 | 29.2868 | 33.6556 | 4.3688
3.0428 | 29.2775 | 33.6324 | 4.3549
3.0433 | 29.2566 | 33.6797 | 4.4231
3.0439 | 29.2218 | 33.6083 | 4.3865
3.0444 | 29.238 | 33.6962 | 4.4581
3.045 | 29.2264 | 33.6159 | 4.3894
3.0456 | 29.2427 | 33.6 | 4.3573
3.0461 | 29.2079 | 33.66 | 4.4522
3.0467 | 29.2032 | 33.652 | 4.4488
3.0472 | 29.2311 | 33.6359 | 4.4048
3.0478 | 29.1963 | 33.6761 | 4.4799
3.0483 | 29.2009 | 33.6118 | 4.4109
3.0489 | 29.1986 | 33.6998 | 4.5012
3.0494 | 29.187 | 33.6123 | 4.4253
3.05 | 29.1754 | 33.6757 | 4.5003
3.0506 | 29.2473 | 33.6364 | 4.3891
3.0511 | 29.2218 | 33.6515 | 4.4297
3.0517 | 29.1591 | 33.7 | 4.5409
3.0522 | 29.1916 | 33.6726 | 4.4809
3.0528 | 29.1939 | 33.6154 | 4.4215
3.0533 | 29.2032 | 33.7 | 4.4968
3.0539 | 29.1359 | 33.7 | 4.5641
3.0544 | 29.1846 | 33.6208 | 4.4361
3.055 | 29.1475 | 33.6 | 4.4525
3.0556 | 29.1429 | 33.6 | 4.4571
3.0561 | 29.2172 | 33.6 | 4.3828
3.0567 | 29.1591 | 33.6 | 4.4409
3.0572 | 29.1266 | 33.6 | 4.4734
3.0578 | 29.1684 | 33.6 | 4.4316
3.0583 | 29.1777 | 33.6 | 4.4223
3.0589 | 29.1684 | 33.5172 | 4.3488
3.0594 | 29.1591 | 33.5 | 4.3409
3.06 | 29.1638 | 33.5 | 4.3362
3.0606 | 29.1638 | 33.5 | 4.3362
3.0611 | 29.1289 | 33.5 | 4.3711
3.0617 | 29.0709 | 33.5 | 4.4291
3.0622 | 29.0639 | 33.5 | 4.4361
3.0628 | 29.0454 | 33.5 | 4.4546
3.0633 | 29.043 | 33.5 | 4.457
3.0639 | 29.0198 | 33.5 | 4.4802
3.0644 | 29.0012 | 33.5 | 4.4988
3.065 | 29.0523 | 33.5 | 4.4477
3.0656 | 29.0407 | 33.5 | 4.4593
3.0661 | 29.0128 | 33.5 | 4.4872
3.0667 | 29.0012 | 33.5 | 4.4988
3.0672 | 29.0152 | 33.5 | 4.4848
3.0678 | 29.0593 | 33.5 | 4.4407
3.0683 | 29.0407 | 33.5 | 4.4593
3.0689 | 29.0361 | 33.5 | 4.4639
3.0694 | 29.0314 | 33.5531 | 4.5217
3.07 | 28.9989 | 33.5589 | 4.56
3.0706 | 29.0593 | 33.5 | 4.4407
3.0711 | 29.0082 | 33.5 | 4.4918
3.0717 | 29.0616 | 33.5 | 4.4384
3.0722 | 29.0198 | 33.5 | 4.4802
3.0728 | 29.05 | 33.5 | 4.45
3.0733 | 29.0268 | 33.4315 | 4.4048
3.0739 | 28.9989 | 33.4 | 4.4011
3.0744 | 28.9896 | 33.4 | 4.4104
3.075 | 28.992 | 33.4 | 4.408
3.0756 | 28.9803 | 33.3797 | 4.3994
3.0761 | 28.9455 | 33.3082 | 4.3627
3.0767 | 28.9293 | 33.3961 | 4.4669
3.0772 | 28.9339 | 33.3159 | 4.382
3.0778 | 28.9153 | 33.3 | 4.3847
3.0783 | 28.9084 | 33.36 | 4.4516
3.0789 | 28.8991 | 33.3521 | 4.453
3.0794 | 28.8921 | 33.3 | 4.4079
3.08 | 28.9223 | 33.3 | 4.3777
3.0806 | 28.8759 | 33.3117 | 4.4359
3.0811 | 28.9014 | 33.3997 | 4.4983
3.0817 | 28.8968 | 33.3124 | 4.4156
3.0822 | 28.8805 | 33.3756 | 4.495
3.0828 | 28.9293 | 33.4 | 4.4707
3.0833 | 28.9061 | 33.4 | 4.4939
3.0839 | 28.9293 | 33.4 | 4.4707
3.0844 | 28.9362 | 33.4 | 4.4638
3.085 | 28.8898 | 33.4 | 4.5102
3.0856 | 28.8759 | 33.4 | 4.5241
3.0861 | 28.8689 | 33.4 | 4.5311
3.0867 | 28.8759 | 33.4 | 4.5241
3.0872 | 28.8457 | 33.4 | 4.5543
3.0878 | 28.9037 | 33.4 | 4.4963
3.0883 | 28.9061 | 33.4 | 4.4939
3.0889 | 28.9316 | 33.4 | 4.4684
3.0894 | 28.8805 | 33.4 | 4.5195
3.09 | 28.9177 | 33.4 | 4.4823
3.0906 | 28.9316 | 33.4 | 4.4684
3.0911 | 28.9014 | 33.4 | 4.4986
3.0917 | 28.9014 | 33.3294 | 4.428
3.0922 | 28.8852 | 33.3586 | 4.4734
3.0928 | 28.8759 | 33.3535 | 4.4776
3.0933 | 28.8364 | 33.3 | 4.4636
3.0939 | 28.848 | 33.3 | 4.452
3.0944 | 28.8457 | 33.3 | 4.4543
3.095 | 28.8364 | 33.3 | 4.4636
3.0956 | 28.8968 | 33.3863 | 4.4895
3.0961 | 28.8248 | 33.3258 | 4.501
3.0967 | 28.8875 | 33.3622 | 4.4747
3.0972 | 28.9037 | 33.4 | 4.4963
3.0978 | 28.8921 | 33.3619 | 4.4698
3.0983 | 28.8527 | 33.326 | 4.4733
3.0989 | 28.9037 | 33.3861 | 4.4823
3.0994 | 28.8828 | 33.3 | 4.4172
3.1 | 28.8782 | 33.3 | 4.4218
3.1006 | 28.8689 | 33.3778 | 4.5089
3.1011 | 28.8852 | 33.4 | 4.5148
3.1017 | 28.8596 | 33.4 | 4.5404
3.1022 | 28.8503 | 33.4 | 4.5497
3.1028 | 28.8132 | 33.4 | 4.5868
3.1033 | 28.8527 | 33.4 | 4.5473
3.1039 | 28.8736 | 33.4 | 4.5264
3.1044 | 28.8202 | 33.4 | 4.5798
3.105 | 28.8318 | 33.4 | 4.5682
3.1056 | 28.855 | 33.4 | 4.545
3.1061 | 28.8457 | 33.3428 | 4.4971
3.1067 | 28.9061 | 33.3452 | 4.4391
3.1072 | 28.8689 | 33.4 | 4.5311
3.1078 | 28.9037 | 33.4 | 4.4963
3.1083 | 28.9084 | 33.4 | 4.4916
3.1089 | 28.8712 | 33.4 | 4.5288
3.1094 | 28.8596 | 33.4849 | 4.6253
3.11 | 28.8944 | 33.4271 | 4.5327
3.1106 | 28.8782 | 33.4 | 4.5218
3.1111 | 28.8712 | 33.4 | 4.5288
3.1117 | 28.8132 | 33.4 | 4.5868
3.1122 | 28.8527 | 33.4246 | 4.572
3.1128 | 28.8178 | 33.5 | 4.6822
3.1133 | 28.855 | 33.5 | 4.645
3.1139 | 28.8573 | 33.5 | 4.6427
3.1144 | 28.8318 | 33.4236 | 4.5918
3.115 | 28.8294 | 33.4644 | 4.6349
3.1156 | 28.8364 | 33.5 | 4.6636
3.1161 | 28.8689 | 33.5 | 4.6311
3.1167 | 28.8596 | 33.5282 | 4.6686
3.1172 | 28.8782 | 33.5839 | 4.7057
3.1178 | 28.8852 | 33.5 | 4.6148
3.1183 | 28.9246 | 33.5 | 4.5754
3.1189 | 28.913 | 33.5 | 4.587
3.1194 | 28.92 | 33.5 | 4.58
3.12 | 28.8921 | 33.5 | 4.6079
3.1206 | 28.9269 | 33.5 | 4.5731
3.1211 | 28.8805 | 33.5 | 4.6195
3.1217 | 28.8805 | 33.5 | 4.6195
3.1222 | 28.8991 | 33.5 | 4.6009
3.1228 | 28.8968 | 33.5 | 4.6032
3.1233 | 28.9084 | 33.5 | 4.5916
3.1239 | 28.913 | 33.5 | 4.587
3.1244 | 28.9293 | 33.5 | 4.5707
3.125 | 28.9455 | 33.5 | 4.5545
3.1256 | 28.9339 | 33.5 | 4.5661
3.1261 | 28.9084 | 33.5 | 4.5916
3.1267 | 28.9177 | 33.5 | 4.5823
3.1272 | 28.9386 | 33.5 | 4.5614
3.1278 | 28.9339 | 33.5 | 4.5661
3.1283 | 28.8968 | 33.5 | 4.6032
3.1289 | 28.9084 | 33.5 | 4.5916
3.1294 | 28.8619 | 33.5 | 4.6381
3.13 | 28.8341 | 33.5 | 4.6659
3.1306 | 28.8643 | 33.4732 | 4.6089
3.1311 | 28.8434 | 33.4148 | 4.5714
3.1317 | 28.8619 | 33.5 | 4.6381
3.1322 | 28.8736 | 33.5 | 4.6264
3.1328 | 28.8852 | 33.4214 | 4.5362
3.1333 | 28.8666 | 33.4 | 4.5334
3.1339 | 28.855 | 33.4545 | 4.5996
3.1344 | 28.9014 | 33.5 | 4.5986
3.135 | 28.8318 | 33.4696 | 4.6378
3.1356 | 28.8759 | 33.4 | 4.5241
3.1361 | 28.841 | 33.4063 | 4.5652
3.1367 | 28.8782 | 33.4942 | 4.616
3.1372 | 28.8434 | 33.5 | 4.6566
3.1378 | 28.8944 | 33.4299 | 4.5354
3.1383 | 28.8666 | 33.4 | 4.5334
3.1389 | 28.8294 | 33.4 | 4.5706
3.1394 | 28.8666 | 33.4 | 4.5334
3.14 | 28.8318 | 33.4 | 4.5682
3.1406 | 28.8573 | 33.4 | 4.5427
3.1411 | 28.8178 | 33.4 | 4.5822
3.1417 | 28.8085 | 33.4858 | 4.6772
3.1422 | 28.8016 | 33.5 | 4.6984
3.1428 | 28.8457 | 33.5 | 4.6543
3.1433 | 28.8225 | 33.5 | 4.6775
3.1439 | 28.8712 | 33.5375 | 4.6663
3.1444 | 28.8619 | 33.6 | 4.7381
3.145 | 28.8852 | 33.5866 | 4.7014
3.1456 | 28.8944 | 33.5014 | 4.6069
3.1461 | 28.9061 | 33.5893 | 4.6833
3.1467 | 28.9293 | 33.5227 | 4.5935
3.1472 | 28.9873 | 33.5652 | 4.5779
3.1478 | 28.9339 | 33.5468 | 4.6129
3.1483 | 28.9339 | 33.5411 | 4.6072
3.1489 | 28.9641 | 33.6 | 4.6359
3.1494 | 28.9339 | 33.6 | 4.6661
3.15 | 28.985 | 33.5951 | 4.6101
3.1506 | 28.9177 | 33.5071 | 4.5895
3.1511 | 28.8828 | 33.5 | 4.6172
3.1517 | 28.9339 | 33.5 | 4.5661
3.1522 | 28.8875 | 33.5567 | 4.6692
3.1528 | 28.8898 | 33.5553 | 4.6655
3.1533 | 28.8875 | 33.5326 | 4.6451
3.1539 | 28.8573 | 33.5794 | 4.7221
3.1544 | 28.8666 | 33.5 | 4.6334
3.155 | 28.8016 | 33.5 | 4.6984
3.1556 | 28.8619 | 33.5 | 4.6381
3.1561 | 28.8202 | 33.5 | 4.6798
3.1567 | 28.855 | 33.5 | 4.645
3.1572 | 28.8457 | 33.5 | 4.6543
3.1578 | 28.8457 | 33.5 | 4.6543
3.1583 | 28.8736 | 33.5 | 4.6264
3.1589 | 28.8503 | 33.512 | 4.6617
3.1594 | 28.8666 | 33.6 | 4.7334
3.16 | 28.8527 | 33.512 | 4.6594
3.1606 | 28.8457 | 33.5 | 4.6543
3.1611 | 28.8573 | 33.5 | 4.6427
3.1617 | 28.8596 | 33.5 | 4.6404
3.1622 | 28.8828 | 33.5 | 4.6172
3.1628 | 28.9061 | 33.5 | 4.5939
3.1633 | 28.855 | 33.5 | 4.645
3.1639 | 28.92 | 33.5 | 4.58
3.1644 | 28.8921 | 33.5 | 4.6079
3.165 | 28.8132 | 33.5 | 4.6868
3.1656 | 28.8666 | 33.5 | 4.6334
3.1661 | 28.8527 | 33.5 | 4.6473
3.1667 | 28.8178 | 33.5 | 4.6822
3.1672 | 28.7993 | 33.5 | 4.7007
3.1678 | 28.8202 | 33.5 | 4.6798
3.1683 | 28.8318 | 33.5 | 4.6682
3.1689 | 28.8155 | 33.5 | 4.6845
3.1694 | 28.848 | 33.5 | 4.652
3.17 | 28.8782 | 33.5 | 4.6218
3.1706 | 28.8132 | 33.5 | 4.6868
3.1711 | 28.8178 | 33.4531 | 4.6353
3.1717 | 28.8666 | 33.4348 | 4.5682
3.1722 | 28.8944 | 33.4772 | 4.5828
3.1728 | 28.8364 | 33.4107 | 4.5743
3.1733 | 28.8202 | 33.4987 | 4.6785
3.1739 | 28.7993 | 33.5 | 4.7007
3.1744 | 28.7993 | 33.5 | 4.7007
3.175 | 28.7807 | 33.5 | 4.7193
3.1756 | 28.783 | 33.5 | 4.717
3.1761 | 28.7366 | 33.5 | 4.7634
3.1767 | 28.7319 | 33.5263 | 4.7944
3.1772 | 28.7737 | 33.5858 | 4.812
3.1778 | 28.7296 | 33.5 | 4.7704
3.1783 | 28.7459 | 33.5 | 4.7541
3.1789 | 28.7273 | 33.5 | 4.7727
3.1794 | 28.7412 | 33.5 | 4.7588
3.18 | 28.7853 | 33.5 | 4.7147
3.1806 | 28.7668 | 33.5 | 4.7332
3.1811 | 28.8039 | 33.5 | 4.6961
3.1817 | 28.8318 | 33.5 | 4.6682
3.1822 | 28.8434 | 33.5 | 4.6566
3.1828 | 28.8527 | 33.5 | 4.6473
3.1833 | 28.8527 | 33.4183 | 4.5657
3.1839 | 28.8294 | 33.4696 | 4.6402
3.1844 | 28.7807 | 33.5 | 4.7193
3.185 | 28.7691 | 33.5 | 4.7309
3.1856 | 28.7482 | 33.5 | 4.7518
3.1861 | 28.7644 | 33.5 | 4.7356
3.1867 | 28.7273 | 33.5 | 4.7727
3.1872 | 28.6762 | 33.5 | 4.8238
3.1878 | 28.6507 | 33.5 | 4.8493
3.1883 | 28.7296 | 33.5 | 4.7704
3.1889 | 28.6855 | 33.5 | 4.8145
3.1894 | 28.7134 | 33.5 | 4.7866
3.19 | 28.7366 | 33.5 | 4.7634
3.1906 | 28.6925 | 33.5 | 4.8075
3.1911 | 28.6901 | 33.5 | 4.8099
3.1917 | 28.718 | 33.5 | 4.782
3.1922 | 28.7203 | 33.5 | 4.7797
3.1928 | 28.7203 | 33.5767 | 4.8564
3.1933 | 28.6762 | 33.5353 | 4.8591
3.1939 | 28.6994 | 33.5526 | 4.8532
3.1944 | 28.7157 | 33.6 | 4.8843
3.195 | 28.7598 | 33.6285 | 4.8687
3.1956 | 28.7644 | 33.7 | 4.9356
3.1961 | 28.7412 | 33.7 | 4.9588
3.1967 | 28.7993 | 33.7 | 4.9007
3.1972 | 28.841 | 33.6197 | 4.7787
3.1978 | 28.8016 | 33.6 | 4.7984
3.1983 | 28.7923 | 33.6562 | 4.8639
3.1989 | 28.7923 | 33.7 | 4.9077
3.1994 | 28.8364 | 33.7 | 4.8636
3.2 | 28.8155 | 33.7 | 4.8845
3.2006 | 28.8782 | 33.7 | 4.8218
3.2011 | 28.8457 | 33.7 | 4.8543
3.2017 | 28.8573 | 33.7 | 4.8427
3.2022 | 28.8573 | 33.7 | 4.8427
3.2028 | 28.8712 | 33.7 | 4.8288
3.2033 | 28.8898 | 33.7 | 4.8102
3.2039 | 28.855 | 33.7 | 4.845
3.2044 | 28.8736 | 33.7 | 4.8264
3.205 | 28.8991 | 33.7 | 4.8009
3.2056 | 28.8944 | 33.7 | 4.8056
3.2061 | 28.9107 | 33.7 | 4.7893
3.2067 | 28.8852 | 33.7 | 4.8148
3.2072 | 28.8643 | 33.7 | 4.8357
3.2078 | 28.8619 | 33.7 | 4.8381
3.2083 | 28.8759 | 33.7 | 4.8241
3.2089 | 28.8573 | 33.7 | 4.8427
3.2094 | 28.8805 | 33.6849 | 4.8044
3.21 | 28.8457 | 33.6031 | 4.7574
3.2106 | 28.8643 | 33.691 | 4.8268
3.2111 | 28.8991 | 33.7 | 4.8009
3.2117 | 28.8457 | 33.7 | 4.8543
3.2122 | 28.8643 | 33.7 | 4.8357
3.2128 | 28.9037 | 33.7 | 4.7963
3.2133 | 28.8689 | 33.7307 | 4.8618
3.2139 | 28.8527 | 33.8 | 4.9473
3.2144 | 28.8573 | 33.8 | 4.9427
3.215 | 28.8898 | 33.8 | 4.9102
3.2156 | 28.8968 | 33.7175 | 4.8207
3.2161 | 28.9153 | 33.7 | 4.7847
3.2167 | 28.9223 | 33.7 | 4.7777
3.2172 | 28.8991 | 33.7 | 4.8009
3.2178 | 28.8875 | 33.7 | 4.8125
3.2183 | 28.9409 | 33.7 | 4.7591
3.2189 | 28.9316 | 33.7102 | 4.7786
3.2194 | 28.9037 | 33.7981 | 4.8944
3.22 | 28.9502 | 33.7139 | 4.7638
3.2206 | 28.9432 | 33.7 | 4.7568
3.2211 | 28.9548 | 33.7 | 4.7452
3.2217 | 28.9757 | 33.7499 | 4.7742
3.2222 | 28.9177 | 33.8 | 4.8823
3.2228 | 28.9084 | 33.8 | 4.8916
3.2233 | 28.9548 | 33.8 | 4.8452
3.2239 | 28.9223 | 33.7983 | 4.876
3.2244 | 28.9827 | 33.7104 | 4.7277
3.225 | 28.9432 | 33.7 | 4.7568
3.2256 | 28.9107 | 33.7 | 4.7893
3.2261 | 28.8991 | 33.7 | 4.8009
3.2267 | 28.8736 | 33.7414 | 4.8679
3.2272 | 28.8875 | 33.7706 | 4.8831
3.2278 | 28.9153 | 33.7173 | 4.802
3.2283 | 28.9571 | 33.8 | 4.8429
3.2289 | 28.9153 | 33.8 | 4.8847
3.2294 | 28.8782 | 33.8 | 4.9218
3.23 | 28.9037 | 33.8 | 4.8963
3.2306 | 28.8898 | 33.8 | 4.9102
3.2311 | 28.9293 | 33.8 | 4.8707
3.2317 | 28.9943 | 33.8 | 4.8057
3.2322 | 28.9548 | 33.8 | 4.8452
3.2328 | 28.9873 | 33.8088 | 4.8215
3.2333 | 28.9409 | 33.8968 | 4.9559
3.2339 | 28.978 | 33.8153 | 4.8373
3.2344 | 28.9873 | 33.8 | 4.8127
3.235 | 28.9571 | 33.8 | 4.8429
3.2356 | 28.9571 | 33.8 | 4.8429
3.2361 | 28.9896 | 33.8 | 4.8104
3.2367 | 29.0175 | 33.8244 | 4.8069
3.2372 | 28.9989 | 33.8876 | 4.8887
3.2378 | 28.9943 | 33.8 | 4.8057
3.2383 | 28.9246 | 33.8 | 4.8754
3.2389 | 28.9432 | 33.8762 | 4.933
3.2394 | 28.9548 | 33.8358 | 4.881
3.24 | 29.0012 | 33.8 | 4.7988
3.2406 | 28.9269 | 33.8 | 4.8731
3.2411 | 28.9339 | 33.8 | 4.8661
3.2417 | 29.0152 | 33.816 | 4.8008
3.2422 | 29.0221 | 33.8961 | 4.874
3.2428 | 29.0152 | 33.8081 | 4.793
3.2433 | 29.0059 | 33.8 | 4.7941
3.2439 | 28.9687 | 33.8 | 4.8313
3.2444 | 29.0221 | 33.8 | 4.7779
3.245 | 29.043 | 33.8 | 4.757
3.2456 | 29.0175 | 33.8 | 4.7825
3.2461 | 29.0245 | 33.8 | 4.7755
3.2467 | 29.0128 | 33.8 | 4.7872
3.2472 | 28.9757 | 33.8 | 4.8243
3.2478 | 28.985 | 33.8834 | 4.8984
3.2483 | 28.9711 | 33.8287 | 4.8576
3.2489 | 29.0105 | 33.8 | 4.7895
3.2494 | 28.9687 | 33.8 | 4.8313
3.25 | 28.9595 | 33.8 | 4.8405
3.2506 | 28.9502 | 33.8 | 4.8498
3.2511 | 28.9711 | 33.8 | 4.8289
3.2517 | 28.9896 | 33.8 | 4.8104
3.2522 | 28.9571 | 33.8 | 4.8429
3.2528 | 28.9177 | 33.8749 | 4.9572
3.2533 | 28.992 | 33.9 | 4.908
3.2539 | 28.9409 | 33.8493 | 4.9084
3.2544 | 28.978 | 33.8 | 4.822
3.255 | 28.9757 | 33.8 | 4.8243
3.2556 | 29.0012 | 33.8 | 4.7988
3.2561 | 28.9548 | 33.8 | 4.8452
3.2567 | 28.9525 | 33.8 | 4.8475
3.2572 | 28.9827 | 33.8 | 4.8173
3.2578 | 28.9246 | 33.8 | 4.8754
3.2583 | 28.9827 | 33.8 | 4.8173
3.2589 | 28.9827 | 33.8 | 4.8173
3.2594 | 28.9293 | 33.8 | 4.8707
3.26 | 28.9595 | 33.8 | 4.8405
3.2606 | 28.992 | 33.8 | 4.808
3.2611 | 28.992 | 33.8 | 4.808
3.2617 | 28.978 | 33.882 | 4.904
3.2622 | 28.978 | 33.8301 | 4.852
3.2628 | 28.9386 | 33.8 | 4.8614
3.2633 | 28.9827 | 33.8 | 4.8173
3.2639 | 28.9803 | 33.8338 | 4.8534
3.2644 | 28.9502 | 33.8783 | 4.9281
3.265 | 28.992 | 33.8 | 4.808
3.2656 | 28.9687 | 33.8 | 4.8313
3.2661 | 29.0407 | 33.8 | 4.7593
3.2667 | 28.978 | 33.8 | 4.822
3.2672 | 28.9943 | 33.8 | 4.8057
3.2678 | 28.9409 | 33.8494 | 4.9086
3.2683 | 28.9757 | 33.8626 | 4.8869
3.2689 | 28.9432 | 33.8253 | 4.8821
3.2694 | 28.9943 | 33.9 | 4.9057
3.27 | 29.0059 | 33.9 | 4.8941
3.2706 | 29.0128 | 33.9 | 4.8872
3.2711 | 28.9409 | 33.9 | 4.9591
3.2717 | 28.9803 | 33.9 | 4.9197
3.2722 | 28.985 | 33.9 | 4.915
3.2728 | 28.9571 | 33.9 | 4.9429
3.2733 | 28.9943 | 33.9 | 4.9057
3.2739 | 28.978 | 33.9168 | 4.9388
3.2744 | 29.0221 | 34 | 4.9779
3.275 | 29.0152 | 34 | 4.9848
3.2756 | 29.0407 | 33.9194 | 4.8787
3.2761 | 29.05 | 33.9686 | 4.9186
3.2767 | 29.0639 | 33.9435 | 4.8796
3.2772 | 29.0477 | 33.9 | 4.8523
3.2778 | 29.0755 | 33.9 | 4.8245
3.2783 | 29.0337 | 33.9 | 4.8663
3.2789 | 29.0477 | 33.9 | 4.8523
3.2794 | 29.0221 | 33.9 | 4.8779
3.28 | 29.0082 | 33.9842 | 4.976
3.2806 | 28.9989 | 34 | 5.0011
3.2811 | 29.043 | 33.9399 | 4.8969
3.2817 | 29.043 | 33.948 | 4.905
3.2822 | 29.0709 | 33.964 | 4.8931
3.2828 | 29.0221 | 33.9 | 4.8779
3.2833 | 29.0639 | 33.9119 | 4.8479
3.2839 | 29.0454 | 33.9998 | 4.9545
3.2844 | 29.05 | 34 | 4.95
3.285 | 29.0825 | 34 | 4.9175
3.2856 | 29.0361 | 34 | 4.9639
3.2861 | 29.0245 | 34.0516 | 5.0272
3.2867 | 29.115 | 34.1 | 4.985
3.2872 | 29.0593 | 34.1 | 5.0407
3.2878 | 29.0779 | 34.1 | 5.0221
3.2883 | 29.0848 | 34.1 | 5.0152
3.2889 | 29.1034 | 34.1 | 4.9966
3.2894 | 29.1127 | 34.1 | 4.9873
3.29 | 29.108 | 34.1 | 4.992
3.2906 | 29.1289 | 34.1 | 4.9711
3.2911 | 29.2195 | 34.1 | 4.8805
3.2917 | 29.1963 | 34.069 | 4.8727
3.2922 | 29.2473 | 34 | 4.7527
3.2928 | 29.2473 | 34 | 4.7527
3.2933 | 29.2195 | 34 | 4.7805
3.2939 | 29.1777 | 34 | 4.8223
3.2944 | 29.1545 | 34.0708 | 4.9163
3.295 | 29.1707 | 34.1 | 4.9293
3.2956 | 29.108 | 34.0533 | 4.9453
3.2961 | 29.1173 | 34 | 4.8827
3.2967 | 29.0964 | 34.0226 | 4.9261
3.2972 | 29.0918 | 34.1 | 5.0082
3.2978 | 29.0779 | 34.1 | 5.0221
3.2983 | 29.0755 | 34.1 | 5.0245
3.2989 | 29.0871 | 34.1 | 5.0129
3.2994 | 29.0593 | 34.1 | 5.0407
3.3 | 29.1359 | 34.1 | 4.9641
3.3006 | 29.1104 | 34.1 | 4.9896
3.3011 | 29.1034 | 34.1 | 4.9966
3.3017 | 29.0987 | 34.1 | 5.0013
3.3022 | 29.1196 | 34.1 | 4.9804
3.3028 | 29.108 | 34.1 | 4.992
3.3033 | 29.1614 | 34.1 | 4.9386
3.3039 | 29.1823 | 34.1 | 4.9177
3.3044 | 29.1243 | 34.1 | 4.9757
3.305 | 29.1475 | 34.1 | 4.9525
3.3056 | 29.1661 | 34.0703 | 4.9042
3.3061 | 29.1521 | 34.0177 | 4.8655
3.3067 | 29.18 | 34.1 | 4.92
3.3072 | 29.1707 | 34.1 | 4.9293
3.3078 | 29.1521 | 34.1 | 4.9479
3.3083 | 29.1661 | 34.1 | 4.9339
3.3089 | 29.1359 | 34.1574 | 5.0215
3.3094 | 29.1359 | 34.2 | 5.0641
3.31 | 29.18 | 34.2 | 5.02
3.3106 | 29.1986 | 34.1788 | 4.9802
3.3111 | 29.1638 | 34.1 | 4.9362
3.3117 | 29.1707 | 34.1 | 4.9293
3.3122 | 29.1405 | 34.185 | 5.0445
3.3128 | 29.1243 | 34.127 | 5.0027
3.3133 | 29.1939 | 34.1 | 4.9061
3.3139 | 29.1823 | 34.1 | 4.9177
3.3144 | 29.18 | 34.1 | 4.92
3.315 | 29.2241 | 34.1 | 4.8759
3.3156 | 29.2055 | 34.1127 | 4.9072
3.3161 | 29.2079 | 34.1993 | 4.9915
3.3167 | 29.1823 | 34.1114 | 4.9291
3.3172 | 29.2241 | 34.1 | 4.8759
3.3178 | 29.2148 | 34.1645 | 4.9497
3.3183 | 29.1916 | 34.1475 | 4.9559
3.3189 | 29.1521 | 34.1404 | 4.9883
3.3194 | 29.1893 | 34.1717 | 4.9824
3.32 | 29.1916 | 34.1163 | 4.9247
3.3206 | 29.1568 | 34.2 | 5.0432
3.3211 | 29.187 | 34.2 | 5.013
3.3217 | 29.2218 | 34.1199 | 4.8981
3.3222 | 29.1893 | 34.1681 | 4.9788
3.3228 | 29.1916 | 34.2 | 5.0084
3.3233 | 29.1754 | 34.2 | 5.0246
3.3239 | 29.1638 | 34.2 | 5.0362
3.3244 | 29.1893 | 34.2 | 5.0107
3.325 | 29.1893 | 34.2 | 5.0107
3.3256 | 29.1939 | 34.2 | 5.0061
3.3261 | 29.1963 | 34.2 | 5.0037
3.3267 | 29.1986 | 34.2 | 5.0014
3.3272 | 29.2195 | 34.2 | 4.9805
3.3278 | 29.245 | 34.2 | 4.955
3.3283 | 29.2543 | 34.2 | 4.9457
3.3289 | 29.2914 | 34.2 | 4.9086
3.3294 | 29.2822 | 34.2 | 4.9178
3.33 | 29.317 | 34.2 | 4.883
3.3306 | 29.2682 | 34.2 | 4.9318
3.3311 | 29.3356 | 34.2 | 4.8644
3.3317 | 29.2798 | 34.2 | 4.9202
3.3322 | 29.2566 | 34.2 | 4.9434
3.3328 | 29.2543 | 34.239 | 4.9847
3.3333 | 29.2729 | 34.273 | 5.0002
3.3339 | 29.2473 | 34.2 | 4.9527
3.3344 | 29.2497 | 34.2 | 4.9503
3.335 | 29.2659 | 34.2 | 4.9341
3.3356 | 29.2589 | 34.2 | 4.9411
3.3361 | 29.2891 | 34.2 | 4.9109
3.3367 | 29.2543 | 34.2 | 4.9457
3.3372 | 29.1939 | 34.2 | 5.0061
3.3378 | 29.2589 | 34.2 | 4.9411
3.3383 | 29.2473 | 34.2 | 4.9527
3.3389 | 29.2543 | 34.2064 | 4.9521
3.3394 | 29.3332 | 34.2944 | 4.9611
3.34 | 29.2613 | 34.2177 | 4.9564
3.3406 | 29.2868 | 34.2703 | 4.9835
3.3411 | 29.2891 | 34.3 | 5.0109
3.3417 | 29.2636 | 34.3 | 5.0364
3.3422 | 29.2938 | 34.2659 | 4.9721
3.3428 | 29.2822 | 34.2221 | 4.9399
3.3433 | 29.3054 | 34.29 | 4.9846
3.3439 | 29.2566 | 34.202 | 4.9454
3.3444 | 29.2938 | 34.2859 | 4.9921
3.345 | 29.2613 | 34.3 | 5.0387
3.3456 | 29.2729 | 34.3 | 5.0271
3.3461 | 29.2845 | 34.3 | 5.0155
3.3467 | 29.2682 | 34.3 | 5.0318
3.3472 | 29.3077 | 34.3 | 4.9923
3.3478 | 29.2961 | 34.3 | 5.0039
3.3483 | 29.2752 | 34.3 | 5.0248
3.3489 | 29.3147 | 34.3 | 4.9853
3.3494 | 29.2822 | 34.3 | 5.0178
3.35 | 29.2914 | 34.3 | 5.0086
3.3506 | 29.3123 | 34.3533 | 5.0409
3.3511 | 29.3309 | 34.3588 | 5.0279
3.3517 | 29.31 | 34.3 | 4.99
3.3522 | 29.2984 | 34.3 | 5.0016
3.3528 | 29.3448 | 34.3 | 4.9552
3.3533 | 29.3634 | 34.3 | 4.9366
3.3539 | 29.31 | 34.3 | 4.99
3.3544 | 29.2914 | 34.3 | 5.0086
3.355 | 29.3332 | 34.3569 | 5.0236
3.3556 | 29.3263 | 34.4 | 5.0737
3.3561 | 29.3564 | 34.3672 | 5.0108
3.3567 | 29.3239 | 34.3 | 4.9761
3.3572 | 29.3564 | 34.3 | 4.9436
3.3578 | 29.3564 | 34.3 | 4.9436
3.3583 | 29.3356 | 34.3 | 4.9644
3.3589 | 29.3379 | 34.3 | 4.9621
3.3594 | 29.3309 | 34.3 | 4.9691
3.36 | 29.3286 | 34.3 | 4.9714
3.3606 | 29.3147 | 34.3 | 4.9853
3.3611 | 29.31 | 34.3 | 4.99
3.3617 | 29.2984 | 34.3 | 5.0016
3.3622 | 29.2822 | 34.3 | 5.0178
3.3628 | 29.2845 | 34.3 | 5.0155
3.3633 | 29.2914 | 34.3 | 5.0086
3.3639 | 29.2497 | 34.3 | 5.0503
3.3644 | 29.3054 | 34.3 | 4.9946
3.365 | 29.2822 | 34.3399 | 5.0577
3.3656 | 29.2798 | 34.4 | 5.1202
3.3661 | 29.3379 | 34.4 | 5.0621
3.3667 | 29.3239 | 34.4 | 5.0761
3.3672 | 29.31 | 34.4 | 5.09
3.3678 | 29.3495 | 34.4 | 5.0505
3.3683 | 29.3123 | 34.4 | 5.0877
3.3689 | 29.3634 | 34.4 | 5.0366
3.3694 | 29.3239 | 34.4 | 5.0761
3.37 | 29.3356 | 34.4 | 5.0644
3.3706 | 29.3704 | 34.4193 | 5.0489
3.3711 | 29.3239 | 34.4927 | 5.1688
3.3717 | 29.3773 | 34.4048 | 5.0275
3.3722 | 29.3704 | 34.4832 | 5.1128
3.3728 | 29.3959 | 34.5 | 5.1041
3.3733 | 29.4006 | 34.5 | 5.0994
3.3739 | 29.3541 | 34.5 | 5.1459
3.3744 | 29.3843 | 34.5 | 5.1157
3.375 | 29.4307 | 34.5 | 5.0693
3.3756 | 29.454 | 34.5 | 5.046
3.3761 | 29.454 | 34.5 | 5.046
3.3767 | 29.4656 | 34.5 | 5.0344
3.3772 | 29.4818 | 34.5 | 5.0182
3.3778 | 29.4586 | 34.5626 | 5.104
3.3783 | 29.4493 | 34.5494 | 5.1001
3.3789 | 29.4609 | 34.5 | 5.0391
3.3794 | 29.4354 | 34.5 | 5.0646
3.38 | 29.4911 | 34.5 | 5.0089
3.3806 | 29.5004 | 34.5 | 4.9996
3.3811 | 29.4563 | 34.5 | 5.0437
3.3817 | 29.454 | 34.5 | 5.046
3.3822 | 29.5004 | 34.5662 | 5.0658
3.3828 | 29.4841 | 34.6 | 5.1159
3.3833 | 29.4934 | 34.5579 | 5.0645
3.3839 | 29.4702 | 34.53 | 5.0598
3.3844 | 29.4702 | 34.582 | 5.1118
3.385 | 29.519 | 34.5059 | 4.987
3.3856 | 29.4888 | 34.5938 | 5.1051
3.3861 | 29.4725 | 34.6 | 5.1275
3.3867 | 29.5097 | 34.6 | 5.0903
3.3872 | 29.4888 | 34.5423 | 5.0535
3.3878 | 29.5027 | 34.5456 | 5.0429
3.3883 | 29.5491 | 34.6 | 5.0509
3.3889 | 29.5306 | 34.6 | 5.0694
3.3894 | 29.4865 | 34.6 | 5.1135
3.39 | 29.4957 | 34.6 | 5.1043
3.3906 | 29.4772 | 34.6 | 5.1228
3.3911 | 29.4632 | 34.6 | 5.1368
3.3917 | 29.4981 | 34.6 | 5.1019
3.3922 | 29.4911 | 34.6 | 5.1089
3.3928 | 29.519 | 34.6 | 5.081
3.3933 | 29.4934 | 34.6 | 5.1066
3.3939 | 29.5097 | 34.6 | 5.0903
3.3944 | 29.5166 | 34.6 | 5.0834
3.395 | 29.5259 | 34.6 | 5.0741
3.3956 | 29.5004 | 34.6 | 5.0996
3.3961 | 29.505 | 34.6648 | 5.1598
3.3967 | 29.5282 | 34.7 | 5.1718
3.3972 | 29.5166 | 34.7 | 5.1834
3.3978 | 29.5213 | 34.7 | 5.1787
3.3983 | 29.5306 | 34.7 | 5.1694
3.3989 | 29.5468 | 34.7 | 5.1532
3.3994 | 29.5608 | 34.7 | 5.1392
3.4 | 29.5097 | 34.6195 | 5.1098
3.4006 | 29.57 | 34.6684 | 5.0984
3.4011 | 29.5143 | 34.7 | 5.1857
3.4017 | 29.5352 | 34.7 | 5.1648
3.4022 | 29.512 | 34.7 | 5.188
3.4028 | 29.519 | 34.7 | 5.181
3.4033 | 29.5886 | 34.7 | 5.1114
3.4039 | 29.5259 | 34.7 | 5.1741
3.4044 | 29.5074 | 34.7 | 5.1926
3.405 | 29.5468 | 34.7 | 5.1532
3.4056 | 29.5329 | 34.7 | 5.1671
3.4061 | 29.5399 | 34.7 | 5.1601
3.4067 | 29.5143 | 34.7 | 5.1857
3.4072 | 29.5097 | 34.7 | 5.1903
3.4078 | 29.4888 | 34.7 | 5.2112
3.4083 | 29.5654 | 34.7 | 5.1346
3.4089 | 29.5282 | 34.7 | 5.1718
3.4094 | 29.5352 | 34.7 | 5.1648
3.41 | 29.5631 | 34.7 | 5.1369
3.4106 | 29.5468 | 34.7514 | 5.2046
3.4111 | 29.5724 | 34.8 | 5.2276
3.4117 | 29.5515 | 34.8 | 5.2485
3.4122 | 29.5468 | 34.8 | 5.2532
3.4128 | 29.5491 | 34.8 | 5.2509
3.4133 | 29.5584 | 34.8 | 5.2416
3.4139 | 29.5538 | 34.8 | 5.2462
3.4144 | 29.5863 | 34.733 | 5.1467
3.415 | 29.6095 | 34.7 | 5.0905
3.4156 | 29.577 | 34.7429 | 5.1659
3.4161 | 29.5491 | 34.7691 | 5.22
3.4167 | 29.5816 | 34.7188 | 5.1372
3.4172 | 29.5793 | 34.8 | 5.2207
3.4178 | 29.6211 | 34.8 | 5.1789
3.4183 | 29.5863 | 34.7173 | 5.131
3.4189 | 29.6258 | 34.7706 | 5.1449
3.4194 | 29.6072 | 34.8 | 5.1928
3.42 | 29.6234 | 34.8 | 5.1766
3.4206 | 29.6397 | 34.8 | 5.1603
3.4211 | 29.5561 | 34.8 | 5.2439
3.4217 | 29.5886 | 34.8 | 5.2114
3.4222 | 29.5979 | 34.8 | 5.2021
3.4228 | 29.6234 | 34.8 | 5.1766
3.4233 | 29.6072 | 34.8 | 5.1928
3.4239 | 29.6072 | 34.8 | 5.1928
3.4244 | 29.5886 | 34.8 | 5.2114
3.425 | 29.6327 | 34.8 | 5.1673
3.4256 | 29.635 | 34.8 | 5.165
3.4261 | 29.6025 | 34.8 | 5.1975
3.4267 | 29.6118 | 34.8 | 5.1882
3.4272 | 29.5956 | 34.8 | 5.2044
3.4278 | 29.6188 | 34.8 | 5.1812
3.4283 | 29.6745 | 34.8 | 5.1255
3.4289 | 29.6188 | 34.8 | 5.1812
3.4294 | 29.6327 | 34.8 | 5.1673
3.43 | 29.6095 | 34.8 | 5.1905
3.4306 | 29.6049 | 34.8175 | 5.2126
3.4311 | 29.6374 | 34.8946 | 5.2572
3.4317 | 29.6049 | 34.8066 | 5.2018
3.4322 | 29.6095 | 34.8813 | 5.2718
3.4328 | 29.6002 | 34.8308 | 5.2306
3.4333 | 29.6211 | 34.8572 | 5.2361
3.4339 | 29.6699 | 34.9 | 5.2301
3.4344 | 29.6141 | 34.9 | 5.2859
3.435 | 29.6141 | 34.9 | 5.2859
3.4356 | 29.6141 | 34.891 | 5.2769
3.4361 | 29.5816 | 34.8031 | 5.2214
3.4367 | 29.6258 | 34.8849 | 5.2591
3.4372 | 29.6629 | 34.9 | 5.2371
3.4378 | 29.6467 | 34.9 | 5.2533
3.4383 | 29.6049 | 34.8513 | 5.2464
3.4389 | 29.6443 | 34.8367 | 5.1923
3.4394 | 29.6559 | 34.9 | 5.2441
3.44 | 29.7117 | 34.9 | 5.1883
3.4406 | 29.6443 | 34.9 | 5.2557
3.4411 | 29.6652 | 34.9 | 5.2348
3.4417 | 29.6443 | 34.9 | 5.2557
3.4422 | 29.6583 | 34.9 | 5.2417
3.4428 | 29.6792 | 34.9 | 5.2208
3.4433 | 29.635 | 34.9 | 5.265
3.4439 | 29.6815 | 34.9 | 5.2185
3.4444 | 29.7047 | 34.9 | 5.1953
3.445 | 29.7047 | 34.9 | 5.1953
3.4456 | 29.6884 | 34.9 | 5.2116
3.4461 | 29.707 | 34.9799 | 5.2729
3.4467 | 29.6792 | 34.9321 | 5.253
3.4472 | 29.6908 | 34.9 | 5.2092
3.4478 | 29.6327 | 34.9438 | 5.311
3.4483 | 29.6583 | 34.9683 | 5.31
3.4489 | 29.7 | 34.9 | 5.2
3.4494 | 29.6675 | 34.9 | 5.2325
3.45 | 29.6884 | 34.9 | 5.2116
3.4506 | 29.7093 | 34.9 | 5.1907
3.4511 | 29.6884 | 34.9 | 5.2116
3.4517 | 29.7233 | 34.9 | 5.1767
3.4522 | 29.7558 | 34.9473 | 5.1915
3.4528 | 29.7093 | 34.9647 | 5.2554
3.4533 | 29.7024 | 34.9232 | 5.2208
3.4539 | 29.6884 | 35 | 5.3116
3.4544 | 29.6467 | 35 | 5.3533
3.455 | 29.6467 | 34.9129 | 5.2663
3.4556 | 29.6745 | 34.975 | 5.3005
3.4561 | 29.6745 | 35 | 5.3255
3.4567 | 29.6513 | 34.9491 | 5.2978
3.4572 | 29.7117 | 34.9 | 5.1883
3.4578 | 29.7604 | 34.9 | 5.1396
3.4583 | 29.7627 | 34.9 | 5.1373
3.4589 | 29.7836 | 34.9 | 5.1164
3.4594 | 29.8115 | 34.9 | 5.0885
3.46 | 29.7349 | 34.9 | 5.1651
3.4606 | 29.8231 | 34.9 | 5.0769
3.4611 | 29.7906 | 34.9 | 5.1094
3.4617 | 29.7674 | 34.9 | 5.1326
3.4622 | 29.7558 | 34.9 | 5.1442
3.4628 | 29.7813 | 34.9 | 5.1187
3.4633 | 29.7906 | 34.9062 | 5.1157
3.4639 | 29.7697 | 34.9942 | 5.2245
3.4644 | 29.7836 | 35 | 5.2164
3.465 | 29.7256 | 35 | 5.2744
3.4656 | 29.7326 | 34.942 | 5.2094
3.4661 | 29.6722 | 34.9 | 5.2278
3.4667 | 29.6838 | 34.9 | 5.2162
3.4672 | 29.6675 | 34.9 | 5.2325
3.4678 | 29.6397 | 34.9 | 5.2603
3.4683 | 29.6931 | 34.9 | 5.2069
3.4689 | 29.6629 | 34.9 | 5.2371
3.4694 | 29.6072 | 34.9 | 5.2928
3.47 | 29.6234 | 34.9 | 5.2766
3.4706 | 29.6118 | 34.9 | 5.2882
3.4711 | 29.5747 | 34.9 | 5.3253
3.4717 | 29.5863 | 34.9 | 5.3137