## Sheet1
Time (hr) | Vernier Temperature (C) | Interpolated DHT-22 Temperature (C) | Absolute Difference | Square Difference | Residuals
0 | -18.1934 | -17.6 | 0.59336 | 0.35208 | 0.59336
0.00055556 | -18.2042 | -17.512 | 0.69213 | 0.47905 | 0.69213 |  |  |  | Sensor Comparison in Different Temperature Environments | ~-18°C (Freezer) | ~4°C (Refrigerator) | ~21°C (Room Temp) | ~42°C (Heat Lamp-Low) | ~64°C (Heat Lamp-High)
0.0011111 | -18.2078 | -17.4241 | 0.78369 | 0.61418 | 0.78369 |  |  |  | Vernier Average at Equilibrium (°C) | -18.67 | 4.14 | 20.77 | 42.17 | 64.11
0.0016667 | -18.2006 | -17.4 | 0.80058 | 0.64092 | 0.80058 |  |  |  | DHT-22 Average at Equilibrium (°C) | -17.93 | 3.96 | 21.1 | 41.58 | 58.71
0.0022222 | -18.1934 | -17.4 | 0.79336 | 0.62942 | 0.79336 |  | MAE |  | Calculated Vernier Sensor Error (±°C) | 0.146 | 0.212 | 0.263 | 0.326 | 0.392
0.0027778 | -18.2006 | -17.4 | 0.80058 | 0.64092 | 0.80058 |  | 1.9261 |  | DHT-22 Sensor Error (±°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.0033333 | -18.1861 | -17.4 | 0.78615 | 0.61803 | 0.78615 |  | RMSE |  | DHT-22 σ at Equilibrium (°C) | 0.4345 | 0.07155 | 0.005522 | 0.1489 | 0.1097
0.0038889 | -18.1825 | -17.4 | 0.78254 | 0.61237 | 0.78254 |  | 3.0132 |  | Vernier σ at Equilibrium (°C) | 0.4822 | 0.06506 | 0.06589 | 0.2517 | 0.2571
0.0044444 | -18.1825 | -17.4 | 0.78254 | 0.61237 | 0.78254
0.005 | -18.1753 | -17.4 | 0.77533 | 0.60114 | 0.77533
0.0055556 | -18.1681 | -17.4 | 0.76813 | 0.59002 | 0.76813
0.0061111 | -18.1609 | -17.4 | 0.76092 | 0.579 | 0.76092
0.0066667 | -18.1609 | -17.4 | 0.76092 | 0.579 | 0.76092 | Temperature Environment | ~-18°C (Freezer) | ~4°C (Refrigerator) | ~21°C (Room Temp) | ~42°C (Heat Lamp-Low) | ~64°C (Heat Lamp- High)
0.0072222 | -18.1537 | -17.4 | 0.75372 | 0.56809 | 0.75372 | Vernier Average at Equilibrium (°C) | -18.67 | 4.14 | 20.77 | 42.17 | 64.11
0.0077778 | -18.1537 | -17.3688 | 0.78494 | 0.61613 | 0.78494 | DHT-22 Average at Equilibrium (°C) | -17.93 | 3.96 | 21.1 | 41.58 | 58.71
0.0083333 | -18.1465 | -17.3192 | 0.82735 | 0.6845 | 0.82735 | Vernier Sensor Accuracy (±°C) | 0.146 | 0.212 | 0.263 | 0.326 | 0.392
0.0088889 | -18.1429 | -17.4 | 0.74292 | 0.55193 | 0.74292 | Agreement? | .09 disagreement | agree | agree | agree | strongly disagree
0.0094444 | -18.1429 | -17.4 | 0.74292 | 0.55193 | 0.74292 |  | likely due to
0.01 | -18.1357 | -17.317 | 0.8187 | 0.67027 | 0.8187 |  | equillibration time
0.010556 | -18.1249 | -17.4418 | 0.68313 | 0.46666 | 0.68313 |  | and vernier accy.
0.011111 | -18.1141 | -17.4412 | 0.67298 | 0.4529 | 0.67298 |  | estimation assum-
0.011667 | -18.107 | -17.3532 | 0.75374 | 0.56812 | 0.75374 |  | ption | [5 empty] | Part | Cost | Final Design | Part | Cost
0.012222 | -18.0998 | -17.3347 | 0.76504 | 0.58528 | 0.76504 | [7 empty] | Arduino Giga R1 Wi-Fi | 72.82 |  | Arduino Uno Wi-Fi | 27.5
0.012778 | -18.0998 | -17.3774 | 0.72241 | 0.52188 | 0.72241 | [7 empty] | DHT-22 | 7.99 |  | DHT-22 | 7.99
0.013333 | -18.0818 | -17.3 | 0.7818 | 0.61122 | 0.7818 |  |  | Estimated Vernier uncert |  |  |  |  | Wind Sensor Rev. P | 39.95 |  | Wind Sensor Rev. P | 39.95
0.013889 | -18.0854 | -17.3 | 0.78539 | 0.61684 | 0.78539 |  |  | Temperature (°C) | Accuracy (± °C) |  |  |  | RS485 (local shipping) | 46.1 |  | RS485 | 22.75
0.014444 | -18.0818 | -17.3 | 0.7818 | 0.61122 | 0.7818 |  |  | -18 | 0.2 + 0.003×(-18) = 0.146 |  |  |  | Total: | 166.86 |  | Total: | 98.19
0.015 | -18.071 | -17.3 | 0.77103 | 0.59449 | 0.77103 |  |  | 4 | 0.2 + 0.003×4 = 0.212
0.015556 | -18.0567 | -17.3 | 0.75668 | 0.57257 | 0.75668 |  |  | 21 | 0.2 + 0.003×21 = 0.263
0.016111 | -18.071 | -17.3 | 0.77103 | 0.59449 | 0.77103 |  |  | 42 | 0.2 + 0.003×42 = 0.326
0.016667 | -18.0531 | -17.3 | 0.75309 | 0.56715 | 0.75309 |  |  | 64 | 0.2 + 0.003×64 = 0.392
0.017222 | -18.0459 | -17.3 | 0.74592 | 0.5564 | 0.74592
0.017778 | -18.0423 | -17.3 | 0.74234 | 0.55106 | 0.74234 | [10 empty] | °C
0.018333 | -18.0423 | -17.3 | 0.74234 | 0.55106 | 0.74234
0.018889 | -18.0352 | -17.3 | 0.73517 | 0.54047 | 0.73517
0.019444 | -18.0316 | -17.3778 | 0.65375 | 0.42738 | 0.65375
0.02 | -18.028 | -17.3342 | 0.69379 | 0.48134 | 0.69379
0.020556 | -18.0244 | -17.3 | 0.72442 | 0.52478 | 0.72442
0.021111 | -18.0173 | -17.3 | 0.71725 | 0.51445 | 0.71725
0.021667 | -18.0101 | -17.3 | 0.71009 | 0.50423 | 0.71009
0.022222 | -18.0101 | -17.3 | 0.71009 | 0.50423 | 0.71009
0.022778 | -17.9922 | -17.2946 | 0.69756 | 0.48659 | 0.69756
0.023333 | -17.9886 | -17.2067 | 0.78193 | 0.61142 | 0.78193
0.023889 | -17.9994 | -17.2 | 0.79935 | 0.63896 | 0.79935
0.024444 | -17.9958 | -17.2 | 0.79577 | 0.63325 | 0.79577
0.025 | -17.985 | -17.2 | 0.78504 | 0.61629 | 0.78504
0.025556 | -17.9886 | -17.2 | 0.78862 | 0.62192 | 0.78862
0.026111 | -17.985 | -17.233 | 0.75203 | 0.56555 | 0.75203
0.026667 | -17.9779 | -17.3 | 0.67789 | 0.45953 | 0.67789
0.027222 | -17.9743 | -17.2912 | 0.68315 | 0.46669 | 0.68315
0.027778 | -17.9743 | -17.2033 | 0.77106 | 0.59453 | 0.77106
0.028333 | -17.9636 | -17.2 | 0.76359 | 0.58307 | 0.76359
0.028889 | -17.9672 | -17.2726 | 0.69459 | 0.48246 | 0.69459
0.029444 | -17.9707 | -17.2395 | 0.73122 | 0.53468 | 0.73122
0.03 | -17.96 | -17.2 | 0.76001 | 0.57762 | 0.76001
0.030556 | -17.9457 | -17.2 | 0.74572 | 0.5561 | 0.74572
0.031111 | -17.9422 | -17.2 | 0.74215 | 0.55079 | 0.74215
0.031667 | -17.9386 | -17.2 | 0.73858 | 0.5455 | 0.73858
0.032222 | -17.9314 | -17.2 | 0.73144 | 0.53501 | 0.73144
0.032778 | -17.9243 | -17.2 | 0.7243 | 0.52462 | 0.7243
0.033333 | -17.91 | -17.276 | 0.63399 | 0.40194 | 0.63399
0.033889 | -17.9029 | -17.172 | 0.73087 | 0.53417 | 0.73087
0.034444 | -17.8993 | -17.1519 | 0.7474 | 0.55861 | 0.7474
0.035 | -17.8886 | -17.2 | 0.68865 | 0.47423 | 0.68865
0.035556 | -17.8993 | -17.1722 | 0.72717 | 0.52878 | 0.72717
0.036111 | -17.8851 | -17.1 | 0.78508 | 0.61635 | 0.78508
0.036667 | -17.8744 | -17.1 | 0.7744 | 0.59969 | 0.7744
0.037222 | -17.8744 | -17.1 | 0.7744 | 0.59969 | 0.7744
0.037778 | -17.8708 | -17.1796 | 0.69128 | 0.47787 | 0.69128
0.038333 | -17.8708 | -17.1325 | 0.73834 | 0.54514 | 0.73834
0.038889 | -17.8637 | -17.1 | 0.76371 | 0.58326 | 0.76371
0.039444 | -17.8637 | -17.1 | 0.76371 | 0.58326 | 0.76371
0.04 | -17.8602 | -17.1 | 0.76015 | 0.57784 | 0.76015
0.040556 | -17.853 | -17.1 | 0.75304 | 0.56706 | 0.75304
0.041111 | -17.8459 | -17.1 | 0.74592 | 0.5564 | 0.74592
0.041667 | -17.8388 | -17.1 | 0.73881 | 0.54584 | 0.73881
0.042222 | -17.8281 | -17.1 | 0.72814 | 0.53019 | 0.72814
0.042778 | -17.8281 | -17.1 | 0.72814 | 0.53019 | 0.72814
0.043333 | -17.8353 | -17.1 | 0.73525 | 0.54059 | 0.73525
0.043889 | -17.8175 | -17.1 | 0.71748 | 0.51478 | 0.71748
0.044444 | -17.8175 | -17.1 | 0.71748 | 0.51478 | 0.71748
0.045 | -17.821 | -17.1 | 0.72103 | 0.51989 | 0.72103
0.045556 | -17.8104 | -17.1 | 0.71037 | 0.50463 | 0.71037
0.046111 | -17.8104 | -17.1 | 0.71037 | 0.50463 | 0.71037
0.046667 | -17.8033 | -17.0135 | 0.78977 | 0.62373 | 0.78977
0.047222 | -17.7997 | -17 | 0.79972 | 0.63955 | 0.79972
0.047778 | -17.7962 | -17 | 0.79617 | 0.63388 | 0.79617
0.048333 | -17.8033 | -17.0503 | 0.75298 | 0.56698 | 0.75298
0.048889 | -17.7855 | -17.0618 | 0.72373 | 0.52379 | 0.72373
0.049444 | -17.7855 | -17 | 0.78552 | 0.61704 | 0.78552
0.05 | -17.782 | -17 | 0.78197 | 0.61148 | 0.78197
0.050556 | -17.7713 | -17 | 0.77133 | 0.59495 | 0.77133
0.051111 | -17.7678 | -17 | 0.76778 | 0.58949 | 0.76778
0.051667 | -17.7678 | -17.0779 | 0.68989 | 0.47595 | 0.68989
0.052222 | -17.7571 | -17.0342 | 0.72297 | 0.52269 | 0.72297
0.052778 | -17.7536 | -17 | 0.7536 | 0.56791 | 0.7536
0.053333 | -17.7607 | -17 | 0.76069 | 0.57865 | 0.76069
0.053889 | -17.7501 | -17 | 0.75005 | 0.56258 | 0.75005
0.054444 | -17.7536 | -17 | 0.7536 | 0.56791 | 0.7536
0.055 | -17.7465 | -17 | 0.74651 | 0.55728 | 0.74651
0.055556 | -17.7394 | -17 | 0.73942 | 0.54675 | 0.73942
0.056111 | -17.7323 | -17.0813 | 0.65107 | 0.42389 | 0.65107
0.056667 | -17.7323 | -17.0308 | 0.70156 | 0.49218 | 0.70156
0.057222 | -17.7323 | -17 | 0.73234 | 0.53632 | 0.73234
0.057778 | -17.7253 | -17 | 0.72526 | 0.526 | 0.72526
0.058333 | -17.7146 | -16.9669 | 0.74771 | 0.55907 | 0.74771
0.058889 | -17.7076 | -16.921 | 0.78654 | 0.61865 | 0.78654
0.059444 | -17.704 | -17 | 0.70403 | 0.49565 | 0.70403
0.06 | -17.7146 | -17 | 0.71464 | 0.51071 | 0.71464
0.060556 | -17.704 | -17 | 0.70403 | 0.49565 | 0.70403
0.061111 | -17.6934 | -16.9273 | 0.76612 | 0.58694 | 0.76612
0.061667 | -17.7005 | -16.9 | 0.80049 | 0.64078 | 0.80049
0.062222 | -17.6934 | -16.9486 | 0.74484 | 0.55479 | 0.74484
0.062778 | -17.6863 | -16.9635 | 0.72283 | 0.52248 | 0.72283
0.063333 | -17.6793 | -16.9244 | 0.75488 | 0.56984 | 0.75488
0.063889 | -17.6793 | -16.9877 | 0.69159 | 0.47829 | 0.69159
0.064444 | -17.6757 | -16.9 | 0.77574 | 0.60177 | 0.77574
0.065 | -17.6722 | -16.9 | 0.77221 | 0.5963 | 0.77221
0.065556 | -17.651 | -16.9 | 0.75102 | 0.56403 | 0.75102
0.066111 | -17.651 | -16.9 | 0.75102 | 0.56403 | 0.75102
0.066667 | -17.6404 | -16.9 | 0.74043 | 0.54824 | 0.74043
0.067222 | -17.6263 | -16.9 | 0.72632 | 0.52754 | 0.72632
0.067778 | -17.6157 | -16.9 | 0.71574 | 0.51228 | 0.71574
0.068333 | -17.6157 | -16.9 | 0.71574 | 0.51228 | 0.71574
0.068889 | -17.6157 | -16.9 | 0.71574 | 0.51228 | 0.71574
0.069444 | -17.6052 | -16.9 | 0.70517 | 0.49726 | 0.70517
0.07 | -17.6016 | -16.9 | 0.70164 | 0.4923 | 0.70164
0.070556 | -17.6016 | -16.9 | 0.70164 | 0.4923 | 0.70164
0.071111 | -17.5981 | -16.9 | 0.69812 | 0.48737 | 0.69812
0.071667 | -17.5876 | -16.9 | 0.68755 | 0.47273 | 0.68755
0.072222 | -17.5876 | -16.9 | 0.68755 | 0.47273 | 0.68755
0.072778 | -17.5876 | -16.9 | 0.68755 | 0.47273 | 0.68755
0.073333 | -17.5876 | -16.9 | 0.68755 | 0.47273 | 0.68755
0.073889 | -17.5876 | -16.9 | 0.68755 | 0.47273 | 0.68755
0.074444 | -17.584 | -16.9 | 0.68403 | 0.4679 | 0.68403
0.075 | -17.577 | -16.9 | 0.67699 | 0.45832 | 0.67699
0.075556 | -17.5735 | -16.9 | 0.67347 | 0.45357 | 0.67347
0.076111 | -17.57 | -16.9 | 0.66995 | 0.44884 | 0.66995
0.076667 | -17.5594 | -16.9 | 0.6594 | 0.43481 | 0.6594
0.077222 | -17.57 | -16.8776 | 0.69236 | 0.47936 | 0.69236
0.077778 | -17.5629 | -16.8 | 0.76292 | 0.58204 | 0.76292
0.078333 | -17.5488 | -16.8 | 0.74885 | 0.56077 | 0.74885
0.078889 | -17.5488 | -16.8862 | 0.6627 | 0.43916 | 0.6627
0.079444 | -17.5453 | -16.8259 | 0.71943 | 0.51758 | 0.71943
0.08 | -17.5418 | -16.8 | 0.74182 | 0.55029 | 0.74182
0.080556 | -17.5348 | -16.8 | 0.73479 | 0.53991 | 0.73479
0.081111 | -17.5313 | -16.8 | 0.73128 | 0.53476 | 0.73128
0.081667 | -17.5313 | -16.8 | 0.73128 | 0.53476 | 0.73128
0.082222 | -17.5278 | -16.8 | 0.72776 | 0.52964 | 0.72776
0.082778 | -17.5172 | -16.8 | 0.71722 | 0.51441 | 0.71722
0.083333 | -17.5172 | -16.8 | 0.71722 | 0.51441 | 0.71722
0.083889 | -17.5032 | -16.8 | 0.70318 | 0.49446 | 0.70318
0.084444 | -17.4962 | -16.8 | 0.69616 | 0.48464 | 0.69616
0.085 | -17.4997 | -16.8 | 0.69967 | 0.48954 | 0.69967
0.085556 | -17.4997 | -16.8415 | 0.65818 | 0.4332 | 0.65818
0.086111 | -17.4856 | -16.8706 | 0.61506 | 0.3783 | 0.61506
0.086667 | -17.4786 | -16.8 | 0.67863 | 0.46053 | 0.67863
0.087222 | -17.4681 | -16.8 | 0.66811 | 0.44637 | 0.66811
0.087778 | -17.4541 | -16.8 | 0.65409 | 0.42784 | 0.65409
0.088333 | -17.4506 | -16.8 | 0.65059 | 0.42327 | 0.65059
0.088889 | -17.4401 | -16.8 | 0.64009 | 0.40971 | 0.64009
0.089444 | -17.4436 | -16.7429 | 0.70069 | 0.49096 | 0.70069
0.09 | -17.4296 | -16.745 | 0.68457 | 0.46864 | 0.68457
0.090556 | -17.4366 | -16.7671 | 0.66951 | 0.44824 | 0.66951
0.091111 | -17.4331 | -16.7 | 0.73308 | 0.53741 | 0.73308
0.091667 | -17.4226 | -16.7 | 0.72259 | 0.52213 | 0.72259
0.092222 | -17.4156 | -16.7 | 0.71559 | 0.51207 | 0.71559
0.092778 | -17.4156 | -16.7 | 0.71559 | 0.51207 | 0.71559
0.093333 | -17.4086 | -16.7 | 0.7086 | 0.50211 | 0.7086
0.093889 | -17.4051 | -16.7 | 0.7051 | 0.49716 | 0.7051
0.094444 | -17.4016 | -16.7 | 0.7016 | 0.49225 | 0.7016
0.095 | -17.3981 | -16.7361 | 0.66198 | 0.43821 | 0.66198
0.095556 | -17.3841 | -16.8 | 0.58413 | 0.34121 | 0.58413
0.096111 | -17.3876 | -16.7881 | 0.59954 | 0.35944 | 0.59954
0.096667 | -17.3771 | -16.7002 | 0.67697 | 0.45829 | 0.67697
0.097222 | -17.3737 | -16.7 | 0.67365 | 0.45381 | 0.67365
0.097778 | -17.3632 | -16.7 | 0.66318 | 0.43981 | 0.66318
0.098333 | -17.3597 | -16.7 | 0.65969 | 0.43519 | 0.65969
0.098889 | -17.3457 | -16.7516 | 0.5941 | 0.35296 | 0.5941
0.099444 | -17.3353 | -16.7604 | 0.57485 | 0.33045 | 0.57485
0.1 | -17.3109 | -16.7275 | 0.58335 | 0.34029 | 0.58335
0.10056 | -17.3004 | -16.7845 | 0.51591 | 0.26616 | 0.51591
0.10111 | -17.2795 | -16.6966 | 0.58297 | 0.33986 | 0.58297
0.10167 | -17.2587 | -16.6086 | 0.65006 | 0.42258 | 0.65006
0.10222 | -17.2413 | -16.6793 | 0.56204 | 0.31589 | 0.56204
0.10278 | -17.2344 | -16.7 | 0.53435 | 0.28553 | 0.53435
0.10333 | -17.1996 | -16.6449 | 0.55475 | 0.30775 | 0.55475
0.10389 | -17.1788 | -16.6 | 0.57885 | 0.33506 | 0.57885
0.10444 | -17.1615 | -16.6 | 0.56153 | 0.31531 | 0.56153
0.105 | -17.1511 | -16.6189 | 0.53223 | 0.28327 | 0.53223
0.10556 | -17.1338 | -16.6931 | 0.4407 | 0.19421 | 0.4407
0.10611 | -17.12 | -16.6052 | 0.51481 | 0.26503 | 0.51481
0.10667 | -17.1131 | -16.6 | 0.51309 | 0.26326 | 0.51309
0.10722 | -17.0993 | -16.6707 | 0.42855 | 0.18366 | 0.42855
0.10778 | -17.0889 | -16.6414 | 0.44754 | 0.20029 | 0.44754
0.10833 | -17.082 | -16.6 | 0.482 | 0.23232 | 0.482
0.10889 | -17.0785 | -16.6 | 0.47854 | 0.229 | 0.47854
0.10944 | -17.0716 | -16.5776 | 0.49402 | 0.24405 | 0.49402
0.11 | -17.0613 | -16.5 | 0.56129 | 0.31505 | 0.56129
0.11056 | -17.0406 | -16.5 | 0.5406 | 0.29225 | 0.5406
0.11111 | -17.0268 | -16.5 | 0.52682 | 0.27754 | 0.52682
0.11167 | -17.0303 | -16.5741 | 0.45612 | 0.20805 | 0.45612
0.11222 | -17.0199 | -16.6 | 0.41993 | 0.17634 | 0.41993
0.11278 | -17.0165 | -16.55 | 0.46651 | 0.21763 | 0.46651
0.11333 | -16.9993 | -16.5 | 0.49927 | 0.24927 | 0.49927
0.11389 | -16.9993 | -16.5259 | 0.47341 | 0.22412 | 0.47341
0.11444 | -16.9855 | -16.6 | 0.38551 | 0.14862 | 0.38551
0.115 | -16.9752 | -16.5982 | 0.37695 | 0.14209 | 0.37695
0.11556 | -16.9855 | -16.5103 | 0.47518 | 0.2258 | 0.47518
0.11611 | -16.9786 | -16.5 | 0.47863 | 0.22909 | 0.47863
0.11667 | -16.9752 | -16.5 | 0.47519 | 0.22581 | 0.47519
0.11722 | -16.9786 | -16.5 | 0.47863 | 0.22909 | 0.47863
0.11778 | -16.9718 | -16.5 | 0.47176 | 0.22255 | 0.47176
0.11833 | -16.9718 | -16.5 | 0.47176 | 0.22255 | 0.47176
0.11889 | -16.9752 | -16.5 | 0.47519 | 0.22581 | 0.47519
0.11944 | -16.9786 | -16.4949 | 0.48378 | 0.23404 | 0.48378
0.12 | -16.9683 | -16.4069 | 0.56141 | 0.31519 | 0.56141
0.12056 | -16.9683 | -16.481 | 0.48731 | 0.23747 | 0.48731
0.12111 | -16.9752 | -16.5 | 0.47519 | 0.22581 | 0.47519
0.12167 | -16.9821 | -16.5 | 0.48207 | 0.23239 | 0.48207
0.12222 | -16.9855 | -16.5 | 0.48551 | 0.23572 | 0.48551
0.12278 | -16.9889 | -16.5 | 0.48895 | 0.23907 | 0.48895
0.12333 | -16.9889 | -16.5 | 0.48895 | 0.23907 | 0.48895
0.12389 | -16.9821 | -16.5 | 0.48207 | 0.23239 | 0.48207
0.12444 | -16.9889 | -16.5 | 0.48895 | 0.23907 | 0.48895
0.125 | -16.9924 | -16.4156 | 0.57682 | 0.33272 | 0.57682
0.12556 | -17.0096 | -16.4 | 0.6096 | 0.37161 | 0.6096
0.12611 | -17.0199 | -16.4 | 0.61993 | 0.38431 | 0.61993
0.12667 | -17.0096 | -16.4 | 0.6096 | 0.37161 | 0.6096
0.12722 | -17.0234 | -16.4 | 0.62337 | 0.38859 | 0.62337
0.12778 | -17.0406 | -16.4 | 0.6406 | 0.41037 | 0.6406
0.12833 | -17.0475 | -16.4121 | 0.63536 | 0.40368 | 0.63536
0.12889 | -17.0509 | -16.5 | 0.55094 | 0.30354 | 0.55094
0.12944 | -17.0578 | -16.5 | 0.55784 | 0.31119 | 0.55784
0.13 | -17.0647 | -16.424 | 0.64073 | 0.41053 | 0.64073
0.13056 | -17.0751 | -16.4639 | 0.61115 | 0.37351 | 0.61115
0.13111 | -17.0854 | -16.5 | 0.58545 | 0.34275 | 0.58545
0.13167 | -17.0785 | -16.5 | 0.57854 | 0.33471 | 0.57854
0.13222 | -17.0854 | -16.4723 | 0.61315 | 0.37596 | 0.61315
0.13278 | -17.0924 | -16.4157 | 0.6767 | 0.45792 | 0.6767
0.13333 | -17.1027 | -16.5 | 0.60272 | 0.36327 | 0.60272
0.13389 | -17.1027 | -16.5 | 0.60272 | 0.36327 | 0.60272
0.13444 | -17.1096 | -16.4205 | 0.68909 | 0.47485 | 0.68909
0.135 | -17.1304 | -16.4674 | 0.66299 | 0.43956 | 0.66299
0.13556 | -17.1304 | -16.4447 | 0.6857 | 0.47018 | 0.6857
0.13611 | -17.1408 | -16.4 | 0.74076 | 0.54872 | 0.74076
0.13667 | -17.1546 | -16.4 | 0.7546 | 0.56942 | 0.7546
0.13722 | -17.1615 | -16.4192 | 0.74235 | 0.55109 | 0.74235
0.13778 | -17.1719 | -16.4929 | 0.67903 | 0.46109 | 0.67903
0.13833 | -17.1754 | -16.405 | 0.77037 | 0.59347 | 0.77037
0.13889 | -17.1927 | -16.4 | 0.79271 | 0.62839 | 0.79271
0.13944 | -17.1962 | -16.4708 | 0.72537 | 0.52616 | 0.72537
0.14 | -17.2135 | -16.4412 | 0.77228 | 0.59641 | 0.77228
0.14056 | -17.2378 | -16.4467 | 0.79115 | 0.62591 | 0.79115
0.14111 | -17.2413 | -16.5 | 0.7413 | 0.54953 | 0.7413
0.14167 | -17.2587 | -16.5 | 0.75868 | 0.57559 | 0.75868
0.14222 | -17.2587 | -16.4896 | 0.76909 | 0.59151 | 0.76909
0.14278 | -17.2691 | -16.4017 | 0.86744 | 0.75245 | 0.86744
0.14333 | -17.2761 | -16.4 | 0.87606 | 0.76749 | 0.87606
0.14389 | -17.2865 | -16.4741 | 0.81238 | 0.65996 | 0.81238
0.14444 | -17.3074 | -16.438 | 0.86941 | 0.75588 | 0.86941
0.145 | -17.3109 | -16.4499 | 0.86094 | 0.74122 | 0.86094
0.14556 | -17.3248 | -16.5 | 0.82481 | 0.68031 | 0.82481
0.14611 | -17.3353 | -16.5 | 0.83527 | 0.69768 | 0.83527
0.14667 | -17.3562 | -16.4863 | 0.86987 | 0.75667 | 0.86987
0.14722 | -17.3597 | -16.4032 | 0.95652 | 0.91494 | 0.95652
0.14778 | -17.3667 | -16.579 | 0.78768 | 0.62044 | 0.78768
0.14833 | -17.3667 | -16.6 | 0.76667 | 0.58778 | 0.76667
0.14889 | -17.3702 | -16.5347 | 0.83551 | 0.69807 | 0.83551
0.14944 | -17.3876 | -16.5 | 0.88762 | 0.78788 | 0.88762
0.15 | -17.3946 | -16.5 | 0.89461 | 0.80033 | 0.89461
0.15056 | -17.4121 | -16.5 | 0.91209 | 0.83191 | 0.91209
0.15111 | -17.4226 | -16.5171 | 0.90553 | 0.81999 | 0.90553
0.15167 | -17.4296 | -16.595 | 0.83455 | 0.69648 | 0.83455
0.15222 | -17.4331 | -16.5071 | 0.926 | 0.85748 | 0.926
0.15278 | -17.4506 | -16.5 | 0.95059 | 0.90362 | 0.95059
0.15333 | -17.4716 | -16.5688 | 0.90284 | 0.81511 | 0.90284
0.15389 | -17.4891 | -16.6 | 0.88915 | 0.79058 | 0.88915
0.15444 | -17.5102 | -16.5553 | 0.95488 | 0.9118 | 0.95488
0.155 | -17.5242 | -16.5326 | 0.99162 | 0.98331 | 0.99162
0.15556 | -17.5278 | -16.5794 | 0.94834 | 0.89935 | 0.94834
0.15611 | -17.5383 | -16.5171 | 1.0212 | 1.0429 | 1.0212
0.15667 | -17.5559 | -16.693 | 0.86292 | 0.74463 | 0.86292
0.15722 | -17.5594 | -16.6156 | 0.94383 | 0.89082 | 0.94383
0.15778 | -17.5735 | -16.6724 | 0.90112 | 0.81202 | 0.90112
0.15833 | -17.5805 | -16.6397 | 0.9408 | 0.88511 | 0.9408
0.15889 | -17.5876 | -16.6 | 0.98755 | 0.97526 | 0.98755
0.15944 | -17.5911 | -16.5638 | 1.0273 | 1.0553 | 1.0273
0.16 | -17.6016 | -16.5241 | 1.0775 | 1.161 | 1.0775
0.16056 | -17.6157 | -16.6 | 1.0157 | 1.0317 | 1.0157
0.16111 | -17.6298 | -16.6 | 1.0298 | 1.0605 | 1.0298
0.16167 | -17.644 | -16.688 | 0.956 | 0.91394 | 0.956
0.16222 | -17.6616 | -16.7 | 0.96161 | 0.92469 | 0.96161
0.16278 | -17.6863 | -16.7 | 0.98634 | 0.97287 | 0.98634
0.16333 | -17.6934 | -16.7 | 0.99341 | 0.98687 | 0.99341
0.16389 | -17.7005 | -16.7 | 1.0005 | 1.001 | 1.0005
0.16444 | -17.7217 | -16.6723 | 1.0494 | 1.1013 | 1.0494
0.165 | -17.7288 | -16.6156 | 1.1132 | 1.2391 | 1.1132
0.16556 | -17.7394 | -16.7036 | 1.0359 | 1.073 | 1.0359
0.16611 | -17.7465 | -16.7915 | 0.955 | 0.91202 | 0.955
0.16667 | -17.7536 | -16.7206 | 1.033 | 1.0671 | 1.033
0.16722 | -17.7642 | -16.6326 | 1.1316 | 1.2805 | 1.1316
0.16778 | -17.7784 | -16.6553 | 1.1231 | 1.2614 | 1.1231
0.16833 | -17.7784 | -16.7 | 1.0784 | 1.163 | 1.0784
0.16889 | -17.7891 | -16.7 | 1.0891 | 1.1861 | 1.0891
0.16944 | -17.7962 | -16.7 | 1.0962 | 1.2016 | 1.0962
0.17 | -17.8139 | -16.7 | 1.1139 | 1.2408 | 1.1139
0.17056 | -17.8175 | -16.7 | 1.1175 | 1.2488 | 1.1175
0.17111 | -17.8175 | -16.7 | 1.1175 | 1.2488 | 1.1175
0.17167 | -17.8353 | -16.7 | 1.1353 | 1.2888 | 1.1353
0.17222 | -17.8459 | -16.7 | 1.1459 | 1.3131 | 1.1459
0.17278 | -17.8566 | -16.7469 | 1.1097 | 1.2315 | 1.1097
0.17333 | -17.8673 | -16.7652 | 1.1021 | 1.2146 | 1.1021
0.17389 | -17.878 | -16.7 | 1.178 | 1.3876 | 1.178
0.17444 | -17.8886 | -16.7 | 1.1886 | 1.4129 | 1.1886
0.175 | -17.8993 | -16.7 | 1.1993 | 1.4384 | 1.1993
0.17556 | -17.9207 | -16.7864 | 1.1343 | 1.2867 | 1.1343
0.17611 | -17.9457 | -16.8 | 1.1457 | 1.3127 | 1.1457
0.17667 | -17.9564 | -16.8622 | 1.0942 | 1.1973 | 1.0942
0.17722 | -17.9564 | -16.9 | 1.0564 | 1.1161 | 1.0564
0.17778 | -17.9672 | -16.8239 | 1.1433 | 1.307 | 1.1433
0.17833 | -17.9779 | -16.7259 | 1.2519 | 1.5674 | 1.2519
0.17889 | -17.9815 | -16.8 | 1.1815 | 1.3959 | 1.1815
0.17944 | -17.985 | -16.8 | 1.185 | 1.4043 | 1.185
0.18 | -17.985 | -16.8 | 1.185 | 1.4043 | 1.185
0.18056 | -17.9922 | -16.8 | 1.1922 | 1.4213 | 1.1922
0.18111 | -18.0137 | -16.8 | 1.2137 | 1.473 | 1.2137
0.18167 | -18.0244 | -16.8 | 1.2244 | 1.4992 | 1.2244
0.18222 | -18.0316 | -16.8416 | 1.19 | 1.4161 | 1.19
0.18278 | -18.0316 | -16.9 | 1.1316 | 1.2805 | 1.1316
0.18333 | -18.0423 | -16.9175 | 1.1249 | 1.2654 | 1.1249
0.18389 | -18.0567 | -16.9946 | 1.062 | 1.1279 | 1.062
0.18444 | -18.0674 | -16.9067 | 1.1608 | 1.3474 | 1.1608
0.185 | -18.071 | -16.9 | 1.171 | 1.3713 | 1.171
0.18556 | -18.0818 | -16.9 | 1.1818 | 1.3967 | 1.1818
0.18611 | -18.1034 | -16.9 | 1.2034 | 1.4481 | 1.2034
0.18667 | -18.1177 | -16.9 | 1.2177 | 1.4829 | 1.2177
0.18722 | -18.1429 | -16.9 | 1.2429 | 1.5448 | 1.2429
0.18778 | -18.1465 | -16.9209 | 1.2256 | 1.5022 | 1.2256
0.18833 | -18.1537 | -17 | 1.1537 | 1.3311 | 1.1537
0.18889 | -18.1573 | -17 | 1.1573 | 1.3394 | 1.1573
0.18944 | -18.1861 | -16.9153 | 1.2708 | 1.6149 | 1.2708
0.19 | -18.1789 | -16.9 | 1.2789 | 1.6357 | 1.2789
0.19056 | -18.197 | -16.9605 | 1.2365 | 1.5289 | 1.2365
0.19111 | -18.197 | -17 | 1.197 | 1.4327 | 1.197
0.19167 | -18.2114 | -17 | 1.2114 | 1.4675 | 1.2114
0.19222 | -18.2186 | -17 | 1.2186 | 1.485 | 1.2186
0.19278 | -18.2258 | -17 | 1.2258 | 1.5027 | 1.2258
0.19333 | -18.2258 | -17.0002 | 1.2257 | 1.5023 | 1.2257
0.19389 | -18.2475 | -17.0881 | 1.1594 | 1.3442 | 1.1594
0.19444 | -18.2547 | -17.1 | 1.1547 | 1.3334 | 1.1547
0.195 | -18.2584 | -17.036 | 1.2223 | 1.4941 | 1.2223
0.19556 | -18.2656 | -17.0519 | 1.2137 | 1.473 | 1.2137
0.19611 | -18.2765 | -17.1 | 1.1765 | 1.384 | 1.1765
0.19667 | -18.2765 | -17.1 | 1.1765 | 1.384 | 1.1765
0.19722 | -18.2873 | -17.1 | 1.1873 | 1.4097 | 1.1873
0.19778 | -18.2873 | -17.1 | 1.1873 | 1.4097 | 1.1873
0.19833 | -18.309 | -17.1 | 1.209 | 1.4618 | 1.209
0.19889 | -18.3127 | -17.1 | 1.2127 | 1.4706 | 1.2127
0.19944 | -18.3199 | -17.1 | 1.2199 | 1.4882 | 1.2199
0.2 | -18.338 | -17.1 | 1.238 | 1.5327 | 1.238
0.20056 | -18.338 | -17.1 | 1.238 | 1.5327 | 1.238
0.20111 | -18.3598 | -17.1312 | 1.2286 | 1.5094 | 1.2286
0.20167 | -18.3707 | -17.1808 | 1.1899 | 1.4158 | 1.1899
0.20222 | -18.3707 | -17.1071 | 1.2636 | 1.5967 | 1.2636
0.20278 | -18.3852 | -17.195 | 1.1902 | 1.4166 | 1.1902
0.20333 | -18.4071 | -17.2 | 1.2071 | 1.457 | 1.2071
0.20389 | -18.4143 | -17.2 | 1.2143 | 1.4746 | 1.2143
0.20444 | -18.4216 | -17.2 | 1.2216 | 1.4923 | 1.2216
0.205 | -18.4362 | -17.2 | 1.2362 | 1.5281 | 1.2362
0.20556 | -18.4362 | -17.2348 | 1.2014 | 1.4434 | 1.2014
0.20611 | -18.4507 | -17.3 | 1.1507 | 1.3242 | 1.1507
0.20667 | -18.4617 | -17.3 | 1.1617 | 1.3495 | 1.1617
0.20722 | -18.4726 | -17.3 | 1.1726 | 1.375 | 1.1726
0.20778 | -18.4872 | -17.3865 | 1.1007 | 1.2116 | 1.1007
0.20833 | -18.4872 | -17.3255 | 1.1617 | 1.3495 | 1.1617
0.20889 | -18.4982 | -17.3 | 1.1982 | 1.4356 | 1.1982
0.20944 | -18.5018 | -17.3 | 1.2018 | 1.4443 | 1.2018
0.21 | -18.5055 | -17.3 | 1.2055 | 1.4531 | 1.2055
0.21056 | -18.5018 | -17.3262 | 1.1756 | 1.3821 | 1.1756
0.21111 | -18.5128 | -17.3859 | 1.1268 | 1.2698 | 1.1268
0.21167 | -18.5128 | -17.3 | 1.2128 | 1.4708 | 1.2128
0.21222 | -18.531 | -17.3 | 1.231 | 1.5155 | 1.231
0.21278 | -18.5383 | -17.3778 | 1.1605 | 1.3468 | 1.1605
0.21333 | -18.5493 | -17.3342 | 1.2151 | 1.4764 | 1.2151
0.21389 | -18.5713 | -17.3537 | 1.2176 | 1.4826 | 1.2176
0.21444 | -18.5786 | -17.4 | 1.1786 | 1.3891 | 1.1786
0.215 | -18.5859 | -17.4 | 1.1859 | 1.4064 | 1.1859
0.21556 | -18.6153 | -17.4 | 1.2153 | 1.4768 | 1.2153
0.21611 | -18.6116 | -17.4053 | 1.2063 | 1.4551 | 1.2063
0.21667 | -18.6189 | -17.4932 | 1.1257 | 1.2672 | 1.1257
0.21722 | -18.6299 | -17.5 | 1.1299 | 1.2767 | 1.1299
0.21778 | -18.6263 | -17.4309 | 1.1953 | 1.4288 | 1.1953
0.21833 | -18.6409 | -17.457 | 1.184 | 1.4018 | 1.184
0.21889 | -18.652 | -17.5 | 1.152 | 1.327 | 1.152
0.21944 | -18.6667 | -17.5 | 1.1667 | 1.3611 | 1.1667
0.22 | -18.6667 | -17.5 | 1.1667 | 1.3611 | 1.1667
0.22056 | -18.6814 | -17.5 | 1.1814 | 1.3956 | 1.1814
0.22111 | -18.6777 | -17.5 | 1.1777 | 1.3869 | 1.1777
0.22167 | -18.6961 | -17.5 | 1.1961 | 1.4306 | 1.1961
0.22222 | -18.7071 | -17.5 | 1.2071 | 1.4571 | 1.2071
0.22278 | -18.7218 | -17.5603 | 1.1616 | 1.3492 | 1.1616
0.22333 | -18.7218 | -17.5518 | 1.1701 | 1.3691 | 1.1701
0.22389 | -18.7292 | -17.5361 | 1.1931 | 1.4234 | 1.1931
0.22444 | -18.7255 | -17.6 | 1.1255 | 1.2668 | 1.1255
0.225 | -18.7366 | -17.6 | 1.1366 | 1.2918 | 1.1366
0.22556 | -18.7403 | -17.6 | 1.1403 | 1.3002 | 1.1403
0.22611 | -18.7403 | -17.6 | 1.1403 | 1.3002 | 1.1403
0.22667 | -18.7476 | -17.6 | 1.1476 | 1.3171 | 1.1476
0.22722 | -18.7624 | -17.6 | 1.1624 | 1.3512 | 1.1624
0.22778 | -18.755 | -17.6518 | 1.1032 | 1.2171 | 1.1032
0.22833 | -18.7624 | -17.7 | 1.0624 | 1.1287 | 1.0624
0.22889 | -18.7735 | -17.7 | 1.0735 | 1.1523 | 1.0735
0.22944 | -18.7845 | -17.7 | 1.0845 | 1.1762 | 1.0845
0.23 | -18.7919 | -17.7 | 1.0919 | 1.1923 | 1.0919
0.23056 | -18.7956 | -17.7 | 1.0956 | 1.2004 | 1.0956
0.23111 | -18.803 | -17.7 | 1.103 | 1.2166 | 1.103
0.23167 | -18.8104 | -17.7 | 1.1104 | 1.233 | 1.1104
0.23222 | -18.8178 | -17.7 | 1.1178 | 1.2495 | 1.1178
0.23278 | -18.8326 | -17.7 | 1.1326 | 1.2828 | 1.1326
0.23333 | -18.8437 | -17.7 | 1.1437 | 1.3081 | 1.1437
0.23389 | -18.8474 | -17.7188 | 1.1286 | 1.2738 | 1.1286
0.23444 | -18.8622 | -17.7933 | 1.0689 | 1.1426 | 1.0689
0.235 | -18.8696 | -17.7053 | 1.1643 | 1.3556 | 1.1643
0.23556 | -18.8696 | -17.7826 | 1.087 | 1.1816 | 1.087
0.23611 | -18.8882 | -17.8 | 1.0882 | 1.1841 | 1.0882
0.23667 | -18.8993 | -17.8 | 1.0993 | 1.2084 | 1.0993
0.23722 | -18.8993 | -17.8 | 1.0993 | 1.2084 | 1.0993
0.23778 | -18.903 | -17.8 | 1.103 | 1.2166 | 1.103
0.23833 | -18.9141 | -17.8 | 1.1141 | 1.2413 | 1.1141
0.23889 | -18.9178 | -17.8 | 1.1178 | 1.2496 | 1.1178
0.23944 | -18.9141 | -17.8 | 1.1141 | 1.2413 | 1.1141
0.24 | -18.9253 | -17.8 | 1.1253 | 1.2662 | 1.1253
0.24056 | -18.9364 | -17.8 | 1.1364 | 1.2914 | 1.1364
0.24111 | -18.9401 | -17.8 | 1.1401 | 1.2999 | 1.1401
0.24167 | -18.9401 | -17.8499 | 1.0902 | 1.1885 | 1.0902
0.24222 | -18.9624 | -17.9 | 1.0624 | 1.1288 | 1.0624
0.24278 | -18.9587 | -17.8742 | 1.0845 | 1.1761 | 1.0845
0.24333 | -18.9699 | -17.8 | 1.1699 | 1.3686 | 1.1699
0.24389 | -18.9736 | -17.8016 | 1.172 | 1.3735 | 1.172
0.24444 | -18.9773 | -17.8895 | 1.0878 | 1.1833 | 1.0878
0.245 | -18.9922 | -17.9 | 1.0922 | 1.1929 | 1.0922
0.24556 | -18.9885 | -17.9 | 1.0885 | 1.1848 | 1.0885
0.24611 | -19.0146 | -17.9 | 1.1146 | 1.2422 | 1.1146
0.24667 | -19.0034 | -17.9 | 1.1034 | 1.2175 | 1.1034
0.24722 | -19.0183 | -17.9 | 1.1183 | 1.2506 | 1.1183
0.24778 | -19.0146 | -17.9 | 1.1146 | 1.2422 | 1.1146
0.24833 | -19.0407 | -17.9049 | 1.1357 | 1.2899 | 1.1357
0.24889 | -19.0481 | -17.9929 | 1.0553 | 1.1136 | 1.0553
0.24944 | -19.0481 | -18 | 1.0481 | 1.0986 | 1.0481
0.25 | -19.0593 | -17.9313 | 1.128 | 1.2725 | 1.128
0.25056 | -19.0743 | -17.9 | 1.1743 | 1.3789 | 1.1743
0.25111 | -19.0668 | -17.9445 | 1.1223 | 1.2595 | 1.1223
0.25167 | -19.0892 | -18 | 1.0892 | 1.1864 | 1.0892
0.25222 | -19.0892 | -18 | 1.0892 | 1.1864 | 1.0892
0.25278 | -19.078 | -18 | 1.078 | 1.1621 | 1.078
0.25333 | -19.1004 | -18 | 1.1004 | 1.211 | 1.1004
0.25389 | -19.1079 | -18 | 1.1079 | 1.2275 | 1.1079
0.25444 | -19.1191 | -18 | 1.1191 | 1.2525 | 1.1191
0.255 | -19.1229 | -18 | 1.1229 | 1.2609 | 1.1229
0.25556 | -19.1304 | -18 | 1.1304 | 1.2777 | 1.1304
0.25611 | -19.1341 | -18.0357 | 1.0984 | 1.2064 | 1.0984
0.25667 | -19.1341 | -18.0764 | 1.0578 | 1.1189 | 1.0578
0.25722 | -19.1491 | -18.0116 | 1.1375 | 1.294 | 1.1375
0.25778 | -19.1528 | -18.0995 | 1.0534 | 1.1096 | 1.0534
0.25833 | -19.1566 | -18.0126 | 1.144 | 1.3087 | 1.144
0.25889 | -19.1716 | -18.0753 | 1.0963 | 1.2019 | 1.0963
0.25944 | -19.1716 | -18.1 | 1.0716 | 1.1483 | 1.0716
0.26 | -19.1829 | -18.1 | 1.0829 | 1.1726 | 1.0829
0.26056 | -19.1866 | -18.1 | 1.0866 | 1.1807 | 1.0866
0.26111 | -19.1979 | -18.1 | 1.0979 | 1.2053 | 1.0979
0.26167 | -19.1941 | -18.1 | 1.0941 | 1.1971 | 1.0941
0.26222 | -19.2054 | -18.1 | 1.1054 | 1.2219 | 1.1054
0.26278 | -19.2054 | -18.1 | 1.1054 | 1.2219 | 1.1054
0.26333 | -19.2091 | -18.1 | 1.1091 | 1.2302 | 1.1091
0.26389 | -19.2129 | -18.1 | 1.1129 | 1.2385 | 1.1129
0.26444 | -19.2129 | -18.1 | 1.1129 | 1.2385 | 1.1129
0.265 | -19.2129 | -18.1 | 1.1129 | 1.2385 | 1.1129
0.26556 | -19.2204 | -18.1304 | 1.09 | 1.1882 | 1.09
0.26611 | -19.2279 | -18.2 | 1.0279 | 1.0566 | 1.0279
0.26667 | -19.2354 | -18.2 | 1.0354 | 1.0721 | 1.0354
0.26722 | -19.2354 | -18.2 | 1.0354 | 1.0721 | 1.0354
0.26778 | -19.2392 | -18.2 | 1.0392 | 1.0799 | 1.0392
0.26833 | -19.243 | -18.2 | 1.043 | 1.0878 | 1.043
0.26889 | -19.258 | -18.2 | 1.058 | 1.1194 | 1.058
0.26944 | -19.2655 | -18.2 | 1.0655 | 1.1354 | 1.0655
0.27 | -19.2618 | -18.2 | 1.0618 | 1.1274 | 1.0618
0.27056 | -19.2806 | -18.2 | 1.0806 | 1.1677 | 1.0806
0.27111 | -19.2768 | -18.2 | 1.0768 | 1.1596 | 1.0768
0.27167 | -19.2881 | -18.2 | 1.0881 | 1.1841 | 1.0881
0.27222 | -19.2844 | -18.2852 | 0.99919 | 0.99838 | 0.99919
0.27278 | -19.2844 | -18.2269 | 1.0575 | 1.1183 | 1.0575
0.27333 | -19.2881 | -18.261 | 1.0271 | 1.055 | 1.0271
0.27389 | -19.3032 | -18.3 | 1.0032 | 1.0065 | 1.0032
0.27444 | -19.2995 | -18.3 | 0.99945 | 0.99891 | 0.99945
0.275 | -19.2957 | -18.3 | 0.99568 | 0.99139 | 0.99568
0.27556 | -19.2995 | -18.2873 | 1.0121 | 1.0244 | 1.0121
0.27611 | -19.2919 | -18.2006 | 1.0913 | 1.191 | 1.0913
0.27667 | -19.2919 | -18.2885 | 1.0034 | 1.0069 | 1.0034
0.27722 | -19.2957 | -18.3 | 0.99568 | 0.99139 | 0.99568
0.27778 | -19.2806 | -18.3 | 0.98061 | 0.9616 | 0.98061
0.27833 | -19.2806 | -18.3 | 0.98061 | 0.9616 | 0.98061
0.27889 | -19.2768 | -18.3 | 0.97684 | 0.95422 | 0.97684
0.27944 | -19.2768 | -18.3 | 0.97684 | 0.95422 | 0.97684
0.28 | -19.2768 | -18.3 | 0.97684 | 0.95422 | 0.97684
0.28056 | -19.2693 | -18.3 | 0.96931 | 0.93956 | 0.96931
0.28111 | -19.2618 | -18.3 | 0.96178 | 0.92502 | 0.96178
0.28167 | -19.2693 | -18.3 | 0.96931 | 0.93956 | 0.96931
0.28222 | -19.2693 | -18.3 | 0.96931 | 0.93956 | 0.96931
0.28278 | -19.258 | -18.3 | 0.95802 | 0.91779 | 0.95802
0.28333 | -19.2543 | -18.3 | 0.95425 | 0.9106 | 0.95425
0.28389 | -19.2467 | -18.3 | 0.94673 | 0.89629 | 0.94673
0.28444 | -19.2392 | -18.3 | 0.9392 | 0.8821 | 0.9392
0.285 | -19.2354 | -18.3 | 0.93544 | 0.87505 | 0.93544
0.28556 | -19.2392 | -18.3 | 0.9392 | 0.8821 | 0.9392
0.28611 | -19.2317 | -18.3 | 0.93168 | 0.86803 | 0.93168
0.28667 | -19.2279 | -18.3 | 0.92792 | 0.86104 | 0.92792
0.28722 | -19.2204 | -18.3 | 0.9204 | 0.84714 | 0.9204
0.28778 | -19.2242 | -18.3 | 0.92416 | 0.85408 | 0.92416
0.28833 | -19.2279 | -18.3 | 0.92792 | 0.86104 | 0.92792
0.28889 | -19.2129 | -18.3 | 0.91289 | 0.83337 | 0.91289
0.28944 | -19.2129 | -18.3 | 0.91289 | 0.83337 | 0.91289
0.29 | -19.2129 | -18.3 | 0.91289 | 0.83337 | 0.91289
0.29056 | -19.2129 | -18.3 | 0.91289 | 0.83337 | 0.91289
0.29111 | -19.2016 | -18.3 | 0.90162 | 0.81292 | 0.90162
0.29167 | -19.2091 | -18.3 | 0.90913 | 0.82652 | 0.90913
0.29222 | -19.2054 | -18.3 | 0.90538 | 0.81971 | 0.90538
0.29278 | -19.2054 | -18.3 | 0.90538 | 0.81971 | 0.90538
0.29333 | -19.1904 | -18.3 | 0.89036 | 0.79274 | 0.89036
0.29389 | -19.1491 | -18.3 | 0.8491 | 0.72097 | 0.8491
0.29444 | -18.469 | -18.3 | 0.16897 | 0.028551 | 0.16897
0.295 | -17.217 | -18.3 | 1.083 | 1.1729 | -1.083
0.29556 | -16.2698 | -18.3 | 2.0302 | 4.1218 | -2.0302
0.29611 | -15.5211 | -18.2348 | 2.7138 | 7.3646 | -2.7138
0.29667 | -15.0217 | -18.1469 | 3.1252 | 9.7667 | -3.1252
0.29722 | -14.6006 | -18.018 | 3.4174 | 11.6786 | -3.4174
0.29778 | -14.2417 | -17.8421 | 3.6005 | 12.9633 | -3.6005
0.29833 | -13.8997 | -17.6831 | 3.7834 | 14.3145 | -3.7834
0.29889 | -13.5468 | -17.5855 | 4.0387 | 16.3113 | -4.0387
0.29944 | -13.2013 | -17.3216 | 4.1203 | 16.9771 | -4.1203
0.3 | -12.8807 | -17.2193 | 4.3385 | 18.8227 | -4.3385
0.30056 | -12.5521 | -16.9939 | 4.4418 | 19.7295 | -4.4418
0.30111 | -12.2619 | -16.7868 | 4.5248 | 20.474 | -4.5248
0.30167 | -11.9661 | -16.6109 | 4.6448 | 21.5744 | -4.6448
0.30222 | -11.6875 | -16.4351 | 4.7477 | 22.5402 | -4.7477
0.30278 | -11.4031 | -16.2796 | 4.8766 | 23.7808 | -4.8766
0.30333 | -11.127 | -16.1834 | 5.0564 | 25.5668 | -5.0564
0.30389 | -10.8563 | -16.0075 | 5.1512 | 26.5347 | -5.1512
0.30444 | -10.6071 | -15.8316 | 5.2245 | 27.2956 | -5.2245
0.305 | -10.3546 | -15.6558 | 5.3011 | 28.1018 | -5.3011
0.30556 | -10.1016 | -15.4799 | 5.3783 | 28.9261 | -5.3783
0.30611 | -9.7684 | -15.304 | 5.5356 | 30.6432 | -5.5356
0.30667 | -9.5176 | -15.1282 | 5.6105 | 31.4781 | -5.6105
0.30722 | -9.3054 | -14.9523 | 5.6469 | 31.8873 | -5.6469
0.30778 | -9.0766 | -14.7764 | 5.6998 | 32.4883 | -5.6998
0.30833 | -8.8623 | -14.6005 | 5.7383 | 32.9275 | -5.7383
0.30889 | -8.6622 | -14.4246 | 5.7624 | 33.2052 | -5.7624
0.30944 | -8.466 | -14.2488 | 5.7828 | 33.4405 | -5.7828
0.31 | -8.2811 | -14.0729 | 5.7918 | 33.5448 | -5.7918
0.31056 | -8.0823 | -13.8971 | 5.8148 | 33.8123 | -5.8148
0.31111 | -7.9046 | -13.7213 | 5.8167 | 33.8337 | -5.8167
0.31167 | -7.7131 | -13.5454 | 5.8323 | 34.0161 | -5.8323
0.31222 | -7.5473 | -13.3696 | 5.8222 | 33.8985 | -5.8222
0.31278 | -7.3849 | -13.1938 | 5.8088 | 33.7425 | -5.8088
0.31333 | -7.2233 | -13.0179 | 5.7945 | 33.5765 | -5.7945
0.31389 | -7.065 | -12.842 | 5.777 | 33.3735 | -5.777
0.31444 | -6.888 | -12.7331 | 5.845 | 34.1641 | -5.845
0.315 | -6.7409 | -12.5903 | 5.8493 | 34.2148 | -5.8493
0.31556 | -6.5873 | -12.4145 | 5.8272 | 33.9561 | -5.8272
0.31611 | -6.4273 | -12.2387 | 5.8115 | 33.7732 | -5.8115
0.31667 | -6.2822 | -12.0629 | 5.7807 | 33.4163 | -5.7807
0.31722 | -6.152 | -11.8935 | 5.7415 | 32.9652 | -5.7415
0.31778 | -6.0293 | -11.8055 | 5.7762 | 33.365 | -5.7762
0.31833 | -5.9047 | -11.6352 | 5.7304 | 32.838 | -5.7304
0.31889 | -5.7877 | -11.5296 | 5.742 | 32.9704 | -5.742
0.31944 | -5.664 | -11.3834 | 5.7194 | 32.7114 | -5.7194
0.32 | -5.5292 | -11.2075 | 5.6783 | 32.243 | -5.6783
0.32056 | -5.3903 | -11.0658 | 5.6755 | 32.2113 | -5.6755
0.32111 | -5.2382 | -10.9557 | 5.7175 | 32.6901 | -5.7175
0.32167 | -5.0982 | -10.7799 | 5.6817 | 32.2817 | -5.6817
0.32222 | -4.9382 | -10.604 | 5.6658 | 32.1016 | -5.6658
0.32278 | -4.8017 | -10.5141 | 5.7124 | 32.6311 | -5.7124
0.32333 | -4.6793 | -10.3523 | 5.673 | 32.1829 | -5.673
0.32389 | -4.5619 | -10.2382 | 5.6764 | 32.2213 | -5.6764
0.32444 | -4.4493 | -10.1006 | 5.6513 | 31.9374 | -5.6513
0.325 | -4.3752 | -9.9624 | 5.5872 | 31.2163 | -5.5872
0.32556 | -4.2565 | -9.8488 | 5.5923 | 31.2735 | -5.5923
0.32611 | -4.165 | -9.6865 | 5.5214 | 30.4863 | -5.5214
0.32667 | -4.076 | -9.597 | 5.5211 | 30.4821 | -5.5211
0.32722 | -3.976 | -9.4213 | 5.4452 | 29.6506 | -5.4452
0.32778 | -3.9029 | -9.3227 | 5.4198 | 29.3739 | -5.4198
0.32833 | -3.8234 | -9.2347 | 5.4114 | 29.2831 | -5.4114
0.32889 | -3.7418 | -9.0936 | 5.3518 | 28.6421 | -5.3518
0.32944 | -3.6537 | -8.9588 | 5.3051 | 28.144 | -5.3051
0.33 | -3.5703 | -8.8709 | 5.3005 | 28.0958 | -5.3005
0.33056 | -3.5046 | -8.7659 | 5.2612 | 27.6806 | -5.2612
0.33111 | -3.4259 | -8.595 | 5.169 | 26.719 | -5.169
0.33167 | -3.3649 | -8.5071 | 5.1422 | 26.4424 | -5.1422
0.33222 | -3.28 | -8.4192 | 5.1392 | 26.4115 | -5.1392
0.33278 | -3.2213 | -8.3312 | 5.1099 | 26.1115 | -5.1099
0.33333 | -3.141 | -8.1865 | 5.0455 | 25.4571 | -5.0455
0.33389 | -3.0869 | -8.0553 | 4.9684 | 24.6849 | -4.9684
0.33444 | -3.0156 | -7.9674 | 4.9518 | 24.5199 | -4.9518
0.335 | -2.9531 | -7.8588 | 4.9058 | 24.0666 | -4.9058
0.33556 | -2.8949 | -7.6915 | 4.7965 | 23.0068 | -4.7965
0.33611 | -2.8304 | -7.6035 | 4.7731 | 22.7824 | -4.7731
0.33667 | -2.7789 | -7.5156 | 4.7366 | 22.4359 | -4.7366
0.33722 | -2.7168 | -7.4276 | 4.7109 | 22.1924 | -4.7109
0.33778 | -2.6761 | -7.3397 | 4.6636 | 21.7492 | -4.6636
0.33833 | -2.6163 | -7.2518 | 4.6355 | 21.4878 | -4.6355
0.33889 | -2.5715 | -7.1638 | 4.5924 | 21.0899 | -4.5924
0.33944 | -2.5182 | -7.0518 | 4.5336 | 20.5538 | -4.5336
0.34 | -2.4607 | -6.888 | 4.4272 | 19.6005 | -4.4272
0.34056 | -2.4267 | -6.8 | 4.3733 | 19.1261 | -4.3733
0.34111 | -2.3736 | -6.7121 | 4.3385 | 18.8226 | -4.3385
0.34167 | -2.3143 | -6.6242 | 4.3099 | 18.5753 | -4.3099
0.34222 | -2.2719 | -6.5362 | 4.2643 | 18.1842 | -4.2643
0.34278 | -2.2318 | -6.4483 | 4.2165 | 17.7792 | -4.2165
0.34333 | -2.1769 | -6.3604 | 4.1835 | 17.5018 | -4.1835
0.34389 | -2.1537 | -6.2724 | 4.1188 | 16.9643 | -4.1188
0.34444 | -2.1073 | -6.1845 | 4.0772 | 16.6235 | -4.0772
0.345 | -2.0547 | -6.0965 | 4.0419 | 16.3367 | -4.0419
0.34556 | -2.0252 | -6.0086 | 3.9833 | 15.8671 | -3.9833
0.34611 | -1.979 | -5.9207 | 3.9416 | 15.5366 | -3.9416
0.34667 | -1.9371 | -5.8327 | 3.8957 | 15.1762 | -3.8957
0.34722 | -1.8972 | -5.7448 | 3.8475 | 14.8035 | -3.8475
0.34778 | -1.8679 | -5.6568 | 3.7889 | 14.3557 | -3.7889
0.34833 | -1.8303 | -5.5689 | 3.7386 | 13.9771 | -3.7386
0.34889 | -1.778 | -5.5 | 3.722 | 13.8531 | -3.722
0.34944 | -1.7405 | -5.493 | 3.7525 | 14.0813 | -3.7525
0.35 | -1.7154 | -5.405 | 3.6896 | 13.6129 | -3.6896
0.35056 | -1.6696 | -5.3171 | 3.6475 | 13.3039 | -3.6475
0.35111 | -1.6363 | -5.2291 | 3.5928 | 12.9085 | -3.5928
0.35167 | -1.6093 | -5.1412 | 3.5319 | 12.4745 | -3.5319
0.35222 | -1.574 | -5.0533 | 3.4793 | 12.1056 | -3.4793
0.35278 | -1.5345 | -4.9653 | 3.4308 | 11.7703 | -3.4308
0.35333 | -1.5034 | -4.8774 | 3.374 | 11.3835 | -3.374
0.35389 | -1.4765 | -4.8 | 3.3235 | 11.0459 | -3.3235
0.35444 | -1.433 | -4.8 | 3.367 | 11.3368 | -3.367
0.355 | -1.3937 | -4.7135 | 3.3199 | 11.0214 | -3.3199
0.35556 | -1.3689 | -4.6256 | 3.2567 | 10.6063 | -3.2567
0.35611 | -1.3338 | -4.6 | 3.2662 | 10.6681 | -3.2662
0.35667 | -1.2946 | -4.5498 | 3.2553 | 10.5967 | -3.2553
0.35722 | -1.2472 | -4.4619 | 3.2147 | 10.3344 | -3.2147
0.35778 | -1.2163 | -4.374 | 3.1577 | 9.9708 | -3.1577
0.35833 | -1.1937 | -4.3 | 3.1063 | 9.6491 | -3.1063
0.35889 | -1.1526 | -4.2981 | 3.1455 | 9.8943 | -3.1455
0.35944 | -1.1197 | -4.2102 | 3.0904 | 9.5507 | -3.0904
0.36 | -1.0787 | -4.1222 | 3.0435 | 9.2629 | -3.0435
0.36056 | -1.05 | -4.0343 | 2.9842 | 8.9057 | -2.9842
0.36111 | -1.005 | -4 | 2.995 | 8.9702 | -2.995
0.36167 | -0.97837 | -3.9584 | 2.98 | 8.8803 | -2.98
0.36222 | -0.94158 | -3.9 | 2.9584 | 8.7523 | -2.9584
0.36278 | -0.89461 | -3.8825 | 2.9878 | 8.9272 | -2.9878
0.36333 | -0.85586 | -3.7945 | 2.9386 | 8.6356 | -2.9386
0.36389 | -0.81715 | -3.7066 | 2.8894 | 8.3487 | -2.8894
0.36444 | -0.78864 | -3.7 | 2.9114 | 8.476 | -2.9114
0.365 | -0.74796 | -3.6307 | 2.8827 | 8.3099 | -2.8827
0.36556 | -0.71748 | -3.5428 | 2.8253 | 7.9822 | -2.8253
0.36611 | -0.68093 | -3.5 | 2.8191 | 7.9472 | -2.8191
0.36667 | -0.63427 | -3.4669 | 2.8326 | 8.0237 | -2.8326
0.36722 | -0.59375 | -3.4 | 2.8062 | 7.875 | -2.8062
0.36778 | -0.47243 | -3.391 | 2.9186 | 8.5182 | -2.9186
0.36833 | -0.43812 | -3.3031 | 2.865 | 8.208 | -2.865
0.36889 | -0.38773 | -3.2151 | 2.8274 | 7.9942 | -2.8274
0.36944 | -0.34745 | -3.2 | 2.8525 | 8.137 | -2.8525
0.37 | -0.32532 | -3.1392 | 2.8139 | 7.9181 | -2.8139
0.37056 | -0.29114 | -3.0513 | 2.7601 | 7.6183 | -2.7601
0.37111 | -0.24695 | -3 | 2.753 | 7.5793 | -2.753
0.37167 | -0.1988 | -2.9754 | 2.7766 | 7.7094 | -2.7766
0.37222 | -0.17074 | -2.9 | 2.7293 | 7.4489 | -2.7293
0.37278 | -0.13869 | -2.8995 | 2.7608 | 7.6222 | -2.7608
0.37333 | -0.094669 | -2.8116 | 2.7169 | 7.3817 | -2.7169
0.37389 | -0.072676 | -2.7237 | 2.651 | 7.0279 | -2.651
0.37444 | -0.042704 | -2.7 | 2.6573 | 7.0612 | -2.6573
0.375 | -0.0067679 | -2.6479 | 2.6411 | 6.9754 | -2.6411
0.37556 | 0.041097 | -2.6 | 2.6411 | 6.9754 | -2.6411
0.37611 | 0.05704 | -2.572 | 2.6291 | 6.9121 | -2.6291
0.37667 | 0.092888 | -2.5 | 2.5929 | 6.7231 | -2.5929
0.37722 | 0.13865 | -2.4962 | 2.6348 | 6.9423 | -2.6348
0.37778 | 0.17244 | -2.4083 | 2.5807 | 6.66 | -2.5807
0.37833 | 0.19627 | -2.4 | 2.5963 | 6.7406 | -2.5963
0.37889 | 0.22406 | -2.3324 | 2.5565 | 6.5355 | -2.5565
0.37944 | 0.25579 | -2.3 | 2.5558 | 6.5321 | -2.5558
0.38 | 0.30533 | -2.2566 | 2.5619 | 6.5633 | -2.5619
0.38056 | 0.33107 | -2.1686 | 2.4997 | 6.2483 | -2.4997
0.38111 | 0.34888 | -2.1 | 2.4489 | 5.997 | -2.4489
0.38167 | 0.39435 | -2.1 | 2.4943 | 6.2218 | -2.4943
0.38222 | 0.41805 | -2.1 | 2.5181 | 6.3406 | -2.5181
0.38278 | 0.43385 | -2.0168 | 2.4506 | 6.0057 | -2.4506
0.38333 | 0.45753 | -2 | 2.4575 | 6.0395 | -2.4575
0.38389 | 0.49303 | -1.9409 | 2.434 | 5.9241 | -2.434
0.38444 | 0.52653 | -1.9 | 2.4265 | 5.888 | -2.4265
0.385 | 0.55606 | -1.865 | 2.4211 | 5.8617 | -2.4211
0.38556 | 0.56787 | -1.8 | 2.3679 | 5.6068 | -2.3679
0.38611 | 0.60327 | -1.7892 | 2.3925 | 5.7238 | -2.3925
0.38667 | 0.63472 | -1.7012 | 2.3359 | 5.4566 | -2.3359
0.38722 | 0.6681 | -1.6133 | 2.2814 | 5.2047 | -2.2814
0.38778 | 0.6838 | -1.6 | 2.2838 | 5.2157 | -2.2838
0.38833 | 0.69949 | -1.5374 | 2.2369 | 5.0036 | -2.2369
0.38889 | 0.72694 | -1.5 | 2.2269 | 4.9593 | -2.2269
0.38944 | 0.75046 | -1.4615 | 2.2119 | 4.8927 | -2.2119
0.39 | 0.78962 | -1.4 | 2.1896 | 4.7944 | -2.1896
0.39056 | 0.80723 | -1.4 | 2.2072 | 4.8719 | -2.2072
0.39111 | 0.83266 | -1.3976 | 2.2303 | 4.9742 | -2.2303
0.39167 | 0.84634 | -1.3097 | 2.156 | 4.6484 | -2.156
0.39222 | 0.86783 | -1.2217 | 2.0896 | 4.3662 | -2.0896
0.39278 | 0.89517 | -1.2 | 2.0952 | 4.3898 | -2.0952
0.39333 | 0.91469 | -1.2 | 2.1147 | 4.4719 | -2.1147
0.39389 | 0.9342 | -1.1579 | 2.0921 | 4.3768 | -2.0921
0.39444 | 0.95565 | -1.1 | 2.0556 | 4.2257 | -2.0556
0.395 | 0.96734 | -1.082 | 2.0493 | 4.1997 | -2.0493
0.39556 | 0.98683 | -1 | 1.9868 | 3.9475 | -1.9868
0.39611 | 1.0121 | -1 | 2.0121 | 4.0487 | -2.0121
0.39667 | 1.0413 | -0.91812 | 1.9595 | 3.8395 | -1.9595
0.39722 | 1.055 | -0.9 | 1.955 | 3.8218 | -1.955
0.39778 | 1.0724 | -0.84224 | 1.9147 | 3.666 | -1.9147
0.39833 | 1.0919 | -0.8 | 1.8919 | 3.5792 | -1.8919
0.39889 | 1.1268 | -0.8 | 1.9268 | 3.7127 | -1.9268
0.39944 | 1.1482 | -0.77842 | 1.9266 | 3.7118 | -1.9266
0.4 | 1.1637 | -0.7 | 1.8637 | 3.4734 | -1.8637
0.40056 | 1.1812 | -0.7 | 1.8812 | 3.5388 | -1.8812
0.40111 | 1.2025 | -0.61464 | 1.8171 | 3.302 | -1.8171
0.40167 | 1.2141 | -0.6 | 1.8141 | 3.291 | -1.8141
0.40222 | 1.2277 | -0.6 | 1.8277 | 3.3404 | -1.8277
0.40278 | 1.249 | -0.55079 | 1.7998 | 3.2392 | -1.7998
0.40333 | 1.2722 | -0.5 | 1.7722 | 3.1407 | -1.7722
0.40389 | 1.2993 | -0.5 | 1.7993 | 3.2374 | -1.7993
0.40444 | 1.309 | -0.48694 | 1.7959 | 3.2252 | -1.7959
0.405 | 1.3321 | -0.4 | 1.7321 | 3.0003 | -1.7321
0.40556 | 1.3379 | -0.4 | 1.7379 | 3.0204 | -1.7379
0.40611 | 1.3611 | -0.32309 | 1.6842 | 2.8365 | -1.6842
0.40667 | 1.3823 | -0.3 | 1.6823 | 2.8303 | -1.6823
0.40722 | 1.4036 | -0.3 | 1.7036 | 2.9021 | -1.7036
0.40778 | 1.4248 | -0.25923 | 1.684 | 2.8359 | -1.684
0.40833 | 1.4286 | -0.2 | 1.6286 | 2.6525 | -1.6286
0.40889 | 1.4421 | -0.18333 | 1.6255 | 2.6421 | -1.6255
0.40944 | 1.4595 | -0.1 | 1.5595 | 2.4319 | -1.5595
0.41 | 1.4768 | -0.1 | 1.5768 | 2.4863 | -1.5768
0.41056 | 1.4884 | -0.1 | 1.5884 | 2.5229 | -1.5884
0.41111 | 1.5076 | -0.031574 | 1.5392 | 2.3691 | -1.5392
0.41167 | 1.5288 | 0 | 1.5288 | 2.3371 | -1.5288
0.41222 | 1.5518 | 0 | 1.5518 | 2.4082 | -1.5518
0.41278 | 1.5538 | 0 | 1.5538 | 2.4142 | -1.5538
0.41333 | 1.5691 | 0.020229 | 1.5489 | 2.3991 | -1.5489
0.41389 | 1.5826 | 0.1 | 1.4826 | 2.198 | -1.4826
0.41444 | 1.596 | 0.1 | 1.496 | 2.2381 | -1.496
0.415 | 1.6248 | 0.18408 | 1.4407 | 2.0757 | -1.4407
0.41556 | 1.6382 | 0.2 | 1.4382 | 2.0685 | -1.4382
0.41611 | 1.6536 | 0.2 | 1.4536 | 2.1129 | -1.4536
0.41667 | 1.6689 | 0.24791 | 1.421 | 2.0193 | -1.421
0.41722 | 1.6747 | 0.3 | 1.3747 | 1.8897 | -1.3747
0.41778 | 1.6862 | 0.3 | 1.3862 | 1.9215 | -1.3862
0.41833 | 1.7015 | 0.31174 | 1.3898 | 1.9314 | -1.3898
0.41889 | 1.7092 | 0.39969 | 1.3095 | 1.7147 | -1.3095
0.41944 | 1.7187 | 0.4 | 1.3187 | 1.7391 | -1.3187
0.42 | 1.736 | 0.4 | 1.336 | 1.7848 | -1.336
0.42056 | 1.7455 | 0.4 | 1.3455 | 1.8105 | -1.3455
0.42111 | 1.7666 | 0.45145 | 1.3151 | 1.7296 | -1.3151
0.42167 | 1.7895 | 0.5 | 1.2895 | 1.6629 | -1.2895
0.42222 | 1.7991 | 0.5 | 1.2991 | 1.6876 | -1.2991
0.42278 | 1.8067 | 0.5 | 1.3067 | 1.7075 | -1.3067
0.42333 | 1.8182 | 0.50321 | 1.315 | 1.7292 | -1.315
0.42389 | 1.8239 | 0.59112 | 1.2328 | 1.5198 | -1.2328
0.42444 | 1.8316 | 0.6 | 1.2316 | 1.5167 | -1.2316
0.425 | 1.8411 | 0.6 | 1.2411 | 1.5403 | -1.2411
0.42556 | 1.8602 | 0.65497 | 1.2052 | 1.4526 | -1.2052
0.42611 | 1.8755 | 0.7 | 1.1755 | 1.3817 | -1.1755
0.42667 | 1.8888 | 0.7 | 1.1888 | 1.4133 | -1.1888
0.42722 | 1.8926 | 0.71879 | 1.1738 | 1.3779 | -1.1738
0.42778 | 1.9098 | 0.8 | 1.1098 | 1.2316 | -1.1098
0.42833 | 1.9155 | 0.8 | 1.1155 | 1.2443 | -1.1155
0.42889 | 1.9193 | 0.8 | 1.1193 | 1.2529 | -1.1193
0.42944 | 1.9288 | 0.8 | 1.1288 | 1.2743 | -1.1288
0.43 | 1.9403 | 0.85858 | 1.0817 | 1.1701 | -1.0817
0.43056 | 1.9479 | 0.9 | 1.0479 | 1.0981 | -1.0479
0.43111 | 1.9536 | 0.9 | 1.0536 | 1.1101 | -1.0536
0.43167 | 1.9726 | 0.9 | 1.0726 | 1.1506 | -1.0726
0.43222 | 1.9784 | 0.91038 | 1.068 | 1.1406 | -1.068
0.43278 | 1.9898 | 0.99833 | 0.99145 | 0.98297 | -0.99145
0.43333 | 2.0012 | 1 | 1.0012 | 1.0024 | -1.0012
0.43389 | 2.0183 | 1 | 1.0183 | 1.0369 | -1.0183
0.43444 | 2.0335 | 1 | 1.0335 | 1.0682 | -1.0335
0.435 | 2.0373 | 1.0501 | 0.98719 | 0.97454 | -0.98719
0.43556 | 2.043 | 1.1 | 0.94302 | 0.88929 | -0.94302
0.43611 | 2.0468 | 1.1 | 0.94682 | 0.89647 | -0.94682
0.43667 | 2.062 | 1.1 | 0.96202 | 0.92548 | -0.96202
0.43722 | 2.0715 | 1.1 | 0.97152 | 0.94385 | -0.97152
0.43778 | 2.0791 | 1.1 | 0.97911 | 0.95867 | -0.97911
0.43833 | 2.0924 | 1.1778 | 0.91461 | 0.83652 | -0.91461
0.43889 | 2.1057 | 1.2 | 0.90569 | 0.82028 | -0.90569
0.43944 | 2.1152 | 1.2 | 0.91518 | 0.83755 | -0.91518
0.44 | 2.1285 | 1.2 | 0.92846 | 0.86203 | -0.92846
0.44056 | 2.1379 | 1.2296 | 0.90839 | 0.82517 | -0.90839
0.44111 | 2.1512 | 1.3 | 0.85121 | 0.72456 | -0.85121
0.44167 | 2.1607 | 1.3 | 0.86069 | 0.74079 | -0.86069
0.44222 | 2.1626 | 1.3 | 0.86259 | 0.74406 | -0.86259
0.44278 | 2.174 | 1.3 | 0.87396 | 0.7638 | -0.87396
0.44333 | 2.1853 | 1.3693 | 0.81606 | 0.66596 | -0.81606
0.44389 | 2.191 | 1.3428 | 0.84822 | 0.71948 | -0.84822
0.44444 | 2.191 | 1.3452 | 0.84584 | 0.71545 | -0.84584
0.445 | 2.2005 | 1.4 | 0.80048 | 0.64076 | -0.80048
0.44556 | 2.2156 | 1.4 | 0.81562 | 0.66524 | -0.81562
0.44611 | 2.2213 | 1.409 | 0.81229 | 0.65981 | -0.81229
0.44667 | 2.2251 | 1.497 | 0.72812 | 0.53016 | -0.72812
0.44722 | 2.2308 | 1.5 | 0.73076 | 0.53402 | -0.73076
0.44778 | 2.244 | 1.5 | 0.74401 | 0.55355 | -0.74401
0.44833 | 2.2554 | 1.5 | 0.75536 | 0.57057 | -0.75536
0.44889 | 2.2648 | 1.5 | 0.76481 | 0.58494 | -0.76481
0.44944 | 2.2799 | 1.5366 | 0.74335 | 0.55257 | -0.74335
0.45 | 2.2818 | 1.6 | 0.68183 | 0.46489 | -0.68183
0.45056 | 2.2894 | 1.6 | 0.68939 | 0.47526 | -0.68939
0.45111 | 2.2969 | 1.6 | 0.69695 | 0.48574 | -0.69695
0.45167 | 2.3026 | 1.6 | 0.70262 | 0.49367 | -0.70262
0.45222 | 2.3121 | 1.6 | 0.71206 | 0.50703 | -0.71206
0.45278 | 2.3158 | 1.6643 | 0.65155 | 0.42451 | -0.65155
0.45333 | 2.3234 | 1.7 | 0.62339 | 0.38862 | -0.62339
0.45389 | 2.3309 | 1.7 | 0.63095 | 0.39809 | -0.63095
0.45444 | 2.346 | 1.7 | 0.64605 | 0.41738 | -0.64605
0.455 | 2.3593 | 1.7 | 0.65926 | 0.43462 | -0.65926
0.45556 | 2.3649 | 1.7 | 0.66492 | 0.44212 | -0.66492
0.45611 | 2.3762 | 1.7 | 0.67624 | 0.4573 | -0.67624
0.45667 | 2.3838 | 1.7799 | 0.60383 | 0.36461 | -0.60383
0.45722 | 2.3894 | 1.8 | 0.58944 | 0.34744 | -0.58944
0.45778 | 2.4026 | 1.8 | 0.60263 | 0.36317 | -0.60263
0.45833 | 2.4083 | 1.8 | 0.60829 | 0.37002 | -0.60829
0.45889 | 2.4139 | 1.8 | 0.61394 | 0.37693 | -0.61394
0.45944 | 2.4271 | 1.8 | 0.62713 | 0.3933 | -0.62713
0.46 | 2.4328 | 1.8077 | 0.62513 | 0.39079 | -0.62513
0.46056 | 2.4366 | 1.8956 | 0.54095 | 0.29263 | -0.54095
0.46111 | 2.4479 | 1.9 | 0.54785 | 0.30014 | -0.54785
0.46167 | 2.4535 | 1.9 | 0.5535 | 0.30636 | -0.5535
0.46222 | 2.4629 | 1.9 | 0.56291 | 0.31687 | -0.56291
0.46278 | 2.4629 | 1.9 | 0.56291 | 0.31687 | -0.56291
0.46333 | 2.4761 | 1.9 | 0.57609 | 0.33188 | -0.57609
0.46389 | 2.4855 | 1.9233 | 0.56224 | 0.31611 | -0.56224
0.46444 | 2.5043 | 2 | 0.50431 | 0.25433 | -0.50431
0.465 | 2.5081 | 2 | 0.50807 | 0.25814 | -0.50807
0.46556 | 2.5156 | 2 | 0.51559 | 0.26584 | -0.51559
0.46611 | 2.5194 | 2 | 0.51935 | 0.26973 | -0.51935
0.46667 | 2.5231 | 2 | 0.52311 | 0.27365 | -0.52311
0.46722 | 2.5288 | 2 | 0.52875 | 0.27958 | -0.52875
0.46778 | 2.5363 | 2 | 0.53627 | 0.28759 | -0.53627
0.46833 | 2.5475 | 2.0268 | 0.52072 | 0.27115 | -0.52072
0.46889 | 2.5532 | 2.1 | 0.45318 | 0.20537 | -0.45318
0.46944 | 2.5645 | 2.1 | 0.46445 | 0.21572 | -0.46445
0.47 | 2.5795 | 2.1 | 0.47947 | 0.2299 | -0.47947
0.47056 | 2.5926 | 2.1 | 0.49262 | 0.24267 | -0.49262
0.47111 | 2.6001 | 2.1 | 0.50012 | 0.25012 | -0.50012
0.47167 | 2.6076 | 2.1 | 0.50763 | 0.25769 | -0.50763
0.47222 | 2.6114 | 2.1425 | 0.4689 | 0.21987 | -0.4689
0.47278 | 2.6245 | 2.2 | 0.42451 | 0.18021 | -0.42451
0.47333 | 2.632 | 2.2 | 0.43202 | 0.18664 | -0.43202
0.47389 | 2.6395 | 2.2 | 0.43952 | 0.19317 | -0.43952
0.47444 | 2.6395 | 2.2 | 0.43952 | 0.19317 | -0.43952
0.475 | 2.6414 | 2.2 | 0.44139 | 0.19483 | -0.44139
0.47556 | 2.6489 | 2.2 | 0.44889 | 0.2015 | -0.44889
0.47611 | 2.6564 | 2.2 | 0.45639 | 0.20829 | -0.45639
0.47667 | 2.662 | 2.246 | 0.41599 | 0.17305 | -0.41599
0.47722 | 2.6714 | 2.3 | 0.37138 | 0.13792 | -0.37138
0.47778 | 2.6826 | 2.3 | 0.38262 | 0.1464 | -0.38262
0.47833 | 2.6864 | 2.3 | 0.38637 | 0.14928 | -0.38637
0.47889 | 2.6976 | 2.3 | 0.3976 | 0.15809 | -0.3976
0.47944 | 2.7032 | 2.3 | 0.40322 | 0.16259 | -0.40322
0.48 | 2.7088 | 2.3 | 0.40884 | 0.16715 | -0.40884
0.48056 | 2.7163 | 2.3 | 0.41633 | 0.17333 | -0.41633
0.48111 | 2.7294 | 2.3495 | 0.37991 | 0.14433 | -0.37991
0.48167 | 2.7407 | 2.4 | 0.34065 | 0.11605 | -0.34065
0.48222 | 2.7519 | 2.4 | 0.35188 | 0.12382 | -0.35188
0.48278 | 2.7594 | 2.4 | 0.35936 | 0.12914 | -0.35936
0.48333 | 2.7594 | 2.4 | 0.35936 | 0.12914 | -0.35936
0.48389 | 2.7668 | 2.4 | 0.36684 | 0.13457 | -0.36684
0.48444 | 2.7743 | 2.4 | 0.37432 | 0.14011 | -0.37432
0.485 | 2.7837 | 2.4 | 0.38366 | 0.1472 | -0.38366
0.48556 | 2.7893 | 2.4531 | 0.33615 | 0.11299 | -0.33615
0.48611 | 2.7911 | 2.5 | 0.29114 | 0.084761 | -0.29114
0.48667 | 2.7986 | 2.5 | 0.29861 | 0.089169 | -0.29861
0.48722 | 2.8023 | 2.5 | 0.30235 | 0.091415 | -0.30235
0.48778 | 2.808 | 2.5 | 0.30795 | 0.094835 | -0.30795
0.48833 | 2.8173 | 2.5 | 0.31729 | 0.10067 | -0.31729
0.48889 | 2.8248 | 2.5 | 0.32476 | 0.10547 | -0.32476
0.48944 | 2.8341 | 2.5 | 0.3341 | 0.11162 | -0.3341
0.49 | 2.8378 | 2.5 | 0.33783 | 0.11413 | -0.33783
0.49056 | 2.8472 | 2.5447 | 0.30249 | 0.091498 | -0.30249
0.49111 | 2.8509 | 2.6 | 0.2509 | 0.062949 | -0.2509
0.49167 | 2.8621 | 2.6 | 0.26209 | 0.068693 | -0.26209
0.49222 | 2.8658 | 2.6 | 0.26582 | 0.070663 | -0.26582
0.49278 | 2.8733 | 2.6 | 0.27329 | 0.074686 | -0.27329
0.49333 | 2.8752 | 2.6 | 0.27515 | 0.075709 | -0.27515
0.49389 | 2.8807 | 2.6 | 0.28075 | 0.078819 | -0.28075
0.49444 | 2.8863 | 2.6 | 0.28634 | 0.081992 | -0.28634
0.495 | 2.8863 | 2.6 | 0.28634 | 0.081992 | -0.28634
0.49556 | 2.8994 | 2.6 | 0.29939 | 0.089637 | -0.29939
0.49611 | 2.905 | 2.6 | 0.30499 | 0.093017 | -0.30499
0.49667 | 2.9087 | 2.612 | 0.29666 | 0.08801 | -0.29666
0.49722 | 2.9124 | 2.7 | 0.21244 | 0.045131 | -0.21244
0.49778 | 2.9124 | 2.7 | 0.21244 | 0.045131 | -0.21244
0.49833 | 2.9218 | 2.7 | 0.22176 | 0.049177 | -0.22176
0.49889 | 2.9199 | 2.7 | 0.2199 | 0.048354 | -0.2199
0.49944 | 2.9273 | 2.7 | 0.22735 | 0.051688 | -0.22735
0.5 | 2.9348 | 2.7 | 0.2348 | 0.055131 | -0.2348
0.50056 | 2.9404 | 2.7 | 0.24039 | 0.057787 | -0.24039
0.50111 | 2.9423 | 2.7156 | 0.22668 | 0.051386 | -0.22668
0.50167 | 2.9497 | 2.8 | 0.1497 | 0.02241 | -0.1497
0.50222 | 2.9516 | 2.8 | 0.15156 | 0.022971 | -0.15156
0.50278 | 2.9665 | 2.8 | 0.16646 | 0.027708 | -0.16646
0.50333 | 2.9758 | 2.8 | 0.17576 | 0.030893 | -0.17576
0.50389 | 2.9832 | 2.8 | 0.18321 | 0.033565 | -0.18321
0.50444 | 2.9869 | 2.8 | 0.18693 | 0.034943 | -0.18693
0.505 | 2.9962 | 2.8 | 0.19623 | 0.038507 | -0.19623
0.50556 | 3 | 2.8 | 0.19995 | 0.039981 | -0.19995
0.50611 | 3 | 2.8 | 0.19995 | 0.039981 | -0.19995
0.50667 | 3.0018 | 2.8 | 0.20181 | 0.040728 | -0.20181
0.50722 | 3.0037 | 2.8 | 0.20367 | 0.041482 | -0.20367
0.50778 | 3.0055 | 2.8 | 0.20553 | 0.042243 | -0.20553
0.50833 | 3.0111 | 2.8 | 0.21111 | 0.044568 | -0.21111
0.50889 | 3.0185 | 2.8469 | 0.17167 | 0.029471 | -0.17167
0.50944 | 3.0223 | 2.9 | 0.12227 | 0.014949 | -0.12227
0.51 | 3.026 | 2.9 | 0.12599 | 0.015873 | -0.12599
0.51056 | 3.0316 | 2.9 | 0.13156 | 0.017309 | -0.13156
0.51111 | 3.0371 | 2.9 | 0.13714 | 0.018807 | -0.13714
0.51167 | 3.0409 | 2.9 | 0.14086 | 0.019841 | -0.14086
0.51222 | 3.0464 | 2.9 | 0.14643 | 0.021442 | -0.14643
0.51278 | 3.0501 | 2.9 | 0.15015 | 0.022544 | -0.15015
0.51333 | 3.0594 | 2.9 | 0.15944 | 0.02542 | -0.15944
0.51389 | 3.065 | 2.9 | 0.16501 | 0.027228 | -0.16501
0.51444 | 3.0669 | 2.9 | 0.16687 | 0.027845 | -0.16687
0.515 | 3.078 | 2.9 | 0.17801 | 0.031688 | -0.17801
0.51556 | 3.0854 | 2.9022 | 0.18324 | 0.033576 | -0.18324
0.51611 | 3.0892 | 2.9901 | 0.099001 | 0.0098013 | -0.099001
0.51667 | 3.0929 | 3 | 0.092864 | 0.0086237 | -0.092864
0.51722 | 3.0966 | 3 | 0.096576 | 0.009327 | -0.096576
0.51778 | 3.0947 | 3 | 0.09472 | 0.0089719 | -0.09472
0.51833 | 3.1077 | 3 | 0.10771 | 0.011602 | -0.10771
0.51889 | 3.1059 | 3 | 0.10586 | 0.011206 | -0.10586
0.51944 | 3.1151 | 3 | 0.11513 | 0.013256 | -0.11513
0.52 | 3.1151 | 3 | 0.11513 | 0.013256 | -0.11513
0.52056 | 3.1188 | 3 | 0.11885 | 0.014124 | -0.11885
0.52111 | 3.1188 | 3 | 0.11885 | 0.014124 | -0.11885
0.52167 | 3.1207 | 3.0695 | 0.051162 | 0.0026175 | -0.051162
0.52222 | 3.1244 | 3.0425 | 0.081886 | 0.0067054 | -0.081886
0.52278 | 3.13 | 3 | 0.12998 | 0.016894 | -0.12998
0.52333 | 3.13 | 3 | 0.12998 | 0.016894 | -0.12998
0.52389 | 3.1411 | 3.0213 | 0.11978 | 0.014346 | -0.11978
0.52444 | 3.143 | 3.0907 | 0.052236 | 0.0027286 | -0.052236
0.525 | 3.1448 | 3.0028 | 0.14204 | 0.020176 | -0.14204
0.52556 | 3.1485 | 3.0851 | 0.063377 | 0.0040167 | -0.063377
0.52611 | 3.1467 | 3.1 | 0.046666 | 0.0021777 | -0.046666
0.52667 | 3.1504 | 3.1 | 0.050374 | 0.0025375 | -0.050374
0.52722 | 3.1504 | 3.1 | 0.050374 | 0.0025375 | -0.050374
0.52778 | 3.1559 | 3.1 | 0.055936 | 0.0031288 | -0.055936
0.52833 | 3.1578 | 3.1 | 0.05779 | 0.0033396 | -0.05779
0.52889 | 3.1652 | 3.1 | 0.065204 | 0.0042515 | -0.065204
0.52944 | 3.1671 | 3.1 | 0.067057 | 0.0044967 | -0.067057
0.53 | 3.1708 | 3.1 | 0.070764 | 0.0050075 | -0.070764
0.53056 | 3.1708 | 3.1 | 0.070764 | 0.0050075 | -0.070764
0.53111 | 3.1782 | 3.1 | 0.078176 | 0.0061115 | -0.078176
0.53167 | 3.1819 | 3.1 | 0.081881 | 0.0067046 | -0.081881
0.53222 | 3.18 | 3.1 | 0.080029 | 0.0064046 | -0.080029
0.53278 | 3.1837 | 3.1283 | 0.055414 | 0.0030707 | -0.055414
0.53333 | 3.1874 | 3.1837 | 0.0037102 | 1.3766e-05 | -0.0037102
0.53389 | 3.1911 | 3.1042 | 0.086923 | 0.0075555 | -0.086923
0.53444 | 3.2023 | 3.1922 | 0.010085 | 0.0001017 | -0.010085
0.535 | 3.1986 | 3.2 | 0.001447 | 2.0937e-06 | 0.001447
0.53556 | 3.1967 | 3.2 | 0.0032991 | 1.0884e-05 | 0.0032991
0.53611 | 3.206 | 3.2 | 0.0059607 | 3.553e-05 | -0.0059607
0.53667 | 3.206 | 3.2 | 0.0059607 | 3.553e-05 | -0.0059607
0.53722 | 3.2134 | 3.2 | 0.013367 | 0.00017868 | -0.013367
0.53778 | 3.2097 | 3.2 | 0.0096641 | 9.3395e-05 | -0.0096641
0.53833 | 3.2171 | 3.2 | 0.01707 | 0.00029138 | -0.01707
0.53889 | 3.2226 | 3.2 | 0.022624 | 0.00051183 | -0.022624
0.53944 | 3.2282 | 3.2 | 0.028177 | 0.00079392 | -0.028177
0.54 | 3.2282 | 3.2 | 0.028177 | 0.00079392 | -0.028177
0.54056 | 3.2319 | 3.2 | 0.031878 | 0.0010162 | -0.031878
0.54111 | 3.2319 | 3.2 | 0.031878 | 0.0010162 | -0.031878
0.54167 | 3.23 | 3.2 | 0.030027 | 0.00090164 | -0.030027
0.54222 | 3.2374 | 3.2 | 0.03743 | 0.001401 | -0.03743
0.54278 | 3.2356 | 3.2 | 0.035579 | 0.0012659 | -0.035579
0.54333 | 3.2374 | 3.2 | 0.03743 | 0.001401 | -0.03743
0.54389 | 3.2374 | 3.2 | 0.03743 | 0.001401 | -0.03743
0.54444 | 3.2411 | 3.2 | 0.041131 | 0.0016917 | -0.041131
0.545 | 3.2411 | 3.2 | 0.041131 | 0.0016917 | -0.041131
0.54556 | 3.2448 | 3.2 | 0.044831 | 0.0020098 | -0.044831
0.54611 | 3.243 | 3.239 | 0.0039749 | 1.58e-05 | -0.0039749
0.54667 | 3.2467 | 3.273 | 0.026362 | 0.00069493 | 0.026362
0.54722 | 3.2522 | 3.2149 | 0.037324 | 0.0013931 | -0.037324
0.54778 | 3.2522 | 3.3 | 0.047768 | 0.0022818 | 0.047768
0.54833 | 3.2596 | 3.3 | 0.040369 | 0.0016297 | 0.040369
0.54889 | 3.2578 | 3.3 | 0.042219 | 0.0017825 | 0.042219
0.54944 | 3.2596 | 3.3 | 0.040369 | 0.0016297 | 0.040369
0.55 | 3.2652 | 3.3 | 0.034821 | 0.0012125 | 0.034821
0.55056 | 3.2633 | 3.3 | 0.03667 | 0.0013447 | 0.03667
0.55111 | 3.267 | 3.3 | 0.032972 | 0.0010871 | 0.032972
0.55167 | 3.2652 | 3.3 | 0.034821 | 0.0012125 | 0.034821
0.55222 | 3.2652 | 3.3 | 0.034821 | 0.0012125 | 0.034821
0.55278 | 3.267 | 3.3 | 0.032972 | 0.0010871 | 0.032972
0.55333 | 3.2707 | 3.3 | 0.029273 | 0.00085692 | 0.029273
0.55389 | 3.2689 | 3.3 | 0.031122 | 0.0009686 | 0.031122
0.55444 | 3.2689 | 3.3 | 0.031122 | 0.0009686 | 0.031122
0.555 | 3.2707 | 3.3 | 0.029273 | 0.00085692 | 0.029273
0.55556 | 3.2726 | 3.3 | 0.027424 | 0.00075208 | 0.027424
0.55611 | 3.2726 | 3.3221 | 0.0495 | 0.0024502 | 0.0495
0.55667 | 3.2781 | 3.39 | 0.11185 | 0.012511 | 0.11185
0.55722 | 3.2818 | 3.302 | 0.020202 | 0.00040814 | 0.020202
0.55778 | 3.2874 | 3.3859 | 0.098524 | 0.0097069 | 0.098524
0.55833 | 3.2892 | 3.3262 | 0.036951 | 0.0013653 | 0.036951
0.55889 | 3.2837 | 3.3 | 0.016331 | 0.0002667 | 0.016331
0.55944 | 3.2874 | 3.3497 | 0.06237 | 0.00389 | 0.06237
0.56 | 3.2948 | 3.3623 | 0.067553 | 0.0045635 | 0.067553
0.56056 | 3.2911 | 3.3256 | 0.034563 | 0.0011946 | 0.034563
0.56111 | 3.2966 | 3.4 | 0.10339 | 0.01069 | 0.10339
0.56167 | 3.3022 | 3.4 | 0.097848 | 0.0095743 | 0.097848
0.56222 | 3.304 | 3.4 | 0.096 | 0.0092161 | 0.096
0.56278 | 3.3022 | 3.4 | 0.097848 | 0.0095743 | 0.097848
0.56333 | 3.3077 | 3.4 | 0.092305 | 0.0085202 | 0.092305
0.56389 | 3.3077 | 3.4 | 0.092305 | 0.0085202 | 0.092305
0.56444 | 3.3114 | 3.4 | 0.08861 | 0.0078517 | 0.08861
0.565 | 3.3188 | 3.4 | 0.08122 | 0.0065967 | 0.08122
0.56556 | 3.3206 | 3.4 | 0.079373 | 0.0063001 | 0.079373
0.56611 | 3.3206 | 3.4 | 0.079373 | 0.0063001 | 0.079373
0.56667 | 3.3243 | 3.4 | 0.075679 | 0.0057273 | 0.075679
0.56722 | 3.3262 | 3.4 | 0.073832 | 0.0054511 | 0.073832
0.56778 | 3.3262 | 3.4 | 0.073832 | 0.0054511 | 0.073832
0.56833 | 3.3262 | 3.4 | 0.073832 | 0.0054511 | 0.073832
0.56889 | 3.3243 | 3.4 | 0.075679 | 0.0057273 | 0.075679
0.56944 | 3.3262 | 3.4 | 0.073832 | 0.0054511 | 0.073832
0.57 | 3.328 | 3.4 | 0.071985 | 0.0051818 | 0.071985
0.57056 | 3.3317 | 3.4 | 0.068291 | 0.0046637 | 0.068291
0.57111 | 3.3372 | 3.4 | 0.062751 | 0.0039377 | 0.062751
0.57167 | 3.3409 | 3.4 | 0.059059 | 0.0034879 | 0.059059
0.57222 | 3.3465 | 3.4 | 0.05352 | 0.0028644 | 0.05352
0.57278 | 3.3446 | 3.4 | 0.055366 | 0.0030654 | 0.055366
0.57333 | 3.3539 | 3.4 | 0.046136 | 0.0021285 | 0.046136
0.57389 | 3.3557 | 3.4 | 0.04429 | 0.0019616 | 0.04429
0.57444 | 3.3483 | 3.4 | 0.051674 | 0.0026702 | 0.051674
0.575 | 3.3612 | 3.4 | 0.038753 | 0.0015018 | 0.038753
0.57556 | 3.3705 | 3.4 | 0.029527 | 0.00087182 | 0.029527
0.57611 | 3.3723 | 3.4 | 0.027681 | 0.00076626 | 0.027681
0.57667 | 3.3631 | 3.4 | 0.036908 | 0.0013622 | 0.036908
0.57722 | 3.3852 | 3.464 | 0.078752 | 0.0062018 | 0.078752
0.57778 | 3.3834 | 3.5 | 0.11661 | 0.013598 | 0.11661
0.57833 | 3.3852 | 3.5 | 0.11477 | 0.013172 | 0.11477
0.57889 | 3.3871 | 3.4722 | 0.085087 | 0.0072397 | 0.085087
0.57944 | 3.3963 | 3.4 | 0.0037014 | 1.3701e-05 | 0.0037014
0.58 | 3.3926 | 3.4037 | 0.011084 | 0.00012285 | 0.011084
0.58056 | 3.3963 | 3.4916 | 0.095346 | 0.0090909 | 0.095346
0.58111 | 3.3963 | 3.5 | 0.1037 | 0.010754 | 0.1037
0.58167 | 3.3981 | 3.5 | 0.10186 | 0.010375 | 0.10186
0.58222 | 3.4018 | 3.5 | 0.098169 | 0.0096372 | 0.098169
0.58278 | 3.4037 | 3.5 | 0.096325 | 0.0092786 | 0.096325
0.58333 | 3.4018 | 3.5 | 0.098169 | 0.0096372 | 0.098169
0.58389 | 3.4 | 3.5 | 0.10001 | 0.010003 | 0.10001
0.58444 | 3.4055 | 3.5 | 0.094482 | 0.0089268 | 0.094482
0.585 | 3.4074 | 3.5 | 0.092638 | 0.0085818 | 0.092638
0.58556 | 3.4037 | 3.5 | 0.096325 | 0.0092786 | 0.096325
0.58611 | 3.4037 | 3.5 | 0.096325 | 0.0092786 | 0.096325
0.58667 | 3.4055 | 3.5 | 0.094482 | 0.0089268 | 0.094482
0.58722 | 3.4092 | 3.5 | 0.090794 | 0.0082436 | 0.090794
0.58778 | 3.4092 | 3.5 | 0.090794 | 0.0082436 | 0.090794
0.58833 | 3.4092 | 3.5 | 0.090794 | 0.0082436 | 0.090794
0.58889 | 3.4092 | 3.5 | 0.090794 | 0.0082436 | 0.090794
0.58944 | 3.4092 | 3.5 | 0.090794 | 0.0082436 | 0.090794
0.59 | 3.4129 | 3.5 | 0.087107 | 0.0075877 | 0.087107
0.59056 | 3.4129 | 3.5 | 0.087107 | 0.0075877 | 0.087107
0.59111 | 3.4166 | 3.5 | 0.08342 | 0.006959 | 0.08342
0.59167 | 3.4184 | 3.5 | 0.081577 | 0.0066548 | 0.081577
0.59222 | 3.4129 | 3.5 | 0.087107 | 0.0075877 | 0.087107
0.59278 | 3.4184 | 3.5 | 0.081577 | 0.0066548 | 0.081577
0.59333 | 3.4166 | 3.5 | 0.08342 | 0.006959 | 0.08342
0.59389 | 3.4221 | 3.5024 | 0.080265 | 0.0064425 | 0.080265
0.59444 | 3.4184 | 3.5903 | 0.1719 | 0.02955 | 0.1719
0.595 | 3.4221 | 3.6 | 0.17789 | 0.031645 | 0.17789
0.59556 | 3.4184 | 3.6 | 0.18158 | 0.03297 | 0.18158
0.59611 | 3.4184 | 3.5459 | 0.12744 | 0.016242 | 0.12744
0.59667 | 3.424 | 3.5421 | 0.11813 | 0.013955 | 0.11813
0.59722 | 3.4203 | 3.6 | 0.17973 | 0.032304 | 0.17973
0.59778 | 3.4258 | 3.582 | 0.15622 | 0.024404 | 0.15622
0.59833 | 3.4221 | 3.5059 | 0.083825 | 0.0070266 | 0.083825
0.59889 | 3.4221 | 3.5938 | 0.17174 | 0.029494 | 0.17174
0.59944 | 3.4203 | 3.6 | 0.17973 | 0.032304 | 0.17973
0.6 | 3.424 | 3.6 | 0.17605 | 0.030993 | 0.17605
0.60056 | 3.4221 | 3.6 | 0.17789 | 0.031645 | 0.17789
0.60111 | 3.4203 | 3.6 | 0.17973 | 0.032304 | 0.17973
0.60167 | 3.4203 | 3.6 | 0.17973 | 0.032304 | 0.17973
0.60222 | 3.4221 | 3.5785 | 0.15639 | 0.024457 | 0.15639
0.60278 | 3.4387 | 3.5095 | 0.07076 | 0.005007 | 0.07076
0.60333 | 3.4405 | 3.5974 | 0.15687 | 0.024608 | 0.15687
0.60389 | 3.4516 | 3.6 | 0.14841 | 0.022026 | 0.14841
0.60444 | 3.4571 | 3.6 | 0.14288 | 0.020416 | 0.14288
0.605 | 3.4608 | 3.6 | 0.1392 | 0.019377 | 0.1392
0.60556 | 3.4626 | 3.6 | 0.13736 | 0.018868 | 0.13736
0.60611 | 3.47 | 3.6 | 0.12999 | 0.016899 | 0.12999
0.60667 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.60722 | 3.47 | 3.6 | 0.12999 | 0.016899 | 0.12999
0.60778 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.60833 | 3.47 | 3.6 | 0.12999 | 0.016899 | 0.12999
0.60889 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.60944 | 3.4737 | 3.6 | 0.12631 | 0.015955 | 0.12631
0.61 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61056 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61111 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61167 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61222 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61278 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61333 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61389 | 3.47 | 3.6 | 0.12999 | 0.016899 | 0.12999
0.61444 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.615 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61556 | 3.4718 | 3.6 | 0.12815 | 0.016423 | 0.12815
0.61611 | 3.4755 | 3.6 | 0.12447 | 0.015493 | 0.12447
0.61667 | 3.4755 | 3.6 | 0.12447 | 0.015493 | 0.12447
0.61722 | 3.4866 | 3.6 | 0.11343 | 0.012866 | 0.11343
0.61778 | 3.4866 | 3.6 | 0.11343 | 0.012866 | 0.11343
0.61833 | 3.4921 | 3.6 | 0.10791 | 0.011644 | 0.10791
0.61889 | 3.4976 | 3.6 | 0.10238 | 0.010483 | 0.10238
0.61944 | 3.5013 | 3.6 | 0.098705 | 0.0097426 | 0.098705
0.62 | 3.5031 | 3.6 | 0.096865 | 0.0093828 | 0.096865
0.62056 | 3.5068 | 3.6 | 0.093185 | 0.0086835 | 0.093185
0.62111 | 3.5179 | 3.6 | 0.082148 | 0.0067483 | 0.082148
0.62167 | 3.5252 | 3.6 | 0.074791 | 0.0055937 | 0.074791
0.62222 | 3.527 | 3.6 | 0.072952 | 0.005322 | 0.072952
0.62278 | 3.5362 | 3.6 | 0.063758 | 0.0040651 | 0.063758
0.62333 | 3.5344 | 3.6 | 0.065597 | 0.004303 | 0.065597
0.62389 | 3.5454 | 3.6 | 0.054566 | 0.0029775 | 0.054566
0.62444 | 3.5454 | 3.6 | 0.054566 | 0.0029775 | 0.054566
0.625 | 3.5528 | 3.6 | 0.047214 | 0.0022292 | 0.047214
0.62556 | 3.5565 | 3.6 | 0.043538 | 0.0018956 | 0.043538
0.62611 | 3.562 | 3.6 | 0.038025 | 0.0014459 | 0.038025
0.62667 | 3.562 | 3.6 | 0.038025 | 0.0014459 | 0.038025
0.62722 | 3.5638 | 3.6 | 0.036188 | 0.0013096 | 0.036188
0.62778 | 3.5675 | 3.6 | 0.032513 | 0.0010571 | 0.032513
0.62833 | 3.5712 | 3.6 | 0.028838 | 0.00083165 | 0.028838
0.62889 | 3.5767 | 3.6 | 0.023327 | 0.00054415 | 0.023327
0.62944 | 3.584 | 3.6 | 0.01598 | 0.00025535 | 0.01598
0.63 | 3.584 | 3.6188 | 0.034801 | 0.0012111 | 0.034801
0.63056 | 3.5877 | 3.7 | 0.11231 | 0.012613 | 0.11231
0.63111 | 3.5895 | 3.7 | 0.11047 | 0.012204 | 0.11047
0.63167 | 3.5914 | 3.6173 | 0.02596 | 0.0006739 | 0.02596
0.63222 | 3.5895 | 3.6 | 0.01047 | 0.00010962 | 0.01047
0.63278 | 3.5914 | 3.6586 | 0.067209 | 0.004517 | 0.067209
0.63333 | 3.5914 | 3.7 | 0.10863 | 0.011801 | 0.10863
0.63389 | 3.5932 | 3.7 | 0.1068 | 0.011406 | 0.1068
0.63444 | 3.5969 | 3.7 | 0.10312 | 0.010635 | 0.10312
0.635 | 3.5987 | 3.7 | 0.10129 | 0.010259 | 0.10129
0.63556 | 3.6024 | 3.7 | 0.097616 | 0.0095289 | 0.097616
0.63611 | 3.6024 | 3.7 | 0.097616 | 0.0095289 | 0.097616
0.63667 | 3.6079 | 3.6258 | 0.017955 | 0.00032237 | 0.017955
0.63722 | 3.6079 | 3.6621 | 0.054202 | 0.0029378 | 0.054202
0.63778 | 3.6134 | 3.7 | 0.086602 | 0.0074998 | 0.086602
0.63833 | 3.6189 | 3.7 | 0.081095 | 0.0065764 | 0.081095
0.63889 | 3.6207 | 3.6741 | 0.053314 | 0.0028424 | 0.053314
0.63944 | 3.6226 | 3.6139 | 0.0086852 | 7.5432e-05 | -0.0086852
0.64 | 3.6281 | 3.7 | 0.071919 | 0.0051724 | 0.071919
0.64056 | 3.6262 | 3.7 | 0.073754 | 0.0054397 | 0.073754
0.64111 | 3.6336 | 3.7 | 0.066415 | 0.0044109 | 0.066415
0.64167 | 3.6336 | 3.7 | 0.066415 | 0.0044109 | 0.066415
0.64222 | 3.6446 | 3.7 | 0.055408 | 0.00307 | 0.055408
0.64278 | 3.6464 | 3.7 | 0.053573 | 0.0028701 | 0.053573
0.64333 | 3.6501 | 3.7 | 0.049905 | 0.0024905 | 0.049905
0.64389 | 3.6483 | 3.7 | 0.051739 | 0.0026769 | 0.051739
0.64444 | 3.6519 | 3.7 | 0.048071 | 0.0023108 | 0.048071
0.645 | 3.6593 | 3.7 | 0.040735 | 0.0016594 | 0.040735
0.64556 | 3.6593 | 3.7 | 0.040735 | 0.0016594 | 0.040735
0.64611 | 3.6703 | 3.7 | 0.029734 | 0.00088412 | 0.029734
0.64667 | 3.6684 | 3.7 | 0.031567 | 0.00099651 | 0.031567
0.64722 | 3.6776 | 3.7 | 0.022401 | 0.00050182 | 0.022401
0.64778 | 3.6831 | 3.7 | 0.016903 | 0.0002857 | 0.016903
0.64833 | 3.6868 | 3.7 | 0.013237 | 0.00017522 | 0.013237
0.64889 | 3.6923 | 3.691 | 0.0012315 | 1.5167e-06 | -0.0012315
0.64944 | 3.6978 | 3.6031 | 0.094679 | 0.0089642 | -0.094679
0.65 | 3.6996 | 3.6849 | 0.014717 | 0.0002166 | -0.014717
0.65056 | 3.7051 | 3.7 | 0.005086 | 2.5868e-05 | -0.005086
0.65111 | 3.7087 | 3.7 | 0.0087498 | 7.6559e-05 | -0.0087498
0.65167 | 3.7124 | 3.7 | 0.012413 | 0.00015409 | -0.012413
0.65222 | 3.7106 | 3.7 | 0.010582 | 0.00011197 | -0.010582
0.65278 | 3.7179 | 3.7 | 0.017908 | 0.0003207 | -0.017908
0.65333 | 3.7216 | 3.7 | 0.021571 | 0.0004653 | -0.021571
0.65389 | 3.7197 | 3.7 | 0.019739 | 0.00038965 | -0.019739
0.65444 | 3.7289 | 3.7 | 0.028895 | 0.00083495 | -0.028895
0.655 | 3.7289 | 3.7 | 0.028895 | 0.00083495 | -0.028895
0.65556 | 3.7344 | 3.7 | 0.034388 | 0.0011826 | -0.034388
0.65611 | 3.7362 | 3.7 | 0.036219 | 0.0013118 | -0.036219
0.65667 | 3.7362 | 3.7 | 0.036219 | 0.0013118 | -0.036219
0.65722 | 3.738 | 3.7 | 0.03805 | 0.0014478 | -0.03805
0.65778 | 3.7362 | 3.7 | 0.036219 | 0.0013118 | -0.036219
0.65833 | 3.738 | 3.7 | 0.03805 | 0.0014478 | -0.03805
0.65889 | 3.7399 | 3.7 | 0.03988 | 0.0015904 | -0.03988
0.65944 | 3.7399 | 3.7 | 0.03988 | 0.0015904 | -0.03988
0.66 | 3.7417 | 3.7 | 0.041711 | 0.0017398 | -0.041711
0.66056 | 3.7454 | 3.7 | 0.045372 | 0.0020586 | -0.045372
0.66111 | 3.7545 | 3.7 | 0.054523 | 0.0029727 | -0.054523
0.66167 | 3.7545 | 3.7 | 0.054523 | 0.0029727 | -0.054523
0.66222 | 3.76 | 3.7 | 0.060013 | 0.0036015 | -0.060013
0.66278 | 3.7673 | 3.7 | 0.067331 | 0.0045335 | -0.067331
0.66333 | 3.7618 | 3.7 | 0.061842 | 0.0038245 | -0.061842
0.66389 | 3.771 | 3.7 | 0.07099 | 0.0050396 | -0.07099
0.66444 | 3.7728 | 3.7 | 0.07282 | 0.0053027 | -0.07282
0.665 | 3.7728 | 3.7 | 0.07282 | 0.0053027 | -0.07282
0.66556 | 3.7783 | 3.7 | 0.078307 | 0.006132 | -0.078307
0.66611 | 3.7801 | 3.7 | 0.080136 | 0.0064218 | -0.080136
0.66667 | 3.7875 | 3.7 | 0.087452 | 0.0076479 | -0.087452
0.66722 | 3.7856 | 3.7 | 0.085623 | 0.0073313 | -0.085623
0.66778 | 3.7911 | 3.7 | 0.091109 | 0.0083009 | -0.091109
0.66833 | 3.7929 | 3.7 | 0.092938 | 0.0086375 | -0.092938
0.66889 | 3.7948 | 3.7 | 0.094766 | 0.0089807 | -0.094766
0.66944 | 3.7984 | 3.7 | 0.098423 | 0.0096871 | -0.098423
0.67 | 3.8039 | 3.7 | 0.10391 | 0.010797 | -0.10391
0.67056 | 3.8003 | 3.7 | 0.10025 | 0.01005 | -0.10025
0.67111 | 3.8039 | 3.7 | 0.10391 | 0.010797 | -0.10391
0.67167 | 3.8094 | 3.7 | 0.10939 | 0.011967 | -0.10939
0.67222 | 3.8149 | 3.7 | 0.11488 | 0.013196 | -0.11488
0.67278 | 3.8149 | 3.7 | 0.11488 | 0.013196 | -0.11488
0.67333 | 3.8185 | 3.7 | 0.11853 | 0.014049 | -0.11853
0.67389 | 3.813 | 3.7 | 0.11305 | 0.01278 | -0.11305
0.67444 | 3.8204 | 3.7 | 0.12036 | 0.014486 | -0.12036
0.675 | 3.8204 | 3.7 | 0.12036 | 0.014486 | -0.12036
0.67556 | 3.824 | 3.7 | 0.12401 | 0.015379 | -0.12401
0.67611 | 3.8222 | 3.7 | 0.12219 | 0.014929 | -0.12219
0.67667 | 3.824 | 3.7 | 0.12401 | 0.015379 | -0.12401
0.67722 | 3.824 | 3.7 | 0.12401 | 0.015379 | -0.12401
0.67778 | 3.824 | 3.7 | 0.12401 | 0.015379 | -0.12401
0.67833 | 3.824 | 3.7 | 0.12401 | 0.015379 | -0.12401
0.67889 | 3.8277 | 3.7 | 0.12767 | 0.016299 | -0.12767
0.67944 | 3.8295 | 3.7 | 0.12949 | 0.016769 | -0.12949
0.68 | 3.8313 | 3.7 | 0.13132 | 0.017245 | -0.13132
0.68056 | 3.8295 | 3.7 | 0.12949 | 0.016769 | -0.12949
0.68111 | 3.8277 | 3.7091 | 0.11861 | 0.014068 | -0.11861
0.68167 | 3.8331 | 3.797 | 0.036139 | 0.001306 | -0.036139
0.68222 | 3.8386 | 3.7151 | 0.12355 | 0.015265 | -0.12355
0.68278 | 3.8386 | 3.7 | 0.13863 | 0.019218 | -0.13863
0.68333 | 3.8386 | 3.7 | 0.13863 | 0.019218 | -0.13863
0.68389 | 3.8405 | 3.7 | 0.14046 | 0.019728 | -0.14046
0.68444 | 3.8441 | 3.7 | 0.14411 | 0.020767 | -0.14411
0.685 | 3.8459 | 3.7 | 0.14594 | 0.021297 | -0.14594
0.68556 | 3.8405 | 3.7124 | 0.12805 | 0.016398 | -0.12805
0.68611 | 3.8459 | 3.7996 | 0.046287 | 0.0021425 | -0.046287
0.68667 | 3.8496 | 3.7117 | 0.13785 | 0.019003 | -0.13785
0.68722 | 3.8514 | 3.7 | 0.15141 | 0.022926 | -0.15141
0.68778 | 3.8551 | 3.7 | 0.15507 | 0.024046 | -0.15507
0.68833 | 3.8532 | 3.7 | 0.15324 | 0.023483 | -0.15324
0.68889 | 3.8587 | 3.7399 | 0.11881 | 0.014115 | -0.11881
0.68944 | 3.8532 | 3.8 | 0.053241 | 0.0028346 | -0.053241
0.69 | 3.8551 | 3.8 | 0.055067 | 0.0030324 | -0.055067
0.69056 | 3.8587 | 3.7963 | 0.062456 | 0.0039007 | -0.062456
0.69111 | 3.8587 | 3.7084 | 0.15037 | 0.02261 | -0.15037
0.69167 | 3.8605 | 3.7 | 0.16055 | 0.025775 | -0.16055
0.69222 | 3.8624 | 3.7 | 0.16237 | 0.026364 | -0.16237
0.69278 | 3.8605 | 3.7554 | 0.10514 | 0.011054 | -0.10514
0.69333 | 3.8605 | 3.8 | 0.060545 | 0.0036658 | -0.060545
0.69389 | 3.866 | 3.8 | 0.066023 | 0.004359 | -0.066023
0.69444 | 3.866 | 3.7807 | 0.085276 | 0.0072719 | -0.085276
0.695 | 3.8678 | 3.7 | 0.16785 | 0.028173 | -0.16785
0.69556 | 3.866 | 3.7 | 0.16602 | 0.027564 | -0.16602
0.69611 | 3.8697 | 3.783 | 0.086649 | 0.007508 | -0.086649
0.69667 | 3.8733 | 3.8 | 0.073325 | 0.0053766 | -0.073325
0.69722 | 3.877 | 3.7411 | 0.13585 | 0.018456 | -0.13585
0.69778 | 3.8752 | 3.7468 | 0.12836 | 0.016476 | -0.12836
0.69833 | 3.8788 | 3.8 | 0.078801 | 0.0062096 | -0.078801
0.69889 | 3.8806 | 3.8 | 0.080626 | 0.0065006 | -0.080626
0.69944 | 3.8806 | 3.8 | 0.080626 | 0.0065006 | -0.080626
0.7 | 3.8825 | 3.8 | 0.082451 | 0.0067982 | -0.082451
0.70056 | 3.8825 | 3.8 | 0.082451 | 0.0067982 | -0.082451
0.70111 | 3.8806 | 3.8 | 0.080626 | 0.0065006 | -0.080626
0.70167 | 3.8806 | 3.8 | 0.080626 | 0.0065006 | -0.080626
0.70222 | 3.8806 | 3.8 | 0.080626 | 0.0065006 | -0.080626
0.70278 | 3.8806 | 3.7617 | 0.11896 | 0.014151 | -0.11896
0.70333 | 3.8806 | 3.7 | 0.18063 | 0.032626 | -0.18063
0.70389 | 3.8825 | 3.7142 | 0.1683 | 0.028324 | -0.1683
0.70444 | 3.8788 | 3.7979 | 0.080867 | 0.0065395 | -0.080867
0.705 | 3.8806 | 3.71 | 0.1706 | 0.029106 | -0.1706
0.70556 | 3.8806 | 3.7 | 0.18063 | 0.032626 | -0.18063
0.70611 | 3.8825 | 3.7 | 0.18245 | 0.033289 | -0.18245
0.70667 | 3.8806 | 3.7 | 0.18063 | 0.032626 | -0.18063
0.70722 | 3.8825 | 3.7416 | 0.14087 | 0.019844 | -0.14087
0.70778 | 3.8843 | 3.8 | 0.084276 | 0.0071025 | -0.084276
0.70833 | 3.8861 | 3.7825 | 0.10355 | 0.010723 | -0.10355
0.70889 | 3.8861 | 3.7054 | 0.18074 | 0.032666 | -0.18074
0.70944 | 3.8861 | 3.7933 | 0.092786 | 0.0086092 | -0.092786
0.71 | 3.8861 | 3.8 | 0.086101 | 0.0074135 | -0.086101
0.71056 | 3.8879 | 3.8 | 0.087926 | 0.007731 | -0.087926
0.71111 | 3.8879 | 3.8 | 0.087926 | 0.007731 | -0.087926
0.71167 | 3.8898 | 3.8 | 0.089751 | 0.0080553 | -0.089751
0.71222 | 3.8952 | 3.8 | 0.095225 | 0.0090678 | -0.095225
0.71278 | 3.897 | 3.8 | 0.09705 | 0.0094187 | -0.09705
0.71333 | 3.8989 | 3.8 | 0.098874 | 0.0097761 | -0.098874
0.71389 | 3.897 | 3.8 | 0.09705 | 0.0094187 | -0.09705
0.71444 | 3.8989 | 3.8 | 0.098874 | 0.0097761 | -0.098874
0.715 | 3.8989 | 3.8 | 0.098874 | 0.0097761 | -0.098874
0.71556 | 3.9025 | 3.8 | 0.10252 | 0.010511 | -0.10252
0.71611 | 3.9062 | 3.8 | 0.10617 | 0.011272 | -0.10617
0.71667 | 3.908 | 3.8 | 0.108 | 0.011663 | -0.108
0.71722 | 3.9043 | 3.8 | 0.10435 | 0.010888 | -0.10435
0.71778 | 3.9062 | 3.8 | 0.10617 | 0.011272 | -0.10617
0.71833 | 3.908 | 3.8 | 0.108 | 0.011663 | -0.108
0.71889 | 3.9116 | 3.8 | 0.11164 | 0.012464 | -0.11164
0.71944 | 3.9171 | 3.8 | 0.11712 | 0.013716 | -0.11712
0.72 | 3.9208 | 3.8 | 0.12076 | 0.014584 | -0.12076
0.72056 | 3.9153 | 3.8 | 0.11529 | 0.013292 | -0.11529
0.72111 | 3.9226 | 3.8 | 0.12259 | 0.015027 | -0.12259
0.72167 | 3.9208 | 3.8 | 0.12076 | 0.014584 | -0.12076
0.72222 | 3.9262 | 3.8 | 0.12623 | 0.015935 | -0.12623
0.72278 | 3.9189 | 3.8 | 0.11894 | 0.014146 | -0.11894
0.72333 | 3.9189 | 3.8 | 0.11894 | 0.014146 | -0.11894
0.72389 | 3.9244 | 3.8 | 0.12441 | 0.015478 | -0.12441
0.72444 | 3.9262 | 3.8 | 0.12623 | 0.015935 | -0.12623
0.725 | 3.9317 | 3.8 | 0.1317 | 0.017346 | -0.1317
0.72556 | 3.9262 | 3.8 | 0.12623 | 0.015935 | -0.12623
0.72611 | 3.9262 | 3.8 | 0.12623 | 0.015935 | -0.12623
0.72667 | 3.9299 | 3.8 | 0.12988 | 0.016869 | -0.12988
0.72722 | 3.9299 | 3.8 | 0.12988 | 0.016869 | -0.12988
0.72778 | 3.9335 | 3.8 | 0.13353 | 0.017829 | -0.13353
0.72833 | 3.9317 | 3.8 | 0.1317 | 0.017346 | -0.1317
0.72889 | 3.9317 | 3.8 | 0.1317 | 0.017346 | -0.1317
0.72944 | 3.9353 | 3.8 | 0.13535 | 0.018319 | -0.13535
0.73 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73056 | 3.9317 | 3.8 | 0.1317 | 0.017346 | -0.1317
0.73111 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73167 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73222 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73278 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73333 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73389 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73444 | 3.9353 | 3.8 | 0.13535 | 0.018319 | -0.13535
0.735 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73556 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73611 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73667 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.73722 | 3.9372 | 3.8 | 0.13717 | 0.018816 | -0.13717
0.73778 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.73833 | 3.939 | 3.8 | 0.139 | 0.01932 | -0.139
0.73889 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.73944 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.74 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.74056 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.74111 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74167 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74222 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.74278 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74333 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74389 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.74444 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.745 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74556 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.74611 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.74667 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.74722 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.74778 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.74833 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.74889 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.74944 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.75056 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75111 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75167 | 3.9408 | 3.8 | 0.14082 | 0.01983 | -0.14082
0.75222 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75278 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75333 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.75389 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.75444 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.755 | 3.9426 | 3.8 | 0.14264 | 0.020346 | -0.14264
0.75556 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.75611 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.75667 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.75722 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.75778 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.75833 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.75889 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.75944 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.76 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.76056 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.76111 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.76167 | 3.9518 | 3.8 | 0.15175 | 0.023029 | -0.15175
0.76222 | 3.9463 | 3.8 | 0.14629 | 0.0214 | -0.14629
0.76278 | 3.9445 | 3.8 | 0.14446 | 0.02087 | -0.14446
0.76333 | 3.9499 | 3.8 | 0.14993 | 0.022479 | -0.14993
0.76389 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.76444 | 3.9481 | 3.8 | 0.14811 | 0.021936 | -0.14811
0.765 | 3.9518 | 3.8 | 0.15175 | 0.023029 | -0.15175
0.76556 | 3.9518 | 3.8 | 0.15175 | 0.023029 | -0.15175
0.76611 | 3.9518 | 3.8 | 0.15175 | 0.023029 | -0.15175
0.76667 | 3.9554 | 3.8 | 0.1554 | 0.024149 | -0.1554
0.76722 | 3.9554 | 3.8 | 0.1554 | 0.024149 | -0.1554
0.76778 | 3.959 | 3.8 | 0.15904 | 0.025295 | -0.15904
0.76833 | 3.9609 | 3.8 | 0.16086 | 0.025877 | -0.16086
0.76889 | 3.9572 | 3.8035 | 0.1537 | 0.023624 | -0.1537
0.76944 | 3.9572 | 3.8915 | 0.065752 | 0.0043233 | -0.065752
0.77 | 3.9645 | 3.8206 | 0.14393 | 0.020715 | -0.14393
0.77056 | 3.9609 | 3.8 | 0.16086 | 0.025877 | -0.16086
0.77111 | 3.9645 | 3.8 | 0.16451 | 0.027063 | -0.16451
0.77167 | 3.9645 | 3.8432 | 0.12128 | 0.014709 | -0.12128
0.77222 | 3.9627 | 3.8688 | 0.093865 | 0.0088107 | -0.093865
0.77278 | 3.9609 | 3.8 | 0.16086 | 0.025877 | -0.16086
0.77333 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.77389 | 3.9627 | 3.8 | 0.16269 | 0.026467 | -0.16269
0.77444 | 3.9645 | 3.8 | 0.16451 | 0.027063 | -0.16451
0.775 | 3.9645 | 3.8 | 0.16451 | 0.027063 | -0.16451
0.77556 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.77611 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.77667 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.77722 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.77778 | 3.9645 | 3.8 | 0.16451 | 0.027063 | -0.16451
0.77833 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.77889 | 3.9736 | 3.8 | 0.17362 | 0.030143 | -0.17362
0.77944 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.78056 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78111 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78167 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78222 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.78278 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78333 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.78389 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78444 | 3.97 | 3.866 | 0.10397 | 0.010809 | -0.10397
0.785 | 3.9718 | 3.846 | 0.12575 | 0.015814 | -0.12575
0.78556 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.78611 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78667 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.78722 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.78778 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.78833 | 3.9682 | 3.8816 | 0.086534 | 0.0074882 | -0.086534
0.78889 | 3.97 | 3.8304 | 0.13954 | 0.019472 | -0.13954
0.78944 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.79 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79056 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.79111 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79167 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79222 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.79278 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.79333 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.79389 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.79444 | 3.9627 | 3.8 | 0.16269 | 0.026467 | -0.16269
0.795 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79556 | 3.97 | 3.8249 | 0.14505 | 0.02104 | -0.14505
0.79611 | 3.9682 | 3.8872 | 0.080993 | 0.0065599 | -0.080993
0.79667 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.79722 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.79778 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79833 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79889 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.79944 | 3.9736 | 3.8 | 0.17362 | 0.030143 | -0.17362
0.8 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.80056 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.80111 | 3.97 | 3.8044 | 0.16558 | 0.027416 | -0.16558
0.80167 | 3.97 | 3.8923 | 0.077626 | 0.0060258 | -0.077626
0.80222 | 3.9718 | 3.8197 | 0.15206 | 0.023122 | -0.15206
0.80278 | 3.97 | 3.8682 | 0.10177 | 0.010357 | -0.10177
0.80333 | 3.97 | 3.8438 | 0.12613 | 0.015909 | -0.12613
0.80389 | 3.9718 | 3.8441 | 0.12769 | 0.016304 | -0.12769
0.80444 | 3.9663 | 3.8679 | 0.098389 | 0.0096803 | -0.098389
0.805 | 3.9682 | 3.82 | 0.14815 | 0.021949 | -0.14815
0.80556 | 3.9682 | 3.8921 | 0.076068 | 0.0057863 | -0.076068
0.80611 | 3.9682 | 3.8041 | 0.16402 | 0.026902 | -0.16402
0.80667 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.80722 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.80778 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.80833 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.80889 | 3.9663 | 3.8 | 0.16633 | 0.027666 | -0.16633
0.80944 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.81 | 3.9682 | 3.8115 | 0.15667 | 0.024547 | -0.15667
0.81056 | 3.97 | 3.8994 | 0.070546 | 0.0049767 | -0.070546
0.81111 | 3.9682 | 3.8126 | 0.15553 | 0.02419 | -0.15553
0.81167 | 3.9682 | 3.8753 | 0.092823 | 0.008616 | -0.092823
0.81222 | 3.97 | 3.8367 | 0.13325 | 0.017757 | -0.13325
0.81278 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.81333 | 3.9663 | 3.8392 | 0.12715 | 0.016167 | -0.12715
0.81389 | 3.9682 | 3.9 | 0.068152 | 0.0046448 | -0.068152
0.81444 | 3.9682 | 3.8849 | 0.083229 | 0.0069271 | -0.083229
0.815 | 3.9645 | 3.8 | 0.16451 | 0.027063 | -0.16451
0.81556 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.81611 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.81667 | 3.9736 | 3.8 | 0.17362 | 0.030143 | -0.17362
0.81722 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.81778 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.81833 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.81889 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.81944 | 3.9718 | 3.8066 | 0.1652 | 0.027291 | -0.1652
0.82 | 3.9663 | 3.8945 | 0.071784 | 0.0051529 | -0.071784
0.82056 | 3.97 | 3.9 | 0.069974 | 0.0048964 | -0.069974
0.82111 | 3.9682 | 3.9 | 0.068152 | 0.0046448 | -0.068152
0.82167 | 3.9682 | 3.8416 | 0.12651 | 0.016004 | -0.12651
0.82222 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.82278 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.82333 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.82389 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.82444 | 3.9718 | 3.8 | 0.1718 | 0.029514 | -0.1718
0.825 | 3.9663 | 3.886 | 0.080315 | 0.0064505 | -0.080315
0.82556 | 3.9682 | 3.9 | 0.068152 | 0.0046448 | -0.068152
0.82611 | 3.9682 | 3.8381 | 0.13007 | 0.016918 | -0.13007
0.82667 | 3.9682 | 3.8 | 0.16815 | 0.028275 | -0.16815
0.82722 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.82778 | 3.97 | 3.8 | 0.16997 | 0.028891 | -0.16997
0.82833 | 3.9718 | 3.8137 | 0.15812 | 0.025002 | -0.15812
0.82889 | 3.9718 | 3.9 | 0.071796 | 0.0051546 | -0.071796
0.82944 | 3.9791 | 3.9 | 0.079082 | 0.0062539 | -0.079082
0.83 | 3.9754 | 3.8225 | 0.15297 | 0.023399 | -0.15297
0.83056 | 3.9736 | 3.8 | 0.17362 | 0.030143 | -0.17362
0.83111 | 3.9827 | 3.8 | 0.18272 | 0.033388 | -0.18272
0.83167 | 3.9827 | 3.8414 | 0.14134 | 0.019978 | -0.14134
0.83222 | 3.9882 | 3.8707 | 0.11752 | 0.013811 | -0.11752
0.83278 | 3.9918 | 3.8 | 0.19183 | 0.036799 | -0.19183
0.83333 | 3.9918 | 3.8 | 0.19183 | 0.036799 | -0.19183
0.83389 | 3.9918 | 3.8 | 0.19183 | 0.036799 | -0.19183
0.83444 | 3.9955 | 3.8 | 0.19547 | 0.038209 | -0.19547
0.835 | 3.9991 | 3.8 | 0.19911 | 0.039646 | -0.19911
0.83556 | 3.9991 | 3.8 | 0.19911 | 0.039646 | -0.19911
0.83611 | 4.0064 | 3.8449 | 0.16145 | 0.026067 | -0.16145
0.83667 | 4.0082 | 3.8671 | 0.14111 | 0.019912 | -0.14111
0.83722 | 4.0119 | 3.8 | 0.21186 | 0.044883 | -0.21186
0.83778 | 4.0155 | 3.8088 | 0.2067 | 0.042725 | -0.2067
0.83833 | 4.0191 | 3.8967 | 0.12239 | 0.014979 | -0.12239
0.83889 | 4.0246 | 3.9 | 0.12459 | 0.015524 | -0.12459
0.83944 | 4.0246 | 3.8274 | 0.19724 | 0.038904 | -0.19724
0.84 | 4.0264 | 3.8 | 0.22641 | 0.051263 | -0.22641
0.84056 | 4.0301 | 3.8 | 0.23005 | 0.052924 | -0.23005
0.84111 | 4.0282 | 3.8 | 0.22823 | 0.05209 | -0.22823
0.84167 | 4.0337 | 3.8 | 0.23369 | 0.054612 | -0.23369
0.84222 | 4.0355 | 3.8 | 0.23551 | 0.055465 | -0.23551
0.84278 | 4.0373 | 3.8 | 0.23733 | 0.056325 | -0.23733
0.84333 | 4.041 | 3.8 | 0.24097 | 0.058065 | -0.24097
0.84389 | 4.0464 | 3.8 | 0.24642 | 0.060725 | -0.24642
0.84444 | 4.0482 | 3.8641 | 0.18413 | 0.033903 | -0.18413
0.845 | 4.0519 | 3.8479 | 0.20395 | 0.041595 | -0.20395
0.84556 | 4.0537 | 3.8 | 0.2537 | 0.064363 | -0.2537
0.84611 | 4.0573 | 3.828 | 0.22938 | 0.052615 | -0.22938
0.84667 | 4.0573 | 3.8841 | 0.17321 | 0.030002 | -0.17321
0.84722 | 4.061 | 3.8 | 0.26097 | 0.068107 | -0.26097
0.84778 | 4.0573 | 3.8 | 0.25734 | 0.066222 | -0.25734
0.84833 | 4.061 | 3.8 | 0.26097 | 0.068107 | -0.26097
0.84889 | 4.0664 | 3.8677 | 0.19875 | 0.039501 | -0.19875
0.84944 | 4.0646 | 3.9 | 0.16461 | 0.027096 | -0.16461
0.85 | 4.0773 | 3.9 | 0.17733 | 0.031447 | -0.17733
0.85056 | 4.0773 | 3.9 | 0.17733 | 0.031447 | -0.17733
0.85111 | 4.0773 | 3.9 | 0.17733 | 0.031447 | -0.17733
0.85167 | 4.0828 | 3.9 | 0.18279 | 0.033411 | -0.18279
0.85222 | 4.0846 | 3.9 | 0.1846 | 0.034079 | -0.1846
0.85278 | 4.0846 | 3.9 | 0.1846 | 0.034079 | -0.1846
0.85333 | 4.0846 | 3.8288 | 0.25584 | 0.065456 | -0.25584
0.85389 | 4.0864 | 3.8592 | 0.22723 | 0.051634 | -0.22723
0.85444 | 4.0882 | 3.8529 | 0.23538 | 0.055404 | -0.23538
0.855 | 4.0901 | 3.8351 | 0.25496 | 0.065006 | -0.25496
0.85556 | 4.0901 | 3.9 | 0.19006 | 0.036121 | -0.19006
0.85611 | 4.0937 | 3.9 | 0.19369 | 0.037516 | -0.19369
0.85667 | 4.101 | 3.9 | 0.20096 | 0.040384 | -0.20096
0.85722 | 4.101 | 3.9 | 0.20096 | 0.040384 | -0.20096
0.85778 | 4.1046 | 3.9 | 0.20459 | 0.041857 | -0.20459
0.85833 | 4.1064 | 3.9 | 0.20641 | 0.042604 | -0.20641
0.85889 | 4.1082 | 3.9 | 0.20822 | 0.043357 | -0.20822
0.85944 | 4.1082 | 3.8613 | 0.24688 | 0.060948 | -0.24688
0.86 | 4.1119 | 3.8266 | 0.28525 | 0.081368 | -0.28525
0.86056 | 4.1137 | 3.9 | 0.21367 | 0.045656 | -0.21367
0.86111 | 4.1137 | 3.9 | 0.21367 | 0.045656 | -0.21367
0.86167 | 4.1155 | 3.9 | 0.21549 | 0.046435 | -0.21549
0.86222 | 4.1173 | 3.9 | 0.2173 | 0.047221 | -0.2173
0.86278 | 4.1191 | 3.9 | 0.21912 | 0.048014 | -0.21912
0.86333 | 4.1209 | 3.9 | 0.22094 | 0.048813 | -0.22094
0.86389 | 4.1228 | 3.9 | 0.22275 | 0.049619 | -0.22275
0.86444 | 4.1246 | 3.9 | 0.22457 | 0.050431 | -0.22457
0.865 | 4.13 | 3.9 | 0.23002 | 0.052907 | -0.23002
0.86556 | 4.1355 | 3.9 | 0.23546 | 0.055442 | -0.23546
0.86611 | 4.1355 | 3.9 | 0.23546 | 0.055442 | -0.23546
0.86667 | 4.1427 | 3.9 | 0.24272 | 0.058914 | -0.24272
0.86722 | 4.1445 | 3.9 | 0.24454 | 0.059799 | -0.24454
0.86778 | 4.1409 | 3.9 | 0.24091 | 0.058036 | -0.24091
0.86833 | 4.1464 | 3.9 | 0.24635 | 0.06069 | -0.24635
0.86889 | 4.1427 | 3.9 | 0.24272 | 0.058914 | -0.24272
0.86944 | 4.1482 | 3.9 | 0.24817 | 0.061587 | -0.24817
0.87 | 4.1536 | 3.9 | 0.25361 | 0.064319 | -0.25361
0.87056 | 4.1482 | 3.9 | 0.24817 | 0.061587 | -0.24817
0.87111 | 4.1518 | 3.9 | 0.2518 | 0.063402 | -0.2518
0.87167 | 4.1591 | 3.9 | 0.25906 | 0.06711 | -0.25906
0.87222 | 4.1591 | 3.9 | 0.25906 | 0.06711 | -0.25906
0.87278 | 4.1627 | 3.9 | 0.26268 | 0.069003 | -0.26268
0.87333 | 4.1663 | 3.9 | 0.26631 | 0.070923 | -0.26631
0.87389 | 4.1645 | 3.9 | 0.2645 | 0.06996 | -0.2645
0.87444 | 4.1663 | 3.9 | 0.26631 | 0.070923 | -0.26631
0.875 | 4.1645 | 3.9 | 0.2645 | 0.06996 | -0.2645
0.87556 | 4.1663 | 3.9 | 0.26631 | 0.070923 | -0.26631
0.87611 | 4.1681 | 3.9 | 0.26813 | 0.071892 | -0.26813
0.87667 | 4.1699 | 3.9 | 0.26994 | 0.072869 | -0.26994
0.87722 | 4.1699 | 3.9 | 0.26994 | 0.072869 | -0.26994
0.87778 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.87833 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.87889 | 4.1699 | 3.9 | 0.26994 | 0.072869 | -0.26994
0.87944 | 4.1699 | 3.9 | 0.26994 | 0.072869 | -0.26994
0.88 | 4.1681 | 3.9 | 0.26813 | 0.071892 | -0.26813
0.88056 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.88111 | 4.1681 | 3.9 | 0.26813 | 0.071892 | -0.26813
0.88167 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.88222 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.88278 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.88333 | 4.1718 | 3.9 | 0.27176 | 0.073851 | -0.27176
0.88389 | 4.1699 | 3.9 | 0.26994 | 0.072869 | -0.26994
0.88444 | 4.1736 | 3.9 | 0.27357 | 0.07484 | -0.27357
0.885 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.88556 | 4.1736 | 3.9 | 0.27357 | 0.07484 | -0.27357
0.88611 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.88667 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.88722 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.88778 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.88833 | 4.1736 | 3.9 | 0.27357 | 0.07484 | -0.27357
0.88889 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.88944 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.89 | 4.1736 | 3.9 | 0.27357 | 0.07484 | -0.27357
0.89056 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.89111 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.89167 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.89222 | 4.1772 | 3.9 | 0.2772 | 0.076839 | -0.2772
0.89278 | 4.179 | 3.9 | 0.27901 | 0.077847 | -0.27901
0.89333 | 4.179 | 3.9 | 0.27901 | 0.077847 | -0.27901
0.89389 | 4.1754 | 3.9 | 0.27538 | 0.075836 | -0.27538
0.89444 | 4.179 | 3.9 | 0.27901 | 0.077847 | -0.27901
0.895 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.89556 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.89611 | 4.1808 | 3.9423 | 0.23852 | 0.056892 | -0.23852
0.89667 | 4.1826 | 3.9697 | 0.21289 | 0.045324 | -0.21289
0.89722 | 4.179 | 3.9 | 0.27901 | 0.077847 | -0.27901
0.89778 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.89833 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.89889 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.89944 | 4.1826 | 3.97 | 0.21267 | 0.04523 | -0.21267
0.9 | 4.1808 | 3.9421 | 0.23874 | 0.056997 | -0.23874
0.90056 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.90111 | 4.1863 | 3.9 | 0.28627 | 0.081948 | -0.28627
0.90167 | 4.1863 | 3.9 | 0.28627 | 0.081948 | -0.28627
0.90222 | 4.1826 | 3.9 | 0.28264 | 0.079885 | -0.28264
0.90278 | 4.1863 | 3.9 | 0.28627 | 0.081948 | -0.28627
0.90333 | 4.1845 | 3.9 | 0.28445 | 0.080913 | -0.28445
0.90389 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.90444 | 4.1845 | 3.9615 | 0.22296 | 0.04971 | -0.22296
0.905 | 4.1826 | 4 | 0.18264 | 0.033357 | -0.18264
0.90556 | 4.1808 | 3.9626 | 0.2182 | 0.047613 | -0.2182
0.90611 | 4.1808 | 3.9253 | 0.2555 | 0.065278 | -0.2555
0.90667 | 4.1826 | 3.9867 | 0.19592 | 0.038384 | -0.19592
0.90722 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.90778 | 4.179 | 3.9 | 0.27901 | 0.077847 | -0.27901
0.90833 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.90889 | 4.1808 | 3.9 | 0.28083 | 0.078863 | -0.28083
0.90944 | 4.1754 | 3.953 | 0.22235 | 0.049439 | -0.22235
0.91 | 4.1772 | 4 | 0.1772 | 0.031399 | -0.1772
0.91056 | 4.1754 | 4 | 0.17538 | 0.030759 | -0.17538
0.91111 | 4.1754 | 4 | 0.17538 | 0.030759 | -0.17538
0.91167 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.91222 | 4.1754 | 4 | 0.17538 | 0.030759 | -0.17538
0.91278 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.91333 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.91389 | 4.1754 | 4 | 0.17538 | 0.030759 | -0.17538
0.91444 | 4.1754 | 4 | 0.17538 | 0.030759 | -0.17538
0.915 | 4.1772 | 4 | 0.1772 | 0.031399 | -0.1772
0.91556 | 4.1772 | 3.9796 | 0.1976 | 0.039047 | -0.1976
0.91611 | 4.1754 | 3.9084 | 0.26703 | 0.071304 | -0.26703
0.91667 | 4.1754 | 3.9963 | 0.17908 | 0.032069 | -0.17908
0.91722 | 4.1718 | 3.9158 | 0.25598 | 0.065524 | -0.25598
0.91778 | 4.1736 | 3.9722 | 0.20141 | 0.040564 | -0.20141
0.91833 | 4.1718 | 3.9399 | 0.23187 | 0.053764 | -0.23187
0.91889 | 4.1772 | 3.9481 | 0.22913 | 0.052502 | -0.22913
0.91944 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92 | 4.1754 | 3.976 | 0.19935 | 0.039741 | -0.19935
0.92056 | 4.1772 | 3.9119 | 0.26528 | 0.070374 | -0.26528
0.92111 | 4.1736 | 3.9999 | 0.1737 | 0.030172 | -0.1737
0.92167 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92222 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92278 | 4.1772 | 3.9363 | 0.24092 | 0.058041 | -0.24092
0.92333 | 4.1718 | 3.9516 | 0.22011 | 0.048447 | -0.22011
0.92389 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92444 | 4.1718 | 4 | 0.17176 | 0.0295 | -0.17176
0.925 | 4.1754 | 3.9845 | 0.19086 | 0.036429 | -0.19086
0.92556 | 4.1736 | 3.9034 | 0.27014 | 0.072976 | -0.27014
0.92611 | 4.1718 | 3.9914 | 0.18038 | 0.032535 | -0.18038
0.92667 | 4.1754 | 3.9207 | 0.25472 | 0.06488 | -0.25472
0.92722 | 4.1736 | 3.9673 | 0.20629 | 0.042555 | -0.20629
0.92778 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92833 | 4.1736 | 4 | 0.17357 | 0.030127 | -0.17357
0.92889 | 4.1699 | 4 | 0.16994 | 0.02888 | -0.16994
0.92944 | 4.1699 | 4 | 0.16994 | 0.02888 | -0.16994
0.93 | 4.1736 | 3.993 | 0.18056 | 0.032603 | -0.18056
0.93056 | 4.1718 | 3.9051 | 0.2667 | 0.071128 | -0.2667
0.93111 | 4.1699 | 3.9829 | 0.18705 | 0.034987 | -0.18705
0.93167 | 4.1699 | 4 | 0.16994 | 0.02888 | -0.16994
0.93222 | 4.1681 | 4 | 0.16813 | 0.028267 | -0.16813
0.93278 | 4.1663 | 4 | 0.16631 | 0.02766 | -0.16631
0.93333 | 4.1663 | 4 | 0.16631 | 0.02766 | -0.16631
0.93389 | 4.1663 | 4 | 0.16631 | 0.02766 | -0.16631
0.93444 | 4.1627 | 4 | 0.16268 | 0.026466 | -0.16268
0.935 | 4.1663 | 4 | 0.16631 | 0.02766 | -0.16631
0.93556 | 4.1645 | 4 | 0.1645 | 0.02706 | -0.1645
0.93611 | 4.1609 | 4 | 0.16087 | 0.025879 | -0.16087
0.93667 | 4.1591 | 4 | 0.15906 | 0.025299 | -0.15906
0.93722 | 4.1609 | 4 | 0.16087 | 0.025879 | -0.16087
0.93778 | 4.1591 | 4 | 0.15906 | 0.025299 | -0.15906
0.93833 | 4.1554 | 4 | 0.15543 | 0.024158 | -0.15543
0.93889 | 4.1572 | 4 | 0.15724 | 0.024725 | -0.15724
0.93944 | 4.1554 | 4 | 0.15543 | 0.024158 | -0.15543
0.94 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.94056 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.94111 | 4.15 | 4 | 0.14998 | 0.022495 | -0.14998
0.94167 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.94222 | 4.15 | 4 | 0.14998 | 0.022495 | -0.14998
0.94278 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94333 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.94389 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94444 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.945 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94556 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94611 | 4.1409 | 4 | 0.14091 | 0.019855 | -0.14091
0.94667 | 4.1373 | 4 | 0.13728 | 0.018845 | -0.13728
0.94722 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94778 | 4.1464 | 4 | 0.14635 | 0.021419 | -0.14635
0.94833 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.94889 | 4.1409 | 4 | 0.14091 | 0.019855 | -0.14091
0.94944 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.95 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.95056 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.95111 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.95167 | 4.1464 | 4 | 0.14635 | 0.021419 | -0.14635
0.95222 | 4.1518 | 4 | 0.1518 | 0.023042 | -0.1518
0.95278 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.95333 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.95389 | 4.1464 | 4 | 0.14635 | 0.021419 | -0.14635
0.95444 | 4.1464 | 4 | 0.14635 | 0.021419 | -0.14635
0.955 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.95556 | 4.1482 | 4 | 0.14817 | 0.021954 | -0.14817
0.95611 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.95667 | 4.1445 | 4 | 0.14454 | 0.020891 | -0.14454
0.95722 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.95778 | 4.1391 | 4 | 0.13909 | 0.019347 | -0.13909
0.95833 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.95889 | 4.1427 | 4 | 0.14272 | 0.02037 | -0.14272
0.95944 | 4.1391 | 4 | 0.13909 | 0.019347 | -0.13909
0.96 | 4.1391 | 4 | 0.13909 | 0.019347 | -0.13909
0.96056 | 4.1373 | 4 | 0.13728 | 0.018845 | -0.13728
0.96111 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.96167 | 4.1355 | 4 | 0.13546 | 0.01835 | -0.13546
0.96222 | 4.1336 | 4 | 0.13365 | 0.017861 | -0.13365
0.96278 | 4.1318 | 4 | 0.13183 | 0.017379 | -0.13183
0.96333 | 4.1355 | 4 | 0.13546 | 0.01835 | -0.13546
0.96389 | 4.1355 | 4 | 0.13546 | 0.01835 | -0.13546
0.96444 | 4.1318 | 4 | 0.13183 | 0.017379 | -0.13183
0.965 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.96556 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.96611 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.96667 | 4.1318 | 4 | 0.13183 | 0.017379 | -0.13183
0.96722 | 4.13 | 4 | 0.13002 | 0.016904 | -0.13002
0.96778 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.96833 | 4.13 | 4 | 0.13002 | 0.016904 | -0.13002
0.96889 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.96944 | 4.1246 | 4 | 0.12457 | 0.015517 | -0.12457
0.97 | 4.1209 | 4 | 0.12094 | 0.014626 | -0.12094
0.97056 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.97111 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97167 | 4.1282 | 4 | 0.1282 | 0.016435 | -0.1282
0.97222 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97278 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97333 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97389 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97444 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.975 | 4.1228 | 4 | 0.12275 | 0.015068 | -0.12275
0.97556 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
0.97611 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
0.97667 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.97722 | 4.1209 | 4 | 0.12094 | 0.014626 | -0.12094
0.97778 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.97833 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
0.97889 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.97944 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.98 | 4.1209 | 4 | 0.12094 | 0.014626 | -0.12094
0.98056 | 4.1191 | 3.99 | 0.12915 | 0.016679 | -0.12915
0.98111 | 4.1191 | 3.902 | 0.2171 | 0.047131 | -0.2171
0.98167 | 4.1064 | 3.9859 | 0.12048 | 0.014515 | -0.12048
0.98222 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98278 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98333 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98389 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98444 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.985 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98556 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.98611 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98667 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.98722 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.98778 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.98833 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.98889 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
0.98944 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.99056 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
0.99111 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99167 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99222 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99278 | 4.1119 | 4 | 0.11186 | 0.012512 | -0.11186
0.99333 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99389 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
0.99444 | 4.1082 | 4 | 0.10822 | 0.011712 | -0.10822
0.995 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
0.99556 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
0.99611 | 4.1082 | 4 | 0.10822 | 0.011712 | -0.10822
0.99667 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
0.99722 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
0.99778 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
0.99833 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
0.99889 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
0.99944 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0006 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0011 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0017 | 4.0973 | 4 | 0.097323 | 0.0094718 | -0.097323
1.0022 | 4.0973 | 4 | 0.097323 | 0.0094718 | -0.097323
1.0028 | 4.0919 | 4 | 0.091872 | 0.0084405 | -0.091872
1.0033 | 4.0955 | 4 | 0.095506 | 0.0091215 | -0.095506
1.0039 | 4.0901 | 3.9962 | 0.093837 | 0.0088054 | -0.093837
1.0044 | 4.0937 | 3.9083 | 0.18542 | 0.034381 | -0.18542
1.005 | 4.0919 | 3.9797 | 0.11219 | 0.012586 | -0.11219
1.0056 | 4.0919 | 4 | 0.091872 | 0.0084405 | -0.091872
1.0061 | 4.0919 | 4 | 0.091872 | 0.0084405 | -0.091872
1.0067 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0072 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0078 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0083 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0089 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0094 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.01 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0106 | 4.0937 | 4 | 0.093689 | 0.0087777 | -0.093689
1.0111 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0117 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0122 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0128 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0133 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0139 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.0144 | 4.0882 | 4 | 0.088238 | 0.007786 | -0.088238
1.015 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0156 | 4.0864 | 4 | 0.086421 | 0.0074686 | -0.086421
1.0161 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0167 | 4.0937 | 4 | 0.093689 | 0.0087777 | -0.093689
1.0172 | 4.0937 | 4 | 0.093689 | 0.0087777 | -0.093689
1.0178 | 4.0901 | 4 | 0.090055 | 0.00811 | -0.090055
1.0183 | 4.0937 | 4 | 0.093689 | 0.0087777 | -0.093689
1.0189 | 4.0937 | 4 | 0.093689 | 0.0087777 | -0.093689
1.0194 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.02 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0206 | 4.0973 | 3.9579 | 0.13945 | 0.019447 | -0.13945
1.0211 | 4.101 | 3.9301 | 0.17088 | 0.029199 | -0.17088
1.0217 | 4.0973 | 4 | 0.097323 | 0.0094718 | -0.097323
1.0222 | 4.1046 | 4 | 0.10459 | 0.010939 | -0.10459
1.0228 | 4.0973 | 4 | 0.097323 | 0.0094718 | -0.097323
1.0233 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0239 | 4.101 | 4 | 0.10096 | 0.010192 | -0.10096
1.0244 | 4.1028 | 4 | 0.10277 | 0.010562 | -0.10277
1.025 | 4.11 | 4 | 0.11004 | 0.012109 | -0.11004
1.0256 | 4.1082 | 4 | 0.10822 | 0.011712 | -0.10822
1.0261 | 4.1119 | 3.9784 | 0.13345 | 0.017808 | -0.13345
1.0267 | 4.1119 | 3.9095 | 0.20231 | 0.040931 | -0.20231
1.0272 | 4.1064 | 3.9975 | 0.10891 | 0.011862 | -0.10891
1.0278 | 4.1119 | 4 | 0.11186 | 0.012512 | -0.11186
1.0283 | 4.1119 | 4 | 0.11186 | 0.012512 | -0.11186
1.0289 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
1.0294 | 4.1064 | 4 | 0.10641 | 0.011322 | -0.10641
1.03 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
1.0306 | 4.1137 | 3.9749 | 0.13881 | 0.01927 | -0.13881
1.0311 | 4.1137 | 3.9 | 0.21367 | 0.045656 | -0.21367
1.0317 | 4.1137 | 3.901 | 0.21266 | 0.045225 | -0.21266
1.0322 | 4.1155 | 3.989 | 0.12653 | 0.016009 | -0.12653
1.0328 | 4.1137 | 3.9231 | 0.19058 | 0.036323 | -0.19058
1.0333 | 4.1119 | 3.9649 | 0.14699 | 0.021607 | -0.14699
1.0339 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
1.0344 | 4.1137 | 3.9592 | 0.15444 | 0.023851 | -0.15444
1.035 | 4.1155 | 3.9287 | 0.18677 | 0.034884 | -0.18677
1.0356 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
1.0361 | 4.11 | 4 | 0.11004 | 0.012109 | -0.11004
1.0367 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
1.0372 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0378 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0383 | 4.1155 | 3.9436 | 0.17186 | 0.029537 | -0.17186
1.0389 | 4.1173 | 3.9443 | 0.17298 | 0.029921 | -0.17298
1.0394 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
1.04 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0406 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0411 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0417 | 4.1173 | 3.9159 | 0.20139 | 0.040556 | -0.20139
1.0422 | 4.1155 | 3.972 | 0.14346 | 0.02058 | -0.14346
1.0428 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0433 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
1.0439 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
1.0444 | 4.1155 | 3.9762 | 0.13928 | 0.019399 | -0.13928
1.045 | 4.1173 | 3.9117 | 0.20556 | 0.042256 | -0.20556
1.0456 | 4.1155 | 3.9997 | 0.1158 | 0.013409 | -0.1158
1.0461 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0467 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0472 | 4.1137 | 4 | 0.11367 | 0.012921 | -0.11367
1.0478 | 4.1119 | 4 | 0.11186 | 0.012512 | -0.11186
1.0483 | 4.1155 | 4 | 0.11549 | 0.013338 | -0.11549
1.0489 | 4.1173 | 4 | 0.1173 | 0.01376 | -0.1173
1.0494 | 4.1209 | 3.9847 | 0.13623 | 0.018559 | -0.13623
1.05 | 4.1173 | 3.9 | 0.2173 | 0.047221 | -0.2173
1.0506 | 4.1191 | 3.9 | 0.21912 | 0.048014 | -0.21912
1.0511 | 4.1191 | 3.9791 | 0.14001 | 0.019602 | -0.14001
1.0517 | 4.1191 | 4 | 0.11912 | 0.01419 | -0.11912
1.0522 | 4.1209 | 4 | 0.12094 | 0.014626 | -0.12094
1.0528 | 4.1318 | 4 | 0.13183 | 0.017379 | -0.13183
1.0533 | 4.3275 | 4 | 0.32751 | 0.10726 | -0.32751
1.0539 | 4.7524 | 4 | 0.75237 | 0.56606 | -0.75237
1.0544 | 5.1078 | 4.0068 | 1.101 | 1.2121 | -1.101
1.055 | 5.3917 | 4.0948 | 1.297 | 1.6821 | -1.297
1.0556 | 5.6477 | 4.1827 | 1.465 | 2.1462 | -1.465
1.0561 | 5.8761 | 4.2 | 1.6761 | 2.8093 | -1.6761
1.0567 | 6.0965 | 4.2586 | 1.8379 | 3.378 | -1.8379
1.0572 | 6.3247 | 4.3465 | 1.9782 | 3.9132 | -1.9782
1.0578 | 6.6315 | 4.4 | 2.2315 | 4.9795 | -2.2315
1.0583 | 6.9107 | 4.4449 | 2.4659 | 6.0806 | -2.4659
1.0589 | 7.1544 | 4.6 | 2.5544 | 6.5247 | -2.5544
1.0594 | 7.3696 | 4.6 | 2.7696 | 7.6708 | -2.7696
1.06 | 7.5603 | 4.7726 | 2.7877 | 7.7714 | -2.7877
1.0606 | 7.752 | 4.8742 | 2.8778 | 8.2816 | -2.8778
1.0611 | 7.9178 | 4.9622 | 2.9556 | 8.7356 | -2.9556
1.0617 | 8.0881 | 5.0501 | 3.038 | 9.2295 | -3.038
1.0622 | 8.2613 | 5.138 | 3.1232 | 9.7547 | -3.1232
1.0628 | 8.4055 | 5.252 | 3.1535 | 9.9447 | -3.1535
1.0633 | 8.5577 | 5.4139 | 3.1438 | 9.8834 | -3.1438
1.0639 | 8.7146 | 5.5019 | 3.2127 | 10.3213 | -3.2127
1.0644 | 8.8494 | 5.5898 | 3.2596 | 10.6247 | -3.2596
1.065 | 8.9839 | 5.7556 | 3.2283 | 10.4222 | -3.2283
1.0656 | 9.1297 | 5.8657 | 3.264 | 10.6539 | -3.264
1.0661 | 9.2471 | 5.9536 | 3.2935 | 10.8471 | -3.2935
1.0667 | 9.3825 | 6.0832 | 3.2993 | 10.8852 | -3.2993
1.0672 | 9.529 | 6.2296 | 3.2995 | 10.8864 | -3.2995
1.0678 | 9.6654 | 6.3175 | 3.3479 | 11.2082 | -3.3479
1.0683 | 9.8047 | 6.4109 | 3.3938 | 11.518 | -3.3938
1.0689 | 9.947 | 6.5867 | 3.3603 | 11.2917 | -3.3603
1.0694 | 10.0727 | 6.6813 | 3.3914 | 11.5017 | -3.3914
1.07 | 10.1933 | 6.8385 | 3.3548 | 11.2546 | -3.3548
1.0706 | 10.3137 | 6.9572 | 3.3565 | 11.2659 | -3.3565
1.0711 | 10.4873 | 7.0451 | 3.4422 | 11.8487 | -3.4422
1.0717 | 10.6557 | 7.1331 | 3.5226 | 12.4087 | -3.5226
1.0722 | 10.8333 | 7.242 | 3.5912 | 12.8971 | -3.5912
1.0728 | 11.0008 | 7.409 | 3.5918 | 12.9012 | -3.5918
1.0733 | 11.1358 | 7.4969 | 3.6389 | 13.2415 | -3.6389
1.0739 | 11.2561 | 7.6697 | 3.5864 | 12.8622 | -3.5864
1.0744 | 11.3955 | 7.7728 | 3.6226 | 13.1234 | -3.6226
1.075 | 11.5233 | 7.9215 | 3.6018 | 12.9728 | -3.6018
1.0756 | 11.651 | 8.0487 | 3.6023 | 12.9762 | -3.6023
1.0761 | 11.7593 | 8.1367 | 3.6226 | 13.1235 | -3.6226
1.0767 | 11.8738 | 8.2493 | 3.6246 | 13.1376 | -3.6246
1.0772 | 11.9771 | 8.4126 | 3.5645 | 12.7057 | -3.5645
1.0778 | 12.0802 | 8.5005 | 3.5797 | 12.8139 | -3.5797
1.0783 | 12.1768 | 8.5884 | 3.5884 | 12.8764 | -3.5884
1.0789 | 12.2638 | 8.7528 | 3.5111 | 12.3275 | -3.5111
1.0794 | 12.3618 | 8.8643 | 3.4975 | 12.2323 | -3.4975
1.08 | 12.447 | 9.0046 | 3.4425 | 11.8506 | -3.4425
1.0806 | 12.5432 | 9.1402 | 3.403 | 11.5803 | -3.403
1.0811 | 12.6503 | 9.2281 | 3.4221 | 11.7111 | -3.4221
1.0817 | 12.7588 | 9.316 | 3.4427 | 11.8524 | -3.4427
1.0822 | 12.8546 | 9.404 | 3.4506 | 11.9067 | -3.4506
1.0828 | 12.944 | 9.4919 | 3.4521 | 11.917 | -3.4521
1.0833 | 13.0474 | 9.5798 | 3.4676 | 12.0242 | -3.4676
1.0839 | 13.1491 | 9.7354 | 3.4136 | 11.6529 | -3.4136
1.0844 | 13.2397 | 9.8557 | 3.3841 | 11.4518 | -3.3841
1.085 | 13.3272 | 9.9436 | 3.3835 | 11.4483 | -3.3835
1.0856 | 13.4129 | 10.0631 | 3.3498 | 11.221 | -3.3498
1.0861 | 13.4877 | 10.2195 | 3.2682 | 10.6811 | -3.2682
1.0867 | 13.5702 | 10.3075 | 3.2627 | 10.6455 | -3.2627
1.0872 | 13.6868 | 10.3954 | 3.2914 | 10.8336 | -3.2914
1.0878 | 13.7955 | 10.4833 | 3.3122 | 10.9706 | -3.3122
1.0883 | 13.8793 | 10.5713 | 3.308 | 10.9431 | -3.308
1.0889 | 13.9784 | 10.6592 | 3.3193 | 11.0175 | -3.3193
1.0894 | 14.079 | 10.7942 | 3.2848 | 10.79 | -3.2848
1.09 | 14.178 | 10.935 | 3.243 | 10.5168 | -3.243
1.0906 | 14.2753 | 11.023 | 3.2523 | 10.5776 | -3.2523
1.0911 | 14.3833 | 11.1109 | 3.2724 | 10.7083 | -3.2724
1.0917 | 14.4757 | 11.1988 | 3.2769 | 10.738 | -3.2769
1.0922 | 14.5896 | 11.2867 | 3.3029 | 10.909 | -3.3029
1.0928 | 14.6726 | 11.3747 | 3.2979 | 10.8765 | -3.2979
1.0933 | 14.7479 | 11.4626 | 3.2853 | 10.7932 | -3.2853
1.0939 | 14.8369 | 11.5505 | 3.2864 | 10.8003 | -3.2864
1.0944 | 14.9197 | 11.6385 | 3.2812 | 10.7665 | -3.2812
1.095 | 14.9948 | 11.7264 | 3.2684 | 10.6823 | -3.2684
1.0956 | 15.0652 | 11.8143 | 3.2509 | 10.5683 | -3.2509
1.0961 | 15.1432 | 11.9022 | 3.241 | 10.5041 | -3.241
1.0967 | 15.212 | 11.9902 | 3.2218 | 10.3803 | -3.2218
1.0972 | 15.2854 | 12.0781 | 3.2072 | 10.2863 | -3.2072
1.0978 | 15.3434 | 12.1661 | 3.1773 | 10.0953 | -3.1773
1.0983 | 15.4059 | 12.254 | 3.152 | 9.9348 | -3.152
1.0989 | 15.4593 | 12.3419 | 3.1174 | 9.7181 | -3.1174
1.0994 | 15.5279 | 12.4298 | 3.098 | 9.5978 | -3.098
1.1 | 15.5827 | 12.5178 | 3.0649 | 9.3938 | -3.0649
1.1006 | 15.6268 | 12.6057 | 3.0211 | 9.1272 | -3.0211
1.1011 | 15.6892 | 12.6937 | 2.9956 | 8.9734 | -2.9956
1.1017 | 15.7272 | 12.7816 | 2.9456 | 8.6767 | -2.9456
1.1022 | 15.7941 | 12.8696 | 2.9246 | 8.553 | -2.9246
1.1028 | 15.8458 | 12.9575 | 2.8882 | 8.342 | -2.8882
1.1033 | 15.9156 | 13.0455 | 2.8701 | 8.2377 | -2.8701
1.1039 | 15.9899 | 13.1334 | 2.8565 | 8.1597 | -2.8565
1.1044 | 16.0521 | 13.2 | 2.8521 | 8.1345 | -2.8521
1.105 | 16.1097 | 13.2093 | 2.9004 | 8.4122 | -2.9004
1.1056 | 16.1748 | 13.2973 | 2.8775 | 8.2803 | -2.8775
1.1061 | 16.2127 | 13.3852 | 2.8275 | 7.9946 | -2.8275
1.1067 | 16.2777 | 13.4731 | 2.8046 | 7.8657 | -2.8046
1.1072 | 16.3322 | 13.5611 | 2.7711 | 7.6789 | -2.7711
1.1078 | 16.3866 | 13.649 | 2.7375 | 7.4942 | -2.7375
1.1083 | 16.4379 | 13.737 | 2.701 | 7.2952 | -2.701
1.1089 | 16.4893 | 13.8 | 2.6893 | 7.2323 | -2.6893
1.1094 | 16.5482 | 13.8128 | 2.7353 | 7.4819 | -2.7353
1.11 | 16.5964 | 13.9008 | 2.6956 | 7.2665 | -2.6956
1.1106 | 16.6598 | 13.9887 | 2.671 | 7.1343 | -2.671
1.1111 | 16.6989 | 14 | 2.6989 | 7.2843 | -2.6989
1.1117 | 16.7743 | 14.0646 | 2.7096 | 7.3421 | -2.7096
1.1122 | 16.8405 | 14.1526 | 2.6879 | 7.225 | -2.6879
1.1128 | 16.8781 | 14.2405 | 2.6376 | 6.9571 | -2.6376
1.1133 | 16.9263 | 14.3285 | 2.5978 | 6.7487 | -2.5978
1.1139 | 16.9594 | 14.4 | 2.5594 | 6.5503 | -2.5594
1.1144 | 17.0015 | 14.4044 | 2.5971 | 6.7449 | -2.5971
1.115 | 17.054 | 14.4923 | 2.5617 | 6.5625 | -2.5617
1.1156 | 17.0931 | 14.5803 | 2.5128 | 6.3144 | -2.5128
1.1161 | 17.1412 | 14.6 | 2.5412 | 6.4575 | -2.5412
1.1167 | 17.1682 | 14.6562 | 2.512 | 6.3102 | -2.512
1.1172 | 17.2087 | 14.7441 | 2.4646 | 6.0742 | -2.4646
1.1178 | 17.2432 | 14.8321 | 2.4111 | 5.8136 | -2.4111
1.1183 | 17.2837 | 14.9 | 2.3837 | 5.682 | -2.3837
1.1189 | 17.3302 | 14.9079 | 2.4223 | 5.8674 | -2.4223
1.1194 | 17.3602 | 14.9959 | 2.3643 | 5.5899 | -2.3643
1.12 | 17.3871 | 15.0838 | 2.3033 | 5.3054 | -2.3033
1.1206 | 17.4336 | 15.1717 | 2.2618 | 5.1159 | -2.2618
1.1211 | 17.462 | 15.2 | 2.262 | 5.1167 | -2.262
1.1217 | 17.5039 | 15.2476 | 2.2563 | 5.091 | -2.2563
1.1222 | 17.5294 | 15.3 | 2.2294 | 4.9702 | -2.2294
1.1228 | 17.5683 | 15.3235 | 2.2448 | 5.039 | -2.2448
1.1233 | 17.6117 | 15.4115 | 2.2002 | 4.8409 | -2.2002
1.1239 | 17.6371 | 15.4994 | 2.1377 | 4.5696 | -2.1377
1.1244 | 17.6805 | 15.5874 | 2.0931 | 4.381 | -2.0931
1.125 | 17.7104 | 15.6 | 2.1104 | 4.4536 | -2.1104
1.1256 | 17.7313 | 15.6633 | 2.068 | 4.2767 | -2.068
1.1261 | 17.7627 | 15.7 | 2.0627 | 4.2545 | -2.0627
1.1267 | 17.7895 | 15.7 | 2.0895 | 4.3662 | -2.0895
1.1272 | 17.8224 | 15.7271 | 2.0953 | 4.3903 | -2.0953
1.1278 | 17.8403 | 15.815 | 2.0253 | 4.1017 | -2.0253
1.1283 | 17.8821 | 15.903 | 1.9791 | 3.9169 | -1.9791
1.1289 | 17.9075 | 15.9909 | 1.9165 | 3.6731 | -1.9165
1.1294 | 17.9284 | 16 | 1.9284 | 3.7186 | -1.9284
1.13 | 17.9478 | 16 | 1.9478 | 3.7938 | -1.9478
1.1306 | 17.9731 | 16.0548 | 1.9183 | 3.68 | -1.9183
1.1311 | 18.0044 | 16.1427 | 1.8617 | 3.466 | -1.8617
1.1317 | 18.0283 | 16.2 | 1.8283 | 3.3427 | -1.8283
1.1322 | 18.0596 | 16.2 | 1.8596 | 3.4581 | -1.8596
1.1328 | 18.0864 | 16.2066 | 1.8799 | 3.534 | -1.8799
1.1333 | 18.1118 | 16.2945 | 1.8173 | 3.3025 | -1.8173
1.1339 | 18.1297 | 16.3 | 1.8297 | 3.3476 | -1.8297
1.1344 | 18.149 | 16.3703 | 1.7787 | 3.1637 | -1.7787
1.135 | 18.1818 | 16.4582 | 1.7235 | 2.9706 | -1.7235
1.1356 | 18.2041 | 16.5 | 1.7041 | 2.904 | -1.7041
1.1361 | 18.2205 | 16.5 | 1.7205 | 2.9601 | -1.7205
1.1367 | 18.2443 | 16.522 | 1.7223 | 2.9664 | -1.7223
1.1372 | 18.2681 | 16.6 | 1.6681 | 2.7827 | -1.6681
1.1378 | 18.2905 | 16.6 | 1.6905 | 2.8577 | -1.6905
1.1383 | 18.3113 | 16.6858 | 1.6255 | 2.6421 | -1.6255
1.1389 | 18.3291 | 16.7 | 1.6291 | 2.6541 | -1.6291
1.1394 | 18.347 | 16.7617 | 1.5853 | 2.5131 | -1.5853
1.14 | 18.3827 | 16.8 | 1.5827 | 2.5049 | -1.5827
1.1406 | 18.3946 | 16.8376 | 1.557 | 2.4243 | -1.557
1.1411 | 18.4199 | 16.9 | 1.5199 | 2.31 | -1.5199
1.1417 | 18.4555 | 16.9134 | 1.5422 | 2.3783 | -1.5422
1.1422 | 18.4764 | 17 | 1.4764 | 2.1796 | -1.4764
1.1428 | 18.4808 | 17 | 1.4808 | 2.1928 | -1.4808
1.1433 | 18.4912 | 17 | 1.4912 | 2.2237 | -1.4912
1.1439 | 18.5031 | 17.0652 | 1.4379 | 2.0676 | -1.4379
1.1444 | 18.5224 | 17.1 | 1.4224 | 2.0233 | -1.4224
1.145 | 18.5373 | 17.141 | 1.3962 | 1.9495 | -1.3962
1.1456 | 18.564 | 17.2 | 1.364 | 1.8605 | -1.364
1.1461 | 18.5744 | 17.2 | 1.3744 | 1.889 | -1.3744
1.1467 | 18.5848 | 17.2049 | 1.3799 | 1.9042 | -1.3799
1.1472 | 18.5967 | 17.2928 | 1.3039 | 1.7 | -1.3039
1.1478 | 18.6011 | 17.3 | 1.3011 | 1.693 | -1.3011
1.1483 | 18.616 | 17.3687 | 1.2473 | 1.5557 | -1.2473
1.1489 | 18.6397 | 17.4 | 1.2397 | 1.537 | -1.2397
1.1494 | 18.6486 | 17.4 | 1.2486 | 1.5591 | -1.2486
1.15 | 18.6694 | 17.4325 | 1.2369 | 1.53 | -1.2369
1.1506 | 18.6694 | 17.5 | 1.1694 | 1.3676 | -1.1694
1.1511 | 18.6783 | 17.5083 | 1.17 | 1.3689 | -1.17
1.1517 | 18.6932 | 17.5963 | 1.0969 | 1.2032 | -1.0969
1.1522 | 18.7021 | 17.6 | 1.1021 | 1.2146 | -1.1021
1.1528 | 18.7169 | 17.6 | 1.1169 | 1.2475 | -1.1169
1.1533 | 18.7288 | 17.6 | 1.1288 | 1.2742 | -1.1288
1.1539 | 18.7481 | 17.6481 | 1.1 | 1.21 | -1.1
1.1544 | 18.7614 | 17.7 | 1.0614 | 1.1266 | -1.0614
1.155 | 18.7659 | 17.724 | 1.0419 | 1.0856 | -1.0419
1.1556 | 18.7792 | 17.8 | 0.97922 | 0.95887 | -0.97922
1.1561 | 18.7881 | 17.8 | 0.98812 | 0.97637 | -0.98812
1.1567 | 18.8029 | 17.8 | 1.0029 | 1.0059 | -1.0029
1.1572 | 18.8193 | 17.8758 | 0.94349 | 0.89017 | -0.94349
1.1578 | 18.8385 | 17.9 | 0.93853 | 0.88084 | -0.93853
1.1583 | 18.8519 | 17.9 | 0.95187 | 0.90606 | -0.95187
1.1589 | 18.8622 | 17.9396 | 0.92267 | 0.85132 | -0.92267
1.1594 | 18.8815 | 18 | 0.88152 | 0.77707 | -0.88152
1.16 | 18.8889 | 18.0155 | 0.87345 | 0.76291 | -0.87345
1.1606 | 18.9052 | 18.1 | 0.80523 | 0.64839 | -0.80523
1.1611 | 18.9156 | 18.1 | 0.8156 | 0.66521 | -0.8156
1.1617 | 18.9423 | 18.1 | 0.84227 | 0.70942 | -0.84227
1.1622 | 18.9556 | 18.1 | 0.8556 | 0.73206 | -0.8556
1.1628 | 18.9763 | 18.1 | 0.87634 | 0.76798 | -0.87634
1.1633 | 18.9852 | 18.143 | 0.84222 | 0.70934 | -0.84222
1.1639 | 19.0104 | 18.2 | 0.81041 | 0.65676 | -0.81041
1.1644 | 19.0252 | 18.2 | 0.82521 | 0.68098 | -0.82521
1.165 | 19.04 | 18.2069 | 0.83316 | 0.69416 | -0.83316
1.1656 | 19.0474 | 18.2948 | 0.75265 | 0.56649 | -0.75265
1.1661 | 19.0607 | 18.3 | 0.76075 | 0.57874 | -0.76075
1.1667 | 19.0726 | 18.3 | 0.77259 | 0.5969 | -0.77259
1.1672 | 19.0844 | 18.3 | 0.78443 | 0.61533 | -0.78443
1.1678 | 19.0963 | 18.3466 | 0.7497 | 0.56206 | -0.7497
1.1683 | 19.1126 | 18.4 | 0.71255 | 0.50773 | -0.71255
1.1689 | 19.1303 | 18.4 | 0.73031 | 0.53335 | -0.73031
1.1694 | 19.1421 | 18.4 | 0.74215 | 0.55078 | -0.74215
1.17 | 19.1466 | 18.4 | 0.74659 | 0.55739 | -0.74659
1.1706 | 19.1658 | 18.4 | 0.76582 | 0.58648 | -0.76582
1.1711 | 19.1747 | 18.4742 | 0.70046 | 0.49064 | -0.70046
1.1717 | 19.188 | 18.5 | 0.68801 | 0.47336 | -0.68801
1.1722 | 19.2028 | 18.5 | 0.7028 | 0.49393 | -0.7028
1.1728 | 19.2176 | 18.538 | 0.67955 | 0.46179 | -0.67955
1.1733 | 19.2339 | 18.6 | 0.63386 | 0.40178 | -0.63386
1.1739 | 19.2383 | 18.6 | 0.6383 | 0.40742 | -0.6383
1.1744 | 19.2486 | 18.6019 | 0.64676 | 0.41829 | -0.64676
1.175 | 19.2634 | 18.6898 | 0.57359 | 0.32901 | -0.57359
1.1756 | 19.2753 | 18.7 | 0.57526 | 0.33092 | -0.57526
1.1761 | 19.2841 | 18.7 | 0.58413 | 0.34121 | -0.58413
1.1767 | 19.2945 | 18.7 | 0.59448 | 0.3534 | -0.59448
1.1772 | 19.3166 | 18.7 | 0.61665 | 0.38026 | -0.61665
1.1778 | 19.3314 | 18.7 | 0.63143 | 0.3987 | -0.63143
1.1783 | 19.3344 | 18.7175 | 0.61689 | 0.38055 | -0.61689
1.1789 | 19.3506 | 18.8 | 0.55064 | 0.3032 | -0.55064
1.1794 | 19.3566 | 18.8 | 0.55655 | 0.30975 | -0.55655
1.18 | 19.3625 | 18.8 | 0.56246 | 0.31636 | -0.56246
1.1806 | 19.3743 | 18.8692 | 0.5051 | 0.25512 | -0.5051
1.1811 | 19.392 | 18.9 | 0.49201 | 0.24207 | -0.49201
1.1817 | 19.4024 | 18.9 | 0.50235 | 0.25236 | -0.50235
1.1822 | 19.4083 | 18.9 | 0.50826 | 0.25833 | -0.50826
1.1828 | 19.423 | 18.9208 | 0.5022 | 0.2522 | -0.5022
1.1833 | 19.426 | 19 | 0.42599 | 0.18146 | -0.42599
1.1839 | 19.4393 | 19 | 0.43928 | 0.19297 | -0.43928
1.1844 | 19.4496 | 19 | 0.44962 | 0.20216 | -0.44962
1.185 | 19.4511 | 19 | 0.45109 | 0.20349 | -0.45109
1.1856 | 19.454 | 19 | 0.45405 | 0.20616 | -0.45405
1.1861 | 19.4688 | 19.0484 | 0.42042 | 0.17675 | -0.42042
1.1867 | 19.4718 | 19.1 | 0.37177 | 0.13821 | -0.37177
1.1872 | 19.4777 | 19.1 | 0.37767 | 0.14264 | -0.37767
1.1878 | 19.4895 | 19.1 | 0.38949 | 0.1517 | -0.38949
1.1883 | 19.4998 | 19.1 | 0.39982 | 0.15986 | -0.39982
1.1889 | 19.5102 | 19.1 | 0.41016 | 0.16823 | -0.41016
1.1894 | 19.5175 | 19.1759 | 0.34159 | 0.11669 | -0.34159
1.19 | 19.519 | 19.2 | 0.31901 | 0.10177 | -0.31901
1.1906 | 19.5234 | 19.2 | 0.32344 | 0.10462 | -0.32344
1.1911 | 19.5353 | 19.2 | 0.33525 | 0.11239 | -0.33525
1.1917 | 19.5426 | 19.2 | 0.34263 | 0.1174 | -0.34263
1.1922 | 19.5618 | 19.2157 | 0.34616 | 0.11983 | -0.34616
1.1928 | 19.5884 | 19.3 | 0.28838 | 0.083164 | -0.28838
1.1933 | 19.6076 | 19.3 | 0.30756 | 0.094596 | -0.30756
1.1939 | 19.6149 | 19.3 | 0.31494 | 0.099188 | -0.31494
1.1944 | 19.6282 | 19.3 | 0.32822 | 0.10773 | -0.32822
1.195 | 19.6371 | 19.3 | 0.33707 | 0.11362 | -0.33707
1.1956 | 19.64 | 19.3 | 0.34002 | 0.11561 | -0.34002
1.1961 | 19.6518 | 19.3 | 0.35182 | 0.12378 | -0.35182
1.1967 | 19.6607 | 19.3192 | 0.3415 | 0.11662 | -0.3415
1.1972 | 19.668 | 19.4 | 0.26805 | 0.071849 | -0.26805
1.1978 | 19.6784 | 19.4 | 0.27837 | 0.07749 | -0.27837
1.1983 | 19.6916 | 19.4 | 0.29164 | 0.085056 | -0.29164
1.1989 | 19.7049 | 19.4 | 0.30492 | 0.092974 | -0.30492
1.1994 | 19.7093 | 19.4 | 0.30934 | 0.095691 | -0.30934
1.2 | 19.7152 | 19.4468 | 0.2684 | 0.072041 | -0.2684
1.2006 | 19.7315 | 19.5 | 0.23146 | 0.053572 | -0.23146
1.2011 | 19.7344 | 19.5 | 0.23441 | 0.054946 | -0.23441
1.2017 | 19.7447 | 19.5 | 0.24473 | 0.059891 | -0.24473
1.2022 | 19.758 | 19.5 | 0.25799 | 0.066561 | -0.25799
1.2028 | 19.7786 | 19.5 | 0.27863 | 0.077635 | -0.27863
1.2033 | 19.7919 | 19.5745 | 0.21736 | 0.047245 | -0.21736
1.2039 | 19.8052 | 19.6 | 0.20516 | 0.042091 | -0.20516
1.2044 | 19.8199 | 19.6 | 0.2199 | 0.048355 | -0.2199
1.205 | 19.8479 | 19.6 | 0.2479 | 0.061452 | -0.2479
1.2056 | 19.8715 | 19.6 | 0.27147 | 0.073695 | -0.27147
1.2061 | 19.8877 | 19.6 | 0.28767 | 0.082756 | -0.28767
1.2067 | 19.8965 | 19.6 | 0.29651 | 0.087919 | -0.29651
1.2072 | 19.8995 | 19.6 | 0.29946 | 0.089675 | -0.29946
1.2078 | 19.9186 | 19.6 | 0.3186 | 0.10151 | -0.3186
1.2083 | 19.9289 | 19.6661 | 0.26286 | 0.069097 | -0.26286
1.2089 | 19.9436 | 19.7 | 0.24364 | 0.059361 | -0.24364
1.2094 | 19.9584 | 19.7 | 0.25837 | 0.066754 | -0.25837
1.21 | 19.9701 | 19.7 | 0.27015 | 0.072979 | -0.27015
1.2106 | 19.9878 | 19.7 | 0.28781 | 0.082837 | -0.28781
1.2111 | 19.9908 | 19.7 | 0.29076 | 0.084541 | -0.29076
1.2117 | 19.9922 | 19.7 | 0.29223 | 0.085399 | -0.29223
1.2122 | 20.0025 | 19.7817 | 0.22087 | 0.048782 | -0.22087
1.2128 | 20.0143 | 19.8 | 0.21431 | 0.04593 | -0.21431
1.2133 | 20.0261 | 19.8 | 0.22609 | 0.051117 | -0.22609
1.2139 | 20.0379 | 19.8 | 0.23787 | 0.05658 | -0.23787
1.2144 | 20.0511 | 19.8 | 0.25111 | 0.063057 | -0.25111
1.215 | 20.0673 | 19.8 | 0.2673 | 0.071449 | -0.2673
1.2156 | 20.0791 | 19.8093 | 0.26975 | 0.072765 | -0.26975
1.2161 | 20.085 | 19.8973 | 0.18769 | 0.035226 | -0.18769
1.2167 | 20.0894 | 19.9 | 0.18937 | 0.035862 | -0.18937
1.2172 | 20.1056 | 19.9 | 0.20556 | 0.042254 | -0.20556
1.2178 | 20.1085 | 19.9 | 0.2085 | 0.043473 | -0.2085
1.2183 | 20.1188 | 19.9 | 0.2188 | 0.047873 | -0.2188
1.2189 | 20.135 | 19.9 | 0.23498 | 0.055217 | -0.23498
1.2194 | 20.1497 | 19.9 | 0.24969 | 0.062347 | -0.24969
1.22 | 20.1585 | 19.9129 | 0.24563 | 0.060336 | -0.24563
1.2206 | 20.1659 | 20 | 0.16587 | 0.027514 | -0.16587
1.2211 | 20.1718 | 20 | 0.17176 | 0.0295 | -0.17176
1.2217 | 20.1776 | 20 | 0.17764 | 0.031556 | -0.17764
1.2222 | 20.1821 | 20 | 0.18205 | 0.033143 | -0.18205
1.2228 | 20.2012 | 20 | 0.20117 | 0.04047 | -0.20117
1.2233 | 20.2144 | 20 | 0.21441 | 0.04597 | -0.21441
1.2239 | 20.2276 | 20 | 0.22764 | 0.05182 | -0.22764
1.2244 | 20.2409 | 20 | 0.24087 | 0.058019 | -0.24087
1.225 | 20.2512 | 20.0044 | 0.24677 | 0.060893 | -0.24677
1.2256 | 20.2615 | 20.0923 | 0.16911 | 0.028597 | -0.16911
1.2261 | 20.2703 | 20.1 | 0.17028 | 0.028994 | -0.17028
1.2267 | 20.2717 | 20.1 | 0.17175 | 0.029496 | -0.17175
1.2272 | 20.2732 | 20.1 | 0.17322 | 0.030003 | -0.17322
1.2278 | 20.2747 | 20.1 | 0.17469 | 0.030515 | -0.17469
1.2283 | 20.282 | 20.1 | 0.18204 | 0.033137 | -0.18204
1.2289 | 20.2879 | 20.1 | 0.18791 | 0.035312 | -0.18791
1.2294 | 20.2923 | 20.108 | 0.18432 | 0.033974 | -0.18432
1.23 | 20.2938 | 20.196 | 0.09784 | 0.0095727 | -0.09784
1.2306 | 20.3011 | 20.1161 | 0.18505 | 0.034243 | -0.18505
1.2311 | 20.3026 | 20.1718 | 0.13079 | 0.017106 | -0.13079
1.2317 | 20.3144 | 20.2 | 0.11437 | 0.013081 | -0.11437
1.2322 | 20.3203 | 20.2 | 0.12025 | 0.01446 | -0.12025
1.2328 | 20.3291 | 20.2 | 0.12907 | 0.016659 | -0.12907
1.2333 | 20.3364 | 20.2 | 0.13642 | 0.018609 | -0.13642
1.2339 | 20.3423 | 20.2 | 0.14229 | 0.020248 | -0.14229
1.2344 | 20.3438 | 20.2 | 0.14376 | 0.020668 | -0.14376
1.235 | 20.354 | 20.2 | 0.15405 | 0.023731 | -0.15405
1.2356 | 20.3687 | 20.2 | 0.16874 | 0.028474 | -0.16874
1.2361 | 20.3834 | 20.2633 | 0.12014 | 0.014433 | -0.12014
1.2367 | 20.3893 | 20.3 | 0.089312 | 0.0079766 | -0.089312
1.2372 | 20.3937 | 20.3 | 0.093719 | 0.0087833 | -0.093719
1.2378 | 20.3952 | 20.3 | 0.095189 | 0.0090609 | -0.095189
1.2383 | 20.3967 | 20.3 | 0.096658 | 0.0093427 | -0.096658
1.2389 | 20.3996 | 20.3 | 0.099596 | 0.0099193 | -0.099596
1.2394 | 20.3996 | 20.3 | 0.099596 | 0.0099193 | -0.099596
1.24 | 20.404 | 20.3 | 0.104 | 0.010817 | -0.104
1.2406 | 20.4099 | 20.3 | 0.10988 | 0.012073 | -0.10988
1.2411 | 20.4158 | 20.3 | 0.11575 | 0.013399 | -0.11575
1.2417 | 20.429 | 20.3427 | 0.086231 | 0.0074358 | -0.086231
1.2422 | 20.4466 | 20.4 | 0.0466 | 0.0021716 | -0.0466
1.2428 | 20.4554 | 20.4 | 0.055412 | 0.0030705 | -0.055412
1.2433 | 20.4628 | 20.4 | 0.062756 | 0.0039383 | -0.062756
1.2439 | 20.4672 | 20.4 | 0.067161 | 0.0045106 | -0.067161
1.2444 | 20.4789 | 20.4 | 0.078909 | 0.0062267 | -0.078909
1.245 | 20.4833 | 20.4 | 0.083315 | 0.0069414 | -0.083315
1.2456 | 20.4877 | 20.4 | 0.08772 | 0.0076948 | -0.08772
1.2461 | 20.5097 | 20.4 | 0.10975 | 0.012044 | -0.10975
1.2467 | 20.5171 | 20.4 | 0.11709 | 0.013709 | -0.11709
1.2472 | 20.5303 | 20.4 | 0.1303 | 0.016978 | -0.1303
1.2478 | 20.5332 | 20.4 | 0.13324 | 0.017752 | -0.13324
1.2483 | 20.5464 | 20.4 | 0.14645 | 0.021447 | -0.14645
1.2489 | 20.5538 | 20.4861 | 0.067684 | 0.0045811 | -0.067684
1.2494 | 20.5538 | 20.5 | 0.053788 | 0.0028931 | -0.053788
1.25 | 20.5597 | 20.5 | 0.059659 | 0.0035592 | -0.059659
1.2506 | 20.5685 | 20.5 | 0.068467 | 0.0046877 | -0.068467
1.2511 | 20.5817 | 20.5 | 0.081676 | 0.006671 | -0.081676
1.2517 | 20.5905 | 20.5 | 0.090483 | 0.0081871 | -0.090483
1.2522 | 20.5978 | 20.5 | 0.097821 | 0.0095689 | -0.097821
1.2528 | 20.6008 | 20.5 | 0.10076 | 0.010152 | -0.10076
1.2533 | 20.6008 | 20.5 | 0.10076 | 0.010152 | -0.10076
1.2539 | 20.6008 | 20.5 | 0.10076 | 0.010152 | -0.10076
1.2544 | 20.6022 | 20.5 | 0.10222 | 0.01045 | -0.10222
1.255 | 20.6037 | 20.5 | 0.10369 | 0.010752 | -0.10369
1.2556 | 20.6184 | 20.5 | 0.11837 | 0.014011 | -0.11837
1.2561 | 20.636 | 20.5 | 0.13598 | 0.018489 | -0.13598
1.2567 | 20.6448 | 20.5 | 0.14478 | 0.020961 | -0.14478
1.2572 | 20.6477 | 20.5052 | 0.14248 | 0.020301 | -0.14248
1.2578 | 20.6506 | 20.5932 | 0.057464 | 0.0033021 | -0.057464
1.2583 | 20.6536 | 20.6 | 0.053583 | 0.0028711 | -0.053583
1.2589 | 20.6565 | 20.6 | 0.056517 | 0.0031942 | -0.056517
1.2594 | 20.6609 | 20.6 | 0.060918 | 0.0037111 | -0.060918
1.26 | 20.6727 | 20.6 | 0.072655 | 0.0052788 | -0.072655
1.2606 | 20.6815 | 20.6 | 0.081458 | 0.0066354 | -0.081458
1.2611 | 20.6873 | 20.6 | 0.087326 | 0.0076258 | -0.087326
1.2617 | 20.6917 | 20.6 | 0.091727 | 0.0084138 | -0.091727
1.2622 | 20.6991 | 20.6 | 0.099061 | 0.0098131 | -0.099061
1.2628 | 20.7049 | 20.6 | 0.10493 | 0.01101 | -0.10493
1.2633 | 20.7079 | 20.6 | 0.10786 | 0.011634 | -0.10786
1.2639 | 20.7123 | 20.6606 | 0.051691 | 0.002672 | -0.051691
1.2644 | 20.7137 | 20.6515 | 0.062234 | 0.0038731 | -0.062234
1.265 | 20.7137 | 20.6364 | 0.07729 | 0.0059737 | -0.07729
1.2656 | 20.7093 | 20.7 | 0.0093291 | 8.7032e-05 | -0.0093291
1.2661 | 20.7123 | 20.6877 | 0.024576 | 0.00060397 | -0.024576
1.2667 | 20.7152 | 20.6003 | 0.11493 | 0.013209 | -0.11493
1.2672 | 20.7196 | 20.6882 | 0.031382 | 0.00098483 | -0.031382
1.2678 | 20.7225 | 20.6238 | 0.098695 | 0.0097408 | -0.098695
1.2683 | 20.7269 | 20.6 | 0.12693 | 0.016111 | -0.12693
1.2689 | 20.7299 | 20.6521 | 0.077797 | 0.0060523 | -0.077797
1.2694 | 20.7313 | 20.7 | 0.03133 | 0.00098158 | -0.03133
1.27 | 20.7299 | 20.7 | 0.029864 | 0.00089183 | -0.029864
1.2706 | 20.7255 | 20.7 | 0.025463 | 0.00064839 | -0.025463
1.2711 | 20.7225 | 20.7 | 0.02253 | 0.0005076 | -0.02253
1.2717 | 20.7225 | 20.7 | 0.02253 | 0.0005076 | -0.02253
1.2722 | 20.7255 | 20.7 | 0.025463 | 0.00064839 | -0.025463
1.2728 | 20.7284 | 20.7 | 0.028397 | 0.00080638 | -0.028397
1.2733 | 20.7357 | 20.7 | 0.03573 | 0.0012766 | -0.03573
1.2739 | 20.7401 | 20.7 | 0.04013 | 0.0016104 | -0.04013
1.2744 | 20.7401 | 20.7 | 0.04013 | 0.0016104 | -0.04013
1.275 | 20.7401 | 20.7 | 0.04013 | 0.0016104 | -0.04013
1.2756 | 20.7431 | 20.7 | 0.043063 | 0.0018544 | -0.043063
1.2761 | 20.7431 | 20.7 | 0.043063 | 0.0018544 | -0.043063
1.2767 | 20.7431 | 20.7 | 0.043063 | 0.0018544 | -0.043063
1.2772 | 20.7431 | 20.7 | 0.043063 | 0.0018544 | -0.043063
1.2778 | 20.7445 | 20.7 | 0.04453 | 0.0019829 | -0.04453
1.2783 | 20.7504 | 20.7472 | 0.0032104 | 1.0307e-05 | -0.0032104
1.2789 | 20.7519 | 20.8 | 0.048137 | 0.0023172 | 0.048137
1.2794 | 20.7563 | 20.7769 | 0.020651 | 0.00042646 | 0.020651
1.28 | 20.7651 | 20.711 | 0.054023 | 0.0029185 | -0.054023
1.2806 | 20.7695 | 20.799 | 0.029529 | 0.00087194 | 0.029529
1.2811 | 20.7768 | 20.8 | 0.023208 | 0.00053862 | 0.023208
1.2817 | 20.7856 | 20.8 | 0.01441 | 0.00020765 | 0.01441
1.2822 | 20.7812 | 20.8 | 0.018809 | 0.00035378 | 0.018809
1.2828 | 20.7841 | 20.8 | 0.015877 | 0.00025206 | 0.015877
1.2833 | 20.7871 | 20.8 | 0.012944 | 0.00016755 | 0.012944
1.2839 | 20.7885 | 20.8 | 0.011478 | 0.00013174 | 0.011478
1.2844 | 20.7915 | 20.8 | 0.0085452 | 7.302e-05 | 0.0085452
1.285 | 20.7944 | 20.8 | 0.0056127 | 3.1502e-05 | 0.0056127
1.2856 | 20.7988 | 20.8 | 0.0012141 | 1.4739e-06 | 0.0012141
1.2861 | 20.7988 | 20.8 | 0.0012141 | 1.4739e-06 | 0.0012141
1.2867 | 20.7988 | 20.8 | 0.0012141 | 1.4739e-06 | 0.0012141
1.2872 | 20.8003 | 20.8 | 0.00025214 | 6.3574e-08 | -0.00025214
1.2878 | 20.8061 | 20.8 | 0.0061168 | 3.7415e-05 | -0.0061168
1.2883 | 20.8105 | 20.8 | 0.010515 | 0.00011057 | -0.010515
1.2889 | 20.8178 | 20.8 | 0.017846 | 0.00031847 | -0.017846
1.2894 | 20.8208 | 20.8 | 0.020778 | 0.00043171 | -0.020778
1.29 | 20.8325 | 20.8 | 0.032506 | 0.0010566 | -0.032506
1.2906 | 20.834 | 20.8 | 0.033972 | 0.0011541 | -0.033972
1.2911 | 20.8354 | 20.8 | 0.035438 | 0.0012558 | -0.035438
1.2917 | 20.8428 | 20.8 | 0.042767 | 0.001829 | -0.042767
1.2922 | 20.8501 | 20.8458 | 0.0042743 | 1.8269e-05 | -0.0042743
1.2928 | 20.8574 | 20.8662 | 0.0088012 | 7.7461e-05 | 0.0088012
1.2933 | 20.8574 | 20.8217 | 0.035702 | 0.0012746 | -0.035702
1.2939 | 20.8574 | 20.8903 | 0.032904 | 0.0010827 | 0.032904
1.2944 | 20.8574 | 20.8024 | 0.055008 | 0.0030259 | -0.055008
1.295 | 20.8589 | 20.8855 | 0.026641 | 0.00070972 | 0.026641
1.2956 | 20.8618 | 20.9 | 0.038177 | 0.0014575 | 0.038177
1.2961 | 20.8618 | 20.9 | 0.038177 | 0.0014575 | 0.038177
1.2967 | 20.8633 | 20.9 | 0.036711 | 0.0013477 | 0.036711
1.2972 | 20.8618 | 20.9 | 0.038177 | 0.0014575 | 0.038177
1.2978 | 20.8589 | 20.9 | 0.041109 | 0.0016899 | 0.041109
1.2983 | 20.8574 | 20.9 | 0.042574 | 0.0018126 | 0.042574
1.2989 | 20.8574 | 20.9 | 0.042574 | 0.0018126 | 0.042574
1.2994 | 20.8545 | 20.9 | 0.045506 | 0.0020708 | 0.045506
1.3 | 20.8472 | 20.9 | 0.052835 | 0.0027915 | 0.052835
1.3006 | 20.8384 | 20.9 | 0.06163 | 0.0037983 | 0.06163
1.3011 | 20.8384 | 20.9 | 0.06163 | 0.0037983 | 0.06163
1.3017 | 20.8354 | 20.9 | 0.064562 | 0.0041683 | 0.064562
1.3022 | 20.834 | 20.9 | 0.066028 | 0.0043597 | 0.066028
1.3028 | 20.8296 | 20.9 | 0.070426 | 0.0049598 | 0.070426
1.3033 | 20.831 | 20.9 | 0.06896 | 0.0047555 | 0.06896
1.3039 | 20.8222 | 20.9 | 0.077756 | 0.006046 | 0.077756
1.3044 | 20.8164 | 20.9 | 0.08362 | 0.0069924 | 0.08362
1.305 | 20.8105 | 20.9 | 0.089485 | 0.0080075 | 0.089485
1.3056 | 20.8076 | 20.9 | 0.092417 | 0.0085409 | 0.092417
1.3061 | 20.8076 | 20.9 | 0.092417 | 0.0085409 | 0.092417
1.3067 | 20.8003 | 20.9 | 0.099748 | 0.0099496 | 0.099748
1.3072 | 20.8017 | 20.9 | 0.098282 | 0.0096593 | 0.098282
1.3078 | 20.7959 | 20.9 | 0.10415 | 0.010846 | 0.10415
1.3083 | 20.79 | 20.9 | 0.11001 | 0.012103 | 0.11001
1.3089 | 20.7959 | 20.9 | 0.10415 | 0.010846 | 0.10415
1.3094 | 20.8076 | 20.9 | 0.092417 | 0.0085409 | 0.092417
1.31 | 20.8222 | 20.9 | 0.077756 | 0.006046 | 0.077756
1.3106 | 20.8237 | 20.948 | 0.12431 | 0.015453 | 0.12431
1.3111 | 20.8325 | 21 | 0.16749 | 0.028054 | 0.16749
1.3117 | 20.834 | 21 | 0.16603 | 0.027565 | 0.16603
1.3122 | 20.831 | 21 | 0.16896 | 0.028548 | 0.16896
1.3128 | 20.8296 | 21 | 0.17043 | 0.029045 | 0.17043
1.3133 | 20.8325 | 21 | 0.16749 | 0.028054 | 0.16749
1.3139 | 20.8281 | 21 | 0.17189 | 0.029547 | 0.17189
1.3144 | 20.8237 | 21 | 0.17629 | 0.031078 | 0.17629
1.315 | 20.8237 | 21 | 0.17629 | 0.031078 | 0.17629
1.3156 | 20.8164 | 21 | 0.18362 | 0.033716 | 0.18362
1.3161 | 20.8222 | 21 | 0.17776 | 0.031597 | 0.17776
1.3167 | 20.8252 | 21 | 0.17482 | 0.030563 | 0.17482
1.3172 | 20.8281 | 21 | 0.17189 | 0.029547 | 0.17189
1.3178 | 20.8252 | 21 | 0.17482 | 0.030563 | 0.17482
1.3183 | 20.8296 | 21 | 0.17043 | 0.029045 | 0.17043
1.3189 | 20.8325 | 21 | 0.16749 | 0.028054 | 0.16749
1.3194 | 20.834 | 21 | 0.16603 | 0.027565 | 0.16603
1.32 | 20.8354 | 21 | 0.16456 | 0.027081 | 0.16456
1.3206 | 20.8398 | 21 | 0.16016 | 0.025653 | 0.16016
1.3211 | 20.8472 | 21 | 0.15284 | 0.023359 | 0.15284
1.3217 | 20.8545 | 21 | 0.14551 | 0.021172 | 0.14551
1.3222 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3228 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3233 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3239 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3244 | 20.8618 | 21 | 0.13818 | 0.019093 | 0.13818
1.325 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3256 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3261 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3267 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3272 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3278 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3283 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3289 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3294 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.33 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3306 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3311 | 20.856 | 21 | 0.14404 | 0.020748 | 0.14404
1.3317 | 20.8545 | 21 | 0.14551 | 0.021172 | 0.14551
1.3322 | 20.856 | 21 | 0.14404 | 0.020748 | 0.14404
1.3328 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3333 | 20.856 | 21.0538 | 0.19782 | 0.039134 | 0.19782
1.3339 | 20.856 | 21.0583 | 0.20231 | 0.040928 | 0.20231
1.3344 | 20.8545 | 21 | 0.14551 | 0.021172 | 0.14551
1.335 | 20.856 | 21 | 0.14404 | 0.020748 | 0.14404
1.3356 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3361 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3367 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3372 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.3378 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3383 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3389 | 20.8574 | 21 | 0.14257 | 0.020327 | 0.14257
1.3394 | 20.8589 | 21 | 0.14111 | 0.019912 | 0.14111
1.34 | 20.8604 | 21 | 0.13964 | 0.0195 | 0.13964
1.3406 | 20.8648 | 21 | 0.13525 | 0.018291 | 0.13525
1.3411 | 20.8692 | 21.085 | 0.2159 | 0.046611 | 0.2159
1.3417 | 20.8692 | 21.027 | 0.15785 | 0.024916 | 0.15785
1.3422 | 20.8648 | 21.0609 | 0.1962 | 0.038493 | 0.1962
1.3428 | 20.8633 | 21.1 | 0.23671 | 0.056032 | 0.23671
1.3433 | 20.8648 | 21.1 | 0.23525 | 0.05534 | 0.23525
1.3439 | 20.8735 | 21.1 | 0.22645 | 0.05128 | 0.22645
1.3444 | 20.8838 | 21.1 | 0.21619 | 0.046739 | 0.21619
1.345 | 20.8838 | 21.1 | 0.21619 | 0.046739 | 0.21619
1.3456 | 20.8838 | 21.1 | 0.21619 | 0.046739 | 0.21619
1.3461 | 20.8823 | 21.0234 | 0.1411 | 0.019908 | 0.1411
1.3467 | 20.8809 | 21.0645 | 0.18363 | 0.033722 | 0.18363
1.3472 | 20.8794 | 21.0475 | 0.16813 | 0.028266 | 0.16813
1.3478 | 20.8765 | 21.0404 | 0.16392 | 0.026868 | 0.16392
1.3483 | 20.8779 | 21.0717 | 0.19373 | 0.037533 | 0.19373
1.3489 | 20.8677 | 21 | 0.13231 | 0.017507 | 0.13231
1.3494 | 20.8648 | 21.0042 | 0.13947 | 0.019451 | 0.13947
1.35 | 20.8633 | 21.0922 | 0.22888 | 0.052388 | 0.22888
1.3506 | 20.8618 | 21.1 | 0.23818 | 0.056728 | 0.23818
1.3511 | 20.8604 | 21.1 | 0.23964 | 0.057429 | 0.23964
1.3517 | 20.8618 | 21.1 | 0.23818 | 0.056728 | 0.23818
1.3522 | 20.8604 | 21.1 | 0.23964 | 0.057429 | 0.23964
1.3528 | 20.8604 | 21.1 | 0.23964 | 0.057429 | 0.23964
1.3533 | 20.8633 | 21.1 | 0.23671 | 0.056032 | 0.23671
1.3539 | 20.8706 | 21.1 | 0.22938 | 0.052616 | 0.22938
1.3544 | 20.8823 | 21.1 | 0.21766 | 0.047375 | 0.21766
1.355 | 20.8823 | 21.1 | 0.21766 | 0.047375 | 0.21766
1.3556 | 20.8853 | 21.1 | 0.21473 | 0.046107 | 0.21473
1.3561 | 20.8838 | 21.1 | 0.21619 | 0.046739 | 0.21619
1.3567 | 20.8926 | 21.1 | 0.2074 | 0.043014 | 0.2074
1.3572 | 20.8955 | 21.1 | 0.20447 | 0.041807 | 0.20447
1.3578 | 20.9029 | 21.1 | 0.19714 | 0.038864 | 0.19714
1.3583 | 20.9043 | 21.1 | 0.19567 | 0.038288 | 0.19567
1.3589 | 20.9043 | 21.1 | 0.19567 | 0.038288 | 0.19567
1.3594 | 20.9087 | 21.1 | 0.19128 | 0.036587 | 0.19128
1.36 | 20.916 | 21.1 | 0.18395 | 0.033838 | 0.18395
1.3606 | 20.9263 | 21.1 | 0.17369 | 0.030169 | 0.17369
1.3611 | 20.9278 | 21.1 | 0.17223 | 0.029662 | 0.17223
1.3617 | 20.9278 | 21.1 | 0.17223 | 0.029662 | 0.17223
1.3622 | 20.9263 | 21.1 | 0.17369 | 0.030169 | 0.17369
1.3628 | 20.9204 | 21.1 | 0.17955 | 0.03224 | 0.17955
1.3633 | 20.9146 | 21.1 | 0.18542 | 0.034379 | 0.18542
1.3639 | 20.9102 | 21.1 | 0.18981 | 0.036029 | 0.18981
1.3644 | 20.9058 | 21.1 | 0.19421 | 0.037717 | 0.19421
1.365 | 20.8985 | 21.1 | 0.20154 | 0.040617 | 0.20154
1.3656 | 20.8926 | 21.1 | 0.2074 | 0.043014 | 0.2074
1.3661 | 20.8897 | 21.1 | 0.21033 | 0.044238 | 0.21033
1.3667 | 20.8838 | 21.1 | 0.21619 | 0.046739 | 0.21619
1.3672 | 20.8765 | 21.1 | 0.22352 | 0.049961 | 0.22352
1.3678 | 20.8735 | 21.1 | 0.22645 | 0.05128 | 0.22645
1.3683 | 20.8648 | 21.1 | 0.23525 | 0.05534 | 0.23525
1.3689 | 20.8648 | 21.1 | 0.23525 | 0.05534 | 0.23525
1.3694 | 20.8589 | 21.1 | 0.24111 | 0.058133 | 0.24111
1.37 | 20.8589 | 21.1 | 0.24111 | 0.058133 | 0.24111
1.3706 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.3711 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.3717 | 20.856 | 21.1 | 0.24404 | 0.059556 | 0.24404
1.3722 | 20.856 | 21.1 | 0.24404 | 0.059556 | 0.24404
1.3728 | 20.8516 | 21.1 | 0.24844 | 0.061721 | 0.24844
1.3733 | 20.8516 | 21.1 | 0.24844 | 0.061721 | 0.24844
1.3739 | 20.8442 | 21.1 | 0.25577 | 0.065417 | 0.25577
1.3744 | 20.8457 | 21.1 | 0.2543 | 0.064669 | 0.2543
1.375 | 20.8398 | 21.1 | 0.26016 | 0.067686 | 0.26016
1.3756 | 20.8369 | 21.1 | 0.2631 | 0.06922 | 0.2631
1.3761 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.3767 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.3772 | 20.831 | 21.1 | 0.26896 | 0.07234 | 0.26896
1.3778 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.3783 | 20.8237 | 21.1 | 0.27629 | 0.076336 | 0.27629
1.3789 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.3794 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.38 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.3806 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.3811 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.3817 | 20.8076 | 21.1 | 0.29242 | 0.085508 | 0.29242
1.3822 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.3828 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.3833 | 20.7988 | 21.1 | 0.30121 | 0.09073 | 0.30121
1.3839 | 20.7959 | 21.1 | 0.30415 | 0.092505 | 0.30415
1.3844 | 20.7944 | 21.1 | 0.30561 | 0.093399 | 0.30561
1.385 | 20.7929 | 21.1 | 0.30708 | 0.094297 | 0.30708
1.3856 | 20.7915 | 21.1 | 0.30855 | 0.0952 | 0.30855
1.3861 | 20.7885 | 21.1 | 0.31148 | 0.097018 | 0.31148
1.3867 | 20.79 | 21.1 | 0.31001 | 0.096107 | 0.31001
1.3872 | 20.7871 | 21.1 | 0.31294 | 0.097934 | 0.31294
1.3878 | 20.7871 | 21.1 | 0.31294 | 0.097934 | 0.31294
1.3883 | 20.7871 | 21.1 | 0.31294 | 0.097934 | 0.31294
1.3889 | 20.7841 | 21.1 | 0.31588 | 0.099778 | 0.31588
1.3894 | 20.7783 | 21.1 | 0.32174 | 0.10352 | 0.32174
1.39 | 20.7812 | 21.1 | 0.31881 | 0.10164 | 0.31881
1.3906 | 20.7783 | 21.1 | 0.32174 | 0.10352 | 0.32174
1.3911 | 20.7724 | 21.1 | 0.32761 | 0.10733 | 0.32761
1.3917 | 20.7739 | 21.1 | 0.32614 | 0.10637 | 0.32614
1.3922 | 20.7724 | 21.1 | 0.32761 | 0.10733 | 0.32761
1.3928 | 20.7695 | 21.1 | 0.33054 | 0.10926 | 0.33054
1.3933 | 20.768 | 21.1 | 0.33201 | 0.11023 | 0.33201
1.3939 | 20.7665 | 21.1 | 0.33347 | 0.1112 | 0.33347
1.3944 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.395 | 20.7621 | 21.1 | 0.33787 | 0.11416 | 0.33787
1.3956 | 20.7563 | 21.1 | 0.34374 | 0.11816 | 0.34374
1.3961 | 20.7533 | 21.1 | 0.34667 | 0.12018 | 0.34667
1.3967 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.3972 | 20.7475 | 21.1 | 0.35254 | 0.12428 | 0.35254
1.3978 | 20.7489 | 21.1 | 0.35107 | 0.12325 | 0.35107
1.3983 | 20.7445 | 21.1 | 0.35547 | 0.12636 | 0.35547
1.3989 | 20.7445 | 21.1 | 0.35547 | 0.12636 | 0.35547
1.3994 | 20.7431 | 21.1 | 0.35694 | 0.1274 | 0.35694
1.4 | 20.7431 | 21.1 | 0.35694 | 0.1274 | 0.35694
1.4006 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.4011 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.4017 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.4022 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.4028 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.4033 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.4039 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.4044 | 20.7387 | 21.1 | 0.36134 | 0.13056 | 0.36134
1.405 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.4056 | 20.7372 | 21.1 | 0.3628 | 0.13163 | 0.3628
1.4061 | 20.7372 | 21.1 | 0.3628 | 0.13163 | 0.3628
1.4067 | 20.7328 | 21.1 | 0.3672 | 0.13484 | 0.3672
1.4072 | 20.7313 | 21.1 | 0.36867 | 0.13592 | 0.36867
1.4078 | 20.7299 | 21.1 | 0.37014 | 0.137 | 0.37014
1.4083 | 20.7225 | 21.1 | 0.37747 | 0.14248 | 0.37747
1.4089 | 20.7225 | 21.1 | 0.37747 | 0.14248 | 0.37747
1.4094 | 20.7211 | 21.1 | 0.37894 | 0.14359 | 0.37894
1.41 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.4106 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.4111 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.4117 | 20.7181 | 21.1 | 0.38187 | 0.14582 | 0.38187
1.4122 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.4128 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.4133 | 20.7137 | 21.1 | 0.38627 | 0.1492 | 0.38627
1.4139 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.4144 | 20.7123 | 21.1 | 0.38774 | 0.15034 | 0.38774
1.415 | 20.7137 | 21.1 | 0.38627 | 0.1492 | 0.38627
1.4156 | 20.7108 | 21.1 | 0.3892 | 0.15148 | 0.3892
1.4161 | 20.7108 | 21.1 | 0.3892 | 0.15148 | 0.3892
1.4167 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.4172 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.4178 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.4183 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.4189 | 20.702 | 21.1 | 0.39801 | 0.15841 | 0.39801
1.4194 | 20.6961 | 21.1 | 0.40387 | 0.16311 | 0.40387
1.42 | 20.6932 | 21.1 | 0.40681 | 0.16549 | 0.40681
1.4206 | 20.6947 | 21.1 | 0.40534 | 0.1643 | 0.40534
1.4211 | 20.6932 | 21.1 | 0.40681 | 0.16549 | 0.40681
1.4217 | 20.6903 | 21.1 | 0.40974 | 0.16789 | 0.40974
1.4222 | 20.6917 | 21.1 | 0.40827 | 0.16669 | 0.40827
1.4228 | 20.6903 | 21.1 | 0.40974 | 0.16789 | 0.40974
1.4233 | 20.6917 | 21.1 | 0.40827 | 0.16669 | 0.40827
1.4239 | 20.6903 | 21.1 | 0.40974 | 0.16789 | 0.40974
1.4244 | 20.6888 | 21.1 | 0.41121 | 0.16909 | 0.41121
1.425 | 20.6873 | 21.1 | 0.41267 | 0.1703 | 0.41267
1.4256 | 20.6859 | 21.1 | 0.41414 | 0.17151 | 0.41414
1.4261 | 20.6844 | 21.1 | 0.41561 | 0.17273 | 0.41561
1.4267 | 20.6829 | 21.1 | 0.41708 | 0.17395 | 0.41708
1.4272 | 20.6829 | 21.1 | 0.41708 | 0.17395 | 0.41708
1.4278 | 20.6815 | 21.1 | 0.41854 | 0.17518 | 0.41854
1.4283 | 20.6859 | 21.1 | 0.41414 | 0.17151 | 0.41414
1.4289 | 20.6829 | 21.1 | 0.41708 | 0.17395 | 0.41708
1.4294 | 20.6829 | 21.1 | 0.41708 | 0.17395 | 0.41708
1.43 | 20.6815 | 21.1 | 0.41854 | 0.17518 | 0.41854
1.4306 | 20.6785 | 21.1 | 0.42148 | 0.17764 | 0.42148
1.4311 | 20.6756 | 21.1 | 0.42441 | 0.18012 | 0.42441
1.4317 | 20.6741 | 21.1 | 0.42588 | 0.18137 | 0.42588
1.4322 | 20.6741 | 21.1 | 0.42588 | 0.18137 | 0.42588
1.4328 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4333 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.4339 | 20.6741 | 21.1 | 0.42588 | 0.18137 | 0.42588
1.4344 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.435 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.4356 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4361 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4367 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4372 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4378 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4383 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.4389 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.4394 | 20.6697 | 21.1 | 0.43028 | 0.18514 | 0.43028
1.44 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.4406 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.4411 | 20.6697 | 21.1 | 0.43028 | 0.18514 | 0.43028
1.4417 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.4422 | 20.6639 | 21.1 | 0.43615 | 0.19022 | 0.43615
1.4428 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.4433 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.4439 | 20.6639 | 21.1 | 0.43615 | 0.19022 | 0.43615
1.4444 | 20.6668 | 21.1 | 0.43321 | 0.18767 | 0.43321
1.445 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.4456 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.4461 | 20.6639 | 21.1 | 0.43615 | 0.19022 | 0.43615
1.4467 | 20.6624 | 21.1 | 0.43761 | 0.19151 | 0.43761
1.4472 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.4478 | 20.6609 | 21.1 | 0.43908 | 0.19279 | 0.43908
1.4483 | 20.6624 | 21.1 | 0.43761 | 0.19151 | 0.43761
1.4489 | 20.6624 | 21.1 | 0.43761 | 0.19151 | 0.43761
1.4494 | 20.6609 | 21.1 | 0.43908 | 0.19279 | 0.43908
1.45 | 20.6595 | 21.1 | 0.44055 | 0.19408 | 0.44055
1.4506 | 20.6595 | 21.1 | 0.44055 | 0.19408 | 0.44055
1.4511 | 20.658 | 21.1 | 0.44202 | 0.19538 | 0.44202
1.4517 | 20.6595 | 21.1 | 0.44055 | 0.19408 | 0.44055
1.4522 | 20.655 | 21.1 | 0.44495 | 0.19798 | 0.44495
1.4528 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.4533 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.4539 | 20.6536 | 21.1 | 0.44642 | 0.19929 | 0.44642
1.4544 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.455 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.4556 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.4561 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.4567 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4572 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4578 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4583 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4589 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4594 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.46 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4606 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4611 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4617 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4622 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4628 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4633 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.4639 | 20.6462 | 21.1 | 0.45375 | 0.20589 | 0.45375
1.4644 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.465 | 20.6462 | 21.1 | 0.45375 | 0.20589 | 0.45375
1.4656 | 20.6433 | 21.1 | 0.45669 | 0.20856 | 0.45669
1.4661 | 20.6462 | 21.1 | 0.45375 | 0.20589 | 0.45375
1.4667 | 20.6448 | 21.1 | 0.45522 | 0.20723 | 0.45522
1.4672 | 20.6433 | 21.1 | 0.45669 | 0.20856 | 0.45669
1.4678 | 20.6433 | 21.1 | 0.45669 | 0.20856 | 0.45669
1.4683 | 20.6433 | 21.1 | 0.45669 | 0.20856 | 0.45669
1.4689 | 20.6448 | 21.1 | 0.45522 | 0.20723 | 0.45522
1.4694 | 20.6418 | 21.1 | 0.45816 | 0.20991 | 0.45816
1.47 | 20.6433 | 21.1 | 0.45669 | 0.20856 | 0.45669
1.4706 | 20.6389 | 21.1 | 0.46109 | 0.2126 | 0.46109
1.4711 | 20.6374 | 21.1 | 0.46256 | 0.21396 | 0.46256
1.4717 | 20.6404 | 21.1 | 0.45962 | 0.21125 | 0.45962
1.4722 | 20.6389 | 21.1 | 0.46109 | 0.2126 | 0.46109
1.4728 | 20.6389 | 21.1 | 0.46109 | 0.2126 | 0.46109
1.4733 | 20.6374 | 21.1 | 0.46256 | 0.21396 | 0.46256
1.4739 | 20.6404 | 21.1 | 0.45962 | 0.21125 | 0.45962
1.4744 | 20.6345 | 21.1 | 0.46549 | 0.21668 | 0.46549
1.475 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.4756 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.4761 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.4767 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.4772 | 20.6345 | 21.1 | 0.46549 | 0.21668 | 0.46549
1.4778 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.4783 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.4789 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.4794 | 20.6286 | 21.1 | 0.47136 | 0.22218 | 0.47136
1.48 | 20.6272 | 21.1 | 0.47283 | 0.22357 | 0.47283
1.4806 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.4811 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4817 | 20.6257 | 21.1 | 0.4743 | 0.22496 | 0.4743
1.4822 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4828 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4833 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.4839 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.4844 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.485 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.4856 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.4861 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.4867 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.4872 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.4878 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.4883 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4889 | 20.6286 | 21.1 | 0.47136 | 0.22218 | 0.47136
1.4894 | 20.6272 | 21.1 | 0.47283 | 0.22357 | 0.47283
1.49 | 20.6257 | 21.1 | 0.4743 | 0.22496 | 0.4743
1.4906 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.4911 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.4917 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4922 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4928 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.4933 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.4939 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.4944 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.495 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.4956 | 20.6345 | 21.1 | 0.46549 | 0.21668 | 0.46549
1.4961 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.4967 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.4972 | 20.6374 | 21.1 | 0.46256 | 0.21396 | 0.46256
1.4978 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.4983 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.4989 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.4994 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.5 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.5006 | 20.6272 | 21.1 | 0.47283 | 0.22357 | 0.47283
1.5011 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.5017 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.5022 | 20.6286 | 21.1 | 0.47136 | 0.22218 | 0.47136
1.5028 | 20.633 | 21.1 | 0.46696 | 0.21805 | 0.46696
1.5033 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.5039 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.5044 | 20.6316 | 21.1 | 0.46843 | 0.21942 | 0.46843
1.505 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.5056 | 20.6257 | 21.1 | 0.4743 | 0.22496 | 0.4743
1.5061 | 20.6286 | 21.1 | 0.47136 | 0.22218 | 0.47136
1.5067 | 20.6272 | 21.1 | 0.47283 | 0.22357 | 0.47283
1.5072 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.5078 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.5083 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.5089 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.5094 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.51 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.5106 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.5111 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.5117 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.5122 | 20.6169 | 21.1 | 0.4831 | 0.23339 | 0.4831
1.5128 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.5133 | 20.6184 | 21.1 | 0.48163 | 0.23197 | 0.48163
1.5139 | 20.6154 | 21.1328 | 0.51733 | 0.26763 | 0.51733
1.5144 | 20.6184 | 21.1793 | 0.56093 | 0.31464 | 0.56093
1.515 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.5156 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.5161 | 20.6198 | 21.1 | 0.48017 | 0.23056 | 0.48017
1.5167 | 20.6169 | 21.1725 | 0.55557 | 0.30866 | 0.55557
1.5172 | 20.614 | 21.1396 | 0.52561 | 0.27627 | 0.52561
1.5178 | 20.614 | 21.1 | 0.48604 | 0.23623 | 0.48604
1.5183 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.5189 | 20.6213 | 21.1 | 0.4787 | 0.22915 | 0.4787
1.5194 | 20.6169 | 21.1 | 0.4831 | 0.23339 | 0.4831
1.52 | 20.6154 | 21.1 | 0.48457 | 0.23481 | 0.48457
1.5206 | 20.6125 | 21.1 | 0.4875 | 0.23766 | 0.4875
1.5211 | 20.6125 | 21.1 | 0.4875 | 0.23766 | 0.4875
1.5217 | 20.6125 | 21.1 | 0.4875 | 0.23766 | 0.4875
1.5222 | 20.6125 | 21.1 | 0.4875 | 0.23766 | 0.4875
1.5228 | 20.611 | 21.1 | 0.48897 | 0.23909 | 0.48897
1.5233 | 20.6096 | 21.1275 | 0.51792 | 0.26824 | 0.51792
1.5239 | 20.6096 | 21.2 | 0.59044 | 0.34862 | 0.59044
1.5244 | 20.611 | 21.2 | 0.58897 | 0.34689 | 0.58897
1.525 | 20.6066 | 21.2 | 0.59337 | 0.35209 | 0.59337
1.5256 | 20.6052 | 21.1208 | 0.5156 | 0.26584 | 0.5156
1.5261 | 20.6037 | 21.1672 | 0.5635 | 0.31754 | 0.5635
1.5267 | 20.6037 | 21.1449 | 0.54116 | 0.29286 | 0.54116
1.5272 | 20.6037 | 21.1 | 0.49631 | 0.24632 | 0.49631
1.5278 | 20.6037 | 21.1 | 0.49631 | 0.24632 | 0.49631
1.5283 | 20.6022 | 21.1 | 0.49778 | 0.24778 | 0.49778
1.5289 | 20.5993 | 21.1 | 0.50071 | 0.25071 | 0.50071
1.5294 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.53 | 20.5964 | 21.1 | 0.50365 | 0.25366 | 0.50365
1.5306 | 20.5978 | 21.1 | 0.50218 | 0.25218 | 0.50218
1.5311 | 20.5934 | 21.1 | 0.50658 | 0.25663 | 0.50658
1.5317 | 20.5964 | 21.1 | 0.50365 | 0.25366 | 0.50365
1.5322 | 20.5978 | 21.1 | 0.50218 | 0.25218 | 0.50218
1.5328 | 20.5978 | 21.1 | 0.50218 | 0.25218 | 0.50218
1.5333 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.5339 | 20.5934 | 21.1 | 0.50658 | 0.25663 | 0.50658
1.5344 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.535 | 20.5875 | 21.1 | 0.51245 | 0.26261 | 0.51245
1.5356 | 20.5875 | 21.1 | 0.51245 | 0.26261 | 0.51245
1.5361 | 20.5831 | 21.1 | 0.51686 | 0.26714 | 0.51686
1.5367 | 20.5831 | 21.1 | 0.51686 | 0.26714 | 0.51686
1.5372 | 20.5817 | 21.1 | 0.51832 | 0.26866 | 0.51832
1.5378 | 20.5831 | 21.1 | 0.51686 | 0.26714 | 0.51686
1.5383 | 20.5817 | 21.1 | 0.51832 | 0.26866 | 0.51832
1.5389 | 20.5802 | 21.1 | 0.51979 | 0.27018 | 0.51979
1.5394 | 20.5817 | 21.1 | 0.51832 | 0.26866 | 0.51832
1.54 | 20.5846 | 21.1 | 0.51539 | 0.26562 | 0.51539
1.5406 | 20.5831 | 21.1 | 0.51686 | 0.26714 | 0.51686
1.5411 | 20.5831 | 21.1 | 0.51686 | 0.26714 | 0.51686
1.5417 | 20.5846 | 21.1 | 0.51539 | 0.26562 | 0.51539
1.5422 | 20.5846 | 21.1 | 0.51539 | 0.26562 | 0.51539
1.5428 | 20.5861 | 21.1 | 0.51392 | 0.26411 | 0.51392
1.5433 | 20.589 | 21.1 | 0.51099 | 0.26111 | 0.51099
1.5439 | 20.5875 | 21.1 | 0.51245 | 0.26261 | 0.51245
1.5444 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.545 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.5456 | 20.5934 | 21.1 | 0.50658 | 0.25663 | 0.50658
1.5461 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.5467 | 20.5905 | 21.1 | 0.50952 | 0.25961 | 0.50952
1.5472 | 20.5949 | 21.1 | 0.50511 | 0.25514 | 0.50511
1.5478 | 20.5964 | 21.1 | 0.50365 | 0.25366 | 0.50365
1.5483 | 20.5964 | 21.1 | 0.50365 | 0.25366 | 0.50365
1.5489 | 20.5978 | 21.1 | 0.50218 | 0.25218 | 0.50218
1.5494 | 20.5993 | 21.1 | 0.50071 | 0.25071 | 0.50071
1.55 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5506 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5511 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5517 | 20.5993 | 21.1 | 0.50071 | 0.25071 | 0.50071
1.5522 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5528 | 20.6022 | 21.1 | 0.49778 | 0.24778 | 0.49778
1.5533 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5539 | 20.6008 | 21.1 | 0.49924 | 0.24924 | 0.49924
1.5544 | 20.6022 | 21.1 | 0.49778 | 0.24778 | 0.49778
1.555 | 20.6022 | 21.1 | 0.49778 | 0.24778 | 0.49778
1.5556 | 20.6037 | 21.1 | 0.49631 | 0.24632 | 0.49631
1.5561 | 20.6066 | 21.1 | 0.49337 | 0.24342 | 0.49337
1.5567 | 20.6052 | 21.1 | 0.49484 | 0.24487 | 0.49484
1.5572 | 20.611 | 21.1 | 0.48897 | 0.23909 | 0.48897
1.5578 | 20.611 | 21.1 | 0.48897 | 0.23909 | 0.48897
1.5583 | 20.6081 | 21.1 | 0.49191 | 0.24197 | 0.49191
1.5589 | 20.6096 | 21.1 | 0.49044 | 0.24053 | 0.49044
1.5594 | 20.6081 | 21.1 | 0.49191 | 0.24197 | 0.49191
1.56 | 20.6125 | 21.1 | 0.4875 | 0.23766 | 0.4875
1.5606 | 20.6154 | 21.1 | 0.48457 | 0.23481 | 0.48457
1.5611 | 20.6228 | 21.1 | 0.47723 | 0.22775 | 0.47723
1.5617 | 20.6242 | 21.1 | 0.47576 | 0.22635 | 0.47576
1.5622 | 20.6301 | 21.1 | 0.46989 | 0.2208 | 0.46989
1.5628 | 20.6345 | 21.1 | 0.46549 | 0.21668 | 0.46549
1.5633 | 20.636 | 21.1 | 0.46402 | 0.21532 | 0.46402
1.5639 | 20.6389 | 21.1 | 0.46109 | 0.2126 | 0.46109
1.5644 | 20.6404 | 21.1 | 0.45962 | 0.21125 | 0.45962
1.565 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5656 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5661 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5667 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5672 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5678 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5683 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.5689 | 20.6521 | 21.1 | 0.44788 | 0.2006 | 0.44788
1.5694 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.57 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.5706 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.5711 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.5717 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.5722 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.5728 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5733 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5739 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5744 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.575 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.5756 | 20.6521 | 21.1 | 0.44788 | 0.2006 | 0.44788
1.5761 | 20.6565 | 21.1 | 0.44348 | 0.19668 | 0.44348
1.5767 | 20.6668 | 21.1 | 0.43321 | 0.18767 | 0.43321
1.5772 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.5778 | 20.68 | 21.1 | 0.42001 | 0.17641 | 0.42001
1.5783 | 20.6873 | 21.1 | 0.41267 | 0.1703 | 0.41267
1.5789 | 20.6961 | 21.1 | 0.40387 | 0.16311 | 0.40387
1.5794 | 20.702 | 21.1 | 0.39801 | 0.15841 | 0.39801
1.58 | 20.6991 | 21.1 | 0.40094 | 0.16075 | 0.40094
1.5806 | 20.7005 | 21.1 | 0.39947 | 0.15958 | 0.39947
1.5811 | 20.6991 | 21.1 | 0.40094 | 0.16075 | 0.40094
1.5817 | 20.7005 | 21.1 | 0.39947 | 0.15958 | 0.39947
1.5822 | 20.6917 | 21.1 | 0.40827 | 0.16669 | 0.40827
1.5828 | 20.6917 | 21.1 | 0.40827 | 0.16669 | 0.40827
1.5833 | 20.6903 | 21.1 | 0.40974 | 0.16789 | 0.40974
1.5839 | 20.6976 | 21.1 | 0.40241 | 0.16193 | 0.40241
1.5844 | 20.7035 | 21.1 | 0.39654 | 0.15724 | 0.39654
1.585 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.5856 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.5861 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.5867 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.5872 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.5878 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.5883 | 20.7137 | 21.1 | 0.38627 | 0.1492 | 0.38627
1.5889 | 20.7152 | 21.1 | 0.3848 | 0.14807 | 0.3848
1.5894 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.59 | 20.7284 | 21.1 | 0.3716 | 0.13809 | 0.3716
1.5906 | 20.7343 | 21.1 | 0.36574 | 0.13376 | 0.36574
1.5911 | 20.7387 | 21.1 | 0.36134 | 0.13056 | 0.36134
1.5917 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5922 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5928 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5933 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5939 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5944 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.595 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5956 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5961 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5967 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5972 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5978 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5983 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5989 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.5994 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.6 | 20.7431 | 21.1 | 0.35694 | 0.1274 | 0.35694
1.6006 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.6011 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.6017 | 20.7533 | 21.1 | 0.34667 | 0.12018 | 0.34667
1.6022 | 20.7533 | 21.1 | 0.34667 | 0.12018 | 0.34667
1.6028 | 20.7504 | 21.1 | 0.3496 | 0.12222 | 0.3496
1.6033 | 20.7621 | 21.1 | 0.33787 | 0.11416 | 0.33787
1.6039 | 20.7665 | 21.1 | 0.33347 | 0.1112 | 0.33347
1.6044 | 20.7695 | 21.1 | 0.33054 | 0.10926 | 0.33054
1.605 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6056 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6061 | 20.7724 | 21.1 | 0.32761 | 0.10733 | 0.32761
1.6067 | 20.7665 | 21.1 | 0.33347 | 0.1112 | 0.33347
1.6072 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6078 | 20.7695 | 21.1 | 0.33054 | 0.10926 | 0.33054
1.6083 | 20.7665 | 21.1 | 0.33347 | 0.1112 | 0.33347
1.6089 | 20.7665 | 21.1 | 0.33347 | 0.1112 | 0.33347
1.6094 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.61 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6106 | 20.7724 | 21.1 | 0.32761 | 0.10733 | 0.32761
1.6111 | 20.7783 | 21.1 | 0.32174 | 0.10352 | 0.32174
1.6117 | 20.7768 | 21.1 | 0.32321 | 0.10446 | 0.32321
1.6122 | 20.7739 | 21.1 | 0.32614 | 0.10637 | 0.32614
1.6128 | 20.768 | 21.1 | 0.33201 | 0.11023 | 0.33201
1.6133 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6139 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6144 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.615 | 20.7607 | 21.1 | 0.33934 | 0.11515 | 0.33934
1.6156 | 20.7651 | 21.1 | 0.33494 | 0.11218 | 0.33494
1.6161 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6167 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6172 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6178 | 20.7621 | 21.1 | 0.33787 | 0.11416 | 0.33787
1.6183 | 20.7607 | 21.1 | 0.33934 | 0.11515 | 0.33934
1.6189 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6194 | 20.7621 | 21.1 | 0.33787 | 0.11416 | 0.33787
1.62 | 20.7607 | 21.1 | 0.33934 | 0.11515 | 0.33934
1.6206 | 20.7592 | 21.1 | 0.34081 | 0.11615 | 0.34081
1.6211 | 20.7563 | 21.1 | 0.34374 | 0.11816 | 0.34374
1.6217 | 20.7607 | 21.1 | 0.33934 | 0.11515 | 0.33934
1.6222 | 20.7607 | 21.1 | 0.33934 | 0.11515 | 0.33934
1.6228 | 20.7621 | 21.1 | 0.33787 | 0.11416 | 0.33787
1.6233 | 20.7577 | 21.1 | 0.34227 | 0.11715 | 0.34227
1.6239 | 20.7533 | 21.1 | 0.34667 | 0.12018 | 0.34667
1.6244 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.625 | 20.7475 | 21.1 | 0.35254 | 0.12428 | 0.35254
1.6256 | 20.746 | 21.1 | 0.354 | 0.12532 | 0.354
1.6261 | 20.7475 | 21.1 | 0.35254 | 0.12428 | 0.35254
1.6267 | 20.746 | 21.1 | 0.354 | 0.12532 | 0.354
1.6272 | 20.7475 | 21.1 | 0.35254 | 0.12428 | 0.35254
1.6278 | 20.7445 | 21.1 | 0.35547 | 0.12636 | 0.35547
1.6283 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.6289 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.6294 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.63 | 20.7695 | 21.1 | 0.33054 | 0.10926 | 0.33054
1.6306 | 20.7812 | 21.1 | 0.31881 | 0.10164 | 0.31881
1.6311 | 20.7797 | 21.1 | 0.32028 | 0.10258 | 0.32028
1.6317 | 20.7797 | 21.1 | 0.32028 | 0.10258 | 0.32028
1.6322 | 20.7812 | 21.1 | 0.31881 | 0.10164 | 0.31881
1.6328 | 20.7812 | 21.1 | 0.31881 | 0.10164 | 0.31881
1.6333 | 20.7841 | 21.1 | 0.31588 | 0.099778 | 0.31588
1.6339 | 20.7856 | 21.1 | 0.31441 | 0.098854 | 0.31441
1.6344 | 20.7841 | 21.1 | 0.31588 | 0.099778 | 0.31588
1.635 | 20.7812 | 21.1 | 0.31881 | 0.10164 | 0.31881
1.6356 | 20.7827 | 21.1 | 0.31734 | 0.10071 | 0.31734
1.6361 | 20.7753 | 21.1 | 0.32467 | 0.10541 | 0.32467
1.6367 | 20.7827 | 21.1 | 0.31734 | 0.10071 | 0.31734
1.6372 | 20.7797 | 21.1 | 0.32028 | 0.10258 | 0.32028
1.6378 | 20.7827 | 21.1 | 0.31734 | 0.10071 | 0.31734
1.6383 | 20.7871 | 21.1 | 0.31294 | 0.097934 | 0.31294
1.6389 | 20.79 | 21.1 | 0.31001 | 0.096107 | 0.31001
1.6394 | 20.8017 | 21.1 | 0.29828 | 0.088972 | 0.29828
1.64 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.6406 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.6411 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.6417 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.6422 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6428 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6433 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6439 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6444 | 20.8266 | 21.1 | 0.27336 | 0.074725 | 0.27336
1.645 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.6456 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6461 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6467 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6472 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6478 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6483 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6489 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6494 | 20.8134 | 21.1 | 0.28655 | 0.082112 | 0.28655
1.65 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.6506 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.6511 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.6517 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.6522 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6528 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6533 | 20.8266 | 21.1 | 0.27336 | 0.074725 | 0.27336
1.6539 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6544 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.655 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6556 | 20.8237 | 21.1 | 0.27629 | 0.076336 | 0.27629
1.6561 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6567 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6572 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6578 | 20.8164 | 21.1 | 0.28362 | 0.080441 | 0.28362
1.6583 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6589 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.6594 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.66 | 20.8134 | 21.1 | 0.28655 | 0.082112 | 0.28655
1.6606 | 20.8061 | 21.1 | 0.29388 | 0.086367 | 0.29388
1.6611 | 20.8003 | 21.1 | 0.29975 | 0.089849 | 0.29975
1.6617 | 20.7944 | 21.1 | 0.30561 | 0.093399 | 0.30561
1.6622 | 20.7959 | 21.1 | 0.30415 | 0.092505 | 0.30415
1.6628 | 20.7973 | 21.1 | 0.30268 | 0.091615 | 0.30268
1.6633 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.6639 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.6644 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.665 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.6656 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.6661 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.6667 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6672 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6678 | 20.8149 | 21.1 | 0.28509 | 0.081274 | 0.28509
1.6683 | 20.8164 | 21.1 | 0.28362 | 0.080441 | 0.28362
1.6689 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.6694 | 20.8076 | 21.1 | 0.29242 | 0.085508 | 0.29242
1.67 | 20.8061 | 21.1 | 0.29388 | 0.086367 | 0.29388
1.6706 | 20.8003 | 21.1 | 0.29975 | 0.089849 | 0.29975
1.6711 | 20.8017 | 21.1 | 0.29828 | 0.088972 | 0.29828
1.6717 | 20.8076 | 21.1 | 0.29242 | 0.085508 | 0.29242
1.6722 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.6728 | 20.8032 | 21.1 | 0.29682 | 0.088099 | 0.29682
1.6733 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.6739 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.6744 | 20.8032 | 21.1 | 0.29682 | 0.088099 | 0.29682
1.675 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.6756 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.6761 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.6767 | 20.8134 | 21.1 | 0.28655 | 0.082112 | 0.28655
1.6772 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.6778 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.6783 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.6789 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.6794 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.68 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.6806 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.6811 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6817 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6822 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6828 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6833 | 20.8266 | 21.1 | 0.27336 | 0.074725 | 0.27336
1.6839 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6844 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.685 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.6856 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.6861 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6867 | 20.8237 | 21.1 | 0.27629 | 0.076336 | 0.27629
1.6872 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.6878 | 20.8193 | 21.1 | 0.28069 | 0.078786 | 0.28069
1.6883 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.6889 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6894 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.69 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6906 | 20.8237 | 21.1 | 0.27629 | 0.076336 | 0.27629
1.6911 | 20.8266 | 21.1 | 0.27336 | 0.074725 | 0.27336
1.6917 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6922 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6928 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.6933 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6939 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.6944 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.695 | 20.831 | 21.1 | 0.26896 | 0.07234 | 0.26896
1.6956 | 20.8296 | 21.1 | 0.27043 | 0.07313 | 0.27043
1.6961 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.6967 | 20.8369 | 21.1 | 0.2631 | 0.06922 | 0.2631
1.6972 | 20.8413 | 21.1 | 0.2587 | 0.066925 | 0.2587
1.6978 | 20.8413 | 21.1 | 0.2587 | 0.066925 | 0.2587
1.6983 | 20.8501 | 21.1 | 0.2499 | 0.062452 | 0.2499
1.6989 | 20.853 | 21.1 | 0.24697 | 0.060995 | 0.24697
1.6994 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7006 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7011 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7017 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7022 | 20.8589 | 21.1 | 0.24111 | 0.058133 | 0.24111
1.7028 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7033 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7039 | 20.8589 | 21.1 | 0.24111 | 0.058133 | 0.24111
1.7044 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.705 | 20.8574 | 21.1 | 0.24257 | 0.058842 | 0.24257
1.7056 | 20.856 | 21.1 | 0.24404 | 0.059556 | 0.24404
1.7061 | 20.8516 | 21.1 | 0.24844 | 0.061721 | 0.24844
1.7067 | 20.8472 | 21.1 | 0.25284 | 0.063926 | 0.25284
1.7072 | 20.8384 | 21.1 | 0.26163 | 0.06845 | 0.26163
1.7078 | 20.8384 | 21.1 | 0.26163 | 0.06845 | 0.26163
1.7083 | 20.8354 | 21.1 | 0.26456 | 0.069993 | 0.26456
1.7089 | 20.8354 | 21.1 | 0.26456 | 0.069993 | 0.26456
1.7094 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.71 | 20.8281 | 21.1 | 0.27189 | 0.073925 | 0.27189
1.7106 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.7111 | 20.8178 | 21.1 | 0.28215 | 0.079611 | 0.28215
1.7117 | 20.812 | 21.1 | 0.28802 | 0.082955 | 0.28802
1.7122 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.7128 | 20.8047 | 21.1 | 0.29535 | 0.087231 | 0.29535
1.7133 | 20.8032 | 21.1 | 0.29682 | 0.088099 | 0.29682
1.7139 | 20.7988 | 21.1 | 0.30121 | 0.09073 | 0.30121
1.7144 | 20.7988 | 21.1 | 0.30121 | 0.09073 | 0.30121
1.715 | 20.7988 | 21.1 | 0.30121 | 0.09073 | 0.30121
1.7156 | 20.7944 | 21.1 | 0.30561 | 0.093399 | 0.30561
1.7161 | 20.7915 | 21.1 | 0.30855 | 0.0952 | 0.30855
1.7167 | 20.7885 | 21.1 | 0.31148 | 0.097018 | 0.31148
1.7172 | 20.7944 | 21.1 | 0.30561 | 0.093399 | 0.30561
1.7178 | 20.809 | 21.1 | 0.29095 | 0.084652 | 0.29095
1.7183 | 20.8208 | 21.1 | 0.27922 | 0.077965 | 0.27922
1.7189 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.7194 | 20.8384 | 21.1 | 0.26163 | 0.06845 | 0.26163
1.72 | 20.8472 | 21.1 | 0.25284 | 0.063926 | 0.25284
1.7206 | 20.8457 | 21.1 | 0.2543 | 0.064669 | 0.2543
1.7211 | 20.8457 | 21.1 | 0.2543 | 0.064669 | 0.2543
1.7217 | 20.8428 | 21.1 | 0.25723 | 0.066169 | 0.25723
1.7222 | 20.8398 | 21.1 | 0.26016 | 0.067686 | 0.26016
1.7228 | 20.8354 | 21.1 | 0.26456 | 0.069993 | 0.26456
1.7233 | 20.8369 | 21.1 | 0.2631 | 0.06922 | 0.2631
1.7239 | 20.8369 | 21.1 | 0.2631 | 0.06922 | 0.2631
1.7244 | 20.8354 | 21.1591 | 0.32371 | 0.10479 | 0.32371
1.725 | 20.8369 | 21.1529 | 0.316 | 0.099855 | 0.316
1.7256 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.7261 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.7267 | 20.834 | 21.1 | 0.26603 | 0.070771 | 0.26603
1.7272 | 20.8325 | 21.1 | 0.26749 | 0.071553 | 0.26749
1.7278 | 20.8222 | 21.1 | 0.27776 | 0.077149 | 0.27776
1.7283 | 20.8252 | 21.1 | 0.27482 | 0.075528 | 0.27482
1.7289 | 20.8164 | 21.1 | 0.28362 | 0.080441 | 0.28362
1.7294 | 20.8105 | 21.1 | 0.28948 | 0.083801 | 0.28948
1.73 | 20.8017 | 21.1 | 0.29828 | 0.088972 | 0.29828
1.7306 | 20.7929 | 21.1 | 0.30708 | 0.094297 | 0.30708
1.7311 | 20.7885 | 21.1 | 0.31148 | 0.097018 | 0.31148
1.7317 | 20.7871 | 21.1 | 0.31294 | 0.097934 | 0.31294
1.7322 | 20.7841 | 21.1 | 0.31588 | 0.099778 | 0.31588
1.7328 | 20.7753 | 21.1 | 0.32467 | 0.10541 | 0.32467
1.7333 | 20.7709 | 21.1 | 0.32907 | 0.10829 | 0.32907
1.7339 | 20.768 | 21.1 | 0.33201 | 0.11023 | 0.33201
1.7344 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.735 | 20.7636 | 21.1 | 0.33641 | 0.11317 | 0.33641
1.7356 | 20.7577 | 21.1 | 0.34227 | 0.11715 | 0.34227
1.7361 | 20.7533 | 21.1 | 0.34667 | 0.12018 | 0.34667
1.7367 | 20.7519 | 21.1 | 0.34814 | 0.1212 | 0.34814
1.7372 | 20.746 | 21.1 | 0.354 | 0.12532 | 0.354
1.7378 | 20.7431 | 21.1 | 0.35694 | 0.1274 | 0.35694
1.7383 | 20.7445 | 21.1 | 0.35547 | 0.12636 | 0.35547
1.7389 | 20.7431 | 21.1 | 0.35694 | 0.1274 | 0.35694
1.7394 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.74 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.7406 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.7411 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.7417 | 20.7416 | 21.1 | 0.3584 | 0.12845 | 0.3584
1.7422 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.7428 | 20.7401 | 21.1 | 0.35987 | 0.12951 | 0.35987
1.7433 | 20.7387 | 21.1 | 0.36134 | 0.13056 | 0.36134
1.7439 | 20.7387 | 21.1 | 0.36134 | 0.13056 | 0.36134
1.7444 | 20.7357 | 21.1 | 0.36427 | 0.13269 | 0.36427
1.745 | 20.7299 | 21.1 | 0.37014 | 0.137 | 0.37014
1.7456 | 20.7299 | 21.1 | 0.37014 | 0.137 | 0.37014
1.7461 | 20.724 | 21.1 | 0.376 | 0.14138 | 0.376
1.7467 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.7472 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.7478 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.7483 | 20.7196 | 21.1 | 0.3804 | 0.14471 | 0.3804
1.7489 | 20.7181 | 21.1 | 0.38187 | 0.14582 | 0.38187
1.7494 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.75 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.7506 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.7511 | 20.7152 | 21.1 | 0.3848 | 0.14807 | 0.3848
1.7517 | 20.7167 | 21.1 | 0.38334 | 0.14695 | 0.38334
1.7522 | 20.7137 | 21.1 | 0.38627 | 0.1492 | 0.38627
1.7528 | 20.7123 | 21.1 | 0.38774 | 0.15034 | 0.38774
1.7533 | 20.7123 | 21.1 | 0.38774 | 0.15034 | 0.38774
1.7539 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7544 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.755 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7556 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7561 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.7567 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.7572 | 20.7035 | 21.1 | 0.39654 | 0.15724 | 0.39654
1.7578 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7583 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7589 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.7594 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.76 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7606 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7611 | 20.7049 | 21.1 | 0.39507 | 0.15608 | 0.39507
1.7617 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7622 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7628 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7633 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7639 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7644 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.765 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7656 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.7661 | 20.7064 | 21.1 | 0.3936 | 0.15492 | 0.3936
1.7667 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.7672 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.7678 | 20.7093 | 21.1 | 0.39067 | 0.15262 | 0.39067
1.7683 | 20.7079 | 21.1 | 0.39214 | 0.15377 | 0.39214
1.7689 | 20.7005 | 21.1 | 0.39947 | 0.15958 | 0.39947
1.7694 | 20.6991 | 21.1 | 0.40094 | 0.16075 | 0.40094
1.77 | 20.7035 | 21.1 | 0.39654 | 0.15724 | 0.39654
1.7706 | 20.6976 | 21.1 | 0.40241 | 0.16193 | 0.40241
1.7711 | 20.7005 | 21.1 | 0.39947 | 0.15958 | 0.39947
1.7717 | 20.702 | 21.1 | 0.39801 | 0.15841 | 0.39801
1.7722 | 20.702 | 21.1 | 0.39801 | 0.15841 | 0.39801
1.7728 | 20.6961 | 21.1 | 0.40387 | 0.16311 | 0.40387
1.7733 | 20.6976 | 21.1 | 0.40241 | 0.16193 | 0.40241
1.7739 | 20.6961 | 21.1 | 0.40387 | 0.16311 | 0.40387
1.7744 | 20.7005 | 21.1 | 0.39947 | 0.15958 | 0.39947
1.775 | 20.6961 | 21.1 | 0.40387 | 0.16311 | 0.40387
1.7756 | 20.6947 | 21.1 | 0.40534 | 0.1643 | 0.40534
1.7761 | 20.6947 | 21.1 | 0.40534 | 0.1643 | 0.40534
1.7767 | 20.6903 | 21.1 | 0.40974 | 0.16789 | 0.40974
1.7772 | 20.6947 | 21.1 | 0.40534 | 0.1643 | 0.40534
1.7778 | 20.6917 | 21.1 | 0.40827 | 0.16669 | 0.40827
1.7783 | 20.6888 | 21.1 | 0.41121 | 0.16909 | 0.41121
1.7789 | 20.6873 | 21.1 | 0.41267 | 0.1703 | 0.41267
1.7794 | 20.6844 | 21.1 | 0.41561 | 0.17273 | 0.41561
1.78 | 20.6815 | 21.1 | 0.41854 | 0.17518 | 0.41854
1.7806 | 20.6785 | 21.1 | 0.42148 | 0.17764 | 0.42148
1.7811 | 20.6771 | 21.1 | 0.42294 | 0.17888 | 0.42294
1.7817 | 20.6756 | 21.1 | 0.42441 | 0.18012 | 0.42441
1.7822 | 20.6756 | 21.1 | 0.42441 | 0.18012 | 0.42441
1.7828 | 20.6756 | 21.1 | 0.42441 | 0.18012 | 0.42441
1.7833 | 20.6785 | 21.1 | 0.42148 | 0.17764 | 0.42148
1.7839 | 20.6756 | 21.1 | 0.42441 | 0.18012 | 0.42441
1.7844 | 20.6771 | 21.1 | 0.42294 | 0.17888 | 0.42294
1.785 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.7856 | 20.6727 | 21.1 | 0.42734 | 0.18262 | 0.42734
1.7861 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.7867 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.7872 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.7878 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.7883 | 20.6712 | 21.1 | 0.42881 | 0.18388 | 0.42881
1.7889 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.7894 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.79 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.7906 | 20.6683 | 21.1 | 0.43175 | 0.1864 | 0.43175
1.7911 | 20.6624 | 21.1 | 0.43761 | 0.19151 | 0.43761
1.7917 | 20.6653 | 21.1 | 0.43468 | 0.18895 | 0.43468
1.7922 | 20.658 | 21.1 | 0.44202 | 0.19538 | 0.44202
1.7928 | 20.6565 | 21.1 | 0.44348 | 0.19668 | 0.44348
1.7933 | 20.6565 | 21.1 | 0.44348 | 0.19668 | 0.44348
1.7939 | 20.6536 | 21.1 | 0.44642 | 0.19929 | 0.44642
1.7944 | 20.6536 | 21.1 | 0.44642 | 0.19929 | 0.44642
1.795 | 20.6521 | 21.1 | 0.44788 | 0.2006 | 0.44788
1.7956 | 20.6536 | 21.1 | 0.44642 | 0.19929 | 0.44642
1.7961 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.7967 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.7972 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.7978 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.7983 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.7989 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.7994 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.8 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8006 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.8011 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8017 | 20.6462 | 21.1 | 0.45375 | 0.20589 | 0.45375
1.8022 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8028 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8033 | 20.6462 | 21.1 | 0.45375 | 0.20589 | 0.45375
1.8039 | 20.6477 | 21.0679 | 0.42023 | 0.17659 | 0.42023
1.8044 | 20.6462 | 21.02 | 0.37376 | 0.1397 | 0.37376
1.805 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8056 | 20.6477 | 21.1 | 0.45229 | 0.20456 | 0.45229
1.8061 | 20.6492 | 21.1 | 0.45082 | 0.20324 | 0.45082
1.8067 | 20.6506 | 21.1 | 0.44935 | 0.20192 | 0.44935
1.8072 | 20.6536 | 21.1 | 0.44642 | 0.19929 | 0.44642
1.8078 | 20.6697 | 21.1358 | 0.46604 | 0.2172 | 0.46604
1.8083 | 20.68 | 21.2017 | 0.52176 | 0.27223 | 0.52176
1.8089 | 20.6976 | 21.2677 | 0.57014 | 0.32506 | 0.57014
1.8094 | 20.724 | 21.3337 | 0.60972 | 0.37176 | 0.60972
1.81 | 20.7533 | 21.3997 | 0.64637 | 0.4178 | 0.64637
1.8106 | 20.853 | 21.4 | 0.54697 | 0.29918 | 0.54697
1.8111 | 21.0435 | 21.551 | 0.50751 | 0.25757 | 0.50751
1.8117 | 21.3026 | 21.6635 | 0.36088 | 0.13023 | 0.36088
1.8122 | 21.5643 | 21.8028 | 0.23852 | 0.056891 | 0.23852
1.8128 | 21.8345 | 21.9787 | 0.14422 | 0.020798 | 0.14422
1.8133 | 22.0971 | 22.1546 | 0.057452 | 0.0033007 | 0.057452
1.8139 | 22.361 | 22.3456 | 0.015354 | 0.00023574 | -0.015354
1.8144 | 22.6319 | 22.6063 | 0.025583 | 0.00065448 | -0.025583
1.815 | 22.9564 | 22.7822 | 0.1742 | 0.030347 | -0.1742
1.8156 | 23.2342 | 22.9581 | 0.27603 | 0.076194 | -0.27603
1.8161 | 23.503 | 23.134 | 0.36896 | 0.13613 | -0.36896
1.8167 | 23.7644 | 23.3649 | 0.39951 | 0.1596 | -0.39951
1.8172 | 24.0228 | 23.5858 | 0.43699 | 0.19096 | -0.43699
1.8178 | 24.2767 | 23.7925 | 0.48424 | 0.23449 | -0.48424
1.8183 | 24.503 | 24.0376 | 0.46544 | 0.21663 | -0.46544
1.8189 | 24.735 | 24.2202 | 0.51482 | 0.26504 | -0.51482
1.8194 | 24.951 | 24.484 | 0.46698 | 0.21807 | -0.46698
1.82 | 25.1829 | 24.6653 | 0.51768 | 0.268 | -0.51768
1.8206 | 25.3989 | 24.9117 | 0.48715 | 0.23732 | -0.48715
1.8211 | 25.6177 | 25.1171 | 0.50066 | 0.25066 | -0.50066
1.8217 | 25.9902 | 25.3394 | 0.65071 | 0.42342 | -0.65071
1.8222 | 26.3119 | 25.5689 | 0.74302 | 0.55207 | -0.74302
1.8228 | 26.6206 | 25.7672 | 0.85346 | 0.7284 | -0.85346
1.8233 | 26.9381 | 26.031 | 0.90711 | 0.82285 | -0.90711
1.8239 | 27.2398 | 26.2949 | 0.94491 | 0.89285 | -0.94491
1.8244 | 27.5401 | 26.4725 | 1.0676 | 1.1398 | -1.0676
1.825 | 27.8217 | 26.7226 | 1.0991 | 1.208 | -1.0991
1.8256 | 28.0976 | 26.9243 | 1.1733 | 1.3767 | -1.1733
1.8261 | 28.3737 | 27.1002 | 1.2735 | 1.6218 | -1.2735
1.8267 | 28.6528 | 27.3141 | 1.3387 | 1.7922 | -1.3387
1.8272 | 28.938 | 27.552 | 1.386 | 1.9211 | -1.386
1.8278 | 29.187 | 27.7279 | 1.4591 | 2.1291 | -1.4591
1.8283 | 29.4435 | 27.9057 | 1.5378 | 2.3649 | -1.5378
1.8289 | 29.6914 | 28.1695 | 1.5219 | 2.3162 | -1.5219
1.8294 | 29.9323 | 28.3556 | 1.5767 | 2.486 | -1.5767
1.83 | 30.1953 | 28.5971 | 1.5981 | 2.5541 | -1.5981
1.8306 | 30.4425 | 28.8073 | 1.6352 | 2.6738 | -1.6352
1.8311 | 30.6826 | 29.0248 | 1.6578 | 2.7482 | -1.6578
1.8317 | 30.9229 | 29.2591 | 1.6638 | 2.7683 | -1.6638
1.8322 | 31.1503 | 29.435 | 1.7153 | 2.9423 | -1.7153
1.8328 | 31.3853 | 29.6164 | 1.769 | 3.1292 | -1.769
1.8333 | 31.6162 | 29.8801 | 1.7361 | 3.014 | -1.7361
1.8339 | 31.8296 | 30.0626 | 1.767 | 3.1223 | -1.767
1.8344 | 32.0463 | 30.3078 | 1.7385 | 3.0223 | -1.7385
1.835 | 32.2514 | 30.5144 | 1.7369 | 3.017 | -1.7369
1.8356 | 32.4611 | 30.6903 | 1.7708 | 3.1358 | -1.7708
1.8361 | 32.6519 | 30.8993 | 1.7526 | 3.0715 | -1.7526
1.8367 | 32.8429 | 31.1421 | 1.7008 | 2.8927 | -1.7008
1.8372 | 33.0386 | 31.327 | 1.7116 | 2.9295 | -1.7116
1.8378 | 33.242 | 31.5909 | 1.6511 | 2.726 | -1.6511
1.8383 | 33.4233 | 31.7698 | 1.6535 | 2.7339 | -1.6535
1.8389 | 33.5974 | 31.9457 | 1.6516 | 2.7279 | -1.6516
1.8394 | 33.7836 | 32.1216 | 1.662 | 2.7623 | -1.662
1.84 | 33.9313 | 32.2974 | 1.6338 | 2.6693 | -1.6338
1.8406 | 34.097 | 32.4734 | 1.6237 | 2.6362 | -1.6237
1.8411 | 34.2435 | 32.6493 | 1.5942 | 2.5416 | -1.5942
1.8417 | 34.3827 | 32.8252 | 1.5575 | 2.4258 | -1.5575
1.8422 | 34.5295 | 33.0011 | 1.5284 | 2.3361 | -1.5284
1.8428 | 34.6719 | 33.177 | 1.495 | 2.235 | -1.495
1.8433 | 34.8401 | 33.3529 | 1.4872 | 2.2119 | -1.4872
1.8439 | 34.9694 | 33.4644 | 1.505 | 2.265 | -1.505
1.8444 | 35.1108 | 33.6047 | 1.5062 | 2.2685 | -1.5062
1.845 | 35.2163 | 33.7604 | 1.4558 | 2.1195 | -1.4558
1.8456 | 35.3173 | 33.8923 | 1.4249 | 2.0304 | -1.4249
1.8461 | 35.4018 | 34.0162 | 1.3856 | 1.9198 | -1.3856
1.8467 | 35.4803 | 34.1041 | 1.3761 | 1.8938 | -1.3761
1.8472 | 35.5437 | 34.1921 | 1.3516 | 1.8269 | -1.3516
1.8478 | 35.6132 | 34.3601 | 1.2532 | 1.5704 | -1.2532
1.8483 | 35.6843 | 34.468 | 1.2163 | 1.4795 | -1.2163
1.8489 | 35.7418 | 34.5559 | 1.1859 | 1.4063 | -1.1859
1.8494 | 35.8206 | 34.6878 | 1.1328 | 1.2832 | -1.1328
1.85 | 35.8902 | 34.8318 | 1.0584 | 1.1202 | -1.0584
1.8506 | 35.9539 | 34.9198 | 1.0341 | 1.0694 | -1.0341
1.8511 | 36.0298 | 35.0077 | 1.0221 | 1.0446 | -1.0221
1.8517 | 36.0981 | 35.0956 | 1.0025 | 1.0049 | -1.0025
1.8522 | 36.1786 | 35.1835 | 0.99504 | 0.9901 | -0.99504
1.8528 | 36.25 | 35.2715 | 0.97852 | 0.95751 | -0.97852
1.8533 | 36.3123 | 35.4188 | 0.89356 | 0.79846 | -0.89356
1.8539 | 36.3778 | 35.5473 | 0.83044 | 0.68964 | -0.83044
1.8544 | 36.4371 | 35.6353 | 0.80187 | 0.64299 | -0.80187
1.855 | 36.4905 | 35.7232 | 0.76723 | 0.58864 | -0.76723
1.8556 | 36.5164 | 35.8112 | 0.70519 | 0.49729 | -0.70519
1.8561 | 36.5575 | 35.8991 | 0.65839 | 0.43348 | -0.65839
1.8567 | 36.6063 | 35.9871 | 0.61923 | 0.38345 | -0.61923
1.8572 | 36.6368 | 36.075 | 0.56183 | 0.31565 | -0.56183
1.8578 | 36.675 | 36.1 | 0.57496 | 0.33058 | -0.57496
1.8583 | 36.7345 | 36.1509 | 0.58358 | 0.34056 | -0.58358
1.8589 | 36.7956 | 36.2389 | 0.55672 | 0.30994 | -0.55672
1.8594 | 36.846 | 36.3268 | 0.51921 | 0.26958 | -0.51921
1.86 | 36.8812 | 36.4148 | 0.46642 | 0.21755 | -0.46642
1.8606 | 36.9057 | 36.5027 | 0.40294 | 0.16236 | -0.40294
1.8611 | 36.9516 | 36.5907 | 0.36088 | 0.13024 | -0.36088
1.8617 | 36.973 | 36.6 | 0.37298 | 0.13912 | -0.37298
1.8622 | 37.0189 | 36.6665 | 0.3524 | 0.12419 | -0.3524
1.8628 | 37.0572 | 36.7544 | 0.30275 | 0.091658 | -0.30275
1.8633 | 37.1016 | 36.8424 | 0.25923 | 0.067199 | -0.25923
1.8639 | 37.1353 | 36.9 | 0.23534 | 0.055384 | -0.23534
1.8644 | 37.1706 | 36.9183 | 0.2523 | 0.063658 | -0.2523
1.865 | 37.2028 | 37 | 0.2028 | 0.04113 | -0.2028
1.8656 | 37.2197 | 37 | 0.21968 | 0.048258 | -0.21968
1.8661 | 37.2335 | 37.0821 | 0.15134 | 0.022904 | -0.15134
1.8667 | 37.2412 | 37.1701 | 0.071061 | 0.0050496 | -0.071061
1.8672 | 37.2504 | 37.2 | 0.050364 | 0.0025365 | -0.050364
1.8678 | 37.2703 | 37.246 | 0.024317 | 0.00059131 | -0.024317
1.8683 | 37.3026 | 37.3339 | 0.031382 | 0.00098484 | 0.031382
1.8689 | 37.3133 | 37.4 | 0.0867 | 0.0075169 | 0.0867
1.8694 | 37.324 | 37.4 | 0.075951 | 0.0057686 | 0.075951
1.87 | 37.3256 | 37.4 | 0.074416 | 0.0055377 | 0.074416
1.8706 | 37.3041 | 37.4858 | 0.18166 | 0.033002 | 0.18166
1.8711 | 37.3287 | 37.5737 | 0.24501 | 0.060032 | 0.24501
1.8717 | 37.3548 | 37.6 | 0.24523 | 0.06014 | 0.24523
1.8722 | 37.3778 | 37.6496 | 0.27175 | 0.073848 | 0.27175
1.8728 | 37.3916 | 37.7 | 0.30836 | 0.095086 | 0.30836
1.8733 | 37.3932 | 37.7255 | 0.33229 | 0.11041 | 0.33229
1.8739 | 37.3717 | 37.8 | 0.42834 | 0.18347 | 0.42834
1.8744 | 37.3517 | 37.8014 | 0.44967 | 0.2022 | 0.44967
1.875 | 37.3333 | 37.8893 | 0.55605 | 0.30919 | 0.55605
1.8756 | 37.3302 | 37.9 | 0.56981 | 0.32468 | 0.56981
1.8761 | 37.3194 | 37.9 | 0.58056 | 0.33705 | 0.58056
1.8767 | 37.321 | 37.9532 | 0.63219 | 0.39966 | 0.63219
1.8772 | 37.3333 | 38 | 0.66674 | 0.44454 | 0.66674
1.8778 | 37.3548 | 38.029 | 0.67426 | 0.45462 | 0.67426
1.8783 | 37.3809 | 38.1 | 0.71912 | 0.51713 | 0.71912
1.8789 | 37.407 | 38.1049 | 0.69792 | 0.48709 | 0.69792
1.8794 | 37.4347 | 38.1929 | 0.7582 | 0.57487 | 0.7582
1.88 | 37.4377 | 38.2 | 0.76225 | 0.58103 | 0.76225
1.8806 | 37.4362 | 38.2 | 0.76379 | 0.58337 | 0.76379
1.8811 | 37.4439 | 38.2 | 0.7561 | 0.57169 | 0.7561
1.8817 | 37.4424 | 38.2447 | 0.80232 | 0.64371 | 0.80232
1.8822 | 37.4316 | 38.3 | 0.8684 | 0.75412 | 0.8684
1.8828 | 37.4377 | 38.3206 | 0.88283 | 0.77939 | 0.88283
1.8833 | 37.4439 | 38.4 | 0.9561 | 0.91413 | 0.9561
1.8839 | 37.4424 | 38.4 | 0.95764 | 0.91707 | 0.95764
1.8844 | 37.4377 | 38.4844 | 1.0466 | 1.0955 | 1.0466
1.885 | 37.4162 | 38.5 | 1.0838 | 1.1746 | 1.0838
1.8856 | 37.3993 | 38.5 | 1.1007 | 1.2115 | 1.1007
1.8861 | 37.3993 | 38.5482 | 1.1489 | 1.32 | 1.1489
1.8867 | 37.3947 | 38.6 | 1.2053 | 1.4527 | 1.2053
1.8872 | 37.387 | 38.6 | 1.213 | 1.4713 | 1.213
1.8878 | 37.3732 | 38.612 | 1.2388 | 1.5347 | 1.2388
1.8883 | 37.3793 | 38.7 | 1.3207 | 1.7441 | 1.3207
1.8889 | 37.3886 | 38.7 | 1.3114 | 1.7199 | 1.3114
1.8894 | 37.3901 | 38.7759 | 1.3858 | 1.9204 | 1.3858
1.89 | 37.4024 | 38.8 | 1.3976 | 1.9533 | 1.3976
1.8906 | 37.427 | 38.8 | 1.373 | 1.8852 | 1.373
1.8911 | 37.4562 | 38.8397 | 1.3835 | 1.9141 | 1.3835
1.8917 | 37.49 | 38.9 | 1.41 | 1.988 | 1.41
1.8922 | 37.5177 | 38.9 | 1.3823 | 1.9107 | 1.3823
1.8928 | 37.5454 | 38.9036 | 1.3581 | 1.8445 | 1.3581
1.8933 | 37.5624 | 38.9915 | 1.4292 | 2.0425 | 1.4292
1.8939 | 37.5762 | 39 | 1.4238 | 2.0272 | 1.4238
1.8944 | 37.6039 | 39 | 1.3961 | 1.949 | 1.3961
1.895 | 37.6424 | 39.0554 | 1.4129 | 1.9964 | 1.4129
1.8956 | 37.6887 | 39.1433 | 1.4547 | 2.116 | 1.4547
1.8961 | 37.7441 | 39.2 | 1.4559 | 2.1195 | 1.4559
1.8967 | 37.8089 | 39.2 | 1.3911 | 1.9351 | 1.3911
1.8972 | 37.8846 | 39.2071 | 1.3225 | 1.7491 | 1.3225
1.8978 | 37.9742 | 39.2951 | 1.3209 | 1.7447 | 1.3209
1.8983 | 38.036 | 39.3 | 1.264 | 1.5976 | 1.264
1.8989 | 38.1103 | 39.371 | 1.2607 | 1.5893 | 1.2607
1.8994 | 38.166 | 39.4 | 1.234 | 1.5227 | 1.234
1.9 | 38.2172 | 39.4469 | 1.2297 | 1.5122 | 1.2297
1.9006 | 38.2559 | 39.5 | 1.2441 | 1.5478 | 1.2441
1.9011 | 38.2978 | 39.5228 | 1.225 | 1.5006 | 1.225
1.9017 | 38.3691 | 39.6107 | 1.2416 | 1.5415 | 1.2416
1.9022 | 38.4483 | 39.6987 | 1.2504 | 1.5634 | 1.2504
1.9028 | 38.5089 | 39.7 | 1.1911 | 1.4187 | 1.1911
1.9033 | 38.5867 | 39.7745 | 1.1879 | 1.411 | 1.1879
1.9039 | 38.6707 | 39.8625 | 1.1918 | 1.4203 | 1.1918
1.9044 | 38.7564 | 39.9 | 1.1436 | 1.3078 | 1.1436
1.905 | 38.8312 | 39.9384 | 1.1072 | 1.2258 | 1.1072
1.9056 | 38.8827 | 40.0263 | 1.1436 | 1.3078 | 1.1436
1.9061 | 38.9483 | 40.1 | 1.1517 | 1.3264 | 1.1517
1.9067 | 38.9967 | 40.1022 | 1.1055 | 1.2221 | 1.1055
1.9072 | 39.0405 | 40.1901 | 1.1497 | 1.3217 | 1.1497
1.9078 | 39.0937 | 40.2781 | 1.1844 | 1.4029 | 1.1844
1.9083 | 39.1422 | 40.3 | 1.1578 | 1.3406 | 1.1578
1.9089 | 39.1829 | 40.354 | 1.1711 | 1.3715 | 1.1711
1.9094 | 39.2455 | 40.4 | 1.1545 | 1.3328 | 1.1545
1.91 | 39.3208 | 40.4299 | 1.1091 | 1.2301 | 1.1091
1.9106 | 39.3867 | 40.5178 | 1.1312 | 1.2795 | 1.1312
1.9111 | 39.451 | 40.6 | 1.149 | 1.3202 | 1.149
1.9117 | 39.5264 | 40.6 | 1.0736 | 1.1525 | 1.0736
1.9122 | 39.6192 | 40.6817 | 1.0624 | 1.1288 | 1.0624
1.9128 | 39.7042 | 40.7 | 0.99575 | 0.99152 | 0.99575
1.9133 | 39.7799 | 40.7576 | 0.97768 | 0.95585 | 0.97768
1.9139 | 39.8651 | 40.8 | 0.93494 | 0.87411 | 0.93494
1.9144 | 39.9424 | 40.8335 | 0.89104 | 0.79396 | 0.89104
1.915 | 40.023 | 40.9 | 0.87699 | 0.76911 | 0.87699
1.9156 | 40.0578 | 40.9 | 0.8422 | 0.7093 | 0.8422
1.9161 | 40.0894 | 40.9 | 0.81056 | 0.65701 | 0.81056
1.9167 | 40.1084 | 40.9 | 0.79157 | 0.62658 | 0.79157
1.9172 | 40.1338 | 40.9 | 0.76625 | 0.58713 | 0.76625
1.9178 | 40.1559 | 40.9 | 0.74408 | 0.55366 | 0.74408
1.9183 | 40.167 | 40.9 | 0.73299 | 0.53728 | 0.73299
1.9189 | 40.1559 | 40.937 | 0.78111 | 0.61013 | 0.78111
1.9194 | 40.1575 | 41 | 0.8425 | 0.7098 | 0.8425
1.92 | 40.1702 | 41 | 0.82983 | 0.68861 | 0.82983
1.9206 | 40.1781 | 40.9991 | 0.82103 | 0.67409 | 0.82103
1.9211 | 40.1813 | 40.9112 | 0.72991 | 0.53277 | 0.72991
1.9217 | 40.1971 | 40.9767 | 0.77965 | 0.60785 | 0.77965
1.9222 | 40.2177 | 41 | 0.7823 | 0.612 | 0.7823
1.9228 | 40.2415 | 41 | 0.75853 | 0.57537 | 0.75853
1.9233 | 40.2605 | 41 | 0.73951 | 0.54687 | 0.73951
1.9239 | 40.2748 | 41 | 0.72524 | 0.52597 | 0.72524
1.9244 | 40.3001 | 41 | 0.69986 | 0.4898 | 0.69986
1.925 | 40.3049 | 41 | 0.6951 | 0.48317 | 0.6951
1.9256 | 40.3255 | 41 | 0.67448 | 0.45492 | 0.67448
1.9261 | 40.3398 | 41 | 0.6602 | 0.43586 | 0.6602
1.9267 | 40.3493 | 41 | 0.65067 | 0.42338 | 0.65067
1.9272 | 40.3731 | 41 | 0.62686 | 0.39296 | 0.62686
1.9278 | 40.389 | 41 | 0.61099 | 0.3733 | 0.61099
1.9283 | 40.4176 | 41 | 0.5824 | 0.33919 | 0.5824
1.9289 | 40.4446 | 41 | 0.55539 | 0.30846 | 0.55539
1.9294 | 40.47 | 41 | 0.52996 | 0.28086 | 0.52996
1.93 | 40.4859 | 41 | 0.51407 | 0.26427 | 0.51407
1.9306 | 40.513 | 41 | 0.48704 | 0.23721 | 0.48704
1.9311 | 40.5416 | 41.0718 | 0.53022 | 0.28113 | 0.53022
1.9317 | 40.5702 | 41.0402 | 0.47 | 0.2209 | 0.47
1.9322 | 40.5957 | 41 | 0.4043 | 0.16346 | 0.4043
1.9328 | 40.6339 | 41.0357 | 0.40175 | 0.1614 | 0.40175
1.9333 | 40.6658 | 41.0764 | 0.41061 | 0.1686 | 0.41061
1.9339 | 40.7008 | 41 | 0.29917 | 0.089503 | 0.29917
1.9344 | 40.7359 | 41 | 0.2641 | 0.069747 | 0.2641
1.935 | 40.7646 | 41 | 0.23539 | 0.055408 | 0.23539
1.9356 | 40.7981 | 41.0754 | 0.27726 | 0.076871 | 0.27726
1.9361 | 40.8332 | 41.1 | 0.26677 | 0.071165 | 0.26677
1.9367 | 40.8556 | 41.1 | 0.24441 | 0.059738 | 0.24441
1.9372 | 40.8779 | 41.1 | 0.22205 | 0.049307 | 0.22205
1.9378 | 40.9035 | 41.1 | 0.19649 | 0.038608 | 0.19649
1.9383 | 40.9355 | 41.1 | 0.16453 | 0.027069 | 0.16453
1.9389 | 40.9595 | 41.1 | 0.14054 | 0.019753 | 0.14054
1.9394 | 40.9882 | 41.1 | 0.11176 | 0.012489 | 0.11176
1.94 | 41.0362 | 41.1 | 0.063754 | 0.0040646 | 0.063754
1.9406 | 41.0987 | 41.1 | 0.001308 | 1.7108e-06 | 0.001308
1.9411 | 41.1323 | 41.1 | 0.032337 | 0.0010457 | -0.032337
1.9417 | 41.1532 | 41.1 | 0.053172 | 0.0028273 | -0.053172
1.9422 | 41.1596 | 41.1 | 0.059584 | 0.0035502 | -0.059584
1.9428 | 41.1692 | 41.1 | 0.069203 | 0.004789 | -0.069203
1.9433 | 41.1772 | 41.1 | 0.077219 | 0.0059628 | -0.077219
1.9439 | 41.1933 | 41.1 | 0.093255 | 0.0086964 | -0.093255
1.9444 | 41.1949 | 41.1 | 0.094858 | 0.0089981 | -0.094858
1.945 | 41.2029 | 41.1704 | 0.032429 | 0.0010516 | -0.032429
1.9456 | 41.2173 | 41.1416 | 0.075713 | 0.0057325 | -0.075713
1.9461 | 41.2366 | 41.1 | 0.13657 | 0.01865 | -0.13657
1.9467 | 41.2638 | 41.1343 | 0.12956 | 0.016787 | -0.12956
1.9472 | 41.2815 | 41.2 | 0.081508 | 0.0066435 | -0.081508
1.9478 | 41.2879 | 41.2 | 0.08793 | 0.0077317 | -0.08793
1.9483 | 41.2944 | 41.2 | 0.094353 | 0.0089024 | -0.094353
1.9489 | 41.2847 | 41.2 | 0.084719 | 0.0071773 | -0.084719
1.9494 | 41.2799 | 41.2 | 0.079902 | 0.0063844 | -0.079902
1.95 | 41.2944 | 41.2 | 0.094353 | 0.0089024 | -0.094353
1.9506 | 41.2976 | 41.2 | 0.097564 | 0.0095188 | -0.097564
1.9511 | 41.3104 | 41.2 | 0.11041 | 0.012191 | -0.11041
1.9517 | 41.3233 | 41.2 | 0.12326 | 0.015193 | -0.12326
1.9522 | 41.3618 | 41.2 | 0.16182 | 0.026187 | -0.16182
1.9528 | 41.3924 | 41.2 | 0.19237 | 0.037004 | -0.19237
1.9533 | 41.4068 | 41.2 | 0.20684 | 0.042781 | -0.20684
1.9539 | 41.4294 | 41.2 | 0.22935 | 0.052603 | -0.22935
1.9544 | 41.4535 | 41.2 | 0.25348 | 0.064254 | -0.25348
1.955 | 41.4776 | 41.2 | 0.27762 | 0.077074 | -0.27762
1.9556 | 41.4937 | 41.2 | 0.29372 | 0.086271 | -0.29372
1.9561 | 41.5066 | 41.2 | 0.3066 | 0.094003 | -0.3066
1.9567 | 41.5227 | 41.2 | 0.3227 | 0.10414 | -0.3227
1.9572 | 41.5324 | 41.2053 | 0.32709 | 0.10699 | -0.32709
1.9578 | 41.5549 | 41.2932 | 0.26169 | 0.068482 | -0.26169
1.9583 | 41.5726 | 41.3 | 0.27264 | 0.074334 | -0.27264
1.9589 | 41.6081 | 41.3 | 0.3081 | 0.094927 | -0.3081
1.9594 | 41.6355 | 41.3 | 0.33552 | 0.11257 | -0.33552
1.96 | 41.6613 | 41.3 | 0.36132 | 0.13056 | -0.36132
1.9606 | 41.6823 | 41.3 | 0.3823 | 0.14615 | -0.3823
1.9611 | 41.7017 | 41.3 | 0.40167 | 0.16134 | -0.40167
1.9617 | 41.7194 | 41.3 | 0.41943 | 0.17592 | -0.41943
1.9622 | 41.7356 | 41.3 | 0.43557 | 0.18972 | -0.43557
1.9628 | 41.7194 | 41.3 | 0.41943 | 0.17592 | -0.41943
1.9633 | 41.7097 | 41.3 | 0.40974 | 0.16789 | -0.40974
1.9639 | 41.7017 | 41.3 | 0.40167 | 0.16134 | -0.40167
1.9644 | 41.6904 | 41.3 | 0.39037 | 0.15239 | -0.39037
1.965 | 41.6807 | 41.3 | 0.38069 | 0.14492 | -0.38069
1.9656 | 41.6855 | 41.3244 | 0.36109 | 0.13038 | -0.36109
1.9661 | 41.6871 | 41.3876 | 0.2995 | 0.0897 | -0.2995
1.9667 | 41.6855 | 41.3 | 0.38553 | 0.14863 | -0.38553
1.9672 | 41.6904 | 41.3 | 0.39037 | 0.15239 | -0.39037
1.9678 | 41.7017 | 41.3 | 0.40167 | 0.16134 | -0.40167
1.9683 | 41.713 | 41.3642 | 0.34881 | 0.12167 | -0.34881
1.9689 | 41.7291 | 41.4 | 0.32911 | 0.10832 | -0.32911
1.9694 | 41.7469 | 41.4 | 0.34688 | 0.12032 | -0.34688
1.97 | 41.7598 | 41.4 | 0.3598 | 0.12946 | -0.3598
1.9706 | 41.7679 | 41.4 | 0.36788 | 0.13533 | -0.36788
1.9711 | 41.7743 | 41.4 | 0.37434 | 0.14013 | -0.37434
1.9717 | 41.7808 | 41.4 | 0.3808 | 0.14501 | -0.3808
1.9722 | 41.7824 | 41.4 | 0.38242 | 0.14624 | -0.38242
1.9728 | 41.7776 | 41.4 | 0.37757 | 0.14256 | -0.37757
1.9733 | 41.7679 | 41.4 | 0.36788 | 0.13533 | -0.36788
1.9739 | 41.7436 | 41.4 | 0.34365 | 0.11809 | -0.34365
1.9744 | 41.7243 | 41.4 | 0.32427 | 0.10515 | -0.32427
1.975 | 41.7001 | 41.4 | 0.30005 | 0.090032 | -0.30005
1.9756 | 41.6871 | 41.4 | 0.28714 | 0.08245 | -0.28714
1.9761 | 41.6839 | 41.4 | 0.28391 | 0.080607 | -0.28391
1.9767 | 41.6871 | 41.4 | 0.28714 | 0.08245 | -0.28714
1.9772 | 41.6968 | 41.4 | 0.29683 | 0.088105 | -0.29683
1.9778 | 41.7049 | 41.4 | 0.3049 | 0.092962 | -0.3049
1.9783 | 41.7178 | 41.4 | 0.31781 | 0.101 | -0.31781
1.9789 | 41.7275 | 41.4 | 0.3275 | 0.10726 | -0.3275
1.9794 | 41.742 | 41.4 | 0.34203 | 0.11699 | -0.34203
1.98 | 41.7598 | 41.4 | 0.3598 | 0.12946 | -0.3598
1.9806 | 41.7792 | 41.4 | 0.37919 | 0.14378 | -0.37919
1.9811 | 41.7953 | 41.4 | 0.39535 | 0.1563 | -0.39535
1.9817 | 41.8131 | 41.4749 | 0.33827 | 0.11443 | -0.33827
1.9822 | 41.8277 | 41.4372 | 0.39047 | 0.15247 | -0.39047
1.9828 | 41.8374 | 41.4507 | 0.38663 | 0.14948 | -0.38663
1.9833 | 41.8455 | 41.5 | 0.34546 | 0.11934 | -0.34546
1.9839 | 41.8568 | 41.5 | 0.35678 | 0.12729 | -0.35678
1.9844 | 41.8713 | 41.5 | 0.37134 | 0.1379 | -0.37134
1.985 | 41.8827 | 41.5 | 0.38267 | 0.14643 | -0.38267
1.9856 | 41.9086 | 41.5 | 0.40856 | 0.16692 | -0.40856
1.9861 | 41.9296 | 41.5 | 0.4296 | 0.18456 | -0.4296
1.9867 | 41.9199 | 41.5 | 0.41989 | 0.17631 | -0.41989
1.9872 | 41.9328 | 41.5 | 0.43284 | 0.18735 | -0.43284
1.9878 | 41.9507 | 41.5 | 0.45065 | 0.20309 | -0.45065
1.9883 | 41.9409 | 41.5 | 0.44094 | 0.19443 | -0.44094
1.9889 | 41.9523 | 41.5 | 0.45227 | 0.20455 | -0.45227
1.9894 | 41.9701 | 41.5 | 0.47009 | 0.22098 | -0.47009
1.99 | 41.9863 | 41.5 | 0.48629 | 0.23648 | -0.48629
1.9906 | 42.0074 | 41.5 | 0.50735 | 0.25741 | -0.50735
1.9911 | 42.009 | 41.5 | 0.50897 | 0.25905 | -0.50897
1.9917 | 42.0203 | 41.5 | 0.52032 | 0.27073 | -0.52032
1.9922 | 42.0171 | 41.5 | 0.51708 | 0.26737 | -0.51708
1.9928 | 42.0463 | 41.5338 | 0.51249 | 0.26264 | -0.51249
1.9933 | 42.069 | 41.6 | 0.46896 | 0.21993 | -0.46896
1.9939 | 42.0868 | 41.6 | 0.48681 | 0.23698 | -0.48681
1.9944 | 42.0917 | 41.6 | 0.49167 | 0.24174 | -0.49167
1.995 | 42.0998 | 41.6 | 0.49979 | 0.24979 | -0.49979
1.9956 | 42.1047 | 41.6 | 0.50465 | 0.25468 | -0.50465
1.9961 | 42.1014 | 41.6 | 0.50141 | 0.25141 | -0.50141
1.9967 | 42.1063 | 41.6 | 0.50628 | 0.25632 | -0.50628
1.9972 | 42.1128 | 41.6 | 0.51277 | 0.26293 | -0.51277
1.9978 | 42.1079 | 41.6 | 0.5079 | 0.25796 | -0.5079
1.9983 | 42.1079 | 41.6 | 0.5079 | 0.25796 | -0.5079
1.9989 | 42.1047 | 41.6 | 0.50465 | 0.25468 | -0.50465
1.9994 | 42.1063 | 41.6 | 0.50628 | 0.25632 | -0.50628
2 | 42.1047 | 41.6 | 0.50465 | 0.25468 | -0.50465
2.0006 | 42.1111 | 41.6 | 0.51114 | 0.26127 | -0.51114
2.0011 | 42.1095 | 41.6 | 0.50952 | 0.25961 | -0.50952
2.0017 | 42.1063 | 41.6 | 0.50628 | 0.25632 | -0.50628
2.0022 | 42.1193 | 41.6 | 0.51926 | 0.26963 | -0.51926
2.0028 | 42.129 | 41.6 | 0.529 | 0.27984 | -0.529
2.0033 | 42.1387 | 41.6 | 0.53874 | 0.29024 | -0.53874
2.0039 | 42.1517 | 41.6 | 0.55173 | 0.3044 | -0.55173
2.0044 | 42.1404 | 41.6 | 0.54036 | 0.29199 | -0.54036
2.005 | 42.1387 | 41.6 | 0.53874 | 0.29024 | -0.53874
2.0056 | 42.1436 | 41.6 | 0.54361 | 0.29551 | -0.54361
2.0061 | 42.1355 | 41.6 | 0.53549 | 0.28675 | -0.53549
2.0067 | 42.1485 | 41.6 | 0.54848 | 0.30083 | -0.54848
2.0072 | 42.1517 | 41.6 | 0.55173 | 0.3044 | -0.55173
2.0078 | 42.155 | 41.6 | 0.55497 | 0.308 | -0.55497
2.0083 | 42.155 | 41.6 | 0.55497 | 0.308 | -0.55497
2.0089 | 42.1875 | 41.6842 | 0.50324 | 0.25326 | -0.50324
2.0094 | 42.2037 | 41.6278 | 0.57587 | 0.33162 | -0.57587
2.01 | 42.2135 | 41.6 | 0.61345 | 0.37633 | -0.61345
2.0106 | 42.2021 | 41.6 | 0.60208 | 0.3625 | -0.60208
2.0111 | 42.2135 | 41.636 | 0.57748 | 0.33349 | -0.57748
2.0117 | 42.2021 | 41.6761 | 0.526 | 0.27668 | -0.526
2.0122 | 42.2102 | 41.6 | 0.6102 | 0.37235 | -0.6102
2.0128 | 42.2183 | 41.6 | 0.61833 | 0.38233 | -0.61833
2.0133 | 42.2346 | 41.6878 | 0.54681 | 0.299 | -0.54681
2.0139 | 42.246 | 41.7 | 0.54596 | 0.29807 | -0.54596
2.0144 | 42.272 | 41.6363 | 0.63565 | 0.40406 | -0.63565
2.015 | 42.2915 | 41.6516 | 0.63987 | 0.40943 | -0.63987
2.0156 | 42.2834 | 41.7 | 0.58336 | 0.34031 | -0.58336
2.0161 | 42.285 | 41.7 | 0.58499 | 0.34221 | -0.58499
2.0167 | 42.2817 | 41.6846 | 0.59717 | 0.35662 | -0.59717
2.0172 | 42.2752 | 41.6034 | 0.67185 | 0.45138 | -0.67185
2.0178 | 42.2638 | 41.6913 | 0.57251 | 0.32777 | -0.57251
2.0183 | 42.2606 | 41.7 | 0.5606 | 0.31427 | -0.5606
2.0189 | 42.2655 | 41.6328 | 0.63271 | 0.40032 | -0.63271
2.0194 | 42.2687 | 41.6552 | 0.61356 | 0.37646 | -0.61356
2.02 | 42.2801 | 41.7 | 0.58011 | 0.33653 | -0.58011
2.0206 | 42.2996 | 41.7 | 0.59963 | 0.35956 | -0.59963
2.0211 | 42.2948 | 41.7 | 0.59475 | 0.35373 | -0.59475
2.0217 | 42.3126 | 41.7 | 0.61265 | 0.37534 | -0.61265
2.0222 | 42.2996 | 41.7 | 0.59963 | 0.35956 | -0.59963
2.0228 | 42.2948 | 41.7 | 0.59475 | 0.35373 | -0.59475
2.0233 | 42.2834 | 41.7 | 0.58336 | 0.34031 | -0.58336
2.0239 | 42.2834 | 41.7 | 0.58336 | 0.34031 | -0.58336
2.0244 | 42.272 | 41.7 | 0.57198 | 0.32716 | -0.57198
2.025 | 42.272 | 41.7 | 0.57198 | 0.32716 | -0.57198
2.0256 | 42.2752 | 41.7 | 0.57523 | 0.33089 | -0.57523
2.0261 | 42.2622 | 41.7 | 0.56222 | 0.31609 | -0.56222
2.0267 | 42.259 | 41.7 | 0.55897 | 0.31245 | -0.55897
2.0272 | 42.2736 | 41.7 | 0.5736 | 0.32902 | -0.5736
2.0278 | 42.2899 | 41.7 | 0.58987 | 0.34795 | -0.58987
2.0283 | 42.298 | 41.7 | 0.598 | 0.35761 | -0.598
2.0289 | 42.3078 | 41.7 | 0.60777 | 0.36938 | -0.60777
2.0294 | 42.3192 | 41.7 | 0.61916 | 0.38336 | -0.61916
2.03 | 42.3501 | 41.7 | 0.65008 | 0.42261 | -0.65008
2.0306 | 42.3696 | 41.7 | 0.66962 | 0.44839 | -0.66962
2.0311 | 42.3843 | 41.7 | 0.68428 | 0.46824 | -0.68428
2.0317 | 42.3843 | 41.7 | 0.68428 | 0.46824 | -0.68428
2.0322 | 42.381 | 41.7 | 0.68102 | 0.46379 | -0.68102
2.0328 | 42.3924 | 41.7 | 0.69242 | 0.47945 | -0.69242
2.0333 | 42.3957 | 41.7 | 0.69568 | 0.48397 | -0.69568
2.0339 | 42.3924 | 41.7 | 0.69242 | 0.47945 | -0.69242
2.0344 | 42.368 | 41.7 | 0.66799 | 0.44622 | -0.66799
2.035 | 42.3794 | 41.7 | 0.67939 | 0.46158 | -0.67939
2.0356 | 42.3696 | 41.7056 | 0.66404 | 0.44095 | -0.66404
2.0361 | 42.355 | 41.7935 | 0.56143 | 0.31521 | -0.56143
2.0367 | 42.3387 | 41.7185 | 0.62017 | 0.38462 | -0.62017
2.0372 | 42.3305 | 41.7694 | 0.56111 | 0.31485 | -0.56111
2.0378 | 42.3094 | 41.8 | 0.50939 | 0.25948 | -0.50939
2.0383 | 42.3045 | 41.7547 | 0.54983 | 0.30231 | -0.54983
2.0389 | 42.2899 | 41.7 | 0.58987 | 0.34795 | -0.58987
2.0394 | 42.2817 | 41.7 | 0.58174 | 0.33842 | -0.58174
2.04 | 42.2671 | 41.7 | 0.5671 | 0.3216 | -0.5671
2.0406 | 42.2687 | 41.7 | 0.56873 | 0.32345 | -0.56873
2.0411 | 42.285 | 41.7 | 0.58499 | 0.34221 | -0.58499
2.0417 | 42.2931 | 41.773 | 0.52016 | 0.27056 | -0.52016
2.0422 | 42.2996 | 41.7391 | 0.56054 | 0.3142 | -0.56054
2.0428 | 42.2931 | 41.7489 | 0.54427 | 0.29623 | -0.54427
2.0433 | 42.2899 | 41.8 | 0.48987 | 0.23997 | -0.48987
2.0439 | 42.2834 | 41.8 | 0.48336 | 0.23364 | -0.48336
2.0444 | 42.2882 | 41.8 | 0.48824 | 0.23838 | -0.48824
2.045 | 42.2785 | 41.8 | 0.47848 | 0.22895 | -0.47848
2.0456 | 42.2801 | 41.8 | 0.48011 | 0.23051 | -0.48011
2.0461 | 42.2785 | 41.8 | 0.47848 | 0.22895 | -0.47848
2.0467 | 42.2866 | 41.8 | 0.48662 | 0.2368 | -0.48662
2.0472 | 42.2817 | 41.8 | 0.48174 | 0.23207 | -0.48174
2.0478 | 42.2931 | 41.8 | 0.49312 | 0.24317 | -0.49312
2.0483 | 42.2866 | 41.8 | 0.48662 | 0.2368 | -0.48662
2.0489 | 42.2964 | 41.7837 | 0.51265 | 0.26281 | -0.51265
2.0494 | 42.3143 | 41.7042 | 0.61005 | 0.37217 | -0.61005
2.05 | 42.3159 | 41.7922 | 0.52373 | 0.27429 | -0.52373
2.0506 | 42.3322 | 41.8 | 0.53218 | 0.28321 | -0.53218
2.0511 | 42.3452 | 41.8 | 0.5452 | 0.29724 | -0.5452
2.0517 | 42.3501 | 41.8 | 0.55008 | 0.30259 | -0.55008
2.0522 | 42.3566 | 41.8 | 0.5566 | 0.3098 | -0.5566
2.0528 | 42.3599 | 41.8 | 0.55985 | 0.31343 | -0.55985
2.0533 | 42.3875 | 41.8 | 0.58754 | 0.3452 | -0.58754
2.0539 | 42.3827 | 41.8 | 0.58265 | 0.33948 | -0.58265
2.0544 | 42.4038 | 41.8 | 0.60383 | 0.36461 | -0.60383
2.055 | 42.4332 | 41.8 | 0.63316 | 0.40089 | -0.63316
2.0556 | 42.4429 | 41.8 | 0.64294 | 0.41337 | -0.64294
2.0561 | 42.4446 | 41.8 | 0.64457 | 0.41547 | -0.64457
2.0567 | 42.4446 | 41.8 | 0.64457 | 0.41547 | -0.64457
2.0572 | 42.456 | 41.8 | 0.65598 | 0.43031 | -0.65598
2.0578 | 42.4723 | 41.8 | 0.67229 | 0.45197 | -0.67229
2.0583 | 42.4951 | 41.8 | 0.69512 | 0.48319 | -0.69512
2.0589 | 42.5 | 41.8 | 0.70001 | 0.49002 | -0.70001
2.0594 | 42.5229 | 41.8 | 0.72285 | 0.52252 | -0.72285
2.06 | 42.5408 | 41.8 | 0.74081 | 0.54879 | -0.74081
2.0606 | 42.5751 | 41.8 | 0.77509 | 0.60077 | -0.77509
2.0611 | 42.598 | 41.8 | 0.79796 | 0.63673 | -0.79796
2.0617 | 42.6208 | 41.8 | 0.82083 | 0.67376 | -0.82083
2.0622 | 42.6241 | 41.8 | 0.8241 | 0.67913 | -0.8241
2.0628 | 42.6584 | 41.8 | 0.85842 | 0.73688 | -0.85842
2.0633 | 42.6699 | 41.8 | 0.86986 | 0.75666 | -0.86986
2.0639 | 42.6977 | 41.8 | 0.89767 | 0.8058 | -0.89767
2.0644 | 42.696 | 41.8788 | 0.81727 | 0.66793 | -0.81727
2.065 | 42.6928 | 41.9 | 0.79276 | 0.62847 | -0.79276
2.0656 | 42.696 | 41.8453 | 0.85069 | 0.72368 | -0.85069
2.0661 | 42.6977 | 41.8426 | 0.85505 | 0.73112 | -0.85505
2.0667 | 42.6879 | 41.9 | 0.78785 | 0.62071 | -0.78785
2.0672 | 42.7075 | 41.9 | 0.80748 | 0.65203 | -0.80748
2.0678 | 42.6993 | 41.9 | 0.7993 | 0.63888 | -0.7993
2.0683 | 42.7189 | 41.9 | 0.81893 | 0.67065 | -0.81893
2.0689 | 42.7238 | 41.9 | 0.82384 | 0.67872 | -0.82384
2.0694 | 42.7418 | 41.9 | 0.84184 | 0.7087 | -0.84184
2.07 | 42.7549 | 41.9 | 0.85494 | 0.73092 | -0.85494
2.0706 | 42.7779 | 41.9 | 0.87786 | 0.77064 | -0.87786
2.0711 | 42.7926 | 41.9 | 0.8926 | 0.79673 | -0.8926
2.0717 | 42.8008 | 41.9 | 0.90079 | 0.81142 | -0.90079
2.0722 | 42.7991 | 41.9 | 0.89915 | 0.80847 | -0.89915
2.0728 | 42.8008 | 41.9 | 0.90079 | 0.81142 | -0.90079
2.0733 | 42.7893 | 41.9 | 0.88932 | 0.79089 | -0.88932
2.0739 | 42.7746 | 41.9 | 0.87458 | 0.7649 | -0.87458
2.0744 | 42.7664 | 41.9 | 0.8664 | 0.75064 | -0.8664
2.075 | 42.7435 | 41.9 | 0.84348 | 0.71146 | -0.84348
2.0756 | 42.7369 | 41.9 | 0.83693 | 0.70046 | -0.83693
2.0761 | 42.7189 | 41.9 | 0.81893 | 0.67065 | -0.81893
2.0767 | 42.696 | 41.9 | 0.79603 | 0.63366 | -0.79603
2.0772 | 42.6829 | 41.9 | 0.78295 | 0.613 | -0.78295
2.0778 | 42.6895 | 41.9 | 0.78949 | 0.62329 | -0.78949
2.0783 | 42.6764 | 41.9 | 0.7764 | 0.6028 | -0.7764
2.0789 | 42.6584 | 41.8347 | 0.82377 | 0.67859 | -0.82377
2.0794 | 42.6666 | 41.8533 | 0.81332 | 0.66149 | -0.81332
2.08 | 42.6437 | 41.9 | 0.74371 | 0.5531 | -0.74371
2.0806 | 42.6241 | 41.9 | 0.7241 | 0.52432 | -0.7241
2.0811 | 42.6323 | 41.9 | 0.73227 | 0.53622 | -0.73227
2.0817 | 42.6404 | 41.9 | 0.74044 | 0.54825 | -0.74044
2.0822 | 42.6421 | 41.9 | 0.74207 | 0.55067 | -0.74207
2.0828 | 42.6617 | 41.9 | 0.76169 | 0.58017 | -0.76169
2.0833 | 42.6862 | 41.8311 | 0.85513 | 0.73124 | -0.85513
2.0839 | 42.7009 | 41.8569 | 0.84408 | 0.71247 | -0.84408
2.0844 | 42.7206 | 41.9 | 0.82057 | 0.67333 | -0.82057
2.085 | 42.7189 | 41.8672 | 0.85169 | 0.72538 | -0.85169
2.0856 | 42.7369 | 41.8207 | 0.91623 | 0.83948 | -0.91623
2.0861 | 42.7435 | 41.8914 | 0.8521 | 0.72607 | -0.8521
2.0867 | 42.7418 | 41.8034 | 0.93841 | 0.88062 | -0.93841
2.0872 | 42.7468 | 41.8845 | 0.86223 | 0.74345 | -0.86223
2.0878 | 42.732 | 41.9 | 0.83202 | 0.69226 | -0.83202
2.0883 | 42.7206 | 41.8396 | 0.88099 | 0.77615 | -0.88099
2.0889 | 42.7009 | 41.8484 | 0.85256 | 0.72687 | -0.85256
2.0894 | 42.6977 | 41.8637 | 0.83399 | 0.69554 | -0.83399
2.09 | 42.696 | 41.8243 | 0.87176 | 0.75996 | -0.87176
2.0906 | 42.696 | 41.8878 | 0.80826 | 0.65328 | -0.80826
2.0911 | 42.6928 | 41.8 | 0.89276 | 0.79702 | -0.89276
2.0917 | 42.7009 | 41.8 | 0.90094 | 0.81169 | -0.90094
2.0922 | 42.7058 | 41.876 | 0.8298 | 0.68857 | -0.8298
2.0928 | 42.7108 | 41.836 | 0.87474 | 0.76516 | -0.87474
2.0933 | 42.7271 | 41.8 | 0.92711 | 0.85954 | -0.92711
2.0939 | 42.7173 | 41.8399 | 0.87741 | 0.76985 | -0.87741
2.0944 | 42.7271 | 41.9 | 0.82711 | 0.68412 | -0.82711
2.095 | 42.7337 | 41.9 | 0.83366 | 0.69499 | -0.83366
2.0956 | 42.7418 | 41.9 | 0.84184 | 0.7087 | -0.84184
2.0961 | 42.7533 | 41.9 | 0.8533 | 0.72812 | -0.8533
2.0967 | 42.7418 | 41.8204 | 0.92144 | 0.84905 | -0.92144
2.0972 | 42.7255 | 41.8 | 0.92548 | 0.85651 | -0.92548
2.0978 | 42.7337 | 41.8 | 0.93366 | 0.87172 | -0.93366
2.0983 | 42.7238 | 41.8 | 0.92384 | 0.85348 | -0.92384
2.0989 | 42.7108 | 41.8314 | 0.8794 | 0.77334 | -0.8794
2.0994 | 42.7189 | 41.8807 | 0.83824 | 0.70264 | -0.83824
2.1 | 42.7173 | 41.8073 | 0.91004 | 0.82817 | -0.91004
2.1006 | 42.7091 | 41.8952 | 0.81391 | 0.66245 | -0.81391
2.1011 | 42.7189 | 41.9 | 0.81893 | 0.67065 | -0.81893
2.1017 | 42.696 | 41.8289 | 0.86714 | 0.75193 | -0.86714
2.1022 | 42.696 | 41.8591 | 0.83697 | 0.70052 | -0.83697
2.1028 | 42.6911 | 41.853 | 0.83813 | 0.70247 | -0.83813
2.1033 | 42.6911 | 41.835 | 0.85616 | 0.73302 | -0.85616
2.1039 | 42.7009 | 41.9 | 0.80094 | 0.6415 | -0.80094
2.1044 | 42.6977 | 41.8891 | 0.80852 | 0.65371 | -0.80852
2.105 | 42.7075 | 41.8012 | 0.90625 | 0.82129 | -0.90625
2.1056 | 42.7091 | 41.8867 | 0.8224 | 0.67634 | -0.8224
2.1061 | 42.6944 | 41.9 | 0.79439 | 0.63106 | -0.79439
2.1067 | 42.714 | 41.8374 | 0.87665 | 0.76851 | -0.87665
2.1072 | 42.7091 | 41.8506 | 0.85855 | 0.7371 | -0.85855
2.1078 | 42.6944 | 41.8615 | 0.83292 | 0.69375 | -0.83292
2.1083 | 42.6895 | 41.8265 | 0.86301 | 0.74479 | -0.86301
2.1089 | 42.6911 | 41.9 | 0.79112 | 0.62588 | -0.79112
2.1094 | 42.6928 | 41.9 | 0.79276 | 0.62847 | -0.79276
2.11 | 42.6764 | 41.9 | 0.7764 | 0.6028 | -0.7764
2.1106 | 42.6617 | 41.9 | 0.76169 | 0.58017 | -0.76169
2.1111 | 42.6633 | 41.9 | 0.76332 | 0.58266 | -0.76332
2.1117 | 42.6601 | 41.9 | 0.76005 | 0.57768 | -0.76005
2.1122 | 42.6502 | 41.9 | 0.75025 | 0.56287 | -0.75025
2.1128 | 42.6274 | 41.9 | 0.72736 | 0.52906 | -0.72736
2.1133 | 42.6274 | 41.9 | 0.72736 | 0.52906 | -0.72736
2.1139 | 42.6143 | 41.9 | 0.71429 | 0.51021 | -0.71429
2.1144 | 42.5996 | 41.9 | 0.69959 | 0.48943 | -0.69959
2.115 | 42.5914 | 41.9 | 0.69142 | 0.47807 | -0.69142
2.1156 | 42.5686 | 41.9 | 0.66856 | 0.44697 | -0.66856
2.1161 | 42.5588 | 41.9 | 0.65876 | 0.43397 | -0.65876
2.1167 | 42.5506 | 41.9 | 0.6506 | 0.42328 | -0.6506
2.1172 | 42.5571 | 41.9 | 0.65713 | 0.43182 | -0.65713
2.1178 | 42.549 | 41.9 | 0.64897 | 0.42116 | -0.64897
2.1183 | 42.549 | 41.9 | 0.64897 | 0.42116 | -0.64897
2.1189 | 42.549 | 41.9 | 0.64897 | 0.42116 | -0.64897
2.1194 | 42.5473 | 41.9 | 0.64734 | 0.41904 | -0.64734
2.12 | 42.5571 | 41.9 | 0.65713 | 0.43182 | -0.65713
2.1206 | 42.5408 | 41.9 | 0.64081 | 0.41063 | -0.64081
2.1211 | 42.5245 | 41.9 | 0.62449 | 0.38998 | -0.62449
2.1217 | 42.5326 | 41.9 | 0.63265 | 0.40024 | -0.63265
2.1222 | 42.5343 | 41.9 | 0.63428 | 0.40231 | -0.63428
2.1228 | 42.531 | 41.9 | 0.63101 | 0.39818 | -0.63101
2.1233 | 42.5375 | 41.9 | 0.63754 | 0.40646 | -0.63754
2.1239 | 42.5473 | 41.9 | 0.64734 | 0.41904 | -0.64734
2.1244 | 42.5571 | 41.9 | 0.65713 | 0.43182 | -0.65713
2.125 | 42.5767 | 41.9 | 0.67672 | 0.45796 | -0.67672
2.1256 | 42.598 | 41.9 | 0.69796 | 0.48714 | -0.69796
2.1261 | 42.6176 | 41.9 | 0.71756 | 0.51489 | -0.71756
2.1267 | 42.611 | 41.9 | 0.71103 | 0.50556 | -0.71103
2.1272 | 42.5996 | 41.9 | 0.69959 | 0.48943 | -0.69959
2.1278 | 42.611 | 41.9 | 0.71103 | 0.50556 | -0.71103
2.1283 | 42.6241 | 41.9 | 0.7241 | 0.52432 | -0.7241
2.1289 | 42.629 | 41.9 | 0.729 | 0.53144 | -0.729
2.1294 | 42.6339 | 41.9 | 0.7339 | 0.53861 | -0.7339
2.13 | 42.6306 | 41.9 | 0.73063 | 0.53382 | -0.73063
2.1306 | 42.6225 | 41.9 | 0.72246 | 0.52195 | -0.72246
2.1311 | 42.629 | 41.9 | 0.729 | 0.53144 | -0.729
2.1317 | 42.6225 | 41.9 | 0.72246 | 0.52195 | -0.72246
2.1322 | 42.6061 | 41.9 | 0.70612 | 0.49861 | -0.70612
2.1328 | 42.598 | 41.9 | 0.69796 | 0.48714 | -0.69796
2.1333 | 42.5898 | 41.9 | 0.68979 | 0.47581 | -0.68979
2.1339 | 42.5849 | 41.9 | 0.68489 | 0.46907 | -0.68489
2.1344 | 42.5751 | 41.9 | 0.67509 | 0.45575 | -0.67509
2.135 | 42.5718 | 41.9 | 0.67183 | 0.45135 | -0.67183
2.1356 | 42.5735 | 41.9 | 0.67346 | 0.45355 | -0.67346
2.1361 | 42.5735 | 41.9 | 0.67346 | 0.45355 | -0.67346
2.1367 | 42.5669 | 41.9 | 0.66693 | 0.44479 | -0.66693
2.1372 | 42.5506 | 41.9 | 0.6506 | 0.42328 | -0.6506
2.1378 | 42.5571 | 41.9 | 0.65713 | 0.43182 | -0.65713
2.1383 | 42.5408 | 41.9 | 0.64081 | 0.41063 | -0.64081
2.1389 | 42.562 | 41.9 | 0.66203 | 0.43828 | -0.66203
2.1394 | 42.5588 | 41.9 | 0.65876 | 0.43397 | -0.65876
2.14 | 42.5522 | 41.9 | 0.65223 | 0.42541 | -0.65223
2.1406 | 42.5408 | 41.9 | 0.64081 | 0.41063 | -0.64081
2.1411 | 42.5343 | 41.9 | 0.63428 | 0.40231 | -0.63428
2.1417 | 42.5229 | 41.9 | 0.62285 | 0.38795 | -0.62285
2.1422 | 42.5147 | 41.9 | 0.6147 | 0.37785 | -0.6147
2.1428 | 42.5196 | 41.9 | 0.61959 | 0.38389 | -0.61959
2.1433 | 42.5196 | 41.9 | 0.61959 | 0.38389 | -0.61959
2.1439 | 42.5082 | 41.9 | 0.60817 | 0.36987 | -0.60817
2.1444 | 42.5016 | 41.9 | 0.60164 | 0.36198 | -0.60164
2.145 | 42.5082 | 41.9 | 0.60817 | 0.36987 | -0.60817
2.1456 | 42.5082 | 41.9 | 0.60817 | 0.36987 | -0.60817
2.1461 | 42.5147 | 41.9 | 0.6147 | 0.37785 | -0.6147
2.1467 | 42.5163 | 41.9 | 0.61633 | 0.37986 | -0.61633
2.1472 | 42.518 | 41.9 | 0.61796 | 0.38187 | -0.61796
2.1478 | 42.5114 | 41.9 | 0.61143 | 0.37385 | -0.61143
2.1483 | 42.4967 | 41.9 | 0.59675 | 0.35611 | -0.59675
2.1489 | 42.4902 | 41.9 | 0.59023 | 0.34837 | -0.59023
2.1494 | 42.4804 | 41.9 | 0.58044 | 0.33691 | -0.58044
2.15 | 42.4527 | 41.9 | 0.55272 | 0.3055 | -0.55272
2.1506 | 42.4511 | 41.9 | 0.55109 | 0.3037 | -0.55109
2.1511 | 42.438 | 41.9 | 0.53805 | 0.2895 | -0.53805
2.1517 | 42.4397 | 41.9862 | 0.45344 | 0.20561 | -0.45344
2.1522 | 42.4266 | 41.9258 | 0.50079 | 0.25079 | -0.50079
2.1528 | 42.425 | 41.9 | 0.52501 | 0.27564 | -0.52501
2.1533 | 42.412 | 41.9 | 0.51197 | 0.26212 | -0.51197
2.1539 | 42.3989 | 41.9 | 0.49894 | 0.24894 | -0.49894
2.1544 | 42.4038 | 41.9 | 0.50383 | 0.25384 | -0.50383
2.155 | 42.4201 | 41.9 | 0.52012 | 0.27053 | -0.52012
2.1556 | 42.4364 | 41.9 | 0.53642 | 0.28774 | -0.53642
2.1561 | 42.4429 | 41.9 | 0.54294 | 0.29478 | -0.54294
2.1567 | 42.4511 | 41.9 | 0.55109 | 0.3037 | -0.55109
2.1572 | 42.4462 | 41.9 | 0.5462 | 0.29833 | -0.5462
2.1578 | 42.4495 | 41.9 | 0.54946 | 0.30191 | -0.54946
2.1583 | 42.4707 | 41.9 | 0.57065 | 0.32565 | -0.57065
2.1589 | 42.4755 | 41.9 | 0.57555 | 0.33125 | -0.57555
2.1594 | 42.4788 | 41.9 | 0.57881 | 0.33502 | -0.57881
2.16 | 42.4625 | 41.9 | 0.5625 | 0.31641 | -0.5625
2.1606 | 42.4592 | 41.9 | 0.55924 | 0.31275 | -0.55924
2.1611 | 42.4576 | 41.9 | 0.55761 | 0.31093 | -0.55761
2.1617 | 42.4462 | 41.9 | 0.5462 | 0.29833 | -0.5462
2.1622 | 42.4527 | 41.9 | 0.55272 | 0.3055 | -0.55272
2.1628 | 42.4429 | 41.9 | 0.54294 | 0.29478 | -0.54294
2.1633 | 42.4364 | 41.9 | 0.53642 | 0.28774 | -0.53642
2.1639 | 42.4218 | 41.9 | 0.52175 | 0.27222 | -0.52175
2.1644 | 42.4103 | 41.9 | 0.51034 | 0.26045 | -0.51034
2.165 | 42.4071 | 41.9 | 0.50709 | 0.25714 | -0.50709
2.1656 | 42.3941 | 41.9 | 0.49405 | 0.24409 | -0.49405
2.1661 | 42.3908 | 41.9 | 0.49079 | 0.24088 | -0.49079
2.1667 | 42.3892 | 41.9 | 0.48917 | 0.23928 | -0.48917
2.1672 | 42.3631 | 41.8513 | 0.51183 | 0.26197 | -0.51183
2.1678 | 42.3631 | 41.8367 | 0.52645 | 0.27715 | -0.52645
2.1683 | 42.355 | 41.9 | 0.45497 | 0.207 | -0.45497
2.1689 | 42.3289 | 41.9 | 0.42892 | 0.18397 | -0.42892
2.1694 | 42.3273 | 41.8995 | 0.42778 | 0.18299 | -0.42778
2.17 | 42.3192 | 41.8116 | 0.50759 | 0.25765 | -0.50759
2.1706 | 42.3208 | 41.8 | 0.52078 | 0.27122 | -0.52078
2.1711 | 42.3078 | 41.8643 | 0.44346 | 0.19666 | -0.44346
2.1717 | 42.3045 | 41.8478 | 0.45675 | 0.20863 | -0.45675
2.1722 | 42.3013 | 41.8 | 0.50126 | 0.25126 | -0.50126
2.1728 | 42.2948 | 41.8 | 0.49475 | 0.24478 | -0.49475
2.1733 | 42.2866 | 41.8 | 0.48662 | 0.2368 | -0.48662
2.1739 | 42.285 | 41.8 | 0.48499 | 0.23522 | -0.48499
2.1744 | 42.2915 | 41.8 | 0.4915 | 0.24157 | -0.4915
2.175 | 42.2996 | 41.8 | 0.49963 | 0.24963 | -0.49963
2.1756 | 42.3061 | 41.8 | 0.50614 | 0.25618 | -0.50614
2.1761 | 42.2996 | 41.8 | 0.49963 | 0.24963 | -0.49963
2.1767 | 42.3013 | 41.8 | 0.50126 | 0.25126 | -0.50126
2.1772 | 42.298 | 41.8 | 0.498 | 0.24801 | -0.498
2.1778 | 42.2964 | 41.8 | 0.49638 | 0.24639 | -0.49638
2.1783 | 42.3094 | 41.8076 | 0.50179 | 0.25179 | -0.50179
2.1789 | 42.3094 | 41.8956 | 0.41383 | 0.17126 | -0.41383
2.1794 | 42.285 | 41.8165 | 0.4685 | 0.21949 | -0.4685
2.18 | 42.2638 | 41.8 | 0.46385 | 0.21515 | -0.46385
2.1806 | 42.2622 | 41.8 | 0.46222 | 0.21365 | -0.46222
2.1811 | 42.2655 | 41.8 | 0.46547 | 0.21667 | -0.46547
2.1817 | 42.259 | 41.8 | 0.45897 | 0.21065 | -0.45897
2.1822 | 42.2606 | 41.8 | 0.4606 | 0.21215 | -0.4606
2.1828 | 42.2817 | 41.8 | 0.48174 | 0.23207 | -0.48174
2.1833 | 42.2671 | 41.8 | 0.4671 | 0.21818 | -0.4671
2.1839 | 42.246 | 41.8 | 0.44596 | 0.19888 | -0.44596
2.1844 | 42.2525 | 41.8 | 0.45247 | 0.20472 | -0.45247
2.185 | 42.259 | 41.8 | 0.45897 | 0.21065 | -0.45897
2.1856 | 42.2492 | 41.8 | 0.44921 | 0.20179 | -0.44921
2.1861 | 42.2476 | 41.8 | 0.44759 | 0.20033 | -0.44759
2.1867 | 42.2573 | 41.8 | 0.45734 | 0.20916 | -0.45734
2.1872 | 42.2671 | 41.8 | 0.4671 | 0.21818 | -0.4671
2.1878 | 42.2964 | 41.8 | 0.49638 | 0.24639 | -0.49638
2.1883 | 42.3078 | 41.8 | 0.50777 | 0.25783 | -0.50777
2.1889 | 42.311 | 41.8 | 0.51102 | 0.26114 | -0.51102
2.1894 | 42.2996 | 41.8 | 0.49963 | 0.24963 | -0.49963
2.19 | 42.3013 | 41.8 | 0.50126 | 0.25126 | -0.50126
2.1906 | 42.311 | 41.8 | 0.51102 | 0.26114 | -0.51102
2.1911 | 42.3257 | 41.8 | 0.52567 | 0.27633 | -0.52567
2.1917 | 42.3126 | 41.8 | 0.51265 | 0.26281 | -0.51265
2.1922 | 42.3013 | 41.8 | 0.50126 | 0.25126 | -0.50126
2.1928 | 42.2752 | 41.8 | 0.47523 | 0.22584 | -0.47523
2.1933 | 42.259 | 41.8 | 0.45897 | 0.21065 | -0.45897
2.1939 | 42.2443 | 41.8 | 0.44434 | 0.19743 | -0.44434
2.1944 | 42.2411 | 41.8 | 0.44108 | 0.19456 | -0.44108
2.195 | 42.2362 | 41.8 | 0.43621 | 0.19028 | -0.43621
2.1956 | 42.2476 | 41.8 | 0.44759 | 0.20033 | -0.44759
2.1961 | 42.2508 | 41.8 | 0.45084 | 0.20326 | -0.45084
2.1967 | 42.2606 | 41.8 | 0.4606 | 0.21215 | -0.4606
2.1972 | 42.2508 | 41.8 | 0.45084 | 0.20326 | -0.45084
2.1978 | 42.2427 | 41.8 | 0.44271 | 0.19599 | -0.44271
2.1983 | 42.2297 | 41.8 | 0.42971 | 0.18465 | -0.42971
2.1989 | 42.233 | 41.8 | 0.43296 | 0.18745 | -0.43296
2.1994 | 42.2541 | 41.8 | 0.45409 | 0.2062 | -0.45409
2.2 | 42.2801 | 41.8 | 0.48011 | 0.23051 | -0.48011
2.2006 | 42.272 | 41.7746 | 0.4974 | 0.2474 | -0.4974
2.2011 | 42.2362 | 41.7 | 0.53621 | 0.28752 | -0.53621
2.2017 | 42.22 | 41.7 | 0.51995 | 0.27035 | -0.51995
2.2022 | 42.2216 | 41.7 | 0.52158 | 0.27205 | -0.52158
2.2028 | 42.2102 | 41.7772 | 0.43298 | 0.18747 | -0.43298
2.2033 | 42.1988 | 41.7348 | 0.464 | 0.2153 | -0.464
2.2039 | 42.1891 | 41.7531 | 0.43596 | 0.19006 | -0.43596
2.2044 | 42.1923 | 41.7589 | 0.4334 | 0.18784 | -0.4334
2.205 | 42.1745 | 41.7 | 0.47446 | 0.22511 | -0.47446
2.2056 | 42.1875 | 41.7 | 0.48746 | 0.23761 | -0.48746
2.2061 | 42.207 | 41.7049 | 0.50207 | 0.25208 | -0.50207
2.2067 | 42.1923 | 41.7928 | 0.3995 | 0.1596 | -0.3995
2.2072 | 42.2086 | 41.8 | 0.40858 | 0.16694 | -0.40858
2.2078 | 42.2005 | 41.7313 | 0.46919 | 0.22014 | -0.46919
2.2083 | 42.1988 | 41.7 | 0.49883 | 0.24883 | -0.49883
2.2089 | 42.2086 | 41.7 | 0.50858 | 0.25865 | -0.50858
2.2094 | 42.2086 | 41.7 | 0.50858 | 0.25865 | -0.50858
2.21 | 42.2021 | 41.7 | 0.50208 | 0.25208 | -0.50208
2.2106 | 42.2265 | 41.7 | 0.52646 | 0.27716 | -0.52646
2.2111 | 42.1988 | 41.7 | 0.49883 | 0.24883 | -0.49883
2.2117 | 42.2232 | 41.7843 | 0.43886 | 0.1926 | -0.43886
2.2122 | 42.2053 | 41.7277 | 0.47759 | 0.22809 | -0.47759
2.2128 | 42.2037 | 41.7 | 0.5037 | 0.25372 | -0.5037
2.2133 | 42.1907 | 41.7 | 0.49071 | 0.24079 | -0.49071
2.2139 | 42.1842 | 41.7 | 0.48421 | 0.23446 | -0.48421
2.2144 | 42.1647 | 41.7 | 0.46472 | 0.21596 | -0.46472
2.215 | 42.168 | 41.7 | 0.46797 | 0.21899 | -0.46797
2.2156 | 42.1647 | 41.7 | 0.46472 | 0.21596 | -0.46472
2.2161 | 42.1663 | 41.7 | 0.46634 | 0.21747 | -0.46634
2.2167 | 42.1615 | 41.7 | 0.46147 | 0.21295 | -0.46147
2.2172 | 42.1452 | 41.7 | 0.44523 | 0.19823 | -0.44523
2.2178 | 42.1566 | 41.7 | 0.4566 | 0.20848 | -0.4566
2.2183 | 42.1436 | 41.7 | 0.44361 | 0.19679 | -0.44361
2.2189 | 42.1144 | 41.7 | 0.41439 | 0.17172 | -0.41439
2.2194 | 42.1128 | 41.7 | 0.41277 | 0.17038 | -0.41277
2.22 | 42.1128 | 41.7 | 0.41277 | 0.17038 | -0.41277
2.2206 | 42.1322 | 41.7 | 0.43224 | 0.18684 | -0.43224
2.2211 | 42.1241 | 41.7 | 0.42413 | 0.17989 | -0.42413
2.2217 | 42.1534 | 41.7 | 0.45335 | 0.20553 | -0.45335
2.2222 | 42.1274 | 41.7 | 0.42737 | 0.18265 | -0.42737
2.2228 | 42.1517 | 41.7 | 0.45173 | 0.20406 | -0.45173
2.2233 | 42.155 | 41.7 | 0.45497 | 0.207 | -0.45497
2.2239 | 42.1745 | 41.7 | 0.47446 | 0.22511 | -0.47446
2.2244 | 42.1598 | 41.7 | 0.45985 | 0.21146 | -0.45985
2.225 | 42.1647 | 41.7 | 0.46472 | 0.21596 | -0.46472
2.2256 | 42.1615 | 41.7 | 0.46147 | 0.21295 | -0.46147
2.2261 | 42.1712 | 41.7 | 0.47121 | 0.22204 | -0.47121
2.2267 | 42.1728 | 41.7 | 0.47284 | 0.22358 | -0.47284
2.2272 | 42.1566 | 41.7 | 0.4566 | 0.20848 | -0.4566
2.2278 | 42.1452 | 41.7 | 0.44523 | 0.19823 | -0.44523
2.2283 | 42.1436 | 41.7 | 0.44361 | 0.19679 | -0.44361
2.2289 | 42.1582 | 41.7 | 0.45822 | 0.20997 | -0.45822
2.2294 | 42.1501 | 41.7 | 0.4501 | 0.20259 | -0.4501
2.23 | 42.1452 | 41.7 | 0.44523 | 0.19823 | -0.44523
2.2306 | 42.1306 | 41.7 | 0.43062 | 0.18543 | -0.43062
2.2311 | 42.1209 | 41.7 | 0.42088 | 0.17714 | -0.42088
2.2317 | 42.0998 | 41.7 | 0.39979 | 0.15983 | -0.39979
2.2322 | 42.1111 | 41.7 | 0.41114 | 0.16904 | -0.41114
2.2328 | 42.0949 | 41.7 | 0.39492 | 0.15596 | -0.39492
2.2333 | 42.1241 | 41.7 | 0.42413 | 0.17989 | -0.42413
2.2339 | 42.1063 | 41.7 | 0.40628 | 0.16506 | -0.40628
2.2344 | 42.1274 | 41.7 | 0.42737 | 0.18265 | -0.42737
2.235 | 42.116 | 41.7 | 0.41601 | 0.17307 | -0.41601
2.2356 | 42.1469 | 41.7 | 0.44686 | 0.19968 | -0.44686
2.2361 | 42.155 | 41.7 | 0.45497 | 0.207 | -0.45497
2.2367 | 42.1501 | 41.7 | 0.4501 | 0.20259 | -0.4501
2.2372 | 42.1501 | 41.7 | 0.4501 | 0.20259 | -0.4501
2.2378 | 42.1777 | 41.7 | 0.47771 | 0.22821 | -0.47771
2.2383 | 42.1696 | 41.7 | 0.46959 | 0.22051 | -0.46959
2.2389 | 42.1891 | 41.7 | 0.48908 | 0.2392 | -0.48908
2.2394 | 42.1842 | 41.7 | 0.48421 | 0.23446 | -0.48421
2.24 | 42.194 | 41.7 | 0.49396 | 0.24399 | -0.49396
2.2406 | 42.1826 | 41.7 | 0.48258 | 0.23289 | -0.48258
2.2411 | 42.1972 | 41.7 | 0.4972 | 0.24721 | -0.4972
2.2417 | 42.1923 | 41.7 | 0.49233 | 0.24239 | -0.49233
2.2422 | 42.2086 | 41.7 | 0.50858 | 0.25865 | -0.50858
2.2428 | 42.1761 | 41.7 | 0.47609 | 0.22666 | -0.47609
2.2433 | 42.1907 | 41.7 | 0.49071 | 0.24079 | -0.49071
2.2439 | 42.1842 | 41.7 | 0.48421 | 0.23446 | -0.48421
2.2444 | 42.1793 | 41.7 | 0.47934 | 0.22976 | -0.47934
2.245 | 42.1923 | 41.7 | 0.49233 | 0.24239 | -0.49233
2.2456 | 42.2037 | 41.7 | 0.5037 | 0.25372 | -0.5037
2.2461 | 42.2053 | 41.7 | 0.50533 | 0.25536 | -0.50533
2.2467 | 42.207 | 41.7 | 0.50695 | 0.257 | -0.50695
2.2472 | 42.1842 | 41.7 | 0.48421 | 0.23446 | -0.48421
2.2478 | 42.1972 | 41.7 | 0.4972 | 0.24721 | -0.4972
2.2483 | 42.1923 | 41.7 | 0.49233 | 0.24239 | -0.49233
2.2489 | 42.1891 | 41.7 | 0.48908 | 0.2392 | -0.48908
2.2494 | 42.2037 | 41.7 | 0.5037 | 0.25372 | -0.5037
2.25 | 42.1745 | 41.7 | 0.47446 | 0.22511 | -0.47446
2.2506 | 42.1517 | 41.7 | 0.45173 | 0.20406 | -0.45173
2.2511 | 42.1534 | 41.7 | 0.45335 | 0.20553 | -0.45335
2.2517 | 42.1436 | 41.7 | 0.44361 | 0.19679 | -0.44361
2.2522 | 42.155 | 41.7 | 0.45497 | 0.207 | -0.45497
2.2528 | 42.1225 | 41.7 | 0.42251 | 0.17851 | -0.42251
2.2533 | 42.1274 | 41.7 | 0.42737 | 0.18265 | -0.42737
2.2539 | 42.1274 | 41.7 | 0.42737 | 0.18265 | -0.42737
2.2544 | 42.1209 | 41.7 | 0.42088 | 0.17714 | -0.42088
2.255 | 42.1079 | 41.7 | 0.4079 | 0.16638 | -0.4079
2.2556 | 42.0901 | 41.7 | 0.39005 | 0.15214 | -0.39005
2.2561 | 42.0803 | 41.7 | 0.38032 | 0.14464 | -0.38032
2.2567 | 42.0544 | 41.7 | 0.35437 | 0.12558 | -0.35437
2.2572 | 42.0463 | 41.7 | 0.34626 | 0.11989 | -0.34626
2.2578 | 42.0609 | 41.6162 | 0.44467 | 0.19773 | -0.44467
2.2583 | 42.0738 | 41.6 | 0.47383 | 0.22451 | -0.47383
2.2589 | 42.0544 | 41.6597 | 0.39465 | 0.15575 | -0.39465
2.2594 | 42.0414 | 41.6523 | 0.38906 | 0.15137 | -0.38906
2.26 | 42.0317 | 41.6356 | 0.39605 | 0.15685 | -0.39605
2.2606 | 42.0268 | 41.6764 | 0.35037 | 0.12276 | -0.35037
2.2611 | 42.0171 | 41.6 | 0.41708 | 0.17395 | -0.41708
2.2617 | 41.9976 | 41.6 | 0.39763 | 0.15811 | -0.39763
2.2622 | 41.9847 | 41.6 | 0.38467 | 0.14797 | -0.38467
2.2628 | 41.9863 | 41.6 | 0.38629 | 0.14922 | -0.38629
2.2633 | 41.9523 | 41.6 | 0.35227 | 0.1241 | -0.35227
2.2639 | 41.9863 | 41.6 | 0.38629 | 0.14922 | -0.38629
2.2644 | 41.9798 | 41.6 | 0.37981 | 0.14425 | -0.37981
2.265 | 41.9798 | 41.6 | 0.37981 | 0.14425 | -0.37981
2.2656 | 41.9701 | 41.6 | 0.37009 | 0.13697 | -0.37009
2.2661 | 41.9652 | 41.6 | 0.36523 | 0.13339 | -0.36523
2.2667 | 41.9604 | 41.6 | 0.36037 | 0.12987 | -0.36037
2.2672 | 41.949 | 41.6 | 0.34903 | 0.12182 | -0.34903
2.2678 | 41.9296 | 41.6 | 0.3296 | 0.10864 | -0.3296
2.2683 | 41.9231 | 41.6 | 0.32313 | 0.10441 | -0.32313
2.2689 | 41.9069 | 41.6 | 0.30694 | 0.094213 | -0.30694
2.2694 | 41.8972 | 41.6 | 0.29723 | 0.088346 | -0.29723
2.27 | 41.8827 | 41.6 | 0.28267 | 0.079901 | -0.28267
2.2706 | 41.8535 | 41.6 | 0.25355 | 0.064287 | -0.25355
2.2711 | 41.8519 | 41.6 | 0.25193 | 0.06347 | -0.25193
2.2717 | 41.8228 | 41.6 | 0.22283 | 0.049651 | -0.22283
2.2722 | 41.8455 | 41.6 | 0.24546 | 0.060252 | -0.24546
2.2728 | 41.8212 | 41.6 | 0.22121 | 0.048933 | -0.22121
2.2733 | 41.8147 | 41.5537 | 0.26105 | 0.068146 | -0.26105
2.2739 | 41.8164 | 41.5 | 0.31636 | 0.10008 | -0.31636
2.2744 | 41.818 | 41.5 | 0.31798 | 0.10111 | -0.31798
2.275 | 41.8212 | 41.5 | 0.32121 | 0.10318 | -0.32121
2.2756 | 41.8358 | 41.5 | 0.33576 | 0.11274 | -0.33576
2.2761 | 41.8309 | 41.5 | 0.33091 | 0.1095 | -0.33091
2.2767 | 41.8212 | 41.5 | 0.32121 | 0.10318 | -0.32121
2.2772 | 41.8309 | 41.5 | 0.33091 | 0.1095 | -0.33091
2.2778 | 41.8147 | 41.5 | 0.31474 | 0.099063 | -0.31474
2.2783 | 41.8099 | 41.5 | 0.30989 | 0.096034 | -0.30989
2.2789 | 41.7857 | 41.5 | 0.28565 | 0.081596 | -0.28565
2.2794 | 41.7711 | 41.5 | 0.27111 | 0.0735 | -0.27111
2.28 | 41.7695 | 41.5 | 0.26949 | 0.072626 | -0.26949
2.2806 | 41.7711 | 41.5 | 0.27111 | 0.0735 | -0.27111
2.2811 | 41.7501 | 41.5 | 0.25011 | 0.062554 | -0.25011
2.2817 | 41.7582 | 41.5 | 0.25818 | 0.066659 | -0.25818
2.2822 | 41.7517 | 41.5 | 0.25172 | 0.063365 | -0.25172
2.2828 | 41.7566 | 41.5 | 0.25657 | 0.065828 | -0.25657
2.2833 | 41.7533 | 41.5 | 0.25334 | 0.06418 | -0.25334
2.2839 | 41.7485 | 41.5 | 0.24849 | 0.061749 | -0.24849
2.2844 | 41.7436 | 41.5 | 0.24365 | 0.059364 | -0.24365
2.285 | 41.7501 | 41.5 | 0.25011 | 0.062554 | -0.25011
2.2856 | 41.7388 | 41.5 | 0.2388 | 0.057027 | -0.2388
2.2861 | 41.7178 | 41.5 | 0.21781 | 0.047442 | -0.21781
2.2867 | 41.692 | 41.5 | 0.19198 | 0.036858 | -0.19198
2.2872 | 41.6791 | 41.4555 | 0.22358 | 0.049986 | -0.22358
2.2878 | 41.6662 | 41.4 | 0.26616 | 0.070843 | -0.26616
2.2883 | 41.6533 | 41.4204 | 0.23286 | 0.054225 | -0.23286
2.2889 | 41.6387 | 41.4917 | 0.14705 | 0.021624 | -0.14705
2.2894 | 41.6758 | 41.4037 | 0.27211 | 0.074043 | -0.27211
2.29 | 41.6533 | 41.4 | 0.25326 | 0.06414 | -0.25326
2.2906 | 41.65 | 41.4 | 0.25003 | 0.062516 | -0.25003
2.2911 | 41.6371 | 41.4 | 0.23713 | 0.05623 | -0.23713
2.2917 | 41.6484 | 41.4 | 0.24842 | 0.061712 | -0.24842
2.2922 | 41.642 | 41.4 | 0.24197 | 0.058548 | -0.24197
2.2928 | 41.65 | 41.4 | 0.25003 | 0.062516 | -0.25003
2.2933 | 41.671 | 41.4 | 0.271 | 0.073444 | -0.271
2.2939 | 41.6565 | 41.4 | 0.25648 | 0.065784 | -0.25648
2.2944 | 41.6694 | 41.4 | 0.26939 | 0.072572 | -0.26939
2.295 | 41.6758 | 41.4 | 0.27585 | 0.076091 | -0.27585
2.2956 | 41.671 | 41.4 | 0.271 | 0.073444 | -0.271
2.2961 | 41.6549 | 41.4 | 0.25487 | 0.064959 | -0.25487
2.2967 | 41.6581 | 41.4 | 0.2581 | 0.066614 | -0.2581
2.2972 | 41.6452 | 41.4 | 0.24519 | 0.060119 | -0.24519
2.2978 | 41.6662 | 41.4 | 0.26616 | 0.070843 | -0.26616
2.2983 | 41.6807 | 41.4 | 0.28069 | 0.078785 | -0.28069
2.2989 | 41.6984 | 41.4 | 0.29844 | 0.089066 | -0.29844
2.2994 | 41.6871 | 41.4 | 0.28714 | 0.08245 | -0.28714
2.3 | 41.713 | 41.4 | 0.31297 | 0.097949 | -0.31297
2.3006 | 41.7388 | 41.4 | 0.3388 | 0.11479 | -0.3388
2.3011 | 41.7453 | 41.4 | 0.34526 | 0.11921 | -0.34526
2.3017 | 41.7808 | 41.4 | 0.3808 | 0.14501 | -0.3808
2.3022 | 41.8034 | 41.4 | 0.40343 | 0.16275 | -0.40343
2.3028 | 41.8164 | 41.4 | 0.41636 | 0.17335 | -0.41636
2.3033 | 41.8374 | 41.4 | 0.43738 | 0.1913 | -0.43738
2.3039 | 41.881 | 41.4 | 0.48105 | 0.23141 | -0.48105
2.3044 | 41.9021 | 41.4 | 0.50209 | 0.25209 | -0.50209
2.305 | 41.9134 | 41.4 | 0.51342 | 0.2636 | -0.51342
2.3056 | 41.9021 | 41.4 | 0.50209 | 0.25209 | -0.50209
2.3061 | 41.8956 | 41.4 | 0.49561 | 0.24563 | -0.49561
2.3067 | 41.9134 | 41.4 | 0.51342 | 0.2636 | -0.51342
2.3072 | 41.9102 | 41.4 | 0.51018 | 0.26028 | -0.51018
2.3078 | 41.9523 | 41.4 | 0.55227 | 0.305 | -0.55227
2.3083 | 41.9668 | 41.4 | 0.56685 | 0.32132 | -0.56685
2.3089 | 41.9782 | 41.4 | 0.57819 | 0.3343 | -0.57819
2.3094 | 42.0009 | 41.4 | 0.60087 | 0.36105 | -0.60087
2.31 | 42.0122 | 41.4 | 0.61222 | 0.37481 | -0.61222
2.3106 | 42.0106 | 41.4 | 0.61059 | 0.37283 | -0.61059
2.3111 | 41.9976 | 41.4 | 0.59763 | 0.35716 | -0.59763
2.3117 | 42.0138 | 41.4 | 0.61384 | 0.3768 | -0.61384
2.3122 | 42.0106 | 41.4 | 0.61059 | 0.37283 | -0.61059
2.3128 | 42.0074 | 41.4 | 0.60735 | 0.36888 | -0.60735
2.3133 | 41.9993 | 41.4 | 0.59925 | 0.3591 | -0.59925
2.3139 | 42.0106 | 41.4 | 0.61059 | 0.37283 | -0.61059
2.3144 | 41.9944 | 41.4 | 0.59439 | 0.3533 | -0.59439
2.315 | 42.03 | 41.4 | 0.63005 | 0.39696 | -0.63005
2.3156 | 42.0122 | 41.4 | 0.61222 | 0.37481 | -0.61222
2.3161 | 42.0382 | 41.4 | 0.63815 | 0.40724 | -0.63815
2.3167 | 42.0333 | 41.4 | 0.63329 | 0.40105 | -0.63329
2.3172 | 42.0252 | 41.4 | 0.62518 | 0.39085 | -0.62518
2.3178 | 42.0382 | 41.4 | 0.63815 | 0.40724 | -0.63815
2.3183 | 42.0382 | 41.4 | 0.63815 | 0.40724 | -0.63815
2.3189 | 42.0317 | 41.4 | 0.63167 | 0.399 | -0.63167
2.3194 | 42.0673 | 41.4 | 0.66734 | 0.44534 | -0.66734
2.32 | 42.0398 | 41.4 | 0.63977 | 0.40931 | -0.63977
2.3206 | 42.043 | 41.4 | 0.64302 | 0.41347 | -0.64302
2.3211 | 42.0463 | 41.4 | 0.64626 | 0.41765 | -0.64626
2.3217 | 42.0673 | 41.4 | 0.66734 | 0.44534 | -0.66734
2.3222 | 42.0349 | 41.4 | 0.63491 | 0.40311 | -0.63491
2.3228 | 42.056 | 41.4 | 0.65599 | 0.43032 | -0.65599
2.3233 | 42.0625 | 41.4 | 0.66247 | 0.43887 | -0.66247
2.3239 | 42.0657 | 41.4 | 0.66572 | 0.44318 | -0.66572
2.3244 | 42.0722 | 41.4 | 0.67221 | 0.45186 | -0.67221
2.325 | 42.0673 | 41.4 | 0.66734 | 0.44534 | -0.66734
2.3256 | 42.0511 | 41.4 | 0.65112 | 0.42396 | -0.65112
2.3261 | 42.0592 | 41.4 | 0.65923 | 0.43459 | -0.65923
2.3267 | 42.0382 | 41.4 | 0.63815 | 0.40724 | -0.63815
2.3272 | 42.069 | 41.4 | 0.66896 | 0.44751 | -0.66896
2.3278 | 42.0511 | 41.4 | 0.65112 | 0.42396 | -0.65112
2.3283 | 42.0771 | 41.4 | 0.67707 | 0.45843 | -0.67707
2.3289 | 42.069 | 41.4 | 0.66896 | 0.44751 | -0.66896
2.3294 | 42.0738 | 41.4 | 0.67383 | 0.45404 | -0.67383
2.33 | 42.0706 | 41.4 | 0.67058 | 0.44968 | -0.67058
2.3306 | 42.0495 | 41.4 | 0.6495 | 0.42185 | -0.6495
2.3311 | 42.043 | 41.4 | 0.64302 | 0.41347 | -0.64302
2.3317 | 42.0495 | 41.4 | 0.6495 | 0.42185 | -0.6495
2.3322 | 42.043 | 41.4 | 0.64302 | 0.41347 | -0.64302
2.3328 | 42.0252 | 41.4 | 0.62518 | 0.39085 | -0.62518
2.3333 | 42.0219 | 41.4 | 0.62194 | 0.38681 | -0.62194
2.3339 | 42.0349 | 41.4 | 0.63491 | 0.40311 | -0.63491
2.3344 | 42.0284 | 41.4197 | 0.60869 | 0.3705 | -0.60869
2.335 | 42.0349 | 41.4923 | 0.54256 | 0.29437 | -0.54256
2.3356 | 42.043 | 41.4044 | 0.63862 | 0.40783 | -0.63862
2.3361 | 42.0317 | 41.4 | 0.63167 | 0.399 | -0.63167
2.3367 | 42.03 | 41.4 | 0.63005 | 0.39696 | -0.63005
2.3372 | 42.0317 | 41.4 | 0.63167 | 0.399 | -0.63167
2.3378 | 42.0203 | 41.4 | 0.62032 | 0.3848 | -0.62032
2.3383 | 42.0317 | 41.4 | 0.63167 | 0.399 | -0.63167
2.3389 | 42.0527 | 41.4 | 0.65274 | 0.42608 | -0.65274
2.3394 | 42.0673 | 41.4113 | 0.65608 | 0.43044 | -0.65608
2.34 | 42.0592 | 41.4992 | 0.56002 | 0.31363 | -0.56002
2.3406 | 42.0495 | 41.5 | 0.5495 | 0.30195 | -0.5495
2.3411 | 42.0398 | 41.4249 | 0.61488 | 0.37808 | -0.61488
2.3417 | 42.043 | 41.463 | 0.57998 | 0.33638 | -0.57998
2.3422 | 42.0544 | 41.449 | 0.60533 | 0.36643 | -0.60533
2.3428 | 42.0722 | 41.4389 | 0.63331 | 0.40108 | -0.63331
2.3433 | 42.0771 | 41.5 | 0.57707 | 0.33301 | -0.57707
2.3439 | 42.0592 | 41.5 | 0.55923 | 0.31274 | -0.55923
2.3444 | 42.056 | 41.5 | 0.55599 | 0.30912 | -0.55599
2.345 | 42.0673 | 41.5 | 0.56734 | 0.32188 | -0.56734
2.3456 | 42.0609 | 41.5 | 0.56085 | 0.31456 | -0.56085
2.3461 | 42.0479 | 41.5 | 0.54788 | 0.30017 | -0.54788
2.3467 | 42.0495 | 41.5 | 0.5495 | 0.30195 | -0.5495
2.3472 | 42.0414 | 41.5 | 0.54139 | 0.29311 | -0.54139
2.3478 | 42.0446 | 41.5 | 0.54464 | 0.29663 | -0.54464
2.3483 | 42.0398 | 41.5 | 0.53977 | 0.29135 | -0.53977
2.3489 | 42.0463 | 41.5 | 0.54626 | 0.2984 | -0.54626
2.3494 | 42.0641 | 41.5 | 0.5641 | 0.31821 | -0.5641
2.35 | 42.0657 | 41.5 | 0.56572 | 0.32004 | -0.56572
2.3506 | 42.0722 | 41.5 | 0.57221 | 0.32742 | -0.57221
2.3511 | 42.0609 | 41.5 | 0.56085 | 0.31456 | -0.56085
2.3517 | 42.0738 | 41.5 | 0.57383 | 0.32928 | -0.57383
2.3522 | 42.0495 | 41.5 | 0.5495 | 0.30195 | -0.5495
2.3528 | 42.0382 | 41.5 | 0.53815 | 0.28961 | -0.53815
2.3533 | 42.0398 | 41.5 | 0.53977 | 0.29135 | -0.53977
2.3539 | 42.0284 | 41.5 | 0.52842 | 0.27923 | -0.52842
2.3544 | 42.0463 | 41.5 | 0.54626 | 0.2984 | -0.54626
2.355 | 42.0317 | 41.5 | 0.53167 | 0.28267 | -0.53167
2.3556 | 42.03 | 41.5 | 0.53005 | 0.28095 | -0.53005
2.3561 | 42.0382 | 41.5 | 0.53815 | 0.28961 | -0.53815
2.3567 | 42.0625 | 41.5 | 0.56247 | 0.31638 | -0.56247
2.3572 | 42.0819 | 41.5 | 0.58194 | 0.33865 | -0.58194
2.3578 | 42.0771 | 41.5 | 0.57707 | 0.33301 | -0.57707
2.3583 | 42.0884 | 41.5 | 0.58843 | 0.34625 | -0.58843
2.3589 | 42.129 | 41.5 | 0.629 | 0.39564 | -0.629
2.3594 | 42.1582 | 41.5 | 0.65822 | 0.43326 | -0.65822
2.36 | 42.1842 | 41.5 | 0.68421 | 0.46814 | -0.68421
2.3606 | 42.1956 | 41.5 | 0.69558 | 0.48383 | -0.69558
2.3611 | 42.2151 | 41.5 | 0.71508 | 0.51134 | -0.71508
2.3617 | 42.2232 | 41.5 | 0.7232 | 0.52303 | -0.7232
2.3622 | 42.2151 | 41.5 | 0.71508 | 0.51134 | -0.71508
2.3628 | 42.1956 | 41.5 | 0.69558 | 0.48383 | -0.69558
2.3633 | 42.2167 | 41.5 | 0.7167 | 0.51366 | -0.7167
2.3639 | 42.2265 | 41.5 | 0.72646 | 0.52774 | -0.72646
2.3644 | 42.2346 | 41.5 | 0.73458 | 0.53961 | -0.73458
2.365 | 42.2427 | 41.5 | 0.74271 | 0.55162 | -0.74271
2.3656 | 42.2638 | 41.5 | 0.76385 | 0.58346 | -0.76385
2.3661 | 42.2606 | 41.5 | 0.7606 | 0.57851 | -0.7606
2.3667 | 42.2443 | 41.5 | 0.74434 | 0.55404 | -0.74434
2.3672 | 42.2378 | 41.5 | 0.73783 | 0.5444 | -0.73783
2.3678 | 42.2378 | 41.5 | 0.73783 | 0.5444 | -0.73783
2.3683 | 42.2476 | 41.5 | 0.74759 | 0.55889 | -0.74759
2.3689 | 42.2785 | 41.5 | 0.77848 | 0.60604 | -0.77848
2.3694 | 42.2638 | 41.5 | 0.76385 | 0.58346 | -0.76385
2.37 | 42.2769 | 41.5 | 0.77686 | 0.60351 | -0.77686
2.3706 | 42.2785 | 41.5 | 0.77848 | 0.60604 | -0.77848
2.3711 | 42.2704 | 41.5 | 0.77035 | 0.59344 | -0.77035
2.3717 | 42.259 | 41.5 | 0.75897 | 0.57603 | -0.75897
2.3722 | 42.2671 | 41.5 | 0.7671 | 0.58844 | -0.7671
2.3728 | 42.2704 | 41.5 | 0.77035 | 0.59344 | -0.77035
2.3733 | 42.2557 | 41.5 | 0.75572 | 0.57111 | -0.75572
2.3739 | 42.2622 | 41.5 | 0.76222 | 0.58098 | -0.76222
2.3744 | 42.2882 | 41.5 | 0.78824 | 0.62133 | -0.78824
2.375 | 42.2395 | 41.5 | 0.73946 | 0.5468 | -0.73946
2.3756 | 42.2395 | 41.5 | 0.73946 | 0.5468 | -0.73946
2.3761 | 42.246 | 41.5 | 0.74596 | 0.55646 | -0.74596
2.3767 | 42.2118 | 41.5 | 0.71183 | 0.5067 | -0.71183
2.3772 | 42.1875 | 41.5 | 0.68746 | 0.4726 | -0.68746
2.3778 | 42.1891 | 41.5 | 0.68908 | 0.47483 | -0.68908
2.3783 | 42.1745 | 41.5 | 0.67446 | 0.4549 | -0.67446
2.3789 | 42.1436 | 41.5 | 0.64361 | 0.41423 | -0.64361
2.3794 | 42.1534 | 41.5 | 0.65335 | 0.42687 | -0.65335
2.38 | 42.1469 | 41.5 | 0.64686 | 0.41842 | -0.64686
2.3806 | 42.1322 | 41.5 | 0.63224 | 0.39973 | -0.63224
2.3811 | 42.1485 | 41.5 | 0.64848 | 0.42053 | -0.64848
2.3817 | 42.129 | 41.5 | 0.629 | 0.39564 | -0.629
2.3822 | 42.129 | 41.5 | 0.629 | 0.39564 | -0.629
2.3828 | 42.1128 | 41.5 | 0.61277 | 0.37548 | -0.61277
2.3833 | 42.1355 | 41.5 | 0.63549 | 0.40385 | -0.63549
2.3839 | 42.1193 | 41.5 | 0.61926 | 0.38348 | -0.61926
2.3844 | 42.1225 | 41.5 | 0.62251 | 0.38751 | -0.62251
2.385 | 42.1485 | 41.5 | 0.64848 | 0.42053 | -0.64848
2.3856 | 42.1436 | 41.5 | 0.64361 | 0.41423 | -0.64361
2.3861 | 42.1534 | 41.5 | 0.65335 | 0.42687 | -0.65335
2.3867 | 42.1436 | 41.5 | 0.64361 | 0.41423 | -0.64361
2.3872 | 42.1452 | 41.5731 | 0.5721 | 0.3273 | -0.5721
2.3878 | 42.1598 | 41.5389 | 0.6209 | 0.38552 | -0.6209
2.3883 | 42.168 | 41.549 | 0.61898 | 0.38313 | -0.61898
2.3889 | 42.1566 | 41.6 | 0.5566 | 0.3098 | -0.5566
2.3894 | 42.1598 | 41.6 | 0.55985 | 0.31343 | -0.55985
2.39 | 42.1793 | 41.6 | 0.57934 | 0.33563 | -0.57934
2.3906 | 42.1907 | 41.6 | 0.59071 | 0.34893 | -0.59071
2.3911 | 42.1777 | 41.6 | 0.57771 | 0.33375 | -0.57771
2.3917 | 42.1761 | 41.6 | 0.57609 | 0.33188 | -0.57609
2.3922 | 42.1923 | 41.6 | 0.59233 | 0.35086 | -0.59233
2.3928 | 42.1891 | 41.6 | 0.58908 | 0.34702 | -0.58908
2.3933 | 42.1907 | 41.6 | 0.59071 | 0.34893 | -0.59071
2.3939 | 42.1891 | 41.6 | 0.58908 | 0.34702 | -0.58908
2.3944 | 42.1631 | 41.6 | 0.56309 | 0.31707 | -0.56309
2.395 | 42.1696 | 41.6 | 0.56959 | 0.32443 | -0.56959
2.3956 | 42.1842 | 41.6 | 0.58421 | 0.3413 | -0.58421
2.3961 | 42.1631 | 41.6 | 0.56309 | 0.31707 | -0.56309
2.3967 | 42.1501 | 41.6 | 0.5501 | 0.30261 | -0.5501
2.3972 | 42.1485 | 41.6 | 0.54848 | 0.30083 | -0.54848
2.3978 | 42.1615 | 41.6 | 0.56147 | 0.31525 | -0.56147
2.3983 | 42.155 | 41.6 | 0.55497 | 0.308 | -0.55497
2.3989 | 42.1322 | 41.6 | 0.53224 | 0.28328 | -0.53224
2.3994 | 42.1436 | 41.6 | 0.54361 | 0.29551 | -0.54361
2.4 | 42.1306 | 41.6 | 0.53062 | 0.28156 | -0.53062
2.4006 | 42.1387 | 41.6 | 0.53874 | 0.29024 | -0.53874
2.4011 | 42.1063 | 41.6 | 0.50628 | 0.25632 | -0.50628
2.4017 | 42.1193 | 41.6 | 0.51926 | 0.26963 | -0.51926
2.4022 | 42.0982 | 41.6 | 0.49816 | 0.24817 | -0.49816
2.4028 | 42.0868 | 41.6 | 0.48681 | 0.23698 | -0.48681
2.4033 | 42.1274 | 41.6 | 0.52737 | 0.27812 | -0.52737
2.4039 | 42.0917 | 41.6 | 0.49167 | 0.24174 | -0.49167
2.4044 | 42.0982 | 41.6 | 0.49816 | 0.24817 | -0.49816
2.405 | 42.0884 | 41.6 | 0.48843 | 0.23856 | -0.48843
2.4056 | 42.0722 | 41.6 | 0.47221 | 0.22298 | -0.47221
2.4061 | 42.0917 | 41.6 | 0.49167 | 0.24174 | -0.49167
2.4067 | 42.0949 | 41.6 | 0.49492 | 0.24494 | -0.49492
2.4072 | 42.0819 | 41.6 | 0.48194 | 0.23227 | -0.48194
2.4078 | 42.0609 | 41.6 | 0.46085 | 0.21239 | -0.46085
2.4083 | 42.0706 | 41.6 | 0.47058 | 0.22145 | -0.47058
2.4089 | 42.0511 | 41.6 | 0.45112 | 0.20351 | -0.45112
2.4094 | 42.0511 | 41.6 | 0.45112 | 0.20351 | -0.45112
2.41 | 42.0576 | 41.6 | 0.45761 | 0.20941 | -0.45761
2.4106 | 42.0446 | 41.6 | 0.44464 | 0.1977 | -0.44464
2.4111 | 42.0284 | 41.6 | 0.42842 | 0.18355 | -0.42842
2.4117 | 42.0511 | 41.6 | 0.45112 | 0.20351 | -0.45112
2.4122 | 42.0819 | 41.6 | 0.48194 | 0.23227 | -0.48194
2.4128 | 42.0965 | 41.6 | 0.49654 | 0.24655 | -0.49654
2.4133 | 42.1095 | 41.6065 | 0.50301 | 0.25302 | -0.50301
2.4139 | 42.1176 | 41.6945 | 0.42318 | 0.17908 | -0.42318
2.4144 | 42.129 | 41.6176 | 0.51141 | 0.26154 | -0.51141
2.415 | 42.1598 | 41.6 | 0.55985 | 0.31343 | -0.55985
2.4156 | 42.1842 | 41.6 | 0.58421 | 0.3413 | -0.58421
2.4161 | 42.2151 | 41.6 | 0.61508 | 0.37832 | -0.61508
2.4167 | 42.2281 | 41.6 | 0.62808 | 0.39449 | -0.62808
2.4172 | 42.2313 | 41.6 | 0.63133 | 0.39858 | -0.63133
2.4178 | 42.2378 | 41.6101 | 0.62776 | 0.39409 | -0.62776
2.4183 | 42.2346 | 41.698 | 0.53656 | 0.2879 | -0.53656
2.4189 | 42.2476 | 41.614 | 0.63356 | 0.4014 | -0.63356
2.4194 | 42.2736 | 41.6 | 0.6736 | 0.45374 | -0.6736
2.42 | 42.2948 | 41.6 | 0.69475 | 0.48268 | -0.69475
2.4206 | 42.2704 | 41.6 | 0.67035 | 0.44937 | -0.67035
2.4211 | 42.2476 | 41.6 | 0.64759 | 0.41937 | -0.64759
2.4217 | 42.2216 | 41.6 | 0.62158 | 0.38636 | -0.62158
2.4222 | 42.2216 | 41.6 | 0.62158 | 0.38636 | -0.62158
2.4228 | 42.1956 | 41.6 | 0.59558 | 0.35472 | -0.59558
2.4233 | 42.2102 | 41.6 | 0.6102 | 0.37235 | -0.6102
2.4239 | 42.2037 | 41.6 | 0.6037 | 0.36446 | -0.6037
2.4244 | 42.2005 | 41.6 | 0.60045 | 0.36055 | -0.60045
2.425 | 42.1858 | 41.6 | 0.58583 | 0.3432 | -0.58583
2.4256 | 42.2053 | 41.6 | 0.60533 | 0.36642 | -0.60533
2.4261 | 42.1842 | 41.6 | 0.58421 | 0.3413 | -0.58421
2.4267 | 42.1972 | 41.6 | 0.5972 | 0.35665 | -0.5972
2.4272 | 42.1923 | 41.6 | 0.59233 | 0.35086 | -0.59233
2.4278 | 42.1842 | 41.6 | 0.58421 | 0.3413 | -0.58421
2.4283 | 42.1907 | 41.6 | 0.59071 | 0.34893 | -0.59071
2.4289 | 42.1988 | 41.6 | 0.59883 | 0.3586 | -0.59883
2.4294 | 42.2135 | 41.6 | 0.61345 | 0.37633 | -0.61345
2.43 | 42.22 | 41.6 | 0.61995 | 0.38434 | -0.61995
2.4306 | 42.2395 | 41.6 | 0.63946 | 0.40891 | -0.63946
2.4311 | 42.2118 | 41.6 | 0.61183 | 0.37433 | -0.61183
2.4317 | 42.2362 | 41.6 | 0.63621 | 0.40476 | -0.63621
2.4322 | 42.2443 | 41.6 | 0.64434 | 0.41517 | -0.64434
2.4328 | 42.2541 | 41.6 | 0.65409 | 0.42784 | -0.65409
2.4333 | 42.2638 | 41.6 | 0.66385 | 0.44069 | -0.66385
2.4339 | 42.2687 | 41.6 | 0.66873 | 0.44719 | -0.66873
2.4344 | 42.2915 | 41.6 | 0.6915 | 0.47817 | -0.6915
2.435 | 42.2948 | 41.6 | 0.69475 | 0.48268 | -0.69475
2.4356 | 42.3061 | 41.6 | 0.70614 | 0.49863 | -0.70614
2.4361 | 42.3192 | 41.6 | 0.71916 | 0.51719 | -0.71916
2.4367 | 42.3094 | 41.6 | 0.70939 | 0.50324 | -0.70939
2.4372 | 42.3143 | 41.6 | 0.71428 | 0.51019 | -0.71428
2.4378 | 42.3273 | 41.6 | 0.72729 | 0.52896 | -0.72729
2.4383 | 42.3257 | 41.6641 | 0.66159 | 0.43771 | -0.66159
2.4389 | 42.3452 | 41.7 | 0.6452 | 0.41628 | -0.6452
2.4394 | 42.3387 | 41.66 | 0.67866 | 0.46058 | -0.67866
2.44 | 42.3289 | 41.6279 | 0.701 | 0.4914 | -0.701
2.4406 | 42.3387 | 41.6841 | 0.65456 | 0.42845 | -0.65456
2.4411 | 42.3224 | 41.6038 | 0.71859 | 0.51637 | -0.71859
2.4417 | 42.3517 | 41.6917 | 0.65997 | 0.43557 | -0.65997
2.4422 | 42.3485 | 41.7 | 0.64846 | 0.42049 | -0.64846
2.4428 | 42.3631 | 41.7 | 0.66311 | 0.43971 | -0.66311
2.4433 | 42.3713 | 41.7 | 0.67125 | 0.45058 | -0.67125
2.4439 | 42.3957 | 41.7 | 0.69568 | 0.48397 | -0.69568
2.4444 | 42.4038 | 41.7 | 0.70383 | 0.49537 | -0.70383
2.445 | 42.4136 | 41.6806 | 0.73304 | 0.53735 | -0.73304
2.4456 | 42.438 | 41.6074 | 0.83066 | 0.69 | -0.83066
2.4461 | 42.4348 | 41.6953 | 0.73945 | 0.54679 | -0.73945
2.4467 | 42.4576 | 41.7 | 0.75761 | 0.57397 | -0.75761
2.4472 | 42.4853 | 41.7 | 0.78533 | 0.61675 | -0.78533
2.4478 | 42.4772 | 41.7 | 0.77718 | 0.604 | -0.77718
2.4483 | 42.4919 | 41.7 | 0.79186 | 0.62704 | -0.79186
2.4489 | 42.5326 | 41.7 | 0.83265 | 0.6933 | -0.83265
2.4494 | 42.5277 | 41.7 | 0.82775 | 0.68517 | -0.82775
2.45 | 42.5359 | 41.7 | 0.83591 | 0.69875 | -0.83591
2.4506 | 42.5229 | 41.7 | 0.82285 | 0.67709 | -0.82285
2.4511 | 42.5212 | 41.7 | 0.82122 | 0.67441 | -0.82122
2.4517 | 42.5212 | 41.7 | 0.82122 | 0.67441 | -0.82122
2.4522 | 42.5408 | 41.7 | 0.84081 | 0.70696 | -0.84081
2.4528 | 42.5441 | 41.7 | 0.84407 | 0.71246 | -0.84407
2.4533 | 42.5914 | 41.7 | 0.89142 | 0.79463 | -0.89142
2.4539 | 42.5931 | 41.7 | 0.89306 | 0.79755 | -0.89306
2.4544 | 42.6012 | 41.7 | 0.90122 | 0.8122 | -0.90122
2.455 | 42.598 | 41.7 | 0.89796 | 0.80633 | -0.89796
2.4556 | 42.5947 | 41.7 | 0.89469 | 0.80047 | -0.89469
2.4561 | 42.6045 | 41.7783 | 0.82617 | 0.68256 | -0.82617
2.4567 | 42.6421 | 41.8 | 0.84207 | 0.70909 | -0.84207
2.4572 | 42.6584 | 41.7458 | 0.91264 | 0.83291 | -0.91264
2.4578 | 42.6519 | 41.7422 | 0.90971 | 0.82757 | -0.90971
2.4583 | 42.6486 | 41.8 | 0.84861 | 0.72014 | -0.84861
2.4589 | 42.6306 | 41.8 | 0.83063 | 0.68995 | -0.83063
2.4594 | 42.6453 | 41.8 | 0.84534 | 0.7146 | -0.84534
2.46 | 42.6502 | 41.8 | 0.85025 | 0.72292 | -0.85025
2.4606 | 42.6601 | 41.8 | 0.86005 | 0.73969 | -0.86005
2.4611 | 42.6715 | 41.8 | 0.8715 | 0.75951 | -0.8715
2.4617 | 42.6535 | 41.8 | 0.85352 | 0.72849 | -0.85352
2.4622 | 42.6601 | 41.8 | 0.86005 | 0.73969 | -0.86005
2.4628 | 42.6535 | 41.8 | 0.85352 | 0.72849 | -0.85352
2.4633 | 42.6453 | 41.8 | 0.84534 | 0.7146 | -0.84534
2.4639 | 42.6486 | 41.8 | 0.84861 | 0.72014 | -0.84861
2.4644 | 42.6437 | 41.8 | 0.84371 | 0.71184 | -0.84371
2.465 | 42.6535 | 41.8 | 0.85352 | 0.72849 | -0.85352
2.4656 | 42.6666 | 41.8 | 0.86659 | 0.75099 | -0.86659
2.4661 | 42.6453 | 41.8 | 0.84534 | 0.7146 | -0.84534
2.4667 | 42.6519 | 41.8 | 0.85188 | 0.7257 | -0.85188
2.4672 | 42.6486 | 41.8 | 0.84861 | 0.72014 | -0.84861
2.4678 | 42.6372 | 41.8 | 0.83717 | 0.70085 | -0.83717
2.4683 | 42.6764 | 41.8 | 0.8764 | 0.76809 | -0.8764
2.4689 | 42.6633 | 41.8 | 0.86332 | 0.74533 | -0.86332
2.4694 | 42.6846 | 41.8 | 0.88458 | 0.78248 | -0.88458
2.47 | 42.6682 | 41.8 | 0.86823 | 0.75382 | -0.86823
2.4706 | 42.6846 | 41.8 | 0.88458 | 0.78248 | -0.88458
2.4711 | 42.6502 | 41.8 | 0.85025 | 0.72292 | -0.85025
2.4717 | 42.6355 | 41.8 | 0.83554 | 0.69812 | -0.83554
2.4722 | 42.6421 | 41.8288 | 0.81331 | 0.66148 | -0.81331
2.4728 | 42.6339 | 41.8833 | 0.7506 | 0.56341 | -0.7506
2.4733 | 42.6274 | 41.8 | 0.82736 | 0.68453 | -0.82736
2.4739 | 42.6045 | 41.8 | 0.80449 | 0.6472 | -0.80449
2.4744 | 42.5963 | 41.8 | 0.79632 | 0.63413 | -0.79632
2.475 | 42.5833 | 41.8 | 0.78326 | 0.61349 | -0.78326
2.4756 | 42.5457 | 41.8 | 0.7457 | 0.55607 | -0.7457
2.4761 | 42.5555 | 41.8 | 0.7555 | 0.57078 | -0.7555
2.4767 | 42.5522 | 41.8 | 0.75223 | 0.56585 | -0.75223
2.4772 | 42.5506 | 41.8203 | 0.73033 | 0.53338 | -0.73033
2.4778 | 42.5522 | 41.8918 | 0.66046 | 0.4362 | -0.66046
2.4783 | 42.5245 | 41.8038 | 0.72066 | 0.51935 | -0.72066
2.4789 | 42.5375 | 41.8841 | 0.65342 | 0.42695 | -0.65342
2.4794 | 42.531 | 41.828 | 0.70306 | 0.49429 | -0.70306
2.48 | 42.5375 | 41.8 | 0.73754 | 0.54397 | -0.73754
2.4806 | 42.5033 | 41.8 | 0.70328 | 0.4946 | -0.70328
2.4811 | 42.4804 | 41.8 | 0.68044 | 0.463 | -0.68044
2.4817 | 42.4919 | 41.8 | 0.69186 | 0.47867 | -0.69186
2.4822 | 42.487 | 41.8 | 0.68696 | 0.47192 | -0.68696
2.4828 | 42.4935 | 41.8 | 0.69349 | 0.48092 | -0.69349
2.4833 | 42.487 | 41.8 | 0.68696 | 0.47192 | -0.68696
2.4839 | 42.4804 | 41.8 | 0.68044 | 0.463 | -0.68044
2.4844 | 42.4804 | 41.8 | 0.68044 | 0.463 | -0.68044
2.485 | 42.4723 | 41.8 | 0.67229 | 0.45197 | -0.67229
2.4856 | 42.4902 | 41.8 | 0.69023 | 0.47641 | -0.69023
2.4861 | 42.4625 | 41.8 | 0.6625 | 0.43891 | -0.6625
2.4867 | 42.4707 | 41.8 | 0.67065 | 0.44978 | -0.67065
2.4872 | 42.4495 | 41.8 | 0.64946 | 0.4218 | -0.64946
2.4878 | 42.4218 | 41.8 | 0.62175 | 0.38657 | -0.62175
2.4883 | 42.3924 | 41.8 | 0.59242 | 0.35097 | -0.59242
2.4889 | 42.3631 | 41.8 | 0.56311 | 0.31709 | -0.56311
2.4894 | 42.3517 | 41.8 | 0.55171 | 0.30439 | -0.55171
2.49 | 42.3192 | 41.8 | 0.51916 | 0.26952 | -0.51916
2.4906 | 42.3143 | 41.8 | 0.51428 | 0.26448 | -0.51428
2.4911 | 42.2866 | 41.8 | 0.48662 | 0.2368 | -0.48662
2.4917 | 42.2655 | 41.8 | 0.46547 | 0.21667 | -0.46547
2.4922 | 42.259 | 41.8 | 0.45897 | 0.21065 | -0.45897
2.4928 | 42.2525 | 41.7173 | 0.53518 | 0.28642 | -0.53518
2.4933 | 42.2427 | 41.7707 | 0.47204 | 0.22282 | -0.47204
2.4939 | 42.207 | 41.8 | 0.40695 | 0.16561 | -0.40695
2.4944 | 42.207 | 41.7534 | 0.45352 | 0.20568 | -0.45352
2.495 | 42.2183 | 41.7 | 0.51833 | 0.26867 | -0.51833
2.4956 | 42.2118 | 41.7 | 0.51183 | 0.26197 | -0.51183
2.4961 | 42.2232 | 41.7 | 0.5232 | 0.27374 | -0.5232
2.4967 | 42.2053 | 41.7 | 0.50533 | 0.25536 | -0.50533
2.4972 | 42.1842 | 41.7 | 0.48421 | 0.23446 | -0.48421
2.4978 | 42.2053 | 41.7 | 0.50533 | 0.25536 | -0.50533
2.4983 | 42.1956 | 41.7 | 0.49558 | 0.2456 | -0.49558
2.4989 | 42.1826 | 41.7 | 0.48258 | 0.23289 | -0.48258
2.4994 | 42.155 | 41.7 | 0.45497 | 0.207 | -0.45497
2.5 | 42.1485 | 41.7 | 0.44848 | 0.20113 | -0.44848
2.5006 | 42.1047 | 41.7 | 0.40465 | 0.16374 | -0.40465
2.5011 | 42.0836 | 41.7 | 0.38356 | 0.14712 | -0.38356
2.5017 | 42.0917 | 41.7 | 0.39167 | 0.15341 | -0.39167
2.5022 | 42.0706 | 41.7 | 0.37058 | 0.13733 | -0.37058
2.5028 | 42.0576 | 41.7 | 0.35761 | 0.12788 | -0.35761
2.5033 | 42.0382 | 41.7 | 0.33815 | 0.11435 | -0.33815
2.5039 | 42.03 | 41.6583 | 0.37173 | 0.13819 | -0.37173
2.5044 | 42.0171 | 41.6296 | 0.38745 | 0.15012 | -0.38745
2.505 | 41.996 | 41.6825 | 0.31356 | 0.098317 | -0.31356
2.5056 | 42.0009 | 41.6 | 0.40087 | 0.1607 | -0.40087
2.5061 | 41.9652 | 41.6 | 0.36523 | 0.13339 | -0.36523
2.5067 | 41.9636 | 41.6 | 0.36361 | 0.13221 | -0.36361
2.5072 | 41.9749 | 41.6 | 0.37495 | 0.14059 | -0.37495
2.5078 | 41.962 | 41.6 | 0.36199 | 0.13104 | -0.36199
2.5083 | 41.9426 | 41.6 | 0.34256 | 0.11734 | -0.34256
2.5089 | 41.9409 | 41.6 | 0.34094 | 0.11624 | -0.34094
2.5094 | 41.9377 | 41.6 | 0.3377 | 0.11404 | -0.3377
2.51 | 41.9264 | 41.6 | 0.32637 | 0.10651 | -0.32637
2.5106 | 41.9215 | 41.6 | 0.32151 | 0.10337 | -0.32151
2.5111 | 41.915 | 41.6 | 0.31503 | 0.099246 | -0.31503
2.5117 | 41.8875 | 41.6 | 0.28752 | 0.082669 | -0.28752
2.5122 | 41.8972 | 41.6 | 0.29723 | 0.088346 | -0.29723
2.5128 | 41.8972 | 41.5512 | 0.346 | 0.11972 | -0.346
2.5133 | 41.8891 | 41.5 | 0.38914 | 0.15143 | -0.38914
2.5139 | 41.894 | 41.5 | 0.39399 | 0.15523 | -0.39399
2.5144 | 41.873 | 41.5 | 0.37296 | 0.1391 | -0.37296
2.515 | 41.86 | 41.5 | 0.36002 | 0.12961 | -0.36002
2.5156 | 41.8552 | 41.5 | 0.35517 | 0.12614 | -0.35517
2.5161 | 41.8713 | 41.5 | 0.37134 | 0.1379 | -0.37134
2.5167 | 41.8406 | 41.5 | 0.34061 | 0.11602 | -0.34061
2.5172 | 41.8406 | 41.5 | 0.34061 | 0.11602 | -0.34061
2.5178 | 41.8196 | 41.5 | 0.31959 | 0.10214 | -0.31959
2.5183 | 41.8406 | 41.5 | 0.34061 | 0.11602 | -0.34061
2.5189 | 41.8438 | 41.5 | 0.34385 | 0.11823 | -0.34385
2.5194 | 41.8309 | 41.5 | 0.33091 | 0.1095 | -0.33091
2.52 | 41.8261 | 41.5 | 0.32606 | 0.10631 | -0.32606
2.5206 | 41.8099 | 41.5 | 0.30989 | 0.096034 | -0.30989
2.5211 | 41.8212 | 41.5 | 0.32121 | 0.10318 | -0.32121
2.5217 | 41.8212 | 41.5 | 0.32121 | 0.10318 | -0.32121
2.5222 | 41.8034 | 41.5 | 0.30343 | 0.092068 | -0.30343
2.5228 | 41.8018 | 41.5 | 0.30181 | 0.09109 | -0.30181
2.5233 | 41.8034 | 41.5 | 0.30343 | 0.092068 | -0.30343
2.5239 | 41.7889 | 41.5 | 0.28888 | 0.083453 | -0.28888
2.5244 | 41.8002 | 41.5 | 0.3002 | 0.090117 | -0.3002
2.525 | 41.7986 | 41.5 | 0.29858 | 0.089149 | -0.29858
2.5256 | 41.8115 | 41.5 | 0.31151 | 0.097038 | -0.31151
2.5261 | 41.8115 | 41.4406 | 0.37092 | 0.13758 | -0.37092
2.5267 | 41.8002 | 41.4 | 0.4002 | 0.16016 | -0.4002
2.5272 | 41.7889 | 41.4 | 0.38888 | 0.15123 | -0.38888
2.5278 | 41.7857 | 41.4 | 0.38565 | 0.14873 | -0.38565
2.5283 | 41.7695 | 41.4 | 0.36949 | 0.13652 | -0.36949
2.5289 | 41.7808 | 41.4 | 0.3808 | 0.14501 | -0.3808
2.5294 | 41.7679 | 41.4 | 0.36788 | 0.13533 | -0.36788
2.53 | 41.7824 | 41.4 | 0.38242 | 0.14624 | -0.38242
2.5306 | 41.8034 | 41.4 | 0.40343 | 0.16275 | -0.40343
2.5311 | 41.818 | 41.4 | 0.41798 | 0.1747 | -0.41798
2.5317 | 41.8261 | 41.4 | 0.42606 | 0.18153 | -0.42606
2.5322 | 41.839 | 41.4 | 0.43899 | 0.19272 | -0.43899
2.5328 | 41.8374 | 41.4 | 0.43738 | 0.1913 | -0.43738
2.5333 | 41.8503 | 41.4 | 0.45031 | 0.20278 | -0.45031
2.5339 | 41.8616 | 41.4 | 0.46164 | 0.21311 | -0.46164
2.5344 | 41.8422 | 41.4 | 0.44223 | 0.19557 | -0.44223
2.535 | 41.8616 | 41.4 | 0.46164 | 0.21311 | -0.46164
2.5356 | 41.8649 | 41.4 | 0.46487 | 0.21611 | -0.46487
2.5361 | 41.8535 | 41.4 | 0.45355 | 0.20571 | -0.45355
2.5367 | 41.8616 | 41.4 | 0.46164 | 0.21311 | -0.46164
2.5372 | 41.8341 | 41.4 | 0.43414 | 0.18848 | -0.43414
2.5378 | 41.8422 | 41.4 | 0.44223 | 0.19557 | -0.44223
2.5383 | 41.8584 | 41.4 | 0.4584 | 0.21013 | -0.4584
2.5389 | 41.8212 | 41.4 | 0.42121 | 0.17742 | -0.42121
2.5394 | 41.8147 | 41.4 | 0.41474 | 0.17201 | -0.41474
2.54 | 41.8212 | 41.4 | 0.42121 | 0.17742 | -0.42121
2.5406 | 41.8099 | 41.4 | 0.40989 | 0.16801 | -0.40989
2.5411 | 41.8131 | 41.4 | 0.41313 | 0.17067 | -0.41313
2.5417 | 41.8067 | 41.4 | 0.40666 | 0.16537 | -0.40666
2.5422 | 41.7937 | 41.4 | 0.39373 | 0.15502 | -0.39373
2.5428 | 41.818 | 41.4 | 0.41798 | 0.1747 | -0.41798
2.5433 | 41.8002 | 41.4 | 0.4002 | 0.16016 | -0.4002
2.5439 | 41.8018 | 41.4 | 0.40181 | 0.16145 | -0.40181
2.5444 | 41.7953 | 41.4 | 0.39535 | 0.1563 | -0.39535
2.545 | 41.776 | 41.4 | 0.37596 | 0.14134 | -0.37596
2.5456 | 41.7743 | 41.4 | 0.37434 | 0.14013 | -0.37434
2.5461 | 41.7792 | 41.4 | 0.37919 | 0.14378 | -0.37919
2.5467 | 41.7663 | 41.4 | 0.36626 | 0.13415 | -0.36626
2.5472 | 41.755 | 41.3986 | 0.35636 | 0.12699 | -0.35636
2.5478 | 41.7566 | 41.3106 | 0.44593 | 0.19885 | -0.44593
2.5483 | 41.7436 | 41.3773 | 0.36634 | 0.1342 | -0.36634
2.5489 | 41.734 | 41.4 | 0.33396 | 0.11153 | -0.33396
2.5494 | 41.7436 | 41.3468 | 0.39681 | 0.15746 | -0.39681
2.55 | 41.7453 | 41.3411 | 0.40415 | 0.16333 | -0.40415
2.5506 | 41.7485 | 41.3709 | 0.37756 | 0.14255 | -0.37756
2.5511 | 41.7404 | 41.317 | 0.4234 | 0.17927 | -0.4234
2.5517 | 41.7679 | 41.395 | 0.37285 | 0.13901 | -0.37285
2.5522 | 41.7566 | 41.3071 | 0.44949 | 0.20204 | -0.44949
2.5528 | 41.7614 | 41.3 | 0.46142 | 0.2129 | -0.46142
2.5533 | 41.7792 | 41.3 | 0.47919 | 0.22962 | -0.47919
2.5539 | 41.797 | 41.3 | 0.49696 | 0.24697 | -0.49696
2.5544 | 41.8147 | 41.3 | 0.51474 | 0.26496 | -0.51474
2.555 | 41.8341 | 41.3 | 0.53414 | 0.28531 | -0.53414
2.5556 | 41.86 | 41.3 | 0.56002 | 0.31362 | -0.56002
2.5561 | 41.8552 | 41.3 | 0.55517 | 0.30821 | -0.55517
2.5567 | 41.8794 | 41.3 | 0.57943 | 0.33574 | -0.57943
2.5572 | 41.8908 | 41.3 | 0.59076 | 0.34899 | -0.59076
2.5578 | 41.8455 | 41.3 | 0.54546 | 0.29753 | -0.54546
2.5583 | 41.8471 | 41.3 | 0.54708 | 0.2993 | -0.54708
2.5589 | 41.8665 | 41.3 | 0.56649 | 0.32091 | -0.56649
2.5594 | 41.873 | 41.3 | 0.57296 | 0.32828 | -0.57296
2.56 | 41.881 | 41.3 | 0.58105 | 0.33762 | -0.58105
2.5606 | 41.8859 | 41.3 | 0.5859 | 0.34328 | -0.5859
2.5611 | 41.8778 | 41.3 | 0.57781 | 0.33387 | -0.57781
2.5617 | 41.881 | 41.3 | 0.58105 | 0.33762 | -0.58105
2.5622 | 41.9021 | 41.3 | 0.60209 | 0.36251 | -0.60209
2.5628 | 41.8908 | 41.3 | 0.59076 | 0.34899 | -0.59076
2.5633 | 41.8875 | 41.3 | 0.58752 | 0.34518 | -0.58752
2.5639 | 41.8988 | 41.3 | 0.59885 | 0.35862 | -0.59885
2.5644 | 41.8908 | 41.3277 | 0.56302 | 0.31699 | -0.56302
2.565 | 41.8908 | 41.3843 | 0.50641 | 0.25645 | -0.50641
2.5656 | 41.9231 | 41.3 | 0.62313 | 0.38829 | -0.62313
2.5661 | 41.9167 | 41.3 | 0.61665 | 0.38026 | -0.61665
2.5667 | 41.9409 | 41.3 | 0.64094 | 0.4108 | -0.64094
2.5672 | 41.9345 | 41.3 | 0.63446 | 0.40254 | -0.63446
2.5678 | 41.9393 | 41.3 | 0.63932 | 0.40873 | -0.63932
2.5683 | 41.9199 | 41.3433 | 0.57657 | 0.33244 | -0.57657
2.5689 | 41.9134 | 41.4 | 0.51342 | 0.2636 | -0.51342
2.5694 | 41.9118 | 41.3808 | 0.53101 | 0.28198 | -0.53101
2.57 | 41.9215 | 41.3072 | 0.61434 | 0.37741 | -0.61434
2.5706 | 41.9118 | 41.3951 | 0.51668 | 0.26696 | -0.51668
2.5711 | 41.8956 | 41.4 | 0.49561 | 0.24563 | -0.49561
2.5717 | 41.894 | 41.329 | 0.56501 | 0.31924 | -0.56501
2.5722 | 41.8972 | 41.3 | 0.59723 | 0.35668 | -0.59723
2.5728 | 41.8681 | 41.3 | 0.56811 | 0.32275 | -0.56811
2.5733 | 41.8519 | 41.3349 | 0.51706 | 0.26735 | -0.51706
2.5739 | 41.8713 | 41.4228 | 0.44854 | 0.20119 | -0.44854
2.5744 | 41.8649 | 41.5107 | 0.35419 | 0.12545 | -0.35419
2.575 | 41.8713 | 41.5986 | 0.27271 | 0.074368 | -0.27271
2.5756 | 41.9069 | 41.6866 | 0.22035 | 0.048556 | -0.22035
2.5761 | 41.962 | 41.7745 | 0.18745 | 0.035138 | -0.18745
2.5767 | 42.03 | 41.8 | 0.23005 | 0.052921 | -0.23005
2.5772 | 42.1371 | 41.8504 | 0.28668 | 0.082183 | -0.28668
2.5778 | 42.2443 | 41.9384 | 0.30595 | 0.093603 | -0.30595
2.5783 | 42.3778 | 42.0263 | 0.35142 | 0.1235 | -0.35142
2.5789 | 42.5016 | 42.1143 | 0.38735 | 0.15004 | -0.38735
2.5794 | 42.6306 | 42.2 | 0.43063 | 0.18544 | -0.43063
2.58 | 42.7811 | 42.2 | 0.58113 | 0.33772 | -0.58113
2.5806 | 42.9205 | 42.2781 | 0.64232 | 0.41257 | -0.64232
2.5811 | 43.0683 | 42.4322 | 0.63608 | 0.4046 | -0.63608
2.5817 | 43.2213 | 42.5 | 0.72134 | 0.52033 | -0.72134
2.5822 | 43.3582 | 42.542 | 0.81622 | 0.66621 | -0.81622
2.5828 | 43.5036 | 42.6299 | 0.87368 | 0.76332 | -0.87368
2.5833 | 43.656 | 42.7179 | 0.93809 | 0.88001 | -0.93809
2.5839 | 43.8402 | 42.8058 | 1.0344 | 1.07 | -1.0344
2.5844 | 43.98 | 42.8938 | 1.0862 | 1.1799 | -1.0862
2.585 | 44.1417 | 42.9817 | 1.16 | 1.3457 | -1.16
2.5856 | 44.3122 | 43.0697 | 1.2426 | 1.544 | -1.2426
2.5861 | 44.5268 | 43.1576 | 1.3692 | 1.8746 | -1.3692
2.5867 | 44.7218 | 43.2455 | 1.4763 | 2.1794 | -1.4763
2.5872 | 44.8685 | 43.3335 | 1.535 | 2.3562 | -1.535
2.5878 | 45.0543 | 43.4214 | 1.6329 | 2.6665 | -1.6329
2.5883 | 45.2153 | 43.5094 | 1.7059 | 2.9102 | -1.7059
2.5889 | 45.4107 | 43.5973 | 1.8134 | 3.2883 | -1.8134
2.5894 | 45.5811 | 43.7705 | 1.8105 | 3.278 | -1.8105
2.59 | 45.7758 | 43.8732 | 1.9026 | 3.62 | -1.9026
2.5906 | 45.9455 | 43.9612 | 1.9843 | 3.9375 | -1.9843
2.5911 | 46.1121 | 44.0491 | 2.063 | 4.256 | -2.063
2.5917 | 46.293 | 44.1371 | 2.1559 | 4.648 | -2.1559
2.5922 | 46.49 | 44.25 | 2.2399 | 5.0173 | -2.2399
2.5928 | 46.6355 | 44.413 | 2.2226 | 4.9398 | -2.2226
2.5933 | 46.8371 | 44.5009 | 2.3362 | 5.4579 | -2.3362
2.5939 | 47.0131 | 44.5888 | 2.4243 | 5.8772 | -2.4243
2.5944 | 47.1792 | 44.6767 | 2.5024 | 6.2621 | -2.5024
2.595 | 47.3422 | 44.8294 | 2.5128 | 6.3141 | -2.5128
2.5956 | 47.5461 | 44.9526 | 2.5934 | 6.7259 | -2.5934
2.5961 | 47.7189 | 45.0406 | 2.6783 | 7.1733 | -2.6783
2.5967 | 47.917 | 45.1285 | 2.7885 | 7.7756 | -2.7885
2.5972 | 48.1123 | 45.2165 | 2.8958 | 8.3854 | -2.8958
2.5978 | 48.2796 | 45.3089 | 2.9707 | 8.8252 | -2.9707
2.5983 | 48.4814 | 45.4848 | 2.9966 | 8.9798 | -2.9966
2.5989 | 48.6229 | 45.5803 | 3.0426 | 9.2574 | -3.0426
2.5994 | 48.8116 | 45.6683 | 3.1433 | 9.8801 | -3.1433
2.6 | 48.99 | 45.8125 | 3.1775 | 10.0964 | -3.1775
2.6006 | 49.1291 | 45.9442 | 3.1849 | 10.1438 | -3.1849
2.6011 | 49.3049 | 46.0643 | 3.2406 | 10.5017 | -3.2406
2.6017 | 49.4594 | 46.2201 | 3.2393 | 10.4932 | -3.2393
2.6022 | 49.6399 | 46.3161 | 3.3238 | 11.0476 | -3.3238
2.6028 | 49.799 | 46.4919 | 3.3071 | 10.9366 | -3.3071
2.6033 | 49.9493 | 46.5839 | 3.3654 | 11.3261 | -3.3654
2.6039 | 50.1167 | 46.6719 | 3.4448 | 11.8667 | -3.4448
2.6044 | 50.2845 | 46.7598 | 3.5247 | 12.4236 | -3.5247
2.605 | 50.4473 | 46.8478 | 3.5996 | 12.9569 | -3.5996
2.6056 | 50.6051 | 46.9714 | 3.6337 | 13.2035 | -3.6337
2.6061 | 50.7763 | 47.1236 | 3.6527 | 13.342 | -3.6527
2.6067 | 50.9443 | 47.2116 | 3.7328 | 13.9334 | -3.7328
2.6072 | 51.0997 | 47.2995 | 3.8002 | 14.4418 | -3.8002
2.6078 | 51.2632 | 47.4749 | 3.7882 | 14.3507 | -3.7882
2.6083 | 51.4195 | 47.5 | 3.9195 | 15.3627 | -3.9195
2.6089 | 51.5707 | 47.6267 | 3.9439 | 15.5547 | -3.9439
2.6094 | 51.8115 | 47.8026 | 4.0089 | 16.0715 | -4.0089
2.61 | 51.9714 | 47.9392 | 4.0322 | 16.2587 | -4.0322
2.6106 | 52.128 | 48 | 4.128 | 17.0405 | -4.128
2.6111 | 52.2889 | 48.0303 | 4.2586 | 18.1361 | -4.2586
2.6117 | 52.4349 | 48.2031 | 4.2318 | 17.9083 | -4.2318
2.6122 | 52.6006 | 48.291 | 4.3096 | 18.5724 | -4.3096
2.6128 | 52.732 | 48.379 | 4.353 | 18.9489 | -4.353
2.6133 | 52.8812 | 48.4669 | 4.4143 | 19.4859 | -4.4143
2.6139 | 53.0717 | 48.5549 | 4.5169 | 20.402 | -4.5169
2.6144 | 53.2063 | 48.6857 | 4.5207 | 20.4363 | -4.5207
2.615 | 53.3511 | 48.8308 | 4.5203 | 20.4328 | -4.5203
2.6156 | 53.5119 | 48.9375 | 4.5745 | 20.9257 | -4.5745
2.6161 | 53.6437 | 49.1066 | 4.5371 | 20.5853 | -4.5371
2.6167 | 53.8075 | 49.1946 | 4.6129 | 21.2792 | -4.6129
2.6172 | 53.9461 | 49.3651 | 4.581 | 20.9855 | -4.581
2.6178 | 54.1029 | 49.4705 | 4.6324 | 21.4593 | -4.6324
2.6183 | 54.2523 | 49.5584 | 4.6938 | 22.0319 | -4.6938
2.6189 | 54.4041 | 49.7856 | 4.6185 | 21.3305 | -4.6185
2.6194 | 54.5343 | 50 | 4.5343 | 20.5597 | -4.5343
2.62 | 54.687 | 50.0446 | 4.6424 | 21.5516 | -4.6424
2.6206 | 54.83 | 50.2 | 4.63 | 21.4372 | -4.63
2.6211 | 54.9837 | 50.2 | 4.7837 | 22.8833 | -4.7837
2.6217 | 55.1175 | 50.4583 | 4.6591 | 21.7074 | -4.6591
2.6222 | 55.2679 | 50.5 | 4.7679 | 22.733 | -4.7679
2.6228 | 55.4209 | 50.562 | 4.8589 | 23.6087 | -4.8589
2.6233 | 55.5518 | 50.6999 | 4.8519 | 23.5409 | -4.8519
2.6239 | 55.7077 | 50.8 | 4.9077 | 24.086 | -4.9077
2.6244 | 55.8889 | 50.8258 | 5.0631 | 25.635 | -5.0631
2.625 | 56.0046 | 50.9138 | 5.0909 | 25.9168 | -5.0909
2.6256 | 56.1289 | 51.0017 | 5.1272 | 26.2877 | -5.1272
2.6261 | 56.2389 | 51.0897 | 5.1492 | 26.5145 | -5.1492
2.6267 | 56.3304 | 51.1776 | 5.1528 | 26.5514 | -5.1528
2.6272 | 56.4284 | 51.2656 | 5.1628 | 26.6548 | -5.1628
2.6278 | 56.5349 | 51.3535 | 5.1814 | 26.8472 | -5.1814
2.6283 | 56.6124 | 51.4 | 5.2124 | 27.169 | -5.2124
2.6289 | 56.6669 | 51.4294 | 5.2375 | 27.4311 | -5.2375
2.6294 | 56.7047 | 51.5174 | 5.1873 | 26.908 | -5.1873
2.63 | 56.7446 | 51.6 | 5.1446 | 26.4665 | -5.1446
2.6306 | 56.774 | 51.6 | 5.174 | 26.7701 | -5.174
2.6311 | 56.8013 | 51.6812 | 5.1201 | 26.2157 | -5.1201
2.6317 | 56.7992 | 51.7691 | 5.0301 | 25.3017 | -5.0301
2.6322 | 56.8202 | 51.8 | 5.0202 | 25.2029 | -5.0202
2.6328 | 56.8708 | 51.8 | 5.0708 | 25.7128 | -5.0708
2.6333 | 56.8813 | 51.866 | 5.0154 | 25.1537 | -5.0154
2.6339 | 56.9087 | 51.9791 | 4.9296 | 24.3014 | -4.9296
2.6344 | 56.9193 | 51.9089 | 5.0104 | 25.1038 | -5.0104
2.635 | 56.9214 | 51.9968 | 4.9245 | 24.251 | -4.9245
2.6356 | 56.9425 | 52.0848 | 4.8577 | 23.597 | -4.8577
2.6361 | 56.9593 | 52.1 | 4.8593 | 23.6132 | -4.8593
2.6367 | 56.9741 | 52.1 | 4.8741 | 23.757 | -4.8741
2.6372 | 56.9952 | 52.1486 | 4.8466 | 23.4897 | -4.8466
2.6378 | 56.9973 | 52.1635 | 4.8339 | 23.3665 | -4.8339
2.6383 | 56.9931 | 52.1245 | 4.8686 | 23.7035 | -4.8686
2.6389 | 57.0142 | 52.2 | 4.8142 | 23.177 | -4.8142
2.6394 | 57.0164 | 52.2 | 4.8164 | 23.1973 | -4.8164
2.64 | 57.0185 | 52.2 | 4.8185 | 23.2177 | -4.8185
2.6406 | 57.0121 | 52.2 | 4.8121 | 23.1566 | -4.8121
2.6411 | 57.0037 | 52.2642 | 4.7395 | 22.4627 | -4.7395
2.6417 | 57.0185 | 52.2478 | 4.7706 | 22.7589 | -4.7706
2.6422 | 57.0142 | 52.2401 | 4.7741 | 22.7924 | -4.7741
2.6428 | 56.9847 | 52.3 | 4.6847 | 21.9462 | -4.6847
2.6433 | 56.9783 | 52.3 | 4.6783 | 21.8869 | -4.6783
2.6439 | 56.9699 | 52.3 | 4.6699 | 21.8079 | -4.6699
2.6444 | 56.953 | 52.3 | 4.653 | 21.6505 | -4.653
2.645 | 56.9488 | 52.3 | 4.6488 | 21.6112 | -4.6488
2.6456 | 56.9488 | 52.3 | 4.6488 | 21.6112 | -4.6488
2.6461 | 56.9551 | 52.3 | 4.6551 | 21.6701 | -4.6551
2.6467 | 56.9403 | 52.3 | 4.6403 | 21.5328 | -4.6403
2.6472 | 56.9467 | 52.3316 | 4.6151 | 21.2988 | -4.6151
2.6478 | 56.9298 | 52.4 | 4.5298 | 20.5191 | -4.5298
2.6483 | 56.9361 | 52.3925 | 4.5436 | 20.6447 | -4.5436
2.6489 | 56.934 | 52.3045 | 4.6295 | 21.4322 | -4.6295
2.6494 | 56.9593 | 52.3834 | 4.5759 | 20.939 | -4.5759
2.65 | 56.9593 | 52.4 | 4.5593 | 20.7876 | -4.5593
2.6506 | 57.0185 | 52.4 | 4.6185 | 21.3303 | -4.6185
2.6511 | 57.0185 | 52.4 | 4.6185 | 21.3303 | -4.6185
2.6517 | 57.0206 | 52.4 | 4.6206 | 21.3498 | -4.6206
2.6522 | 57.0417 | 52.4231 | 4.6186 | 21.3314 | -4.6186
2.6528 | 57.0608 | 52.5 | 4.5608 | 20.8005 | -4.5608
2.6533 | 57.0946 | 52.5 | 4.5946 | 21.1105 | -4.5946
2.6539 | 57.0988 | 52.5 | 4.5988 | 21.1494 | -4.5988
2.6544 | 57.1137 | 52.5 | 4.6137 | 21.2859 | -4.6137
2.655 | 57.1688 | 52.5 | 4.6688 | 21.7973 | -4.6688
2.6556 | 57.1836 | 52.5508 | 4.6328 | 21.4625 | -4.6328
2.6561 | 57.243 | 52.6 | 4.643 | 21.5577 | -4.643
2.6567 | 57.2579 | 52.6 | 4.6579 | 21.6959 | -4.6579
2.6572 | 57.3046 | 52.6146 | 4.69 | 21.9961 | -4.69
2.6578 | 57.3642 | 52.7 | 4.6642 | 21.755 | -4.6642
2.6583 | 57.4026 | 52.7 | 4.7026 | 22.1141 | -4.7026
2.6589 | 57.4452 | 52.7 | 4.7452 | 22.5169 | -4.7452
2.6594 | 57.4943 | 52.7 | 4.7943 | 22.9851 | -4.7943
2.66 | 57.5285 | 52.7544 | 4.7741 | 22.7921 | -4.7741
2.6606 | 57.584 | 52.8 | 4.784 | 22.8871 | -4.784
2.6611 | 57.6547 | 52.8 | 4.8547 | 23.5681 | -4.8547
2.6617 | 57.6911 | 52.8182 | 4.8729 | 23.7455 | -4.8729
2.6622 | 57.7534 | 52.9 | 4.8534 | 23.5552 | -4.8534
2.6628 | 57.7899 | 52.9 | 4.8899 | 23.911 | -4.8899
2.6633 | 57.8501 | 52.9 | 4.9501 | 24.5034 | -4.9501
2.6639 | 57.9061 | 52.97 | 4.9361 | 24.3652 | -4.9361
2.6644 | 57.9578 | 53 | 4.9578 | 24.5799 | -4.9578
2.665 | 58.0334 | 53.0459 | 4.9875 | 24.8751 | -4.9875
2.6656 | 58.0874 | 53.1 | 4.9874 | 24.8742 | -4.9874
2.6661 | 58.1675 | 53.1218 | 5.0457 | 25.4595 | -5.0457
2.6667 | 58.2152 | 53.2 | 5.0152 | 25.1523 | -5.0152
2.6672 | 58.2955 | 53.2 | 5.0955 | 25.9645 | -5.0955
2.6678 | 58.3521 | 53.2856 | 5.0664 | 25.6689 | -5.0664
2.6683 | 58.4065 | 53.3 | 5.1065 | 26.0763 | -5.1065
2.6689 | 58.461 | 53.3 | 5.161 | 26.6357 | -5.161
2.6694 | 58.5112 | 53.3494 | 5.1617 | 26.6436 | -5.1617
2.67 | 58.5636 | 53.4374 | 5.1262 | 26.2782 | -5.1262
2.6706 | 58.6073 | 53.5 | 5.1073 | 26.0849 | -5.1073
2.6711 | 58.6949 | 53.5133 | 5.1817 | 26.8497 | -5.1817
2.6717 | 58.7278 | 53.6 | 5.1278 | 26.2948 | -5.1278
2.6722 | 58.7959 | 53.6 | 5.1959 | 26.9975 | -5.1959
2.6728 | 58.8795 | 53.6771 | 5.2023 | 27.0644 | -5.2023
2.6733 | 58.9345 | 53.7651 | 5.1695 | 26.7234 | -5.1695
2.6739 | 58.9875 | 53.8 | 5.1875 | 26.9099 | -5.1875
2.6744 | 59.0648 | 53.8 | 5.2648 | 27.7179 | -5.2648
2.675 | 59.1466 | 53.8289 | 5.3177 | 28.2781 | -5.3177
2.6756 | 59.2065 | 53.9168 | 5.2896 | 27.9802 | -5.2896
2.6761 | 59.2886 | 54 | 5.2886 | 27.9692 | -5.2886
2.6767 | 59.3308 | 54 | 5.3308 | 28.4177 | -5.3308
2.6772 | 59.4199 | 54.0807 | 5.3392 | 28.5067 | -5.3392
2.6778 | 59.489 | 54.1 | 5.389 | 29.0412 | -5.389
2.6783 | 59.5582 | 54.1566 | 5.4017 | 29.1779 | -5.4017
2.6789 | 59.6343 | 54.2445 | 5.3898 | 29.0497 | -5.3898
2.6794 | 59.6948 | 54.3 | 5.3948 | 29.1036 | -5.3948
2.68 | 59.7688 | 54.3204 | 5.4484 | 29.6853 | -5.4484
2.6806 | 59.8115 | 54.4084 | 5.4032 | 29.1942 | -5.4032
2.6811 | 59.9105 | 54.4963 | 5.4142 | 29.314 | -5.4142
2.6817 | 59.9579 | 54.5 | 5.4579 | 29.7885 | -5.4579
2.6822 | 60.0346 | 54.5722 | 5.4625 | 29.8386 | -5.4625
2.6828 | 60.0889 | 54.6601 | 5.4288 | 29.4717 | -5.4288
2.6833 | 60.1727 | 54.7 | 5.4727 | 29.9502 | -5.4727
2.6839 | 60.2316 | 54.736 | 5.4956 | 30.202 | -5.4956
2.6844 | 60.3248 | 54.824 | 5.5008 | 30.2592 | -5.5008
2.685 | 60.368 | 54.9 | 5.468 | 29.8994 | -5.468
2.6856 | 60.4432 | 54.9 | 5.5432 | 30.7274 | -5.5432
2.6861 | 60.5049 | 54.9878 | 5.517 | 30.4377 | -5.517
2.6867 | 60.5666 | 55 | 5.5666 | 30.9866 | -5.5666
2.6872 | 60.649 | 55.0637 | 5.5853 | 31.1951 | -5.5853
2.6878 | 60.6971 | 55.1516 | 5.5455 | 30.7523 | -5.5455
2.6883 | 60.7683 | 55.2396 | 5.5287 | 30.5667 | -5.5287
2.6889 | 60.8396 | 55.3275 | 5.5121 | 30.3827 | -5.5121
2.6894 | 60.9271 | 55.4 | 5.5271 | 30.5492 | -5.5271
2.69 | 60.9687 | 55.4034 | 5.5652 | 30.9718 | -5.5652
2.6906 | 61.0565 | 55.4914 | 5.5651 | 30.9702 | -5.5651
2.6911 | 61.1097 | 55.5 | 5.6097 | 31.4688 | -5.6097
2.6917 | 61.156 | 55.5673 | 5.5888 | 31.2343 | -5.5888
2.6922 | 61.2303 | 55.6552 | 5.5751 | 31.0814 | -5.5751
2.6928 | 61.321 | 55.7432 | 5.5778 | 31.1117 | -5.5778
2.6933 | 61.3839 | 55.8 | 5.5839 | 31.1794 | -5.5839
2.6939 | 61.4632 | 55.8191 | 5.6441 | 31.8558 | -5.6441
2.6944 | 61.5263 | 55.907 | 5.6193 | 31.5762 | -5.6193
2.695 | 61.5871 | 55.9949 | 5.5922 | 31.2723 | -5.5922
2.6956 | 61.6434 | 56 | 5.6434 | 31.8474 | -5.6434
2.6961 | 61.7161 | 56.0708 | 5.6453 | 31.869 | -5.6453
2.6967 | 61.7749 | 56.1588 | 5.6161 | 31.5403 | -5.6161
2.6972 | 61.8431 | 56.2467 | 5.5964 | 31.3198 | -5.5964
2.6978 | 61.9233 | 56.3 | 5.6233 | 31.6216 | -5.6233
2.6983 | 61.9894 | 56.3226 | 5.6668 | 32.1131 | -5.6668
2.6989 | 62.077 | 56.4105 | 5.6665 | 32.1087 | -5.6665
2.6994 | 62.122 | 56.4985 | 5.6236 | 31.6246 | -5.6236
2.7 | 62.2027 | 56.5864 | 5.6163 | 31.5432 | -5.6163
2.7006 | 62.2669 | 56.6 | 5.6669 | 32.1142 | -5.6669
2.7011 | 62.3336 | 56.6623 | 5.6713 | 32.1637 | -5.6713
2.7017 | 62.4028 | 56.7503 | 5.6525 | 31.951 | -5.6525
2.7022 | 62.4529 | 56.8 | 5.6529 | 31.9558 | -5.6529
2.7028 | 62.5319 | 56.8262 | 5.7057 | 32.5553 | -5.7057
2.7033 | 62.5894 | 56.9141 | 5.6753 | 32.2088 | -5.6753
2.7039 | 62.6662 | 57 | 5.6662 | 32.1058 | -5.6662
2.7044 | 62.7311 | 57 | 5.7311 | 32.8455 | -5.7311
2.705 | 62.7985 | 57.0779 | 5.7206 | 32.7251 | -5.7206
2.7056 | 62.8854 | 57.1658 | 5.7195 | 32.7128 | -5.7195
2.7061 | 62.9409 | 57.2538 | 5.6872 | 32.3439 | -5.6872
2.7067 | 63.0063 | 57.3 | 5.7063 | 32.5614 | -5.7063
2.7072 | 63.0644 | 57.3296 | 5.7348 | 32.8883 | -5.7348
2.7078 | 63.1324 | 57.4175 | 5.7149 | 32.6598 | -5.7149
2.7083 | 63.1785 | 57.5 | 5.6785 | 32.2459 | -5.6785
2.7089 | 63.2223 | 57.5 | 5.7223 | 32.7452 | -5.7223
2.7094 | 63.2784 | 57.5813 | 5.6971 | 32.4569 | -5.6971
2.71 | 63.3589 | 57.6 | 5.7589 | 33.1646 | -5.7589
2.7106 | 63.376 | 57.6572 | 5.7188 | 32.7047 | -5.7188
2.7111 | 63.42 | 57.7 | 5.72 | 32.7181 | -5.72
2.7117 | 63.4371 | 57.7331 | 5.704 | 32.5359 | -5.704
2.7122 | 63.464 | 57.821 | 5.643 | 31.8434 | -5.643
2.7128 | 63.4787 | 57.9 | 5.5787 | 31.122 | -5.5787
2.7133 | 63.5155 | 57.9 | 5.6155 | 31.5334 | -5.6155
2.7139 | 63.5277 | 57.9 | 5.6277 | 31.6712 | -5.6277
2.7144 | 63.5694 | 57.9728 | 5.5966 | 31.3219 | -5.5966
2.715 | 63.6185 | 58.0608 | 5.5578 | 30.8888 | -5.5578
2.7156 | 63.6702 | 58.0513 | 5.6189 | 31.5721 | -5.6189
2.7161 | 63.6726 | 58.0367 | 5.636 | 31.7641 | -5.636
2.7167 | 63.7096 | 58.1246 | 5.5849 | 31.1915 | -5.5849
2.7172 | 63.7638 | 58.2 | 5.5638 | 30.9557 | -5.5638
2.7178 | 63.8107 | 58.2 | 5.6107 | 31.4795 | -5.6107
2.7183 | 63.8131 | 58.2 | 5.6131 | 31.5072 | -5.6131
2.7189 | 63.8502 | 58.2764 | 5.5738 | 31.0667 | -5.5738
2.7194 | 63.8625 | 58.3 | 5.5625 | 30.9418 | -5.5625
2.72 | 63.8798 | 58.3 | 5.5798 | 31.1347 | -5.5798
2.7206 | 63.865 | 58.3403 | 5.5247 | 30.5226 | -5.5247
2.7211 | 63.87 | 58.4 | 5.47 | 29.9204 | -5.47
2.7217 | 63.9046 | 58.4 | 5.5046 | 30.3004 | -5.5046
2.7222 | 63.9269 | 58.4041 | 5.5228 | 30.501 | -5.5228
2.7228 | 63.9566 | 58.492 | 5.4645 | 29.8612 | -5.4645
2.7233 | 63.9888 | 58.5 | 5.4888 | 30.1269 | -5.4888
2.7239 | 64.0136 | 58.5 | 5.5136 | 30.3998 | -5.5136
2.7244 | 64.021 | 58.5559 | 5.4652 | 29.8681 | -5.4652
2.725 | 64.0434 | 58.6 | 5.4434 | 29.6304 | -5.4434
2.7256 | 64.0657 | 58.6 | 5.4657 | 29.8742 | -5.4657
2.7261 | 64.0956 | 58.6197 | 5.4758 | 29.9849 | -5.4758
2.7267 | 64.0881 | 58.7 | 5.3881 | 29.0316 | -5.3881
2.7272 | 64.0906 | 58.7 | 5.3906 | 29.0583 | -5.3906
2.7278 | 64.1154 | 58.7 | 5.4154 | 29.327 | -5.4154
2.7283 | 64.1428 | 58.7 | 5.4428 | 29.6242 | -5.4428
2.7289 | 64.1627 | 58.7594 | 5.4033 | 29.1958 | -5.4033
2.7294 | 64.1876 | 58.8 | 5.3876 | 29.0265 | -5.3876
2.73 | 64.1876 | 58.8 | 5.3876 | 29.0265 | -5.3876
2.7306 | 64.22 | 58.8 | 5.42 | 29.3767 | -5.42
2.7311 | 64.2674 | 58.8112 | 5.4562 | 29.7703 | -5.4562
2.7317 | 64.2674 | 58.8992 | 5.3683 | 28.8183 | -5.3683
2.7322 | 64.2949 | 58.9 | 5.3949 | 29.1049 | -5.3949
2.7328 | 64.3049 | 58.9 | 5.4049 | 29.2128 | -5.4049
2.7333 | 64.3374 | 58.9 | 5.4374 | 29.5651 | -5.4374
2.7339 | 64.3449 | 58.9 | 5.4449 | 29.6468 | -5.4449
2.7344 | 64.3349 | 58.9389 | 5.396 | 29.1169 | -5.396
2.735 | 64.3424 | 59 | 5.3424 | 28.5411 | -5.3424
2.7356 | 64.3724 | 59 | 5.3724 | 28.8627 | -5.3724
2.7361 | 64.4125 | 59.0027 | 5.4097 | 29.2653 | -5.4097
2.7367 | 64.43 | 59.0907 | 5.3393 | 28.5084 | -5.3393
2.7372 | 64.435 | 59.1 | 5.335 | 28.4624 | -5.335
2.7378 | 64.4576 | 59.1 | 5.3576 | 28.7037 | -5.3576
2.7383 | 64.4676 | 59.1 | 5.3676 | 28.8113 | -5.3676
2.7389 | 64.4651 | 59.1425 | 5.3226 | 28.3303 | -5.3226
2.7394 | 64.4776 | 59.2 | 5.2776 | 27.8536 | -5.2776
2.74 | 64.5027 | 59.2 | 5.3027 | 28.1191 | -5.3027
2.7406 | 64.5103 | 59.2 | 5.3103 | 28.1991 | -5.3103
2.7411 | 64.5279 | 59.2 | 5.3279 | 28.3861 | -5.3279
2.7417 | 64.5228 | 59.2 | 5.3228 | 28.3326 | -5.3228
2.7422 | 64.563 | 59.2701 | 5.2929 | 28.0148 | -5.2929
2.7428 | 64.5555 | 59.2419 | 5.3136 | 28.2343 | -5.3136
2.7433 | 64.5756 | 59.246 | 5.3296 | 28.4046 | -5.3296
2.7439 | 64.5454 | 59.3 | 5.2454 | 27.5147 | -5.2454
2.7444 | 64.5781 | 59.3 | 5.2781 | 27.8587 | -5.2781
2.745 | 64.5806 | 59.3 | 5.2806 | 27.8852 | -5.2806
2.7456 | 64.6008 | 59.3 | 5.3008 | 28.0982 | -5.3008
2.7461 | 64.6083 | 59.3 | 5.3083 | 28.1783 | -5.3083
2.7467 | 64.6108 | 59.3 | 5.3108 | 28.205 | -5.3108
2.7472 | 64.6259 | 59.3 | 5.3259 | 28.3657 | -5.3259
2.7478 | 64.6083 | 59.3 | 5.3083 | 28.1783 | -5.3083
2.7483 | 64.6285 | 59.3375 | 5.291 | 27.9942 | -5.291
2.7489 | 64.6134 | 59.4 | 5.2134 | 27.1791 | -5.2134
2.7494 | 64.636 | 59.4 | 5.236 | 27.4159 | -5.236
2.75 | 64.6562 | 59.4 | 5.2562 | 27.6274 | -5.2562
2.7506 | 64.6486 | 59.4 | 5.2486 | 27.548 | -5.2486
2.7511 | 64.6134 | 59.4 | 5.2134 | 27.1791 | -5.2134
2.7517 | 64.6134 | 59.4 | 5.2134 | 27.1791 | -5.2134
2.7522 | 64.6259 | 59.4 | 5.2259 | 27.3105 | -5.2259
2.7528 | 64.6436 | 59.4 | 5.2436 | 27.4951 | -5.2436
2.7533 | 64.6612 | 59.4 | 5.2612 | 27.6804 | -5.2612
2.7539 | 64.6562 | 59.4 | 5.2562 | 27.6274 | -5.2562
2.7544 | 64.6637 | 59.4 | 5.2637 | 27.7069 | -5.2637
2.755 | 64.6738 | 59.4 | 5.2738 | 27.8132 | -5.2738
2.7556 | 64.6612 | 59.4808 | 5.1804 | 26.8364 | -5.1804
2.7561 | 64.6411 | 59.4312 | 5.2098 | 27.1424 | -5.2098
2.7567 | 64.6285 | 59.4567 | 5.1717 | 26.7469 | -5.1717
2.7572 | 64.6738 | 59.5 | 5.1738 | 26.7684 | -5.1738
2.7578 | 64.6688 | 59.5 | 5.1688 | 26.7163 | -5.1688
2.7583 | 64.6663 | 59.5 | 5.1663 | 26.6902 | -5.1663
2.7589 | 64.6789 | 59.5 | 5.1789 | 26.8206 | -5.1789
2.7594 | 64.7016 | 59.5 | 5.2016 | 27.0562 | -5.2016
2.76 | 64.699 | 59.5 | 5.199 | 27.03 | -5.199
2.7606 | 64.7091 | 59.5723 | 5.1368 | 26.3866 | -5.1368
2.7611 | 64.7167 | 59.5397 | 5.177 | 26.8012 | -5.177
2.7617 | 64.7243 | 59.5482 | 5.176 | 26.7913 | -5.176
2.7622 | 64.6864 | 59.6 | 5.0864 | 25.8717 | -5.0864
2.7628 | 64.6587 | 59.6 | 5.0587 | 25.5904 | -5.0587
2.7633 | 64.6562 | 59.6 | 5.0562 | 25.5649 | -5.0562
2.7639 | 64.6738 | 59.6 | 5.0738 | 25.7436 | -5.0738
2.7644 | 64.6839 | 59.6 | 5.0839 | 25.8461 | -5.0839
2.765 | 64.6915 | 59.6 | 5.0915 | 25.9231 | -5.0915
2.7656 | 64.7268 | 59.6638 | 5.063 | 25.6337 | -5.063
2.7661 | 64.7419 | 59.7 | 5.0419 | 25.4212 | -5.0419
2.7667 | 64.7596 | 59.7 | 5.0596 | 25.5998 | -5.0596
2.7672 | 64.7647 | 59.7 | 5.0647 | 25.651 | -5.0647
2.7678 | 64.8127 | 59.7 | 5.1127 | 26.1398 | -5.1127
2.7683 | 64.8152 | 59.7 | 5.1152 | 26.1657 | -5.1152
2.7689 | 64.8102 | 59.7 | 5.1102 | 26.114 | -5.1102
2.7694 | 64.8481 | 59.7 | 5.1481 | 26.5034 | -5.1481
2.77 | 64.8659 | 59.7674 | 5.0985 | 25.9945 | -5.0985
2.7706 | 64.8684 | 59.8 | 5.0684 | 25.6887 | -5.0684
2.7711 | 64.9089 | 59.8 | 5.1089 | 26.1014 | -5.1089
2.7717 | 64.914 | 59.8 | 5.114 | 26.1532 | -5.114
2.7722 | 64.9191 | 59.8191 | 5.1 | 26.0102 | -5.1
2.7728 | 64.9749 | 59.893 | 5.0819 | 25.8259 | -5.0819
2.7733 | 64.9876 | 59.8051 | 5.1826 | 26.859 | -5.1826
2.7739 | 65.013 | 59.8 | 5.213 | 27.1758 | -5.213
2.7744 | 65.0181 | 59.8708 | 5.1474 | 26.4953 | -5.1474
2.775 | 65.0156 | 59.9 | 5.1156 | 26.1692 | -5.1156
2.7756 | 65.0817 | 59.9 | 5.1817 | 26.8503 | -5.1817
2.7761 | 65.0894 | 59.9 | 5.1894 | 26.9296 | -5.1894
2.7767 | 65.0894 | 59.9 | 5.1894 | 26.9296 | -5.1894
2.7772 | 65.1174 | 59.9 | 5.2174 | 27.2212 | -5.2174
2.7778 | 65.1429 | 59.9 | 5.2429 | 27.4879 | -5.2429
2.7783 | 65.1429 | 59.9 | 5.2429 | 27.4879 | -5.2429
2.7789 | 65.1403 | 59.9742 | 5.1661 | 26.6887 | -5.1661
2.7794 | 65.1301 | 59.9378 | 5.1923 | 26.9599 | -5.1923
2.78 | 65.1556 | 59.9501 | 5.2056 | 27.0978 | -5.2056
2.7806 | 65.1582 | 60 | 5.1582 | 26.607 | -5.1582
2.7811 | 65.1684 | 60 | 5.1684 | 26.7123 | -5.1684
2.7817 | 65.1939 | 60 | 5.1939 | 26.9768 | -5.1939
2.7822 | 65.1939 | 60 | 5.1939 | 26.9768 | -5.1939
2.7828 | 65.199 | 60 | 5.199 | 27.0299 | -5.199
2.7833 | 65.2271 | 60.0777 | 5.1494 | 26.5161 | -5.1494
2.7839 | 65.2118 | 60.0343 | 5.1775 | 26.8065 | -5.1775
2.7844 | 65.2195 | 60.0536 | 5.1658 | 26.6856 | -5.1658
2.785 | 65.2527 | 60.1 | 5.1527 | 26.5502 | -5.1527
2.7856 | 65.268 | 60.1 | 5.168 | 26.7086 | -5.168
2.7861 | 65.2783 | 60.1 | 5.1783 | 26.8145 | -5.1783
2.7867 | 65.2732 | 60.1 | 5.1732 | 26.7615 | -5.1732
2.7872 | 65.2911 | 60.1 | 5.1911 | 26.9472 | -5.1911
2.7878 | 65.2783 | 60.1 | 5.1783 | 26.8145 | -5.1783
2.7883 | 65.3115 | 60.1 | 5.2115 | 27.1602 | -5.2115
2.7889 | 65.332 | 60.1 | 5.232 | 27.3742 | -5.232
2.7894 | 65.3064 | 60.1451 | 5.1613 | 26.6391 | -5.1613
2.79 | 65.3474 | 60.1669 | 5.1805 | 26.8374 | -5.1805
2.7906 | 65.3577 | 60.121 | 5.2366 | 27.4225 | -5.2366
2.7911 | 65.35 | 60.2 | 5.15 | 26.5223 | -5.15
2.7917 | 65.3936 | 60.2 | 5.1936 | 26.9732 | -5.1936
2.7922 | 65.4064 | 60.2 | 5.2064 | 27.1067 | -5.2064
2.7928 | 65.3961 | 60.2 | 5.1961 | 26.9999 | -5.1961
2.7933 | 65.3782 | 60.2 | 5.1782 | 26.8136 | -5.1782
2.7939 | 65.3679 | 60.2 | 5.1679 | 26.7074 | -5.1679
2.7944 | 65.3782 | 60.2 | 5.1782 | 26.8136 | -5.1782
2.795 | 65.391 | 60.2246 | 5.1664 | 26.692 | -5.1664
2.7956 | 65.3756 | 60.2875 | 5.0881 | 25.8893 | -5.0881
2.7961 | 65.409 | 60.2005 | 5.2085 | 27.1283 | -5.2085
2.7967 | 65.4141 | 60.2884 | 5.1257 | 26.2725 | -5.1257
2.7972 | 65.4115 | 60.3 | 5.1115 | 26.1278 | -5.1115
2.7978 | 65.4346 | 60.3 | 5.1346 | 26.3646 | -5.1346
2.7983 | 65.4424 | 60.3 | 5.1424 | 26.4438 | -5.1424
2.7989 | 65.4578 | 60.3 | 5.1578 | 26.6026 | -5.1578
2.7994 | 65.4655 | 60.3 | 5.1655 | 26.6822 | -5.1655
2.8 | 65.4835 | 60.3 | 5.1835 | 26.8685 | -5.1835
2.8006 | 65.4886 | 60.3 | 5.1886 | 26.9218 | -5.1886
2.8011 | 65.5401 | 60.3 | 5.2401 | 27.4586 | -5.2401
2.8017 | 65.5272 | 60.3 | 5.2272 | 27.3238 | -5.2272
2.8022 | 65.5401 | 60.3 | 5.2401 | 27.4586 | -5.2401
2.8028 | 65.5504 | 60.3558 | 5.1946 | 26.9838 | -5.1946
2.8033 | 65.5375 | 60.3562 | 5.1813 | 26.8456 | -5.1813
2.8039 | 65.5659 | 60.3 | 5.2659 | 27.7292 | -5.2659
2.8044 | 65.5633 | 60.3197 | 5.2436 | 27.4956 | -5.2436
2.805 | 65.5736 | 60.4 | 5.1736 | 26.766 | -5.1736
2.8056 | 65.5659 | 60.4 | 5.1659 | 26.6861 | -5.1659
2.8061 | 65.5994 | 60.3165 | 5.2829 | 27.9088 | -5.2829
2.8067 | 65.6045 | 60.3715 | 5.2331 | 27.385 | -5.2331
2.8072 | 65.6226 | 60.4 | 5.2226 | 27.2754 | -5.2226
2.8078 | 65.6226 | 60.4 | 5.2226 | 27.2754 | -5.2226
2.8083 | 65.6226 | 60.4 | 5.2226 | 27.2754 | -5.2226
2.8089 | 65.6355 | 60.4 | 5.2355 | 27.4103 | -5.2355
2.8094 | 65.6536 | 60.4 | 5.2536 | 27.5999 | -5.2536
2.81 | 65.6613 | 60.4 | 5.2613 | 27.6814 | -5.2613
2.8106 | 65.6613 | 60.4 | 5.2613 | 27.6814 | -5.2613
2.8111 | 65.6613 | 60.4 | 5.2613 | 27.6814 | -5.2613
2.8117 | 65.6716 | 60.4 | 5.2716 | 27.7902 | -5.2716
2.8122 | 65.6975 | 60.4 | 5.2975 | 28.0634 | -5.2975
2.8128 | 65.6846 | 60.4389 | 5.2457 | 27.5172 | -5.2457
2.8133 | 65.7001 | 60.4732 | 5.2269 | 27.3203 | -5.2269
2.8139 | 65.6975 | 60.4147 | 5.2828 | 27.9075 | -5.2828
2.8144 | 65.7285 | 60.5 | 5.2285 | 27.3374 | -5.2285
2.815 | 65.7104 | 60.5 | 5.2104 | 27.1484 | -5.2104
2.8156 | 65.7182 | 60.5 | 5.2182 | 27.2293 | -5.2182
2.8161 | 65.7363 | 60.5 | 5.2363 | 27.4187 | -5.2363
2.8167 | 65.7337 | 60.5 | 5.2337 | 27.3916 | -5.2337
2.8172 | 65.7363 | 60.5 | 5.2363 | 27.4187 | -5.2363
2.8178 | 65.7518 | 60.5 | 5.2518 | 27.5815 | -5.2518
2.8183 | 65.7544 | 60.5 | 5.2544 | 27.6087 | -5.2544
2.8189 | 65.7907 | 60.5 | 5.2907 | 27.9911 | -5.2907
2.8194 | 65.757 | 60.5 | 5.257 | 27.6359 | -5.257
2.82 | 65.7907 | 60.5 | 5.2907 | 27.9911 | -5.2907
2.8206 | 65.8088 | 60.5 | 5.3088 | 28.1834 | -5.3088
2.8211 | 65.8347 | 60.5 | 5.3347 | 28.4594 | -5.3347
2.8217 | 65.8166 | 60.5 | 5.3166 | 28.266 | -5.3166
2.8222 | 65.8373 | 60.5 | 5.3373 | 28.4871 | -5.3373
2.8228 | 65.8503 | 60.5 | 5.3503 | 28.6257 | -5.3503
2.8233 | 65.8659 | 60.5098 | 5.3561 | 28.6875 | -5.3561
2.8239 | 65.8581 | 60.5978 | 5.2603 | 27.6711 | -5.2603
2.8244 | 65.8789 | 60.5143 | 5.3646 | 28.7786 | -5.3646
2.825 | 65.8996 | 60.5 | 5.3996 | 29.1561 | -5.3996
2.8256 | 65.9126 | 60.5616 | 5.351 | 28.6334 | -5.351
2.8261 | 65.9022 | 60.5505 | 5.3518 | 28.6415 | -5.3518
2.8267 | 65.9152 | 60.5375 | 5.3778 | 28.9203 | -5.3778
2.8272 | 65.8866 | 60.6 | 5.2866 | 27.9487 | -5.2866
2.8278 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.8283 | 65.9256 | 60.6 | 5.3256 | 28.3623 | -5.3256
2.8289 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.8294 | 65.9204 | 60.6 | 5.3204 | 28.307 | -5.3204
2.83 | 65.8918 | 60.6 | 5.2918 | 28.0036 | -5.2918
2.8306 | 65.9152 | 60.6 | 5.3152 | 28.2517 | -5.3152
2.8311 | 65.9022 | 60.5589 | 5.3433 | 28.5509 | -5.3433
2.8317 | 65.9022 | 60.529 | 5.3732 | 28.8714 | -5.3732
2.8322 | 65.9152 | 60.6 | 5.3152 | 28.2517 | -5.3152
2.8328 | 65.8944 | 60.6 | 5.2944 | 28.0311 | -5.2944
2.8333 | 65.897 | 60.6 | 5.297 | 28.0586 | -5.297
2.8339 | 65.9178 | 60.6 | 5.3178 | 28.2793 | -5.3178
2.8344 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.835 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.8356 | 65.9334 | 60.6 | 5.3334 | 28.4455 | -5.3334
2.8361 | 65.9334 | 60.6 | 5.3334 | 28.4455 | -5.3334
2.8367 | 65.923 | 60.6 | 5.323 | 28.3346 | -5.323
2.8372 | 65.936 | 60.6 | 5.336 | 28.4732 | -5.336
2.8378 | 65.9308 | 60.6 | 5.3308 | 28.4177 | -5.3308
2.8383 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.8389 | 65.923 | 60.6 | 5.323 | 28.3346 | -5.323
2.8394 | 65.9282 | 60.6 | 5.3282 | 28.39 | -5.3282
2.84 | 65.9282 | 60.6 | 5.3282 | 28.39 | -5.3282
2.8406 | 65.9126 | 60.6 | 5.3126 | 28.224 | -5.3126
2.8411 | 65.936 | 60.6 | 5.336 | 28.4732 | -5.336
2.8417 | 65.923 | 60.6 | 5.323 | 28.3346 | -5.323
2.8422 | 65.9334 | 60.6 | 5.3334 | 28.4455 | -5.3334
2.8428 | 65.9152 | 60.6 | 5.3152 | 28.2517 | -5.3152
2.8433 | 65.8996 | 60.6 | 5.2996 | 28.0862 | -5.2996
2.8439 | 65.8841 | 60.6 | 5.2841 | 27.9212 | -5.2841
2.8444 | 65.8659 | 60.6 | 5.2659 | 27.7294 | -5.2659
2.845 | 65.8373 | 60.6 | 5.2373 | 27.4296 | -5.2373
2.8456 | 65.8451 | 60.6 | 5.2451 | 27.5112 | -5.2451
2.8461 | 65.8114 | 60.6 | 5.2114 | 27.1586 | -5.2114
2.8467 | 65.7699 | 60.5965 | 5.1735 | 26.7646 | -5.1735
2.8472 | 65.7777 | 60.5085 | 5.2692 | 27.7642 | -5.2692
2.8478 | 65.7544 | 60.5 | 5.2544 | 27.6087 | -5.2544
2.8483 | 65.7311 | 60.5 | 5.2311 | 27.3645 | -5.2311
2.8489 | 65.7233 | 60.5 | 5.2233 | 27.2833 | -5.2233
2.8494 | 65.7182 | 60.5 | 5.2182 | 27.2293 | -5.2182
2.85 | 65.6897 | 60.5 | 5.1897 | 26.9333 | -5.1897
2.8506 | 65.6639 | 60.5 | 5.1639 | 26.6658 | -5.1639
2.8511 | 65.6639 | 60.5 | 5.1639 | 26.6658 | -5.1639
2.8517 | 65.6355 | 60.5 | 5.1355 | 26.3732 | -5.1355
2.8522 | 65.6174 | 60.5 | 5.1174 | 26.188 | -5.1174
2.8528 | 65.6097 | 60.4291 | 5.1806 | 26.8388 | -5.1806
2.8533 | 65.5607 | 60.4 | 5.1607 | 26.6328 | -5.1607
2.8539 | 65.553 | 60.4 | 5.153 | 26.5531 | -5.153
2.8544 | 65.5246 | 60.4 | 5.1246 | 26.262 | -5.1246
2.855 | 65.5118 | 60.4 | 5.1118 | 26.1303 | -5.1118
2.8556 | 65.5066 | 60.4 | 5.1066 | 26.0777 | -5.1066
2.8561 | 65.5169 | 60.4 | 5.1169 | 26.1829 | -5.1169
2.8567 | 65.4835 | 60.4 | 5.0835 | 25.8418 | -5.0835
2.8572 | 65.4783 | 60.4 | 5.0783 | 25.7895 | -5.0783
2.8578 | 65.4681 | 60.4 | 5.0681 | 25.6852 | -5.0681
2.8583 | 65.4372 | 60.3496 | 5.0876 | 25.8834 | -5.0876
2.8589 | 65.4449 | 60.3 | 5.1449 | 26.4702 | -5.1449
2.8594 | 65.4269 | 60.3 | 5.1269 | 26.2856 | -5.1269
2.86 | 65.4013 | 60.3 | 5.1013 | 26.023 | -5.1013
2.8606 | 65.3987 | 60.3 | 5.0987 | 25.9968 | -5.0987
2.8611 | 65.3833 | 60.3 | 5.0833 | 25.8401 | -5.0833
2.8617 | 65.3731 | 60.3 | 5.0731 | 25.7359 | -5.0731
2.8622 | 65.3833 | 60.3 | 5.0833 | 25.8401 | -5.0833
2.8628 | 65.3807 | 60.3 | 5.0807 | 25.814 | -5.0807
2.8633 | 65.3628 | 60.3 | 5.0628 | 25.6319 | -5.0628
2.8639 | 65.3679 | 60.3 | 5.0679 | 25.6838 | -5.0679
2.8644 | 65.35 | 60.3 | 5.05 | 25.5023 | -5.05
2.865 | 65.3244 | 60.2943 | 5.0301 | 25.3016 | -5.0301
2.8656 | 65.3295 | 60.2063 | 5.1231 | 26.2466 | -5.1231
2.8661 | 65.3269 | 60.2816 | 5.0453 | 25.455 | -5.0453
2.8667 | 65.2911 | 60.3 | 4.9911 | 24.9107 | -4.9911
2.8672 | 65.3115 | 60.2425 | 5.0691 | 25.6954 | -5.0691
2.8678 | 65.2911 | 60.2455 | 5.0456 | 25.458 | -5.0456
2.8683 | 65.2808 | 60.2666 | 5.0143 | 25.1427 | -5.0143
2.8689 | 65.2808 | 60.2 | 5.0808 | 25.8148 | -5.0808
2.8694 | 65.2808 | 60.2 | 5.0808 | 25.8148 | -5.0808
2.87 | 65.2553 | 60.2 | 5.0553 | 25.5556 | -5.0553
2.8706 | 65.2322 | 60.2 | 5.0322 | 25.3235 | -5.0322
2.8711 | 65.2399 | 60.2 | 5.0399 | 25.4007 | -5.0399
2.8717 | 65.2348 | 60.2 | 5.0348 | 25.3492 | -5.0348
2.8722 | 65.2118 | 60.151 | 5.0608 | 25.612 | -5.0608
2.8728 | 65.1914 | 60.137 | 5.0544 | 25.5468 | -5.0544
2.8733 | 65.1939 | 60.1751 | 5.0188 | 25.1888 | -5.0188
2.8739 | 65.2041 | 60.1 | 5.1041 | 26.0522 | -5.1041
2.8744 | 65.1939 | 60.1 | 5.0939 | 25.9481 | -5.0939
2.875 | 65.1965 | 60.1 | 5.0965 | 25.9741 | -5.0965
2.8756 | 65.1684 | 60.1 | 5.0684 | 25.6887 | -5.0684
2.8761 | 65.1633 | 60.1 | 5.0633 | 25.637 | -5.0633
2.8767 | 65.171 | 60.1 | 5.071 | 25.7145 | -5.071
2.8772 | 65.1403 | 60.1 | 5.0403 | 25.405 | -5.0403
2.8778 | 65.1454 | 60.1 | 5.0454 | 25.4565 | -5.0454
2.8783 | 65.148 | 60.1 | 5.048 | 25.4822 | -5.048
2.8789 | 65.1454 | 60.1 | 5.0454 | 25.4565 | -5.0454
2.8794 | 65.1454 | 60.1 | 5.0454 | 25.4565 | -5.0454
2.88 | 65.1021 | 60.0197 | 5.0824 | 25.8304 | -5.0824
2.8806 | 65.1098 | 60.0682 | 5.0415 | 25.4172 | -5.0415
2.8811 | 65.0919 | 60.0438 | 5.0481 | 25.4831 | -5.0481
2.8817 | 65.0868 | 60 | 5.0868 | 25.8758 | -5.0868
2.8822 | 65.069 | 60 | 5.069 | 25.6948 | -5.069
2.8828 | 65.0715 | 60 | 5.0715 | 25.7206 | -5.0715
2.8833 | 65.0232 | 60 | 5.0232 | 25.2326 | -5.0232
2.8839 | 65.0156 | 60 | 5.0156 | 25.1561 | -5.0156
2.8844 | 65.0207 | 60 | 5.0207 | 25.2071 | -5.0207
2.885 | 65.0054 | 59.9282 | 5.0772 | 25.7778 | -5.0772
2.8856 | 65.0181 | 59.9597 | 5.0584 | 25.5875 | -5.0584
2.8861 | 65.0207 | 60 | 5.0207 | 25.2071 | -5.0207
2.8867 | 65.0207 | 59.9644 | 5.0563 | 25.566 | -5.0563
2.8872 | 65.0385 | 59.9 | 5.1385 | 26.4038 | -5.1385
2.8878 | 65.0334 | 59.9 | 5.1334 | 26.3516 | -5.1334
2.8883 | 65.0258 | 59.9 | 5.1258 | 26.2733 | -5.1258
2.8889 | 65.0003 | 59.9 | 5.1003 | 26.0134 | -5.1003
2.8894 | 64.9724 | 59.9 | 5.0724 | 25.7291 | -5.0724
2.89 | 64.9622 | 59.9 | 5.0622 | 25.6262 | -5.0622
2.8906 | 64.9445 | 59.8488 | 5.0957 | 25.9661 | -5.0957
2.8911 | 64.9445 | 59.8 | 5.1445 | 26.4655 | -5.1445
2.8917 | 64.9191 | 59.8271 | 5.092 | 25.9281 | -5.092
2.8922 | 64.8963 | 59.8849 | 5.0114 | 25.1136 | -5.0114
2.8928 | 64.9039 | 59.8 | 5.1039 | 26.0496 | -5.1039
2.8933 | 64.8583 | 59.8 | 5.0583 | 25.5861 | -5.0583
2.8939 | 64.8456 | 59.8 | 5.0456 | 25.4582 | -5.0456
2.8944 | 64.8355 | 59.8 | 5.0355 | 25.3561 | -5.0355
2.895 | 64.8051 | 59.7452 | 5.0599 | 25.6028 | -5.0599
2.8956 | 64.8026 | 59.7427 | 5.0599 | 25.6023 | -5.0599
2.8961 | 64.7697 | 59.8 | 4.9697 | 24.6982 | -4.9697
2.8967 | 64.7748 | 59.7814 | 4.9934 | 24.9339 | -4.9934
2.8972 | 64.7546 | 59.7 | 5.0546 | 25.5487 | -5.0546
2.8978 | 64.7622 | 59.7 | 5.0622 | 25.6254 | -5.0622
2.8983 | 64.7546 | 59.7 | 5.0546 | 25.5487 | -5.0546
2.8989 | 64.7066 | 59.7 | 5.0066 | 25.0661 | -5.0066
2.8994 | 64.7167 | 59.7 | 5.0167 | 25.1673 | -5.0167
2.9 | 64.694 | 59.7 | 4.994 | 24.94 | -4.994
2.9006 | 64.6864 | 59.6657 | 5.0207 | 25.2073 | -5.0207
2.9011 | 64.7066 | 59.6 | 5.1066 | 26.0774 | -5.1066
2.9017 | 64.6965 | 59.6 | 5.0965 | 25.9745 | -5.0965
2.9022 | 64.7041 | 59.6 | 5.1041 | 26.0517 | -5.1041
2.9028 | 64.694 | 59.6 | 5.094 | 25.9488 | -5.094
2.9033 | 64.6889 | 59.6 | 5.0889 | 25.8974 | -5.0889
2.9039 | 64.6789 | 59.6 | 5.0789 | 25.7948 | -5.0789
2.9044 | 64.6839 | 59.6 | 5.0839 | 25.8461 | -5.0839
2.905 | 64.6663 | 59.6 | 5.0663 | 25.667 | -5.0663
2.9056 | 64.6663 | 59.6 | 5.0663 | 25.667 | -5.0663
2.9061 | 64.6486 | 59.6 | 5.0486 | 25.4885 | -5.0486
2.9067 | 64.6587 | 59.5983 | 5.0604 | 25.6073 | -5.0604
2.9072 | 64.6234 | 59.5104 | 5.1131 | 26.1433 | -5.1131
2.9078 | 64.5957 | 59.5 | 5.0957 | 25.9666 | -5.0957
2.9083 | 64.5756 | 59.5 | 5.0756 | 25.7619 | -5.0756
2.9089 | 64.5454 | 59.5 | 5.0454 | 25.4565 | -5.0454
2.9094 | 64.5304 | 59.4586 | 5.0718 | 25.7227 | -5.0718
2.91 | 64.5027 | 59.4 | 5.1027 | 26.038 | -5.1027
2.9106 | 64.4927 | 59.4 | 5.0927 | 25.9357 | -5.0927
2.9111 | 64.4551 | 59.4 | 5.0551 | 25.5538 | -5.0551
2.9117 | 64.425 | 59.4 | 5.025 | 25.2506 | -5.025
2.9122 | 64.4175 | 59.4 | 5.0175 | 25.1751 | -5.0175
2.9128 | 64.3899 | 59.4 | 4.9899 | 24.8994 | -4.9899
2.9133 | 64.3924 | 59.4 | 4.9924 | 24.9244 | -4.9924
2.9139 | 64.3574 | 59.3551 | 5.0023 | 25.0234 | -5.0023
2.9144 | 64.3449 | 59.3329 | 5.012 | 25.1202 | -5.012
2.915 | 64.3174 | 59.3792 | 4.9382 | 24.3857 | -4.9382
2.9156 | 64.2874 | 59.3 | 4.9874 | 24.8742 | -4.9874
2.9161 | 64.255 | 59.3 | 4.955 | 24.5515 | -4.955
2.9167 | 64.2475 | 59.3 | 4.9475 | 24.4774 | -4.9475
2.9172 | 64.2101 | 59.2274 | 4.9827 | 24.8269 | -4.9827
2.9178 | 64.2001 | 59.2 | 5.0001 | 25.0009 | -5.0001
2.9183 | 64.1677 | 59.2 | 4.9677 | 24.6781 | -4.9677
2.9189 | 64.1577 | 59.2 | 4.9577 | 24.5792 | -4.9577
2.9194 | 64.113 | 59.2 | 4.913 | 24.1371 | -4.913
2.92 | 64.0906 | 59.2 | 4.8906 | 23.9178 | -4.8906
2.9206 | 64.0782 | 59.1997 | 4.8785 | 23.7994 | -4.8785
2.9211 | 64.0508 | 59.1118 | 4.939 | 24.3942 | -4.939
2.9217 | 64.026 | 59.1 | 4.926 | 24.2655 | -4.926
2.9222 | 64.0335 | 59.1 | 4.9335 | 24.3389 | -4.9335
2.9228 | 64.026 | 59.1 | 4.926 | 24.2655 | -4.926
2.9233 | 64.0136 | 59.06 | 4.9536 | 24.5383 | -4.9536
2.9239 | 63.9838 | 59 | 4.9838 | 24.8386 | -4.9838
2.9244 | 63.9615 | 59.0159 | 4.9456 | 24.4591 | -4.9456
2.925 | 63.9343 | 59.0961 | 4.8382 | 23.4078 | -4.8382
2.9256 | 63.9343 | 59.0082 | 4.9261 | 24.2665 | -4.9261
2.9261 | 63.9046 | 59 | 4.9046 | 24.0549 | -4.9046
2.9267 | 63.8823 | 59 | 4.8823 | 23.837 | -4.8823
2.9272 | 63.8403 | 58.9444 | 4.8959 | 23.9701 | -4.8959
2.9278 | 63.8304 | 58.9 | 4.9304 | 24.309 | -4.9304
2.9283 | 63.8057 | 58.9 | 4.9057 | 24.0661 | -4.9057
2.9289 | 63.7909 | 58.9 | 4.8909 | 23.9211 | -4.8909
2.9294 | 63.7564 | 58.9 | 4.8564 | 23.5845 | -4.8564
2.93 | 63.7317 | 58.9 | 4.8317 | 23.3457 | -4.8317
2.9306 | 63.6973 | 58.9 | 4.7973 | 23.0136 | -4.7973
2.9311 | 63.6653 | 58.8288 | 4.8365 | 23.3917 | -4.8365
2.9317 | 63.6431 | 58.8 | 4.8431 | 23.4559 | -4.8431
2.9322 | 63.648 | 58.8 | 4.848 | 23.5035 | -4.848
2.9328 | 63.6185 | 58.8 | 4.8185 | 23.2184 | -4.8185
2.9333 | 63.6161 | 58.8 | 4.8161 | 23.1947 | -4.8161
2.9339 | 63.6112 | 58.8 | 4.8112 | 23.1474 | -4.8112
2.9344 | 63.5915 | 58.8 | 4.7915 | 22.9587 | -4.7915
2.935 | 63.5572 | 58.7131 | 4.844 | 23.4644 | -4.844
2.9356 | 63.5351 | 58.7 | 4.8351 | 23.378 | -4.8351
2.9361 | 63.5277 | 58.7 | 4.8277 | 23.3069 | -4.8277
2.9367 | 63.5204 | 58.7 | 4.8204 | 23.2359 | -4.8204
2.9372 | 63.4934 | 58.7 | 4.7934 | 22.9767 | -4.7934
2.9378 | 63.491 | 58.6734 | 4.8176 | 23.2089 | -4.8176
2.9383 | 63.4812 | 58.6 | 4.8812 | 23.8257 | -4.8812
2.9389 | 63.4689 | 58.6 | 4.8689 | 23.7063 | -4.8689
2.9394 | 63.464 | 58.6 | 4.864 | 23.6586 | -4.864
2.94 | 63.464 | 58.6 | 4.864 | 23.6586 | -4.864
2.9406 | 63.4469 | 58.6 | 4.8469 | 23.4923 | -4.8469
2.9411 | 63.42 | 58.6 | 4.82 | 23.2321 | -4.82
2.9417 | 63.4249 | 58.5578 | 4.8671 | 23.6884 | -4.8671
2.9422 | 63.4102 | 58.5 | 4.9102 | 24.1099 | -4.9102
2.9428 | 63.3931 | 58.5 | 4.8931 | 23.9422 | -4.8931
2.9433 | 63.3955 | 58.5 | 4.8955 | 23.9661 | -4.8955
2.9439 | 63.3735 | 58.5 | 4.8735 | 23.7513 | -4.8735
2.9444 | 63.3735 | 58.5 | 4.8735 | 23.7513 | -4.8735
2.945 | 63.3686 | 58.5 | 4.8686 | 23.7037 | -4.8686
2.9456 | 63.3369 | 58.4421 | 4.8948 | 23.9588 | -4.8948
2.9461 | 63.3052 | 58.4 | 4.9052 | 24.0608 | -4.9052
2.9467 | 63.3101 | 58.4 | 4.9101 | 24.1087 | -4.9101
2.9472 | 63.2881 | 58.4 | 4.8881 | 23.8936 | -4.8881
2.9478 | 63.2784 | 58.4 | 4.8784 | 23.7984 | -4.8784
2.9483 | 63.2735 | 58.4 | 4.8735 | 23.7509 | -4.8735
2.9489 | 63.2857 | 58.4 | 4.8857 | 23.8698 | -4.8857
2.9494 | 63.2784 | 58.4 | 4.8784 | 23.7984 | -4.8784
2.95 | 63.2759 | 58.3386 | 4.9373 | 24.3771 | -4.9373
2.9506 | 63.2394 | 58.3 | 4.9394 | 24.3975 | -4.9394
2.9511 | 63.2369 | 58.3 | 4.9369 | 24.3734 | -4.9369
2.9517 | 63.2418 | 58.3 | 4.9418 | 24.4215 | -4.9418
2.9522 | 63.2418 | 58.3 | 4.9418 | 24.4215 | -4.9418
2.9528 | 63.2223 | 58.3 | 4.9223 | 24.2294 | -4.9223
2.9533 | 63.198 | 58.3 | 4.898 | 23.9904 | -4.898
2.9539 | 63.1931 | 58.3 | 4.8931 | 23.9428 | -4.8931
2.9544 | 63.2004 | 58.235 | 4.9654 | 24.6551 | -4.9654
2.955 | 63.2029 | 58.2529 | 4.95 | 24.5022 | -4.95
2.9556 | 63.1907 | 58.2591 | 4.9316 | 24.3203 | -4.9316
2.9561 | 63.181 | 58.2 | 4.981 | 24.8101 | -4.981
2.9567 | 63.1737 | 58.2 | 4.9737 | 24.7375 | -4.9737
2.9572 | 63.1737 | 58.2 | 4.9737 | 24.7375 | -4.9737
2.9578 | 63.1494 | 58.2 | 4.9494 | 24.4963 | -4.9494
2.9583 | 63.1324 | 58.2 | 4.9324 | 24.3283 | -4.9324
2.9589 | 63.1227 | 58.2 | 4.9227 | 24.2326 | -4.9227
2.9594 | 63.1202 | 58.2 | 4.9202 | 24.2087 | -4.9202
2.96 | 63.1227 | 58.2 | 4.9227 | 24.2326 | -4.9227
2.9606 | 63.096 | 58.2 | 4.896 | 23.9704 | -4.896
2.9611 | 63.0814 | 58.1797 | 4.9017 | 24.0268 | -4.9017
2.9617 | 63.1057 | 58.1 | 5.0057 | 25.0567 | -5.0057
2.9622 | 63.0717 | 58.1 | 4.9717 | 24.7177 | -4.9717
2.9628 | 63.079 | 58.1 | 4.979 | 24.7901 | -4.979
2.9633 | 63.062 | 58.1 | 4.962 | 24.6214 | -4.962
2.9639 | 63.0571 | 58.1 | 4.9571 | 24.5733 | -4.9571
2.9644 | 63.0474 | 58.1 | 4.9474 | 24.4772 | -4.9474
2.965 | 63.0232 | 58.1 | 4.9232 | 24.238 | -4.9232
2.9656 | 63.0232 | 58.0761 | 4.9471 | 24.4737 | -4.9471
2.9661 | 63.0063 | 58.0118 | 4.9944 | 24.9443 | -4.9944
2.9667 | 62.9917 | 58.0998 | 4.892 | 23.9312 | -4.892
2.9672 | 62.9821 | 58.0123 | 4.9698 | 24.6987 | -4.9698
2.9678 | 62.9724 | 58 | 4.9724 | 24.7245 | -4.9724
2.9683 | 62.9627 | 58 | 4.9627 | 24.6283 | -4.9627
2.9689 | 62.9482 | 58 | 4.9482 | 24.4845 | -4.9482
2.9694 | 62.9313 | 58 | 4.9313 | 24.3173 | -4.9313
2.97 | 62.9264 | 58 | 4.9264 | 24.2696 | -4.9264
2.9706 | 62.9023 | 58 | 4.9023 | 24.0321 | -4.9023
2.9711 | 62.9095 | 58 | 4.9095 | 24.1033 | -4.9095
2.9717 | 62.9071 | 58 | 4.9071 | 24.0795 | -4.9071
2.9722 | 62.8854 | 58 | 4.8854 | 23.8667 | -4.8854
2.9728 | 62.8805 | 58 | 4.8805 | 23.8195 | -4.8805
2.9733 | 62.8733 | 58 | 4.8733 | 23.7489 | -4.8733
2.9739 | 62.8636 | 58 | 4.8636 | 23.6549 | -4.8636
2.9744 | 62.8709 | 57.969 | 4.9019 | 24.0283 | -4.9019
2.975 | 62.8588 | 57.9 | 4.9588 | 24.5897 | -4.9588
2.9756 | 62.8588 | 57.9 | 4.9588 | 24.5897 | -4.9588
2.9761 | 62.866 | 57.9 | 4.966 | 24.6616 | -4.966
2.9767 | 62.8564 | 57.9 | 4.9564 | 24.5658 | -4.9564
2.9772 | 62.8347 | 57.9 | 4.9347 | 24.351 | -4.9347
2.9778 | 62.8347 | 57.9 | 4.9347 | 24.351 | -4.9347
2.9783 | 62.8371 | 57.9 | 4.9371 | 24.3748 | -4.9371
2.9789 | 62.7985 | 57.9 | 4.8985 | 23.9955 | -4.8985
2.9794 | 62.8033 | 57.9 | 4.9033 | 24.0427 | -4.9033
2.98 | 62.813 | 57.8895 | 4.9234 | 24.2403 | -4.9234
2.9806 | 62.8106 | 57.8016 | 5.009 | 25.0899 | -5.009
2.9811 | 62.7913 | 57.8 | 4.9913 | 24.913 | -4.9913
2.9817 | 62.772 | 57.8 | 4.972 | 24.721 | -4.972
2.9822 | 62.7407 | 57.8 | 4.9407 | 24.4108 | -4.9407
2.9828 | 62.7552 | 57.8 | 4.9552 | 24.5537 | -4.9552
2.9833 | 62.7383 | 57.8 | 4.9383 | 24.387 | -4.9383
2.9839 | 62.7431 | 57.7739 | 4.9692 | 24.6934 | -4.9692
2.9844 | 62.7046 | 57.714 | 4.9906 | 24.9063 | -4.9906
2.985 | 62.6998 | 57.798 | 4.9018 | 24.0278 | -4.9018
2.9856 | 62.6686 | 57.7101 | 4.9585 | 24.587 | -4.9585
2.9861 | 62.6638 | 57.7 | 4.9638 | 24.6392 | -4.9638
2.9867 | 62.659 | 57.7 | 4.959 | 24.5916 | -4.959
2.9872 | 62.647 | 57.7 | 4.947 | 24.4726 | -4.947
2.9878 | 62.6494 | 57.7 | 4.9494 | 24.4964 | -4.9494
2.9883 | 62.6278 | 57.7 | 4.9278 | 24.283 | -4.9278
2.9889 | 62.6446 | 57.6824 | 4.9622 | 24.6231 | -4.9622
2.9894 | 62.6134 | 57.6 | 5.0134 | 25.134 | -5.0134
2.99 | 62.6182 | 57.6 | 5.0182 | 25.1821 | -5.0182
2.9906 | 62.611 | 57.6 | 5.011 | 25.1099 | -5.011
2.9911 | 62.5966 | 57.6 | 4.9966 | 24.9659 | -4.9966
2.9917 | 62.6086 | 57.6 | 5.0086 | 25.0859 | -5.0086
2.9922 | 62.5966 | 57.6 | 4.9966 | 24.9659 | -4.9966
2.9928 | 62.6062 | 57.6 | 5.0062 | 25.0619 | -5.0062
2.9933 | 62.5846 | 57.6 | 4.9846 | 24.8463 | -4.9846
2.9939 | 62.563 | 57.6 | 4.963 | 24.6317 | -4.963
2.9944 | 62.5942 | 57.6 | 4.9942 | 24.942 | -4.9942
2.995 | 62.587 | 57.6 | 4.987 | 24.8702 | -4.987
2.9956 | 62.587 | 57.6 | 4.987 | 24.8702 | -4.987
2.9961 | 62.5774 | 57.6 | 4.9774 | 24.7746 | -4.9774
2.9967 | 62.5774 | 57.5512 | 5.0262 | 25.2631 | -5.0262
2.9972 | 62.5726 | 57.5368 | 5.0359 | 25.3598 | -5.0359
2.9978 | 62.5582 | 57.5753 | 4.983 | 24.8298 | -4.983
2.9983 | 62.563 | 57.5 | 5.063 | 25.6343 | -5.063
2.9989 | 62.5534 | 57.5 | 5.0534 | 25.5373 | -5.0534
2.9994 | 62.5295 | 57.5 | 5.0295 | 25.2958 | -5.0295
3 | 62.5127 | 57.5 | 5.0127 | 25.1276 | -5.0127
3.0006 | 62.5175 | 57.5 | 5.0175 | 25.1756 | -5.0175
3.0011 | 62.5103 | 57.5 | 5.0103 | 25.1036 | -5.0103
3.0017 | 62.5175 | 57.5 | 5.0175 | 25.1756 | -5.0175
3.0022 | 62.5151 | 57.5 | 5.0151 | 25.1516 | -5.0151
3.0028 | 62.5127 | 57.5 | 5.0127 | 25.1276 | -5.0127
3.0033 | 62.5103 | 57.5 | 5.0103 | 25.1036 | -5.0103
3.0039 | 62.5199 | 57.5 | 5.0199 | 25.1996 | -5.0199
3.0044 | 62.5295 | 57.5 | 5.0295 | 25.2958 | -5.0295
3.005 | 62.5295 | 57.432 | 5.0975 | 25.9848 | -5.0975
3.0056 | 62.5415 | 57.4 | 5.1415 | 26.4347 | -5.1415
3.0061 | 62.5439 | 57.4439 | 5.1 | 26.0095 | -5.1
3.0067 | 62.5367 | 57.4682 | 5.0685 | 25.6899 | -5.0685
3.0072 | 62.5439 | 57.4198 | 5.1241 | 26.2562 | -5.1241
3.0078 | 62.5319 | 57.5 | 5.0319 | 25.3199 | -5.0319
3.0083 | 62.5487 | 57.5 | 5.0487 | 25.4889 | -5.0487
3.0089 | 62.5534 | 57.4164 | 5.1371 | 26.3897 | -5.1371
3.0094 | 62.5534 | 57.4716 | 5.0819 | 25.8256 | -5.0819
3.01 | 62.5678 | 57.5 | 5.0678 | 25.6828 | -5.0678
3.0106 | 62.5822 | 57.4526 | 5.1297 | 26.3134 | -5.1297
3.0111 | 62.587 | 57.4354 | 5.1516 | 26.539 | -5.1516
3.0117 | 62.5894 | 57.4766 | 5.1127 | 26.1402 | -5.1127
3.0122 | 62.6062 | 57.4113 | 5.1949 | 26.9868 | -5.1949
3.0128 | 62.599 | 57.4993 | 5.0997 | 26.0073 | -5.0997
3.0133 | 62.6038 | 57.5 | 5.1038 | 26.0486 | -5.1038
3.0139 | 62.6182 | 57.4248 | 5.1933 | 26.9707 | -5.1933
3.0144 | 62.6398 | 57.4631 | 5.1767 | 26.798 | -5.1767
3.015 | 62.647 | 57.5 | 5.147 | 26.4914 | -5.147
3.0156 | 62.6686 | 57.5 | 5.1686 | 26.7144 | -5.1686
3.0161 | 62.6854 | 57.5 | 5.1854 | 26.8885 | -5.1854
3.0167 | 62.695 | 57.5 | 5.195 | 26.9883 | -5.195
3.0172 | 62.6806 | 57.5 | 5.1806 | 26.8387 | -5.1806
3.0178 | 62.6974 | 57.5 | 5.1974 | 27.0133 | -5.1974
3.0183 | 62.7046 | 57.5 | 5.2046 | 27.0883 | -5.2046
3.0189 | 62.7143 | 57.5 | 5.2143 | 27.1885 | -5.2143
3.0194 | 62.707 | 57.5 | 5.207 | 27.1134 | -5.207
3.02 | 62.7046 | 57.5 | 5.2046 | 27.0883 | -5.2046
3.0206 | 62.7215 | 57.5 | 5.2215 | 27.2638 | -5.2215
3.0211 | 62.7335 | 57.5 | 5.2335 | 27.3896 | -5.2335
3.0217 | 62.7383 | 57.5 | 5.2383 | 27.44 | -5.2383
3.0222 | 62.7431 | 57.5 | 5.2431 | 27.4904 | -5.2431
3.0228 | 62.76 | 57.5 | 5.26 | 27.6674 | -5.26
3.0233 | 62.7624 | 57.5 | 5.2624 | 27.6927 | -5.2624
3.0239 | 62.7672 | 57.5582 | 5.209 | 27.1339 | -5.209
3.0244 | 62.7865 | 57.5539 | 5.2326 | 27.3801 | -5.2326
3.025 | 62.7937 | 57.5341 | 5.2596 | 27.6637 | -5.2596
3.0256 | 62.8082 | 57.6 | 5.2082 | 27.1249 | -5.2082
3.0261 | 62.8202 | 57.6 | 5.2202 | 27.2506 | -5.2202
3.0267 | 62.8347 | 57.6 | 5.2347 | 27.4018 | -5.2347
3.0272 | 62.8371 | 57.6 | 5.2371 | 27.4271 | -5.2371
3.0278 | 62.8516 | 57.6 | 5.2516 | 27.5789 | -5.2516
3.0283 | 62.8564 | 57.6 | 5.2564 | 27.6296 | -5.2564
3.0289 | 62.854 | 57.6 | 5.254 | 27.6043 | -5.254
3.0294 | 62.8588 | 57.6 | 5.2588 | 27.655 | -5.2588
3.03 | 62.866 | 57.6 | 5.266 | 27.7312 | -5.266
3.0306 | 62.8757 | 57.6 | 5.2757 | 27.833 | -5.2757
3.0311 | 62.9023 | 57.6 | 5.3023 | 28.114 | -5.3023
3.0317 | 62.8974 | 57.6 | 5.2974 | 28.0627 | -5.2974
3.0322 | 62.9095 | 57.6 | 5.3095 | 28.1909 | -5.3095
3.0328 | 62.9216 | 57.6 | 5.3216 | 28.3193 | -5.3216
3.0333 | 62.9337 | 57.6 | 5.3337 | 28.4481 | -5.3337
3.0339 | 62.9409 | 57.6 | 5.3409 | 28.5255 | -5.3409
3.0344 | 62.9216 | 57.6 | 5.3216 | 28.3193 | -5.3216
3.035 | 62.9385 | 57.6171 | 5.3214 | 28.3178 | -5.3214
3.0356 | 62.9337 | 57.695 | 5.2387 | 27.4438 | -5.2387
3.0361 | 62.9192 | 57.607 | 5.3121 | 28.2188 | -5.3121
3.0367 | 62.9313 | 57.6 | 5.3313 | 28.4223 | -5.3313
3.0372 | 62.9385 | 57.6689 | 5.2696 | 27.7691 | -5.2696
3.0378 | 62.9337 | 57.6432 | 5.2905 | 27.9893 | -5.2905
3.0383 | 62.9385 | 57.6448 | 5.2937 | 28.0237 | -5.2937
3.0389 | 62.9361 | 57.7 | 5.2361 | 27.4167 | -5.2361
3.0394 | 62.953 | 57.6793 | 5.2737 | 27.8118 | -5.2737
3.04 | 62.9893 | 57.6086 | 5.3807 | 28.9518 | -5.3807
3.0406 | 62.9821 | 57.6966 | 5.2855 | 27.9363 | -5.2855
3.0411 | 62.9942 | 57.7 | 5.2942 | 28.0281 | -5.2942
3.0417 | 63.0014 | 57.7 | 5.3014 | 28.105 | -5.3014
3.0422 | 63.0256 | 57.7 | 5.3256 | 28.3624 | -5.3256
3.0428 | 63.0474 | 57.7 | 5.3474 | 28.5952 | -5.3474
3.0433 | 63.0741 | 57.7 | 5.3741 | 28.8812 | -5.3741
3.0439 | 63.096 | 57.7242 | 5.3717 | 28.8555 | -5.3717
3.0444 | 63.1008 | 57.8 | 5.3008 | 28.0986 | -5.3008
3.045 | 63.1251 | 57.8 | 5.3251 | 28.3565 | -5.3251
3.0456 | 63.1445 | 57.8 | 5.3445 | 28.5639 | -5.3445
3.0461 | 63.1688 | 57.8 | 5.3688 | 28.8242 | -5.3688
3.0467 | 63.1737 | 57.8 | 5.3737 | 28.8765 | -5.3737
3.0472 | 63.2004 | 57.8 | 5.4004 | 29.1647 | -5.4004
3.0478 | 63.215 | 57.8 | 5.415 | 29.3226 | -5.415
3.0483 | 63.2321 | 57.8277 | 5.4043 | 29.2068 | -5.4043
3.0489 | 63.2686 | 57.9 | 5.3686 | 28.822 | -5.3686
3.0494 | 63.2808 | 57.8964 | 5.3844 | 28.9923 | -5.3844
3.05 | 63.2979 | 57.8084 | 5.4895 | 30.1342 | -5.4895
3.0506 | 63.3198 | 57.8796 | 5.4403 | 29.5965 | -5.4403
3.0511 | 63.3515 | 57.9 | 5.4515 | 29.7194 | -5.4515
3.0517 | 63.398 | 57.9 | 5.498 | 30.2276 | -5.498
3.0522 | 63.4004 | 57.9434 | 5.457 | 29.7789 | -5.457
3.0528 | 63.42 | 58 | 5.42 | 29.3761 | -5.42
3.0533 | 63.4616 | 58 | 5.4616 | 29.8287 | -5.4616
3.0539 | 63.4738 | 58 | 5.4738 | 29.9626 | -5.4738
3.0544 | 63.4959 | 58 | 5.4959 | 30.2044 | -5.4959
3.055 | 63.5253 | 58 | 5.5253 | 30.5286 | -5.5253
3.0556 | 63.567 | 58 | 5.567 | 30.9912 | -5.567
3.0561 | 63.5842 | 58.059 | 5.5251 | 30.5272 | -5.5251
3.0567 | 63.6087 | 58.1 | 5.5087 | 30.3459 | -5.5087
3.0572 | 63.6407 | 58.1 | 5.5407 | 30.699 | -5.5407
3.0578 | 63.6407 | 58.1 | 5.5407 | 30.699 | -5.5407
3.0583 | 63.68 | 58.1 | 5.58 | 31.1367 | -5.58
3.0589 | 63.6948 | 58.1 | 5.5948 | 31.3017 | -5.5948
3.0594 | 63.7096 | 58.1 | 5.6096 | 31.4672 | -5.6096
3.06 | 63.7539 | 58.1746 | 5.5793 | 31.1284 | -5.5793
3.0606 | 63.7589 | 58.2 | 5.5589 | 30.9008 | -5.5589
3.0611 | 63.7786 | 58.2 | 5.5786 | 31.1206 | -5.5786
3.0617 | 63.781 | 58.2385 | 5.5426 | 30.7201 | -5.5426
3.0622 | 63.7959 | 58.3 | 5.4959 | 30.2044 | -5.4959
3.0628 | 63.8428 | 58.3 | 5.5428 | 30.7223 | -5.5428
3.0633 | 63.8798 | 58.3 | 5.5798 | 31.1347 | -5.5798
3.0639 | 63.8922 | 58.3 | 5.5922 | 31.2728 | -5.5922
3.0644 | 63.917 | 58.3782 | 5.5388 | 30.678 | -5.5388
3.065 | 63.9442 | 58.3339 | 5.6103 | 31.4758 | -5.6103
3.0656 | 63.9566 | 58.3541 | 5.6025 | 31.3879 | -5.6025
3.0661 | 63.9962 | 58.4 | 5.5962 | 31.3179 | -5.5962
3.0667 | 63.9913 | 58.4 | 5.5913 | 31.2624 | -5.5913
3.0672 | 64.021 | 58.4 | 5.621 | 31.5961 | -5.621
3.0678 | 64.0285 | 58.4 | 5.6285 | 31.6799 | -5.6285
3.0683 | 64.0632 | 58.4 | 5.6632 | 32.0724 | -5.6632
3.0689 | 64.0608 | 58.4818 | 5.579 | 31.1254 | -5.579
3.0694 | 64.0881 | 58.5 | 5.5881 | 31.2268 | -5.5881
3.07 | 64.0881 | 58.5 | 5.5881 | 31.2268 | -5.5881
3.0706 | 64.113 | 58.5 | 5.613 | 31.5053 | -5.613
3.0711 | 64.1478 | 58.5 | 5.6478 | 31.8975 | -5.6478
3.0717 | 64.1503 | 58.5 | 5.6503 | 31.9256 | -5.6503
3.0722 | 64.1627 | 58.5 | 5.6627 | 32.0664 | -5.6627
3.0728 | 64.1901 | 58.5 | 5.6901 | 32.3775 | -5.6901
3.0733 | 64.1777 | 58.5 | 5.6777 | 32.2359 | -5.6777
3.0739 | 64.1702 | 58.5733 | 5.5969 | 31.3256 | -5.5969
3.0744 | 64.1826 | 58.6 | 5.5826 | 31.1659 | -5.5826
3.075 | 64.1926 | 58.6 | 5.5926 | 31.2773 | -5.5926
3.0756 | 64.1777 | 58.6 | 5.5777 | 31.1103 | -5.5777
3.0761 | 64.1851 | 58.6 | 5.5851 | 31.1938 | -5.5851
3.0767 | 64.1727 | 58.6 | 5.5727 | 31.0548 | -5.5727
3.0772 | 64.1802 | 58.6 | 5.5802 | 31.1381 | -5.5802
3.0778 | 64.1752 | 58.6 | 5.5752 | 31.0826 | -5.5752
3.0783 | 64.1528 | 58.6 | 5.5528 | 30.8332 | -5.5528
3.0789 | 64.1702 | 58.6 | 5.5702 | 31.027 | -5.5702
3.0794 | 64.1602 | 58.6 | 5.5602 | 30.9162 | -5.5602
3.08 | 64.1752 | 58.6407 | 5.5345 | 30.6307 | -5.5345
3.0806 | 64.1901 | 58.7 | 5.4901 | 30.1414 | -5.4901
3.0811 | 64.1951 | 58.6834 | 5.5117 | 30.3786 | -5.5117
3.0817 | 64.1876 | 58.6045 | 5.5831 | 31.171 | -5.5831
3.0822 | 64.1702 | 58.6924 | 5.4778 | 30.0058 | -5.4778
3.0828 | 64.1851 | 58.7 | 5.4851 | 30.0867 | -5.4851
3.0833 | 64.1926 | 58.7 | 5.4926 | 30.1688 | -5.4926
3.0839 | 64.2076 | 58.7 | 5.5076 | 30.3333 | -5.5076
3.0844 | 64.215 | 58.7 | 5.515 | 30.4157 | -5.515
3.085 | 64.225 | 58.7 | 5.525 | 30.5258 | -5.525
3.0856 | 64.2275 | 58.7201 | 5.5074 | 30.3316 | -5.5074
3.0861 | 64.245 | 58.8 | 5.445 | 29.6477 | -5.445
3.0867 | 64.2699 | 58.8 | 5.4699 | 29.9201 | -5.4699
3.0872 | 64.2749 | 58.8 | 5.4749 | 29.9747 | -5.4749
3.0878 | 64.2949 | 58.7281 | 5.5668 | 30.9892 | -5.5668
3.0883 | 64.3024 | 58.7599 | 5.5425 | 30.7198 | -5.5425
3.0889 | 64.3049 | 58.8 | 5.5049 | 30.3038 | -5.5049
3.0894 | 64.3124 | 58.8 | 5.5124 | 30.3864 | -5.5124
3.09 | 64.3149 | 58.8 | 5.5149 | 30.414 | -5.5149
3.0906 | 64.3024 | 58.8 | 5.5024 | 30.2763 | -5.5024
3.0911 | 64.3174 | 58.8 | 5.5174 | 30.4415 | -5.5174
3.0917 | 64.3324 | 58.8 | 5.5324 | 30.6073 | -5.5324
3.0922 | 64.3274 | 58.8 | 5.5274 | 30.552 | -5.5274
3.0928 | 64.3249 | 58.8 | 5.5249 | 30.5243 | -5.5249
3.0933 | 64.3249 | 58.8 | 5.5249 | 30.5243 | -5.5249
3.0939 | 64.3449 | 58.8 | 5.5449 | 30.7458 | -5.5449
3.0944 | 64.3274 | 58.8 | 5.5274 | 30.552 | -5.5274
3.095 | 64.3149 | 58.8 | 5.5149 | 30.414 | -5.5149
3.0956 | 64.3224 | 58.8 | 5.5224 | 30.4967 | -5.5224
3.0961 | 64.3199 | 58.8 | 5.5199 | 30.4691 | -5.5199
3.0967 | 64.2999 | 58.8791 | 5.4208 | 29.3854 | -5.4208
3.0972 | 64.3274 | 58.833 | 5.4944 | 30.1885 | -5.4944
3.0978 | 64.3249 | 58.8 | 5.5249 | 30.5243 | -5.5249
3.0983 | 64.2999 | 58.8 | 5.4999 | 30.2488 | -5.4999
3.0989 | 64.3024 | 58.8 | 5.5024 | 30.2763 | -5.5024
3.0994 | 64.3099 | 58.8 | 5.5099 | 30.3589 | -5.5099
3.1 | 64.2999 | 58.8 | 5.4999 | 30.2488 | -5.4999
3.1006 | 64.3074 | 58.8 | 5.5074 | 30.3313 | -5.5074
3.1011 | 64.3049 | 58.8 | 5.5049 | 30.3038 | -5.5049
3.1017 | 64.3024 | 58.8 | 5.5024 | 30.2763 | -5.5024
3.1022 | 64.2799 | 58.8 | 5.4799 | 30.0295 | -5.4799
3.1028 | 64.2649 | 58.8 | 5.4649 | 29.8655 | -5.4649
3.1033 | 64.2624 | 58.8 | 5.4624 | 29.8382 | -5.4624
3.1039 | 64.25 | 58.8 | 5.45 | 29.7021 | -5.45
3.1044 | 64.24 | 58.8 | 5.44 | 29.5934 | -5.44
3.105 | 64.2375 | 58.8 | 5.4375 | 29.5663 | -5.4375
3.1056 | 64.235 | 58.8 | 5.435 | 29.5391 | -5.435
3.1061 | 64.2275 | 58.8 | 5.4275 | 29.4579 | -5.4275
3.1067 | 64.2275 | 58.8 | 5.4275 | 29.4579 | -5.4275
3.1072 | 64.23 | 58.85 | 5.38 | 28.9444 | -5.38
3.1078 | 64.2525 | 58.862 | 5.3904 | 29.0565 | -5.3904
3.1083 | 64.2674 | 58.8 | 5.4674 | 29.8928 | -5.4674
3.1089 | 64.2574 | 58.8139 | 5.4436 | 29.6327 | -5.4436
3.1094 | 64.2649 | 58.8982 | 5.3667 | 28.8019 | -5.3667
3.11 | 64.2899 | 58.8102 | 5.4797 | 30.0266 | -5.4797
3.1106 | 64.2874 | 58.8 | 5.4874 | 30.1116 | -5.4874
3.1111 | 64.2974 | 58.8656 | 5.4318 | 29.5046 | -5.4318
3.1117 | 64.3049 | 58.8465 | 5.4584 | 29.7942 | -5.4584
3.1122 | 64.3024 | 58.8 | 5.5024 | 30.2763 | -5.5024
3.1128 | 64.3224 | 58.8294 | 5.493 | 30.1728 | -5.493
3.1133 | 64.3324 | 58.8827 | 5.4497 | 29.6993 | -5.4497
3.1139 | 64.3324 | 58.8 | 5.5324 | 30.6073 | -5.5324
3.1144 | 64.3449 | 58.8 | 5.5449 | 30.7458 | -5.5449
3.115 | 64.3399 | 58.8811 | 5.4587 | 29.7979 | -5.4587
3.1156 | 64.3424 | 58.8309 | 5.5115 | 30.3763 | -5.5115
3.1161 | 64.3474 | 58.857 | 5.4904 | 30.1442 | -5.4904
3.1167 | 64.3574 | 58.9 | 5.4574 | 29.7831 | -5.4574
3.1172 | 64.3524 | 58.9 | 5.4524 | 29.7286 | -5.4524
3.1178 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.1183 | 64.3599 | 58.9 | 5.4599 | 29.8104 | -5.4599
3.1189 | 64.3749 | 58.9 | 5.4749 | 29.9746 | -5.4749
3.1194 | 64.3774 | 58.9 | 5.4774 | 30.002 | -5.4774
3.12 | 64.3749 | 58.9 | 5.4749 | 29.9746 | -5.4749
3.1206 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1211 | 64.3599 | 58.8518 | 5.5081 | 30.3391 | -5.5081
3.1217 | 64.3649 | 58.8361 | 5.5288 | 30.5671 | -5.5288
3.1222 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1228 | 64.3549 | 58.9 | 5.4549 | 29.7558 | -5.4549
3.1233 | 64.3499 | 58.9 | 5.4499 | 29.7013 | -5.4499
3.1239 | 64.3499 | 58.9 | 5.4499 | 29.7013 | -5.4499
3.1244 | 64.3274 | 58.8241 | 5.5033 | 30.2861 | -5.5033
3.125 | 64.3474 | 58.8639 | 5.4835 | 30.0692 | -5.4835
3.1256 | 64.3399 | 58.9 | 5.4399 | 29.5923 | -5.4399
3.1261 | 64.3524 | 58.8603 | 5.4921 | 30.1632 | -5.4921
3.1267 | 64.3349 | 58.8 | 5.5349 | 30.6349 | -5.5349
3.1272 | 64.3449 | 58.8156 | 5.5293 | 30.573 | -5.5293
3.1278 | 64.3549 | 58.9 | 5.4549 | 29.7558 | -5.4549
3.1283 | 64.3699 | 58.9 | 5.4699 | 29.9198 | -5.4699
3.1289 | 64.3674 | 58.9 | 5.4674 | 29.8925 | -5.4674
3.1294 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.13 | 64.3549 | 58.9 | 5.4549 | 29.7558 | -5.4549
3.1306 | 64.3599 | 58.9 | 5.4599 | 29.8104 | -5.4599
3.1311 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.1317 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1322 | 64.3574 | 58.9 | 5.4574 | 29.7831 | -5.4574
3.1328 | 64.3699 | 58.9 | 5.4699 | 29.9198 | -5.4699
3.1333 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1339 | 64.3699 | 58.9 | 5.4699 | 29.9198 | -5.4699
3.1344 | 64.3724 | 58.8412 | 5.5312 | 30.5942 | -5.5312
3.135 | 64.3724 | 58.8467 | 5.5257 | 30.5334 | -5.5257
3.1356 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1361 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.1367 | 64.3674 | 58.9 | 5.4674 | 29.8925 | -5.4674
3.1372 | 64.3749 | 58.9 | 5.4749 | 29.9746 | -5.4749
3.1378 | 64.3874 | 58.9 | 5.4874 | 30.1118 | -5.4874
3.1383 | 64.3749 | 58.9 | 5.4749 | 29.9746 | -5.4749
3.1389 | 64.3624 | 58.9 | 5.4624 | 29.8378 | -5.4624
3.1394 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.14 | 64.3674 | 58.862 | 5.5054 | 30.3099 | -5.5054
3.1406 | 64.3499 | 58.8 | 5.5499 | 30.8013 | -5.5499
3.1411 | 64.3524 | 58.8139 | 5.5385 | 30.6745 | -5.5385
3.1417 | 64.3449 | 58.8982 | 5.4467 | 29.6669 | -5.4467
3.1422 | 64.3524 | 58.8102 | 5.5422 | 30.7158 | -5.5422
3.1428 | 64.3324 | 58.8 | 5.5324 | 30.6073 | -5.5324
3.1433 | 64.3449 | 58.8657 | 5.4792 | 30.0215 | -5.4792
3.1439 | 64.3374 | 58.9 | 5.4374 | 29.5651 | -5.4374
3.1444 | 64.3424 | 58.9 | 5.4424 | 29.6196 | -5.4424
3.145 | 64.3524 | 58.9 | 5.4524 | 29.7286 | -5.4524
3.1456 | 64.3474 | 58.8825 | 5.4649 | 29.865 | -5.4649
3.1461 | 64.3399 | 58.8055 | 5.5344 | 30.63 | -5.5344
3.1467 | 64.3574 | 58.8934 | 5.464 | 29.8556 | -5.464
3.1472 | 64.3649 | 58.9 | 5.4649 | 29.8651 | -5.4649
3.1478 | 64.3699 | 58.8308 | 5.5391 | 30.6819 | -5.5391
3.1483 | 64.3699 | 58.8571 | 5.5128 | 30.3905 | -5.5128
3.1489 | 64.3699 | 58.8549 | 5.515 | 30.415 | -5.515
3.1494 | 64.3824 | 58.8 | 5.5824 | 31.1634 | -5.5824
3.15 | 64.3724 | 58.821 | 5.5514 | 30.8185 | -5.5514
3.1506 | 64.3774 | 58.8911 | 5.4863 | 30.0994 | -5.4863
3.1511 | 64.3824 | 58.8032 | 5.5793 | 31.128 | -5.5793
3.1517 | 64.3874 | 58.8 | 5.5874 | 31.2193 | -5.5874
3.1522 | 64.3874 | 58.8727 | 5.5148 | 30.4126 | -5.5148
3.1528 | 64.3999 | 58.8394 | 5.5605 | 30.9196 | -5.5605
3.1533 | 64.4024 | 58.8485 | 5.5539 | 30.846 | -5.5539
3.1539 | 64.4075 | 58.8635 | 5.5439 | 30.735 | -5.5439
3.1544 | 64.3999 | 58.8 | 5.5999 | 31.3594 | -5.5999
3.155 | 64.405 | 58.8124 | 5.5926 | 31.2771 | -5.5926
3.1556 | 64.405 | 58.8997 | 5.5053 | 30.3079 | -5.5053
3.1561 | 64.415 | 58.8117 | 5.6032 | 31.3962 | -5.6032
3.1567 | 64.3999 | 58.8 | 5.5999 | 31.3594 | -5.5999
3.1572 | 64.41 | 58.8 | 5.61 | 31.4717 | -5.61
3.1578 | 64.42 | 58.8 | 5.62 | 31.5842 | -5.62
3.1583 | 64.4075 | 58.8401 | 5.5674 | 30.9959 | -5.5674
3.1589 | 64.4024 | 58.872 | 5.5305 | 30.586 | -5.5305
3.1594 | 64.4175 | 58.8 | 5.6175 | 31.556 | -5.6175
3.16 | 64.425 | 58.8 | 5.625 | 31.6406 | -5.625
3.1606 | 64.425 | 58.8 | 5.625 | 31.6406 | -5.625
3.1611 | 64.435 | 58.8 | 5.635 | 31.7534 | -5.635
3.1617 | 64.4501 | 58.8 | 5.6501 | 31.9232 | -5.6501
3.1622 | 64.4375 | 58.8556 | 5.5819 | 31.1573 | -5.5819
3.1628 | 64.4726 | 58.8564 | 5.6162 | 31.5418 | -5.6162
3.1633 | 64.4651 | 58.8 | 5.6651 | 32.0934 | -5.6651
3.1639 | 64.4651 | 58.8195 | 5.6456 | 31.8732 | -5.6456
3.1644 | 64.4952 | 58.8926 | 5.6026 | 31.3892 | -5.6026
3.165 | 64.4952 | 58.8047 | 5.6906 | 32.3824 | -5.6906
3.1656 | 64.4977 | 58.8833 | 5.6145 | 31.5223 | -5.6145
3.1661 | 64.5027 | 58.9 | 5.6027 | 31.3908 | -5.6027
3.1667 | 64.5304 | 58.8409 | 5.6894 | 32.3696 | -5.6894
3.1672 | 64.5178 | 58.847 | 5.6708 | 32.158 | -5.6708
3.1678 | 64.5329 | 58.9 | 5.6329 | 31.7294 | -5.6329
3.1683 | 64.553 | 58.9 | 5.653 | 31.9563 | -5.653
3.1689 | 64.563 | 58.9 | 5.663 | 32.0701 | -5.663
3.1694 | 64.5605 | 58.9 | 5.6605 | 32.0416 | -5.6605
3.17 | 64.5404 | 58.9 | 5.6404 | 31.8144 | -5.6404
3.1706 | 64.5404 | 58.9 | 5.6404 | 31.8144 | -5.6404
3.1711 | 64.5253 | 58.9 | 5.6253 | 31.6445 | -5.6253
3.1717 | 64.5429 | 58.9 | 5.6429 | 31.8427 | -5.6429
3.1722 | 64.5354 | 58.9 | 5.6354 | 31.7577 | -5.6354
3.1728 | 64.5555 | 58.9 | 5.6555 | 31.9847 | -5.6555
3.1733 | 64.5429 | 58.9 | 5.6429 | 31.8427 | -5.6429
3.1739 | 64.563 | 58.9 | 5.663 | 32.0701 | -5.663
3.1744 | 64.558 | 58.9 | 5.658 | 32.0131 | -5.658
3.175 | 64.5832 | 58.9 | 5.6832 | 32.2983 | -5.6832
3.1756 | 64.5505 | 58.9 | 5.6505 | 31.9279 | -5.6505
3.1761 | 64.5555 | 58.8462 | 5.7093 | 32.5962 | -5.7093
3.1767 | 64.5379 | 58.8417 | 5.6962 | 32.4466 | -5.6962
3.1772 | 64.5304 | 58.9 | 5.6304 | 31.7011 | -5.6304
3.1778 | 64.5279 | 58.8824 | 5.6454 | 31.8711 | -5.6454
3.1783 | 64.5429 | 58.8055 | 5.7374 | 32.9177 | -5.7374
3.1789 | 64.5053 | 58.8935 | 5.6118 | 31.4919 | -5.6118
3.1794 | 64.5253 | 58.8186 | 5.7068 | 32.5675 | -5.7068
3.18 | 64.5228 | 58.8694 | 5.6534 | 31.9614 | -5.6534
3.1806 | 64.5203 | 58.9 | 5.6203 | 31.588 | -5.6203
3.1811 | 64.5027 | 58.8547 | 5.648 | 31.9004 | -5.648
3.1817 | 64.4902 | 58.8 | 5.6902 | 32.3783 | -5.6902
3.1822 | 64.4751 | 58.8 | 5.6751 | 32.2072 | -5.6751
3.1828 | 64.4802 | 58.8 | 5.6802 | 32.2642 | -5.6802
3.1833 | 64.4726 | 58.8 | 5.6726 | 32.1787 | -5.6726
3.1839 | 64.4726 | 58.8 | 5.6726 | 32.1787 | -5.6726
3.1844 | 64.4476 | 58.8 | 5.6476 | 31.8948 | -5.6476
3.185 | 64.4275 | 58.8 | 5.6275 | 31.6688 | -5.6275
3.1856 | 64.425 | 58.8 | 5.625 | 31.6406 | -5.625
3.1861 | 64.405 | 58.8 | 5.605 | 31.4155 | -5.605
3.1867 | 64.3949 | 58.8 | 5.5949 | 31.3033 | -5.5949
3.1872 | 64.4024 | 58.8 | 5.6024 | 31.3874 | -5.6024
3.1878 | 64.3874 | 58.7994 | 5.588 | 31.2262 | -5.588
3.1883 | 64.3849 | 58.7114 | 5.6735 | 32.1885 | -5.6735
3.1889 | 64.3724 | 58.7 | 5.6724 | 32.1762 | -5.6724
3.1894 | 64.3824 | 58.7644 | 5.618 | 31.5618 | -5.618
3.19 | 64.3824 | 58.7476 | 5.6348 | 31.7509 | -5.6348
3.1906 | 64.3774 | 58.7 | 5.6774 | 32.233 | -5.6774
3.1911 | 64.3699 | 58.7 | 5.6699 | 32.1478 | -5.6699
3.1917 | 64.3674 | 58.7 | 5.6674 | 32.1194 | -5.6674
3.1922 | 64.3699 | 58.7 | 5.6699 | 32.1478 | -5.6699
3.1928 | 64.3574 | 58.7 | 5.6574 | 32.0061 | -5.6574
3.1933 | 64.3374 | 58.7 | 5.6374 | 31.7801 | -5.6374
3.1939 | 64.3474 | 58.7 | 5.6474 | 31.893 | -5.6474
3.1944 | 64.3324 | 58.7 | 5.6324 | 31.7237 | -5.6324
3.195 | 64.3224 | 58.7 | 5.6224 | 31.6112 | -5.6224
3.1956 | 64.3124 | 58.7 | 5.6124 | 31.4989 | -5.6124
3.1961 | 64.2949 | 58.7 | 5.5949 | 31.3029 | -5.5949
3.1967 | 64.2774 | 58.7 | 5.5774 | 31.1076 | -5.5774
3.1972 | 64.2649 | 58.7 | 5.5649 | 30.9685 | -5.5649
3.1978 | 64.2599 | 58.7 | 5.5599 | 30.913 | -5.5599
3.1983 | 64.2649 | 58.7 | 5.5649 | 30.9685 | -5.5649
3.1989 | 64.2475 | 58.6405 | 5.607 | 31.4385 | -5.607
3.1994 | 64.2425 | 58.6475 | 5.595 | 31.3038 | -5.595
3.2 | 64.2275 | 58.7 | 5.5275 | 30.5534 | -5.5275
3.2006 | 64.225 | 58.6766 | 5.5484 | 30.7849 | -5.5484
3.2011 | 64.2275 | 58.6113 | 5.6162 | 31.5414 | -5.6162
3.2017 | 64.245 | 58.6993 | 5.5457 | 30.755 | -5.5457
3.2022 | 64.24 | 58.6128 | 5.6272 | 31.6652 | -5.6272
3.2028 | 64.2375 | 58.6 | 5.6375 | 31.7813 | -5.6375
3.2033 | 64.23 | 58.6631 | 5.5669 | 30.9904 | -5.5669
3.2039 | 64.23 | 58.6489 | 5.5811 | 31.1482 | -5.5811
3.2044 | 64.235 | 58.639 | 5.596 | 31.3153 | -5.596
3.205 | 64.2475 | 58.7 | 5.5475 | 30.7744 | -5.5475
3.2056 | 64.2425 | 58.6851 | 5.5573 | 30.884 | -5.5573
3.2061 | 64.2126 | 58.6028 | 5.6097 | 31.4691 | -5.6097
3.2067 | 64.1951 | 58.6908 | 5.5043 | 30.2977 | -5.5043
3.2072 | 64.1876 | 58.6213 | 5.5663 | 30.9842 | -5.5663
3.2078 | 64.1802 | 58.6666 | 5.5135 | 30.3989 | -5.5135
3.2083 | 64.1826 | 58.7 | 5.4826 | 30.0594 | -5.4826
3.2089 | 64.1702 | 58.6575 | 5.5127 | 30.39 | -5.5127
3.2094 | 64.1702 | 58.6305 | 5.5397 | 30.6885 | -5.5397
3.21 | 64.1602 | 58.7 | 5.4602 | 29.8141 | -5.4602
3.2106 | 64.1478 | 58.7 | 5.4478 | 29.6784 | -5.4478
3.2111 | 64.1378 | 58.7 | 5.4378 | 29.57 | -5.4378
3.2117 | 64.1378 | 58.7 | 5.4378 | 29.57 | -5.4378
3.2122 | 64.1154 | 58.6298 | 5.4857 | 30.0926 | -5.4857
3.2128 | 64.1204 | 58.6582 | 5.4622 | 29.836 | -5.4622
3.2133 | 64.1254 | 58.7 | 5.4254 | 29.4349 | -5.4254
3.2139 | 64.1154 | 58.7 | 5.4154 | 29.327 | -5.4154
3.2144 | 64.1055 | 58.7 | 5.4055 | 29.2194 | -5.4055
3.215 | 64.103 | 58.7 | 5.403 | 29.1925 | -5.403
3.2156 | 64.103 | 58.7 | 5.403 | 29.1925 | -5.403
3.2161 | 64.1005 | 58.7 | 5.4005 | 29.1656 | -5.4005
3.2167 | 64.108 | 58.7 | 5.408 | 29.2463 | -5.408
3.2172 | 64.103 | 58.6383 | 5.4647 | 29.8635 | -5.4647
3.2178 | 64.1055 | 58.6497 | 5.4558 | 29.7658 | -5.4558
3.2183 | 64.0956 | 58.6624 | 5.4332 | 29.5196 | -5.4332
3.2189 | 64.0831 | 58.6256 | 5.4575 | 29.7846 | -5.4575
3.2194 | 64.0782 | 58.7 | 5.3782 | 28.9245 | -5.3782
3.22 | 64.0856 | 58.7 | 5.3856 | 29.0048 | -5.3856
3.2206 | 64.0732 | 58.7 | 5.3732 | 28.8711 | -5.3732
3.2211 | 64.0906 | 58.7 | 5.3906 | 29.0583 | -5.3906
3.2217 | 64.0657 | 58.7 | 5.3657 | 28.7911 | -5.3657
3.2222 | 64.0732 | 58.6467 | 5.4264 | 29.4462 | -5.4264
3.2228 | 64.0906 | 58.6 | 5.4906 | 30.1465 | -5.4906
3.2233 | 64.0906 | 58.6291 | 5.4614 | 29.8273 | -5.4614
3.2239 | 64.0881 | 58.6829 | 5.4052 | 29.2157 | -5.4052
3.2244 | 64.0906 | 58.6 | 5.4906 | 30.1465 | -5.4906
3.225 | 64.0558 | 58.6 | 5.4558 | 29.7657 | -5.4558
3.2256 | 64.0558 | 58.6809 | 5.3749 | 28.8893 | -5.3749
3.2261 | 64.0483 | 58.6311 | 5.4172 | 29.3462 | -5.4172
3.2267 | 64.0682 | 58.6568 | 5.4114 | 29.2835 | -5.4114
3.2272 | 64.0558 | 58.7 | 5.3558 | 28.6846 | -5.3558
3.2278 | 64.0583 | 58.6673 | 5.391 | 29.0624 | -5.391
3.2283 | 64.0508 | 58.6206 | 5.4302 | 29.4871 | -5.4302
3.2289 | 64.0558 | 58.7 | 5.3558 | 28.6846 | -5.3558
3.2294 | 64.0583 | 58.7 | 5.3583 | 28.7112 | -5.3583
3.23 | 64.0508 | 58.6155 | 5.4353 | 29.5426 | -5.4353
3.2306 | 64.0533 | 58.6 | 5.4533 | 29.7386 | -5.4533
3.2311 | 64.0409 | 58.6604 | 5.3805 | 28.95 | -5.3805
3.2317 | 64.0285 | 58.6517 | 5.3768 | 28.9102 | -5.3768
3.2322 | 64.0335 | 58.6363 | 5.3972 | 29.1295 | -5.3972
3.2328 | 64.0434 | 58.6758 | 5.3676 | 28.8111 | -5.3676
3.2333 | 64.0409 | 58.6121 | 5.4288 | 29.4714 | -5.4288
3.2339 | 64.0161 | 58.7 | 5.3161 | 28.2607 | -5.3161
3.2344 | 64.0136 | 58.7 | 5.3136 | 28.2343 | -5.3136
3.235 | 63.9987 | 58.7 | 5.2987 | 28.0764 | -5.2987
3.2356 | 64.0012 | 58.7 | 5.3012 | 28.1027 | -5.3012
3.2361 | 64.0012 | 58.7 | 5.3012 | 28.1027 | -5.3012
3.2367 | 64.0111 | 58.6602 | 5.351 | 28.6328 | -5.351
3.2372 | 64.0186 | 58.6278 | 5.3908 | 29.0604 | -5.3908
3.2378 | 64.026 | 58.6843 | 5.3417 | 28.5343 | -5.3417
3.2383 | 64.026 | 58.6037 | 5.4223 | 29.4015 | -5.4223
3.2389 | 64.0285 | 58.6916 | 5.3368 | 28.4819 | -5.3368
3.2394 | 64.0086 | 58.7 | 5.3086 | 28.1816 | -5.3086
3.24 | 64.026 | 58.7 | 5.326 | 28.3663 | -5.326
3.2406 | 64.0062 | 58.7 | 5.3062 | 28.1553 | -5.3062
3.2411 | 63.9987 | 58.7 | 5.2987 | 28.0764 | -5.2987
3.2417 | 63.9814 | 58.7 | 5.2814 | 27.8928 | -5.2814
3.2422 | 63.9938 | 58.7 | 5.2938 | 28.0239 | -5.2938
3.2428 | 63.9863 | 58.7 | 5.2863 | 27.9452 | -5.2863
3.2433 | 63.9764 | 58.7 | 5.2764 | 27.8404 | -5.2764
3.2439 | 63.9764 | 58.7 | 5.2764 | 27.8404 | -5.2764
3.2444 | 63.9615 | 58.7 | 5.2615 | 27.6837 | -5.2615
3.245 | 63.969 | 58.7 | 5.269 | 27.762 | -5.269
3.2456 | 63.9739 | 58.7 | 5.2739 | 27.8143 | -5.2739
3.2461 | 63.9863 | 58.7 | 5.2863 | 27.9452 | -5.2863
3.2467 | 63.9814 | 58.7 | 5.2814 | 27.8928 | -5.2814
3.2472 | 63.964 | 58.7 | 5.264 | 27.7098 | -5.264
3.2478 | 63.9739 | 58.7 | 5.2739 | 27.8143 | -5.2739
3.2483 | 63.9863 | 58.7 | 5.2863 | 27.9452 | -5.2863
3.2489 | 63.9888 | 58.7 | 5.2888 | 27.9714 | -5.2888
3.2494 | 63.9888 | 58.7 | 5.2888 | 27.9714 | -5.2888
3.25 | 63.9962 | 58.7 | 5.2962 | 28.0501 | -5.2962
3.2506 | 63.9764 | 58.7 | 5.2764 | 27.8404 | -5.2764
3.2511 | 63.9789 | 58.6736 | 5.3053 | 28.1463 | -5.3053
3.2517 | 63.9739 | 58.6144 | 5.3595 | 28.7248 | -5.3595
3.2522 | 63.9491 | 58.7 | 5.2491 | 27.5535 | -5.2491
3.2528 | 63.9467 | 58.7 | 5.2467 | 27.5275 | -5.2467
3.2533 | 63.9071 | 58.6218 | 5.2852 | 27.9338 | -5.2852
3.2539 | 63.8897 | 58.6661 | 5.2236 | 27.286 | -5.2236
3.2544 | 63.8848 | 58.7 | 5.1848 | 26.8821 | -5.1848
3.255 | 63.8972 | 58.658 | 5.2392 | 27.4492 | -5.2392
3.2556 | 63.8972 | 58.63 | 5.2672 | 27.7431 | -5.2672
3.2561 | 63.8798 | 58.7 | 5.1798 | 26.8308 | -5.1798
3.2567 | 63.8798 | 58.7 | 5.1798 | 26.8308 | -5.1798
3.2572 | 63.8897 | 58.7 | 5.1897 | 26.9334 | -5.1897
3.2578 | 63.8798 | 58.7 | 5.1798 | 26.8308 | -5.1798
3.2583 | 63.8873 | 58.6303 | 5.257 | 27.6358 | -5.257
3.2589 | 63.8947 | 58.6577 | 5.237 | 27.4265 | -5.237
3.2594 | 63.8848 | 58.7 | 5.1848 | 26.8821 | -5.1848
3.26 | 63.8947 | 58.6664 | 5.2282 | 27.3345 | -5.2282
3.2606 | 63.8873 | 58.6215 | 5.2658 | 27.7282 | -5.2658
3.2611 | 63.8897 | 58.7 | 5.1897 | 26.9334 | -5.1897
3.2617 | 63.9046 | 58.7 | 5.2046 | 27.0877 | -5.2046
3.2622 | 63.9021 | 58.6147 | 5.2874 | 27.9568 | -5.2874
3.2628 | 63.8798 | 58.6733 | 5.2066 | 27.1085 | -5.2066
3.2633 | 63.8897 | 58.7 | 5.1897 | 26.9334 | -5.1897
3.2639 | 63.8897 | 58.6508 | 5.2389 | 27.4461 | -5.2389
3.2644 | 63.8922 | 58.6371 | 5.2551 | 27.6162 | -5.2551
3.265 | 63.8922 | 58.7 | 5.1922 | 26.9591 | -5.1922
3.2656 | 63.8897 | 58.687 | 5.2027 | 27.0682 | -5.2027
3.2661 | 63.865 | 58.6009 | 5.2641 | 27.7106 | -5.2641
3.2667 | 63.8675 | 58.6889 | 5.1786 | 26.818 | -5.1786
3.2672 | 63.8527 | 58.7 | 5.1527 | 26.5498 | -5.1527
3.2678 | 63.8625 | 58.6352 | 5.2273 | 27.3248 | -5.2273
3.2683 | 63.8403 | 58.6527 | 5.1876 | 26.9109 | -5.1876
3.2689 | 63.8181 | 58.6593 | 5.1587 | 26.6127 | -5.1587
3.2694 | 63.8033 | 58.6 | 5.2033 | 27.0739 | -5.2033
3.27 | 63.8107 | 58.6166 | 5.1941 | 26.9785 | -5.1941
3.2706 | 63.8082 | 58.6955 | 5.1127 | 26.1399 | -5.1127
3.2711 | 63.8008 | 58.6076 | 5.1932 | 26.9696 | -5.1932
3.2717 | 63.7884 | 58.6804 | 5.1081 | 26.0923 | -5.1081
3.2722 | 63.7712 | 58.7 | 5.0712 | 25.7169 | -5.0712
3.2728 | 63.7786 | 58.6437 | 5.1349 | 26.3669 | -5.1349
3.2733 | 63.7835 | 58.6 | 5.1835 | 26.8688 | -5.1835
3.2739 | 63.7736 | 58.6 | 5.1736 | 26.7666 | -5.1736
3.2744 | 63.7761 | 58.6 | 5.1761 | 26.7922 | -5.1761
3.275 | 63.7835 | 58.6 | 5.1835 | 26.8688 | -5.1835
3.2756 | 63.7786 | 58.6 | 5.1786 | 26.8177 | -5.1786
3.2761 | 63.8008 | 58.6 | 5.2008 | 27.0482 | -5.2008
3.2767 | 63.8082 | 58.6 | 5.2082 | 27.1253 | -5.2082
3.2772 | 63.8304 | 58.6599 | 5.1705 | 26.7346 | -5.1705
3.2778 | 63.823 | 58.7 | 5.123 | 26.2452 | -5.123
3.2783 | 63.8452 | 58.6642 | 5.181 | 26.8427 | -5.181
3.2789 | 63.8205 | 58.6237 | 5.1968 | 27.0071 | -5.1968
3.2794 | 63.8082 | 58.7 | 5.1082 | 26.0936 | -5.1082
3.28 | 63.8008 | 58.7 | 5.1008 | 26.018 | -5.1008
3.2806 | 63.7983 | 58.6125 | 5.1858 | 26.8929 | -5.1858
3.2811 | 63.7983 | 58.6 | 5.1983 | 27.0225 | -5.1983
3.2817 | 63.7884 | 58.6634 | 5.125 | 26.266 | -5.125
3.2822 | 63.8033 | 58.6486 | 5.1546 | 26.5701 | -5.1546
3.2828 | 63.8107 | 58.6 | 5.2107 | 27.151 | -5.2107
3.2833 | 63.8082 | 58.6273 | 5.1809 | 26.8421 | -5.1809
3.2839 | 63.823 | 58.6848 | 5.1382 | 26.4009 | -5.1382
3.2844 | 63.8279 | 58.6031 | 5.2248 | 27.2988 | -5.2248
3.285 | 63.8329 | 58.6911 | 5.1418 | 26.4383 | -5.1418
3.2856 | 63.8304 | 58.7 | 5.1304 | 26.3212 | -5.1304
3.2861 | 63.8304 | 58.633 | 5.1974 | 27.0129 | -5.1974
3.2867 | 63.8304 | 58.6 | 5.2304 | 27.3573 | -5.2304
3.2872 | 63.8502 | 58.6429 | 5.2073 | 27.116 | -5.2073
3.2878 | 63.8403 | 58.7 | 5.1403 | 26.4227 | -5.1403
3.2883 | 63.8354 | 58.6812 | 5.1541 | 26.5651 | -5.1541
3.2889 | 63.8428 | 58.6067 | 5.236 | 27.4161 | -5.236
3.2894 | 63.8304 | 58.6947 | 5.1357 | 26.3758 | -5.1357
3.29 | 63.8428 | 58.6174 | 5.2254 | 27.3044 | -5.2254
3.2906 | 63.8304 | 58.6 | 5.2304 | 27.3573 | -5.2304
3.2911 | 63.823 | 58.6585 | 5.1645 | 26.6723 | -5.1645
3.2917 | 63.8181 | 58.6536 | 5.1645 | 26.6721 | -5.1645
3.2922 | 63.8181 | 58.6 | 5.2181 | 27.2282 | -5.2181
3.2928 | 63.8033 | 58.6 | 5.2033 | 27.0739 | -5.2033
3.2933 | 63.8107 | 58.6 | 5.2107 | 27.151 | -5.2107
3.2939 | 63.8082 | 58.6 | 5.2082 | 27.1253 | -5.2082
3.2944 | 63.8008 | 58.6 | 5.2008 | 27.0482 | -5.2008
3.295 | 63.7909 | 58.6 | 5.1909 | 26.9456 | -5.1909
3.2956 | 63.8107 | 58.6 | 5.2107 | 27.151 | -5.2107
3.2961 | 63.8033 | 58.6 | 5.2033 | 27.0739 | -5.2033
3.2967 | 63.8057 | 58.6 | 5.2057 | 27.0996 | -5.2057
3.2972 | 63.8205 | 58.6 | 5.2205 | 27.254 | -5.2205
3.2978 | 63.8279 | 58.6 | 5.2279 | 27.3314 | -5.2279
3.2983 | 63.8329 | 58.6 | 5.2329 | 27.3831 | -5.2329
3.2989 | 63.8378 | 58.6 | 5.2378 | 27.4348 | -5.2378
3.2994 | 63.8354 | 58.6 | 5.2354 | 27.409 | -5.2354
3.3 | 63.8428 | 58.6 | 5.2428 | 27.4866 | -5.2428
3.3006 | 63.8477 | 58.6 | 5.2477 | 27.5385 | -5.2477
3.3011 | 63.8452 | 58.6 | 5.2452 | 27.5125 | -5.2452
3.3017 | 63.8354 | 58.6 | 5.2354 | 27.409 | -5.2354
3.3022 | 63.8107 | 58.6 | 5.2107 | 27.151 | -5.2107
3.3028 | 63.7959 | 58.6 | 5.1959 | 26.9969 | -5.1959
3.3033 | 63.7761 | 58.6 | 5.1761 | 26.7922 | -5.1761
3.3039 | 63.7761 | 58.6 | 5.1761 | 26.7922 | -5.1761
3.3044 | 63.7761 | 58.6 | 5.1761 | 26.7922 | -5.1761
3.305 | 63.7761 | 58.6 | 5.1761 | 26.7922 | -5.1761
3.3056 | 63.7589 | 58.6 | 5.1589 | 26.6137 | -5.1589
3.3061 | 63.7465 | 58.6 | 5.1465 | 26.4867 | -5.1465
3.3067 | 63.7465 | 58.579 | 5.1675 | 26.7031 | -5.1675
3.3072 | 63.7416 | 58.5089 | 5.2327 | 27.3808 | -5.2327
3.3078 | 63.7465 | 58.5969 | 5.1496 | 26.5189 | -5.1496
3.3083 | 63.7391 | 58.6 | 5.1391 | 26.4107 | -5.1391
3.3089 | 63.7465 | 58.6 | 5.1465 | 26.4867 | -5.1465
3.3094 | 63.7564 | 58.6 | 5.1564 | 26.5883 | -5.1564
3.31 | 63.7564 | 58.5514 | 5.205 | 27.0922 | -5.205
3.3106 | 63.7613 | 58.5 | 5.2613 | 27.6814 | -5.2613
3.3111 | 63.7564 | 58.5245 | 5.2318 | 27.3722 | -5.2318
3.3117 | 63.7564 | 58.5875 | 5.1689 | 26.7173 | -5.1689
3.3122 | 63.749 | 58.5 | 5.249 | 27.5519 | -5.249
3.3128 | 63.7441 | 58.5 | 5.2441 | 27.5002 | -5.2441
3.3133 | 63.7293 | 58.5763 | 5.1529 | 26.5527 | -5.1529
3.3139 | 63.7194 | 58.6 | 5.1194 | 26.2084 | -5.1194
3.3144 | 63.7145 | 58.6 | 5.1145 | 26.158 | -5.1145
3.315 | 63.717 | 58.6 | 5.117 | 26.1832 | -5.117
3.3156 | 63.7022 | 58.6 | 5.1022 | 26.0322 | -5.1022
3.3161 | 63.7145 | 58.6 | 5.1145 | 26.158 | -5.1145
3.3167 | 63.6923 | 58.6 | 5.0923 | 25.9318 | -5.0923
3.3172 | 63.6874 | 58.6 | 5.0874 | 25.8817 | -5.0874
3.3178 | 63.6899 | 58.6 | 5.0899 | 25.9068 | -5.0899
3.3183 | 63.68 | 58.5322 | 5.1478 | 26.5003 | -5.1478
3.3189 | 63.6874 | 58.5558 | 5.1316 | 26.3338 | -5.1316
3.3194 | 63.6923 | 58.6 | 5.0923 | 25.9318 | -5.0923
3.32 | 63.6849 | 58.6 | 5.0849 | 25.8567 | -5.0849
3.3206 | 63.68 | 58.6 | 5.08 | 25.8066 | -5.08
3.3211 | 63.6677 | 58.5924 | 5.0753 | 25.7585 | -5.0753
3.3217 | 63.6677 | 58.5045 | 5.1632 | 26.6586 | -5.1632
3.3222 | 63.6776 | 58.5834 | 5.0941 | 25.9503 | -5.0941
3.3228 | 63.6825 | 58.6 | 5.0825 | 25.8316 | -5.0825
3.3233 | 63.6702 | 58.5407 | 5.1295 | 26.3118 | -5.1295
3.3239 | 63.6776 | 58.5 | 5.1776 | 26.8071 | -5.1776
3.3244 | 63.6726 | 58.5352 | 5.1374 | 26.393 | -5.1374
3.325 | 63.6751 | 58.5536 | 5.1215 | 26.2293 | -5.1215
3.3256 | 63.6726 | 58.4 | 5.2726 | 27.8007 | -5.2726
3.3261 | 63.6702 | 58.4 | 5.2702 | 27.7748 | -5.2702
3.3267 | 63.6554 | 58.313 | 5.3424 | 28.5417 | -5.3424
3.3272 | 63.6776 | 58.15 | 5.5275 | 30.5535 | -5.5275
3.3278 | 63.6628 | 58.0371 | 5.6257 | 31.6485 | -5.6257
3.3283 | 63.6259 | 57.9492 | 5.6768 | 32.2255 | -5.6768
3.3289 | 63.5424 | 57.8224 | 5.72 | 32.7185 | -5.72
3.3294 | 63.2418 | 57.6465 | 5.5953 | 31.307 | -5.5953
3.33 | 62.5942 | 57.4854 | 5.1088 | 26.1002 | -5.1088
3.3306 | 61.7725 | 57.3922 | 4.3803 | 19.187 | -4.3803
3.3311 | 60.8051 | 57.1284 | 3.6767 | 13.5182 | -3.6767
3.3317 | 59.7374 | 56.943 | 2.7944 | 7.8086 | -2.7944
3.3322 | 58.7454 | 56.7671 | 1.9783 | 3.9136 | -1.9783
3.3328 | 57.8501 | 56.5912 | 1.2589 | 1.5848 | -1.2589
3.3333 | 57.0629 | 56.373 | 0.68992 | 0.47599 | -0.68992
3.3339 | 56.2909 | 56.1394 | 0.15147 | 0.022944 | -0.15147
3.3344 | 55.5252 | 55.927 | 0.40182 | 0.16146 | 0.40182
3.335 | 54.8381 | 55.5876 | 0.74949 | 0.56174 | 0.74949
3.3356 | 54.1845 | 55.4117 | 1.2272 | 1.506 | 1.2272
3.3361 | 53.5434 | 55.1537 | 1.6103 | 2.5932 | 1.6103
3.3367 | 52.823 | 54.8898 | 2.0668 | 4.2717 | 2.0668
3.3372 | 52.1491 | 54.6261 | 2.477 | 6.1356 | 2.477
3.3378 | 51.4441 | 54.3164 | 2.8723 | 8.2501 | 2.8723
3.3383 | 50.8341 | 54.0323 | 3.1982 | 10.2283 | 3.1982
3.3389 | 50.2661 | 53.8128 | 3.5467 | 12.5791 | 3.5467
3.3394 | 49.7386 | 53.4609 | 3.7224 | 13.8561 | 3.7224
3.34 | 49.3122 | 53.1091 | 3.797 | 14.417 | 3.797
3.3406 | 48.8782 | 52.8431 | 3.9649 | 15.7208 | 3.9649
3.3411 | 48.4886 | 52.6529 | 4.1643 | 17.3412 | 4.1643
3.3417 | 48.0998 | 52.4154 | 4.3156 | 18.6246 | 4.3156
3.3422 | 47.6765 | 52.1516 | 4.4751 | 20.0262 | 4.4751
3.3428 | 47.2527 | 51.8129 | 4.5602 | 20.7951 | 4.5602
3.3433 | 46.8615 | 51.4239 | 4.5624 | 20.8156 | 4.5624
3.3439 | 46.4865 | 51.16 | 4.6735 | 21.8418 | 4.6735
3.3444 | 46.1345 | 50.8963 | 4.7618 | 22.6749 | 4.7618
3.345 | 45.8118 | 50.6325 | 4.8207 | 23.2389 | 4.8207
3.3456 | 45.489 | 50.3686 | 4.8796 | 23.8105 | 4.8796
3.3461 | 45.1899 | 50.1047 | 4.9149 | 24.1561 | 4.9149
3.3467 | 44.8921 | 49.8409 | 4.9488 | 24.4907 | 4.9488
3.3472 | 44.599 | 49.659 | 5.06 | 25.6037 | 5.06
3.3478 | 44.2286 | 49.5421 | 5.3135 | 28.2337 | 5.3135
3.3483 | 43.95 | 49.3325 | 5.3824 | 28.9707 | 5.3824
3.3489 | 43.6643 | 48.9903 | 5.3261 | 28.3669 | 5.3261
3.3494 | 43.378 | 48.8144 | 5.4364 | 29.5544 | 5.4364
3.35 | 43.1061 | 48.5578 | 5.4517 | 29.7209 | 5.4517
3.3506 | 42.8172 | 48.2252 | 5.4081 | 29.2472 | 5.4081
3.3511 | 42.5343 | 47.9301 | 5.3958 | 29.1147 | 5.3958
3.3517 | 42.2736 | 47.6662 | 5.3926 | 29.0804 | 5.3926
3.3522 | 42.0057 | 47.4024 | 5.3966 | 29.1237 | 5.3966
3.3528 | 41.7065 | 47.1385 | 5.432 | 29.507 | 5.432
3.3533 | 41.3956 | 46.8832 | 5.4876 | 30.1141 | 5.4876
3.3539 | 40.9802 | 46.7074 | 5.7271 | 32.8001 | 5.7271
3.3544 | 40.5734 | 46.4472 | 5.8738 | 34.5017 | 5.8738
3.355 | 40.2399 | 46.1834 | 5.9435 | 35.3251 | 5.9435
3.3556 | 39.9472 | 45.9195 | 5.9724 | 35.6692 | 5.9724
3.3561 | 39.6995 | 45.7038 | 6.0043 | 36.0511 | 6.0043
3.3567 | 39.4683 | 45.4918 | 6.0235 | 36.2828 | 6.0235
3.3572 | 39.2439 | 45.228 | 5.984 | 35.8085 | 5.984
3.3578 | 38.9967 | 44.9761 | 5.9794 | 35.7527 | 5.9794
3.3583 | 38.7704 | 44.8002 | 6.0297 | 36.3579 | 6.0297
3.3589 | 38.5711 | 44.5364 | 5.9653 | 35.5847 | 5.9653
3.3594 | 38.3474 | 44.3484 | 6.001 | 36.0123 | 6.001
3.36 | 38.1304 | 44.1088 | 5.9784 | 35.7414 | 5.9784
3.3606 | 37.8197 | 43.845 | 6.0252 | 36.3036 | 6.0252
3.3611 | 37.4854 | 43.5811 | 6.0957 | 37.1577 | 6.0957
3.3617 | 37.1798 | 43.3449 | 6.1651 | 38.0079 | 6.1651
3.3622 | 36.8965 | 43.1534 | 6.2569 | 39.1493 | 6.2569
3.3628 | 36.62 | 42.8896 | 6.2695 | 39.3072 | 6.2695
3.3633 | 36.3854 | 42.6257 | 6.2404 | 38.942 | 6.2404
3.3639 | 36.1284 | 42.4412 | 6.3128 | 39.8517 | 6.3128
3.3644 | 35.869 | 42.198 | 6.329 | 40.0561 | 6.329
3.365 | 35.6102 | 41.9342 | 6.3239 | 39.9923 | 6.3239
3.3656 | 35.3686 | 41.7136 | 6.345 | 40.2592 | 6.345
3.3661 | 35.1425 | 41.5066 | 6.3641 | 40.5023 | 6.3641
3.3667 | 34.9333 | 41.2618 | 6.3285 | 40.0505 | 6.3285
3.3672 | 34.6824 | 41.0789 | 6.3964 | 40.9146 | 6.3964
3.3678 | 34.4845 | 40.815 | 6.3305 | 40.0756 | 6.3305
3.3683 | 34.2899 | 40.6341 | 6.3443 | 40.2496 | 6.3443
3.3689 | 34.1 | 40.3873 | 6.2873 | 39.5307 | 6.2873
3.3694 | 33.8999 | 40.1823 | 6.2824 | 39.4685 | 6.2824
3.37 | 33.6927 | 40.0064 | 6.3137 | 39.8632 | 6.3137
3.3706 | 33.4724 | 39.8305 | 6.3582 | 40.4261 | 6.3582
3.3711 | 33.2672 | 39.6319 | 6.3647 | 40.5095 | 6.3647
3.3717 | 33.0579 | 39.3787 | 6.3208 | 39.9528 | 6.3208
3.3722 | 32.8696 | 39.2029 | 6.3333 | 40.1107 | 6.3333
3.3728 | 32.6978 | 39.027 | 6.3292 | 40.0588 | 6.3292
3.3733 | 32.5247 | 38.8511 | 6.3264 | 40.0233 | 6.3264
3.3739 | 32.3695 | 38.6752 | 6.3057 | 39.7617 | 6.3057
3.3744 | 32.2056 | 38.4993 | 6.2937 | 39.6106 | 6.2937
3.375 | 32.0669 | 38.2851 | 6.2182 | 38.6664 | 6.2182
3.3756 | 31.9136 | 38.0476 | 6.134 | 37.6258 | 6.134
3.3761 | 31.756 | 37.8717 | 6.1157 | 37.4017 | 6.1157
3.3767 | 31.6176 | 37.6958 | 6.0781 | 36.9438 | 6.0781
3.3772 | 31.4632 | 37.5199 | 6.0567 | 36.6832 | 6.0567
3.3778 | 31.3339 | 37.344 | 6.0101 | 36.1212 | 6.0101
3.3783 | 31.1826 | 37.1681 | 5.9855 | 35.8265 | 5.9855
3.3789 | 31.0476 | 37.0461 | 5.9985 | 35.9826 | 5.9985
3.3794 | 30.8921 | 36.9164 | 6.0242 | 36.2915 | 6.0242
3.38 | 30.7675 | 36.7405 | 5.9729 | 35.6758 | 5.9729
3.3806 | 30.6313 | 36.5646 | 5.9333 | 35.2035 | 5.9333
3.3811 | 30.5127 | 36.3887 | 5.8759 | 34.5267 | 5.8759
3.3817 | 30.3795 | 36.2128 | 5.8332 | 34.0263 | 5.8332
3.3822 | 30.2435 | 36.0369 | 5.7933 | 33.5625 | 5.7933
3.3828 | 30.1134 | 35.8609 | 5.7475 | 33.0338 | 5.7475
3.3833 | 29.9557 | 35.7425 | 5.7869 | 33.4878 | 5.7869
3.3839 | 29.8374 | 35.6091 | 5.7718 | 33.3132 | 5.7718
3.3844 | 29.7002 | 35.4333 | 5.7331 | 32.8682 | 5.7331
3.385 | 29.5791 | 35.2574 | 5.6783 | 32.2433 | 5.6783
3.3856 | 29.4654 | 35.0908 | 5.6254 | 31.645 | 5.6254
3.3861 | 29.3313 | 35.0028 | 5.6715 | 32.1664 | 5.6715
3.3867 | 29.2074 | 34.8297 | 5.6223 | 31.6103 | 5.6223
3.3872 | 29.0938 | 34.6538 | 5.56 | 30.9138 | 5.56
3.3878 | 28.9744 | 34.539 | 5.5645 | 30.9642 | 5.5645
3.3883 | 28.8594 | 34.402 | 5.5426 | 30.7203 | 5.5426
3.3889 | 28.7052 | 34.2261 | 5.5209 | 30.4806 | 5.5209
3.3894 | 28.5714 | 34.0751 | 5.5037 | 30.2909 | 5.5037
3.39 | 28.4551 | 33.9743 | 5.5192 | 30.4621 | 5.5192
3.3906 | 28.3504 | 33.7984 | 5.448 | 29.6807 | 5.448
3.3911 | 28.2269 | 33.6226 | 5.3957 | 29.1136 | 5.3957
3.3917 | 28.1179 | 33.5234 | 5.4054 | 29.2186 | 5.4054
3.3922 | 28.0032 | 33.3708 | 5.3676 | 28.8114 | 5.3676
3.3928 | 27.9015 | 33.2474 | 5.3459 | 28.5789 | 5.3459
3.3933 | 27.7955 | 33.119 | 5.3235 | 28.3392 | 5.3235
3.3939 | 27.6794 | 32.9431 | 5.2637 | 27.707 | 5.2637
3.3944 | 27.5589 | 32.7837 | 5.2247 | 27.2978 | 5.2247
3.395 | 27.4429 | 32.6914 | 5.2485 | 27.547 | 5.2485
3.3956 | 27.3442 | 32.5156 | 5.1714 | 26.7429 | 5.1714
3.3961 | 27.2383 | 32.4199 | 5.1816 | 26.8485 | 5.1816
3.3967 | 27.1411 | 32.2638 | 5.1227 | 26.2416 | 5.1227
3.3972 | 27.0295 | 32.1439 | 5.1145 | 26.1577 | 5.1145
3.3978 | 26.9149 | 32.012 | 5.0971 | 25.9803 | 5.0971
3.3983 | 26.8178 | 31.8681 | 5.0503 | 25.5057 | 5.0503
3.3989 | 26.725 | 31.7604 | 5.0354 | 25.3549 | 5.0354
3.3994 | 26.6322 | 31.5923 | 4.9601 | 24.6022 | 4.9601
3.4 | 26.5438 | 31.5044 | 4.9606 | 24.6072 | 4.9606
3.4006 | 26.4742 | 31.4164 | 4.9422 | 24.4249 | 4.9422
3.4011 | 26.4017 | 31.2568 | 4.8551 | 23.5718 | 4.8551
3.4017 | 26.3191 | 31.1405 | 4.8213 | 23.2452 | 4.8213
3.4022 | 26.2409 | 31.0525 | 4.8116 | 23.1519 | 4.8116
3.4028 | 26.1713 | 30.9291 | 4.7578 | 22.6368 | 4.7578
3.4033 | 26.1075 | 30.7766 | 4.6691 | 21.8003 | 4.6691
3.4039 | 26.0409 | 30.6887 | 4.6478 | 21.6023 | 4.6478
3.4044 | 25.9699 | 30.6007 | 4.6309 | 21.4451 | 4.6309
3.405 | 25.9206 | 30.5128 | 4.5922 | 21.0883 | 4.5922
3.4056 | 25.8525 | 30.4249 | 4.5724 | 20.9068 | 4.5724
3.4061 | 25.738 | 30.2739 | 4.5359 | 20.5742 | 4.5359
3.4067 | 25.6873 | 30.2 | 4.5127 | 20.3646 | 4.5127
3.4072 | 25.6322 | 30.1221 | 4.4899 | 20.1592 | 4.4899
3.4078 | 25.5887 | 29.9731 | 4.3844 | 19.2229 | 4.3844
3.4083 | 25.5322 | 29.8852 | 4.353 | 18.9483 | 4.353
3.4089 | 25.48 | 29.7972 | 4.3172 | 18.6381 | 4.3172
3.4094 | 25.4105 | 29.7093 | 4.2988 | 18.4796 | 4.2988
3.41 | 25.3612 | 29.6213 | 4.2601 | 18.1486 | 4.2601
3.4106 | 25.3076 | 29.5334 | 4.2258 | 17.8576 | 4.2258
3.4111 | 25.2467 | 29.4455 | 4.1988 | 17.6295 | 4.1988
3.4117 | 25.2018 | 29.3575 | 4.1557 | 17.2701 | 4.1557
3.4122 | 25.1583 | 29.2696 | 4.1113 | 16.9025 | 4.1113
3.4128 | 25.109 | 29.1816 | 4.0726 | 16.586 | 4.0726
3.4133 | 25.0641 | 29.0937 | 4.0296 | 16.2375 | 4.0296
3.4139 | 25.0235 | 29.0057 | 3.9822 | 15.858 | 3.9822
3.4144 | 24.9873 | 28.9178 | 3.9305 | 15.4489 | 3.9305
3.415 | 24.9467 | 28.9 | 3.9533 | 15.6288 | 3.9533
3.4156 | 24.9032 | 28.8419 | 3.9387 | 15.5132 | 3.9387
3.4161 | 24.8582 | 28.7539 | 3.8957 | 15.1764 | 3.8957
3.4167 | 24.822 | 28.666 | 3.844 | 14.7765 | 3.844
3.4172 | 24.7684 | 28.5781 | 3.8098 | 14.5142 | 3.8098
3.4178 | 24.722 | 28.4902 | 3.7682 | 14.1996 | 3.7682
3.4183 | 24.6683 | 28.4023 | 3.734 | 13.9426 | 3.734
3.4189 | 24.619 | 28.3143 | 3.6953 | 13.6555 | 3.6953
3.4194 | 24.5596 | 28.2264 | 3.6669 | 13.4459 | 3.6669
3.42 | 24.4957 | 28.2 | 3.7043 | 13.7215 | 3.7043
3.4206 | 24.4421 | 28.1506 | 3.7086 | 13.7534 | 3.7086
3.4211 | 24.3768 | 28.0627 | 3.6859 | 13.5859 | 3.6859
3.4217 | 24.3231 | 27.9748 | 3.6516 | 13.3343 | 3.6516
3.4222 | 24.2753 | 27.9 | 3.6247 | 13.1387 | 3.6247
3.4228 | 24.21 | 27.8989 | 3.6889 | 13.6078 | 3.6889
3.4233 | 24.1636 | 27.8109 | 3.6474 | 13.3032 | 3.6474
3.4239 | 24.1128 | 27.723 | 3.6102 | 13.0334 | 3.6102
3.4244 | 24.0663 | 27.635 | 3.5687 | 12.7354 | 3.5687
3.425 | 24.0068 | 27.5471 | 3.5402 | 12.5332 | 3.5402
3.4256 | 23.9705 | 27.5 | 3.5295 | 12.457 | 3.5295
3.4261 | 23.9314 | 27.4712 | 3.5398 | 12.5304 | 3.5398
3.4267 | 23.9081 | 27.3832 | 3.4751 | 12.0764 | 3.4751
3.4272 | 23.882 | 27.3 | 3.418 | 11.6827 | 3.418
3.4278 | 23.8472 | 27.3 | 3.4528 | 11.9221 | 3.4528
3.4283 | 23.8225 | 27.2194 | 3.3969 | 11.539 | 3.3969
3.4289 | 23.7949 | 27.1315 | 3.3366 | 11.1327 | 3.3366
3.4294 | 23.763 | 27.1 | 3.337 | 11.1358 | 3.337
3.43 | 23.7325 | 27.0556 | 3.3232 | 11.0435 | 3.3232
3.4306 | 23.7194 | 26.9677 | 3.2483 | 10.5516 | 3.2483
3.4311 | 23.6889 | 26.9 | 3.2111 | 10.3111 | 3.2111
3.4317 | 23.6555 | 26.8918 | 3.2363 | 10.4737 | 3.2363
3.4322 | 23.6279 | 26.8039 | 3.176 | 10.0867 | 3.176
3.4328 | 23.6047 | 26.716 | 3.1113 | 9.6801 | 3.1113
3.4333 | 23.58 | 26.7 | 3.12 | 9.7345 | 3.12
3.4339 | 23.5553 | 26.6401 | 3.0848 | 9.5161 | 3.0848
3.4344 | 23.535 | 26.5522 | 3.0172 | 9.1035 | 3.0172
3.435 | 23.5219 | 26.5 | 2.9781 | 8.8692 | 2.9781
3.4356 | 23.503 | 26.4763 | 2.9733 | 8.8403 | 2.9733
3.4361 | 23.4768 | 26.3883 | 2.9115 | 8.4766 | 2.9115
3.4367 | 23.4652 | 26.3004 | 2.8352 | 8.0382 | 2.8352
3.4372 | 23.442 | 26.3 | 2.858 | 8.1683 | 2.858
3.4378 | 23.4187 | 26.2246 | 2.8058 | 7.8727 | 2.8058
3.4383 | 23.3955 | 26.2 | 2.8045 | 7.8653 | 2.8045
3.4389 | 23.3737 | 26.1487 | 2.775 | 7.7006 | 2.775
3.4394 | 23.365 | 26.0607 | 2.6958 | 7.2672 | 2.6958
3.44 | 23.3446 | 26 | 2.6554 | 7.051 | 2.6554
3.4406 | 23.3127 | 25.9849 | 2.6722 | 7.1408 | 2.6722
3.4411 | 23.2763 | 25.9 | 2.6237 | 6.8837 | 2.6237
3.4417 | 23.2502 | 25.9 | 2.6498 | 7.0217 | 2.6498
3.4422 | 23.2065 | 25.821 | 2.6145 | 6.8355 | 2.6145
3.4428 | 23.1731 | 25.8 | 2.6269 | 6.9005 | 2.6269
3.4433 | 23.1542 | 25.7452 | 2.591 | 6.713 | 2.591
3.4439 | 23.128 | 25.7 | 2.572 | 6.615 | 2.572
3.4444 | 23.0961 | 25.6693 | 2.5732 | 6.6214 | 2.5732
3.445 | 23.0612 | 25.6 | 2.5388 | 6.4457 | 2.5388
3.4456 | 23.0175 | 25.5934 | 2.5758 | 6.6349 | 2.5758
3.4461 | 22.9783 | 25.5055 | 2.5272 | 6.3867 | 2.5272
3.4467 | 22.9521 | 25.4175 | 2.4654 | 6.0783 | 2.4654
3.4472 | 22.9143 | 25.4 | 2.4857 | 6.1789 | 2.4857
3.4478 | 22.8837 | 25.4 | 2.5163 | 6.3318 | 2.5163
3.4483 | 22.8255 | 25.3536 | 2.5282 | 6.3915 | 2.5282
3.4489 | 22.7789 | 25.3 | 2.5211 | 6.3558 | 2.5211
3.4494 | 22.8415 | 25.2778 | 2.4363 | 5.9355 | 2.4363
3.45 | 22.7891 | 25.2 | 2.4109 | 5.8123 | 2.4109
3.4506 | 22.7455 | 25.2 | 2.4545 | 6.0248 | 2.4545
3.4511 | 22.7062 | 25.114 | 2.4078 | 5.7976 | 2.4078
3.4517 | 22.6523 | 25.0261 | 2.3738 | 5.6348 | 2.3738
3.4522 | 22.6057 | 25 | 2.3943 | 5.7326 | 2.3943
3.4528 | 22.5504 | 24.9004 | 2.3501 | 5.5228 | 2.3501
3.4533 | 22.5096 | 24.7623 | 2.2527 | 5.0745 | 2.2527
3.4539 | 22.4542 | 24.6743 | 2.2201 | 4.9288 | 2.2201
3.4544 | 22.3275 | 24.5728 | 2.2453 | 5.0415 | 2.2453
3.455 | 21.8637 | 24.3969 | 2.5332 | 6.4172 | 2.5332
3.4556 | 21.2441 | 24.221 | 2.977 | 8.8623 | 2.977
3.4561 | 20.5553 | 23.9678 | 3.4125 | 11.6453 | 3.4125
3.4567 | 19.755 | 23.7693 | 4.0143 | 16.1143 | 4.0143
3.4572 | 19.0297 | 23.5402 | 4.5105 | 20.3448 | 4.5105
3.4578 | 18.286 | 23.3176 | 5.0316 | 25.3169 | 5.0316
3.4583 | 17.5533 | 23.1125 | 5.5592 | 30.9047 | 5.5592
3.4589 | 16.8104 | 22.8487 | 6.0383 | 36.4607 | 6.0383
3.4594 | 16.0521 | 22.5798 | 6.5277 | 42.6103 | 6.5277
3.46 | 15.3312 | 22.228 | 6.8968 | 47.5659 | 6.8968
3.4606 | 14.628 | 21.9571 | 7.3291 | 53.7154 | 7.3291
3.4611 | 13.9444 | 21.6244 | 7.68 | 58.9822 | 7.68
3.4617 | 13.2413 | 21.3294 | 8.0881 | 65.4179 | 8.0881
3.4622 | 12.5889 | 21.0208 | 8.4319 | 71.0964 | 8.4319
3.4628 | 11.9564 | 20.669 | 8.7125 | 75.9079 | 8.7125
3.4633 | 11.333 | 20.3172 | 8.9842 | 80.715 | 8.9842
3.4639 | 10.7268 | 19.9655 | 9.2388 | 85.3545 | 9.2388
3.4644 | 10.0972 | 19.6137 | 9.5165 | 90.5644 | 9.5165
3.465 | 9.4879 | 19.2619 | 9.774 | 95.5318 | 9.774
3.4656 | 8.8993 | 18.9101 | 10.0109 | 100.2173 | 10.0109
3.4661 | 8.3217 | 18.5584 | 10.2367 | 104.7904 | 10.2367
3.4667 | 7.7774 | 18.2067 | 10.4293 | 108.7698 | 10.4293
3.4672 | 7.2091 | 17.8549 | 10.6458 | 113.3326 | 10.6458
3.4678 | 6.6505 | 17.5031 | 10.8526 | 117.7787 | 10.8526
3.4683 | 6.0773 | 17.1391 | 11.0618 | 122.3631 | 11.0618
3.4689 | 5.5349 | 16.6995 | 11.1646 | 124.6482 | 11.1646
3.4694 | 4.9813 | 16.3477 | 11.3664 | 129.1949 | 11.3664
3.47 | 4.4629 | 16.0719 | 11.609 | 134.7682 | 11.609
3.4706 | 3.9499 | 15.7441 | 11.7941 | 139.1016 | 11.7941
3.4711 | 3.47 | 15.3403 | 11.8703 | 140.9045 | 11.8703
3.4717 | 2.9348 | 14.9405 | 12.0057 | 144.1358 | 12.0057
3.4722 | 2.4629 | 14.5887 | 12.1257 | 147.0336 | 12.1257
3.4728 | 2.0031 | 14.2369 | 12.2338 | 149.6655 | 12.2338
3.4733 | 1.5557 | 13.8852 | 12.3295 | 152.0178 | 12.3295
3.4739 | 1.1443 | 13.5334 | 12.3891 | 153.4899 | 12.3891
3.4744 | 0.71518 | 13.102 | 12.3868 | 153.4338 | 12.3868
3.475 | 0.30731 | 12.7974 | 12.49 | 156.0013 | 12.49
3.4756 | -0.080672 | 12.4225 | 12.5032 | 156.3297 | 12.5032
3.4761 | -0.54922 | 12.0263 | 12.5755 | 158.1434 | 12.5755
3.4767 | -0.97837 | 11.7059 | 12.6843 | 160.8917 | 12.6843
3.4772 | -1.371 | 11.4228 | 12.7937 | 163.6797 | 12.7937
3.4778 | -1.7384 | 11.071 | 12.8094 | 164.0796 | 12.8094
3.4783 | -2.1284 | 10.7192 | 12.8475 | 165.0589 | 12.8475
3.4789 | -2.4735 | 10.3674 | 12.8408 | 164.8873 | 12.8408
3.4794 | -2.8197 | 10.0867 | 12.9064 | 166.5743 | 12.9064
3.48 | -3.1627 | 9.7638 | 12.9265 | 167.0938 | 12.9265
3.4806 | -3.4981 | 9.412 | 12.91 | 166.669 | 12.91
3.4811 | -3.8234 | 9.0951 | 12.9185 | 166.8869 | 12.9185
3.4817 | -4.1316 | 8.8084 | 12.9399 | 167.4422 | 12.9399
3.4822 | -4.4336 | 8.4566 | 12.8901 | 166.1557 | 12.8901
3.4828 | -4.7518 | 8.1049 | 12.8567 | 165.2951 | 12.8567
3.4833 | -5.1211 | 7.8398 | 12.9609 | 167.9854 | 12.9609
3.4839 | -5.4157 | 7.576 | 12.9917 | 168.7843 | 12.9917
3.4844 | -5.7083 | 7.2495 | 12.9578 | 167.9042 | 12.9578
3.485 | -6.0081 | 6.9483 | 12.9564 | 167.8682 | 12.9564
3.4856 | -6.2941 | 6.6459 | 12.94 | 167.443 | 12.94
3.4861 | -6.5706 | 6.3206 | 12.8911 | 166.1813 | 12.8911
3.4867 | -6.8277 | 6.0567 | 12.8844 | 166.0079 | 12.8844
3.4872 | -7.0796 | 5.7905 | 12.8701 | 165.6384 | 12.8701
3.4878 | -7.3604 | 5.4387 | 12.7991 | 163.8166 | 12.7991
3.4883 | -7.6066 | 5.1652 | 12.7718 | 163.1184 | 12.7718
3.4889 | -7.8572 | 4.9676 | 12.8248 | 164.4767 | 12.8248
3.4894 | -8.0647 | 4.6835 | 12.7482 | 162.5159 | 12.7482
3.49 | -8.314 | 4.3737 | 12.6877 | 160.9782 | 12.6877
3.4906 | -8.5169 | 4.1099 | 12.6268 | 159.4349 | 12.6268
3.4911 | -8.7518 | 3.864 | 12.6159 | 159.16 | 12.6159
3.4917 | -8.9602 | 3.6763 | 12.6365 | 159.6803 | 12.6365
3.4922 | -9.1622 | 3.3246 | 12.4868 | 155.9207 | 12.4868
3.4928 | -9.3734 | 3.0546 | 12.428 | 154.4555 | 12.428
3.4933 | -9.5782 | 2.7908 | 12.3689 | 152.9904 | 12.3689
3.4939 | -9.7817 | 2.5846 | 12.3663 | 152.925 | 12.3663
3.4944 | -10.0427 | 2.3631 | 12.4058 | 153.9029 | 12.4058
3.495 | -10.2413 | 2.0993 | 12.3406 | 152.2898 | 12.3406
3.4956 | -10.4142 | 1.857 | 12.2712 | 150.5816 | 12.2712
3.4961 | -10.6044 | 1.6716 | 12.276 | 150.7011 | 12.276
3.4967 | -10.7712 | 1.4078 | 12.179 | 148.3271 | 12.179
3.4972 | -10.9499 | 1.1439 | 12.0939 | 146.2616 | 12.0939
3.4978 | -11.0965 | 0.88008 | 11.9766 | 143.4386 | 11.9766
3.4983 | -11.2856 | 0.67748 | 11.9631 | 143.1165 | 11.9631
3.4989 | -11.4367 | 0.45237 | 11.8891 | 141.3507 | 11.8891
3.4994 | -11.5999 | 0.22568 | 11.8256 | 139.844 | 11.8256
3.5 | -11.7583 | 0.02467 | 11.783 | 138.8383 | 11.783
3.5006 | -11.9204 | -0.22612 | 11.6943 | 136.7571 | 11.6943
3.5011 | -12.0778 | -0.40303 | 11.6747 | 136.2995 | 11.6747
3.5017 | -12.21 | -0.66677 | 11.5433 | 133.2468 | 11.5433
3.5022 | -12.3777 | -0.85374 | 11.5239 | 132.801 | 11.5239
3.5028 | -12.5084 | -1.0296 | 11.4788 | 131.7625 | 11.4788
3.5033 | -12.672 | -1.2583 | 11.4137 | 130.2721 | 11.4137
3.5039 | -12.8041 | -1.4814 | 11.3227 | 128.203 | 11.3227
3.5044 | -12.9162 | -1.6573 | 11.2588 | 126.7615 | 11.2588
3.505 | -13.0495 | -1.8332 | 11.2162 | 125.8038 | 11.2162
3.5056 | -13.1924 | -2.0091 | 11.1832 | 125.0642 | 11.1832
3.5061 | -13.303 | -2.185 | 11.118 | 123.6088 | 11.118
3.5067 | -13.4352 | -2.3609 | 11.0742 | 122.6379 | 11.0742
3.5072 | -13.5558 | -2.5369 | 11.019 | 121.4181 | 11.019
3.5078 | -13.6619 | -2.7127 | 10.9492 | 119.8844 | 10.9492
3.5083 | -13.7744 | -2.8886 | 10.8859 | 118.5017 | 10.8859
3.5089 | -13.8966 | -3.0645 | 10.8321 | 117.3352 | 10.8321
3.5094 | -14.0132 | -3.2404 | 10.7728 | 116.0537 | 10.7728
3.51 | -14.1056 | -3.4163 | 10.6893 | 114.2614 | 10.6893
3.5106 | -14.2138 | -3.5922 | 10.6216 | 112.8185 | 10.6216
3.5111 | -14.3162 | -3.768 | 10.5482 | 111.2641 | 10.5482
3.5117 | -14.4127 | -3.9439 | 10.4688 | 109.5967 | 10.4688
3.5122 | -14.4971 | -4.1198 | 10.3773 | 107.6887 | 10.3773
3.5128 | -14.5817 | -4.2957 | 10.2861 | 105.8029 | 10.2861
3.5133 | -14.6982 | -4.4358 | 10.2624 | 105.3161 | 10.2624
3.5139 | -14.7771 | -4.5475 | 10.2296 | 104.6454 | 10.2296
3.5144 | -14.8626 | -4.7233 | 10.1393 | 102.8059 | 10.1393
3.515 | -14.9612 | -4.8992 | 10.062 | 101.2429 | 10.062
3.5156 | -15.0345 | -5.0751 | 9.9594 | 99.1894 | 9.9594
3.5161 | -15.1401 | -5.251 | 9.8891 | 97.7936 | 9.8891
3.5167 | -15.2203 | -5.3635 | 9.8569 | 97.1581 | 9.8569
3.5172 | -15.2912 | -5.5028 | 9.7884 | 95.8119 | 9.7884
3.5178 | -15.3816 | -5.6787 | 9.7029 | 94.1458 | 9.7029
3.5183 | -15.4496 | -5.8273 | 9.6223 | 92.5889 | 9.6223
3.5189 | -15.5406 | -5.9304 | 9.6102 | 92.3551 | 9.6102
3.5194 | -15.6123 | -6.1031 | 9.5091 | 90.4238 | 9.5091
3.52 | -15.6645 | -6.191 | 9.4735 | 89.7471 | 9.4735
3.5206 | -15.7497 | -6.358 | 9.3917 | 88.2043 | 9.3917
3.5211 | -15.8252 | -6.4669 | 9.3583 | 87.5782 | 9.3583
3.5217 | -15.868 | -6.6097 | 9.2584 | 85.717 | 9.2584
3.5222 | -15.9538 | -6.7855 | 9.1683 | 84.0576 | 9.1683
3.5228 | -16.0532 | -6.9307 | 9.1225 | 83.2199 | 9.1225
3.5233 | -16.1596 | -7.0373 | 9.1223 | 83.2164 | 9.1223
3.5239 | -16.2196 | -7.2066 | 9.013 | 81.2348 | 9.013
3.5244 | -16.2765 | -7.2945 | 8.9819 | 80.6748 | 8.9819
3.525 | -16.3536 | -7.3825 | 8.9711 | 80.4798 | 8.9711
3.5256 | -16.4073 | -7.5408 | 8.8665 | 78.6144 | 8.8665
3.5261 | -16.4544 | -7.6584 | 8.7961 | 77.3712 | 8.7961
3.5267 | -16.5084 | -7.7463 | 8.7621 | 76.7745 | 8.7621
3.5272 | -16.5693 | -7.8685 | 8.7008 | 75.7031 | 8.7008
3.5278 | -16.6438 | -8.0444 | 8.5994 | 73.95 | 8.5994
3.5283 | -16.6914 | -8.2102 | 8.4812 | 71.9315 | 8.4812
3.5289 | -16.739 | -8.2981 | 8.441 | 71.2502 | 8.441
3.5294 | -16.8004 | -8.386 | 8.4144 | 70.8026 | 8.4144
3.53 | -16.8483 | -8.5479 | 8.3004 | 68.896 | 8.3004
3.5306 | -16.8962 | -8.6619 | 8.2343 | 67.804 | 8.2343
3.5311 | -16.934 | -8.7499 | 8.1841 | 66.9795 | 8.1841
3.5317 | -16.9786 | -8.8378 | 8.1408 | 66.2728 | 8.1408
3.5322 | -17.044 | -8.9515 | 8.0925 | 65.4887 | 8.0925
3.5328 | -17.0854 | -9.1137 | 7.9717 | 63.5485 | 7.9717
3.5333 | -17.1338 | -9.2017 | 7.9322 | 62.9192 | 7.9322
3.5339 | -17.1754 | -9.2896 | 7.8858 | 62.1852 | 7.8858
3.5344 | -17.2413 | -9.3776 | 7.8637 | 61.8382 | 7.8637
3.535 | -17.2795 | -9.4655 | 7.814 | 61.0594 | 7.814
3.5356 | -17.3283 | -9.5534 | 7.7749 | 60.4486 | 7.7749
3.5361 | -17.3562 | -9.6828 | 7.6734 | 58.8816 | 7.6734
3.5367 | -17.3981 | -9.8293 | 7.5688 | 57.2864 | 7.5688
3.5372 | -17.4261 | -9.9173 | 7.5088 | 56.3821 | 7.5088
3.5378 | -17.4821 | -10.0052 | 7.4769 | 55.9041 | 7.4769
3.5383 | -17.5207 | -10.0931 | 7.4276 | 55.1691 | 7.4276
3.5389 | -17.57 | -10.1811 | 7.3889 | 54.5953 | 7.3889
3.5394 | -17.5876 | -10.269 | 7.3185 | 53.5611 | 7.3185
3.54 | -17.6228 | -10.3569 | 7.2658 | 52.7925 | 7.2658
3.5406 | -17.6687 | -10.4449 | 7.2238 | 52.1829 | 7.2238
3.5411 | -17.704 | -10.5328 | 7.1712 | 51.4258 | 7.1712
3.5417 | -17.7465 | -10.6208 | 7.1257 | 50.7757 | 7.1257
3.5422 | -17.7642 | -10.7087 | 7.0555 | 49.7799 | 7.0555
3.5428 | -17.8068 | -10.7967 | 7.0102 | 49.1424 | 7.0102
3.5433 | -17.8246 | -10.8846 | 6.94 | 48.1633 | 6.94
3.5439 | -17.8566 | -10.9726 | 6.884 | 47.39 | 6.884
3.5444 | -17.8958 | -11.0605 | 6.8353 | 46.7208 | 6.8353
3.545 | -17.9243 | -11.1485 | 6.7758 | 45.9121 | 6.7758
3.5456 | -17.9672 | -11.2364 | 6.7307 | 45.303 | 6.7307
3.5461 | -17.985 | -11.3244 | 6.6607 | 44.3646 | 6.6607
3.5467 | -17.9958 | -11.4123 | 6.5835 | 43.3419 | 6.5835
3.5472 | -18.028 | -11.5003 | 6.5277 | 42.6113 | 6.5277
3.5478 | -18.0603 | -11.5882 | 6.4721 | 41.8875 | 6.4721
3.5483 | -18.0998 | -11.6762 | 6.4236 | 41.2626 | 6.4236
3.5489 | -18.1429 | -11.7641 | 6.3788 | 40.6891 | 6.3788
3.5494 | -18.1645 | -11.8 | 6.3645 | 40.5072 | 6.3645
3.55 | -18.1898 | -11.84 | 6.3498 | 40.3199 | 6.3498
3.5506 | -18.2078 | -11.9279 | 6.2799 | 39.4373 | 6.2799
3.5511 | -18.2222 | -12.0158 | 6.2064 | 38.5195 | 6.2064
3.5517 | -18.2511 | -12.1037 | 6.1474 | 37.7905 | 6.1474
3.5522 | -18.2728 | -12.1916 | 6.0812 | 36.9808 | 6.0812
3.5528 | -18.3018 | -12.2 | 6.1018 | 37.2319 | 6.1018
3.5533 | -18.3272 | -12.2675 | 6.0597 | 36.7195 | 6.0597
3.5539 | -18.3526 | -12.3555 | 5.9971 | 35.9652 | 5.9971
3.5544 | -18.3816 | -12.4434 | 5.9382 | 35.2623 | 5.9382
3.555 | -18.4034 | -12.5314 | 5.8721 | 34.4812 | 5.8721
3.5556 | -18.4398 | -12.6 | 5.8398 | 34.1035 | 5.8398
3.5561 | -18.458 | -12.6072 | 5.8508 | 34.2322 | 5.8508
3.5567 | -18.4872 | -12.6951 | 5.7921 | 33.5483 | 5.7921
3.5572 | -18.5018 | -12.7831 | 5.7187 | 32.704 | 5.7187
3.5578 | -18.5018 | -12.871 | 5.6308 | 31.7058 | 5.6308
3.5583 | -18.5347 | -12.9 | 5.6347 | 31.7498 | 5.6347
3.5589 | -18.5493 | -12.9469 | 5.6024 | 31.3869 | 5.6024
3.5594 | -18.5786 | -13.0349 | 5.5437 | 30.733 | 5.5437
3.56 | -18.5969 | -13.1228 | 5.4741 | 29.9658 | 5.4741
3.5606 | -18.6189 | -13.2 | 5.4189 | 29.3647 | 5.4189
3.5611 | -18.6373 | -13.2 | 5.4373 | 29.5639 | 5.4373
3.5617 | -18.663 | -13.2867 | 5.3763 | 28.9047 | 5.3763
3.5622 | -18.674 | -13.3746 | 5.2994 | 28.0835 | 5.2994
3.5628 | -18.7034 | -13.4 | 5.3034 | 28.1265 | 5.3034
3.5633 | -18.7145 | -13.4505 | 5.264 | 27.7095 | 5.264
3.5639 | -18.7292 | -13.5384 | 5.1908 | 26.9444 | 5.1908
3.5644 | -18.7366 | -13.6 | 5.1366 | 26.3845 | 5.1366
3.565 | -18.7476 | -13.6142 | 5.1334 | 26.3518 | 5.1334
3.5656 | -18.7661 | -13.7022 | 5.0639 | 25.643 | 5.0639
3.5661 | -18.7809 | -13.7901 | 4.9907 | 24.9071 | 4.9907
3.5667 | -18.7956 | -13.8 | 4.9956 | 24.9563 | 4.9956
3.5672 | -18.8067 | -13.866 | 4.9407 | 24.4104 | 4.9407
3.5678 | -18.8252 | -13.9 | 4.9252 | 24.2576 | 4.9252
3.5683 | -18.8511 | -13.9419 | 4.9092 | 24.1007 | 4.9092
3.5689 | -18.8659 | -14 | 4.8659 | 23.6772 | 4.8659
3.5694 | -18.8919 | -14.0178 | 4.8741 | 23.7569 | 4.8741
3.57 | -18.9104 | -14.1057 | 4.8047 | 23.0852 | 4.8047
3.5706 | -18.9104 | -14.1936 | 4.7168 | 22.2481 | 4.7168
3.5711 | -18.9216 | -14.2 | 4.7216 | 22.2931 | 4.7216
3.5717 | -18.9401 | -14.2695 | 4.6706 | 21.8148 | 4.6706
3.5722 | -18.9587 | -14.3 | 4.6587 | 21.7036 | 4.6587
3.5728 | -18.9699 | -14.3454 | 4.6245 | 21.3859 | 4.6245
3.5733 | -18.9773 | -14.4 | 4.5773 | 20.9518 | 4.5773
3.5739 | -18.9922 | -14.4426 | 4.5496 | 20.6992 | 4.5496
3.5744 | -19.0071 | -14.5908 | 4.4163 | 19.5041 | 4.4163
3.575 | -19.0295 | -14.5028 | 4.5267 | 20.4906 | 4.5267
3.5756 | -19.0444 | -14.5851 | 4.4593 | 19.8853 | 4.4593
3.5761 | -19.0668 | -14.6 | 4.4668 | 19.9523 | 4.4668
3.5767 | -19.093 | -14.6609 | 4.432 | 19.6427 | 4.432
3.5772 | -19.0892 | -14.7489 | 4.3403 | 18.8383 | 4.3403
3.5778 | -19.1117 | -14.8 | 4.3117 | 18.5904 | 4.3117
3.5783 | -19.1154 | -14.8 | 4.3154 | 18.6227 | 4.3154
3.5789 | -19.1379 | -14.8127 | 4.3252 | 18.7073 | 4.3252
3.5794 | -19.1491 | -14.9006 | 4.2485 | 18.0496 | 4.2485
3.58 | -19.1641 | -14.9886 | 4.1755 | 17.435 | 4.1755
3.5806 | -19.1641 | -15 | 4.1641 | 17.3397 | 4.1641
3.5811 | -19.1979 | -15.0645 | 4.1334 | 17.085 | 4.1334
3.5817 | -19.2054 | -15.1 | 4.1054 | 16.8541 | 4.1054
3.5822 | -19.2054 | -15.1404 | 4.065 | 16.5243 | 4.065
3.5828 | -19.2091 | -15.2 | 4.0091 | 16.0731 | 4.0091
3.5833 | -19.2242 | -15.2163 | 4.0079 | 16.0633 | 4.0079
3.5839 | -19.2317 | -15.3042 | 3.9275 | 15.4253 | 3.9275
3.5844 | -19.2354 | -15.3921 | 3.8433 | 14.7711 | 3.8433
3.585 | -19.2467 | -15.4 | 3.8467 | 14.7973 | 3.8467
3.5856 | -19.2618 | -15.4 | 3.8618 | 14.9133 | 3.8618
3.5861 | -19.2731 | -15.4559 | 3.8171 | 14.5706 | 3.8171
3.5867 | -19.2806 | -15.5 | 3.7806 | 14.293 | 3.7806
3.5872 | -19.3032 | -15.5 | 3.8032 | 14.4645 | 3.8032
3.5878 | -19.3108 | -15.5198 | 3.791 | 14.3716 | 3.791
3.5883 | -19.3259 | -15.6077 | 3.7182 | 13.8247 | 3.7182
3.5889 | -19.3334 | -15.6956 | 3.6378 | 13.2333 | 3.6378
3.5894 | -19.3674 | -15.7 | 3.6674 | 13.4499 | 3.6674
3.59 | -19.3674 | -15.7 | 3.6674 | 13.4499 | 3.6674
3.5906 | -19.3863 | -15.7595 | 3.6268 | 13.1539 | 3.6268
3.5911 | -19.3901 | -15.8 | 3.5901 | 12.8889 | 3.5901
3.5917 | -19.409 | -15.8 | 3.609 | 13.0251 | 3.609
3.5922 | -19.409 | -15.8233 | 3.5858 | 12.8578 | 3.5858
3.5928 | -19.4318 | -15.8888 | 3.5429 | 12.5523 | 3.5429
3.5933 | -19.4394 | -15.801 | 3.6384 | 13.2378 | 3.6384
3.5939 | -19.4469 | -15.887 | 3.56 | 12.6733 | 3.56
3.5944 | -19.4507 | -15.9749 | 3.4758 | 12.0811 | 3.4758
3.595 | -19.4507 | -16 | 3.4507 | 11.9075 | 3.4507
3.5956 | -19.4545 | -16 | 3.4545 | 11.9337 | 3.4545
3.5961 | -19.4621 | -16 | 3.4621 | 11.9862 | 3.4621
3.5967 | -19.4735 | -16.0267 | 3.4468 | 11.8805 | 3.4468
3.5972 | -19.4811 | -16.0854 | 3.3957 | 11.531 | 3.3957
3.5978 | -19.4811 | -16.0026 | 3.4785 | 12.1 | 3.4785
3.5983 | -19.4735 | -16.0905 | 3.383 | 11.4444 | 3.383
3.5989 | -19.4735 | -16.1 | 3.3735 | 11.3805 | 3.3735
3.5994 | -19.4697 | -16.1 | 3.3697 | 11.3549 | 3.3697
3.6 | -19.4811 | -16.1544 | 3.3267 | 11.0672 | 3.3267
3.6006 | -19.4773 | -16.2 | 3.2773 | 10.7407 | 3.2773
3.6011 | -19.4697 | -16.2 | 3.2697 | 10.691 | 3.2697
3.6017 | -19.4697 | -16.2182 | 3.2515 | 10.5722 | 3.2515
3.6022 | -19.4621 | -16.3 | 3.1621 | 9.9989 | 3.1621
3.6028 | -19.4659 | -16.3 | 3.1659 | 10.023 | 3.1659
3.6033 | -19.4545 | -16.3 | 3.1545 | 9.951 | 3.1545
3.6039 | -19.4545 | -16.3 | 3.1545 | 9.951 | 3.1545
3.6044 | -19.4507 | -16.2422 | 3.2085 | 10.2947 | 3.2085
3.605 | -19.4545 | -16.2 | 3.2545 | 10.5919 | 3.2545
3.6056 | -19.4545 | -16.2 | 3.2545 | 10.5919 | 3.2545
3.6061 | -19.4507 | -16.2 | 3.2507 | 10.5672 | 3.2507
3.6067 | -19.4545 | -16.219 | 3.2355 | 10.4686 | 3.2355
3.6072 | -19.4469 | -16.3949 | 3.052 | 9.3149 | 3.052
3.6078 | -19.4394 | -16.4 | 3.0394 | 9.2377 | 3.0394
3.6083 | -19.4431 | -16.3266 | 3.1165 | 9.7125 | 3.1165
3.6089 | -19.428 | -16.3 | 3.128 | 9.7842 | 3.128
3.6094 | -19.4318 | -16.3 | 3.1318 | 9.808 | 3.1318
3.61 | -19.4204 | -16.3372 | 3.0832 | 9.5061 | 3.0832
3.6106 | -19.4166 | -16.3748 | 3.0418 | 9.2523 | 3.0418
3.6111 | -19.4128 | -16.3 | 3.1128 | 9.6897 | 3.1128
3.6117 | -19.4166 | -16.3 | 3.1166 | 9.7133 | 3.1166
3.6122 | -19.3977 | -16.3 | 3.0977 | 9.5956 | 3.0977
3.6128 | -19.3939 | -16.377 | 3.0169 | 9.1019 | 3.0169
3.6133 | -19.3901 | -16.3351 | 3.055 | 9.3331 | 3.055
3.6139 | -19.3788 | -16.3528 | 3.0259 | 9.1562 | 3.0259
3.6144 | -19.375 | -16.4 | 2.975 | 8.8505 | 2.975
3.615 | -19.375 | -16.3713 | 3.0037 | 9.0222 | 3.0037
3.6156 | -19.3712 | -16.3167 | 3.0545 | 9.3301 | 3.0545
3.6161 | -19.3485 | -16.4 | 2.9485 | 8.6937 | 2.9485
3.6167 | -19.3372 | -16.4 | 2.9372 | 8.6271 | 2.9372
3.6172 | -19.3334 | -16.4 | 2.9334 | 8.6049 | 2.9334
3.6178 | -19.3259 | -16.4 | 2.9259 | 8.5607 | 2.9259
3.6183 | -19.3221 | -16.4 | 2.9221 | 8.5386 | 2.9221
3.6189 | -19.3145 | -16.4 | 2.9145 | 8.4945 | 2.9145
3.6194 | -19.3108 | -16.4 | 2.9108 | 8.4726 | 2.9108
3.62 | -19.3032 | -16.4202 | 2.883 | 8.3117 | 2.883
3.6206 | -19.2919 | -16.4919 | 2.8001 | 7.8403 | 2.8001
3.6211 | -19.2844 | -16.4039 | 2.8805 | 8.2971 | 2.8805
3.6217 | -19.2806 | -16.4 | 2.8806 | 8.2979 | 2.8806
3.6222 | -19.2806 | -16.4 | 2.8806 | 8.2979 | 2.8806
3.6228 | -19.2693 | -16.4 | 2.8693 | 8.2329 | 2.8693
3.6233 | -19.2655 | -16.4478 | 2.8177 | 7.9394 | 2.8177
3.6239 | -19.2655 | -16.5 | 2.7655 | 7.6482 | 2.7655
3.6244 | -19.2505 | -16.5 | 2.7505 | 7.5652 | 2.7505
3.625 | -19.2543 | -16.4883 | 2.7659 | 7.6505 | 2.7659
3.6256 | -19.2467 | -16.4004 | 2.8464 | 8.1018 | 2.8464
3.6261 | -19.2392 | -16.4876 | 2.7516 | 7.5715 | 2.7516
3.6267 | -19.2279 | -16.5 | 2.7279 | 7.4416 | 2.7279
3.6272 | -19.2242 | -16.4366 | 2.7875 | 7.7703 | 2.7875
3.6278 | -19.2317 | -16.4 | 2.8317 | 8.0184 | 2.8317
3.6283 | -19.2166 | -16.4392 | 2.7774 | 7.7142 | 2.7774
3.6289 | -19.2166 | -16.5 | 2.7166 | 7.3802 | 2.7166
3.6294 | -19.2129 | -16.5 | 2.7129 | 7.3598 | 2.7129
3.63 | -19.2129 | -16.5 | 2.7129 | 7.3598 | 2.7129
3.6306 | -19.2129 | -16.5 | 2.7129 | 7.3598 | 2.7129
3.6311 | -19.2054 | -16.5 | 2.7054 | 7.3191 | 2.7054
3.6317 | -19.2091 | -16.5 | 2.7091 | 7.3394 | 2.7091
3.6322 | -19.2016 | -16.5 | 2.7016 | 7.2988 | 2.7016
3.6328 | -19.2016 | -16.5427 | 2.6589 | 7.0696 | 2.6589
3.6333 | -19.2016 | -16.6 | 2.6016 | 6.7684 | 2.6016
3.6339 | -19.1866 | -16.5814 | 2.6052 | 6.7873 | 2.6052
3.6344 | -19.1716 | -16.5066 | 2.665 | 7.1025 | 2.665
3.635 | -19.1678 | -16.5945 | 2.5733 | 6.6221 | 2.5733
3.6356 | -19.1678 | -16.5176 | 2.6503 | 7.0239 | 2.6503
3.6361 | -19.1678 | -16.5 | 2.6678 | 7.1174 | 2.6678
3.6367 | -19.1603 | -16.5 | 2.6603 | 7.0774 | 2.6603
3.6372 | -19.1603 | -16.5 | 2.6603 | 7.0774 | 2.6603
3.6378 | -19.1454 | -16.5 | 2.6454 | 6.9979 | 2.6454
3.6383 | -19.1454 | -16.5 | 2.6454 | 6.9979 | 2.6454
3.6389 | -19.1379 | -16.5 | 2.6379 | 6.9583 | 2.6379
3.6394 | -19.1304 | -16.5 | 2.6304 | 6.9189 | 2.6304
3.64 | -19.1191 | -16.5 | 2.6191 | 6.8599 | 2.6191
3.6406 | -19.1191 | -16.5 | 2.6191 | 6.8599 | 2.6191
3.6411 | -19.1004 | -16.5 | 2.6004 | 6.7623 | 2.6004
3.6417 | -19.1079 | -16.5 | 2.6079 | 6.8012 | 2.6079
3.6422 | -19.1042 | -16.5 | 2.6042 | 6.7817 | 2.6042
3.6428 | -19.0967 | -16.5 | 2.5967 | 6.7428 | 2.5967
3.6433 | -19.093 | -16.5 | 2.593 | 6.7234 | 2.593
3.6439 | -19.0817 | -16.5011 | 2.5807 | 6.6599 | 2.5807
3.6444 | -19.0817 | -16.589 | 2.4927 | 6.2137 | 2.4927
3.645 | -19.0743 | -16.6 | 2.4743 | 6.122 | 2.4743
3.6456 | -19.0705 | -16.5351 | 2.5354 | 6.4283 | 2.5354
3.6461 | -19.0631 | -16.5 | 2.5631 | 6.5693 | 2.5631
3.6467 | -19.0481 | -16.5407 | 2.5074 | 6.2872 | 2.5074
3.6472 | -19.0407 | -16.5714 | 2.4693 | 6.0973 | 2.4693
3.6478 | -19.0369 | -16.5165 | 2.5204 | 6.3524 | 2.5204
3.6483 | -19.022 | -16.5956 | 2.4265 | 5.8877 | 2.4265
3.6489 | -19.0183 | -16.5076 | 2.5106 | 6.3033 | 2.5106
3.6494 | -19.022 | -16.5803 | 2.4418 | 5.9622 | 2.4418
3.65 | -19.0071 | -16.6 | 2.4071 | 5.7942 | 2.4071
3.6506 | -18.9959 | -16.5439 | 2.4521 | 6.0126 | 2.4521
3.6511 | -18.9922 | -16.5441 | 2.4481 | 5.9934 | 2.4481
3.6517 | -18.981 | -16.6 | 2.381 | 5.6693 | 2.381
3.6522 | -18.9736 | -16.6 | 2.3736 | 5.634 | 2.3736
3.6528 | -18.9699 | -16.6 | 2.3699 | 5.6163 | 2.3699
3.6533 | -18.9773 | -16.6 | 2.3773 | 5.6516 | 2.3773
3.6539 | -18.9699 | -16.5162 | 2.4537 | 6.0204 | 2.4537
3.6544 | -18.9624 | -16.5717 | 2.3907 | 5.7155 | 2.3907
3.655 | -18.955 | -16.5403 | 2.4147 | 5.8306 | 2.4147
3.6556 | -18.9513 | -16.5476 | 2.4037 | 5.7777 | 2.4037
3.6561 | -18.9438 | -16.6 | 2.3438 | 5.4936 | 2.3438
3.6567 | -18.9364 | -16.6 | 2.3364 | 5.4588 | 2.3364
3.6572 | -18.9327 | -16.6 | 2.3327 | 5.4415 | 2.3327
3.6578 | -18.9253 | -16.6 | 2.3253 | 5.4069 | 2.3253
3.6583 | -18.9216 | -16.6 | 2.3216 | 5.3896 | 2.3216
3.6589 | -18.9178 | -16.6 | 2.3178 | 5.3724 | 2.3178
3.6594 | -18.9141 | -16.6 | 2.3141 | 5.3552 | 2.3141
3.66 | -18.9141 | -16.6 | 2.3141 | 5.3552 | 2.3141
3.6606 | -18.9104 | -16.6 | 2.3104 | 5.338 | 2.3104
3.6611 | -18.9104 | -16.6 | 2.3104 | 5.338 | 2.3104
3.6617 | -18.9067 | -16.6 | 2.3067 | 5.3209 | 2.3067
3.6622 | -18.9067 | -16.6 | 2.3067 | 5.3209 | 2.3067
3.6628 | -18.8956 | -16.6 | 2.2956 | 5.2697 | 2.2956
3.6633 | -18.903 | -16.6 | 2.303 | 5.3038 | 2.303
3.6639 | -18.8882 | -16.6 | 2.2882 | 5.2357 | 2.2882
3.6644 | -18.8696 | -16.6 | 2.2696 | 5.1512 | 2.2696
3.665 | -18.877 | -16.6 | 2.277 | 5.1849 | 2.277
3.6656 | -18.8585 | -16.6 | 2.2585 | 5.1009 | 2.2585
3.6661 | -18.8622 | -16.6 | 2.2622 | 5.1176 | 2.2622
3.6667 | -18.8437 | -16.6 | 2.2437 | 5.0342 | 2.2437
3.6672 | -18.8289 | -16.6 | 2.2289 | 4.968 | 2.2289
3.6678 | -18.8252 | -16.6 | 2.2252 | 4.9515 | 2.2252
3.6683 | -18.8289 | -16.6 | 2.2289 | 4.968 | 2.2289
3.6689 | -18.8215 | -16.6 | 2.2215 | 4.9351 | 2.2215
3.6694 | -18.803 | -16.6457 | 2.1573 | 4.6541 | 2.1573
3.67 | -18.7993 | -16.6664 | 2.1329 | 4.5493 | 2.1329
3.6706 | -18.8067 | -16.6 | 2.2067 | 4.8696 | 2.2067
3.6711 | -18.8104 | -16.6 | 2.2104 | 4.8859 | 2.2104
3.6717 | -18.7956 | -16.6 | 2.1956 | 4.8208 | 2.1956
3.6722 | -18.7809 | -16.6 | 2.1809 | 4.7561 | 2.1809
3.6728 | -18.7845 | -16.6 | 2.1845 | 4.7722 | 2.1845
3.6733 | -18.7661 | -16.6 | 2.1661 | 4.6919 | 2.1661
3.6739 | -18.7735 | -16.6 | 2.1735 | 4.724 | 2.1735
3.6744 | -18.7624 | -16.6 | 2.1624 | 4.676 | 2.1624
3.675 | -18.7513 | -16.6 | 2.1513 | 4.6282 | 2.1513
3.6756 | -18.7476 | -16.6129 | 2.1348 | 4.5572 | 2.1348
3.6761 | -18.7476 | -16.6992 | 2.0484 | 4.1961 | 2.0484
3.6767 | -18.7513 | -16.6113 | 2.14 | 4.5798 | 2.14
3.6772 | -18.7403 | -16.6 | 2.1403 | 4.5808 | 2.1403
3.6778 | -18.7366 | -16.6 | 2.1366 | 4.565 | 2.1366
3.6783 | -18.7366 | -16.6 | 2.1366 | 4.565 | 2.1366
3.6789 | -18.7329 | -16.6 | 2.1329 | 4.5493 | 2.1329
3.6794 | -18.7292 | -16.6 | 2.1292 | 4.5336 | 2.1292
3.68 | -18.7255 | -16.6 | 2.1255 | 4.5179 | 2.1255
3.6806 | -18.7292 | -16.6 | 2.1292 | 4.5336 | 2.1292
3.6811 | -18.7218 | -16.6 | 2.1218 | 4.5022 | 2.1218
3.6817 | -18.7071 | -16.6 | 2.1071 | 4.4399 | 2.1071
3.6822 | -18.7145 | -16.6677 | 2.0467 | 4.1892 | 2.0467
3.6828 | -18.6961 | -16.6444 | 2.0517 | 4.2095 | 2.0517
3.6833 | -18.6961 | -16.6 | 2.0961 | 4.3935 | 2.0961
3.6839 | -18.6924 | -16.6314 | 2.061 | 4.2475 | 2.061
3.6844 | -18.6924 | -16.6806 | 2.0118 | 4.0473 | 2.0118
3.685 | -18.6777 | -16.6 | 2.0777 | 4.3168 | 2.0777
3.6856 | -18.6777 | -16.6 | 2.0777 | 4.3168 | 2.0777
3.6861 | -18.6703 | -16.6 | 2.0703 | 4.2863 | 2.0703
3.6867 | -18.663 | -16.6 | 2.063 | 4.2559 | 2.063
3.6872 | -18.6556 | -16.6 | 2.0556 | 4.2256 | 2.0556
3.6878 | -18.6483 | -16.6 | 2.0483 | 4.1955 | 2.0483
3.6883 | -18.6483 | -16.6 | 2.0483 | 4.1955 | 2.0483
3.6889 | -18.6446 | -16.6 | 2.0446 | 4.1804 | 2.0446
3.6894 | -18.6336 | -16.6 | 2.0336 | 4.1355 | 2.0336
3.69 | -18.6263 | -16.6 | 2.0263 | 4.1057 | 2.0263
3.6906 | -18.6263 | -16.6 | 2.0263 | 4.1057 | 2.0263
3.6911 | -18.6226 | -16.6 | 2.0226 | 4.0909 | 2.0226
3.6917 | -18.6189 | -16.6 | 2.0189 | 4.076 | 2.0189
3.6922 | -18.6079 | -16.6507 | 1.9572 | 3.8307 | 1.9572
3.6928 | -18.6079 | -16.7 | 1.9079 | 3.6402 | 1.9079
3.6933 | -18.6006 | -16.6734 | 1.9271 | 3.7139 | 1.9271
3.6939 | -18.5896 | -16.6 | 1.9896 | 3.9585 | 1.9896
3.6944 | -18.5969 | -16.6 | 1.9969 | 3.9877 | 1.9969
3.695 | -18.5969 | -16.6 | 1.9969 | 3.9877 | 1.9969
3.6956 | -18.5786 | -16.5216 | 2.057 | 4.2311 | 2.057
3.6961 | -18.5713 | -16.5663 | 2.005 | 4.0199 | 2.005
3.6967 | -18.5603 | -16.6543 | 1.906 | 3.633 | 1.906
3.6972 | -18.5566 | -16.7 | 1.8566 | 3.4471 | 1.8566
3.6978 | -18.542 | -16.6698 | 1.8722 | 3.505 | 1.8722
3.6983 | -18.542 | -16.6 | 1.942 | 3.7714 | 1.942
3.6989 | -18.5201 | -16.6 | 1.9201 | 3.6867 | 1.9201
3.6994 | -18.531 | -16.6 | 1.931 | 3.7289 | 1.931
3.7 | -18.5237 | -16.6 | 1.9237 | 3.7007 | 1.9237
3.7006 | -18.5091 | -16.6 | 1.9091 | 3.6447 | 1.9091
3.7011 | -18.5128 | -16.6 | 1.9128 | 3.6587 | 1.9128
3.7017 | -18.5091 | -16.6 | 1.9091 | 3.6447 | 1.9091
3.7022 | -18.5018 | -16.6 | 1.9018 | 3.6169 | 1.9018
3.7028 | -18.5055 | -16.6 | 1.9055 | 3.6308 | 1.9055
3.7033 | -18.4982 | -16.6 | 1.8982 | 3.603 | 1.8982
3.7039 | -18.4982 | -16.6 | 1.8982 | 3.603 | 1.8982
3.7044 | -18.4982 | -16.6 | 1.8982 | 3.603 | 1.8982
3.705 | -18.4945 | -16.6 | 1.8945 | 3.5892 | 1.8945
3.7056 | -18.4909 | -16.6 | 1.8909 | 3.5753 | 1.8909
3.7061 | -18.4872 | -16.6 | 1.8872 | 3.5616 | 1.8872
3.7067 | -18.4836 | -16.6 | 1.8836 | 3.5478 | 1.8836
3.7072 | -18.4836 | -16.6 | 1.8836 | 3.5478 | 1.8836
3.7078 | -18.4726 | -16.6 | 1.8726 | 3.5067 | 1.8726
3.7083 | -18.469 | -16.6 | 1.869 | 3.4931 | 1.869
3.7089 | -18.4617 | -16.6 | 1.8617 | 3.4658 | 1.8617
3.7094 | -18.458 | -16.6 | 1.858 | 3.4523 | 1.858
3.71 | -18.4507 | -16.6 | 1.8507 | 3.4253 | 1.8507
3.7106 | -18.4471 | -16.6 | 1.8471 | 3.4118 | 1.8471
3.7111 | -18.4362 | -16.6 | 1.8362 | 3.3715 | 1.8362
3.7117 | -18.4435 | -16.5712 | 1.8723 | 3.5054 | 1.8723
3.7122 | -18.4362 | -16.5168 | 1.9194 | 3.6842 | 1.9194
3.7128 | -18.4289 | -16.6047 | 1.8242 | 3.3277 | 1.8242
3.7133 | -18.4289 | -16.6927 | 1.7362 | 3.0145 | 1.7362
3.7139 | -18.418 | -16.5388 | 1.8792 | 3.5313 | 1.8792
3.7144 | -18.418 | -16.5685 | 1.8494 | 3.4204 | 1.8494
3.715 | -18.3998 | -16.6564 | 1.7433 | 3.0393 | 1.7433
3.7156 | -18.3998 | -16.6556 | 1.7441 | 3.042 | 1.7441
3.7161 | -18.3889 | -16.6 | 1.7889 | 3.2001 | 1.7889
3.7167 | -18.3889 | -16.6 | 1.7889 | 3.2001 | 1.7889
3.7172 | -18.3743 | -16.6 | 1.7743 | 3.1483 | 1.7743
3.7178 | -18.3743 | -16.6 | 1.7743 | 3.1483 | 1.7743
3.7183 | -18.3671 | -16.6 | 1.7671 | 3.1226 | 1.7671
3.7189 | -18.3671 | -16.6 | 1.7671 | 3.1226 | 1.7671
3.7194 | -18.3562 | -16.6 | 1.7562 | 3.0842 | 1.7562
3.72 | -18.3489 | -16.6 | 1.7489 | 3.0587 | 1.7489
3.7206 | -18.3489 | -16.6 | 1.7489 | 3.0587 | 1.7489
3.7211 | -18.3344 | -16.6 | 1.7344 | 3.0082 | 1.7344
3.7217 | -18.3344 | -16.6 | 1.7344 | 3.0082 | 1.7344
3.7222 | -18.3272 | -16.6 | 1.7272 | 2.9831 | 1.7272
3.7228 | -18.3308 | -16.6 | 1.7308 | 2.9956 | 1.7308
3.7233 | -18.3199 | -16.6 | 1.7199 | 2.9581 | 1.7199
3.7239 | -18.309 | -16.6 | 1.709 | 2.9208 | 1.709
3.7244 | -18.3163 | -16.6 | 1.7163 | 2.9456 | 1.7163
3.725 | -18.309 | -16.6 | 1.709 | 2.9208 | 1.709
3.7256 | -18.3018 | -16.5728 | 1.729 | 2.9893 | 1.729
3.7261 | -18.2982 | -16.5151 | 1.7831 | 3.1794 | 1.7831
3.7267 | -18.2982 | -16.597 | 1.7012 | 2.8941 | 1.7012
3.7272 | -18.2909 | -16.5091 | 1.7819 | 3.1751 | 1.7819
3.7278 | -18.3018 | -16.5788 | 1.723 | 2.9686 | 1.723
3.7283 | -18.2801 | -16.6 | 1.6801 | 2.8226 | 1.6801
3.7289 | -18.2728 | -16.5453 | 1.7275 | 2.9842 | 1.7275
3.7294 | -18.2692 | -16.5 | 1.7692 | 3.1301 | 1.7692
3.73 | -18.2728 | -16.5 | 1.7728 | 3.1429 | 1.7728
3.7306 | -18.2656 | -16.5184 | 1.7472 | 3.0526 | 1.7472
3.7311 | -18.2692 | -16.6 | 1.6692 | 2.7863 | 1.6692
3.7317 | -18.2584 | -16.6 | 1.6584 | 2.7502 | 1.6584
3.7322 | -18.2547 | -16.6 | 1.6547 | 2.7382 | 1.6547
3.7328 | -18.2439 | -16.5298 | 1.7141 | 2.938 | 1.7141
3.7333 | -18.2547 | -16.5581 | 1.6967 | 2.8786 | 1.6967
3.7339 | -18.2439 | -16.6 | 1.6439 | 2.7024 | 1.6439
3.7344 | -18.2403 | -16.566 | 1.6743 | 2.8032 | 1.6743
3.735 | -18.2295 | -16.5219 | 1.7075 | 2.9156 | 1.7075
3.7356 | -18.2367 | -16.6 | 1.6367 | 2.6787 | 1.6367
3.7361 | -18.2222 | -16.6 | 1.6222 | 2.6316 | 1.6222
3.7367 | -18.2258 | -16.5143 | 1.7116 | 2.9294 | 1.7116
3.7372 | -18.215 | -16.5 | 1.715 | 2.9413 | 1.715
3.7378 | -18.215 | -16.5616 | 1.6534 | 2.7337 | 1.6534
3.7383 | -18.215 | -16.5505 | 1.6645 | 2.7707 | 1.6645
3.7389 | -18.2114 | -16.5375 | 1.674 | 2.8021 | 1.674
3.7394 | -18.2078 | -16.5746 | 1.6332 | 2.6672 | 1.6332
3.74 | -18.2114 | -16.5 | 1.7114 | 2.9289 | 1.7114
3.7406 | -18.2078 | -16.5012 | 1.7066 | 2.9124 | 1.7066
3.7411 | -18.2078 | -16.5891 | 1.6186 | 2.62 | 1.6186
3.7417 | -18.1934 | -16.6 | 1.5934 | 2.5388 | 1.5934
3.7422 | -18.1789 | -16.6 | 1.5789 | 2.493 | 1.5789
3.7428 | -18.1898 | -16.547 | 1.6427 | 2.6986 | 1.6427
3.7433 | -18.1753 | -16.5 | 1.6753 | 2.8067 | 1.6753
3.7439 | -18.1753 | -16.5 | 1.6753 | 2.8067 | 1.6753
3.7444 | -18.1753 | -16.5168 | 1.6585 | 2.7506 | 1.6585
3.745 | -18.1753 | -16.6 | 1.5753 | 2.4817 | 1.5753
3.7456 | -18.1645 | -16.6 | 1.5645 | 2.4477 | 1.5645
3.7461 | -18.1681 | -16.5193 | 1.6488 | 2.7186 | 1.6488
3.7467 | -18.1573 | -16.5 | 1.6573 | 2.7467 | 1.6573
3.7472 | -18.1573 | -16.5 | 1.6573 | 2.7467 | 1.6573
3.7478 | -18.1537 | -16.5 | 1.6537 | 2.7348 | 1.6537
3.7483 | -18.1537 | -16.5 | 1.6537 | 2.7348 | 1.6537
3.7489 | -18.1393 | -16.5204 | 1.6189 | 2.6209 | 1.6189
3.7494 | -18.1357 | -16.5916 | 1.5441 | 2.3842 | 1.5441
3.75 | -18.1285 | -16.5037 | 1.6248 | 2.6401 | 1.6248
3.7506 | -18.1393 | -16.5 | 1.6393 | 2.6874 | 1.6393
3.7511 | -18.107 | -16.5722 | 1.5347 | 2.3554 | 1.5347
3.7517 | -18.1034 | -16.5398 | 1.5635 | 2.4446 | 1.5635
3.7522 | -18.1141 | -16.5481 | 1.566 | 2.4525 | 1.566
3.7528 | -18.107 | -16.5639 | 1.543 | 2.3809 | 1.543
3.7533 | -18.0998 | -16.5 | 1.5998 | 2.5592 | 1.5998
3.7539 | -18.0926 | -16.5 | 1.5926 | 2.5363 | 1.5926
3.7544 | -18.089 | -16.5 | 1.589 | 2.5249 | 1.589
3.755 | -18.0746 | -16.5 | 1.5746 | 2.4794 | 1.5746
3.7556 | -18.071 | -16.5 | 1.571 | 2.4681 | 1.571
3.7561 | -18.0639 | -16.5637 | 1.5001 | 2.2504 | 1.5001
3.7567 | -18.0603 | -16.5484 | 1.5119 | 2.2859 | 1.5119
3.7572 | -18.0531 | -16.5 | 1.5531 | 2.4121 | 1.5531
3.7578 | -18.0531 | -16.5 | 1.5531 | 2.4121 | 1.5531
3.7583 | -18.0495 | -16.5 | 1.5495 | 2.401 | 1.5495
3.7589 | -18.0423 | -16.5 | 1.5423 | 2.3788 | 1.5423
3.7594 | -18.0459 | -16.5 | 1.5459 | 2.3899 | 1.5459
3.76 | -18.0388 | -16.5 | 1.5388 | 2.3678 | 1.5388
3.7606 | -18.0388 | -16.5 | 1.5388 | 2.3678 | 1.5388
3.7611 | -18.0352 | -16.5 | 1.5352 | 2.3567 | 1.5352
3.7617 | -18.0316 | -16.5 | 1.5316 | 2.3457 | 1.5316
3.7622 | -18.0244 | -16.5 | 1.5244 | 2.3238 | 1.5244
3.7628 | -18.0137 | -16.5 | 1.5137 | 2.2912 | 1.5137
3.7633 | -18.0065 | -16.5 | 1.5065 | 2.2696 | 1.5065
3.7639 | -17.9958 | -16.5 | 1.4958 | 2.2373 | 1.4958
3.7644 | -17.985 | -16.5 | 1.485 | 2.2053 | 1.485
3.765 | -17.9815 | -16.5 | 1.4815 | 2.1947 | 1.4815
3.7656 | -17.9743 | -16.5 | 1.4743 | 2.1736 | 1.4743
3.7661 | -17.9529 | -16.5 | 1.4529 | 2.1108 | 1.4529
3.7667 | -17.9493 | -16.5 | 1.4493 | 2.1005 | 1.4493
3.7672 | -17.935 | -16.4774 | 1.4576 | 2.1245 | 1.4576
3.7678 | -17.9172 | -16.4105 | 1.5067 | 2.27 | 1.5067
3.7683 | -17.8993 | -16.4985 | 1.4009 | 1.9625 | 1.4009
3.7689 | -17.8815 | -16.5 | 1.3815 | 1.9086 | 1.3815
3.7694 | -17.8744 | -16.4256 | 1.4488 | 2.0989 | 1.4488
3.77 | -17.8673 | -16.4623 | 1.405 | 1.9739 | 1.405
3.7706 | -17.8602 | -16.5 | 1.3602 | 1.85 | 1.3602
3.7711 | -17.853 | -16.5 | 1.353 | 1.8307 | 1.353
3.7717 | -17.8388 | -16.5 | 1.3388 | 1.7924 | 1.3388
3.7722 | -17.8388 | -16.5 | 1.3388 | 1.7924 | 1.3388
3.7728 | -17.8317 | -16.5 | 1.3317 | 1.7734 | 1.3317
3.7733 | -17.8246 | -16.5 | 1.3246 | 1.7545 | 1.3246
3.7739 | -17.8139 | -16.5 | 1.3139 | 1.7264 | 1.3139
3.7744 | -17.8139 | -16.5 | 1.3139 | 1.7264 | 1.3139
3.775 | -17.8104 | -16.5 | 1.3104 | 1.7171 | 1.3104
3.7756 | -17.8068 | -16.5 | 1.3068 | 1.7078 | 1.3068
3.7761 | -17.8104 | -16.5297 | 1.2806 | 1.6401 | 1.2806
3.7767 | -17.8068 | -16.5823 | 1.2245 | 1.4994 | 1.2245
3.7772 | -17.8033 | -16.5 | 1.3033 | 1.6985 | 1.3033
3.7778 | -17.7997 | -16.5 | 1.2997 | 1.6893 | 1.2997
3.7783 | -17.8033 | -16.5 | 1.3033 | 1.6985 | 1.3033
3.7789 | -17.7926 | -16.5 | 1.2926 | 1.6709 | 1.2926
3.7794 | -17.7891 | -16.5 | 1.2891 | 1.6617 | 1.2891
3.78 | -17.7997 | -16.5 | 1.2997 | 1.6893 | 1.2997
3.7806 | -17.8033 | -16.5 | 1.3033 | 1.6985 | 1.3033
3.7811 | -17.7962 | -16.5 | 1.2962 | 1.68 | 1.2962
3.7817 | -17.8033 | -16.5092 | 1.2941 | 1.6746 | 1.2941
3.7822 | -17.7997 | -16.5971 | 1.2026 | 1.4462 | 1.2026
3.7828 | -17.7962 | -16.5149 | 1.2813 | 1.6416 | 1.2813
3.7833 | -17.7997 | -16.5 | 1.2997 | 1.6893 | 1.2997
3.7839 | -17.7926 | -16.5 | 1.2926 | 1.6709 | 1.2926
3.7844 | -17.7997 | -16.5 | 1.2997 | 1.6893 | 1.2997
3.785 | -17.8068 | -16.5 | 1.3068 | 1.7078 | 1.3068
3.7856 | -17.8104 | -16.5 | 1.3104 | 1.7171 | 1.3104
3.7861 | -17.8068 | -16.5 | 1.3068 | 1.7078 | 1.3068
3.7867 | -17.8068 | -16.5 | 1.3068 | 1.7078 | 1.3068
3.7872 | -17.8139 | -16.5 | 1.3139 | 1.7264 | 1.3139
3.7878 | -17.8175 | -16.5766 | 1.2409 | 1.5398 | 1.2409
3.7883 | -17.8175 | -16.6 | 1.2175 | 1.4823 | 1.2175
3.7889 | -17.8246 | -16.6 | 1.2246 | 1.4996 | 1.2246
3.7894 | -17.8281 | -16.6 | 1.2281 | 1.5083 | 1.2281
3.79 | -17.8388 | -16.6 | 1.2388 | 1.5346 | 1.2388
3.7906 | -17.8424 | -16.6 | 1.2424 | 1.5435 | 1.2424
3.7911 | -17.8388 | -16.6 | 1.2388 | 1.5346 | 1.2388
3.7917 | -17.853 | -16.6 | 1.253 | 1.5701 | 1.253
3.7922 | -17.8602 | -16.6 | 1.2602 | 1.588 | 1.2602
3.7928 | -17.8708 | -16.6 | 1.2708 | 1.615 | 1.2708
3.7933 | -17.8708 | -16.6 | 1.2708 | 1.615 | 1.2708
3.7939 | -17.878 | -16.6 | 1.278 | 1.6332 | 1.278
3.7944 | -17.8886 | -16.6 | 1.2886 | 1.6606 | 1.2886
3.795 | -17.8922 | -16.6199 | 1.2723 | 1.6188 | 1.2723
3.7956 | -17.9029 | -16.7 | 1.2029 | 1.447 | 1.2029
3.7961 | -17.9207 | -16.7 | 1.2207 | 1.4902 | 1.2207
3.7967 | -17.9243 | -16.7 | 1.2243 | 1.4989 | 1.2243
3.7972 | -17.9457 | -16.7 | 1.2457 | 1.5518 | 1.2457
3.7978 | -17.9493 | -16.7596 | 1.1897 | 1.4154 | 1.1897
3.7983 | -17.9529 | -16.7525 | 1.2004 | 1.441 | 1.2004
3.7989 | -17.9529 | -16.7 | 1.2529 | 1.5697 | 1.2529
3.7994 | -17.9672 | -16.7234 | 1.2437 | 1.5468 | 1.2437
3.8 | -17.9779 | -16.7886 | 1.1893 | 1.4144 | 1.1893
3.8006 | -17.985 | -16.7007 | 1.2844 | 1.6496 | 1.2844
3.8011 | -17.985 | -16.7 | 1.285 | 1.6513 | 1.285
3.8017 | -17.9886 | -16.7752 | 1.2134 | 1.4723 | 1.2134
3.8022 | -17.9922 | -16.7368 | 1.2554 | 1.5759 | 1.2554
3.8028 | -18.0137 | -16.7511 | 1.2626 | 1.5941 | 1.2626
3.8033 | -18.0137 | -16.8 | 1.2137 | 1.473 | 1.2137
3.8039 | -18.0173 | -16.8 | 1.2173 | 1.4817 | 1.2173
3.8044 | -18.0459 | -16.8 | 1.2459 | 1.5523 | 1.2459
3.805 | -18.0423 | -16.8 | 1.2423 | 1.5434 | 1.2423
3.8056 | -18.0423 | -16.8 | 1.2423 | 1.5434 | 1.2423
3.8061 | -18.0495 | -16.8788 | 1.1707 | 1.3705 | 1.1707
3.8067 | -18.0639 | -16.8332 | 1.2306 | 1.5144 | 1.2306
3.8072 | -18.071 | -16.8 | 1.271 | 1.6155 | 1.271
3.8078 | -18.0782 | -16.8 | 1.2782 | 1.6338 | 1.2782
3.8083 | -18.1034 | -16.8 | 1.3034 | 1.6987 | 1.3034
3.8089 | -18.1105 | -16.8 | 1.3105 | 1.7175 | 1.3105
3.8094 | -18.1321 | -16.8065 | 1.3256 | 1.7573 | 1.3256
3.81 | -18.1465 | -16.8945 | 1.2521 | 1.5677 | 1.2521
3.8106 | -18.1573 | -16.9 | 1.2573 | 1.5809 | 1.2573
3.8111 | -18.1537 | -16.9 | 1.2537 | 1.5718 | 1.2537
3.8117 | -18.1681 | -16.9 | 1.2681 | 1.6081 | 1.2681
3.8122 | -18.1825 | -16.9 | 1.2825 | 1.6449 | 1.2825
3.8128 | -18.1934 | -16.9 | 1.2934 | 1.6728 | 1.2934
3.8133 | -18.1934 | -16.9 | 1.2934 | 1.6728 | 1.2934
3.8139 | -18.2042 | -16.9 | 1.3042 | 1.7009 | 1.3042
3.8144 | -18.215 | -16.9 | 1.315 | 1.7293 | 1.315
3.815 | -18.2186 | -16.9 | 1.3186 | 1.7388 | 1.3186
3.8156 | -18.2331 | -16.9739 | 1.2592 | 1.5856 | 1.2592
3.8161 | -18.2403 | -17 | 1.2403 | 1.5383 | 1.2403
3.8167 | -18.2475 | -17 | 1.2475 | 1.5563 | 1.2475
3.8172 | -18.2547 | -17 | 1.2547 | 1.5744 | 1.2547
3.8178 | -18.2656 | -17 | 1.2656 | 1.6017 | 1.2656
3.8183 | -18.2728 | -17 | 1.2728 | 1.6201 | 1.2728
3.8189 | -18.2801 | -17 | 1.2801 | 1.6386 | 1.2801
3.8194 | -18.2909 | -17 | 1.2909 | 1.6665 | 1.2909
3.82 | -18.2982 | -17.0774 | 1.2207 | 1.4902 | 1.2207
3.8206 | -18.3199 | -17.1 | 1.2199 | 1.4882 | 1.2199
3.8211 | -18.3272 | -17.1 | 1.2272 | 1.5059 | 1.2272
3.8217 | -18.338 | -17.1 | 1.238 | 1.5327 | 1.238
3.8222 | -18.3489 | -17.1 | 1.2489 | 1.5598 | 1.2489
3.8228 | -18.3598 | -17.1 | 1.2598 | 1.5871 | 1.2598
3.8233 | -18.3743 | -17.1 | 1.2743 | 1.6239 | 1.2743
3.8239 | -18.3961 | -17.1 | 1.2961 | 1.68 | 1.2961
3.8244 | -18.4071 | -17.1 | 1.3071 | 1.7084 | 1.3071
3.825 | -18.4143 | -17.1 | 1.3143 | 1.7275 | 1.3143
3.8256 | -18.4289 | -17.1 | 1.3289 | 1.766 | 1.3289
3.8261 | -18.4471 | -17.1448 | 1.3023 | 1.696 | 1.3023
3.8267 | -18.4471 | -17.1673 | 1.2798 | 1.638 | 1.2798
3.8272 | -18.458 | -17.1207 | 1.3374 | 1.7885 | 1.3374
3.8278 | -18.469 | -17.2 | 1.269 | 1.6103 | 1.269
3.8283 | -18.4836 | -17.2 | 1.2836 | 1.6475 | 1.2836
3.8289 | -18.4872 | -17.2845 | 1.2027 | 1.4465 | 1.2027
3.8294 | -18.4945 | -17.3 | 1.1945 | 1.4269 | 1.1945
3.83 | -18.4982 | -17.3 | 1.1982 | 1.4356 | 1.1982
3.8306 | -18.5018 | -17.3 | 1.2018 | 1.4443 | 1.2018
3.8311 | -18.5091 | -17.3 | 1.2091 | 1.462 | 1.2091
3.8317 | -18.5164 | -17.3 | 1.2164 | 1.4797 | 1.2164
3.8322 | -18.5237 | -17.3 | 1.2237 | 1.4975 | 1.2237
3.8328 | -18.542 | -17.3002 | 1.2418 | 1.5421 | 1.2418
3.8333 | -18.5493 | -17.3881 | 1.1612 | 1.3484 | 1.1612
3.8339 | -18.5676 | -17.3239 | 1.2437 | 1.5468 | 1.2437
3.8344 | -18.5823 | -17.3 | 1.2823 | 1.6442 | 1.2823
3.835 | -18.5969 | -17.3 | 1.2969 | 1.682 | 1.2969
3.8356 | -18.6043 | -17.3399 | 1.2643 | 1.5986 | 1.2643
3.8361 | -18.6299 | -17.4 | 1.2299 | 1.5127 | 1.2299
3.8367 | -18.6336 | -17.4 | 1.2336 | 1.5218 | 1.2336
3.8372 | -18.6373 | -17.4 | 1.2373 | 1.5308 | 1.2373
3.8378 | -18.6483 | -17.4 | 1.2483 | 1.5582 | 1.2483
3.8383 | -18.652 | -17.4 | 1.252 | 1.5674 | 1.252
3.8389 | -18.663 | -17.4 | 1.263 | 1.5951 | 1.263
3.8394 | -18.6777 | -17.4555 | 1.2221 | 1.4936 | 1.2221
3.84 | -18.6887 | -17.5 | 1.1887 | 1.4131 | 1.1887
3.8406 | -18.6961 | -17.5 | 1.1961 | 1.4306 | 1.1961
3.8411 | -18.7071 | -17.5 | 1.2071 | 1.4571 | 1.2071
3.8417 | -18.7182 | -17.5 | 1.2182 | 1.4839 | 1.2182
3.8422 | -18.7182 | -17.5 | 1.2182 | 1.4839 | 1.2182
3.8428 | -18.7218 | -17.5 | 1.2218 | 1.4929 | 1.2218
3.8433 | -18.7292 | -17.5 | 1.2292 | 1.511 | 1.2292
3.8439 | -18.7366 | -17.5 | 1.2366 | 1.5291 | 1.2366
3.8444 | -18.7366 | -17.5471 | 1.1895 | 1.415 | 1.1895
3.845 | -18.7403 | -17.6 | 1.1403 | 1.3002 | 1.1403
3.8456 | -18.7476 | -17.6 | 1.1476 | 1.3171 | 1.1476
3.8461 | -18.7587 | -17.6 | 1.1587 | 1.3426 | 1.1587
3.8467 | -18.7698 | -17.6 | 1.1698 | 1.3684 | 1.1698
3.8472 | -18.7735 | -17.6 | 1.1735 | 1.377 | 1.1735
3.8478 | -18.7845 | -17.6 | 1.1845 | 1.4032 | 1.1845
3.8483 | -18.803 | -17.6 | 1.203 | 1.4473 | 1.203
3.8489 | -18.8141 | -17.6506 | 1.1635 | 1.3537 | 1.1635
3.8494 | -18.8141 | -17.6614 | 1.1527 | 1.3287 | 1.1527
3.85 | -18.8215 | -17.6 | 1.2215 | 1.4921 | 1.2215
3.8506 | -18.8326 | -17.6 | 1.2326 | 1.5193 | 1.2326
3.8511 | -18.8474 | -17.6024 | 1.245 | 1.55 | 1.245
3.8517 | -18.8585 | -17.6903 | 1.1682 | 1.3647 | 1.1682
3.8522 | -18.8696 | -17.7 | 1.1696 | 1.368 | 1.1696
3.8528 | -18.877 | -17.7 | 1.177 | 1.3854 | 1.177
3.8533 | -18.8919 | -17.7 | 1.1919 | 1.4206 | 1.1919
3.8539 | -18.8956 | -17.7 | 1.1956 | 1.4294 | 1.1956
3.8544 | -18.903 | -17.7 | 1.203 | 1.4472 | 1.203
3.855 | -18.9141 | -17.718 | 1.1961 | 1.4308 | 1.1961
3.8556 | -18.9104 | -17.8 | 1.1104 | 1.233 | 1.1104
3.8561 | -18.9216 | -17.8 | 1.1216 | 1.2579 | 1.1216
3.8567 | -18.9327 | -17.7182 | 1.2145 | 1.4751 | 1.2145
3.8572 | -18.9438 | -17.7698 | 1.1741 | 1.3784 | 1.1741
3.8578 | -18.9476 | -17.8 | 1.1476 | 1.3169 | 1.1476
3.8583 | -18.9624 | -17.8 | 1.1624 | 1.3513 | 1.1624
3.8589 | -18.9699 | -17.8 | 1.1699 | 1.3686 | 1.1699
3.8594 | -18.9848 | -17.8 | 1.1848 | 1.4037 | 1.1848
3.86 | -18.9848 | -17.8 | 1.1848 | 1.4037 | 1.1848
3.8606 | -18.9922 | -17.8 | 1.1922 | 1.4214 | 1.1922
3.8611 | -18.9922 | -17.8 | 1.1922 | 1.4214 | 1.1922
3.8617 | -19.0071 | -17.8734 | 1.1338 | 1.2854 | 1.1338
3.8622 | -19.0295 | -17.9 | 1.1295 | 1.2757 | 1.1295
3.8628 | -19.0407 | -17.9 | 1.1407 | 1.3011 | 1.1407
3.8633 | -19.0593 | -17.9 | 1.1593 | 1.344 | 1.1593
3.8639 | -19.0593 | -17.9 | 1.1593 | 1.344 | 1.1593
3.8644 | -19.078 | -17.9 | 1.178 | 1.3877 | 1.178
3.865 | -19.0817 | -17.9 | 1.1817 | 1.3965 | 1.1817
3.8656 | -19.0892 | -17.9 | 1.1892 | 1.4142 | 1.1892
3.8661 | -19.0967 | -17.9 | 1.1967 | 1.4321 | 1.1967
3.8667 | -19.0967 | -17.9 | 1.1967 | 1.4321 | 1.1967
3.8672 | -19.1154 | -17.9 | 1.2154 | 1.4772 | 1.2154
3.8678 | -19.1229 | -17.9408 | 1.1821 | 1.3974 | 1.1821
3.8683 | -19.1304 | -18 | 1.1304 | 1.2777 | 1.1304
3.8689 | -19.1379 | -18 | 1.1379 | 1.2947 | 1.1379
3.8694 | -19.1416 | -18 | 1.1416 | 1.3033 | 1.1416
3.87 | -19.1528 | -18 | 1.1528 | 1.3291 | 1.1528
3.8706 | -19.1603 | -18 | 1.1603 | 1.3464 | 1.1603
3.8711 | -19.1791 | -18 | 1.1791 | 1.3903 | 1.1791
3.8717 | -19.1753 | -18 | 1.1753 | 1.3814 | 1.1753
3.8722 | -19.1829 | -18.0443 | 1.1385 | 1.2962 | 1.1385
3.8728 | -19.1941 | -18.0677 | 1.1264 | 1.2688 | 1.1264
3.8733 | -19.2054 | -18.0202 | 1.1852 | 1.4046 | 1.1852
3.8739 | -19.2054 | -18.1 | 1.1054 | 1.2219 | 1.1054
3.8744 | -19.2091 | -18.1 | 1.1091 | 1.2302 | 1.1091
3.875 | -19.2091 | -18.1 | 1.1091 | 1.2302 | 1.1091
3.8756 | -19.2129 | -18.1 | 1.1129 | 1.2385 | 1.1129
3.8761 | -19.2204 | -18.1 | 1.1204 | 1.2553 | 1.1204
3.8767 | -19.2166 | -18.1 | 1.1166 | 1.2469 | 1.1166
3.8772 | -19.2242 | -18.1 | 1.1242 | 1.2637 | 1.1242
3.8778 | -19.2204 | -18.1 | 1.1204 | 1.2553 | 1.1204
3.8783 | -19.2467 | -18.1 | 1.1467 | 1.315 | 1.1467
3.8789 | -19.243 | -18.1 | 1.143 | 1.3064 | 1.143
3.8794 | -19.2543 | -18.1 | 1.1543 | 1.3323 | 1.1543
3.88 | -19.2693 | -18.1 | 1.1693 | 1.3673 | 1.1693
3.8806 | -19.2693 | -18.1635 | 1.1058 | 1.2228 | 1.1058
3.8811 | -19.2731 | -18.2 | 1.0731 | 1.1515 | 1.0731
3.8817 | -19.2806 | -18.2 | 1.0806 | 1.1677 | 1.0806
3.8822 | -19.2919 | -18.2 | 1.0919 | 1.1923 | 1.0919
3.8828 | -19.2919 | -18.2 | 1.0919 | 1.1923 | 1.0919
3.8833 | -19.3108 | -18.2 | 1.1108 | 1.2338 | 1.1108
3.8839 | -19.3183 | -18.2 | 1.1183 | 1.2506 | 1.1183
3.8844 | -19.3334 | -18.2 | 1.1334 | 1.2846 | 1.1334
3.885 | -19.3334 | -18.2 | 1.1334 | 1.2846 | 1.1334
3.8856 | -19.3523 | -18.2 | 1.1523 | 1.3278 | 1.1523
3.8861 | -19.3599 | -18.2 | 1.1599 | 1.3453 | 1.1599
3.8867 | -19.3674 | -18.2 | 1.1674 | 1.3629 | 1.1674
3.8872 | -19.3636 | -18.2189 | 1.1448 | 1.3105 | 1.1448
3.8878 | -19.3788 | -18.3 | 1.0788 | 1.1637 | 1.0788
3.8883 | -19.3977 | -18.3 | 1.0977 | 1.2049 | 1.0977
3.8889 | -19.4052 | -18.3 | 1.1052 | 1.2216 | 1.1052
3.8894 | -19.409 | -18.3 | 1.109 | 1.23 | 1.109
3.89 | -19.4204 | -18.3 | 1.1204 | 1.2553 | 1.1204
3.8906 | -19.4242 | -18.3 | 1.1242 | 1.2638 | 1.1242
3.8911 | -19.4356 | -18.3 | 1.1356 | 1.2895 | 1.1356
3.8917 | -19.4394 | -18.3 | 1.1394 | 1.2981 | 1.1394
3.8922 | -19.4431 | -18.3 | 1.1431 | 1.3068 | 1.1431
3.8928 | -19.4469 | -18.3 | 1.1469 | 1.3155 | 1.1469
3.8933 | -19.4507 | -18.3862 | 1.0645 | 1.1331 | 1.0645
3.8939 | -19.4507 | -18.4 | 1.0507 | 1.104 | 1.0507
3.8944 | -19.4545 | -18.4 | 1.0545 | 1.112 | 1.0545
3.895 | -19.4583 | -18.4 | 1.0583 | 1.12 | 1.0583
3.8956 | -19.4583 | -18.362 | 1.0964 | 1.202 | 1.0964
3.8961 | -19.4621 | -18.3 | 1.1621 | 1.3505 | 1.1621
3.8967 | -19.4697 | -18.3139 | 1.1558 | 1.3358 | 1.1558
3.8972 | -19.4773 | -18.4 | 1.0773 | 1.1606 | 1.0773
3.8978 | -19.4849 | -18.4 | 1.0849 | 1.177 | 1.0849
3.8983 | -19.4887 | -18.4 | 1.0887 | 1.1853 | 1.0887
3.8989 | -19.5001 | -18.4 | 1.1001 | 1.2102 | 1.1001
3.8994 | -19.5153 | -18.4 | 1.1153 | 1.2439 | 1.1153
3.9 | -19.5229 | -18.4 | 1.1229 | 1.2609 | 1.1229
3.9006 | -19.5267 | -18.4 | 1.1267 | 1.2695 | 1.1267
3.9011 | -19.5343 | -18.4175 | 1.1168 | 1.2473 | 1.1168
3.9017 | -19.5457 | -18.4945 | 1.0512 | 1.105 | 1.0512
3.9022 | -19.5457 | -18.4066 | 1.1392 | 1.2977 | 1.1392
3.9028 | -19.561 | -18.4814 | 1.0796 | 1.1656 | 1.0796
3.9033 | -19.561 | -18.5 | 1.061 | 1.1257 | 1.061
3.9039 | -19.5724 | -18.5 | 1.0724 | 1.1501 | 1.0724
3.9044 | -19.5839 | -18.5 | 1.0839 | 1.1748 | 1.0839
3.905 | -19.5877 | -18.5 | 1.0877 | 1.183 | 1.0877
3.9056 | -19.5915 | -18.5 | 1.0915 | 1.1913 | 1.0915
3.9061 | -19.6029 | -18.5 | 1.1029 | 1.2165 | 1.1029
3.9067 | -19.6029 | -18.5 | 1.1029 | 1.2165 | 1.1029
3.9072 | -19.6068 | -18.5 | 1.1068 | 1.2249 | 1.1068
3.9078 | -19.6144 | -18.5 | 1.1144 | 1.2419 | 1.1144
3.9083 | -19.6182 | -18.5 | 1.1182 | 1.2504 | 1.1182
3.9089 | -19.6335 | -18.5 | 1.1335 | 1.2848 | 1.1335
3.9094 | -19.6373 | -18.5367 | 1.1006 | 1.2114 | 1.1006
3.91 | -19.6335 | -18.6 | 1.0335 | 1.0681 | 1.0335
3.9106 | -19.645 | -18.6 | 1.045 | 1.0919 | 1.045
3.9111 | -19.6603 | -18.6 | 1.0603 | 1.1242 | 1.0603
3.9117 | -19.6641 | -18.6 | 1.0641 | 1.1323 | 1.0641
3.9122 | -19.6679 | -18.6 | 1.0679 | 1.1404 | 1.0679
3.9128 | -19.6871 | -18.6 | 1.0871 | 1.1817 | 1.0871
3.9133 | -19.6871 | -18.6 | 1.0871 | 1.1817 | 1.0871
3.9139 | -19.6871 | -18.6 | 1.0871 | 1.1817 | 1.0871
3.9144 | -19.6909 | -18.6 | 1.0909 | 1.19 | 1.0909
3.915 | -19.6947 | -18.6161 | 1.0786 | 1.1633 | 1.0786
3.9156 | -19.6947 | -18.696 | 0.99876 | 0.99753 | 0.99876
3.9161 | -19.6986 | -18.608 | 1.0905 | 1.1893 | 1.0905
3.9167 | -19.7024 | -18.6799 | 1.0225 | 1.0454 | 1.0225
3.9172 | -19.7062 | -18.6321 | 1.0741 | 1.1536 | 1.0741
3.9178 | -19.7139 | -18.6 | 1.1139 | 1.2407 | 1.1139
3.9183 | -19.7139 | -18.6437 | 1.0701 | 1.1452 | 1.0701
3.9189 | -19.7254 | -18.7 | 1.0254 | 1.0514 | 1.0254
3.9194 | -19.7331 | -18.7 | 1.0331 | 1.0672 | 1.0331
3.92 | -19.7331 | -18.7 | 1.0331 | 1.0672 | 1.0331
3.9206 | -19.7446 | -18.7 | 1.0446 | 1.0911 | 1.0446
3.9211 | -19.7523 | -18.7 | 1.0523 | 1.1072 | 1.0523
3.9217 | -19.7523 | -18.7 | 1.0523 | 1.1072 | 1.0523
3.9222 | -19.7599 | -18.7 | 1.0599 | 1.1235 | 1.0599
3.9228 | -19.7638 | -18.7 | 1.0638 | 1.1316 | 1.0638
3.9233 | -19.7715 | -18.7 | 1.0715 | 1.148 | 1.0715
3.9239 | -19.7792 | -18.7 | 1.0792 | 1.1646 | 1.0792
3.9244 | -19.7792 | -18.7108 | 1.0683 | 1.1413 | 1.0683
3.925 | -19.8022 | -18.7988 | 1.0035 | 1.0069 | 1.0035
3.9256 | -19.8099 | -18.8 | 1.0099 | 1.02 | 1.0099
3.9261 | -19.8099 | -18.8 | 1.0099 | 1.02 | 1.0099
3.9267 | -19.8099 | -18.8 | 1.0099 | 1.02 | 1.0099
3.9272 | -19.833 | -18.8 | 1.033 | 1.0672 | 1.033
3.9278 | -19.8253 | -18.8 | 1.0253 | 1.0513 | 1.0253
3.9283 | -19.8407 | -18.8 | 1.0407 | 1.0831 | 1.0407
3.9289 | -19.8407 | -18.8 | 1.0407 | 1.0831 | 1.0407
3.9294 | -19.8562 | -18.8 | 1.0562 | 1.1155 | 1.0562
3.93 | -19.8562 | -18.8 | 1.0562 | 1.1155 | 1.0562
3.9306 | -19.8677 | -18.8 | 1.0677 | 1.1401 | 1.0677
3.9311 | -19.8716 | -18.8 | 1.0716 | 1.1483 | 1.0716
3.9317 | -19.8793 | -18.8 | 1.0793 | 1.1649 | 1.0793
3.9322 | -19.8677 | -18.8 | 1.0677 | 1.1401 | 1.0677
3.9328 | -19.8755 | -18.83 | 1.0454 | 1.0929 | 1.0454
3.9333 | -19.8832 | -18.9 | 0.98318 | 0.96664 | 0.98318
3.9339 | -19.8832 | -18.9 | 0.98318 | 0.96664 | 0.98318
3.9344 | -19.8909 | -18.9 | 0.9909 | 0.98189 | 0.9909
3.935 | -19.8832 | -18.9 | 0.98318 | 0.96664 | 0.98318
3.9356 | -19.8948 | -18.9 | 0.99476 | 0.98956 | 0.99476
3.9361 | -19.8948 | -18.9 | 0.99476 | 0.98956 | 0.99476
3.9367 | -19.8986 | -18.9 | 0.99863 | 0.99726 | 0.99863
3.9372 | -19.9141 | -18.9 | 1.0141 | 1.0284 | 1.0141
3.9378 | -19.918 | -18.9 | 1.018 | 1.0362 | 1.018
3.9383 | -19.9218 | -18.9 | 1.0218 | 1.0441 | 1.0218
3.9389 | -19.9296 | -18.9 | 1.0296 | 1.06 | 1.0296
3.9394 | -19.9334 | -18.9 | 1.0334 | 1.068 | 1.0334
3.94 | -19.9373 | -18.9734 | 0.96394 | 0.92918 | 0.96394
3.9406 | -19.945 | -18.9387 | 1.0063 | 1.0127 | 1.0063
3.9411 | -19.9412 | -18.9492 | 0.99195 | 0.98397 | 0.99195
3.9417 | -19.9566 | -18.9628 | 0.99381 | 0.98765 | 0.99381
3.9422 | -19.9334 | -18.9 | 1.0334 | 1.068 | 1.0334
3.9428 | -19.9373 | -18.9131 | 1.0242 | 1.049 | 1.0242
3.9433 | -19.945 | -18.999 | 0.94604 | 0.895 | 0.94604
3.9439 | -19.945 | -18.9111 | 1.034 | 1.0691 | 1.034
3.9444 | -19.9373 | -18.9769 | 0.96042 | 0.92241 | 0.96042
3.945 | -19.9257 | -18.9352 | 0.99051 | 0.9811 | 0.99051
3.9456 | -19.9334 | -18.9528 | 0.98065 | 0.96168 | 0.98065
3.9461 | -19.9296 | -18.9593 | 0.97028 | 0.94143 | 0.97028
3.9467 | -19.9296 | -18.9287 | 1.0009 | 1.0018 | 1.0009
3.9472 | -19.9064 | -18.9834 | 0.92293 | 0.85181 | 0.92293
3.9478 | -19.9102 | -18.9 | 1.0102 | 1.0205 | 1.0102
3.9483 | -19.9102 | -18.9 | 1.0102 | 1.0205 | 1.0102
3.9489 | -19.8986 | -18.9804 | 0.9182 | 0.84308 | 0.9182
3.9494 | -19.9064 | -19 | 0.90636 | 0.82148 | 0.90636
3.95 | -19.8986 | -19 | 0.89863 | 0.80753 | 0.89863
3.9506 | -19.887 | -19 | 0.88704 | 0.78684 | 0.88704
3.9511 | -19.8948 | -19 | 0.89476 | 0.8006 | 0.89476
3.9517 | -19.8832 | -19 | 0.88318 | 0.78 | 0.88318
3.9522 | -19.8832 | -18.9919 | 0.89131 | 0.79444 | 0.89131
3.9528 | -19.8755 | -18.9039 | 0.97154 | 0.9439 | 0.97154
3.9533 | -19.8716 | -18.9 | 0.9716 | 0.944 | 0.9716
3.9539 | -19.8716 | -18.9 | 0.9716 | 0.944 | 0.9716
3.9544 | -19.8639 | -18.9 | 0.96388 | 0.92907 | 0.96388
3.955 | -19.8716 | -18.9 | 0.9716 | 0.944 | 0.9716
3.9556 | -19.8639 | -18.9 | 0.96388 | 0.92907 | 0.96388
3.9561 | -19.8639 | -18.9 | 0.96388 | 0.92907 | 0.96388
3.9567 | -19.8446 | -18.9 | 0.9446 | 0.89227 | 0.9446
3.9572 | -19.833 | -18.9 | 0.93304 | 0.87056 | 0.93304
3.9578 | -19.8407 | -18.9 | 0.94074 | 0.885 | 0.94074
3.9583 | -19.8253 | -18.9 | 0.92533 | 0.85624 | 0.92533
3.9589 | -19.8176 | -18.9 | 0.91763 | 0.84204 | 0.91763
3.9594 | -19.8099 | -18.9 | 0.90993 | 0.82797 | 0.90993
3.96 | -19.8061 | -18.9 | 0.90608 | 0.82098 | 0.90608
3.9606 | -19.7984 | -18.9 | 0.89838 | 0.80709 | 0.89838
3.9611 | -19.783 | -18.9 | 0.883 | 0.77969 | 0.883
3.9617 | -19.7753 | -18.9 | 0.87531 | 0.76617 | 0.87531
3.9622 | -19.7753 | -18.9 | 0.87531 | 0.76617 | 0.87531
3.9628 | -19.7715 | -18.9 | 0.87147 | 0.75945 | 0.87147
3.9633 | -19.7676 | -18.9 | 0.86762 | 0.75277 | 0.86762
3.9639 | -19.7599 | -18.9 | 0.85994 | 0.73949 | 0.85994
3.9644 | -19.7561 | -18.9 | 0.8561 | 0.7329 | 0.8561
3.965 | -19.7599 | -18.9 | 0.85994 | 0.73949 | 0.85994
3.9656 | -19.7407 | -18.9 | 0.84074 | 0.70684 | 0.84074
3.9661 | -19.7407 | -18.9 | 0.84074 | 0.70684 | 0.84074
3.9667 | -19.7331 | -18.9 | 0.83306 | 0.69399 | 0.83306
3.9672 | -19.7292 | -18.9 | 0.82922 | 0.68761 | 0.82922
3.9678 | -19.7139 | -18.9 | 0.81388 | 0.66241 | 0.81388
3.9683 | -19.7177 | -18.9 | 0.81772 | 0.66866 | 0.81772
3.9689 | -19.71 | -18.9 | 0.81005 | 0.65618 | 0.81005
3.9694 | -19.7062 | -18.9 | 0.80622 | 0.64998 | 0.80622
3.97 | -19.6986 | -18.8777 | 0.8208 | 0.67372 | 0.8208
3.9706 | -19.7024 | -18.8102 | 0.89218 | 0.79599 | 0.89218
3.9711 | -19.6947 | -18.8981 | 0.79661 | 0.63459 | 0.79661
3.9717 | -19.6986 | -18.9 | 0.79855 | 0.63768 | 0.79855
3.9722 | -19.6947 | -18.826 | 0.86869 | 0.75461 | 0.86869
3.9728 | -19.6947 | -18.8 | 0.89472 | 0.80052 | 0.89472
3.9733 | -19.6909 | -18.8 | 0.89089 | 0.79368 | 0.89089
3.9739 | -19.6871 | -18.8 | 0.88706 | 0.78687 | 0.88706
3.9744 | -19.6871 | -18.8 | 0.88706 | 0.78687 | 0.88706
3.975 | -19.6794 | -18.8 | 0.8794 | 0.77334 | 0.8794
3.9756 | -19.6641 | -18.8 | 0.86409 | 0.74665 | 0.86409
3.9761 | -19.6679 | -18.8 | 0.86791 | 0.75327 | 0.86791
3.9767 | -19.6641 | -18.8 | 0.86409 | 0.74665 | 0.86409
3.9772 | -19.6603 | -18.8 | 0.86026 | 0.74005 | 0.86026
3.9778 | -19.645 | -18.8 | 0.84496 | 0.71396 | 0.84496
3.9783 | -19.6373 | -18.8 | 0.83732 | 0.7011 | 0.83732
3.9789 | -19.6411 | -18.8 | 0.84114 | 0.70751 | 0.84114
3.9794 | -19.6335 | -18.8 | 0.83349 | 0.69471 | 0.83349
3.98 | -19.622 | -18.8 | 0.82203 | 0.67573 | 0.82203
3.9806 | -19.622 | -18.8 | 0.82203 | 0.67573 | 0.82203
3.9811 | -19.6068 | -18.8 | 0.80676 | 0.65085 | 0.80676
3.9817 | -19.5953 | -18.8 | 0.7953 | 0.63251 | 0.7953
3.9822 | -19.5991 | -18.8 | 0.79912 | 0.63859 | 0.79912
3.9828 | -19.6029 | -18.8 | 0.80294 | 0.64471 | 0.80294
3.9833 | -19.5877 | -18.7671 | 0.82055 | 0.67331 | 0.82055
3.9839 | -19.5762 | -18.7 | 0.87623 | 0.76778 | 0.87623
3.9844 | -19.58 | -18.7087 | 0.87134 | 0.75923 | 0.87134
3.985 | -19.58 | -18.7967 | 0.78339 | 0.6137 | 0.78339
3.9856 | -19.5648 | -18.7154 | 0.84937 | 0.72143 | 0.84937
3.9861 | -19.561 | -18.7725 | 0.78847 | 0.62169 | 0.78847
3.9867 | -19.5648 | -18.7395 | 0.82526 | 0.68106 | 0.82526
3.9872 | -19.5572 | -18.7 | 0.85718 | 0.73475 | 0.85718
3.9878 | -19.5457 | -18.7363 | 0.80943 | 0.65517 | 0.80943
3.9883 | -19.5419 | -18.8 | 0.74194 | 0.55048 | 0.74194
3.9889 | -19.5343 | -18.8 | 0.73433 | 0.53924 | 0.73433
3.9894 | -19.5229 | -18.7999 | 0.72304 | 0.52279 | 0.72304
3.99 | -19.5115 | -18.712 | 0.79954 | 0.63927 | 0.79954
3.9906 | -19.5153 | -18.7 | 0.8153 | 0.66472 | 0.8153
3.9911 | -19.5001 | -18.7 | 0.80009 | 0.64015 | 0.80009
3.9917 | -19.4887 | -18.7 | 0.78869 | 0.62204 | 0.78869
3.9922 | -19.4887 | -18.7 | 0.78869 | 0.62204 | 0.78869
3.9928 | -19.4811 | -18.7 | 0.78109 | 0.61011 | 0.78109
3.9933 | -19.4735 | -18.7 | 0.7735 | 0.5983 | 0.7735
3.9939 | -19.4697 | -18.7 | 0.7697 | 0.59244 | 0.7697
3.9944 | -19.4659 | -18.7 | 0.76591 | 0.58661 | 0.76591
3.995 | -19.4583 | -18.7 | 0.75832 | 0.57504 | 0.75832
3.9956 | -19.4583 | -18.7 | 0.75832 | 0.57504 | 0.75832
3.9961 | -19.4621 | -18.7 | 0.76211 | 0.58081 | 0.76211
3.9967 | -19.4659 | -18.7 | 0.76591 | 0.58661 | 0.76591
3.9972 | -19.4545 | -18.6687 | 0.78579 | 0.61746 | 0.78579
3.9978 | -19.4545 | -18.6192 | 0.8353 | 0.69773 | 0.8353
3.9983 | -19.4507 | -18.6928 | 0.7579 | 0.57441 | 0.7579
3.9989 | -19.4507 | -18.6049 | 0.84585 | 0.71546 | 0.84585
3.9994 | -19.4469 | -18.6 | 0.84694 | 0.7173 | 0.84694
4 | -19.4394 | -18.6 | 0.83935 | 0.70451 | 0.83935
4.0006 | -19.4356 | -18.6 | 0.83556 | 0.69816 | 0.83556
4.0011 | -19.4242 | -18.6469 | 0.77727 | 0.60414 | 0.77727
4.0017 | -19.4242 | -18.6651 | 0.75906 | 0.57617 | 0.75906
4.0022 | -19.4242 | -18.6 | 0.82419 | 0.67929 | 0.82419
4.0028 | -19.4128 | -18.6 | 0.81282 | 0.66068 | 0.81282
4.0033 | -19.409 | -18.6 | 0.80904 | 0.65454 | 0.80904
4.0039 | -19.4015 | -18.6 | 0.80146 | 0.64234 | 0.80146
4.0044 | -19.4166 | -18.6 | 0.81661 | 0.66685 | 0.81661
4.005 | -19.3939 | -18.6 | 0.79389 | 0.63026 | 0.79389
4.0056 | -19.3825 | -18.6 | 0.78254 | 0.61237 | 0.78254
4.0061 | -19.3788 | -18.6 | 0.77876 | 0.60646 | 0.77876
4.0067 | -19.3674 | -18.6 | 0.76741 | 0.58892 | 0.76741
4.0072 | -19.3674 | -18.6 | 0.76741 | 0.58892 | 0.76741
4.0078 | -19.3674 | -18.6 | 0.76741 | 0.58892 | 0.76741
4.0083 | -19.3485 | -18.6 | 0.74852 | 0.56028 | 0.74852
4.0089 | -19.341 | -18.6 | 0.74096 | 0.54902 | 0.74096
4.0094 | -19.3372 | -18.6 | 0.73719 | 0.54344 | 0.73719
4.01 | -19.3259 | -18.6 | 0.72586 | 0.52687 | 0.72586
4.0106 | -19.3259 | -18.558 | 0.7679 | 0.58967 | 0.7679
4.0111 | -19.3183 | -18.53 | 0.78832 | 0.62145 | 0.78832
4.0117 | -19.3183 | -18.6 | 0.71831 | 0.51597 | 0.71831
4.0122 | -19.2995 | -18.6 | 0.69945 | 0.48924 | 0.69945
4.0128 | -19.2919 | -18.6 | 0.69191 | 0.47875 | 0.69191
4.0133 | -19.2881 | -18.5182 | 0.76994 | 0.59281 | 0.76994
4.0139 | -19.2768 | -18.5 | 0.77684 | 0.60348 | 0.77684
4.0144 | -19.2881 | -18.5 | 0.78815 | 0.62117 | 0.78815
4.015 | -19.2731 | -18.5 | 0.77308 | 0.59765 | 0.77308
4.0156 | -19.2693 | -18.5 | 0.76931 | 0.59184 | 0.76931
4.0161 | -19.258 | -18.5 | 0.75802 | 0.57459 | 0.75802
4.0167 | -19.2655 | -18.5 | 0.76554 | 0.58606 | 0.76554
4.0172 | -19.2655 | -18.5 | 0.76554 | 0.58606 | 0.76554
4.0178 | -19.2467 | -18.5 | 0.74673 | 0.5576 | 0.74673
4.0183 | -19.243 | -18.5 | 0.74296 | 0.552 | 0.74296
4.0189 | -19.243 | -18.5 | 0.74296 | 0.552 | 0.74296
4.0194 | -19.243 | -18.5 | 0.74296 | 0.552 | 0.74296
4.02 | -19.2354 | -18.5 | 0.73544 | 0.54088 | 0.73544
4.0206 | -19.2204 | -18.5 | 0.7204 | 0.51898 | 0.7204
4.0211 | -19.2279 | -18.5 | 0.72792 | 0.52987 | 0.72792
4.0217 | -19.2166 | -18.5 | 0.71665 | 0.51358 | 0.71665
4.0222 | -19.2204 | -18.5 | 0.7204 | 0.51898 | 0.7204
4.0228 | -19.2166 | -18.5 | 0.71665 | 0.51358 | 0.71665
4.0233 | -19.2129 | -18.5 | 0.71289 | 0.50821 | 0.71289
4.0239 | -19.2129 | -18.5 | 0.71289 | 0.50821 | 0.71289
4.0244 | -19.2091 | -18.5 | 0.70913 | 0.50287 | 0.70913
4.025 | -19.2091 | -18.4716 | 0.73757 | 0.54401 | 0.73757
4.0256 | -19.2091 | -18.4164 | 0.79277 | 0.62849 | 0.79277
4.0261 | -19.2054 | -18.4957 | 0.70969 | 0.50365 | 0.70969
4.0267 | -19.2016 | -18.4077 | 0.79388 | 0.63025 | 0.79388
4.0272 | -19.1941 | -18.4 | 0.79411 | 0.63061 | 0.79411
4.0278 | -19.1904 | -18.4 | 0.79036 | 0.62466 | 0.79036
4.0283 | -19.1791 | -18.4 | 0.7791 | 0.60699 | 0.7791
4.0289 | -19.1753 | -18.4 | 0.77535 | 0.60116 | 0.77535
4.0294 | -19.1678 | -18.432 | 0.73588 | 0.54151 | 0.73588
4.03 | -19.1641 | -18.4801 | 0.68402 | 0.46788 | 0.68402
4.0306 | -19.1641 | -18.4 | 0.7641 | 0.58384 | 0.7641
4.0311 | -19.1641 | -18.4 | 0.7641 | 0.58384 | 0.7641
4.0317 | -19.1491 | -18.4 | 0.7491 | 0.56115 | 0.7491
4.0322 | -19.1491 | -18.4 | 0.7491 | 0.56115 | 0.7491
4.0328 | -19.1454 | -18.4 | 0.74535 | 0.55555 | 0.74535
4.0333 | -19.1304 | -18.4 | 0.73037 | 0.53344 | 0.73037
4.0339 | -19.1229 | -18.4 | 0.72288 | 0.52256 | 0.72288
4.0344 | -19.1341 | -18.4 | 0.73412 | 0.53893 | 0.73412
4.035 | -19.1154 | -18.4 | 0.7154 | 0.51179 | 0.7154
4.0356 | -19.1191 | -18.4 | 0.71914 | 0.51716 | 0.71914
4.0361 | -19.1079 | -18.4 | 0.70791 | 0.50114 | 0.70791
4.0367 | -19.1042 | -18.4 | 0.70417 | 0.49586 | 0.70417
4.0372 | -19.0967 | -18.4 | 0.69669 | 0.48538 | 0.69669
4.0378 | -19.0817 | -18.4 | 0.68174 | 0.46477 | 0.68174
4.0383 | -19.0817 | -18.3609 | 0.72086 | 0.51964 | 0.72086
4.0389 | -19.0855 | -18.327 | 0.75843 | 0.57522 | 0.75843
4.0394 | -19.0817 | -18.4 | 0.68174 | 0.46477 | 0.68174
4.04 | -19.078 | -18.4 | 0.678 | 0.45969 | 0.678
4.0406 | -19.0705 | -18.4 | 0.67053 | 0.44961 | 0.67053
4.0411 | -19.0743 | -18.3212 | 0.75308 | 0.56713 | 0.75308
4.0417 | -19.0593 | -18.3 | 0.75933 | 0.57658 | 0.75933
4.0422 | -19.0481 | -18.3 | 0.74813 | 0.55969 | 0.74813
4.0428 | -19.0407 | -18.3 | 0.74066 | 0.54858 | 0.74066
4.0433 | -19.0369 | -18.3 | 0.73693 | 0.54307 | 0.73693
4.0439 | -19.022 | -18.3 | 0.72202 | 0.52131 | 0.72202
4.0444 | -19.0108 | -18.3 | 0.71083 | 0.50528 | 0.71083
4.045 | -19.0071 | -18.3 | 0.70711 | 0.5 | 0.70711
4.0456 | -19.0034 | -18.3 | 0.70338 | 0.49475 | 0.70338
4.0461 | -18.9959 | -18.3 | 0.69593 | 0.48432 | 0.69593
4.0467 | -18.9922 | -18.3 | 0.69221 | 0.47915 | 0.69221
4.0472 | -18.9922 | -18.3 | 0.69221 | 0.47915 | 0.69221
4.0478 | -18.981 | -18.3 | 0.68104 | 0.46381 | 0.68104
4.0483 | -18.981 | -18.3 | 0.68104 | 0.46381 | 0.68104
4.0489 | -18.9773 | -18.3 | 0.67732 | 0.45876 | 0.67732
4.0494 | -18.9699 | -18.3 | 0.66988 | 0.44873 | 0.66988
4.05 | -18.9699 | -18.3 | 0.66988 | 0.44873 | 0.66988
4.0506 | -18.9624 | -18.3 | 0.66244 | 0.43882 | 0.66244
4.0511 | -18.9624 | -18.3 | 0.66244 | 0.43882 | 0.66244
4.0517 | -18.9624 | -18.3 | 0.66244 | 0.43882 | 0.66244
4.0522 | -18.9438 | -18.3 | 0.64385 | 0.41454 | 0.64385
4.0528 | -18.9438 | -18.2747 | 0.66918 | 0.4478 | 0.66918
4.0533 | -18.9327 | -18.2 | 0.7327 | 0.53685 | 0.7327
4.0539 | -18.9327 | -18.2 | 0.7327 | 0.53685 | 0.7327
4.0544 | -18.9216 | -18.2 | 0.72156 | 0.52064 | 0.72156
4.055 | -18.9327 | -18.2 | 0.7327 | 0.53685 | 0.7327
4.0556 | -18.9216 | -18.2 | 0.72156 | 0.52064 | 0.72156
4.0561 | -18.9178 | -18.2 | 0.71784 | 0.5153 | 0.71784
4.0567 | -18.9141 | -18.2 | 0.71413 | 0.50998 | 0.71413
4.0572 | -18.9141 | -18.2 | 0.71413 | 0.50998 | 0.71413
4.0578 | -18.9067 | -18.2 | 0.70671 | 0.49944 | 0.70671
4.0583 | -18.9067 | -18.2 | 0.70671 | 0.49944 | 0.70671
4.0589 | -18.9104 | -18.2 | 0.71042 | 0.5047 | 0.71042
4.0594 | -18.903 | -18.2 | 0.703 | 0.49421 | 0.703
4.06 | -18.8956 | -18.2 | 0.69558 | 0.48383 | 0.69558
4.0606 | -18.8845 | -18.2 | 0.68445 | 0.46848 | 0.68445
4.0611 | -18.8919 | -18.2 | 0.69187 | 0.47868 | 0.69187
4.0617 | -18.8845 | -18.2 | 0.68445 | 0.46848 | 0.68445
4.0622 | -18.8733 | -18.2 | 0.67333 | 0.45338 | 0.67333
4.0628 | -18.8622 | -18.2 | 0.66222 | 0.43853 | 0.66222
4.0633 | -18.8659 | -18.2 | 0.66592 | 0.44345 | 0.66592
4.0639 | -18.8548 | -18.116 | 0.73877 | 0.54577 | 0.73877
4.0644 | -18.8437 | -18.1719 | 0.67183 | 0.45136 | 0.67183
4.065 | -18.8363 | -18.1402 | 0.69611 | 0.48456 | 0.69611
4.0656 | -18.8326 | -18.1 | 0.7326 | 0.5367 | 0.7326
4.0661 | -18.8326 | -18.1 | 0.7326 | 0.5367 | 0.7326
4.0667 | -18.8289 | -18.1 | 0.7289 | 0.5313 | 0.7289
4.0672 | -18.8252 | -18.1 | 0.7252 | 0.52592 | 0.7252
4.0678 | -18.8104 | -18.1 | 0.71041 | 0.50468 | 0.71041
4.0683 | -18.8141 | -18.1 | 0.71411 | 0.50995 | 0.71411
4.0689 | -18.7809 | -18.1 | 0.68085 | 0.46356 | 0.68085
4.0694 | -18.7956 | -18.1 | 0.69563 | 0.4839 | 0.69563
4.07 | -18.7882 | -18.1 | 0.68824 | 0.47367 | 0.68824
4.0706 | -18.7882 | -18.1 | 0.68824 | 0.47367 | 0.68824
4.0711 | -18.7882 | -18.1 | 0.68824 | 0.47367 | 0.68824
4.0717 | -18.7809 | -18.1 | 0.68085 | 0.46356 | 0.68085
4.0722 | -18.7772 | -18.1 | 0.67716 | 0.45855 | 0.67716
4.0728 | -18.7624 | -18.1 | 0.6624 | 0.43877 | 0.6624
4.0733 | -18.755 | -18.1 | 0.65502 | 0.42905 | 0.65502
4.0739 | -18.755 | -18.1 | 0.65502 | 0.42905 | 0.65502
4.0744 | -18.7476 | -18.1 | 0.64765 | 0.41945 | 0.64765
4.075 | -18.7476 | -18.1 | 0.64765 | 0.41945 | 0.64765
4.0756 | -18.7476 | -18.1 | 0.64765 | 0.41945 | 0.64765
4.0761 | -18.744 | -18.1 | 0.64396 | 0.41468 | 0.64396
4.0767 | -18.7403 | -18.1 | 0.64027 | 0.40995 | 0.64027
4.0772 | -18.7366 | -18.1 | 0.63659 | 0.40524 | 0.63659
4.0778 | -18.7366 | -18.0177 | 0.71891 | 0.51683 | 0.71891
4.0783 | -18.7403 | -18 | 0.74027 | 0.548 | 0.74027
4.0789 | -18.7329 | -18 | 0.7329 | 0.53714 | 0.7329
4.0794 | -18.7292 | -18 | 0.72922 | 0.53176 | 0.72922
4.08 | -18.7329 | -18 | 0.7329 | 0.53714 | 0.7329
4.0806 | -18.7255 | -18 | 0.72553 | 0.5264 | 0.72553
4.0811 | -18.7218 | -18 | 0.72185 | 0.52107 | 0.72185
4.0817 | -18.7182 | -18 | 0.71817 | 0.51576 | 0.71817
4.0822 | -18.7108 | -18 | 0.7108 | 0.50524 | 0.7108
4.0828 | -18.7071 | -18 | 0.70712 | 0.50002 | 0.70712
4.0833 | -18.6998 | -18 | 0.69976 | 0.48966 | 0.69976
4.0839 | -18.7034 | -18 | 0.70344 | 0.49482 | 0.70344
4.0844 | -18.6924 | -18 | 0.6924 | 0.47941 | 0.6924
4.085 | -18.6924 | -18 | 0.6924 | 0.47941 | 0.6924
4.0856 | -18.6777 | -18 | 0.67769 | 0.45926 | 0.67769
4.0861 | -18.6777 | -18 | 0.67769 | 0.45926 | 0.67769
4.0867 | -18.674 | -18 | 0.67401 | 0.45429 | 0.67401
4.0872 | -18.674 | -18 | 0.67401 | 0.45429 | 0.67401
4.0878 | -18.663 | -18 | 0.66298 | 0.43954 | 0.66298
4.0883 | -18.6667 | -17.9467 | 0.71993 | 0.5183 | 0.71993
4.0889 | -18.6409 | -17.9412 | 0.69974 | 0.48963 | 0.69974
4.0894 | -18.6446 | -18 | 0.64461 | 0.41553 | 0.64461
4.09 | -18.6409 | -18 | 0.64094 | 0.41081 | 0.64094
4.0906 | -18.6336 | -17.9949 | 0.63866 | 0.40788 | 0.63866
4.0911 | -18.6263 | -17.907 | 0.71923 | 0.51729 | 0.71923
4.0917 | -18.6226 | -17.9 | 0.72259 | 0.52214 | 0.72259
4.0922 | -18.6189 | -17.9 | 0.71892 | 0.51685 | 0.71892
4.0928 | -18.6153 | -17.9 | 0.71525 | 0.51159 | 0.71525
4.0933 | -18.6116 | -17.9 | 0.71159 | 0.50636 | 0.71159
4.0939 | -18.6043 | -17.9 | 0.70425 | 0.49597 | 0.70425
4.0944 | -18.6079 | -17.9 | 0.70792 | 0.50115 | 0.70792
4.095 | -18.5933 | -17.9 | 0.69326 | 0.48061 | 0.69326
4.0956 | -18.5823 | -17.9 | 0.68227 | 0.46549 | 0.68227
4.0961 | -18.5859 | -17.9 | 0.68593 | 0.4705 | 0.68593
4.0967 | -18.5823 | -17.9 | 0.68227 | 0.46549 | 0.68227
4.0972 | -18.5713 | -17.9 | 0.67128 | 0.45062 | 0.67128
4.0978 | -18.5603 | -17.9 | 0.6603 | 0.43599 | 0.6603
4.0983 | -18.5493 | -17.9 | 0.64932 | 0.42162 | 0.64932
4.0989 | -18.5457 | -17.9 | 0.64566 | 0.41688 | 0.64566
4.0994 | -18.553 | -17.9 | 0.65298 | 0.42638 | 0.65298
4.1 | -18.5274 | -17.9 | 0.62738 | 0.39361 | 0.62738
4.1006 | -18.531 | -17.8126 | 0.71847 | 0.51619 | 0.71847
4.1011 | -18.5164 | -17.8753 | 0.64111 | 0.41102 | 0.64111
4.1017 | -18.5128 | -17.9 | 0.61277 | 0.37548 | 0.61277
4.1022 | -18.5128 | -17.8489 | 0.66389 | 0.44075 | 0.66389
4.1028 | -18.5128 | -17.8 | 0.71277 | 0.50804 | 0.71277
4.1033 | -18.5055 | -17.8 | 0.70546 | 0.49768 | 0.70546
4.1039 | -18.5055 | -17.8 | 0.70546 | 0.49768 | 0.70546
4.1044 | -18.5018 | -17.8 | 0.70181 | 0.49254 | 0.70181
4.105 | -18.5018 | -17.8 | 0.70181 | 0.49254 | 0.70181
4.1056 | -18.5018 | -17.8 | 0.70181 | 0.49254 | 0.70181
4.1061 | -18.4945 | -17.8 | 0.69451 | 0.48234 | 0.69451
4.1067 | -18.4909 | -17.8 | 0.69086 | 0.47729 | 0.69086
4.1072 | -18.4945 | -17.8 | 0.69451 | 0.48234 | 0.69451
4.1078 | -18.4872 | -17.8 | 0.68721 | 0.47226 | 0.68721
4.1083 | -18.4763 | -17.8 | 0.67626 | 0.45733 | 0.67626
4.1089 | -18.4799 | -17.8 | 0.67991 | 0.46228 | 0.67991
4.1094 | -18.4763 | -17.8 | 0.67626 | 0.45733 | 0.67626
4.11 | -18.4653 | -17.8 | 0.66532 | 0.44266 | 0.66532
4.1106 | -18.4507 | -17.8 | 0.65075 | 0.42347 | 0.65075
4.1111 | -18.4435 | -17.8 | 0.64346 | 0.41404 | 0.64346
4.1117 | -18.4507 | -17.8 | 0.65075 | 0.42347 | 0.65075
4.1122 | -18.4325 | -17.8 | 0.63253 | 0.4001 | 0.63253
4.1128 | -18.4398 | -17.8 | 0.63982 | 0.40936 | 0.63982
4.1133 | -18.4398 | -17.8 | 0.63982 | 0.40936 | 0.63982
4.1139 | -18.4289 | -17.8 | 0.62889 | 0.39551 | 0.62889
4.1144 | -18.4216 | -17.8 | 0.62161 | 0.3864 | 0.62161
4.115 | -18.418 | -17.8 | 0.61797 | 0.38189 | 0.61797
4.1156 | -18.4143 | -17.8 | 0.61433 | 0.37741 | 0.61433
4.1161 | -18.3961 | -17.7506 | 0.64555 | 0.41674 | 0.64555
4.1167 | -18.3816 | -17.7 | 0.68161 | 0.46459 | 0.68161
4.1172 | -18.3634 | -17.7 | 0.66345 | 0.44016 | 0.66345
4.1178 | -18.3489 | -17.7 | 0.64893 | 0.42111 | 0.64893
4.1183 | -18.338 | -17.7 | 0.63804 | 0.4071 | 0.63804
4.1189 | -18.3163 | -17.7 | 0.61629 | 0.37981 | 0.61629
4.1194 | -18.2946 | -17.7 | 0.59455 | 0.35349 | 0.59455
4.12 | -18.2765 | -17.7 | 0.57645 | 0.3323 | 0.57645
4.1206 | -18.2728 | -17.7 | 0.57283 | 0.32814 | 0.57283
4.1211 | -18.2584 | -17.7 | 0.55836 | 0.31177 | 0.55836
4.1217 | -18.2295 | -17.7 | 0.52945 | 0.28032 | 0.52945
4.1222 | -18.2258 | -17.6834 | 0.54242 | 0.29422 | 0.54242
4.1228 | -18.2078 | -17.6 | 0.60779 | 0.36941 | 0.60779
4.1233 | -18.2114 | -17.6 | 0.6114 | 0.37381 | 0.6114
4.1239 | -18.197 | -17.6 | 0.59697 | 0.35637 | 0.59697
4.1244 | -18.1789 | -17.6 | 0.57894 | 0.33517 | 0.57894
4.125 | -18.1681 | -17.6 | 0.56813 | 0.32277 | 0.56813
4.1256 | -18.1573 | -17.6 | 0.55732 | 0.31061 | 0.55732
4.1261 | -18.1465 | -17.6 | 0.54652 | 0.29868 | 0.54652
4.1267 | -18.1321 | -17.6 | 0.53212 | 0.28315 | 0.53212
4.1272 | -18.1249 | -17.6 | 0.52493 | 0.27555 | 0.52493
4.1278 | -18.1141 | -17.6 | 0.51414 | 0.26434 | 0.51414
4.1283 | -18.0926 | -17.6 | 0.49258 | 0.24263 | 0.49258
4.1289 | -18.0746 | -17.6 | 0.47462 | 0.22527 | 0.47462
4.1294 | -18.089 | -17.5402 | 0.54875 | 0.30112 | 0.54875
4.13 | -18.0674 | -17.5477 | 0.51973 | 0.27012 | 0.51973
4.1306 | -18.0603 | -17.5643 | 0.49593 | 0.24595 | 0.49593
4.1311 | -18.0567 | -17.5 | 0.55668 | 0.30989 | 0.55668
4.1317 | -18.0495 | -17.5 | 0.54951 | 0.30196 | 0.54951
4.1322 | -18.0423 | -17.5 | 0.54234 | 0.29413 | 0.54234
4.1328 | -18.0423 | -17.5 | 0.54234 | 0.29413 | 0.54234
4.1333 | -18.0352 | -17.5 | 0.53517 | 0.2864 | 0.53517
4.1339 | -18.0352 | -17.5 | 0.53517 | 0.2864 | 0.53517
4.1344 | -18.0316 | -17.5 | 0.53158 | 0.28258 | 0.53158
4.135 | -18.028 | -17.5 | 0.528 | 0.27878 | 0.528
4.1356 | -18.0173 | -17.5 | 0.51725 | 0.26755 | 0.51725
4.1361 | -18.0244 | -17.5 | 0.52442 | 0.27501 | 0.52442
4.1367 | -18.0173 | -17.5 | 0.51725 | 0.26755 | 0.51725
4.1372 | -18.0208 | -17.5 | 0.52083 | 0.27127 | 0.52083
4.1378 | -18.0173 | -17.5 | 0.51725 | 0.26755 | 0.51725
4.1383 | -18.0173 | -17.5 | 0.51725 | 0.26755 | 0.51725
4.1389 | -18.028 | -17.5 | 0.528 | 0.27878 | 0.528
4.1394 | -18.028 | -17.5 | 0.528 | 0.27878 | 0.528
4.14 | -18.0316 | -17.5 | 0.53158 | 0.28258 | 0.53158
4.1406 | -18.0244 | -17.5 | 0.52442 | 0.27501 | 0.52442
4.1411 | -18.0316 | -17.5 | 0.53158 | 0.28258 | 0.53158
4.1417 | -18.028 | -17.5 | 0.528 | 0.27878 | 0.528
4.1422 | -18.0244 | -17.4182 | 0.60626 | 0.36755 | 0.60626
4.1428 | -18.0316 | -17.4698 | 0.56182 | 0.31565 | 0.56182
4.1433 | -18.0388 | -17.5 | 0.53875 | 0.29025 | 0.53875
4.1439 | -18.0352 | -17.4544 | 0.58081 | 0.33734 | 0.58081
4.1444 | -18.0352 | -17.4 | 0.63517 | 0.40344 | 0.63517
4.145 | -18.0352 | -17.4215 | 0.61363 | 0.37654 | 0.61363
4.1456 | -18.0352 | -17.4905 | 0.54462 | 0.29661 | 0.54462
4.1461 | -18.0352 | -17.4026 | 0.63253 | 0.40009 | 0.63253
4.1467 | -18.0459 | -17.4 | 0.64592 | 0.41721 | 0.64592
4.1472 | -18.0639 | -17.4 | 0.66386 | 0.4407 | 0.66386
4.1478 | -18.0603 | -17.4612 | 0.59905 | 0.35887 | 0.59905
4.1483 | -18.0603 | -17.4508 | 0.60943 | 0.37141 | 0.60943
4.1489 | -18.0674 | -17.4 | 0.66744 | 0.44548 | 0.66744
4.1494 | -18.0818 | -17.4 | 0.6818 | 0.46486 | 0.6818
4.15 | -18.0782 | -17.4 | 0.67821 | 0.45997 | 0.67821
4.1506 | -18.089 | -17.4 | 0.68899 | 0.4747 | 0.68899
4.1511 | -18.0926 | -17.4 | 0.69258 | 0.47966 | 0.69258
4.1517 | -18.1141 | -17.4 | 0.71414 | 0.51 | 0.71414
4.1522 | -18.1177 | -17.4 | 0.71774 | 0.51514 | 0.71774
4.1528 | -18.1213 | -17.4 | 0.72133 | 0.52032 | 0.72133
4.1533 | -18.1321 | -17.4404 | 0.69173 | 0.47849 | 0.69173
4.1539 | -18.1357 | -17.5 | 0.63572 | 0.40414 | 0.63572
4.1544 | -18.1429 | -17.5 | 0.64292 | 0.41334 | 0.64292
4.155 | -18.1501 | -17.5 | 0.65012 | 0.42265 | 0.65012
4.1556 | -18.1537 | -17.5 | 0.65372 | 0.42735 | 0.65372
4.1561 | -18.1573 | -17.5 | 0.65732 | 0.43207 | 0.65732
4.1567 | -18.1681 | -17.5 | 0.66813 | 0.44639 | 0.66813
4.1572 | -18.1753 | -17.4442 | 0.73111 | 0.53453 | 0.73111
4.1578 | -18.1789 | -17.4 | 0.77894 | 0.60675 | 0.77894
4.1583 | -18.1934 | -17.4316 | 0.7618 | 0.58034 | 0.7618
4.1589 | -18.1934 | -17.5 | 0.69336 | 0.48075 | 0.69336
4.1594 | -18.2114 | -17.5 | 0.7114 | 0.50609 | 0.7114
4.16 | -18.2114 | -17.5 | 0.7114 | 0.50609 | 0.7114
4.1606 | -18.2186 | -17.5 | 0.71862 | 0.51642 | 0.71862
4.1611 | -18.2222 | -17.5 | 0.72223 | 0.52162 | 0.72223
4.1617 | -18.2295 | -17.5 | 0.72945 | 0.5321 | 0.72945
4.1622 | -18.2367 | -17.453 | 0.78371 | 0.6142 | 0.78371
4.1628 | -18.2475 | -17.4349 | 0.81257 | 0.66028 | 0.81257
4.1633 | -18.2547 | -17.5 | 0.75475 | 0.56965 | 0.75475
4.1639 | -18.2656 | -17.5 | 0.7656 | 0.58614 | 0.7656
4.1644 | -18.2728 | -17.5 | 0.77283 | 0.59727 | 0.77283
4.165 | -18.3018 | -17.5 | 0.80179 | 0.64287 | 0.80179
4.1656 | -18.2801 | -17.5 | 0.78007 | 0.60851 | 0.78007
4.1661 | -18.2909 | -17.5 | 0.79093 | 0.62557 | 0.79093
4.1667 | -18.3018 | -17.5 | 0.80179 | 0.64287 | 0.80179
4.1672 | -18.3163 | -17.5 | 0.81629 | 0.66632 | 0.81629
4.1678 | -18.3235 | -17.5262 | 0.79737 | 0.6358 | 0.79737
4.1683 | -18.3308 | -17.6 | 0.73079 | 0.53405 | 0.73079
4.1689 | -18.338 | -17.6 | 0.73804 | 0.54471 | 0.73804
4.1694 | -18.3526 | -17.6 | 0.75256 | 0.56634 | 0.75256
4.17 | -18.3634 | -17.6 | 0.76345 | 0.58285 | 0.76345
4.1706 | -18.3671 | -17.5341 | 0.83295 | 0.69381 | 0.83295
4.1711 | -18.3961 | -17.5538 | 0.84232 | 0.70951 | 0.84232
4.1717 | -18.3998 | -17.6 | 0.79978 | 0.63965 | 0.79978
4.1722 | -18.4143 | -17.6 | 0.81433 | 0.66314 | 0.81433
4.1728 | -18.4216 | -17.5824 | 0.83924 | 0.70432 | 0.83924
4.1733 | -18.4325 | -17.5055 | 0.92699 | 0.85932 | 0.92699
4.1739 | -18.4289 | -17.5935 | 0.83544 | 0.69796 | 0.83544
4.1744 | -18.4507 | -17.6 | 0.85075 | 0.72377 | 0.85075
4.175 | -18.4617 | -17.6 | 0.86168 | 0.74249 | 0.86168
4.1756 | -18.469 | -17.6 | 0.86897 | 0.75511 | 0.86897
4.1761 | -18.4836 | -17.6 | 0.88356 | 0.78068 | 0.88356
4.1767 | -18.4872 | -17.6331 | 0.8541 | 0.72948 | 0.8541
4.1772 | -18.4945 | -17.6789 | 0.81557 | 0.66516 | 0.81557
4.1778 | -18.5018 | -17.6 | 0.90181 | 0.81326 | 0.90181
4.1783 | -18.5055 | -17.6 | 0.90546 | 0.81986 | 0.90546
4.1789 | -18.5091 | -17.6 | 0.90911 | 0.82649 | 0.90911
4.1794 | -18.5237 | -17.6728 | 0.8509 | 0.72404 | 0.8509
4.18 | -18.5237 | -17.7 | 0.82373 | 0.67853 | 0.82373
4.1806 | -18.5383 | -17.7 | 0.83835 | 0.70283 | 0.83835
4.1811 | -18.5603 | -17.7 | 0.8603 | 0.74011 | 0.8603
4.1817 | -18.564 | -17.7 | 0.86396 | 0.74642 | 0.86396
4.1822 | -18.564 | -17.7 | 0.86396 | 0.74642 | 0.86396
4.1828 | -18.5896 | -17.7 | 0.88959 | 0.79138 | 0.88959
4.1833 | -18.6043 | -17.7 | 0.90425 | 0.81767 | 0.90425
4.1839 | -18.6116 | -17.7 | 0.91159 | 0.83099 | 0.91159
4.1844 | -18.6116 | -17.7 | 0.91159 | 0.83099 | 0.91159
4.185 | -18.6263 | -17.7 | 0.92626 | 0.85796 | 0.92626
4.1856 | -18.6336 | -17.7 | 0.9336 | 0.87161 | 0.9336
4.1861 | -18.6483 | -17.7 | 0.94829 | 0.89925 | 0.94829
4.1867 | -18.6593 | -17.7161 | 0.94326 | 0.88973 | 0.94326
4.1872 | -18.6667 | -17.796 | 0.87066 | 0.75805 | 0.87066
4.1878 | -18.6777 | -17.708 | 0.96964 | 0.9402 | 0.96964
4.1883 | -18.6814 | -17.7799 | 0.90146 | 0.81263 | 0.90146
4.1889 | -18.6924 | -17.8 | 0.8924 | 0.79637 | 0.8924
4.1894 | -18.6924 | -17.8 | 0.8924 | 0.79637 | 0.8924
4.19 | -18.7108 | -17.8 | 0.9108 | 0.82956 | 0.9108
4.1906 | -18.7255 | -17.8 | 0.92553 | 0.85661 | 0.92553
4.1911 | -18.7292 | -17.8 | 0.92922 | 0.86344 | 0.92922
4.1917 | -18.7329 | -17.8 | 0.9329 | 0.87031 | 0.9329
4.1922 | -18.7329 | -17.8 | 0.9329 | 0.87031 | 0.9329
4.1928 | -18.7366 | -17.8 | 0.93659 | 0.8772 | 0.93659
4.1933 | -18.7366 | -17.8 | 0.93659 | 0.8772 | 0.93659
4.1939 | -18.7476 | -17.8 | 0.94765 | 0.89803 | 0.94765
4.1944 | -18.7476 | -17.8 | 0.94765 | 0.89803 | 0.94765
4.195 | -18.7624 | -17.8 | 0.9624 | 0.92621 | 0.9624
4.1956 | -18.7735 | -17.8232 | 0.95025 | 0.90298 | 0.95025
4.1961 | -18.7735 | -17.9 | 0.87347 | 0.76295 | 0.87347
4.1967 | -18.7956 | -17.9 | 0.89563 | 0.80215 | 0.89563
4.1972 | -18.7993 | -17.9 | 0.89932 | 0.80878 | 0.89932
4.1978 | -18.8178 | -17.9 | 0.9178 | 0.84236 | 0.9178
4.1983 | -18.8326 | -17.9 | 0.9326 | 0.86974 | 0.9326
4.1989 | -18.8474 | -17.9 | 0.9474 | 0.89757 | 0.9474
4.1994 | -18.8511 | -17.9 | 0.95111 | 0.9046 | 0.95111
4.2 | -18.8548 | -17.9 | 0.95481 | 0.91166 | 0.95481
4.2006 | -18.877 | -17.9 | 0.97704 | 0.9546 | 0.97704
4.2011 | -18.8919 | -17.9 | 0.99187 | 0.9838 | 0.99187
4.2017 | -18.8993 | -17.9 | 0.99929 | 0.99858 | 0.99929
4.2022 | -18.903 | -17.9 | 1.003 | 1.006 | 1.003
4.2028 | -18.903 | -17.9 | 1.003 | 1.006 | 1.003
4.2033 | -18.9141 | -17.9541 | 0.96004 | 0.92168 | 0.96004
4.2039 | -18.9141 | -18 | 0.91413 | 0.83564 | 0.91413
4.2044 | -18.9178 | -18 | 0.91784 | 0.84244 | 0.91784
4.205 | -18.9216 | -18 | 0.92156 | 0.84927 | 0.92156
4.2056 | -18.9364 | -18 | 0.93641 | 0.87687 | 0.93641
4.2061 | -18.9401 | -18 | 0.94013 | 0.88384 | 0.94013
4.2067 | -18.955 | -18 | 0.955 | 0.91202 | 0.955
4.2072 | -18.9624 | -18 | 0.96244 | 0.92628 | 0.96244
4.2078 | -18.9699 | -18 | 0.96988 | 0.94066 | 0.96988
4.2083 | -18.981 | -18 | 0.98104 | 0.96244 | 0.98104
4.2089 | -18.981 | -18 | 0.98104 | 0.96244 | 0.98104
4.2094 | -18.9959 | -18 | 0.99593 | 0.99188 | 0.99593
4.21 | -19.0146 | -18 | 1.0146 | 1.0293 | 1.0146
4.2106 | -19.0257 | -18 | 1.0257 | 1.0522 | 1.0257
4.2111 | -19.0332 | -18 | 1.0332 | 1.0675 | 1.0332
4.2117 | -19.0556
4.2122 | -19.0668
4.2128 | -19.0705
4.2133 | -19.0743
4.2139 | -19.0817
4.2144 | -19.093
4.215 | -19.0967
Raw DHT22 Data
Time(ms) | Temperature(C)
2274 | -17.5
4548 | -17.4
6822 | -17.4
9096 | -17.4
11370 | -17.4
13644 | -17.4
15918 | -17.4
18193 | -17.4
20467 | -17.4
22742 | -17.4
25016 | -17.4
27290 | -17.4
29564 | -17.3
31838 | -17.4
34113 | -17.4
36387 | -17.3
38662 | -17.5
40936 | -17.4
43210 | -17.3
45485 | -17.4
47759 | -17.3
50034 | -17.3
52310 | -17.3
54584 | -17.3
56858 | -17.3
59132 | -17.3
61407 | -17.3
63681 | -17.3
65956 | -17.3
68230 | -17.3
70504 | -17.4
72778 | -17.3
75052 | -17.3
77327 | -17.3
79602 | -17.3
81878 | -17.3
84152 | -17.2
86426 | -17.2
88700 | -17.2
90974 | -17.2
93249 | -17.2
95524 | -17.3
97799 | -17.3
100074 | -17.2
102349 | -17.2
104624 | -17.3
106899 | -17.2
109174 | -17.2
111448 | -17.2
113722 | -17.2
115996 | -17.2
118270 | -17.2
120545 | -17.3
122819 | -17.1
125093 | -17.2
127367 | -17.2
129641 | -17.1
131916 | -17.1
134191 | -17.1
136465 | -17.2
138739 | -17.1
141014 | -17.1
143288 | -17.1
145562 | -17.1
147836 | -17.1
150110 | -17.1
152385 | -17.1
154659 | -17.1
156933 | -17.1
159208 | -17.1
161483 | -17.1
163758 | -17.1
166033 | -17.1
168307 | -17
170582 | -17
172856 | -17
175131 | -17.1
177405 | -17
179679 | -17
181953 | -17
184228 | -17
186503 | -17.1
188777 | -17
191052 | -17
193327 | -17
195602 | -17
197877 | -17
200151 | -17
202426 | -17.1
204700 | -17
206974 | -17
209248 | -17
211522 | -16.9
213796 | -17
216071 | -17
218346 | -17
220621 | -16.9
222895 | -16.9
225170 | -17
227445 | -16.9
229720 | -17
231994 | -16.9
234269 | -16.9
236545 | -16.9
238819 | -16.9
241093 | -16.9
243367 | -16.9
245641 | -16.9
247916 | -16.9
250191 | -16.9
252466 | -16.9
254741 | -16.9
257016 | -16.9
259291 | -16.9
261566 | -16.9
263841 | -16.9
266116 | -16.9
268392 | -16.9
270666 | -16.9
272941 | -16.9
275215 | -16.9
277490 | -16.9
279766 | -16.8
282040 | -16.8
284315 | -16.9
286589 | -16.8
288863 | -16.8
291137 | -16.8
293411 | -16.8
295685 | -16.8
297959 | -16.8
300233 | -16.8
302508 | -16.8
304782 | -16.8
307056 | -16.8
309331 | -16.9
311605 | -16.8
313879 | -16.8
316153 | -16.8
318427 | -16.8
320701 | -16.8
322976 | -16.7
325251 | -16.8
327526 | -16.7
329801 | -16.7
332077 | -16.7
334352 | -16.7
336627 | -16.7
338903 | -16.7
341178 | -16.7
343453 | -16.8
345729 | -16.8
348004 | -16.7
350278 | -16.7
352552 | -16.7
354826 | -16.7
357100 | -16.8
359374 | -16.7
361648 | -16.8
363922 | -16.7
366196 | -16.6
368472 | -16.7
370747 | -16.7
373021 | -16.6
375296 | -16.6
377570 | -16.6
379844 | -16.7
382118 | -16.6
384392 | -16.6
386666 | -16.7
388941 | -16.6
391216 | -16.6
393491 | -16.6
395766 | -16.5
398040 | -16.5
400314 | -16.5
402588 | -16.6
404862 | -16.6
407137 | -16.5
409412 | -16.5
411686 | -16.6
413960 | -16.6
416235 | -16.5
418510 | -16.5
420784 | -16.5
423059 | -16.5
425333 | -16.5
427608 | -16.5
429883 | -16.5
432157 | -16.4
434432 | -16.5
436706 | -16.5
438981 | -16.5
441256 | -16.5
443531 | -16.5
445806 | -16.5
448080 | -16.5
450354 | -16.4
452628 | -16.4
454902 | -16.4
457176 | -16.4
459450 | -16.4
461724 | -16.4
463998 | -16.5
466272 | -16.5
468546 | -16.4
470820 | -16.5
473095 | -16.5
475370 | -16.5
477644 | -16.4
479918 | -16.5
482193 | -16.5
484467 | -16.4
486742 | -16.5
489016 | -16.4
491290 | -16.4
493564 | -16.4
495838 | -16.5
498114 | -16.4
500389 | -16.4
502664 | -16.5
504938 | -16.4
507213 | -16.5
509488 | -16.5
511763 | -16.5
514038 | -16.4
516313 | -16.4
518589 | -16.5
520864 | -16.4
523139 | -16.5
525414 | -16.5
527689 | -16.5
529964 | -16.4
532239 | -16.6
534514 | -16.6
536788 | -16.5
539063 | -16.5
541337 | -16.5
543612 | -16.5
545887 | -16.6
548161 | -16.5
550436 | -16.5
552710 | -16.6
554984 | -16.6
557258 | -16.5
559532 | -16.6
561806 | -16.5
564080 | -16.7
566354 | -16.6
568629 | -16.7
570903 | -16.6
573177 | -16.6
575451 | -16.5
577725 | -16.6
579999 | -16.6
582274 | -16.7
584548 | -16.7
586822 | -16.7
589096 | -16.7
591370 | -16.7
593644 | -16.6
595919 | -16.7
598193 | -16.8
600468 | -16.7
602742 | -16.6
605016 | -16.7
607290 | -16.7
609564 | -16.7
611838 | -16.7
614112 | -16.7
616386 | -16.7
618660 | -16.7
620934 | -16.7
623208 | -16.8
625483 | -16.7
627758 | -16.7
630034 | -16.7
632309 | -16.8
634584 | -16.8
636859 | -16.9
639134 | -16.9
641410 | -16.7
643684 | -16.8
645958 | -16.8
648232 | -16.8
650506 | -16.8
652780 | -16.8
655054 | -16.8
657328 | -16.9
659603 | -16.9
661878 | -17
664152 | -16.9
666426 | -16.9
668701 | -16.9
670977 | -16.9
673251 | -16.9
675525 | -16.9
677800 | -17
680075 | -17
682349 | -16.9
684624 | -16.9
686899 | -17
689174 | -17
691448 | -17
693722 | -17
695996 | -17
698270 | -17.1
700545 | -17.1
702819 | -17
705094 | -17.1
707369 | -17.1
709644 | -17.1
711919 | -17.1
714193 | -17.1
716467 | -17.1
718742 | -17.1
721016 | -17.1
723290 | -17.1
725564 | -17.2
727838 | -17.1
730113 | -17.2
732387 | -17.2
734661 | -17.2
736935 | -17.2
739209 | -17.2
741484 | -17.3
743759 | -17.3
746033 | -17.3
748307 | -17.4
750581 | -17.3
752856 | -17.3
755130 | -17.3
757404 | -17.3
759680 | -17.4
761955 | -17.3
764229 | -17.3
766504 | -17.4
768779 | -17.3
771054 | -17.4
773329 | -17.4
775604 | -17.4
777879 | -17.4
780154 | -17.5
782429 | -17.5
784704 | -17.4
786979 | -17.5
789254 | -17.5
791529 | -17.5
793804 | -17.5
796079 | -17.5
798354 | -17.5
800629 | -17.5
802903 | -17.6
805178 | -17.5
807452 | -17.6
809726 | -17.6
812000 | -17.6
814274 | -17.6
816548 | -17.6
818822 | -17.6
821097 | -17.7
823372 | -17.7
825647 | -17.7
827921 | -17.7
830196 | -17.7
832472 | -17.7
834747 | -17.7
837022 | -17.7
839298 | -17.7
841573 | -17.7
843847 | -17.8
846121 | -17.7
848395 | -17.8
850669 | -17.8
852943 | -17.8
855217 | -17.8
857491 | -17.8
859765 | -17.8
862040 | -17.8
864314 | -17.8
866588 | -17.8
868864 | -17.8
871139 | -17.9
873414 | -17.9
875689 | -17.8
877963 | -17.8
880238 | -17.9
882513 | -17.9
884788 | -17.9
887063 | -17.9
889338 | -17.9
891613 | -17.9
893888 | -17.9
896162 | -18
898437 | -18
900712 | -17.9
902987 | -17.9
905262 | -18
907538 | -18
909813 | -18
912088 | -18
914363 | -18
916638 | -18
918913 | -18
921187 | -18
923462 | -18.1
925737 | -18
928012 | -18.1
930287 | -18
932562 | -18.1
934837 | -18.1
937111 | -18.1
939386 | -18.1
941661 | -18.1
943936 | -18.1
946211 | -18.1
948485 | -18.1
950760 | -18.1
953035 | -18.1
955309 | -18.1
957584 | -18.2
959859 | -18.2
962135 | -18.2
964410 | -18.2
966685 | -18.2
968961 | -18.2
971236 | -18.2
973511 | -18.2
975787 | -18.2
978062 | -18.2
980337 | -18.3
982612 | -18.2
984887 | -18.3
987162 | -18.3
989437 | -18.3
991712 | -18.3
993987 | -18.2
996262 | -18.3
998537 | -18.3
1000813 | -18.3
1003088 | -18.3
1005363 | -18.3
1007639 | -18.3
1009914 | -18.3
1012189 | -18.3
1014464 | -18.3
1016739 | -18.3
1019014 | -18.3
1021289 | -18.3
1023564 | -18.3
1025839 | -18.3
1028114 | -18.3
1030389 | -18.3
1032664 | -18.3
1034939 | -18.3
1037214 | -18.3
1039490 | -18.3
1041765 | -18.3
1044040 | -18.3
1046316 | -18.3
1048591 | -18.3
1050866 | -18.3
1053142 | -18.3
1055417 | -18.3
1057692 | -18.3
1059968 | -18.3
1062243 | -18.3
1064518 | -18.3
1066792 | -18.2
1069067 | -18.1
1071342 | -17.9
1073616 | -17.7
1075890 | -17.6
1078164 | -17.3
1080438 | -17.2
1082712 | -16.9
1084987 | -16.7
1087262 | -16.5
1089537 | -16.3
1091811 | -16.2
1094085 | -16
1096360 | -15.8
1098634 | -15.6
1100909 | -15.4
1103183 | -15.2
1105458 | -15
1107732 | -14.8
1110006 | -14.6
1112280 | -14.4
1114555 | -14.2
1116829 | -14
1119105 | -13.8
1121379 | -13.6
1123654 | -13.4
1125929 | -13.2
1128203 | -13
1130477 | -12.8
1132752 | -12.7
1135027 | -12.5
1137303 | -12.3
1139578 | -12.1
1141852 | -11.9
1144126 | -11.8
1146400 | -11.6
1148674 | -11.5
1150948 | -11.3
1153222 | -11.1
1155496 | -11
1157771 | -10.8
1160046 | -10.6
1162320 | -10.5
1164595 | -10.3
1166870 | -10.2
1169144 | -10
1171418 | -9.9
1173692 | -9.7
1175966 | -9.6
1178242 | -9.4
1180516 | -9.3
1182790 | -9.2
1185064 | -9
1187338 | -8.9
1189612 | -8.8
1191886 | -8.6
1194161 | -8.5
1196436 | -8.4
1198710 | -8.3
1200984 | -8.1
1203258 | -8
1205532 | -7.9
1207806 | -7.7
1210080 | -7.6
1212354 | -7.5
1214629 | -7.4
1216903 | -7.3
1219177 | -7.2
1221452 | -7.1
1223726 | -6.9
1226001 | -6.8
1228276 | -6.7
1230550 | -6.6
1232824 | -6.5
1235099 | -6.4
1237373 | -6.3
1239647 | -6.2
1241921 | -6.1
1244195 | -6
1246470 | -5.9
1248744 | -5.8
1251018 | -5.7
1253292 | -5.6
1255566 | -5.5
1257840 | -5.5
1260114 | -5.4
1262388 | -5.3
1264663 | -5.2
1266937 | -5.1
1269211 | -5
1271485 | -4.9
1273759 | -4.8
1276033 | -4.8
1278308 | -4.7
1280583 | -4.6
1282859 | -4.6
1285134 | -4.5
1287408 | -4.4
1289683 | -4.3
1291957 | -4.3
1294231 | -4.2
1296505 | -4.1
1298779 | -4
1301053 | -4
1303327 | -3.9
1305601 | -3.9
1307875 | -3.8
1310149 | -3.7
1312423 | -3.7
1314697 | -3.6
1316973 | -3.5
1319247 | -3.5
1321521 | -3.4
1323796 | -3.4
1326070 | -3.3
1328344 | -3.2
1330618 | -3.2
1332892 | -3.1
1335166 | -3
1337440 | -3
1339714 | -2.9
1341989 | -2.9
1344264 | -2.8
1346539 | -2.7
1348814 | -2.7
1351089 | -2.6
1353364 | -2.6
1355639 | -2.5
1357913 | -2.5
1360188 | -2.4
1362462 | -2.4
1364737 | -2.3
1367012 | -2.3
1369286 | -2.2
1371560 | -2.1
1373834 | -2.1
1376108 | -2.1
1378382 | -2
1380656 | -2
1382931 | -1.9
1385205 | -1.9
1387479 | -1.8
1389754 | -1.8
1392028 | -1.7
1394302 | -1.6
1396576 | -1.6
1398850 | -1.5
1401124 | -1.5
1403398 | -1.4
1405672 | -1.4
1407946 | -1.4
1410220 | -1.3
1412494 | -1.2
1414768 | -1.2
1417042 | -1.2
1419316 | -1.1
1421590 | -1.1
1423864 | -1
1426138 | -1
1428412 | -0.9
1430686 | -0.9
1432961 | -0.8
1435235 | -0.8
1437509 | -0.8
1439784 | -0.7
1442059 | -0.7
1444333 | -0.6
1446607 | -0.6
1448881 | -0.6
1451155 | -0.5
1453429 | -0.5
1455703 | -0.5
1457977 | -0.4
1460251 | -0.4
1462525 | -0.3
1464799 | -0.3
1467073 | -0.3
1469347 | -0.2
1471621 | -0.2
1473895 | -0.1
1476169 | -0.1
1478444 | -0.1
1480718 | 0
1482992 | 0
1485266 | 0
1487540 | 0
1489814 | 0.1
1492088 | 0.1
1494362 | 0.2
1496636 | 0.2
1498910 | 0.2
1501185 | 0.3
1503459 | 0.3
1505733 | 0.3
1508007 | 0.4
1510281 | 0.4
1512556 | 0.4
1514830 | 0.4
1517104 | 0.5
1519378 | 0.5
1521652 | 0.5
1523927 | 0.5
1526202 | 0.6
1528476 | 0.6
1530750 | 0.6
1533024 | 0.7
1535298 | 0.7
1537573 | 0.7
1539846 | 0.8
1542120 | 0.8
1544394 | 0.8
1546668 | 0.8
1548942 | 0.9
1551216 | 0.9
1553490 | 0.9
1555764 | 0.9
1558038 | 1
1560312 | 1
1562586 | 1
1564860 | 1
1567134 | 1.1
1569409 | 1.1
1571683 | 1.1
1573957 | 1.1
1576231 | 1.1
1578505 | 1.2
1580780 | 1.2
1583054 | 1.2
1585328 | 1.2
1587602 | 1.3
1589876 | 1.3
1592151 | 1.3
1594425 | 1.3
1596699 | 1.4
1598973 | 1.3
1601247 | 1.4
1603521 | 1.4
1605795 | 1.4
1608069 | 1.5
1610344 | 1.5
1612619 | 1.5
1614893 | 1.5
1617168 | 1.5
1619442 | 1.6
1621716 | 1.6
1623990 | 1.6
1626264 | 1.6
1628538 | 1.6
1630812 | 1.7
1633086 | 1.7
1635360 | 1.7
1637634 | 1.7
1639908 | 1.7
1642182 | 1.7
1644456 | 1.8
1646730 | 1.8
1649004 | 1.8
1651278 | 1.8
1653552 | 1.8
1655826 | 1.8
1658100 | 1.9
1660375 | 1.9
1662649 | 1.9
1664923 | 1.9
1667197 | 1.9
1669471 | 1.9
1671745 | 2
1674019 | 2
1676293 | 2
1678567 | 2
1680841 | 2
1683116 | 2
1685390 | 2
1687664 | 2.1
1689938 | 2.1
1692212 | 2.1
1694486 | 2.1
1696760 | 2.1
1699034 | 2.1
1701308 | 2.2
1703582 | 2.2
1705857 | 2.2
1708131 | 2.2
1710405 | 2.2
1712679 | 2.2
1714953 | 2.2
1717228 | 2.3
1719502 | 2.3
1721776 | 2.3
1724051 | 2.3
1726326 | 2.3
1728600 | 2.3
1730874 | 2.3
1733148 | 2.4
1735422 | 2.4
1737696 | 2.4
1739970 | 2.4
1742244 | 2.4
1744518 | 2.4
1746792 | 2.4
1749066 | 2.5
1751340 | 2.5
1753614 | 2.5
1755888 | 2.5
1758162 | 2.5
1760436 | 2.5
1762710 | 2.5
1764984 | 2.5
1767258 | 2.6
1769532 | 2.6
1771806 | 2.6
1774081 | 2.6
1776355 | 2.6
1778629 | 2.6
1780903 | 2.6
1783177 | 2.6
1785452 | 2.6
1787726 | 2.6
1790000 | 2.7
1792274 | 2.7
1794548 | 2.7
1796824 | 2.7
1799098 | 2.7
1801372 | 2.7
1803646 | 2.7
1805920 | 2.8
1808194 | 2.8
1810468 | 2.8
1812742 | 2.8
1815016 | 2.8
1817290 | 2.8
1819564 | 2.8
1821838 | 2.8
1824112 | 2.8
1826386 | 2.8
1828660 | 2.8
1830934 | 2.8
1833208 | 2.9
1835482 | 2.9
1837756 | 2.9
1840030 | 2.9
1842305 | 2.9
1844579 | 2.9
1846853 | 2.9
1849127 | 2.9
1851401 | 2.9
1853676 | 2.9
1855950 | 2.9
1858224 | 3
1860498 | 3
1862772 | 3
1865047 | 3
1867321 | 3
1869595 | 3
1871869 | 3
1874144 | 3
1876418 | 3
1878693 | 3.1
1880967 | 3
1883241 | 3
1885515 | 3
1887789 | 3.1
1890063 | 3
1892338 | 3.1
1894614 | 3.1
1896888 | 3.1
1899162 | 3.1
1901436 | 3.1
1903710 | 3.1
1905985 | 3.1
1908259 | 3.1
1910533 | 3.1
1912807 | 3.1
1915081 | 3.1
1917356 | 3.1
1919630 | 3.2
1921904 | 3.1
1924178 | 3.2
1926452 | 3.2
1928726 | 3.2
1931000 | 3.2
1933274 | 3.2
1935548 | 3.2
1937822 | 3.2
1940097 | 3.2
1942371 | 3.2
1944645 | 3.2
1946919 | 3.2
1949193 | 3.2
1951468 | 3.2
1953742 | 3.2
1956016 | 3.2
1958290 | 3.2
1960564 | 3.2
1962839 | 3.2
1965113 | 3.2
1967387 | 3.3
1969661 | 3.2
1971935 | 3.3
1974209 | 3.3
1976483 | 3.3
1978757 | 3.3
1981031 | 3.3
1983305 | 3.3
1985580 | 3.3
1987854 | 3.3
1990128 | 3.3
1992402 | 3.3
1994676 | 3.3
1996950 | 3.3
1999224 | 3.3
2001498 | 3.3
2003772 | 3.4
2006046 | 3.3
2008321 | 3.4
2010595 | 3.3
2012869 | 3.3
2015143 | 3.4
2017417 | 3.3
2019692 | 3.4
2021966 | 3.4
2024240 | 3.4
2026514 | 3.4
2028788 | 3.4
2031063 | 3.4
2033337 | 3.4
2035611 | 3.4
2037885 | 3.4
2040159 | 3.4
2042433 | 3.4
2044707 | 3.4
2046981 | 3.4
2049255 | 3.4
2051529 | 3.4
2053804 | 3.4
2056078 | 3.4
2058352 | 3.4
2060626 | 3.4
2062900 | 3.4
2065174 | 3.4
2067448 | 3.4
2069722 | 3.4
2071996 | 3.4
2074270 | 3.4
2076545 | 3.4
2078819 | 3.5
2081093 | 3.5
2083367 | 3.5
2085641 | 3.4
2087916 | 3.4
2090190 | 3.5
2092464 | 3.5
2094738 | 3.5
2097012 | 3.5
2099287 | 3.5
2101561 | 3.5
2103835 | 3.5
2106109 | 3.5
2108383 | 3.5
2110657 | 3.5
2112931 | 3.5
2115205 | 3.5
2117479 | 3.5
2119753 | 3.5
2122028 | 3.5
2124302 | 3.5
2126576 | 3.5
2128850 | 3.5
2131124 | 3.5
2133398 | 3.5
2135672 | 3.5
2137946 | 3.5
2140220 | 3.6
2142494 | 3.6
2144769 | 3.6
2147043 | 3.5
2149317 | 3.6
2151591 | 3.6
2153865 | 3.5
2156140 | 3.6
2158414 | 3.6
2160688 | 3.6
2162962 | 3.6
2165236 | 3.6
2167511 | 3.6
2169785 | 3.5
2172059 | 3.6
2174333 | 3.6
2176607 | 3.6
2178881 | 3.6
2181155 | 3.6
2183429 | 3.6
2185703 | 3.6
2187977 | 3.6
2190252 | 3.6
2192526 | 3.6
2194800 | 3.6
2197074 | 3.6
2199348 | 3.6
2201622 | 3.6
2203896 | 3.6
2206170 | 3.6
2208444 | 3.6
2210718 | 3.6
2212993 | 3.6
2215267 | 3.6
2217541 | 3.6
2219815 | 3.6
2222089 | 3.6
2224364 | 3.6
2226638 | 3.6
2228912 | 3.6
2231186 | 3.6
2233460 | 3.6
2235735 | 3.6
2238009 | 3.6
2240283 | 3.6
2242557 | 3.6
2244831 | 3.6
2247105 | 3.6
2249379 | 3.6
2251653 | 3.6
2253927 | 3.6
2256201 | 3.6
2258476 | 3.6
2260750 | 3.6
2263024 | 3.6
2265298 | 3.6
2267572 | 3.6
2269846 | 3.7
2272120 | 3.7
2274394 | 3.6
2276668 | 3.6
2278942 | 3.7
2281217 | 3.7
2283491 | 3.7
2285765 | 3.7
2288039 | 3.7
2290313 | 3.7
2292588 | 3.6
2294862 | 3.7
2297136 | 3.7
2299410 | 3.7
2301684 | 3.6
2303959 | 3.7
2306233 | 3.7
2308507 | 3.7
2310781 | 3.7
2313055 | 3.7
2315329 | 3.7
2317603 | 3.7
2319877 | 3.7
2322151 | 3.7
2324425 | 3.7
2326700 | 3.7
2328974 | 3.7
2331248 | 3.7
2333522 | 3.7
2335796 | 3.7
2338070 | 3.6
2340344 | 3.7
2342618 | 3.7
2344892 | 3.7
2347166 | 3.7
2349441 | 3.7
2351715 | 3.7
2353989 | 3.7
2356263 | 3.7
2358537 | 3.7
2360812 | 3.7
2363086 | 3.7
2365360 | 3.7
2367634 | 3.7
2369908 | 3.7
2372183 | 3.7
2374457 | 3.7
2376731 | 3.7
2379005 | 3.7
2381279 | 3.7
2383553 | 3.7
2385827 | 3.7
2388101 | 3.7
2390375 | 3.7
2392649 | 3.7
2394924 | 3.7
2397198 | 3.7
2399472 | 3.7
2401746 | 3.7
2404020 | 3.7
2406294 | 3.7
2408568 | 3.7
2410842 | 3.7
2413117 | 3.7
2415392 | 3.7
2417666 | 3.7
2419941 | 3.7
2422216 | 3.7
2424492 | 3.7
2426767 | 3.7
2429042 | 3.7
2431318 | 3.7
2433593 | 3.7
2435868 | 3.7
2438144 | 3.7
2440419 | 3.7
2442694 | 3.7
2444969 | 3.7
2447244 | 3.7
2449519 | 3.7
2451794 | 3.7
2454068 | 3.8
2456343 | 3.7
2458618 | 3.7
2460893 | 3.7
2463168 | 3.7
2465443 | 3.7
2467718 | 3.7
2469992 | 3.8
2472267 | 3.7
2474542 | 3.7
2476818 | 3.7
2479092 | 3.7
2481367 | 3.8
2483641 | 3.8
2485915 | 3.8
2488190 | 3.7
2490465 | 3.7
2492740 | 3.7
2495014 | 3.8
2497288 | 3.8
2499562 | 3.8
2501837 | 3.7
2504112 | 3.7
2506386 | 3.8
2508660 | 3.8
2510936 | 3.7
2513210 | 3.8
2515484 | 3.8
2517758 | 3.8
2520032 | 3.8
2522306 | 3.8
2524580 | 3.8
2526854 | 3.8
2529128 | 3.8
2531403 | 3.7
2533678 | 3.7
2535953 | 3.8
2538228 | 3.7
2540504 | 3.7
2542779 | 3.7
2545054 | 3.7
2547329 | 3.8
2549603 | 3.8
2551878 | 3.7
2554152 | 3.8
2556426 | 3.8
2558700 | 3.8
2560974 | 3.8
2563248 | 3.8
2565522 | 3.8
2567796 | 3.8
2570071 | 3.8
2572345 | 3.8
2574619 | 3.8
2576893 | 3.8
2579167 | 3.8
2581441 | 3.8
2583715 | 3.8
2585989 | 3.8
2588263 | 3.8
2590537 | 3.8
2592812 | 3.8
2595086 | 3.8
2597360 | 3.8
2599634 | 3.8
2601908 | 3.8
2604182 | 3.8
2606456 | 3.8
2608730 | 3.8
2611004 | 3.8
2613278 | 3.8
2615553 | 3.8
2617827 | 3.8
2620101 | 3.8
2622375 | 3.8
2624649 | 3.8
2626924 | 3.8
2629198 | 3.8
2631472 | 3.8
2633746 | 3.8
2636020 | 3.8
2638295 | 3.8
2640569 | 3.8
2642843 | 3.8
2645117 | 3.8
2647391 | 3.8
2649665 | 3.8
2651939 | 3.8
2654213 | 3.8
2656487 | 3.8
2658761 | 3.8
2661036 | 3.8
2663310 | 3.8
2665584 | 3.8
2667858 | 3.8
2670132 | 3.8
2672406 | 3.8
2674680 | 3.8
2676954 | 3.8
2679228 | 3.8
2681502 | 3.8
2683777 | 3.8
2686051 | 3.8
2688326 | 3.8
2690600 | 3.8
2692874 | 3.8
2695148 | 3.8
2697422 | 3.8
2699696 | 3.8
2701970 | 3.8
2704244 | 3.8
2706519 | 3.8
2708793 | 3.8
2711067 | 3.8
2713341 | 3.8
2715615 | 3.8
2717889 | 3.8
2720163 | 3.8
2722437 | 3.8
2724711 | 3.8
2726985 | 3.8
2729260 | 3.8
2731534 | 3.8
2733808 | 3.8
2736082 | 3.8
2738356 | 3.8
2740630 | 3.8
2742904 | 3.8
2745178 | 3.8
2747452 | 3.8
2749726 | 3.8
2752001 | 3.8
2754275 | 3.8
2756549 | 3.8
2758823 | 3.8
2761097 | 3.8
2763372 | 3.8
2765646 | 3.8
2767920 | 3.8
2770194 | 3.9
2772468 | 3.8
2774743 | 3.8
2777017 | 3.8
2779291 | 3.9
2781565 | 3.8
2783839 | 3.8
2786113 | 3.8
2788387 | 3.8
2790661 | 3.8
2792935 | 3.8
2795209 | 3.8
2797484 | 3.8
2799758 | 3.8
2802032 | 3.8
2804306 | 3.8
2806580 | 3.8
2808854 | 3.8
2811128 | 3.8
2813402 | 3.8
2815676 | 3.8
2817950 | 3.8
2820225 | 3.8
2822499 | 3.8
2824773 | 3.9
2827047 | 3.8
2829321 | 3.8
2831596 | 3.8
2833870 | 3.8
2836144 | 3.8
2838418 | 3.9
2840692 | 3.8
2842967 | 3.8
2845241 | 3.8
2847515 | 3.8
2849789 | 3.8
2852063 | 3.8
2854337 | 3.8
2856611 | 3.8
2858885 | 3.8
2861159 | 3.8
2863433 | 3.8
2865708 | 3.9
2867982 | 3.8
2870256 | 3.8
2872530 | 3.8
2874804 | 3.8
2877078 | 3.8
2879352 | 3.8
2881626 | 3.8
2883900 | 3.8
2886174 | 3.9
2888449 | 3.8
2890723 | 3.9
2892997 | 3.8
2895271 | 3.9
2897545 | 3.8
2899820 | 3.9
2902094 | 3.8
2904368 | 3.8
2906642 | 3.8
2908916 | 3.8
2911191 | 3.8
2913465 | 3.8
2915739 | 3.8
2918013 | 3.9
2920287 | 3.8
2922561 | 3.9
2924835 | 3.8
2927109 | 3.8
2929383 | 3.9
2931657 | 3.9
2933932 | 3.8
2936206 | 3.8
2938480 | 3.8
2940754 | 3.8
2943028 | 3.8
2945302 | 3.8
2947576 | 3.8
2949850 | 3.8
2952124 | 3.9
2954398 | 3.9
2956673 | 3.9
2958947 | 3.8
2961221 | 3.8
2963495 | 3.8
2965769 | 3.8
2968044 | 3.8
2970318 | 3.9
2972592 | 3.9
2974866 | 3.8
2977140 | 3.8
2979415 | 3.8
2981689 | 3.8
2983963 | 3.9
2986237 | 3.9
2988511 | 3.8
2990785 | 3.8
2993059 | 3.8
2995333 | 3.9
2997607 | 3.8
2999881 | 3.8
3002156 | 3.8
3004430 | 3.8
3006704 | 3.8
3008978 | 3.8
3011252 | 3.9
3013526 | 3.8
3015800 | 3.8
3018074 | 3.9
3020348 | 3.9
3022622 | 3.8
3024897 | 3.8
3027171 | 3.8
3029445 | 3.8
3031719 | 3.8
3033993 | 3.8
3036268 | 3.8
3038542 | 3.8
3040816 | 3.9
3043090 | 3.8
3045364 | 3.8
3047639 | 3.9
3049913 | 3.8
3052187 | 3.8
3054461 | 3.8
3056735 | 3.9
3059009 | 3.9
3061283 | 3.9
3063557 | 3.9
3065831 | 3.9
3068105 | 3.9
3070380 | 3.9
3072654 | 3.8
3074928 | 3.9
3077202 | 3.8
3079476 | 3.9
3081750 | 3.9
3084024 | 3.9
3086298 | 3.9
3088572 | 3.9
3090846 | 3.9
3093121 | 3.9
3095395 | 3.8
3097669 | 3.9
3099943 | 3.9
3102217 | 3.9
3104492 | 3.9
3106766 | 3.9
3109040 | 3.9
3111315 | 3.9
3113590 | 3.9
3115865 | 3.9
3118141 | 3.9
3120416 | 3.9
3122691 | 3.9
3124966 | 3.9
3127241 | 3.9
3129517 | 3.9
3131792 | 3.9
3134067 | 3.9
3136342 | 3.9
3138616 | 3.9
3140890 | 3.9
3143164 | 3.9
3145438 | 3.9
3147713 | 3.9
3149987 | 3.9
3152261 | 3.9
3154535 | 3.9
3156809 | 3.9
3159084 | 3.9
3161358 | 3.9
3163632 | 3.9
3165906 | 3.9
3168180 | 3.9
3170454 | 3.9
3172728 | 3.9
3175002 | 3.9
3177276 | 3.9
3179550 | 3.9
3181825 | 3.9
3184099 | 3.9
3186373 | 3.9
3188647 | 3.9
3190921 | 3.9
3193196 | 3.9
3195470 | 3.9
3197744 | 3.9
3200018 | 3.9
3202293 | 3.9
3204568 | 3.9
3206843 | 3.9
3209118 | 3.9
3211394 | 3.9
3213668 | 3.9
3215942 | 3.9
3218216 | 3.9
3220490 | 3.9
3222764 | 3.9
3225038 | 3.9
3227312 | 4
3229586 | 3.9
3231860 | 3.9
3234135 | 3.9
3236409 | 3.9
3238683 | 4
3240957 | 3.9
3243231 | 3.9
3245505 | 3.9
3247779 | 3.9
3250053 | 3.9
3252327 | 3.9
3254601 | 3.9
3256876 | 4
3259150 | 4
3261424 | 3.9
3263698 | 4
3265972 | 3.9
3268246 | 3.9
3270520 | 3.9
3272794 | 3.9
3275068 | 4
3277342 | 4
3279617 | 4
3281891 | 4
3284165 | 4
3286439 | 4
3288713 | 4
3290988 | 4
3293262 | 4
3295536 | 4
3297810 | 3.9
3300084 | 4
3302359 | 3.9
3304633 | 4
3306907 | 3.9
3309181 | 4
3311455 | 4
3313729 | 3.9
3316003 | 4
3318277 | 4
3320551 | 4
3322825 | 3.9
3325100 | 4
3327374 | 4
3329648 | 4
3331922 | 3.9
3334196 | 4
3336470 | 3.9
3338744 | 4
3341018 | 4
3343292 | 4
3345566 | 4
3347841 | 4
3350115 | 3.9
3352389 | 4
3354663 | 4
3356937 | 4
3359212 | 4
3361486 | 4
3363760 | 4
3366034 | 4
3368308 | 4
3370583 | 4
3372857 | 4
3375131 | 4
3377405 | 4
3379679 | 4
3381953 | 4
3384227 | 4
3386501 | 4
3388775 | 4
3391049 | 4
3393324 | 4
3395598 | 4
3397872 | 4
3400146 | 4
3402420 | 4
3404694 | 4
3406968 | 4
3409242 | 4
3411516 | 4
3413790 | 4
3416065 | 4
3418339 | 4
3420613 | 4
3422887 | 4
3425161 | 4
3427436 | 4
3429710 | 4
3431984 | 4
3434258 | 4
3436532 | 4
3438807 | 4
3441081 | 4
3443355 | 4
3445629 | 4
3447903 | 4
3450177 | 4
3452451 | 4
3454725 | 4
3456999 | 4
3459273 | 4
3461548 | 4
3463822 | 4
3466096 | 4
3468370 | 4
3470644 | 4
3472918 | 4
3475192 | 4
3477466 | 4
3479740 | 4
3482014 | 4
3484289 | 4
3486563 | 4
3488837 | 4
3491111 | 4
3493385 | 4
3495660 | 4
3497934 | 4
3500208 | 4
3502482 | 4
3504756 | 4
3507031 | 4
3509305 | 4
3511579 | 4
3513853 | 4
3516127 | 4
3518401 | 4
3520675 | 4
3522949 | 4
3525223 | 4
3527497 | 4
3529772 | 4
3532046 | 3.9
3534320 | 4
3536594 | 4
3538868 | 4
3541142 | 4
3543416 | 4
3545690 | 4
3547964 | 4
3550238 | 4
3552513 | 4
3554787 | 4
3557061 | 4
3559335 | 4
3561609 | 4
3563884 | 4
3566158 | 4
3568432 | 4
3570706 | 4
3572980 | 4
3575255 | 4
3577529 | 4
3579803 | 4
3582077 | 4
3584351 | 4
3586625 | 4
3588899 | 4
3591173 | 4
3593447 | 4
3595721 | 4
3597996 | 4
3600270 | 4
3602544 | 4
3604818 | 4
3607092 | 4
3609366 | 4
3611640 | 4
3613914 | 4
3616188 | 3.9
3618462 | 4
3620737 | 4
3623011 | 4
3625285 | 4
3627559 | 4
3629833 | 4
3632108 | 4
3634382 | 4
3636656 | 4
3638930 | 4
3641204 | 4
3643479 | 4
3645753 | 4
3648027 | 4
3650301 | 4
3652575 | 4
3654849 | 4
3657123 | 4
3659397 | 4
3661671 | 4
3663945 | 4
3666220 | 4
3668494 | 4
3670768 | 4
3673042 | 4
3675316 | 3.9
3677590 | 4
3679864 | 4
3682138 | 4
3684412 | 4
3686686 | 4
3688961 | 4
3691235 | 4
3693509 | 4
3695783 | 3.9
3698057 | 4
3700332 | 4
3702606 | 4
3704880 | 4
3707154 | 4
3709428 | 4
3711703 | 3.9
3713977 | 3.9
3716251 | 4
3718525 | 3.9
3720799 | 4
3723073 | 4
3725347 | 3.9
3727621 | 4
3729895 | 4
3732169 | 4
3734444 | 4
3736718 | 4
3738992 | 3.9
3741266 | 4
3743540 | 4
3745814 | 4
3748088 | 4
3750362 | 3.9
3752636 | 4
3754910 | 4
3757185 | 4
3759459 | 4
3761733 | 3.9
3764007 | 4
3766281 | 4
3768556 | 4
3770830 | 4
3773104 | 4
3775378 | 4
3777652 | 4
3779927 | 3.9
3782201 | 3.9
3784475 | 4
3786749 | 4
3789023 | 4
3791297 | 4
3793571 | 4
3795845 | 4
3798119 | 4.1
3800393 | 4.2
3802668 | 4.2
3804942 | 4.3
3807216 | 4.4
3809490 | 4.4
3811764 | 4.6
3814038 | 4.6
3816312 | 4.8
3818586 | 4.9
3820861 | 5
3823135 | 5.1
3825409 | 5.2
3827683 | 5.4
3829957 | 5.5
3832231 | 5.6
3834505 | 5.8
3836780 | 5.9
3839054 | 6
3841328 | 6.2
3843602 | 6.3
3845876 | 6.4
3848151 | 6.6
3850425 | 6.7
3852699 | 6.9
3854974 | 7
3857248 | 7.1
3859522 | 7.2
3861796 | 7.4
3864070 | 7.5
3866344 | 7.7
3868618 | 7.8
3870892 | 8
3873166 | 8.1
3875440 | 8.2
3877714 | 8.4
3879988 | 8.5
3882263 | 8.6
3884537 | 8.8
3886811 | 8.9
3889085 | 9.1
3891360 | 9.2
3893635 | 9.3
3895910 | 9.4
3898185 | 9.5
3900460 | 9.6
3902734 | 9.8
3905008 | 9.9
3907282 | 10
3909556 | 10.2
3911830 | 10.3
3914105 | 10.4
3916379 | 10.5
3918654 | 10.6
3920928 | 10.7
3923203 | 10.9
3925478 | 11
3927752 | 11.1
3930027 | 11.2
3932302 | 11.3
3934576 | 11.4
3936851 | 11.5
3939125 | 11.6
3941399 | 11.7
3943674 | 11.8
3945949 | 11.9
3948223 | 12
3950497 | 12.1
3952772 | 12.2
3955047 | 12.3
3957321 | 12.4
3959596 | 12.5
3961870 | 12.6
3964144 | 12.7
3966418 | 12.8
3968692 | 12.9
3970966 | 13
3973240 | 13.1
3975514 | 13.2
3977788 | 13.2
3980062 | 13.3
3982337 | 13.4
3984611 | 13.5
3986885 | 13.6
3989159 | 13.7
3991433 | 13.8
3993708 | 13.8
3995982 | 13.9
3998256 | 14
4000530 | 14
4002804 | 14.1
4005079 | 14.2
4007353 | 14.3
4009627 | 14.4
4011901 | 14.4
4014175 | 14.5
4016449 | 14.6
4018723 | 14.6
4020997 | 14.7
4023271 | 14.8
4025545 | 14.9
4027820 | 14.9
4030094 | 15
4032369 | 15.1
4034643 | 15.2
4036917 | 15.2
4039191 | 15.3
4041465 | 15.3
4043739 | 15.4
4046013 | 15.5
4048287 | 15.6
4050561 | 15.6
4052836 | 15.7
4055110 | 15.7
4057384 | 15.7
4059658 | 15.8
4061932 | 15.9
4064206 | 16
4066480 | 16
4068754 | 16
4071028 | 16.1
4073303 | 16.2
4075577 | 16.2
4077851 | 16.2
4080125 | 16.3
4082400 | 16.3
4084675 | 16.4
4086950 | 16.5
4089225 | 16.5
4091500 | 16.5
4093774 | 16.6
4096048 | 16.6
4098322 | 16.7
4100596 | 16.7
4102871 | 16.8
4105145 | 16.8
4107420 | 16.9
4109696 | 16.9
4111970 | 17
4114244 | 17
4116518 | 17
4118792 | 17.1
4121067 | 17.1
4123341 | 17.2
4125615 | 17.2
4127889 | 17.2
4130163 | 17.3
4132438 | 17.3
4134712 | 17.4
4136986 | 17.4
4139261 | 17.4
4141536 | 17.5
4143811 | 17.5
4146085 | 17.6
4148359 | 17.6
4150633 | 17.6
4152907 | 17.6
4155181 | 17.7
4157455 | 17.7
4159729 | 17.8
4162003 | 17.8
4164277 | 17.8
4166551 | 17.9
4168825 | 17.9
4171100 | 17.9
4173374 | 18
4175648 | 18
4177922 | 18.1
4180196 | 18.1
4182471 | 18.1
4184747 | 18.1
4187022 | 18.1
4189296 | 18.2
4191570 | 18.2
4193844 | 18.2
4196119 | 18.3
4198393 | 18.3
4200667 | 18.3
4202941 | 18.3
4205215 | 18.4
4207489 | 18.4
4209763 | 18.4
4212037 | 18.4
4214311 | 18.4
4216586 | 18.5
4218861 | 18.5
4221135 | 18.5
4223409 | 18.6
4225683 | 18.6
4227957 | 18.6
4230231 | 18.7
4232505 | 18.7
4234779 | 18.7
4237053 | 18.7
4239327 | 18.7
4241602 | 18.7
4243877 | 18.8
4246152 | 18.8
4248426 | 18.8
4250701 | 18.9
4252976 | 18.9
4255251 | 18.9
4257526 | 18.9
4259801 | 19
4262076 | 19
4264350 | 19
4266625 | 19
4268899 | 19
4271174 | 19.1
4273448 | 19.1
4275723 | 19.1
4277998 | 19.1
4280273 | 19.1
4282547 | 19.2
4284822 | 19.2
4287096 | 19.2
4289370 | 19.2
4291644 | 19.2
4293918 | 19.3
4296193 | 19.3
4298467 | 19.3
4300741 | 19.3
4303015 | 19.3
4305289 | 19.3
4307564 | 19.3
4309838 | 19.4
4312112 | 19.4
4314386 | 19.4
4316660 | 19.4
4318935 | 19.4
4321209 | 19.5
4323483 | 19.5
4325757 | 19.5
4328031 | 19.5
4330305 | 19.5
4332579 | 19.6
4334853 | 19.6
4337127 | 19.6
4339401 | 19.6
4341676 | 19.6
4343950 | 19.6
4346224 | 19.6
4348498 | 19.6
4350772 | 19.7
4353046 | 19.7
4355320 | 19.7
4357594 | 19.7
4359868 | 19.7
4362142 | 19.7
4364417 | 19.8
4366691 | 19.8
4368965 | 19.8
4371239 | 19.8
4373513 | 19.8
4375788 | 19.8
4378062 | 19.9
4380336 | 19.9
4382610 | 19.9
4384884 | 19.9
4387159 | 19.9
4389433 | 19.9
4391707 | 19.9
4393981 | 20
4396255 | 20
4398529 | 20
4400803 | 20
4403077 | 20
4405351 | 20
4407625 | 20
4409900 | 20
4412174 | 20.1
4414448 | 20.1
4416722 | 20.1
4418996 | 20.1
4421270 | 20.1
4423544 | 20.1
4425818 | 20.1
4428092 | 20.2
4430366 | 20.1
4432641 | 20.2
4434915 | 20.2
4437189 | 20.2
4439463 | 20.2
4441737 | 20.2
4444012 | 20.2
4446286 | 20.2
4448560 | 20.2
4450835 | 20.3
4453109 | 20.3
4455384 | 20.3
4457658 | 20.3
4459932 | 20.3
4462206 | 20.3
4464480 | 20.3
4466754 | 20.3
4469028 | 20.3
4471302 | 20.4
4473576 | 20.4
4475850 | 20.4
4478124 | 20.4
4480398 | 20.4
4482672 | 20.4
4484946 | 20.4
4487220 | 20.4
4489494 | 20.4
4491768 | 20.4
4494042 | 20.4
4496316 | 20.5
4498590 | 20.5
4500865 | 20.5
4503139 | 20.5
4505413 | 20.5
4507687 | 20.5
4509961 | 20.5
4512236 | 20.5
4514510 | 20.5
4516784 | 20.5
4519058 | 20.5
4521332 | 20.5
4523607 | 20.5
4525881 | 20.5
4528155 | 20.6
4530429 | 20.6
4532703 | 20.6
4534977 | 20.6
4537251 | 20.6
4539525 | 20.6
4541799 | 20.6
4544073 | 20.6
4546348 | 20.6
4548622 | 20.6
4550897 | 20.7
4553171 | 20.6
4555446 | 20.7
4557720 | 20.7
4559994 | 20.6
4562268 | 20.7
4564542 | 20.6
4566816 | 20.6
4569090 | 20.7
4571364 | 20.7
4573639 | 20.7
4575913 | 20.7
4578187 | 20.7
4580461 | 20.7
4582735 | 20.7
4585009 | 20.7
4587283 | 20.7
4589557 | 20.7
4591831 | 20.7
4594105 | 20.7
4596379 | 20.7
4598653 | 20.7
4600927 | 20.7
4603201 | 20.8
4605475 | 20.8
4607749 | 20.7
4610023 | 20.8
4612297 | 20.8
4614572 | 20.8
4616846 | 20.8
4619120 | 20.8
4621394 | 20.8
4623668 | 20.8
4625942 | 20.8
4628216 | 20.8
4630490 | 20.8
4632764 | 20.8
4635038 | 20.8
4637313 | 20.8
4639587 | 20.8
4641861 | 20.8
4644135 | 20.8
4646409 | 20.8
4648684 | 20.8
4650958 | 20.8
4653232 | 20.9
4655506 | 20.8
4657780 | 20.9
4660055 | 20.8
4662329 | 20.9
4664603 | 20.9
4666877 | 20.9
4669151 | 20.9
4671425 | 20.9
4673699 | 20.9
4675973 | 20.9
4678247 | 20.9
4680521 | 20.9
4682796 | 20.9
4685070 | 20.9
4687344 | 20.9
4689618 | 20.9
4691892 | 20.9
4694166 | 20.9
4696440 | 20.9
4698714 | 20.9
4700988 | 20.9
4703262 | 20.9
4705537 | 20.9
4707811 | 20.9
4710085 | 20.9
4712359 | 20.9
4714633 | 20.9
4716908 | 20.9
4719182 | 21
4721456 | 21
4723730 | 21
4726004 | 21
4728279 | 21
4730553 | 21
4732827 | 21
4735101 | 21
4737375 | 21
4739649 | 21
4741923 | 21
4744197 | 21
4746471 | 21
4748745 | 21
4751020 | 21
4753294 | 21
4755568 | 21
4757842 | 21
4760116 | 21
4762390 | 21
4764664 | 21
4766938 | 21
4769212 | 21
4771486 | 21
4773761 | 21
4776035 | 21
4778309 | 21
4780583 | 21
4782857 | 21
4785132 | 21
4787406 | 21
4789680 | 21
4791954 | 21
4794228 | 21
4796503 | 21
4798777 | 21
4801051 | 21.1
4803325 | 21
4805599 | 21
4807873 | 21
4810147 | 21
4812421 | 21
4814695 | 21
4816969 | 21
4819244 | 21
4821518 | 21
4823792 | 21
4826066 | 21
4828340 | 21.1
4830614 | 21
4832888 | 21.1
4835162 | 21.1
4837436 | 21.1
4839710 | 21.1
4841985 | 21.1
4844259 | 21.1
4846533 | 21
4848807 | 21.1
4851081 | 21
4853356 | 21.1
4855630 | 21
4857904 | 21
4860178 | 21.1
4862452 | 21.1
4864727 | 21.1
4867001 | 21.1
4869275 | 21.1
4871549 | 21.1
4873823 | 21.1
4876097 | 21.1
4878371 | 21.1
4880645 | 21.1
4882919 | 21.1
4885193 | 21.1
4887468 | 21.1
4889742 | 21.1
4892016 | 21.1
4894290 | 21.1
4896564 | 21.1
4898838 | 21.1
4901112 | 21.1
4903386 | 21.1
4905660 | 21.1
4907934 | 21.1
4910209 | 21.1
4912484 | 21.1
4914758 | 21.1
4917033 | 21.1
4919307 | 21.1
4921581 | 21.1
4923855 | 21.1
4926130 | 21.1
4928405 | 21.1
4930680 | 21.1
4932955 | 21.1
4935230 | 21.1
4937505 | 21.1
4939779 | 21.1
4942054 | 21.1
4944329 | 21.1
4946605 | 21.1
4948880 | 21.1
4951155 | 21.1
4953431 | 21.1
4955706 | 21.1
4957981 | 21.1
4960257 | 21.1
4962532 | 21.1
4964807 | 21.1
4967083 | 21.1
4969358 | 21.1
4971633 | 21.1
4973908 | 21.1
4976183 | 21.1
4978458 | 21.1
4980733 | 21.1
4983008 | 21.1
4985283 | 21.1
4987558 | 21.1
4989833 | 21.1
4992108 | 21.1
4994383 | 21.1
4996658 | 21.1
4998933 | 21.1
5001208 | 21.1
5003483 | 21.1
5005758 | 21.1
5008033 | 21.1
5010308 | 21.1
5012584 | 21.1
5014859 | 21.1
5017134 | 21.1
5019410 | 21.1
5021685 | 21.1
5023960 | 21.1
5026235 | 21.1
5028510 | 21.1
5030786 | 21.1
5033061 | 21.1
5035336 | 21.1
5037612 | 21.1
5039887 | 21.1
5042162 | 21.1
5044438 | 21.1
5046713 | 21.1
5048988 | 21.1
5051264 | 21.1
5053539 | 21.1
5055814 | 21.1
5058089 | 21.1
5060364 | 21.1
5062639 | 21.1
5064914 | 21.1
5067189 | 21.1
5069464 | 21.1
5071739 | 21.1
5074014 | 21.1
5076290 | 21.1
5078565 | 21.1
5080840 | 21.1
5083115 | 21.1
5085389 | 21.1
5087664 | 21.1
5089939 | 21.1
5092214 | 21.1
5094489 | 21.1
5096765 | 21.1
5099039 | 21.1
5101314 | 21.1
5103589 | 21.1
5105863 | 21.1
5108137 | 21.1
5110411 | 21.1
5112685 | 21.1
5114960 | 21.1
5117234 | 21.1
5119508 | 21.1
5121782 | 21.1
5124056 | 21.1
5126330 | 21.1
5128604 | 21.1
5130878 | 21.1
5133152 | 21.1
5135426 | 21.1
5137700 | 21.1
5139974 | 21.1
5142248 | 21.1
5144522 | 21.1
5146796 | 21.1
5149070 | 21.1
5151344 | 21.1
5153619 | 21.1
5155893 | 21.1
5158167 | 21.1
5160441 | 21.1
5162716 | 21.1
5164990 | 21.1
5167264 | 21.1
5169538 | 21.1
5171812 | 21.1
5174086 | 21.1
5176360 | 21.1
5178634 | 21.1
5180908 | 21.1
5183182 | 21.1
5185456 | 21.1
5187730 | 21.1
5190004 | 21.1
5192279 | 21.1
5194553 | 21.1
5196827 | 21.1
5199101 | 21.1
5201375 | 21.1
5203649 | 21.1
5205923 | 21.1
5208197 | 21.1
5210471 | 21.1
5212745 | 21.1
5215020 | 21.1
5217294 | 21.1
5219568 | 21.1
5221842 | 21.1
5224116 | 21.1
5226390 | 21.1
5228664 | 21.1
5230938 | 21.1
5233212 | 21.1
5235486 | 21.1
5237761 | 21.1
5240035 | 21.1
5242309 | 21.1
5244583 | 21.1
5246857 | 21.1
5249132 | 21.1
5251406 | 21.1
5253680 | 21.1
5255954 | 21.1
5258228 | 21.1
5260503 | 21.1
5262777 | 21.1
5265051 | 21.1
5267325 | 21.1
5269599 | 21.1
5271873 | 21.1
5274147 | 21.1
5276421 | 21.1
5278695 | 21.1
5280969 | 21.1
5283245 | 21.1
5285519 | 21.1
5287793 | 21.1
5290067 | 21.1
5292341 | 21.1
5294615 | 21.1
5296889 | 21.1
5299163 | 21.1
5301437 | 21.1
5303711 | 21.1
5305985 | 21.1
5308259 | 21.1
5310533 | 21.1
5312807 | 21.1
5315081 | 21.1
5317356 | 21.1
5319630 | 21.1
5321905 | 21.1
5324179 | 21.1
5326453 | 21.1
5328727 | 21.1
5331001 | 21.1
5333275 | 21.1
5335549 | 21.1
5337823 | 21.1
5340097 | 21.1
5342371 | 21.1
5344645 | 21.1
5346919 | 21.1
5349193 | 21.1
5351468 | 21.1
5353742 | 21.1
5356016 | 21.1
5358290 | 21.1
5360564 | 21.1
5362838 | 21.1
5365113 | 21.1
5367387 | 21.1
5369661 | 21.1
5371935 | 21.1
5374209 | 21.1
5376483 | 21.1
5378757 | 21.1
5381031 | 21.1
5383305 | 21.1
5385580 | 21.1
5387854 | 21.1
5390129 | 21.1
5392403 | 21.1
5394677 | 21.1
5396951 | 21.1
5399225 | 21.1
5401499 | 21.1
5403773 | 21.1
5406047 | 21.1
5408321 | 21.1
5410595 | 21.1
5412869 | 21.1
5415143 | 21.1
5417417 | 21.1
5419692 | 21.1
5421966 | 21.1
5424240 | 21.1
5426514 | 21.1
5428788 | 21.1
5431062 | 21.1
5433336 | 21.1
5435610 | 21.1
5437884 | 21.1
5440158 | 21.1
5442433 | 21.1
5444707 | 21.1
5446981 | 21.1
5449255 | 21.1
5451529 | 21.2
5453804 | 21.1
5456078 | 21.1
5458352 | 21.1
5460626 | 21.2
5462900 | 21.1
5465175 | 21.1
5467449 | 21.1
5469724 | 21.1
5472000 | 21.1
5474275 | 21.1
5476550 | 21.1
5478825 | 21.1
5481100 | 21.1
5483375 | 21.1
5485649 | 21.2
5487923 | 21.2
5490198 | 21.2
5492472 | 21.1
5494746 | 21.2
5497020 | 21.1
5499294 | 21.1
5501569 | 21.1
5503843 | 21.1
5506117 | 21.1
5508391 | 21.1
5510665 | 21.1
5512940 | 21.1
5515214 | 21.1
5517488 | 21.1
5519762 | 21.1
5522036 | 21.1
5524311 | 21.1
5526585 | 21.1
5528859 | 21.1
5531133 | 21.1
5533407 | 21.1
5535681 | 21.1
5537955 | 21.1
5540229 | 21.1
5542503 | 21.1
5544777 | 21.1
5547052 | 21.1
5549326 | 21.1
5551600 | 21.1
5553874 | 21.1
5556148 | 21.1
5558422 | 21.1
5560696 | 21.1
5562970 | 21.1
5565244 | 21.1
5567518 | 21.1
5569793 | 21.1
5572067 | 21.1
5574341 | 21.1
5576615 | 21.1
5578889 | 21.1
5581164 | 21.1
5583438 | 21.1
5585712 | 21.1
5587986 | 21.1
5590260 | 21.1
5592536 | 21.1
5594810 | 21.1
5597085 | 21.1
5599360 | 21.1
5601634 | 21.1
5603908 | 21.1
5606182 | 21.1
5608456 | 21.1
5610730 | 21.1
5613004 | 21.1
5615278 | 21.1
5617553 | 21.1
5619827 | 21.1
5622102 | 21.1
5624377 | 21.1
5626651 | 21.1
5628925 | 21.1
5631200 | 21.1
5633474 | 21.1
5635748 | 21.1
5638022 | 21.1
5640297 | 21.1
5642572 | 21.1
5644846 | 21.1
5647121 | 21.1
5649396 | 21.1
5651671 | 21.1
5653945 | 21.1
5656219 | 21.1
5658493 | 21.1
5660767 | 21.1
5663041 | 21.1
5665315 | 21.1
5667589 | 21.1
5669863 | 21.1
5672137 | 21.1
5674412 | 21.1
5676686 | 21.1
5678960 | 21.1
5681235 | 21.1
5683509 | 21.1
5685784 | 21.1
5688058 | 21.1
5690332 | 21.1
5692607 | 21.1
5694882 | 21.1
5697157 | 21.1
5699432 | 21.1
5701707 | 21.1
5703982 | 21.1
5706258 | 21.1
5708533 | 21.1
5710808 | 21.1
5713083 | 21.1
5715358 | 21.1
5717634 | 21.1
5719909 | 21.1
5722183 | 21.1
5724459 | 21.1
5726733 | 21.1
5729007 | 21.1
5731281 | 21.1
5733555 | 21.1
5735830 | 21.1
5738105 | 21.1
5740380 | 21.1
5742655 | 21.1
5744930 | 21.1
5747205 | 21.1
5749480 | 21.1
5751755 | 21.1
5754029 | 21.1
5756304 | 21.1
5758579 | 21.1
5760855 | 21.1
5763130 | 21.1
5765404 | 21.1
5767678 | 21.1
5769952 | 21.1
5772226 | 21.1
5774501 | 21.1
5776775 | 21.1
5779050 | 21.1
5781325 | 21.1
5783600 | 21.1
5785875 | 21.1
5788149 | 21.1
5790423 | 21.1
5792698 | 21.1
5794973 | 21.1
5797248 | 21.1
5799522 | 21.1
5801796 | 21.1
5804071 | 21.1
5806345 | 21.1
5808620 | 21.1
5810894 | 21.1
5813168 | 21.1
5815442 | 21.1
5817716 | 21.1
5819991 | 21.1
5822265 | 21.1
5824539 | 21.1
5826813 | 21.1
5829087 | 21.1
5831361 | 21.1
5833635 | 21.1
5835909 | 21.1
5838184 | 21.1
5840459 | 21.1
5842734 | 21.1
5845009 | 21.1
5847283 | 21.1
5849559 | 21.1
5851834 | 21.1
5854109 | 21.1
5856384 | 21.1
5858659 | 21.1
5860934 | 21.1
5863209 | 21.1
5865484 | 21.1
5867759 | 21.1
5870034 | 21.1
5872309 | 21.1
5874583 | 21.1
5876858 | 21.1
5879133 | 21.1
5881408 | 21.1
5883683 | 21.1
5885958 | 21.1
5888233 | 21.1
5890507 | 21.1
5892782 | 21.1
5895058 | 21.1
5897333 | 21.1
5899608 | 21.1
5901883 | 21.1
5904158 | 21.1
5906434 | 21.1
5908709 | 21.1
5910984 | 21.1
5913260 | 21.1
5915535 | 21.1
5917810 | 21.1
5920086 | 21.1
5922361 | 21.1
5924636 | 21.1
5926910 | 21.1
5929185 | 21.1
5931460 | 21.1
5933735 | 21.1
5936009 | 21.1
5938284 | 21.1
5940558 | 21.1
5942833 | 21.1
5945108 | 21.1
5947383 | 21.1
5949658 | 21.1
5951932 | 21.1
5954207 | 21.1
5956482 | 21.1
5958757 | 21.1
5961031 | 21.1
5963305 | 21.1
5965579 | 21.1
5967854 | 21.1
5970128 | 21.1
5972403 | 21.1
5974678 | 21.1
5976952 | 21.1
5979226 | 21.1
5981501 | 21.1
5983775 | 21.1
5986049 | 21.1
5988323 | 21.1
5990597 | 21.1
5992872 | 21.1
5995146 | 21.1
5997421 | 21.1
5999696 | 21.1
6001970 | 21.1
6004244 | 21.1
6006518 | 21.1
6008793 | 21.1
6011069 | 21.1
6013344 | 21.1
6015619 | 21.1
6017893 | 21.1
6020167 | 21.1
6022441 | 21.1
6024715 | 21.1
6026989 | 21.1
6029263 | 21.1
6031537 | 21.1
6033812 | 21.1
6036086 | 21.1
6038360 | 21.1
6040634 | 21.1
6042908 | 21.1
6045182 | 21.1
6047456 | 21.1
6049730 | 21.1
6052004 | 21.1
6054278 | 21.1
6056552 | 21.1
6058827 | 21.1
6061101 | 21.1
6063376 | 21.1
6065651 | 21.1
6067926 | 21.1
6070201 | 21.1
6072476 | 21.1
6074750 | 21.1
6077025 | 21.1
6079299 | 21.1
6081573 | 21.1
6083847 | 21.1
6086121 | 21.1
6088396 | 21.1
6090671 | 21.1
6092946 | 21.1
6095220 | 21.1
6097495 | 21.1
6099769 | 21.1
6102043 | 21.1
6104317 | 21.1
6106591 | 21.1
6108865 | 21.1
6111139 | 21.1
6113413 | 21.1
6115688 | 21.1
6117962 | 21.1
6120236 | 21.1
6122510 | 21.1
6124784 | 21.1
6127058 | 21.1
6129332 | 21.1
6131606 | 21.1
6133881 | 21.1
6136155 | 21.1
6138429 | 21.1
6140703 | 21.1
6142978 | 21.1
6145252 | 21.1
6147526 | 21.1
6149800 | 21.1
6152074 | 21.1
6154348 | 21.1
6156622 | 21.1
6158896 | 21.1
6161170 | 21.1
6163444 | 21.1
6165719 | 21.1
6167993 | 21.1
6170267 | 21.1
6172541 | 21.1
6174815 | 21.1
6177089 | 21.1
6179363 | 21.1
6181637 | 21.1
6183911 | 21.1
6186185 | 21.1
6188460 | 21.1
6190734 | 21.1
6193009 | 21.1
6195283 | 21.1
6197557 | 21.1
6199831 | 21.1
6202106 | 21.1
6204381 | 21.1
6206655 | 21.1
6208929 | 21.2
6211203 | 21.1
6213477 | 21.1
6215751 | 21.1
6218025 | 21.1
6220299 | 21.1
6222573 | 21.1
6224847 | 21.1
6227121 | 21.1
6229395 | 21.1
6231669 | 21.1
6233943 | 21.1
6236217 | 21.1
6238491 | 21.1
6240765 | 21.1
6243039 | 21.1
6245313 | 21.1
6247587 | 21.1
6249861 | 21.1
6252135 | 21.1
6254409 | 21.1
6256684 | 21.1
6258958 | 21.1
6261232 | 21.1
6263506 | 21.1
6265780 | 21.1
6268055 | 21.1
6270329 | 21.1
6272603 | 21.1
6274877 | 21.1
6277151 | 21.1
6279426 | 21.1
6281700 | 21.1
6283975 | 21.1
6286251 | 21.1
6288526 | 21.1
6290801 | 21.1
6293076 | 21.1
6295351 | 21.1
6297626 | 21.1
6299901 | 21.1
6302176 | 21.1
6304451 | 21.1
6306725 | 21.1
6308999 | 21.1
6311274 | 21.1
6313549 | 21.1
6315824 | 21.1
6318098 | 21.1
6320373 | 21.1
6322648 | 21.1
6324923 | 21.1
6327197 | 21.1
6329473 | 21.1
6331748 | 21.1
6334023 | 21.1
6336299 | 21.1
6338574 | 21.1
6340848 | 21.1
6343123 | 21.1
6345398 | 21.1
6347672 | 21.1
6349947 | 21.1
6352221 | 21.1
6354496 | 21.1
6356771 | 21.1
6359046 | 21.1
6361320 | 21.1
6363594 | 21.1
6365869 | 21.1
6368143 | 21.1
6370418 | 21.1
6372694 | 21.1
6374969 | 21.1
6377244 | 21.1
6379518 | 21.1
6381793 | 21.1
6384068 | 21.1
6386343 | 21.1
6388618 | 21.1
6390893 | 21.1
6393168 | 21.1
6395443 | 21.1
6397718 | 21.1
6399992 | 21.1
6402266 | 21.1
6404541 | 21.1
6406816 | 21.1
6409091 | 21.1
6411366 | 21.1
6413640 | 21.1
6415916 | 21.1
6418191 | 21.1
6420466 | 21.1
6422742 | 21.1
6425017 | 21.1
6427292 | 21.1
6429568 | 21.1
6431843 | 21.1
6434118 | 21.1
6436393 | 21.1
6438668 | 21.1
6440943 | 21.1
6443218 | 21.1
6445493 | 21.1
6447768 | 21.1
6450043 | 21.1
6452318 | 21.1
6454594 | 21.1
6456869 | 21.1
6459144 | 21.1
6461419 | 21.1
6463694 | 21.1
6465969 | 21.1
6468244 | 21.1
6470519 | 21.1
6472794 | 21.1
6475069 | 21.1
6477344 | 21.1
6479619 | 21.1
6481894 | 21.1
6484169 | 21.1
6486445 | 21.1
6488720 | 21.1
6490995 | 21.1
6493271 | 21.1
6495545 | 21
6497819 | 21.1
6500094 | 21.1
6502368 | 21.1
6504642 | 21.1
6506916 | 21.1
6516009 | 21.4
6518283 | 21.4
6520557 | 21.6
6522831 | 21.7
6525105 | 21.9
6527379 | 22.1
6529654 | 22.3
6531928 | 22.6
6534202 | 22.8
6536476 | 23
6538750 | 23.2
6541024 | 23.5
6543299 | 23.7
6545573 | 24
6547847 | 24.2
6550121 | 24.5
6552395 | 24.7
6554669 | 25
6556943 | 25.2
6559217 | 25.5
6561491 | 25.7
6563765 | 26
6566039 | 26.3
6568313 | 26.5
6570587 | 26.8
6572861 | 27
6575135 | 27.2
6577409 | 27.5
6579683 | 27.7
6581957 | 27.9
6584231 | 28.2
6586505 | 28.4
6588780 | 28.7
6591054 | 28.9
6593328 | 29.2
6595602 | 29.4
6597876 | 29.6
6600151 | 29.9
6602425 | 30.1
6604699 | 30.4
6606973 | 30.6
6609247 | 30.8
6611521 | 31.1
6613795 | 31.3
6616069 | 31.6
6618343 | 31.8
6620617 | 32
6622892 | 32.2
6625166 | 32.4
6627440 | 32.6
6629714 | 32.8
6631988 | 33
6634262 | 33.2
6636536 | 33.4
6638810 | 33.5
6641084 | 33.7
6645632 | 34
6647906 | 34.1
6650180 | 34.2
6652454 | 34.4
6654728 | 34.5
6657002 | 34.6
6659276 | 34.8
6661550 | 34.9
6663825 | 35
6666100 | 35.1
6668375 | 35.2
6670649 | 35.3
6672924 | 35.5
6675198 | 35.6
6677472 | 35.7
6679746 | 35.8
6682020 | 35.9
6684294 | 36
6686569 | 36.1
6688842 | 36.1
6691116 | 36.2
6693390 | 36.3
6695664 | 36.4
6697938 | 36.5
6700212 | 36.6
6702487 | 36.6
6704762 | 36.7
6707036 | 36.8
6709310 | 36.9
6711584 | 36.9
6713858 | 37
6716132 | 37
6718406 | 37.1
6720680 | 37.2
6722954 | 37.2
6725228 | 37.3
6727503 | 37.4
6729776 | 37.4
6732050 | 37.4
6734324 | 37.5
6736599 | 37.6
6738873 | 37.6
6741147 | 37.7
6743421 | 37.7
6745695 | 37.8
6747969 | 37.8
6750243 | 37.9
6752517 | 37.9
6754791 | 37.9
6757065 | 38
6759340 | 38
6761614 | 38.1
6763888 | 38.1
6766162 | 38.2
6768436 | 38.2
6770710 | 38.2
6772984 | 38.2
6775258 | 38.3
6777532 | 38.3
6779806 | 38.4
6782081 | 38.4
6784355 | 38.5
6786629 | 38.5
6788903 | 38.5
6791177 | 38.6
6793452 | 38.6
6795726 | 38.6
6798000 | 38.7
6800274 | 38.7
6802548 | 38.8
6804823 | 38.8
6807097 | 38.8
6809371 | 38.9
6811645 | 38.9
6813919 | 38.9
6816193 | 39
6818467 | 39
6820741 | 39
6823015 | 39.1
6825289 | 39.2
6827564 | 39.2
6829838 | 39.2
6832112 | 39.3
6834386 | 39.3
6836660 | 39.4
6838934 | 39.4
6841208 | 39.5
6843482 | 39.5
6845756 | 39.6
6848030 | 39.7
6850305 | 39.7
6852579 | 39.8
6854853 | 39.9
6857127 | 39.9
6859401 | 40
6861676 | 40.1
6863950 | 40.1
6866224 | 40.2
6868498 | 40.3
6870772 | 40.3
6873047 | 40.4
6875321 | 40.4
6877595 | 40.5
6879869 | 40.6
6882143 | 40.6
6884417 | 40.7
6886691 | 40.7
6888965 | 40.8
6891239 | 40.8
6893513 | 40.9
6895788 | 40.9
6898062 | 40.9
6900336 | 40.9
6902610 | 40.9
6904884 | 40.9
6907158 | 40.9
6909432 | 41
6911706 | 41
6913980 | 41
6916254 | 40.9
6918529 | 41
6920803 | 41
6923077 | 41
6925351 | 41
6927625 | 41
6929900 | 41
6932174 | 41
6934448 | 41
6936722 | 41
6938996 | 41
6941271 | 41
6943545 | 41
6945819 | 41
6948093 | 41
6950367 | 41
6952641 | 41.1
6954915 | 41
6957189 | 41
6959463 | 41.1
6961737 | 41
6964012 | 41
6966286 | 41
6968560 | 41.1
6970834 | 41.1
6973108 | 41.1
6975382 | 41.1
6977656 | 41.1
6979930 | 41.1
6982204 | 41.1
6984478 | 41.1
6986753 | 41.1
6989027 | 41.1
6991301 | 41.1
6993575 | 41.1
6995849 | 41.1
6998124 | 41.1
7000398 | 41.1
7002672 | 41.2
7004946 | 41.1
7007220 | 41.1
7009495 | 41.2
7011769 | 41.2
7014043 | 41.2
7016317 | 41.2
7018591 | 41.2
7020865 | 41.2
7023139 | 41.2
7025413 | 41.2
7027687 | 41.2
7029961 | 41.2
7032236 | 41.2
7034510 | 41.2
7036784 | 41.2
7039058 | 41.2
7041332 | 41.2
7043606 | 41.2
7045880 | 41.2
7048154 | 41.3
7050428 | 41.3
7052702 | 41.3
7054977 | 41.3
7057251 | 41.3
7059525 | 41.3
7061799 | 41.3
7064073 | 41.3
7066348 | 41.3
7068622 | 41.3
7070896 | 41.3
7073170 | 41.3
7075444 | 41.3
7077719 | 41.4
7079993 | 41.3
7082267 | 41.3
7084541 | 41.3
7086815 | 41.4
7089089 | 41.4
7091363 | 41.4
7093637 | 41.4
7095911 | 41.4
7098185 | 41.4
7100460 | 41.4
7102734 | 41.4
7105008 | 41.4
7107282 | 41.4
7109556 | 41.4
7111830 | 41.4
7114104 | 41.4
7116378 | 41.4
7118652 | 41.4
7120926 | 41.4
7123201 | 41.4
7125475 | 41.4
7127749 | 41.4
7130023 | 41.4
7132297 | 41.4
7134572 | 41.5
7136846 | 41.4
7139120 | 41.5
7141394 | 41.5
7143668 | 41.5
7145943 | 41.5
7148217 | 41.5
7150491 | 41.5
7152765 | 41.5
7155039 | 41.5
7157313 | 41.5
7159587 | 41.5
7161861 | 41.5
7164135 | 41.5
7166409 | 41.5
7168684 | 41.5
7170958 | 41.5
7173232 | 41.5
7175506 | 41.6
7177780 | 41.6
7180054 | 41.6
7182328 | 41.6
7184602 | 41.6
7186876 | 41.6
7189150 | 41.6
7191425 | 41.6
7193699 | 41.6
7195973 | 41.6
7198247 | 41.6
7200521 | 41.6
7202796 | 41.6
7205070 | 41.6
7207344 | 41.6
7209618 | 41.6
7211892 | 41.6
7214167 | 41.6
7216441 | 41.6
7218715 | 41.6
7220989 | 41.6
7223263 | 41.6
7225537 | 41.6
7227811 | 41.6
7230085 | 41.6
7232359 | 41.7
7234633 | 41.6
7236908 | 41.6
7239182 | 41.6
7241456 | 41.7
7243730 | 41.6
7246004 | 41.6
7248278 | 41.7
7250552 | 41.7
7252826 | 41.6
7255100 | 41.7
7257374 | 41.7
7259649 | 41.7
7261923 | 41.6
7264197 | 41.7
7266471 | 41.7
7268745 | 41.6
7271020 | 41.7
7273294 | 41.7
7275568 | 41.7
7277842 | 41.7
7280116 | 41.7
7282391 | 41.7
7284665 | 41.7
7286939 | 41.7
7289213 | 41.7
7291487 | 41.7
7293761 | 41.7
7296035 | 41.7
7298309 | 41.7
7300583 | 41.7
7302857 | 41.7
7305132 | 41.7
7307406 | 41.7
7309680 | 41.7
7311954 | 41.7
7314228 | 41.7
7316502 | 41.7
7318776 | 41.7
7321050 | 41.7
7323324 | 41.7
7325598 | 41.7
7327873 | 41.7
7330147 | 41.8
7332421 | 41.7
7334695 | 41.8
7336969 | 41.8
7339244 | 41.7
7341518 | 41.7
7343792 | 41.7
7346066 | 41.7
7348340 | 41.7
7350615 | 41.8
7352889 | 41.7
7355163 | 41.8
7357437 | 41.8
7359711 | 41.8
7361985 | 41.8
7364259 | 41.8
7366533 | 41.8
7368807 | 41.8
7371081 | 41.8
7373356 | 41.8
7375630 | 41.8
7377904 | 41.7
7380178 | 41.8
7382452 | 41.8
7384726 | 41.8
7387000 | 41.8
7389274 | 41.8
7391548 | 41.8
7393822 | 41.8
7396097 | 41.8
7398371 | 41.8
7400645 | 41.8
7402919 | 41.8
7405193 | 41.8
7407468 | 41.8
7409742 | 41.8
7412016 | 41.8
7414290 | 41.8
7416564 | 41.8
7418839 | 41.8
7421113 | 41.8
7423387 | 41.8
7425661 | 41.8
7427935 | 41.8
7430209 | 41.8
7432483 | 41.9
7434757 | 41.9
7437031 | 41.8
7439305 | 41.9
7441580 | 41.9
7443854 | 41.9
7446128 | 41.9
7448402 | 41.9
7450676 | 41.9
7452950 | 41.9
7455224 | 41.9
7457498 | 41.9
7459772 | 41.9
7462046 | 41.9
7464321 | 41.9
7466595 | 41.9
7468869 | 41.9
7471143 | 41.9
7473417 | 41.9
7475692 | 41.9
7477966 | 41.9
7480240 | 41.9
7482514 | 41.9
7484788 | 41.8
7487063 | 41.9
7489337 | 41.9
7491611 | 41.9
7493885 | 41.9
7496159 | 41.9
7498433 | 41.9
7500707 | 41.8
7502981 | 41.9
7505255 | 41.9
7507529 | 41.8
7509804 | 41.9
7512078 | 41.8
7514352 | 41.9
7516626 | 41.9
7518900 | 41.8
7521174 | 41.9
7523448 | 41.8
7525722 | 41.9
7527996 | 41.8
7530270 | 41.8
7532545 | 41.9
7534819 | 41.8
7537093 | 41.8
7539367 | 41.9
7541641 | 41.9
7543916 | 41.9
7546190 | 41.9
7548464 | 41.8
7550738 | 41.8
7553012 | 41.8
7555287 | 41.8
7557561 | 41.9
7559835 | 41.8
7562109 | 41.9
7564383 | 41.9
7566657 | 41.8
7568931 | 41.9
7571205 | 41.8
7573479 | 41.9
7575753 | 41.9
7578028 | 41.8
7580302 | 41.9
7582576 | 41.9
7584850 | 41.8
7587124 | 41.9
7589398 | 41.8
7591672 | 41.9
7593946 | 41.9
7596220 | 41.9
7598494 | 41.9
7600769 | 41.9
7603043 | 41.9
7605317 | 41.9
7607591 | 41.9
7609865 | 41.9
7612140 | 41.9
7614414 | 41.9
7616688 | 41.9
7618962 | 41.9
7621236 | 41.9
7623511 | 41.9
7625785 | 41.9
7628059 | 41.9
7630333 | 41.9
7632607 | 41.9
7634881 | 41.9
7637155 | 41.9
7639429 | 41.9
7641703 | 41.9
7643977 | 41.9
7646252 | 41.9
7648526 | 41.9
7650800 | 41.9
7653074 | 41.9
7655348 | 41.9
7657622 | 41.9
7659896 | 41.9
7662170 | 41.9
7664444 | 41.9
7666718 | 41.9
7668993 | 41.9
7671267 | 41.9
7673541 | 41.9
7675815 | 41.9
7678089 | 41.9
7680364 | 41.9
7682638 | 41.9
7684912 | 41.9
7687186 | 41.9
7689460 | 41.9
7691735 | 41.9
7694009 | 41.9
7696283 | 41.9
7698557 | 41.9
7700831 | 41.9
7703105 | 41.9
7705379 | 41.9
7707653 | 41.9
7709927 | 41.9
7712201 | 41.9
7714476 | 41.9
7716750 | 41.9
7719024 | 41.9
7721298 | 41.9
7723572 | 41.9
7725846 | 41.9
7728120 | 41.9
7730394 | 41.9
7732668 | 41.9
7734942 | 41.9
7737217 | 41.9
7739491 | 41.9
7741765 | 41.9
7744039 | 41.9
7746313 | 42
7748588 | 41.9
7750862 | 41.9
7753136 | 41.9
7755410 | 41.9
7757684 | 41.9
7759959 | 41.9
7762233 | 41.9
7764507 | 41.9
7766781 | 41.9
7769055 | 41.9
7771329 | 41.9
7773603 | 41.9
7775877 | 41.9
7778151 | 41.9
7780425 | 41.9
7782700 | 41.9
7784974 | 41.9
7787248 | 41.9
7789522 | 41.9
7791796 | 41.9
7794070 | 41.9
7796344 | 41.9
7798618 | 41.9
7800892 | 41.9
7803166 | 41.8
7805441 | 41.9
7807715 | 41.9
7809989 | 41.9
7812263 | 41.8
7814537 | 41.8
7816812 | 41.9
7819086 | 41.8
7821360 | 41.8
7823634 | 41.8
7825908 | 41.8
7828183 | 41.8
7830457 | 41.8
7832731 | 41.8
7835005 | 41.8
7837279 | 41.8
7839553 | 41.8
7841827 | 41.8
7844101 | 41.9
7846375 | 41.8
7848649 | 41.8
7850924 | 41.8
7853198 | 41.8
7855472 | 41.8
7857746 | 41.8
7860020 | 41.8
7862294 | 41.8
7864568 | 41.8
7866842 | 41.8
7869116 | 41.8
7871390 | 41.8
7873665 | 41.8
7875939 | 41.8
7878213 | 41.8
7880487 | 41.8
7882761 | 41.8
7885036 | 41.8
7887310 | 41.8
7889584 | 41.8
7891858 | 41.8
7894132 | 41.8
7896407 | 41.8
7898681 | 41.8
7900955 | 41.8
7903229 | 41.8
7905503 | 41.8
7907777 | 41.8
7910051 | 41.8
7912325 | 41.8
7914599 | 41.8
7916873 | 41.8
7919148 | 41.8
7921422 | 41.8
7923696 | 41.7
7925970 | 41.7
7928244 | 41.7
7930518 | 41.8
7932792 | 41.7
7935066 | 41.8
7937340 | 41.7
7939614 | 41.7
7941889 | 41.7
7944163 | 41.8
7946437 | 41.8
7948711 | 41.7
7950985 | 41.7
7953260 | 41.7
7955534 | 41.7
7957808 | 41.7
7960082 | 41.7
7962356 | 41.8
7964631 | 41.7
7966905 | 41.7
7969179 | 41.7
7971453 | 41.7
7973727 | 41.7
7976001 | 41.7
7978275 | 41.7
7980549 | 41.7
7982823 | 41.7
7985097 | 41.7
7987372 | 41.7
7989646 | 41.7
7991920 | 41.7
7994194 | 41.7
7996468 | 41.7
7998742 | 41.7
8001016 | 41.7
8003290 | 41.7
8005564 | 41.7
8007838 | 41.7
8010113 | 41.7
8012387 | 41.7
8014661 | 41.7
8016935 | 41.7
8019209 | 41.7
8021484 | 41.7
8023758 | 41.7
8026032 | 41.7
8028306 | 41.7
8030580 | 41.7
8032855 | 41.7
8035129 | 41.7
8037403 | 41.7
8039677 | 41.7
8041951 | 41.7
8044225 | 41.7
8046499 | 41.7
8048773 | 41.7
8051047 | 41.7
8053321 | 41.7
8055596 | 41.7
8057870 | 41.7
8060144 | 41.7
8062418 | 41.7
8064692 | 41.7
8066966 | 41.7
8069240 | 41.7
8071514 | 41.7
8073788 | 41.7
8076062 | 41.7
8078337 | 41.7
8080611 | 41.7
8082885 | 41.7
8085159 | 41.7
8087433 | 41.7
8089708 | 41.7
8091982 | 41.7
8094256 | 41.7
8096530 | 41.7
8098804 | 41.7
8101079 | 41.7
8103353 | 41.7
8105627 | 41.7
8107901 | 41.7
8110175 | 41.7
8112449 | 41.7
8114723 | 41.7
8116997 | 41.7
8119271 | 41.7
8121545 | 41.7
8123820 | 41.7
8126094 | 41.7
8128368 | 41.6
8130642 | 41.6
8132916 | 41.7
8135190 | 41.6
8137464 | 41.7
8139738 | 41.6
8142012 | 41.6
8144286 | 41.6
8146561 | 41.6
8148835 | 41.6
8151109 | 41.6
8153383 | 41.6
8155657 | 41.6
8157932 | 41.6
8160206 | 41.6
8162480 | 41.6
8164754 | 41.6
8167028 | 41.6
8169303 | 41.6
8171577 | 41.6
8173851 | 41.6
8176125 | 41.6
8178399 | 41.6
8180673 | 41.6
8182947 | 41.6
8185221 | 41.5
8187495 | 41.5
8189769 | 41.5
8192044 | 41.5
8194318 | 41.5
8196592 | 41.5
8198867 | 41.5
8201141 | 41.5
8203416 | 41.5
8205690 | 41.5
8207965 | 41.5
8210239 | 41.5
8212514 | 41.5
8214789 | 41.5
8217064 | 41.5
8219338 | 41.5
8221613 | 41.5
8223888 | 41.5
8226163 | 41.5
8228438 | 41.5
8230713 | 41.5
8232988 | 41.5
8235262 | 41.4
8237536 | 41.4
8239811 | 41.5
8242085 | 41.4
8244359 | 41.4
8246633 | 41.4
8248907 | 41.4
8251181 | 41.4
8253455 | 41.4
8255729 | 41.4
8258003 | 41.4
8260277 | 41.4
8262551 | 41.4
8264825 | 41.4
8267099 | 41.4
8269373 | 41.4
8271647 | 41.4
8273921 | 41.4
8276195 | 41.4
8278469 | 41.4
8280743 | 41.4
8283017 | 41.4
8285292 | 41.4
8287566 | 41.4
8289840 | 41.4
8292114 | 41.4
8294388 | 41.4
8296663 | 41.4
8298937 | 41.4
8301211 | 41.4
8303485 | 41.4
8305760 | 41.4
8308034 | 41.4
8310308 | 41.4
8312582 | 41.4
8314856 | 41.4
8317130 | 41.4
8319404 | 41.4
8321678 | 41.4
8323952 | 41.4
8326226 | 41.4
8328500 | 41.4
8330775 | 41.4
8333050 | 41.4
8335324 | 41.4
8337598 | 41.4
8339872 | 41.4
8342146 | 41.4
8344421 | 41.4
8346696 | 41.4
8348971 | 41.4
8351245 | 41.4
8353519 | 41.4
8355793 | 41.4
8358067 | 41.4
8360342 | 41.4
8362616 | 41.4
8364890 | 41.4
8367164 | 41.4
8369438 | 41.4
8371713 | 41.4
8373987 | 41.4
8376261 | 41.4
8378535 | 41.4
8380809 | 41.4
8383084 | 41.4
8385358 | 41.4
8387632 | 41.4
8389906 | 41.4
8392180 | 41.4
8394455 | 41.4
8396729 | 41.4
8399003 | 41.4
8401277 | 41.4
8403551 | 41.4
8405826 | 41.5
8408100 | 41.4
8410374 | 41.4
8412648 | 41.4
8414922 | 41.4
8417196 | 41.4
8419470 | 41.4
8421744 | 41.4
8424018 | 41.5
8426292 | 41.5
8428566 | 41.4
8430841 | 41.5
8433115 | 41.4
8435390 | 41.5
8437664 | 41.5
8439939 | 41.5
8442214 | 41.5
8444488 | 41.5
8446764 | 41.5
8449039 | 41.5
8451313 | 41.5
8453588 | 41.5
8455863 | 41.5
8458138 | 41.5
8460413 | 41.5
8462688 | 41.5
8464963 | 41.5
8467238 | 41.5
8469513 | 41.5
8471789 | 41.5
8474064 | 41.5
8476339 | 41.5
8478615 | 41.5
8480889 | 41.5
8483163 | 41.5
8485437 | 41.5
8487712 | 41.5
8489986 | 41.5
8492260 | 41.5
8494534 | 41.5
8496808 | 41.5
8499083 | 41.5
8501357 | 41.5
8503632 | 41.5
8505906 | 41.5
8508180 | 41.5
8510455 | 41.5
8512729 | 41.5
8515004 | 41.5
8517278 | 41.5
8519554 | 41.5
8521829 | 41.5
8524104 | 41.5
8526379 | 41.5
8528654 | 41.5
8530928 | 41.5
8533202 | 41.5
8535476 | 41.5
8537751 | 41.5
8540025 | 41.5
8542299 | 41.5
8544573 | 41.5
8546848 | 41.5
8549122 | 41.5
8551397 | 41.5
8553671 | 41.5
8555947 | 41.5
8558221 | 41.5
8560495 | 41.5
8562770 | 41.5
8565045 | 41.5
8567320 | 41.5
8569594 | 41.5
8571868 | 41.5
8574142 | 41.5
8576416 | 41.5
8578690 | 41.5
8580964 | 41.5
8583238 | 41.5
8585513 | 41.5
8587788 | 41.5
8590063 | 41.5
8592337 | 41.5
8594611 | 41.6
8596886 | 41.5
8599160 | 41.6
8601434 | 41.6
8603708 | 41.6
8605982 | 41.6
8608257 | 41.6
8610531 | 41.6
8612805 | 41.6
8615079 | 41.6
8617353 | 41.6
8619628 | 41.6
8621902 | 41.6
8624176 | 41.6
8626450 | 41.6
8628724 | 41.6
8630999 | 41.6
8633273 | 41.6
8635547 | 41.6
8637821 | 41.6
8640095 | 41.6
8642369 | 41.6
8644643 | 41.6
8646917 | 41.6
8649191 | 41.6
8651465 | 41.6
8653740 | 41.6
8656014 | 41.6
8658288 | 41.6
8660562 | 41.6
8662836 | 41.6
8665110 | 41.6
8667384 | 41.6
8669658 | 41.6
8671932 | 41.6
8674206 | 41.6
8676481 | 41.6
8678755 | 41.6
8681029 | 41.6
8683303 | 41.6
8685577 | 41.6
8687852 | 41.6
8690126 | 41.7
8692400 | 41.6
8694674 | 41.6
8696948 | 41.6
8699223 | 41.6
8701497 | 41.6
8703771 | 41.6
8706045 | 41.7
8708319 | 41.6
8710593 | 41.6
8712867 | 41.6
8715141 | 41.6
8717415 | 41.6
8719689 | 41.6
8721964 | 41.6
8724238 | 41.6
8726512 | 41.6
8728786 | 41.6
8731060 | 41.6
8733334 | 41.6
8735608 | 41.6
8737882 | 41.6
8740156 | 41.6
8742430 | 41.6
8744705 | 41.6
8746979 | 41.6
8749253 | 41.6
8751527 | 41.6
8753801 | 41.6
8756076 | 41.6
8758350 | 41.6
8760624 | 41.6
8762898 | 41.6
8765172 | 41.6
8767447 | 41.6
8769721 | 41.6
8771995 | 41.6
8774269 | 41.6
8776543 | 41.6
8778817 | 41.7
8781091 | 41.7
8783365 | 41.6
8785639 | 41.7
8787913 | 41.6
8790188 | 41.7
8792462 | 41.7
8794736 | 41.7
8797010 | 41.7
8799284 | 41.7
8801558 | 41.7
8803832 | 41.6
8806106 | 41.7
8808380 | 41.7
8810654 | 41.7
8812929 | 41.7
8815203 | 41.7
8817477 | 41.7
8819751 | 41.7
8822025 | 41.7
8824300 | 41.7
8826574 | 41.7
8828848 | 41.7
8831122 | 41.7
8833396 | 41.7
8835671 | 41.7
8837945 | 41.7
8840219 | 41.7
8842493 | 41.8
8844767 | 41.8
8847041 | 41.7
8849315 | 41.8
8851589 | 41.8
8853863 | 41.8
8856137 | 41.8
8858412 | 41.8
8860686 | 41.8
8862960 | 41.8
8865234 | 41.8
8867508 | 41.8
8869782 | 41.8
8872056 | 41.8
8874330 | 41.8
8876604 | 41.8
8878878 | 41.8
8881153 | 41.8
8883427 | 41.8
8885701 | 41.8
8887975 | 41.8
8890249 | 41.8
8892524 | 41.8
8894798 | 41.8
8897072 | 41.8
8899346 | 41.8
8901620 | 41.9
8903895 | 41.8
8906169 | 41.8
8908443 | 41.8
8910717 | 41.8
8912991 | 41.8
8915265 | 41.8
8917539 | 41.8
8919813 | 41.9
8922087 | 41.8
8924361 | 41.9
8926636 | 41.8
8928910 | 41.8
8931184 | 41.8
8933458 | 41.8
8935732 | 41.8
8938006 | 41.8
8940280 | 41.8
8942554 | 41.8
8944828 | 41.8
8947102 | 41.8
8949377 | 41.8
8951651 | 41.8
8953925 | 41.8
8956199 | 41.8
8958473 | 41.8
8960748 | 41.8
8963022 | 41.8
8965296 | 41.8
8967570 | 41.8
8969844 | 41.8
8972119 | 41.8
8974393 | 41.7
8976667 | 41.8
8978941 | 41.8
8981215 | 41.7
8983489 | 41.7
8985763 | 41.7
8988037 | 41.7
8990311 | 41.7
8992585 | 41.7
8994860 | 41.7
8997134 | 41.7
8999408 | 41.7
9001682 | 41.7
9003956 | 41.7
9006230 | 41.7
9008504 | 41.7
9010778 | 41.7
9013052 | 41.7
9015326 | 41.6
9017601 | 41.7
9019875 | 41.6
9022149 | 41.6
9024423 | 41.6
9026697 | 41.6
9028972 | 41.6
9031246 | 41.6
9033520 | 41.6
9035794 | 41.6
9038068 | 41.6
9040343 | 41.6
9042617 | 41.6
9044891 | 41.6
9047165 | 41.5
9049439 | 41.5
9051713 | 41.5
9053987 | 41.5
9056261 | 41.5
9058536 | 41.5
9060810 | 41.5
9063084 | 41.5
9065359 | 41.5
9067633 | 41.5
9069907 | 41.5
9072181 | 41.5
9074455 | 41.5
9076729 | 41.5
9079004 | 41.5
9081279 | 41.5
9083553 | 41.5
9085827 | 41.5
9088101 | 41.5
9090375 | 41.5
9092649 | 41.5
9094923 | 41.4
9097197 | 41.4
9099471 | 41.4
9101745 | 41.4
9104019 | 41.4
9106293 | 41.4
9108567 | 41.4
9110841 | 41.4
9113115 | 41.4
9115389 | 41.4
9117663 | 41.4
9119937 | 41.4
9122211 | 41.4
9124485 | 41.4
9126759 | 41.4
9129033 | 41.4
9131308 | 41.4
9133582 | 41.4
9135856 | 41.4
9138130 | 41.4
9140404 | 41.4
9142678 | 41.4
9144952 | 41.4
9147226 | 41.4
9149500 | 41.4
9151774 | 41.4
9154049 | 41.4
9156323 | 41.4
9158597 | 41.4
9160871 | 41.4
9163145 | 41.4
9165420 | 41.4
9167694 | 41.4
9169968 | 41.4
9172242 | 41.3
9174516 | 41.4
9176791 | 41.4
9179065 | 41.3
9181339 | 41.4
9183613 | 41.3
9185887 | 41.4
9188161 | 41.3
9190435 | 41.3
9192709 | 41.3
9194983 | 41.3
9197257 | 41.3
9199532 | 41.3
9201806 | 41.3
9204080 | 41.3
9206354 | 41.3
9208628 | 41.3
9210902 | 41.3
9213176 | 41.3
9215450 | 41.3
9217724 | 41.3
9219998 | 41.3
9222273 | 41.3
9224547 | 41.3
9226821 | 41.3
9229095 | 41.3
9231369 | 41.3
9233644 | 41.4
9235918 | 41.3
9238192 | 41.3
9240466 | 41.3
9242740 | 41.3
9245015 | 41.3
9247289 | 41.4
9249563 | 41.4
9251837 | 41.3
9254111 | 41.4
9256385 | 41.4
9258659 | 41.3
9260933 | 41.3
9263207 | 41.3
9265481 | 41.4
9267757 | 41.5
9270031 | 41.6
9272305 | 41.7
9274579 | 41.8
9276853 | 41.8
9279127 | 41.9
9281401 | 42
9283675 | 42.1
9285949 | 42.2
9288223 | 42.2
9290497 | 42.3
9292771 | 42.5
9295045 | 42.5
9297319 | 42.6
9299593 | 42.7
9301868 | 42.8
9304142 | 42.9
9306416 | 43
9308690 | 43.1
9310964 | 43.2
9313239 | 43.3
9315513 | 43.4
9317787 | 43.5
9320061 | 43.6
9322335 | 43.8
9324609 | 43.9
9326883 | 44
9329157 | 44.1
9331431 | 44.2
9333705 | 44.4
9335980 | 44.5
9338254 | 44.6
9340529 | 44.7
9342803 | 44.9
9345077 | 45
9347351 | 45.1
9349625 | 45.2
9351899 | 45.3
9354173 | 45.5
9356447 | 45.6
9358721 | 45.7
9360995 | 45.9
9363269 | 46
9365543 | 46.2
9367817 | 46.3
9370092 | 46.5
9372366 | 46.6
9374640 | 46.7
9376914 | 46.8
9379188 | 46.9
9381463 | 47.1
9383737 | 47.2
9386011 | 47.3
9388285 | 47.5
9390559 | 47.5
9392833 | 47.7
9395108 | 47.9
9397382 | 48
9399656 | 48
9401930 | 48.2
9404204 | 48.3
9406478 | 48.4
9408752 | 48.5
9411026 | 48.6
9413300 | 48.8
9415574 | 48.9
9417849 | 49.1
9420123 | 49.2
9422397 | 49.4
9424671 | 49.5
9426945 | 49.6
9429219 | 50
9431493 | 50
9433767 | 50.2
9436041 | 50.2
9438316 | 50.5
9440590 | 50.5
9442864 | 50.6
9445138 | 50.8
9447412 | 50.8
9449687 | 50.9
9451961 | 51
9454235 | 51.1
9456509 | 51.2
9458783 | 51.3
9461057 | 51.4
9463331 | 51.4
9465605 | 51.5
9467879 | 51.6
9470153 | 51.6
9472428 | 51.7
9474702 | 51.8
9476976 | 51.8
9479250 | 51.8
9481524 | 52
9483798 | 51.9
9486072 | 52
9488346 | 52.1
9490620 | 52.1
9492894 | 52.1
9495169 | 52.2
9497443 | 52.1
9499717 | 52.2
9501991 | 52.2
9504265 | 52.2
9506540 | 52.2
9508814 | 52.3
9511088 | 52.2
9513362 | 52.3
9515636 | 52.3
9517911 | 52.3
9520185 | 52.3
9522459 | 52.3
9524733 | 52.3
9527007 | 52.3
9529281 | 52.3
9531555 | 52.4
9533829 | 52.4
9536103 | 52.3
9538377 | 52.4
9540652 | 52.4
9542926 | 52.4
9545200 | 52.4
9547474 | 52.4
9549748 | 52.5
9552022 | 52.5
9554296 | 52.5
9556570 | 52.5
9558844 | 52.5
9561118 | 52.6
9563393 | 52.6
9565667 | 52.6
9567941 | 52.7
9570215 | 52.7
9572489 | 52.7
9574764 | 52.7
9577038 | 52.8
9579312 | 52.8
9581586 | 52.8
9583860 | 52.9
9586135 | 52.9
9588409 | 52.9
9590683 | 53
9592957 | 53
9595231 | 53.1
9597505 | 53.1
9599779 | 53.2
9602053 | 53.2
9604327 | 53.3
9606601 | 53.3
9608876 | 53.3
9611150 | 53.4
9613424 | 53.5
9615698 | 53.5
9617972 | 53.6
9620246 | 53.6
9622520 | 53.7
9624794 | 53.8
9627068 | 53.8
9629342 | 53.8
9631617 | 53.9
9633891 | 54
9636165 | 54
9638439 | 54.1
9640713 | 54.1
9642988 | 54.2
9645262 | 54.3
9647536 | 54.3
9649810 | 54.4
9652084 | 54.5
9654359 | 54.5
9656633 | 54.6
9658907 | 54.7
9661181 | 54.7
9663455 | 54.8
9665729 | 54.9
9668003 | 54.9
9670277 | 55
9672551 | 55
9674825 | 55.1
9677100 | 55.2
9679374 | 55.3
9681648 | 55.4
9683922 | 55.4
9686196 | 55.5
9688470 | 55.5
9690744 | 55.6
9693018 | 55.7
9695292 | 55.8
9697566 | 55.8
9699841 | 55.9
9702115 | 56
9704389 | 56
9706663 | 56.1
9708937 | 56.2
9711212 | 56.3
9713486 | 56.3
9715760 | 56.4
9718035 | 56.5
9720309 | 56.6
9722583 | 56.6
9724857 | 56.7
9727131 | 56.8
9729405 | 56.8
9731679 | 56.9
9733953 | 57
9736227 | 57
9738502 | 57.1
9740777 | 57.2
9743052 | 57.3
9745327 | 57.3
9747602 | 57.4
9749877 | 57.5
9752152 | 57.5
9754426 | 57.6
9756700 | 57.6
9758974 | 57.7
9761248 | 57.7
9763522 | 57.8
9765796 | 57.9
9768070 | 57.9
9770344 | 57.9
9772618 | 58
9774892 | 58.1
9777166 | 58
9779440 | 58.1
9781714 | 58.2
9783988 | 58.2
9786262 | 58.2
9788536 | 58.3
9790810 | 58.3
9793084 | 58.3
9795358 | 58.4
9797633 | 58.4
9799907 | 58.4
9802181 | 58.5
9804455 | 58.5
9806729 | 58.5
9809004 | 58.6
9811278 | 58.6
9813552 | 58.6
9815826 | 58.7
9818100 | 58.7
9820375 | 58.7
9822649 | 58.7
9824923 | 58.8
9827197 | 58.8
9829471 | 58.8
9831745 | 58.8
9834019 | 58.9
9836293 | 58.9
9838567 | 58.9
9840841 | 58.9
9843116 | 58.9
9845390 | 59
9847664 | 59
9849938 | 59
9852212 | 59.1
9854486 | 59.1
9856760 | 59.1
9859034 | 59.1
9861308 | 59.2
9863582 | 59.2
9865857 | 59.2
9868131 | 59.2
9870405 | 59.2
9872679 | 59.3
9874953 | 59.2
9877228 | 59.3
9879502 | 59.3
9881776 | 59.3
9884050 | 59.3
9886324 | 59.3
9888599 | 59.3
9890873 | 59.3
9893147 | 59.3
9895421 | 59.4
9897695 | 59.4
9899969 | 59.4
9902243 | 59.4
9904517 | 59.4
9906791 | 59.4
9909065 | 59.4
9911340 | 59.4
9913614 | 59.4
9915888 | 59.4
9918162 | 59.4
9920436 | 59.5
9922710 | 59.4
9924984 | 59.5
9927258 | 59.5
9929532 | 59.5
9931806 | 59.5
9934081 | 59.5
9936355 | 59.5
9938629 | 59.6
9940903 | 59.5
9943177 | 59.6
9945452 | 59.6
9947726 | 59.6
9950000 | 59.6
9952274 | 59.6
9954548 | 59.6
9956823 | 59.7
9959097 | 59.7
9961371 | 59.7
9963645 | 59.7
9965919 | 59.7
9968193 | 59.7
9970467 | 59.7
9972742 | 59.8
9975017 | 59.8
9977292 | 59.8
9979566 | 59.8
9981841 | 59.9
9984115 | 59.8
9986390 | 59.8
9988665 | 59.9
9990939 | 59.9
9993213 | 59.9
9995488 | 59.9
9997763 | 59.9
10000038 | 59.9
10002312 | 59.9
10004586 | 60
10006861 | 59.9
10009135 | 60
10011409 | 60
10013683 | 60
10015958 | 60
10018232 | 60
10020506 | 60.1
10022780 | 60
10025054 | 60.1
10027329 | 60.1
10029603 | 60.1
10031877 | 60.1
10034151 | 60.1
10036425 | 60.1
10038700 | 60.1
10040974 | 60.1
10043248 | 60.2
10045522 | 60.1
10047796 | 60.2
10050070 | 60.2
10052344 | 60.2
10054618 | 60.2
10056892 | 60.2
10059166 | 60.2
10061441 | 60.2
10063715 | 60.3
10065989 | 60.2
10068263 | 60.3
10070537 | 60.3
10072812 | 60.3
10075086 | 60.3
10077360 | 60.3
10079634 | 60.3
10081908 | 60.3
10084183 | 60.3
10086457 | 60.3
10088731 | 60.3
10091005 | 60.4
10093279 | 60.3
10095553 | 60.3
10097827 | 60.4
10100101 | 60.4
10102375 | 60.3
10104649 | 60.4
10106924 | 60.4
10109198 | 60.4
10111472 | 60.4
10113746 | 60.4
10116020 | 60.4
10118294 | 60.4
10120568 | 60.4
10122842 | 60.4
10125116 | 60.4
10127390 | 60.5
10129665 | 60.4
10131939 | 60.5
10134213 | 60.5
10136487 | 60.5
10138761 | 60.5
10141036 | 60.5
10143310 | 60.5
10145584 | 60.5
10147858 | 60.5
10150132 | 60.5
10152407 | 60.5
10154681 | 60.5
10156955 | 60.5
10159229 | 60.5
10161503 | 60.5
10163777 | 60.5
10166051 | 60.6
10168325 | 60.5
10170599 | 60.5
10172873 | 60.6
10175148 | 60.5
10177422 | 60.6
10179696 | 60.6
10181970 | 60.6
10184244 | 60.6
10186518 | 60.6
10188792 | 60.6
10191066 | 60.6
10193340 | 60.5
10195614 | 60.6
10197889 | 60.6
10200163 | 60.6
10202437 | 60.6
10204711 | 60.6
10206985 | 60.6
10209260 | 60.6
10211534 | 60.6
10213808 | 60.6
10216082 | 60.6
10218356 | 60.6
10220631 | 60.6
10222905 | 60.6
10225179 | 60.6
10227453 | 60.6
10229727 | 60.6
10232001 | 60.6
10234275 | 60.6
10236549 | 60.6
10238823 | 60.6
10241097 | 60.6
10243372 | 60.6
10245646 | 60.6
10247920 | 60.6
10250194 | 60.5
10252468 | 60.5
10254742 | 60.5
10257016 | 60.5
10259290 | 60.5
10261564 | 60.5
10263838 | 60.5
10266113 | 60.5
10268387 | 60.5
10270661 | 60.4
10272935 | 60.4
10275209 | 60.4
10277484 | 60.4
10279758 | 60.4
10282032 | 60.4
10284306 | 60.4
10286580 | 60.4
10288855 | 60.4
10291129 | 60.3
10293403 | 60.3
10295677 | 60.3
10297951 | 60.3
10300225 | 60.3
10302499 | 60.3
10304773 | 60.3
10307047 | 60.3
10309321 | 60.3
10311596 | 60.3
10313870 | 60.3
10316144 | 60.2
10318418 | 60.3
10320692 | 60.3
10322966 | 60.2
10325240 | 60.3
10327514 | 60.2
10329788 | 60.2
10332062 | 60.2
10334337 | 60.2
10336611 | 60.2
10338885 | 60.2
10341159 | 60.1
10343433 | 60.2
10345708 | 60.1
10347982 | 60.1
10350256 | 60.1
10352530 | 60.1
10354804 | 60.1
10357079 | 60.1
10359353 | 60.1
10361627 | 60.1
10363901 | 60.1
10366175 | 60.1
10368449 | 60
10370723 | 60.1
10372997 | 60
10375271 | 60
10377545 | 60
10379820 | 60
10382094 | 60
10384368 | 60
10386642 | 59.9
10388916 | 60
10391190 | 60
10393464 | 59.9
10395738 | 59.9
10398012 | 59.9
10400286 | 59.9
10402561 | 59.9
10404835 | 59.9
10407109 | 59.8
10409383 | 59.8
10411657 | 59.9
10413932 | 59.8
10416206 | 59.8
10418480 | 59.8
10420754 | 59.8
10423028 | 59.7
10425303 | 59.8
10427577 | 59.8
10429851 | 59.7
10432125 | 59.7
10434399 | 59.7
10436673 | 59.7
10438947 | 59.7
10441221 | 59.7
10443495 | 59.6
10445769 | 59.6
10448044 | 59.6
10450318 | 59.6
10452592 | 59.6
10454866 | 59.6
10457140 | 59.6
10459414 | 59.6
10461688 | 59.6
10463962 | 59.6
10466236 | 59.5
10468510 | 59.5
10470785 | 59.5
10473059 | 59.5
10475333 | 59.4
10477607 | 59.4
10479881 | 59.4
10482156 | 59.4
10484430 | 59.4
10486704 | 59.4
10488978 | 59.4
10491252 | 59.3
10493527 | 59.4
10495801 | 59.3
10498075 | 59.3
10500349 | 59.3
10502623 | 59.2
10504897 | 59.2
10507171 | 59.2
10509445 | 59.2
10511719 | 59.2
10513993 | 59.2
10516268 | 59.1
10518542 | 59.1
10520816 | 59.1
10523090 | 59.1
10525364 | 59
10527638 | 59
10529912 | 59.1
10532186 | 59
10534460 | 59
10536734 | 59
10539010 | 58.9
10541284 | 58.9
10543558 | 58.9
10545832 | 58.9
10548106 | 58.9
10550380 | 58.9
10552654 | 58.8
10554928 | 58.8
10557202 | 58.8
10559476 | 58.8
10561751 | 58.8
10564025 | 58.8
10566299 | 58.7
10568573 | 58.7
10570847 | 58.7
10573121 | 58.7
10575395 | 58.7
10577669 | 58.6
10579943 | 58.6
10582217 | 58.6
10584492 | 58.6
10586766 | 58.6
10589040 | 58.6
10591314 | 58.5
10593588 | 58.5
10595862 | 58.5
10598136 | 58.5
10600410 | 58.5
10602684 | 58.5
10604958 | 58.4
10607233 | 58.4
10609507 | 58.4
10611781 | 58.4
10614055 | 58.4
10616329 | 58.4
10618604 | 58.4
10620878 | 58.3
10623152 | 58.3
10625426 | 58.3
10627700 | 58.3
10629975 | 58.3
10632249 | 58.3
10634523 | 58.3
10636797 | 58.2
10639071 | 58.3
10641345 | 58.2
10643619 | 58.2
10645893 | 58.2
10648167 | 58.2
10650441 | 58.2
10652716 | 58.2
10654990 | 58.2
10657264 | 58.2
10659538 | 58.2
10661812 | 58.1
10664086 | 58.1
10666360 | 58.1
10668634 | 58.1
10670908 | 58.1
10673182 | 58.1
10675457 | 58.1
10677731 | 58
10680005 | 58.1
10682279 | 58
10684553 | 58
10686828 | 58
10689102 | 58
10691376 | 58
10693650 | 58
10695924 | 58
10698199 | 58
10700473 | 58
10702747 | 58
10705021 | 58
10707295 | 58
10709569 | 57.9
10711843 | 57.9
10714117 | 57.9
10716391 | 57.9
10718665 | 57.9
10720940 | 57.9
10723214 | 57.9
10725488 | 57.9
10727762 | 57.9
10730036 | 57.8
10732310 | 57.8
10734584 | 57.8
10736858 | 57.8
10739132 | 57.8
10741406 | 57.8
10743681 | 57.7
10745955 | 57.8
10748229 | 57.7
10750503 | 57.7
10752777 | 57.7
10755052 | 57.7
10757326 | 57.7
10759600 | 57.7
10761874 | 57.6
10764148 | 57.6
10766423 | 57.6
10768697 | 57.6
10770971 | 57.6
10773245 | 57.6
10775519 | 57.6
10777793 | 57.6
10780067 | 57.6
10782341 | 57.6
10784615 | 57.6
10786889 | 57.6
10789164 | 57.5
10791438 | 57.6
10793712 | 57.5
10795986 | 57.5
10798260 | 57.5
10800534 | 57.5
10802808 | 57.5
10805082 | 57.5
10807356 | 57.5
10809630 | 57.5
10811905 | 57.5
10814179 | 57.5
10816453 | 57.5
10818727 | 57.4
10821001 | 57.4
10823276 | 57.5
10825550 | 57.4
10827824 | 57.5
10830098 | 57.5
10832372 | 57.4
10834647 | 57.5
10836921 | 57.5
10839195 | 57.4
10841469 | 57.5
10843743 | 57.4
10846017 | 57.5
10848291 | 57.5
10850565 | 57.4
10852839 | 57.5
10855113 | 57.5
10857388 | 57.5
10859662 | 57.5
10861936 | 57.5
10864210 | 57.5
10866484 | 57.5
10868758 | 57.5
10871032 | 57.5
10873306 | 57.5
10875580 | 57.5
10877854 | 57.5
10880129 | 57.5
10882403 | 57.5
10884677 | 57.5
10886951 | 57.6
10889225 | 57.5
10891500 | 57.6
10893774 | 57.6
10896048 | 57.6
10898322 | 57.6
10900596 | 57.6
10902871 | 57.6
10905145 | 57.6
10907419 | 57.6
10909693 | 57.6
10911967 | 57.6
10914241 | 57.6
10916515 | 57.6
10918789 | 57.6
10921063 | 57.6
10923337 | 57.6
10925612 | 57.6
10927886 | 57.7
10930160 | 57.6
10932434 | 57.6
10934708 | 57.7
10936982 | 57.6
10939256 | 57.7
10941530 | 57.7
10943804 | 57.6
10946078 | 57.7
10948353 | 57.7
10950627 | 57.7
10952901 | 57.7
10955175 | 57.7
10957449 | 57.7
10959724 | 57.8
10961998 | 57.8
10964272 | 57.8
10966546 | 57.8
10968820 | 57.8
10971095 | 57.8
10973369 | 57.8
10975643 | 57.9
10977917 | 57.9
10980191 | 57.8
10982465 | 57.9
10984739 | 57.9
10987013 | 57.9
10989287 | 58
10991561 | 58
10993836 | 58
10996110 | 58
10998384 | 58
11000658 | 58
11002932 | 58.1
11005206 | 58.1
11007480 | 58.1
11009754 | 58.1
11012028 | 58.1
11014302 | 58.1
11016577 | 58.2
11018851 | 58.2
11021125 | 58.2
11023399 | 58.3
11025673 | 58.3
11027948 | 58.3
11030222 | 58.3
11032496 | 58.4
11034770 | 58.3
11037044 | 58.4
11039319 | 58.4
11041593 | 58.4
11043867 | 58.4
11046141 | 58.4
11048415 | 58.5
11050689 | 58.5
11052963 | 58.5
11055237 | 58.5
11057511 | 58.5
11059785 | 58.5
11062060 | 58.5
11064334 | 58.5
11066608 | 58.6
11068882 | 58.6
11071156 | 58.6
11073430 | 58.6
11075704 | 58.6
11077978 | 58.6
11080252 | 58.6
11082526 | 58.6
11084801 | 58.6
11087075 | 58.6
11089349 | 58.7
11091623 | 58.7
11093897 | 58.6
11096172 | 58.7
11098446 | 58.7
11100720 | 58.7
11102994 | 58.7
11105268 | 58.7
11107543 | 58.7
11109817 | 58.8
11112091 | 58.8
11114365 | 58.8
11116639 | 58.7
11118913 | 58.8
11121187 | 58.8
11123461 | 58.8
11125735 | 58.8
11128009 | 58.8
11130284 | 58.8
11132558 | 58.8
11134832 | 58.8
11137106 | 58.8
11139380 | 58.8
11141654 | 58.8
11143928 | 58.8
11146202 | 58.8
11148476 | 58.9
11150750 | 58.8
11153025 | 58.8
11155299 | 58.8
11157573 | 58.8
11159847 | 58.8
11162121 | 58.8
11164396 | 58.8
11166670 | 58.8
11168944 | 58.8
11171218 | 58.8
11173492 | 58.8
11175767 | 58.8
11178041 | 58.8
11180315 | 58.8
11182589 | 58.8
11184863 | 58.8
11187137 | 58.9
11189411 | 58.8
11191685 | 58.8
11193959 | 58.9
11196233 | 58.8
11198508 | 58.8
11200783 | 58.9
11203057 | 58.8
11205331 | 58.8
11207606 | 58.9
11209880 | 58.8
11212154 | 58.8
11214429 | 58.9
11216703 | 58.8
11218978 | 58.9
11221253 | 58.9
11223528 | 58.9
11225803 | 58.9
11228078 | 58.9
11230354 | 58.9
11232629 | 58.9
11234904 | 58.9
11237178 | 58.8
11239452 | 58.9
11241726 | 58.9
11244000 | 58.9
11246274 | 58.9
11248548 | 58.8
11250822 | 58.9
11253097 | 58.9
11255371 | 58.8
11257645 | 58.8
11259920 | 58.9
11262194 | 58.9
11264468 | 58.9
11266743 | 58.9
11269018 | 58.9
11271293 | 58.9
11273567 | 58.9
11275841 | 58.9
11278115 | 58.9
11280389 | 58.9
11282663 | 58.9
11284937 | 58.8
11287213 | 58.9
11289488 | 58.9
11291762 | 58.9
11294036 | 58.9
11296310 | 58.9
11298585 | 58.9
11300860 | 58.9
11303135 | 58.9
11305409 | 58.8
11307683 | 58.8
11309958 | 58.9
11312232 | 58.8
11314506 | 58.8
11316780 | 58.9
11319054 | 58.9
11321328 | 58.9
11323602 | 58.9
11325876 | 58.8
11328151 | 58.9
11330426 | 58.9
11332700 | 58.8
11334975 | 58.9
11337249 | 58.8
11339523 | 58.8
11341798 | 58.9
11344072 | 58.8
11346347 | 58.8
11348622 | 58.9
11350896 | 58.8
11353171 | 58.9
11355445 | 58.8
11357719 | 58.8
11359993 | 58.9
11362267 | 58.8
11364541 | 58.8
11366815 | 58.8
11369089 | 58.8
11371363 | 58.9
11373637 | 58.8
11375911 | 58.8
11378185 | 58.8
11380460 | 58.8
11382734 | 58.8
11385009 | 58.9
11387283 | 58.8
11389557 | 58.8
11391832 | 58.9
11394106 | 58.8
11396381 | 58.9
11398657 | 58.9
11400931 | 58.8
11403205 | 58.9
11405479 | 58.9
11407754 | 58.9
11410028 | 58.9
11412303 | 58.9
11414578 | 58.9
11416853 | 58.9
11419128 | 58.9
11421403 | 58.9
11423678 | 58.9
11425953 | 58.9
11428227 | 58.9
11430502 | 58.9
11432776 | 58.9
11435051 | 58.8
11437326 | 58.9
11439600 | 58.9
11441874 | 58.8
11444148 | 58.9
11446422 | 58.8
11448696 | 58.9
11450970 | 58.9
11453244 | 58.8
11455518 | 58.8
11457793 | 58.8
11460067 | 58.8
11462341 | 58.8
11464615 | 58.8
11466889 | 58.8
11469164 | 58.8
11471438 | 58.8
11473712 | 58.8
11475986 | 58.8
11478260 | 58.7
11480535 | 58.7
11482809 | 58.8
11485083 | 58.7
11487357 | 58.7
11489631 | 58.7
11491905 | 58.7
11494179 | 58.7
11496453 | 58.7
11498727 | 58.7
11501001 | 58.7
11503276 | 58.7
11505550 | 58.7
11507824 | 58.7
11510098 | 58.7
11512372 | 58.7
11514646 | 58.7
11516920 | 58.6
11519194 | 58.7
11521468 | 58.7
11523742 | 58.6
11526017 | 58.7
11528291 | 58.6
11530565 | 58.6
11532839 | 58.7
11535113 | 58.6
11537388 | 58.7
11539662 | 58.7
11541936 | 58.6
11544210 | 58.7
11546484 | 58.6
11548759 | 58.7
11551033 | 58.7
11553307 | 58.6
11555581 | 58.7
11557855 | 58.7
11560129 | 58.7
11562403 | 58.7
11564677 | 58.6
11566951 | 58.7
11569225 | 58.7
11571500 | 58.7
11573774 | 58.7
11576048 | 58.7
11578322 | 58.7
11580596 | 58.7
11582870 | 58.6
11585144 | 58.7
11587418 | 58.6
11589692 | 58.7
11591966 | 58.7
11594241 | 58.7
11596515 | 58.7
11598789 | 58.7
11601063 | 58.6
11603337 | 58.6
11605612 | 58.7
11607886 | 58.6
11610160 | 58.6
11612434 | 58.7
11614708 | 58.6
11616983 | 58.7
11619257 | 58.7
11621531 | 58.6
11623805 | 58.7
11626079 | 58.7
11628353 | 58.6
11630627 | 58.6
11632901 | 58.7
11635175 | 58.6
11637449 | 58.7
11639724 | 58.6
11641998 | 58.7
11644272 | 58.7
11646546 | 58.7
11648820 | 58.7
11651094 | 58.7
11653368 | 58.6
11655642 | 58.7
11657916 | 58.6
11660190 | 58.7
11662465 | 58.7
11664739 | 58.7
11667013 | 58.7
11669287 | 58.7
11671561 | 58.7
11673836 | 58.7
11676110 | 58.7
11678384 | 58.7
11680658 | 58.7
11682932 | 58.7
11685207 | 58.7
11687481 | 58.7
11689755 | 58.7
11692029 | 58.7
11694303 | 58.7
11696577 | 58.7
11698851 | 58.7
11701125 | 58.7
11703399 | 58.7
11705673 | 58.6
11707948 | 58.7
11710222 | 58.7
11712496 | 58.6
11714770 | 58.7
11717044 | 58.7
11719318 | 58.6
11721592 | 58.7
11723866 | 58.7
11726140 | 58.7
11728414 | 58.7
11730689 | 58.6
11732963 | 58.7
11735237 | 58.7
11737511 | 58.6
11739785 | 58.7
11742060 | 58.7
11744334 | 58.6
11746608 | 58.7
11748882 | 58.7
11751156 | 58.6
11753431 | 58.7
11755705 | 58.7
11757979 | 58.6
11760253 | 58.7
11762527 | 58.7
11764801 | 58.6
11767075 | 58.7
11769349 | 58.6
11771623 | 58.6
11773897 | 58.7
11776172 | 58.6
11778446 | 58.7
11780720 | 58.7
11782994 | 58.6
11785268 | 58.6
11787542 | 58.6
11789816 | 58.6
11792090 | 58.6
11794364 | 58.6
11796638 | 58.6
11798913 | 58.7
11801187 | 58.7
11803461 | 58.6
11805735 | 58.7
11808009 | 58.7
11810284 | 58.6
11812558 | 58.6
11814832 | 58.7
11817106 | 58.6
11819380 | 58.6
11821655 | 58.7
11823929 | 58.6
11826203 | 58.7
11828477 | 58.7
11830751 | 58.6
11833025 | 58.6
11835299 | 58.7
11837573 | 58.7
11839847 | 58.6
11842121 | 58.7
11844396 | 58.6
11846670 | 58.6
11848944 | 58.7
11851218 | 58.6
11853492 | 58.6
11855766 | 58.6
11858040 | 58.6
11860314 | 58.6
11862588 | 58.6
11864862 | 58.6
11867137 | 58.6
11869411 | 58.6
11871685 | 58.6
11873959 | 58.6
11876233 | 58.6
11878508 | 58.6
11880782 | 58.6
11883056 | 58.6
11885330 | 58.6
11887604 | 58.6
11889879 | 58.6
11892153 | 58.6
11894427 | 58.6
11896701 | 58.6
11898975 | 58.6
11901249 | 58.6
11903523 | 58.6
11905797 | 58.5
11908071 | 58.6
11910345 | 58.6
11912620 | 58.6
11914894 | 58.6
11917168 | 58.5
11919442 | 58.5
11921716 | 58.6
11923990 | 58.5
11926264 | 58.5
11928538 | 58.6
11930812 | 58.6
11933086 | 58.6
11935361 | 58.6
11937635 | 58.6
11939909 | 58.6
11942183 | 58.6
11944457 | 58.6
11946732 | 58.5
11949006 | 58.6
11951280 | 58.6
11953554 | 58.6
11955828 | 58.6
11958103 | 58.5
11960377 | 58.6
11962651 | 58.6
11964925 | 58.5
11967199 | 58.5
11969473 | 58.6
11971747 | 58.4
11974021 | 58.4
11976295 | 58.3
11978569 | 58.1
11980844 | 58
11983118 | 57.9
11985392 | 57.7
11987667 | 57.5
11989941 | 57.4
11992215 | 57.1
11994489 | 56.9
11996763 | 56.7
11999037 | 56.5
12001311 | 56.2
12003585 | 56
12005859 | 55.6
12008133 | 55.4
12010407 | 55.1
12012681 | 54.8
12014956 | 54.5
12017230 | 54.1
12019504 | 53.9
12021778 | 53.5
12024052 | 53.1
12026327 | 52.8
12028601 | 52.6
12030875 | 52.3
12033149 | 52
12035423 | 51.5
12037697 | 51.2
12039972 | 50.9
12042246 | 50.6
12044520 | 50.3
12046794 | 50
12049068 | 49.7
12051342 | 49.6
12053616 | 49.4
12055890 | 49
12058164 | 48.8
12060438 | 48.5
12062712 | 48.1
12064986 | 47.8
12067260 | 47.5
12069534 | 47.2
12071809 | 46.9
12074084 | 46.7
12076358 | 46.4
12078632 | 46.1
12080906 | 45.8
12083180 | 45.6
12085454 | 45.3
12087728 | 45
12090002 | 44.8
12092276 | 44.5
12094551 | 44.3
12096825 | 44
12099099 | 43.7
12101373 | 43.4
12103647 | 43.2
12105921 | 42.9
12108195 | 42.6
12110469 | 42.4
12112743 | 42.1
12115017 | 41.8
12117292 | 41.6
12119566 | 41.3
12121840 | 41.1
12124114 | 40.8
12126388 | 40.6
12128662 | 40.3
12130936 | 40.1
12133210 | 39.9
12135484 | 39.7
12137758 | 39.4
12140033 | 39.2
12142307 | 39
12144581 | 38.8
12146855 | 38.6
12149129 | 38.4
12151404 | 38.1
12153678 | 37.9
12155952 | 37.7
12158226 | 37.5
12160500 | 37.3
12162775 | 37.1
12165049 | 37
12167323 | 36.8
12169597 | 36.6
12171871 | 36.4
12174145 | 36.2
12176419 | 36
12178693 | 35.8
12180967 | 35.7
12183241 | 35.5
12185516 | 35.3
12187790 | 35.1
12190064 | 35
12192338 | 34.8
12194612 | 34.6
12196886 | 34.5
12199160 | 34.3
12201434 | 34.1
12203708 | 34
12205982 | 33.8
12208257 | 33.6
12210531 | 33.5
12212805 | 33.3
12215079 | 33.2
12217353 | 33
12219629 | 32.8
12221902 | 32.7
12224177 | 32.5
12226452 | 32.4
12228725 | 32.2
12230999 | 32.1
12233274 | 31.9
12235549 | 31.8
12237824 | 31.6
12240099 | 31.5
12242372 | 31.4
12244646 | 31.2
12246920 | 31.1
12249194 | 31
12251468 | 30.8
12253743 | 30.7
12256017 | 30.6
12258291 | 30.5
12260566 | 30.4
12262840 | 30.2
12265114 | 30.2
12267389 | 30
12269663 | 29.9
12271937 | 29.8
12274211 | 29.7
12276485 | 29.6
12278760 | 29.5
12281034 | 29.4
12283308 | 29.3
12285582 | 29.2
12287856 | 29.1
12290130 | 29
12292404 | 28.9
12294678 | 28.9
12296952 | 28.8
12299227 | 28.7
12301502 | 28.6
12303777 | 28.5
12306052 | 28.4
12308326 | 28.3
12310601 | 28.2
12312877 | 28.2
12315152 | 28.1
12317426 | 28
12319700 | 27.9
12321974 | 27.9
12324248 | 27.8
12326522 | 27.7
12328796 | 27.6
12331070 | 27.5
12333345 | 27.5
12335619 | 27.4
12337893 | 27.3
12340167 | 27.3
12342441 | 27.2
12344716 | 27.1
12346991 | 27.1
12349266 | 27
12351540 | 26.9
12353814 | 26.9
12356088 | 26.8
12358363 | 26.7
12360638 | 26.7
12362912 | 26.6
12365186 | 26.5
12367460 | 26.5
12369734 | 26.4
12372009 | 26.3
12374284 | 26.3
12376559 | 26.2
12378833 | 26.2
12381107 | 26.1
12383382 | 26
12385656 | 26
12387930 | 25.9
12390204 | 25.9
12392478 | 25.8
12394753 | 25.8
12397027 | 25.7
12399301 | 25.7
12401575 | 25.6
12403849 | 25.6
12406124 | 25.5
12408398 | 25.4
12410672 | 25.4
12412946 | 25.4
12415220 | 25.3
12417495 | 25.3
12419769 | 25.2
12422043 | 25.2
12424318 | 25.1
12426593 | 25
12428868 | 25
12431142 | 24.8
12433416 | 24.7
12435691 | 24.6
12437965 | 24.4
12440239 | 24.2
12442514 | 23.9
12444788 | 23.7
12447063 | 23.4
12449337 | 23.2
12451611 | 22.9
12453885 | 22.6
12456159 | 22.2
12458433 | 21.9
12460707 | 21.5
12462981 | 21.2
12465255 | 20.8
12467529 | 20.4
12469804 | 20
12472078 | 19.6
12474352 | 19.2
12476626 | 18.8
12478901 | 18.4
12481175 | 18
12483449 | 17.6
12485723 | 17.2
12487997 | 16.7
12490271 | 16.3
12492545 | 16
12494819 | 15.6
12497093 | 15.1
12499367 | 14.7
12501641 | 14.3
12503916 | 13.9
12506190 | 13.5
12508464 | 13
12510738 | 12.7
12513012 | 12.2
12515287 | 11.8
12517561 | 11.5
12519835 | 11.1
12522109 | 10.7
12524383 | 10.3
12526657 | 10
12528931 | 9.6
12531205 | 9.2
12533479 | 8.9
12535753 | 8.5
12538028 | 8.1
12540302 | 7.8
12542576 | 7.5
12544850 | 7.1
12547124 | 6.8
12549398 | 6.4
12551672 | 6.1
12553946 | 5.8
12556220 | 5.4
12558494 | 5.1
12560769 | 4.9
12563043 | 4.5
12565317 | 4.2
12567591 | 3.9
12569865 | 3.7
12572140 | 3.3
12574414 | 3
12576688 | 2.7
12578962 | 2.5
12581236 | 2.2
12583511 | 1.9
12585785 | 1.7
12588059 | 1.4
12590333 | 1.1
12592607 | 0.8
12594881 | 0.6
12597155 | 0.3
12599429 | 0.1
12601703 | -0.2
12603977 | -0.4
12606252 | -0.7
12608526 | -0.9
12610800 | -1.1
12613074 | -1.4
12615348 | -1.6
12617622 | -1.8
12619896 | -2
12622170 | -2.2
12624444 | -2.4
12626718 | -2.6
12628993 | -2.8
12631267 | -3
12633541 | -3.2
12635815 | -3.4
12638089 | -3.6
12640364 | -3.8
12642638 | -4
12644912 | -4.2
12647186 | -4.4
12649460 | -4.5
12651735 | -4.7
12654009 | -4.9
12656283 | -5.1
12658557 | -5.3
12660831 | -5.4
12663105 | -5.6
12665379 | -5.8
12667654 | -5.9
12669929 | -6.1
12672204 | -6.2
12674478 | -6.4
12676753 | -6.5
12679027 | -6.7
12681302 | -6.9
12683576 | -7
12685850 | -7.2
12688124 | -7.3
12690398 | -7.4
12692673 | -7.6
12694947 | -7.7
12697221 | -7.8
12699495 | -8
12701769 | -8.2
12704044 | -8.3
12706318 | -8.4
12708592 | -8.6
12710866 | -8.7
12713140 | -8.8
12715414 | -8.9
12717688 | -9.1
12719962 | -9.2
12722236 | -9.3
12724510 | -9.4
12726785 | -9.5
12729059 | -9.6
12731333 | -9.8
12733607 | -9.9
12735881 | -10
12738156 | -10.1
12740430 | -10.2
12742705 | -10.3
12744979 | -10.4
12747253 | -10.5
12749527 | -10.6
12751801 | -10.7
12754076 | -10.8
12756350 | -10.9
12758624 | -11
12760898 | -11.1
12763172 | -11.2
12765446 | -11.3
12767720 | -11.4
12769994 | -11.5
12772268 | -11.6
12774542 | -11.7
12776816 | -11.8
12779091 | -11.8
12781366 | -11.9
12783640 | -12
12785915 | -12.1
12788190 | -12.2
12790465 | -12.2
12792739 | -12.3
12795013 | -12.4
12797287 | -12.5
12799561 | -12.6
12801836 | -12.6
12804111 | -12.7
12806385 | -12.8
12808659 | -12.9
12810933 | -12.9
12813207 | -13
12815481 | -13.1
12817755 | -13.2
12820029 | -13.2
12822303 | -13.3
12824577 | -13.4
12826851 | -13.4
12829126 | -13.5
12831401 | -13.6
12833676 | -13.6
12835950 | -13.7
12838224 | -13.8
12840498 | -13.8
12842773 | -13.9
12845048 | -13.9
12847322 | -14
12849596 | -14
12851870 | -14.1
12854145 | -14.2
12856419 | -14.2
12858694 | -14.3
12860968 | -14.3
12863242 | -14.4
12865516 | -14.4
12867790 | -14.6
12870064 | -14.5
12872339 | -14.6
12874614 | -14.6
12876888 | -14.7
12879162 | -14.8
12881437 | -14.8
12883712 | -14.8
12885986 | -14.9
12888260 | -15
12890534 | -15
12892808 | -15.1
12895082 | -15.1
12897356 | -15.2
12899630 | -15.2
12901905 | -15.3
12904179 | -15.4
12906454 | -15.4
12908728 | -15.4
12911002 | -15.5
12913276 | -15.5
12915550 | -15.5
12917825 | -15.6
12920099 | -15.7
12922373 | -15.7
12924647 | -15.7
12926921 | -15.8
12929196 | -15.8
12931471 | -15.8
12933746 | -15.9
12936022 | -15.8
12938296 | -15.9
12940570 | -16
12942844 | -16
12945118 | -16
12947393 | -16
12949667 | -16.1
12951941 | -16
12954215 | -16.1
12956489 | -16.1
12958764 | -16.1
12961038 | -16.2
12963312 | -16.2
12965586 | -16.2
12967860 | -16.3
12970135 | -16.3
12972410 | -16.3
12974685 | -16.3
12976960 | -16.2
12979234 | -16.2
12981509 | -16.2
12983784 | -16.2
12986058 | -16.4
12988332 | -16.4
12990606 | -16.3
12992880 | -16.3
12995154 | -16.3
12997428 | -16.4
12999702 | -16.3
13001976 | -16.3
13004250 | -16.3
13006524 | -16.4
13008798 | -16.3
13011073 | -16.4
13013347 | -16.4
13015621 | -16.3
13017895 | -16.4
13020169 | -16.4
13022444 | -16.4
13024718 | -16.4
13026992 | -16.4
13029266 | -16.4
13031540 | -16.4
13033815 | -16.5
13036089 | -16.4
13038364 | -16.4
13040638 | -16.4
13042912 | -16.4
13045186 | -16.5
13047460 | -16.5
13049734 | -16.5
13052008 | -16.4
13054283 | -16.5
13056558 | -16.5
13058834 | -16.4
13061108 | -16.4
13063383 | -16.5
13065657 | -16.5
13067931 | -16.5
13070206 | -16.5
13072480 | -16.5
13074754 | -16.5
13077028 | -16.5
13079302 | -16.6
13081576 | -16.6
13083851 | -16.5
13086125 | -16.6
13088400 | -16.5
13090675 | -16.5
13092951 | -16.5
13095226 | -16.5
13097501 | -16.5
13099777 | -16.5
13102052 | -16.5
13104327 | -16.5
13106603 | -16.5
13108878 | -16.5
13111153 | -16.5
13113428 | -16.5
13115702 | -16.5
13117976 | -16.5
13120250 | -16.6
13122524 | -16.6
13124799 | -16.5
13127074 | -16.5
13129349 | -16.6
13131624 | -16.5
13133899 | -16.6
13136174 | -16.5
13138449 | -16.6
13140723 | -16.6
13142998 | -16.5
13145272 | -16.6
13147546 | -16.6
13149820 | -16.6
13152094 | -16.6
13154369 | -16.5
13156643 | -16.6
13158917 | -16.5
13161192 | -16.6
13163467 | -16.6
13165741 | -16.6
13168015 | -16.6
13170289 | -16.6
13172564 | -16.6
13174839 | -16.6
13177113 | -16.6
13179387 | -16.6
13181662 | -16.6
13183938 | -16.6
13186213 | -16.6
13188487 | -16.6
13190762 | -16.6
13193036 | -16.6
13195310 | -16.6
13197585 | -16.6
13199859 | -16.6
13202135 | -16.6
13204410 | -16.6
13206685 | -16.6
13208961 | -16.6
13211236 | -16.7
13213511 | -16.6
13215787 | -16.6
13218061 | -16.6
13220335 | -16.6
13222609 | -16.6
13224884 | -16.6
13227159 | -16.6
13229433 | -16.6
13231707 | -16.6
13233982 | -16.7
13236257 | -16.6
13238532 | -16.6
13240808 | -16.6
13243083 | -16.6
13245358 | -16.6
13247634 | -16.6
13249909 | -16.6
13252184 | -16.6
13254459 | -16.6
13256734 | -16.7
13259010 | -16.6
13261285 | -16.6
13263559 | -16.7
13265833 | -16.6
13268107 | -16.6
13270381 | -16.6
13272655 | -16.6
13274929 | -16.6
13277203 | -16.6
13279477 | -16.6
13281751 | -16.6
13284025 | -16.6
13286299 | -16.6
13288573 | -16.6
13290847 | -16.6
13293121 | -16.7
13295396 | -16.7
13297670 | -16.6
13299944 | -16.6
13302218 | -16.6
13304492 | -16.5
13306766 | -16.6
13309040 | -16.7
13311314 | -16.7
13313588 | -16.6
13315862 | -16.6
13318136 | -16.6
13320410 | -16.6
13322684 | -16.6
13324958 | -16.6
13327233 | -16.6
13329507 | -16.6
13331781 | -16.6
13334055 | -16.6
13336329 | -16.6
13338604 | -16.6
13340878 | -16.6
13343152 | -16.6
13345426 | -16.6
13347700 | -16.6
13349975 | -16.6
13352249 | -16.6
13354523 | -16.6
13356797 | -16.6
13359071 | -16.6
13361345 | -16.6
13363619 | -16.5
13365893 | -16.6
13368167 | -16.7
13370441 | -16.5
13372716 | -16.6
13374991 | -16.7
13377266 | -16.6
13379542 | -16.6
13381816 | -16.6
13384090 | -16.6
13386364 | -16.6
13388638 | -16.6
13390913 | -16.6
13393187 | -16.6
13395461 | -16.6
13397735 | -16.6
13400009 | -16.6
13402284 | -16.6
13404558 | -16.6
13406832 | -16.6
13409107 | -16.6
13411382 | -16.6
13413657 | -16.5
13415931 | -16.6
13418206 | -16.5
13420482 | -16.6
13422757 | -16.6
13425031 | -16.5
13427306 | -16.5
13429581 | -16.5
13431856 | -16.6
13434130 | -16.6
13436404 | -16.6
13438679 | -16.5
13440953 | -16.6
13443227 | -16.6
13445501 | -16.5
13447776 | -16.6
13450050 | -16.6
13452325 | -16.5
13454599 | -16.5
13456873 | -16.6
13459148 | -16.5
13461423 | -16.6
13463698 | -16.5
13465972 | -16.5
13468247 | -16.6
13470521 | -16.6
13472795 | -16.6
13475069 | -16.5
13477343 | -16.5
13479617 | -16.5
13481891 | -16.6
13484165 | -16.6
13486439 | -16.5
13488713 | -16.5
13490988 | -16.5
13493262 | -16.5
13495536 | -16.5
13497810 | -16.6
13500084 | -16.5
13502358 | -16.5
13504632 | -16.6
13506906 | -16.5
13509180 | -16.6
13511454 | -16.5
13513729 | -16.5
13516003 | -16.5
13518277 | -16.5
13520551 | -16.5
13522825 | -16.6
13525100 | -16.5
13527374 | -16.5
13529648 | -16.5
13531922 | -16.5
13534196 | -16.5
13536471 | -16.5
13538745 | -16.5
13541019 | -16.5
13543293 | -16.5
13545567 | -16.5
13547841 | -16.5
13550115 | -16.5
13552389 | -16.5
13554663 | -16.5
13556938 | -16.5
13559212 | -16.5
13561487 | -16.5
13563761 | -16.4
13566035 | -16.5
13568309 | -16.5
13570583 | -16.4
13572857 | -16.5
13575131 | -16.5
13577405 | -16.5
13579679 | -16.5
13581953 | -16.5
13584227 | -16.5
13586501 | -16.5
13588775 | -16.5
13591049 | -16.5
13593324 | -16.5
13595598 | -16.6
13597872 | -16.5
13600146 | -16.5
13602420 | -16.5
13604695 | -16.5
13606969 | -16.5
13609243 | -16.5
13611517 | -16.5
13613791 | -16.5
13616065 | -16.6
13618339 | -16.5
13620613 | -16.5
13622887 | -16.5
13625161 | -16.5
13627436 | -16.5
13629710 | -16.5
13631984 | -16.5
13634258 | -16.5
13636532 | -16.6
13638806 | -16.6
13641080 | -16.6
13643354 | -16.6
13645628 | -16.6
13647902 | -16.6
13650177 | -16.6
13652451 | -16.6
13654725 | -16.6
13656999 | -16.6
13659273 | -16.6
13661548 | -16.6
13663822 | -16.7
13666096 | -16.7
13668370 | -16.7
13670644 | -16.7
13672919 | -16.8
13675193 | -16.7
13677467 | -16.7
13679741 | -16.8
13682015 | -16.7
13684289 | -16.7
13686563 | -16.8
13688838 | -16.7
13691112 | -16.8
13693386 | -16.8
13695660 | -16.8
13697934 | -16.8
13700208 | -16.8
13702482 | -16.9
13704756 | -16.8
13707030 | -16.8
13709304 | -16.8
13711578 | -16.8
13713852 | -16.8
13716126 | -16.9
13718401 | -16.9
13720675 | -16.9
13722949 | -16.9
13725223 | -16.9
13727497 | -16.9
13729772 | -16.9
13732046 | -16.9
13734320 | -16.9
13736594 | -17
13738868 | -17
13741143 | -17
13743417 | -17
13745691 | -17
13747965 | -17
13750239 | -17
13752513 | -17.1
13754787 | -17.1
13757061 | -17.1
13759335 | -17.1
13761609 | -17.1
13763884 | -17.1
13766158 | -17.1
13768432 | -17.1
13770706 | -17.1
13772981 | -17.1
13775255 | -17.2
13777530 | -17.1
13779804 | -17.2
13782078 | -17.2
13784352 | -17.3
13786626 | -17.3
13788900 | -17.3
13791174 | -17.3
13793448 | -17.3
13795722 | -17.3
13797996 | -17.3
13800270 | -17.4
13802544 | -17.3
13804818 | -17.3
13807092 | -17.3
13809367 | -17.4
13811641 | -17.4
13813915 | -17.4
13816189 | -17.4
13818463 | -17.4
13820737 | -17.4
13823011 | -17.5
13825285 | -17.5
13827559 | -17.5
13829833 | -17.5
13832108 | -17.5
13834382 | -17.5
13836656 | -17.5
13838930 | -17.5
13841204 | -17.6
13843478 | -17.6
13845752 | -17.6
13848026 | -17.6
13850300 | -17.6
13852574 | -17.6
13854849 | -17.6
13857123 | -17.7
13859397 | -17.6
13861671 | -17.6
13863945 | -17.6
13866220 | -17.7
13868494 | -17.7
13870768 | -17.7
13873042 | -17.7
13875316 | -17.7
13877591 | -17.7
13879865 | -17.8
13882139 | -17.8
13884413 | -17.7
13886687 | -17.8
13888961 | -17.8
13891235 | -17.8
13893509 | -17.8
13895783 | -17.8
13898057 | -17.8
13900332 | -17.8
13902606 | -17.9
13904880 | -17.9
13907154 | -17.9
13909428 | -17.9
13911702 | -17.9
13913976 | -17.9
13916250 | -17.9
13918524 | -17.9
13920798 | -17.9
13923073 | -17.9
13925347 | -18
13927621 | -18
13929895 | -18
13932169 | -18
13934444 | -18
13936718 | -18
13938992 | -18
13941266 | -18.1
13943540 | -18
13945815 | -18.1
13948089 | -18.1
13950363 | -18.1
13952637 | -18.1
13954911 | -18.1
13957185 | -18.1
13959459 | -18.1
13961733 | -18.1
13964007 | -18.1
13966281 | -18.1
13968556 | -18.1
13970830 | -18.2
13973104 | -18.2
13975378 | -18.2
13977652 | -18.2
13979926 | -18.2
13982200 | -18.2
13984474 | -18.2
13986748 | -18.2
13989022 | -18.2
13991297 | -18.2
13993571 | -18.2
13995845 | -18.3
13998119 | -18.3
14000393 | -18.3
14002668 | -18.3
14004942 | -18.3
14007216 | -18.3
14009490 | -18.3
14011764 | -18.3
14014039 | -18.3
14016313 | -18.4
14018587 | -18.4
14020861 | -18.4
14023135 | -18.4
14025409 | -18.3
14027683 | -18.3
14029957 | -18.4
14032231 | -18.4
14034505 | -18.4
14036780 | -18.4
14039054 | -18.4
14041328 | -18.4
14043602 | -18.4
14045876 | -18.5
14048150 | -18.4
14050424 | -18.5
14052698 | -18.5
14054972 | -18.5
14057246 | -18.5
14059521 | -18.5
14061795 | -18.5
14064069 | -18.5
14066343 | -18.5
14068617 | -18.5
14070892 | -18.5
14073166 | -18.5
14075440 | -18.6
14077714 | -18.6
14079988 | -18.6
14082263 | -18.6
14084537 | -18.6
14086811 | -18.6
14089085 | -18.6
14091359 | -18.6
14093633 | -18.6
14095908 | -18.7
14098182 | -18.6
14100457 | -18.7
14102731 | -18.6
14105005 | -18.6
14107280 | -18.7
14109555 | -18.7
14111831 | -18.7
14114106 | -18.7
14116380 | -18.7
14118656 | -18.7
14120930 | -18.7
14123204 | -18.7
14125479 | -18.7
14127754 | -18.7
14130028 | -18.8
14132302 | -18.8
14134576 | -18.8
14136850 | -18.8
14139124 | -18.8
14141399 | -18.8
14143673 | -18.8
14145947 | -18.8
14148221 | -18.8
14150495 | -18.8
14152769 | -18.8
14155043 | -18.8
14157317 | -18.8
14159591 | -18.9
14161865 | -18.9
14164140 | -18.9
14166414 | -18.9
14168688 | -18.9
14170962 | -18.9
14173236 | -18.9
14175510 | -18.9
14177784 | -18.9
14180058 | -18.9
14182332 | -18.9
14184606 | -19
14186881 | -18.9
14189155 | -19
14191429 | -18.9
14193703 | -18.9
14195977 | -19
14198252 | -18.9
14200526 | -19
14202800 | -18.9
14205074 | -19
14207348 | -18.9
14209623 | -19
14211897 | -18.9
14214171 | -18.9
14216445 | -19
14218719 | -19
14220993 | -19
14223267 | -19
14225541 | -19
14227815 | -19
14230089 | -18.9
14232364 | -18.9
14234638 | -18.9
14236912 | -18.9
14239186 | -18.9
14241460 | -18.9
14243734 | -18.9
14246008 | -18.9
14248282 | -18.9
14250556 | -18.9
14252830 | -18.9
14255105 | -18.9
14257379 | -18.9
14259653 | -18.9
14261927 | -18.9
14264202 | -18.9
14266476 | -18.9
14268750 | -18.9
14271024 | -18.9
14273298 | -18.9
14275572 | -18.9
14277847 | -18.9
14280121 | -18.9
14282395 | -18.9
14284669 | -18.9
14286944 | -18.9
14289219 | -18.9
14291494 | -18.9
14293768 | -18.8
14296043 | -18.9
14298318 | -18.9
14300592 | -18.8
14302866 | -18.8
14305140 | -18.8
14307415 | -18.8
14309689 | -18.8
14311963 | -18.8
14314237 | -18.8
14316511 | -18.8
14318785 | -18.8
14321059 | -18.8
14323333 | -18.8
14325607 | -18.8
14327881 | -18.8
14330156 | -18.8
14332430 | -18.8
14334704 | -18.8
14336978 | -18.8
14339252 | -18.8
14341527 | -18.7
14343802 | -18.7
14346076 | -18.8
14348351 | -18.7
14350625 | -18.8
14352899 | -18.7
14355174 | -18.7
14357448 | -18.8
14359723 | -18.8
14361997 | -18.8
14364272 | -18.7
14366547 | -18.7
14368822 | -18.7
14371097 | -18.7
14373371 | -18.7
14375645 | -18.7
14377919 | -18.7
14380193 | -18.7
14382467 | -18.7
14384741 | -18.7
14387015 | -18.7
14389289 | -18.7
14391563 | -18.6
14393837 | -18.7
14396111 | -18.6
14398385 | -18.6
14400659 | -18.6
14402933 | -18.6
14405207 | -18.7
14407481 | -18.6
14409755 | -18.6
14412029 | -18.6
14414303 | -18.6
14416577 | -18.6
14418851 | -18.6
14421125 | -18.6
14423399 | -18.6
14425673 | -18.6
14427948 | -18.6
14430222 | -18.6
14432496 | -18.6
14434770 | -18.6
14437044 | -18.6
14439318 | -18.5
14441592 | -18.6
14443866 | -18.6
14446140 | -18.6
14448414 | -18.5
14450689 | -18.5
14452964 | -18.5
14455238 | -18.5
14457513 | -18.5
14459788 | -18.5
14462063 | -18.5
14464338 | -18.5
14466612 | -18.5
14468886 | -18.5
14471160 | -18.5
14473434 | -18.5
14475708 | -18.5
14477982 | -18.5
14480257 | -18.5
14482531 | -18.5
14484805 | -18.5
14487079 | -18.5
14489353 | -18.5
14491628 | -18.4
14493902 | -18.5
14496176 | -18.4
14498450 | -18.4
14500724 | -18.4
14502999 | -18.4
14505273 | -18.4
14507547 | -18.5
14509821 | -18.4
14512095 | -18.4
14514369 | -18.4
14516643 | -18.4
14518917 | -18.4
14521191 | -18.4
14523465 | -18.4
14525740 | -18.4
14528014 | -18.4
14530288 | -18.4
14532562 | -18.4
14534836 | -18.4
14537110 | -18.4
14539385 | -18.3
14541659 | -18.4
14543933 | -18.4
14546207 | -18.4
14548482 | -18.3
14550757 | -18.3
14553032 | -18.3
14555308 | -18.3
14557583 | -18.3
14559858 | -18.3
14562134 | -18.3
14564409 | -18.3
14566683 | -18.3
14568957 | -18.3
14571232 | -18.3
14573506 | -18.3
14575780 | -18.3
14578054 | -18.3
14580328 | -18.3
14582602 | -18.3
14584876 | -18.3
14587150 | -18.3
14589424 | -18.3
14591698 | -18.2
14593972 | -18.2
14596246 | -18.2
14598520 | -18.2
14600794 | -18.2
14603068 | -18.2
14605342 | -18.2
14607617 | -18.2
14609891 | -18.2
14612165 | -18.2
14614440 | -18.2
14616715 | -18.2
14618990 | -18.2
14621265 | -18.2
14623540 | -18.2
14625815 | -18.2
14628090 | -18.2
14630365 | -18.1
14632640 | -18.2
14634914 | -18.1
14637188 | -18.1
14639463 | -18.1
14641737 | -18.1
14644013 | -18.1
14646288 | -18.1
14648563 | -18.1
14650838 | -18.1
14653112 | -18.1
14655386 | -18.1
14657660 | -18.1
14659934 | -18.1
14662209 | -18.1
14664483 | -18.1
14666757 | -18.1
14669031 | -18.1
14671306 | -18.1
14673580 | -18.1
14675854 | -18.1
14678128 | -18.1
14680402 | -18
14682676 | -18
14684950 | -18
14687224 | -18
14689498 | -18
14691772 | -18
14694046 | -18
14696321 | -18
14698595 | -18
14700869 | -18
14703143 | -18
14705417 | -18
14707692 | -18
14709966 | -18
14712240 | -18
14714514 | -18
14716788 | -18
14719063 | -17.9
14721337 | -18
14723611 | -18
14725885 | -18
14728160 | -17.9
14730435 | -17.9
14732710 | -17.9
14734985 | -17.9
14737261 | -17.9
14739536 | -17.9
14741811 | -17.9
14744086 | -17.9
14746361 | -17.9
14748635 | -17.9
14750910 | -17.9
14753185 | -17.9
14755460 | -17.9
14757736 | -17.9
14760011 | -17.9
14762286 | -17.8
14764562 | -17.9
14766837 | -17.9
14769112 | -17.8
14771387 | -17.8
14773662 | -17.8
14775937 | -17.8
14778212 | -17.8
14780486 | -17.8
14782760 | -17.8
14785035 | -17.8
14787310 | -17.8
14789585 | -17.8
14791859 | -17.8
14794135 | -17.8
14796410 | -17.8
14798684 | -17.8
14800958 | -17.8
14803232 | -17.8
14805506 | -17.8
14807780 | -17.8
14810054 | -17.8
14812328 | -17.8
14814602 | -17.8
14816876 | -17.8
14819151 | -17.7
14821425 | -17.7
14823699 | -17.7
14825974 | -17.7
14828248 | -17.7
14830523 | -17.7
14832798 | -17.7
14835073 | -17.7
14837348 | -17.7
14839623 | -17.7
14841897 | -17.6
14844172 | -17.6
14846447 | -17.6
14848722 | -17.6
14850996 | -17.6
14853270 | -17.6
14855544 | -17.6
14857818 | -17.6
14860092 | -17.6
14862366 | -17.6
14864641 | -17.6
14866915 | -17.5
14869189 | -17.6
14871463 | -17.5
14873738 | -17.5
14876013 | -17.5
14878287 | -17.5
14880562 | -17.5
14882837 | -17.5
14885112 | -17.5
14887387 | -17.5
14889662 | -17.5
14891937 | -17.5
14894212 | -17.5
14896488 | -17.5
14898763 | -17.5
14901038 | -17.5
14903314 | -17.5
14905589 | -17.5
14907864 | -17.5
14910139 | -17.5
14912413 | -17.4
14914688 | -17.5
14916962 | -17.5
14919236 | -17.4
14921510 | -17.4
14923785 | -17.5
14926060 | -17.4
14928334 | -17.4
14930608 | -17.4
14932882 | -17.5
14935156 | -17.4
14937431 | -17.4
14939705 | -17.4
14941980 | -17.4
14944256 | -17.4
14946531 | -17.4
14948806 | -17.4
14951081 | -17.4
14953356 | -17.5
14955631 | -17.5
14957906 | -17.5
14960181 | -17.5
14962456 | -17.5
14964731 | -17.5
14967006 | -17.4
14969282 | -17.4
14971557 | -17.5
14973832 | -17.5
14976107 | -17.5
14978381 | -17.5
14980655 | -17.5
14982930 | -17.5
14985205 | -17.4
14987480 | -17.5
14989755 | -17.5
14992030 | -17.5
14994306 | -17.5
14996580 | -17.5
14998855 | -17.5
15001131 | -17.5
15003405 | -17.5
15005679 | -17.6
15007953 | -17.6
15010227 | -17.6
15012502 | -17.6
15014776 | -17.5
15017050 | -17.6
15019324 | -17.6
15021599 | -17.6
15023874 | -17.5
15026149 | -17.6
15028423 | -17.6
15030699 | -17.6
15032973 | -17.6
15035247 | -17.6
15037521 | -17.7
15039795 | -17.6
15042070 | -17.6
15044344 | -17.6
15046618 | -17.7
15048892 | -17.7
15051167 | -17.7
15053441 | -17.7
15055715 | -17.7
15057989 | -17.7
15060264 | -17.7
15062539 | -17.7
15064813 | -17.7
15067087 | -17.7
15069361 | -17.7
15071635 | -17.7
15073909 | -17.8
15076183 | -17.7
15078457 | -17.8
15080731 | -17.8
15083005 | -17.8
15085279 | -17.8
15087553 | -17.8
15089827 | -17.8
15092101 | -17.8
15094375 | -17.8
15096649 | -17.8
15098924 | -17.8
15101198 | -17.8
15103472 | -17.8
15105746 | -17.9
15108020 | -17.9
15110295 | -17.9
15112569 | -17.9
15114844 | -17.9
15117119 | -17.9
15119394 | -17.9
15121669 | -17.9
15123944 | -17.9
15126219 | -17.9
15128494 | -17.9
15130770 | -17.9
15133044 | -18
15135319 | -18
15137593 | -18
15139867 | -18
15142141 | -18
15144415 | -18
15146689 | -18
15148963 | -18
15151237 | -18
15153511 | -18
15155785 | -18
15158060 | -18
15160334 | -18